康辉出品DC-2015 低温恒温水槽的详细资料

产品特点：

该产品采用智能温度数字传感器与快速度、高性能CPU(微控制器)为核心元件，灵敏高、运算快、性能稳特点；造型新颖，制作精良，结构合理，维修方便等优点。广泛用于院校、科研、医疗、事业、企业、矿产、科研等行业中恒温试验或测试等。

技术参数

环境条件：温度25℃;  相对湿度85RH;  液体：制冷--酒精  加热--水 容量16L

1. 电    压： 220V   50/60Hz。

2. 显    示： 双4位三色LED数码管显示：前4位设定值、后4位运行值。

3. 温控范围： ―20℃~100℃；    温度±2℃提示      ±3℃温度停止工作。

4. 温控精度： 波动度±0.3℃   均匀度：±0.5℃    精度±0.5℃    分辨率  0.1/0.01℃。

5. 制 冷 剂： 环保无氟制冷剂。

6. 延时范围： 1min ~ 100hour    1~9999hour。

7. 使用环境： 温度：2 ~33°C;   湿度：≤85RH。

8.水泵流量：≥8L/min  功率40w

9. 规   格

容    量：          6                10               15        （L

消耗功力：      热 1000            热 2000             热 2000    （W）

冷 158             冷 158              冷158       （W）

工作尺寸：  200×180×180        250×200×200      280×250×220   （mm）

外形尺寸：  480×540×720        480×540×720      480×540×720   （mm）

注： 尺寸cm = （L[长]×B[宽]×□[深]），   其他规格可以定做

特    点

1 核心元件采用智能温度传感器与CPU（微控制器）位一体，温度加热采用模糊控制技术，无冲温、精度高。水位、温度、时钟、掉电恢复、提示多功能一体化控制。

2双4位三色LED数码管显示参数、字符、代码；颜色分明、层次清晰、功能直观、观察方便，特别适用夜间（正温度红色显示、负温度红色显示、时间黄色显示）。

3 采用智能温度数字传感器，同型号规格传感器直接配备、各参数无需修正。

4 具有传感器断开检测；各种闪光、声音、代码、字符、定时结束提示功能。

5 压缩机采用国产名牌环保无氟压缩机，具备过载保护，寿命长，噪声小，设有延时启动功能。制冷剂采用环保无氟制冷剂。

6 用直流三相泵内外循环系统，压力大、流量稳、彻底排出工作室液体；循环输出流量8L/分钟；循环系统可独立使用.

7 使用两路独立控制电源，抗干扰性强。

8 工作室（面）及液体循环系统采用不锈钢配置防腐蚀性强，机械强度大；大口径操作.