DDG-2090XZ型中文在线电导率

DDG-2090XZ型是我公司（上海博取仪器有限公司）新一代全中文微机型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。二次表配上常数为1.0或10的电极可测量一般液体的电导率；配上0.1或0.01的电极，能准确测量纯水或超纯水的电导率，特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的在线连续监测。

一、基本功能

中文液晶显示，中文操作界面，DDG-2090XZ型是新型的在线中文小表，开孔尺寸：92*92mm，采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成电导率测量、温度测量、温度自动补偿、量程自动转换、仪表自检等多种功能。

抗干扰能力强：电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

RS485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

二、技术指标

1、标准：JB/T 6855-93《工业电导率仪》；

2、电导率测量范围：0.01-20μS/cm（配0.01电极）；

0-200μS/cm（配0.1电极） ；

0-2000μS/cm（配1.0 电极）；

0-20000μS/cm（配10.0电极）；

注：宽范围：电极常数x (10～20000) μS/cm（订货指定）；

4、电子单元基本误差：电导率：±0.5%FS ，温度： ±0.3℃(0～60℃)；

5、自动温度补偿范围： 0～99.9℃ ，25℃为基准温度；

6、被测水样：0～99.9℃ ，0.6MPa；

7、仪器基本误差：电导率：±1.0%FS，温度：±0.5℃(0～60℃)；

8、电流隔离输出： 4～20 mA（负载<750Ω ）；

12、报警继电器：AC220V、7A；

16、RS485通讯接口（选配）；

17、电源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz；可选配DC24±2.4V,1A供电；

18、防护等级：IP65；

19、数据连续掉电保存时间:10年；

20、外形尺寸：96（长）×96（宽）×110（深）mm；开孔尺寸：92×92mm；

21、重量： 0.8kg ；工作条件：环境温度0～60℃   相对湿度<85%；

23、可配0.01、0.1、1.0、10.0四种电导电极。