产品描述

● 强制对流设计提高温度响应速度，改善温度均一性和减少温度波动性，国际品牌风机，超低运行噪音，气流循环稳定。适用于工矿业、科研院所、医药卫生等单位的实验室干燥、烘焙、熔蜡、热处理等。

技术参数

● 产品使用温度：常温+5~300℃

● 微电脑温度控制器控制精度：±0.1℃

● 微电脑温度控制器基本误差：＜0.3%

● 恒温温度浮动值：≤±0.2℃

● 温度各区域温差：100度时≤±1.0℃，200度时≤±2.0℃

● 升温速度：300℃升温时间≤30分钟

产品型号

| 实验室烤箱型号 | WXU028 | WXU058 | WXU112 | WXU225 | WXU300 | WXU420 | WXU600 | WXU840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作容量（L） | 28 | 58 | 112 | 225 | 294 | 420 | 588 | 840 |
| 内胆宽（mm） | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
| 内胆深（mm） | 300 | 360 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 内胆高（mm） | 320 | 400 | 500 | 1000 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 |
| 外壳宽（mm） | 440 | 540 | 640 | 640 | 840 | 840 | 840 | 1140 |
| 外壳深（mm） | 500 | 560 | 650 | 550 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 外壳高（mm） | 580 | 660 | 760 | 1280 | 980 | 1280 | 1680 | 1680 |
| 网架隔层 |
| 标准数量/最大值 | 1/4 | 1/6 | 2/8 | 2/17 | 2/13 | 2/17 | 2/24 | 2/24 |
| 隔板规格（mm） | 270x270 | 370x330 | 470x420 | 470x420 | 670x570 | 670x570 | 670x570 | 970x570 |
| 重量（kg） | 30 | 48 | 66 | 125 | 145 | 165 | 180 | 250 |
| 电源供应 |
| 最大功率（w） | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 9000 |

产品结构

● 实验室烤箱从28升到840升有8种容积可供选择。

● 内腔采用优质不锈钢材料，内部抛光处理，便于清洁。

● 外壳采用电解板，经白色高光环氧树脂处理，能有效抑制细菌滋生，容易清洁，更显光洁美观。

高效隔热设计

● 保温系统采用岩棉填充保温区，隔离层厚度达70mm，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降低温度传导。

● 特殊订制的耐高温硅橡胶管，在高温状况下不存在老化及硬化现象，密封性更可靠。

● 所有隔离材料和垫圈保证不含有石棉。

● 独特的外内门通风隔离设计，有效降低外表面热交换造成的热量流失。并采用弹簧自动锁扣型门锁，操作容易。

● 加热速度不但受加热元件的控制，还与箱体的保温性有很大关系。箱内的保温做得好，热气会一直留在箱体内。卓越的保温效果可以有效减少热量的流失。

加热系统

● 发热管为管状，发热元件由304不锈钢材料包裹。在高温环境下不容易被氧化。

● 采用无磨损开关(固态继电器)控制加热元件。

Forced flow气体循环系统

● 强制对流设计提高温度响应速度，改善温度均一性和减少温度波动性。

● 循环系统采用美国FASCO品牌热风机，低噪音、长寿命、耐高温、空气循环稳定。

● 空气由箱体中央进入循环风机，流经传感器传递温度再通过加热元件加热，被加热的空气在搁板的周围强制进入箱体四周，形成B字型的循环方式。

● 配置直径25mm废气排放口，通过挡板调节阀控制气体排放。

微电脑PID控制技术

D6000 SmartSense微电脑PID控制技术

D6000操作简单，功能强大，产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准。

● 工业级精密铂金温度传感器。

● 加热控制百分比输出显示。

● 调谐式PID控制确保快速升温，防止冲温和达到设定温度后腔体内温度的稳定性。

● LCD液晶显示，双温度显示，易于温度观察和检测。

● 内置功能菜单直观，易于操作，功能强大。

● 温度显示可以选择℃/℉ 。

● 选配RS485数据输出接口，可实现远程操控。

● 标配单点程序控制，可选配18/32段程序控制，程序可以自动执行循环。

● 恒温时间控制功能，设定产品恒温时间，时间到达恒温工作停止，蜂鸣器报警，按任意键可消音。

安全控制系统

● D6000 SmartSense微电脑温度控制器内置式电子过温保护功能设计，配备超温停止加热报警功能。

● 多重机械式过温保护装置，控制箱体温度不超过设定温度上限值。

● 红色报警蜂鸣器提示外部机械过温保护功能。

● 温度安全标准符合德国DIN class 3.1标准。

● 电子电路保护符合国际IEC及UL相关要求。

附带配置及特殊选项

● 货架网放置的位置可根据放置物的高低进行调整，便于装卸货架网可防止倾斜，可额外增添货架网。

● 在标准烤箱的左侧均有一个直径为20毫米的检测通道并配备耐温胶塞配件。

保修

● 非人为、不可抗力损坏情况下 ，保修壹年(自安装验收之日起)， 终身提供备件和售后服务。

● 7*24小时全国免费服务热线：400-6066-994

赢海以快速响应客户需求，为客户提供高品质的产品和全生命周期的服务作为不断前进的动力。