第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市昌平区回龙观社区卫生服务中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回龙观社区卫生服务中心购置医疗设备包1 | 1-1 | 神灯 | 2 | 台 |
|  |  | 1-2 | 红外线电烤灯 | 3 | 台 |
|  |  | 1-3 | 针灸床 | 2 | 张 |
|  |  | 1-4 | 牙科综合治疗台 | 3 | 个 |
|  |  | 1-5 | 一拖三正气压泵 | 1 | 个 |
|  |  | 1-6 | 一拖三负气压泵 | 1 | 个 |
|  |  | 1-7 | 负压吸引器 | 1 | 个 |
|  |  | 1-8 | 抢救床 | 1 | 张 |
|  |  | 1-9 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 个 |
|  |  | 1-10 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |
|  |  | 1-11 | 干燥箱 | 1 | 个 |
|  |  | 1-12 | 纯水机 | 1 | 台 |
|  |  | 1-13 | 高压水枪、高压气枪 | 1 | 个 |
|  |  | 1-14 | 肺功能仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-15 | 电针仪 | 4 | 台 |
|  |  | 1-16 | 中频治疗仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-17 | 中医经络检测仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-18 | DR | 1 | 台 |
|  |  | 1-19 | 激光相机 | 1 | 台 |
|  |  | 1-20 | 数字化牙片机 | 1 | 台 |
|  |  | 1-21 | 四联可调光高亮度观片灯 | 2 | 个 |
|  |  | 1-22 | 叫号机 | 1 | 台 |
|  |  | 1-23 | 听力评估仪 | 2 | 台 |
|  |  | 1-24 | 黄疸筛查仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-25 | 儿童视力筛查仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-26 | 全自动免疫发光分析仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-27 | 血栓弹力图仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-28 | 血流变仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-29 | 低速离心机 | 1 | 台 |
|  |  | 1-30 | 电热恒温箱 | 1 | 个 |
|  |  | 1-31 | 低频脉冲电治疗仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-32 | 超短波短驳治疗仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-33 | 微波治疗仪 | 1 | 台 |
|  |  | 1-34 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 |
| 2 | 回龙观社区卫生服务中心购置医疗设备包2 | 2-1 | 便携式除颤仪 | 1 | 台 |
|  |  | 2-2 | 尿常规仪 | 1 | 台 |
|  |  | 2-3 | 心电图机 | 1 | 台 |
|  |  | 2-4 | 彩色多普勒超声 | 1 | 台 |
|  |  | 2-5 | 12导同步心电图 | 1 | 台 |
|  |  | 2-6 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1 | 台 |
|  |  | 2-7 | 裂隙灯 | 1 | 台 |
|  |  | 2-8 | 眼压测量仪 | 1 | 台 |
|  |  | 2-9 | 视力灯箱 | 1 | 个 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

2. 采购项目（标的）交付的地点：北京市昌平区回龙观社区卫生服务中心指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：除非各品目有特殊要求，各品目为自设备安装、调试、验收合格之日起12个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。

2. 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 回龙观社区卫生服务中心购置医疗设备包1

品目1-1 神灯

1、样式及特点：立式、大头、带升降功能

2、计时方式：机械计时（0-60分钟）及长通

3、调温范围：无

4、电压、功率、频率：220V、300W、50Hz

5、光谱波长：2-25um

6、活动臂伸缩范围：0-600mm

7、活动臂提升范围：0-800mm

8、升降杆升降范围：0-300mm

9、俯仰角：≥270度

10、转角：≥360度

品目1-2 红外线电烤灯

1、样式及特点：立式、五星脚架、更换照射头

2、计时方式：机械计时（0-60分钟）及长通

3、调温范围：无

4、电压、功率、频率：220V、150W、50Hz

5、光谱波长：0.5-3um

6、辐射板：PAR38E

7、活动臂伸缩范围：0-600mm

8、活动臂提升范围：0-800mm

9、升降杆升降范围：0-300mm

10、俯仰角：≥270度

11、转角：≥360度

品目1-3 针灸床

1、针对病患进行针灸、推拿康复使用。

2、配有患者呼吸孔。

3、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。

4、配备玻璃火罐一套

品目1-4 牙科综合治疗台

1、工作条件

1.1	环境温度5℃ - 40℃

1.2	相对湿度 ≤80%

1.3	供气压力范围： 0.55 - 0.75Mpa, 流量≥130L/min（气负压时），流量≥55L/min(非气负压时)

1.4	水源水压范围 0.25 - 0.60Mpa, 流量≥10L/min

1.5	电源：AC 220V±10%, 50Hz±2%,

1.6	分体包装设计

2	患者座椅

2.1	整机消耗功率≤600W

2.2	配有水、气、电总开关

2.3	内置式地箱，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道

2.4	铸铝结构设计，最大载重≤165Kg

2.5	座椅可连动，且具有缓停功能。

2.6	具有-5°体位

2.7双关节折叠式头枕，可单手操作

2.8配有两个预置椅位和三个可设定的程序椅位

2.9配有最后记忆治疗椅位

2.10配有机椅互锁系统：当动态器械在工作状态下，椅位保持锁定

2.11配有牙科椅过热安全系统，具有牙椅自动提示

3	医生单元

3.1	配有气锁

3.2	下挂式器械盘，≥6个器械位

3.3	配有1支三用枪

3.4	≥3条气控手机连管

3.5	手机喷雾大小可以调节

3.6	16：9 的安全低压观片灯 ：12 VDC，功率10W，光照度2000cd/m2）（15×12CM）

3.7	医生控制面板：可控制预置及程序椅位，口腔灯开关及亮度，水杯加水及冲痰

3.8	器械盘硅胶垫，可135度高温消毒

3.9内置洁牙机，气动马达

4	助手单元

4.1	可方便两手及四手操作的助手架臂系统

4.2	控制面板：可控制预置及程序椅位，口腔灯开关及亮度，水杯加水及冲痰水的

4.3	一支三用枪

4.4	一条强吸管

4.5	一条弱吸管

5	水单元

5.1	水箱落地设计

5.2	具备自动恒温水加热器，具有防干烧功能

5.3	可旋转、可方便拆卸清洗的陶瓷痰盂

5.4	配有易于拆卸清洗的吸唾过滤系统

5.5	配备湿抽系统

5.6	水杯加水及冲痰时间均可设置保存

5.7	水杯加水管及冲痰水管可拆下消毒，且被误拆时水不会喷出

5.8	配有净水瓶，带有自动泄压功能，及水源转换开关

6	口腔灯

6.1	三轴向口腔LED灯，光照度8000 - 25000 Lux，可进行无极亮度调节

6.2	口腔灯的开关及亮度调节均既可通过医生单元或助手单元的控制面板操控也可感应控制

7	医生工作椅

7.1	坐垫及靠背的高度调整

7.2	靠背的角度可根据需要进行调整及锁定

7.3	带轮子自锁功能。

8.助手座椅5把

9.光固化机一个

10.洁牙机一个

品目1-5 一拖三正气压泵

1.	排气量≥170L/min(0.4mp)

2.	功率≤1600W//转速≥ 1400r/min

3.	电压 220v±10% 50HZ

4.	储气罐容积  ≥70L

5.	噪音值 ≤62Db(A)

6.	压力控制： 0.45mp(启动)/0.75mp(停机)

品目1-6 一拖三负气压泵

1、可供牙椅数量：1-3

2、绝对真空度：≥97%

3、液体抽吸量：≥6L/MIN

4、用水量：1L/MIN

5、空气抽吸量：≥850L/MIN

6、噪声极：≤50DB(A)

7、额定电压：220V-230V

8、额定功率：≤800W

品目1-7负压吸引器

1.极限极限负压值：≤0.09MPa

2.瞬时抽气速率：≥30L/min

3.负压调节范围：0.02MPa～极限负压值范围内任意调节

4.贮液瓶容量：1000ml+4000ml

5.工作噪声：≤65dB(A)

6.消耗功率：≤200VA

7.开关形式：具备手动或脚踏开关

品目1-8抢救床

1、产品组成：由车架、床面、护栏、脚轮、导向轮、摇手、气弹簧、刹车脚踏、氧气瓶架等组成。

2、2.主体钢结构，床面板PP，护栏PP。脚轮直径≥150mm。

3、车体外形尺寸长≤2020mm宽 ≤750mm 宽；(长至摇手，宽至护栏外侧)

4、床面尺寸：1905mm 长×610mm 宽；

5、车体高低调节范围600mm-850mm（从地面离床面板的高度）

6、护栏尺寸：长≥1250高≥250mm

7、背部角度0-60°

8、氧气瓶套圈内径128mm,厚5mm，宽20mm

9、工作载荷≥175KG

品目1-9 脉动真空灭菌器

1适用范围:主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品

2外形尺寸:≤1600mm（深）（宽）≤1350mm（高）≤1850mm

3内舱容积:有效容积≥600L

4工作电源:110～380V ，3N，50HZ

5温度、时间:115℃~138℃，灭菌时间40—50Min/Cycle

6脉动次数:3~99次可调

7材质:灭菌室内胆、门板、管路全部采用不锈钢结构，腔体厚度6mm， 表面经机械抛光和电抛光，光滑平整，无死角

8真空泵:单极水环式真空泵

9检测标准:产品通过GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》最新国家标准省级监测

10保温措施:夹套与内室温度自动控制，设备主体、管路系统均采用非岩棉保温措施

11蒸汽来源:外接蒸汽发生器

12打印系统:针式打印，可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯

13灭菌程序:设备设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D测试、泄漏测试、干燥、自定义1.自定义2等灭菌程序

品目1-10超声波清洗机

1用途：用于医院硬式内窥镜，管腔器械，手术刀，止血钳，内镜活检钳，镊子，注射针头，各式大小注射器，试管，玻璃片，换药碗，各种盘子，圆桶，测压器等放射性，污物性，大批量，高洁度的快速高效超声波清洗。

1.1容量：≥52L 内槽尺寸≥600*300*288，外形尺寸≤800*540*800mm

1.2材质：舱体：316不锈钢板，厚度≥2mm ，清洗篮筐：316不锈钢，                                                                                                    外装饰罩：304不锈钢拉丝板

1.3全自动水位控制：当水位到了设定位置自动停止并自动开始工作，缺水能自动补给。

1.4舱体保温：厚度≥10mm

1.5主控制系统及触摸屏：彩色4.3寸液晶屏尺寸：95*55mm，PLC可编程序控制， ≥24组可编程序，预置≥2组程序可任意选择。并可显示舱内温度、工作运行时间、耗材加入量、报警信息等参数；具有故障自动检测功能及提示故障处理方法。

1.6开门方式：向上手动上开门。

1.7全自动进水，高温泵自动排水功能

1.8安全保护功能：漏电、超温度、超电压、超电流自动保护指示及无溶液保护。

1.9超声频率：≥40KHz

1.10超声功率：≥1000w

1.11加热功率：≥4000W

1.12温度可调：0-80℃，可调

1.13时间可调：1-480min，可调

1.14配备：304篮筐一个，篮筐尺寸≥500*250*246mm

1.15水源要求： 0.30-0.50MPA

1.16电源电压AC220V/50HZ

品目1-11干燥箱

一、技术要求

1.使用范围：可以满足医院内手术器械、玻璃器皿和麻醉、呼吸治疗物品的干燥。

2.*干燥容积：≥400升。最多一次可处理≥36根管道和≥9个标准器械网框。*内腔高度≥160mm，可以满足最长管路的悬挂。

3.制作材料：双门，外壳、内胆部分，材料制作选用优质S30408不锈钢，同时门上具有双层玻璃观察窗，可观察到干燥室内工作情况。

4.*干燥温度：室温-150℃连续可调，

5.干燥时间：1min-999min连续可调。

6.出风方式：顶部出风，底部出风。

7.*高效空气过滤器：过滤精度≤0.3μm。

8.操作显示：在显示屏显示温度实时变化。

9.计时方式：在温度达到设定温度后，计时开始。

10.结束提醒：设备干燥结束后，有结束提醒。

11.安全保护措施 设备具有自我诊断功能和保护措施。

12.内置接水盘。

13.具备移动脚轮。

14.控制方式： PLC机（电脑人性化）控制

二、配置

干燥柜主机                   1台

不锈钢隔板                   9个

集水托盘                     1个

品目1-12纯水机

一、技术参数

1、进水水源：市政自来水

2、产水量：≥100L/H

3、取水速度：1.5-2L/min

4、产水指标：电阻率：≥18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l) ≤0.01；细菌含量≤1个/ml； 总有机碳（TOC）≤10ppb；颗粒: ≤0.1个/ml (≤0.22um)。

5、电源/功率：220V/50Hz  60-120W

6、系统微电脑全自动连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水示自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；

7、设备采用定量耗材管理系统，可根据用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知设备运行情况；

8、设备具有水质电阻在线显示、进水/进膜压力、运行状态在线监测。

9、设备具有连续不间断制水时间过长保护功能

二、配置清单：

1、增压泵1个

2、压力表1个

3、RO膜1个

4、储水箱1个

5、电磁阀1个

6、一体式纯化柱1批

7、电导电极1个

8、控制主板1个

9、电源开关1个

10、电源插座1个

11、电源线1个

12、开关电源1个

13、低压阀1个

14、高压阀1个

品目1-13高压水枪、高压气枪

一、技术参数：

1、用途：用于医疗器械的内窥镜等管腔器械的清洗、干燥

2、高压水枪/气枪采用无毒、耐高温钛合金材料制成

3、配备：喷枪1支，带胶管的快速自锁接头1套，清洁喷头1个

4、喷头组件用途 ：

4.1、用于带联接器的注射器和套管针；

4.2、用于移液管、导管、龙头、阀门和内窥镜；

4.3、导尿管；

4.4、排水管；

4.5、用于带“鲁尔”联接器的注射器和套管针；

4.6、用于灌注器清洗

4.7、瓶子

4.8、泵头

二、配置清单

1、水枪       1把

2、气枪       1把

3、泵         1台

4、喷头       1个

品目1-14肺功能仪

1功能：具有医保卡信息自动导入功能（刷卡导入），具备语音指挥、用力肺功能自测及自动网络传输、记录功能；可实现网络通讯，组成语音提示测量步骤的肺功能检测系统；用以筛查哮喘、慢阻肺等通气功能障碍分型和基本肺功能不全分级

2界面：中文操作界面

3信息输入输出 ：具有USB、Internet接口，可与扫码器相连，并可基于TCPIP进行网络连接。

4显示：液晶屏幕≥5.5吋，分辨率：≥320x240

5电源：交流220V，台车

6技术指标

7.1容量测量范围：0L～9L，精度：±50mL或±3%

7.2流速测量范围：0～14升/秒，精度：5%或0.2升/秒

7.3呼吸：4次/分～60次/分，精度：±1次/分或±5%

品目1-15电针仪

1、微电脑控制，液晶显示，4路输出。

2、输入功率：12VA 。

3、治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波（E1，E2，E3三种波形）。

4、连续波频率：0.5Hz～100Hz。

5、脉冲宽度：0.6ms±0.1ms。

6、按摩波E1是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有：

调制波为三角波，周期：0.04s～0.48s可调；

调幅度为100％, 允差±15％。

7、按摩波E2是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有：

调制波为锯齿波，周期：0.02s～0.24s可调；

调幅度为100％, 允差±15％。

8、按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。

9、治疗仪脉冲输出强度：0～12V可调。

10、治疗时间:10min-60min。

品目1-16中频治疗仪

1、中频频率：2-15KHz可调

2、低频调制频率：0—150Hz

3、工作电压：220V±22V、50Hz±1Hz

4、调制波形：≥10种波形，至少包括方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波等

5、输出电流：500Ω负载时，输出电流有效值不小于80mA

6、输出电压：820Ω负载时，Voop≥120V

7、输出方式：调制或未调制的中频电流≥4路

8、调幅度：0—100%

9、输入功率：不大于66VA

10、开路保护，自动恢复，可以有效的防止电击现象

11、在最大输出时，经电极短路5s，开路15s，关闭输出1min重复实验10次后，电疗仪工作正常

12、可进行中药离子导入治疗

13、温控要求：三档自动控温(常温～85℃)

品目1-17中医经络检测仪

1、技术参数

1.1、信号源输出电压：	7.8±0.2V；

1.2、检测仪检测值：	0—192.75单位；

1.3、检测精度：		80±2标准单位；

1.4、检测仪稳定性：显示检测值稳定在78-82单位以内；

1.5、检测仪重复性：平均相对偏差为不大于±1%；

1.6、检测端口：主机依据型号分类兼容USB多级采集端口；

1.7、工作输入电压：	由计算机USB接口获取；

1.8、能量耦合片阻抗（采集器承载腔）：	R≤3Ω

1.9、探测极体阻抗：	R≤100Ω；

1.10、传导极体阻抗：R≤100Ω；

1.11、探测极体尺寸：Φ≤ 8mm；

1.12、安全类别：1类BF型；

1.13、主机输入电压： AC220V；

1.14、使用寿命：≥15个

1.15、端口设置： ≧9个

1.16、探测器数量：≧5个

1.18、客观化信息采集，定量化数据分析；

能进行取穴定位，采集人体十二正经的24个原穴的相关信息； 智能化软件分析，能自动进行特征提取、自动识别与滤除各种伪差，提供经络信息分析结果。

2、技术配置

2.1、配置穴位探测极体				                      1只

2.2、配置经络传导极体				                      1只

2.3、配置身高体重分析探测端（含采集器）		            1套

2.4、配置血压、脉率探测端  （含采集器）    	            1套

2.5、配置中医脉象或（可选舌象）采集智能分析端（含采集器） 1套

2.6、配置升级预留预置端口       （不含采集器）            1组

2.7、配置彩色打印系统                                     1台

2.8、配置无限中医体质辨识系统（儿童、成人、老年、孕妇、五态人格） 1套

品目1-18 DR

一功能要求

1.1满足头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线拍摄需求

二主要技术规格和要求

2.1X线球管

2.1.1悬吊式X线球管。

2.1.2双焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm

2.1.3焦点功率：小焦点≥30 kW，大焦点≥100KW

2.1.4最大管电流≥800mA @ 80KV。

2.1.5旋转阳极转速≥9000转/分。

2.1.6阳极热容量≥300KHU。

2.1.7管套热容量≥2.3MHU

2.1.8自动缩光器，可根据检查类型，自动设置照射野，也可手调。

2.1.9球管可在近台电动操作，球管头有显示器显示摆位信息

2.1.10球管与探测器具有自动跟踪和自动对中功能。

2.1.11球管纵向移动范围≥340cm

2.1.12球管横向移动范围≥150cm

2.1.13球管垂直移动范围≥160cm

2.1.14球管绕垂直轴旋转范围≥：±180°

2.1.15球管绕水平轴旋转范围≥：±125°

2.2高压发生器

2.2.1输出功率≥65KW。

2.2.2逆变频率≥200 kHz

2.2.3管电压范围:40—150KV，调节步长≤1KV。

2.2.4自动曝光功能及手动调节设置。

2.2.5最短曝光时间≤1ms。

2.2.6曝光至图像预示时间≤5秒。

2.2.7具有区域剂量计算和显示功能。

2.2.8配备UPS一套

2.3探测器

2.3.1探测器材料：碘化铯/非晶硅。

2.3.2探测器尺寸：≥43x43cm。

2.3.3像素尺寸：≤148微米。

2.3.4像素矩阵：≥2800X2800

2.3.5分辨率：≥3.3lp/mm

2.3.6成像数据位：≥16bit。

2.3.7量子检出效率：≥60% @ 0.05lp/mm。

2.3.8冷却方式：自然冷却。

2.4胸片架

2.4.1胸片架中具备探测器

2.4.2探测器电动式升降运动、电动倾斜运动。

2.4.3 ≥5视野电离室自动曝光系统。

2.4.4电动式升降范围：移动探测器中心距地面30-180cm

2.4.5探测器电动倾斜范围：20º—+90º。

2.4.6可插拔震荡式滤线栅，栅密度40lp/cm,栅比8：1，栅焦距f=140cm

2.4.7探测器两侧具有控制面板，可控制探测器升降、旋转，也可控制有效电离室位置、调整光圈大小等

2.4.8具有无线遥控功能，可遥控探测器升降、旋转，也可遥控有效电离室位置、光圈大小等

2.5移动拍片床

2.5.1床体带有轮子，可以四向移动，可锁定。

2.5.2床面高度≤700 mm

2.5.3床面面积≥2000*750 mm

2.5.4最大承重≥ 135 kg

2.6图像采集工作站

2.6.1专用一体化集成工作站

2.6.1.1windows操作系统

2.6.1.2硬盘存储: ≥500G

2.6.1.3内存:  ≥8G

2.6.1.4监视器≥19英寸

2.6.1.5主控制台监视器支持触摸操控方式。

2.6.1.6监视器亮度≥200 cd/㎡，对比度≥500:1

2.6.1.7高压发生器控制与系统操作高度集成

2.6.2全身各部位处理软件

2.6.2.1具备自动图象范围探测,修整、漫游、图像标注功能

2.6.2.2具有局部放大观察、病人资料显示、边缘增强、图像调整功能

2.6.2.3具有窗宽窗位调节、动态范围调节、图象反转功能

2.6.2.4具有暴光参数自动选择、病人数据输入功能

2.6.2.5具有AEC

2.6.3高级临床应用系统

2.6.3.1患者检查代码智能匹配功能（从RIS自动获取病人信息和检查部位）

2.6.3.2根据年龄、体重等信息智能识别7种病人类型，并自动对应不同的后处理协议

2.6.3.3UNIQUE处理协议（寻找ROI功能，并给予制定密度值，保证图像质量）

2.6.3.4自动打印(排版、胶片大小、胶片方向根据用户习惯自动定义)

2.6.3.5智能打印（多个部位打印在一张胶片上）

2.6.3.6具有多传输节点，可同时向4个传输节点传输图像

2.6.3.7可根据选定的感兴趣区域组织自动进行对比度亮度调节

2.6.3.8可在不同病人之间进行图像移动

2.6.3.9进行图像后处理时全屏操作

2.6.3.10具有患者体位和电离室匹配选择功能

2.6.3.11图像保存灰阶：≥16bit

2.6.3.12图像DICOM发送灰阶：≥15bit

2.6.3.13患者图像可以刻录到CD或DVD光盘，并自带阅图软件

2.7网络

2.7.1Dicom print

2.7.2Dicom worklist

2.7.3Dicom MPPS

2.7.4Dicom storage and export

2.8球管保护技术

2.8.1每次曝光可同时使用两个焦点

2.8.2可实现在0.6mm和1.2mm之间步进≤0.1mm的任意焦点

2.8.3根据检查部位自动调整焦点尺寸

2.8.4根据检查部位厚度自动调整焦点功率

2.9售后服务

2.9.1有完善的售后服务，提供专门的临床应用培训及设备维修服务

品目1-19激光相机

一、激光成像质量

1、每英寸≥650像素, ≤40微米激光点间距；

2、≥14位像素深度结构；

二、输出能力

1、每小时≥160张胶片 14*17英寸；

2、每小时≥250张胶片 8*10英寸；

3、首张打印所需时间：≤60秒；

4、≥三种尺寸胶片同时在线支持；

5、支持5种胶片尺寸选择: 8x10, 10x12, 11x14, 14x14, 14x17英寸可选；

三、激光成像胶片

1、明室装载胶片盒（≥125张）；

2、蓝色7-mil 聚酯片基；

3、长期（超过100年）胶片可存档性（适用于肿瘤学、乳腺放射成像、小儿科等）；

4、以标准3.3 Dmax 打印胶片影像；

四、自动影像质量控制（AIQC)

1、无手动启动或胶片校准程序；

2、确保影像输出的一致性；

3、自动化控制，无需用户手动干预；

五、网络连接

1、集成DICOM接口支持DICOM主机打印；

2、使用PACS Link 医疗医疗影像管理器来连接非DICOM设备；

3、10/100/1000 Base-T 以太网连接到成像仪；

4、采用RJ-45插头网络连接；

六、用户界面

1、触摸屏显示面板用于：

2、安装和其他设备连接

3、影像质量优化；

4、用户培训和操作指导；

5、故障排除及矫正操作；

6、支持的语言：中文等；

七、操作环境

1、温度：15至33摄氏度；

2、湿度：20% 至 85% 的相对湿度，无冷凝；

品目1-20数字化牙片机

一、

1、高频直流发生器，≥200kHz。

2、球管电压：60 kV和70kV可选。

3、焦点：≤0.7 mm  （IEC 60336 标准） 。

4、总滤过：≥2 mm Al。

5. 阳极热容量：≥7 KJ

6. 最大X光球管热容量：≥140 KJ

7、曝光时间范围：0.02-3.2 秒。

8、可直接选择成人或儿童模式。

9、可直接选择胶片或数字模式。

10、支撑臂，拥有抗微动结构防止定位漂移。

11、伸展臂满足360度任意角度定位，拉伸长度≥2150mm

12、遥控装置及远程曝光控制。

13、具备多种预设程序。

14、可以手动对曝光设置值进行调整。

15、可以根据实践要求，对常用的曝光参数设定值进行程序预设并储存。

16、内置曝光剂量显示。

二、产品名称：口腔影像板扫描仪

三、配置：

1.		口腔影像板扫描仪主机                1台

2.		2号影像板套装（31 x 41mm）          4张

3.		全中文操作软件                    	1套

4.		电源适配器                         	1个

5.		影像板存储盒                      	1个

6.		网线	                            1根

7.		一次性影像板保护袋      	1盒(200份)

8.		一次性影像板保护壳	        1盒（200份）

9.		说明书                       	  1本

10.		快速应用指南	                  1本

四、主要技术参数要求

4.1. 口腔影像板扫描仪

1	连接方式：1GB网线连接，该连线互换性能好，可以国内采购替换，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备；

2	电压： 100-240伏 交流，采用24V直流电源适配器

3	电源频率： 50-60 Hz

4	功率： 最大负载电流1.25A

5	体积≤长/宽/高=325*240*155MM，体积小巧轻便，重量小于4公斤，可轻松放置在桌上和操作台上，非常方便。

6	影像板超薄柔软，无线设计，口内定位方便。

7	影像板为四层技术表面,表层含圆环磁芯面,可进行无接触式磁悬浮扫描。中间荧光层为氟氯化钡-铕涂层，荧光激发效率高，反应灵敏，可进行高效快速扫描。

8	影像板尺寸：可兼容0号（22 x 31mm），1号（24 x 40mm），2号（31 x 41mm），

3号（27 x 54mm）

9	影像速度：影像读取最快扫描速度5秒,影像板插入至影像生成整体时间不超过18秒，扫描同时擦除影像，立刻重新使用

10	影像清晰度2档可选，空间分辨率≥12 LP/MM, 理论分辨率不小于16.7LP/MM。像素尺寸清晰扫描60微米，高清扫描30微米

11	扫描方式：前端自动磁吸入式,悬浮扫描，扫描全程不接触影像板，还原影像真实度。 全程无需通过触碰电脑或机器操作。

12	读片方式：含两种读片方式： 1.全自动式，放在舱口，自动感应，自动吸入，无需触碰机器按钮。2. 半自动式，放在舱口，点击读片键进行读片处理。

13	退片方式：含两种退片方式： 1.全自动式，扫描完成自动弹出，掉落在影像接收盒。影像即刻擦除，用于下次使用。2. 半自动式，扫描完成后自动弹出，停留在扫描舱口，手动取出，减少坠落撞击。

14	含双重保护,一重保护壳可有效减少压痕或咬痕,手指接触等影响,二重保护袋可有效防止交叉感染，防水密封。

15	软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人

16	软件功能：含自动校正功能，避免放大失真造成的测量不准确。可进行种植体模拟放置。

17	软件特性：为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级

18	数据库：采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统

品目1-21 四联可调光高亮度观片灯

1、有通电指示灯显示通电状态，提示用户安全操作；

2、LED光源；

3、观察屏亮度：0 ～ 4500cd/㎡可调，灯珠采用等距光源布局，光均匀度≥92%以上；

4、LED色温在白光区域，色温稳定，无频闪；

5、观察屏材料：采用原生亚克力板；

6、采用低电压直流电源驱动；

7、观片灯外框架超薄超：采用优质铝合金一次挤压成型，表面经过防腐工艺处理；

8、采用滚针自锁夹片装置；

9、LED光源具有无汞的环保特性；

10、LED光源寿命≥8～10万小时；

11、观察屏数量≥4联

品目1-22叫号机

序号	功能名称	技术规格

1	接种排队取号机(专用)	CPU:英特尔处理器G1620 内存：2GB DDR3 硬盘：500G 显卡：独立显卡 凭条打印机 多线条码扫描器 多媒体系统

2	预防接种留观机(专用)	CPU:、G1620或以上性能 内存：≥2GB DDR3 硬盘：≥500G 显卡：独立显卡 多线条码扫描器 多媒体系统 显示系统

3	排队显示管理控制系统	通过与《免疫规划信息管理系统》客户端软件无缝对接可以实现接种显示功能、登记台显示功能和接种台显示功能

1．能够与护士工作站、语音模块能够无缝协同工作；

2．待接种显示功能：告知家长儿童在登记完毕后系统将该儿童分配到那个接种室还有多少儿童等待，方便家长对此时间的规划，减少工作人员接待家长询问的时间。

4	语音播报控制信息系统	与《免疫规划信息管理系统》无缝对接，可以实现：

1．与护士工作站、显示模块能够无缝协同工作；

2．支持等候号逐字播报、千百十播报选择；

3．支持分线路分队列同时播放动态语音内容，支持同线路排队播放动态语音内容。

5	多媒体信息发布系统	与《免疫规划信息管理系统》客户端软件无缝对接：

1．系统与留观模块协同开展疫苗自动播放相关宣教片

2．支持视频文件管理和视频播放；

3．家长离开刷卡（条码），系统自动记录留观时间，通过信息化手段，促使家长主动留观，

有效提高速发型副反应的及时处置能力，保障接种安全。

6	数字化门诊管理系统接口软件系统	与《免疫规划信息管理系统》客户端软件无缝对接，可以实现控制全流程质量控制的同时，实现科学规范的预防接种。

7	各类系统设备的安装联调	与排队机，显示屏，留观机和各类控制系统的安装及调试等。

8	数字化门诊信息管理系统及系统安装，培训，实施和日常维护，以及与关联其他系统的联合调试。	与预防接种全流程管理，包括：分诊，排队，接种提醒，接种档案，留观档案等环节，考虑各种突发情况的应急处理方案，保证流程的规范性和质量管理，数据的准确性，完整性。

品目1-23听力评估仪

一、DPOAE畸变产物耳声发射

1、刺激声：原始音对， f2/f1 = 1.24

2、可用测试频率： f2 的范围是 1 到 6 kHz

3、默认测试频率： f2 = 2、 3、 4 和 5 kHz （4 个频率中有 3 个频率的测试结果为通过）

4、测试水平：l1/l2 = 59/50 dB SPL

5、显示： DPOAE 水平、测试进度、噪音音量、听力图

6、结果显示：整体通过 / 参考、带有 DPOAE 的 DP-Gram 听力图和噪音音量

二、主机：

1.	尺寸：89.4 mm 内置扬声器，用于发出击键和通过/ 参考声音

2.	语言设置：在选定的语言包中提供了多达5 种用户可选择语言

3.	患者容量：≥250 名患者

4.	测试容量：≥500 个测试

5.	实时时钟：集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳。连接后，该时钟会自动与个人计算机时钟同步；精确度：最大偏差≤12 分钟/ 年

6.	探头连接器：14 针ODU Medisnap，适用于OAE 探头或ABR 耳耦合器电缆

品目1-24黄疸筛查仪

1. 便携式设备，液晶屏显示测量数据

2.具有测量结果直接读出功能及mg/dl与umol/l可转换功能

3.具有2－5次自动计算取平均值显示功能

4.结果显示：≥3位数字显示

5.测量范围：0.0mg/dL～32mg/dL

6. 测量精度：±1.5mg/dL

7.开机准备时间：≤15秒

8.自动控制功能：限时无操作,自动关机；电池电量不足提示，并自动关机；

9. 存储：具有20个最近测量结果存储功能，并可循环查看存储数据功能

10.电源：AA电池或可重复充电的电池组，电池可随时更换

品目1-25儿童视力筛查仪

1.适用对象：6个月-100岁

2.双眼同时进行测量。

3.筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。

4.凝视系统：多彩交替灯光及雨林环境音效。

5.测试距离：1m±5%。

6.测量瞳孔直径要求：≥4mm。

7.距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。并以背景颜色区分是否在正确测量范围内。

8.测试时间：≤1s。

9.打印机连接方式：Wifi。

10.可对单眼进行测量。

11.可直接在主机上输入中文病人信息。

12.可从电脑批量输入、输出患者信息队列。

13.等效球镜度数测量范围：-7.50D至+7.50D

14.柱镜度数测量范围：3.0D~+3.00D

15.眼位偏离：0°-20°。

16. 45°前倾屏幕。

17.供电方式：锂离子电池或交流电直接供电

品目1-26全自动免疫发光分析仪

1测定原理：全自动免疫发光

2处理能力： ≥200个测试/小时

3试剂位 ：≥48个

4定标周期：≥90天

5处理方式：全自动处理，实验中可连续、随机处理

6配套试剂：配套使用冻干粉每测试独立包装试剂

7检体量：检体量10～125μl

8液面探测：电容感应

9堵塞检测：压力感应，实时监测报警

10反应温度：37℃±0.1℃

11反应时间：大部分检测项目≤10分钟；个别项目≤40分钟

12检体预处理：自动检体预处理，可对高值标本进行预前稀释

13检体稀释：最大稀释倍数：≤625倍；

14试剂装载识别

14.1 内置条码识别器自动对试剂杯个数、项目、批号进行扫描识别

14.2 试验过程中可随时增加试剂

14.3 ≥15个特殊试剂位，内置条码识别器

15检体装载识别

15.1 ≥200个检体位置，实验过程中可随时追加

15.2 可直接样品杯或原试管上机实验

15.3 内置条形码扫描识别

16吸头装载识别

16.1 专用一次性吸头＃

16.2 自动液面探测、防堵塞报警监测

16.3 加样精密度CV≤1%

16.4 使用TOP-TOP检测技术，双波长检测，有效避免接收光时可能出现的干扰因素

17自动化程度

17.1 实验自动化，实时监控反应过程，软件自动控制各装置，并监视、显示其运行情况，带有自动报警功能

17.2 保养自动化，开机、关机自动进行仪器日常保养

品目1-27血栓弹力图仪

1.	检测功能： K、KH、CK、CKH、RT、RTH、CRT、CRTH、A、ADP、AA、FF、CFF、L1、L2。

2.	TEG参数指标：TEG ACT、R、K、α角度、MA、EPL、LY30、FLEV。

3.	试剂有效期：活化凝血检测试剂盒≥45个月；肝素酶包被试剂杯≥24个月；血小板聚集功能检测试盒≥20个月；

4.	凝血激活检测试剂盒≥40个月；功能性纤维蛋白原检测试剂盒≥15个月；

5.	具备床旁快速检测功能，有快速检测试剂盒（Rapid TEG），用于检测TEG ACT值；功能性纤维蛋白原检测试剂盒，用于检测FLEV参数；

6.	具备单独的ADP诱导剂检测试剂盒（MA(ADP)检测），用于评估服用ADP药物后剩余的血小板功能MA

7.	具备原厂质控品，提供正常和异常两种质控品。

8.	检测试剂的精密度：高岭土MA的变异系数(CV)≤10%，血小板图ADP%和AA%的变异系数(CV)≤10%。

9.	具备完整的血凝块描记图形及凝血全过程凝血指标，有单独纤维蛋白溶解功能检测值。检测各种肝素的使用效果，使用肝素酶杯进行肝素对比试验；

品目1-28血流变仪

1、锥/板式测试机芯：1个；毛细管式测试机芯： 1个

2、全血测试时间：≤ 30s / 标本

3、锥/板机芯具有双排液孔防堵功能

4、可进行全血和血浆及双份血浆并行同步测试

5、血浆测试时间：≤ 0.5s / 标本

6、精度误差≤±1% ；重复性误差≤1％

7、双加样系统，加样针具有液面感应自动分离血浆功能

8、双90孔位全自动可互换式样品盘

9、采用双独立控制系统，不停机可持续工作

10、锥/板机芯具备轴心水平定位功能

11、具备LED工作照明系统

12、可提供经药监局注册原厂配套的牛顿、非牛顿流体质控物

13、全血粘度测量范围：0～70mPa.s（切应力0～14000mPa）

14、加样量可调范围：50 ul～2000 ul

15、全血测试用血量：≤ 700ul

16、血浆测试用血量：≤ 100ul

17、切变率范围：1s-1～200s-1

18、微电脑温控系统，精度±0.1℃

19、具备挤压式蠕动泵进排液系统

20、具备结果异常，清洗液不足，废液溢出报警功能

21、具备全自动及手动双重测试功能

品目1-29低速离心机

1.最高转速：≥5000r/min

2.最大相对离心力：≥3600×g

3.定时范围：1~99 min

4.噪声：≤65dB

5.显示：数字显示

6.操控方式：按键开关

7.电源：AC220V  50HZ

8.输入功率：≤1KW

9.驱动方式：交流变频电机

10.转子离真空采血管5毫升≤24支

品目1-30电热恒温箱

1.产品技术参数：

1.1. 输入电压AC220V

1.2. 恒定温度5-38℃

1.3. 容　　积≥80L

2.功能特点：

2.1微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～38度之间任意调控且恒定。

2.2精准温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10℃～38℃环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。

2.3具备无氟环保压缩机制冷技术。

2.4采用风冷式结构设计。

2.5箱体内部≥2个精密温度传感器和≥1个环境温度传感器。

2.6多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙。

2.7低功耗：宽电压带，适合电压不稳定地区。

品目1-31低频脉冲电治疗仪

1额定功率：  50VA

2最大治疗电流：≥30mA

3治疗频率：频率调整选择(1～1000Hz)

4内置处方数：自动治疗选择(3～100Hz)

5平衡调整： 左右输出差异±30％

6定时器： 最大≥15分钟

7温热导子设定： 最高≤43℃

品目1-32超短波短驳治疗仪

1电源AC 100-240v,50hz/60hz

2输出频率27.12 MHz

3脉宽20—400uS, 调节步长≤ 20uS

4脉冲频率10—800Hz, 调节步长≤10Hz

5治疗时间1-30 min

6电源输出功率0—50w

7连续模式最大输出功率≥50w

8脉冲模式最大输出功率≥50w

9使用程序≥100个

10电气安全分类II A类，BF-型

品目1-33微波治疗仪

1、电源电压：    AC 220±22V   50±1Hz

2、输出阻抗：    ≤50Ω

3、输入功率：    ≤1000VA

4、输出功率：    0～180W连续可调

5、工作时间：    0～30分钟连续可调节。

6、工作频率：    2450±50MHz

7、连续工作时间：≥10000小时

8、微波泄漏：    ≤0.2mW/cm2

9、工作模式：    连续模式、脉冲模式

10、治疗探头：   直径≥90mm

11、矩形治疗头：  大小各一

12、穿透性≥12cm

13、传输线是带有镀金通针的同轴线

品目1-34超声波治疗仪

1.	输入功率：100～240Vac；50/60Hz，最大1.0A

2.	额定频率： 1.0MHz±10%、3.2MHz±10%、3.3MHz±10%

3.	脉冲模式：持续型、脉冲型

4.	脉冲频率：100Hz±5%

5.	脉冲宽度：1、2、5ms范围内≥3挡可选，误差：±5%

6.	最大强度：2.2W/cm ²

7.	时间性峰值/平均强度比：10：1，5：1和2：1，误差：±20%

8.	指示器精度：±20% (适用于最大数值高于10%的)

9.	波束不均匀性系数：≤2.6

10.	最长治疗时间：≥30分

第2包：回龙观社区卫生服务中心购置医疗设备包2

品目2-1 便携式除颤仪

1、除颤波形：双相波

2、	最大能量≥270焦耳，≥14档能量可选；

3、	具备手动除颤，同步复律功能；

4、	充电到最大能量时间≤5秒；

5、	显示屏：彩色液晶屏≥6英寸，

6、	显示波形通道：≥4通道

7、	具备波形冻结显示功能；

8、	除颤后3秒内恢复心电波形的显示；

9、	配备ECG监测

9.1、支持3或6芯ECG导联监测；

9.2、响应频率：0.05至150Hz

9.3、心率监测范围：15至300bpm，可监测停搏、室颤、室速、早搏、心动过速、心动过缓、二联律等心律失常。

9.4、共模抑制比：≥100dB

10、有自检状态指示，在关机状况能指示设备状态是否正常；

11、可选配血氧饱和度与呼吸末CO2监测；

12、除颤手柄具备儿童、成人电极板功能；

13、具备病人阻抗指示功能，可提示病人阻抗级别；

14、配备记录器，可实现实时和延迟记录，可记录≥24小时HR、VPC的趋势图，以及设备自检报告等；

15、具备录音功能，可连续存储≥20小时的环境录音信息，或者连续≥100小时ECG波形；

16、可通过SD卡和蓝牙功能下载除颤器内部数据；

17、内置可充电电池，充满电时间≤3小时；

18、	内置电池在满电情况下，支持最大能量放电次数≥100次，或≥3小时连续监护；

品目2-2 尿常规仪

1、测定项目：白细胞、潜血、尿胆原、尿糖、酮体、胆红素、PH、比重、尿蛋白、亚硝酸盐、VC

2、工作原理：光度计反射法。

3、图象处理：彩色CCD图象处理技术，颜色自动补偿。

4、测试速度≥600个测试/小时。

5、每个项目均可设置灵敏度。

6、具有校验功能。

7、具备皮带式进样器。

8、具备全封闭环保废条盒。

9、显示器：≥40×20字符液晶显示。

10、可打印中、英文报告结果

11、单    位：传统/国际/专用。

12、打 印 机：内置热敏打印机。

13、存储结果≥1000个

14、接口：RS232,Din5

品目2-3 心电图机

1、输入电路

1.1	心电输入：	10电极12导联同步采集

1.2	导联选择：	自动或手动

1.3	输入方式：	浮地输入

1.4	输入保护：	配备导联线内附除颤保护电路

1.5	采样率：	≥8000 Hz/8Ch

1.6	模数转换精度	≤2.5 μV

1.7	输入阻抗：	≥50MΩ

1.8	耐极化电压：	≥±500mV

1.9	共模抑制比：	≥105dB

1.10	频率响应：	0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

1.11	标准灵敏度：	10mm/mV, 误差≤±5%

1.12	时间常数：	≥3.2秒

1.13	滤波器：	低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

1.14	低通滤波	75Hz-150Hz ≥3档可选

1.15	肌电滤波	25Hz/35Hz 可选

1.16	交流滤波	50Hz或60Hz

1.17	基线抑制	强/弱 可选

1.18	增益/灵敏度选择： 5，10，20mm/mV，范围内≥3档可选，手动或自动

1.19	不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

1.20	电极脱落：	液晶显示器显示脱落部位

2、显示和记录

2.1 显示方式：	≥5"彩色液晶显示

2.2	显示分辨率：	≥320x240

2.3	显示导联数：	同屏12导联，≥5s

2.4	显示内容：	系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等。

2.5	记录器：	内置高分辨率热线阵打印。

2.6	记录纸宽度：	110mmx140mm折纸

2.7	记录道数：	3, 3+1, 6道

2.8	走纸速度：	10-50mm/s范围内≥4档可选，

2.9	无纸检出：	记录纸用完后自动停止走纸并报警

2.10	打印数据：	程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

2.11操作模式：	可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。

2.12测量分析：性别年龄特异性算法，支持≥40种心电相关参数自动测量。

2.13	自动测量参数：	包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

2.14	自动分析结果：5大类≥200种分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明），显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。

2.15	外部输入：	10mm/0.5V误差±5%，输入阻抗≥100kΩ

2.16	信号输出：	0.5V/1mV误差±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机

2.17	其它输出接口：	USB/SD

2.18	存储和传输：	内置≥100份心电图，支持扩展

2.19	提示音：	QRS同步或热笔拟笔音

2.20	输入键：	键位支持直接输入患者ID号

2.21	打印网格：	具备在无网格纸上打印网格功能

2.22	心律失常检测：	具备心律失常检测并自动延长记录的功能

2.23	QTc算法：	≥2种算法

2.24	重量：	≤3Kg

2.25	安全性：	电击防护类型: I类CF型。

2.26	交流电源：	AC:100-240

2.27	直流：	可充电电池，充满电可连续工作≥60分钟。

品目2-4 彩色多普勒超声

1系统通用功能

1.1彩色液晶显示器≥21.5英寸，支持广域IPS平面转换技术，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠。

1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，点击即可选择需要调节的参数，操作面板可进行高度调整及旋转。

1.3 探头接口选择≥3种，均为无针式探头接口、可全部激活相互通用，支持与≥600触点的无针式探头连接（附原厂Datasheet证明）；

1.4 主机具备耦合剂加热装置

1）360度环绕加热方式；

2）加热温度分级可控，3档可选

1.5 系统动态范围≥210dB

1.6 最大显示深度≥30cm

1.7 针对不同检查部位，预置检查条件。

2探头规格

2.1 频率：宽频、多频可变频成像探头；

2.2 二维、彩色、频谱多普勒及谐波可独立变频，频率可视可调；

2.3 探头类型：≥4把，至少包括电子凸阵、电子线阵、电子相控阵、电子微凸

2.4 探头阵元数：

电子凸阵探头有效阵元数≥190

电子相控阵探头有效阵元数≥110

电子线阵探头有效阵元数≥570

2.5 探头频率：

腹部凸阵探头：1.5-6.0 MHz

线阵探头：4.0-9.0 MHz

相控阵探头：1.0-4.5 MHz

腔内探头：4.0-9.0 MHz

2.6 B/D兼用：

电子凸阵：B/PW

电子线阵：B/PW

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

3二维灰阶显像主要参数

3.1 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒

相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥89帧/秒

3.2 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512

3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D 为≥12 bit。

3.4 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

3.5 二维图像成像频率变频数≥6，基波频率变频数≥3，谐波频率变频数≥3，谐波成像与基波成像帧频可相同

3.6 二维图像增益调节 -20—+20 dB，调节步长≤1dB

3.7 可视动态范围：30-90 dB

3.8 回放重现：灰阶图像回放最高≥4000帧，≥30秒，并能进行测量和计算

3.9放大功能：可增加感兴趣区细节显示及图像帧频

4、频谱多普勒

4.1 显示模式：脉冲多普勒 （PWD）、连续多普勒 （CWD）、高脉冲重复频率 （HPRF）

4.2 发射频率：

4.2.1 电子相控阵: PWD，CWD 2.0-4.0 MHz

4.2.2 电子凸阵：PWD 3.0-5.0 MHz

4.2.3 电子线阵：PWD 3.5-7.5 MHz

4.3 频谱多普勒：可选中心频率≥4个

4.4 彩色最高帧频≥215 fps

4.5 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW

B/CDE/PW、B/CDV/CW

4.6 频谱多普勒取样容积：0.1- 2.0cm，多级可调

4.7 最大测量速度：

PWD正或反向血流速度≥10 m/s（附图证明）, CWD血流速度 ≥ 20 m/s（附图证明）

4.8 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

4.9 零位移动≥8级

4.10 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5、彩色多普勒

5.1 显示方式：能量显示（CDE）、速度显示（CDV）、方差显示、速度方差显示

5.2 扫描速度：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒

成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥15帧/秒

5.3 彩色增强功能：	彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）

5.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

5.5 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.7 显示角度调整：-20°— +20°（线阵探头）

6、超声功率输出调节

6.1 B/M、PWD、D

6.2 输出功率选择分级可调

7记录装置

7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等PC通用格式直接储存；

7.2 主机硬盘容量≥2T

7.3 USB接口≥6个，可用于图像传输

8 技术手册：中文操作手册

9 延时稳压电源：具备，可保证特殊情况下设备不会因断电损坏

品目2-5 12导同步心电图

1、输入电路

1.1. 心电输入：	10电极12导联同步采集

1.2. 导联选择：	自动或手动

1.3. 输入方式：	浮地输入

1.4. 输入保护：	配备导联线内附除颤保护电路

1.5. 采样率：	≥8000 Hz/8Ch

1.6. 模数转换精度	≤2.5 μV

1.7. 输入阻抗：	≥50MΩ

1.8. 耐极化电压：	≥±550mV

1.9. 共模抑制比：	≥100dB

1.10. 频率响应：	0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

1.11. 标准灵敏度：	10mm/mV, 误差≤±2%

1.12. 时间常数：	≥3.2秒

1.13. 滤波器：	低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

1.14. 低通滤波：	75Hz-150Hz 范围内≥3档可选

1.15. 肌电滤波：	25Hz、35Hz 二档可选

1.16. 交流滤波：	50Hz、60Hz二档可选

1.17. 基线抑制：	≥3档可选

1.18. 增益/灵敏度选择：	5，10，20mm/mV范围内≥3档可选，手动或自动

1.19. 不正常状态检测：	电极脱落报警，高频噪声过高报警

1.20. 电极脱落：	液晶显示器显示脱落部位

2、显示和记录

2.1显示方式：	≥7"彩色液晶显示

2.2	显示分辨率：	≥800x480

2.3	显示导联数：	同屏12导联，≥5s

2.4	显示内容：	系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等。

2.5	记录器：	内置高分辨率热线阵打印。

2.6	记录纸宽度：	210mmx140mm折纸

2.7	记录道数：	3, 3+1, 6，12道，12+6

2.8	走纸速度：	10, 12.5, 25，50mm/S范围内≥4挡可选

2.9	无纸检出：	记录纸用完后自动停止走纸并报警

2.10	打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

2.11操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录。

2.12测量分析：	性别年龄特异性自动测量分析算法

2.13	自动测量参数：	包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

2.14	自动分析结果：5大类≥200种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持两版明尼苏达码表示。

2.15	外部输入：	10mm/0.5V，误差：±5%，输入阻抗≥100kΩ

2.16	信号输出：	0.5V/1mV，误差：±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机

2.17	其它输出接口：	USB/SD

2.18	存储和传输：	内置≥400份心电图，支持扩展

2.19	提示音：	QRS同步或热笔拟笔音

2.20	输入键：	支持直接输入患者ID号

2.21	打印网格：	具备在无网格纸上打印网格功能

2.22	心律失常检测：	具备心律失常检测并自动延长记录的功能

2.23	QTc算法：	支持≥2种算法

2.24	重量：	≤4.5Kg

2.25	安全性：电击防护类型: I类CF型。

2.26	交流：	AC:100-240V

2.27	直流：	可充电电池，充满电可连续工作≥30分钟。

品目2-6全自动五分类血细胞分析仪

1检测要求：

1.1检测项目：血常规检测项目要求≥22项，标准五分类，有3个散点图报告和2个直方图报告，包含白细胞系统检测；红细胞系统检测；血小板检测；

1.2检测原理：电阻抗法检测细胞总数，半导体激光流式细胞技术检测分类。不用染色剂。

1.3 含有多种异常报警信息及提示

1.4 检测速度： ≥60个标本/小时

1.5自动擦拭取样针

1.6 测定方式；≥3种检测方式，具有急诊模式，测试标本之间随机任选检测方式

1.7用血量：静脉模式≤55µl  末梢模式≤20µl

1.8安全保证：血红蛋白检测要求采用无氰化物溶血素，

1.9带自动穿刺模式。

1.10显示屏：≥10彩色液晶触摸屏,无需外接电脑操作，中文显示操作功能

2．技术质量要求：

2.1仪器所有检测项目空白为“零”

2.2重复性:

2.2.1 WBC≤2%

2.2.2  RBC≤1.5%

2.2.3  HBG≤1.5%

2.2.4  MCV≤1.0%

2.2.5  PLT≤4%

2.3线性范围：

2.3.1 WBC 0-99×109/L

2.3.2 RBC 0-14.9×1012/L

2.3.3 HGB 0-249g/L

2.3.4  PLT 0-1490×109/L

3．操作维护保养：

3.1人机对话形式维护保养程序

3.2自动维护保养程序：每日关机前冲洗、样品间自动冲洗

3.3仪器异常状态自动监视：提供启动、保养、警告和执行状态信息

3.4 显示信息：显示测量参数、直方图、散点图

4．数据管理系统

4.1 数据储存：本机至少可储存≥400个病人信息和检验数据

4.2 具有电脑标准RS232数据接口，可与LIS、HIS系统连接

4.3全中文操作系统及数据处理系统

4.4应用程序软件定期终身免费升级

品目2-7裂隙灯

一、显微镜

1.1显微镜类型Galilean型

1.2目镜类型：平行镜筒

1.3放大率：6×、10×、16×、25×、40×

1.4目镜放大率：12.5×

1.5放大选择：五档鼓式旋钮

1.6瞳距调节：55~78mm

1.7屈光度调节：-5D~+5D

二、裂隙照明

2.1裂隙宽度可在0~14mm之间连续可调（到14毫米时裂隙变为圆圈）

2.2裂隙长度可在1~14mm之间连续可调（到14毫米时裂隙变为圆圈）

2.3裂隙角度0°~180°角

2.4裂隙倾斜角度5°、10°、15°、20°范围内≥4挡可调

2.5光源LED 光源

2.6滤光片蓝色、无赤色、UV、琥珀色、红外、ND（13％透过）

三、数码相机

3.1类型彩照红外一体式专业数码相机

3.2具备睑板腺照相功能

3.3具备多张连拍功能

3.4具备静态图像自动曝光功能

3.5有效像素≥1000万

3.6水平解析度≥125黑白条对/毫米（40倍）

3.7曝光模式自动/手动

3.8快门速度1/15–1/250

3.9敏感度自动/ISO 100/200/400/800/1600范围内≥5挡可调

3.10静态图像分辨率≥3264×2448

3.11动态图像1294 x 970 / 24fps高清动态显示和录像,最长≥60秒

3.12静态图像文件类型DCM（DICOM格式图像），BMP，JPEG

3.13视频文件类型DCM（DICOM格式视频），MP4

3.14接口LAN,1000Mb/s

品目2-8眼压测量仪

1.功能：非接触式眼压测量

2.眼压测量范围：平均值显示，1mmHg至30mmHg，精度≤0.1mmHg；1mmHg至60mmHg，精度≤1mmHg

3.角膜厚度矫正眼压功能：输入角膜厚度校准眼压

4.追加测量：喷气时自动检测眼皮遮挡并显示“Error”，并追加测量

5.人工晶体测量模式：人工晶体眼测量时可选择

6.操控方式：操纵杆，触控屏

7.打印机切纸方式：自动切纸

8.显示器：彩色LED显示器≥8.5吋，触摸屏

9.安全性：安全锁

10.数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）

11.电源：100-240V 交流，50-60Hz，功率≤70VA

品目2-9视力灯箱

1.类型：5米E字视力表灯箱

2.亮度均匀性：≥90%

3.功率：≤30W

4.光源: LED灯珠；色温8000K；寿命≥5万小时

5.AC  100V-240V、50HZ

6.采用国际标准视力表或对数视力表。