高低温试验箱

本试验设备主要用于产品按照国家标准要求或用户定义要求，在低温、高温条件下对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，通过检测来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验。

产品介绍：

一、设备用途：

设备主要是针对于电工、电子产品以及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于产品按照国家标准要求或用户定义要求，在低温、高温条件下对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，通过检测来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验。

二、设备结构：

1、设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。

2、试验箱体设计完美，采用数控机床加工成型，并采用无反作用把手，操作容易。

3、箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。

4、内胆为进口SUS304不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。

5、保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。

6、温度控制采用进口仪表，具有P.I.D自动演算功能，人性化设计的操作方法，易学易用。

7、独立的加温与制冷系统使设备更有效的提高升温、降温速率。

8、制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。

9、采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。

10、空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回温时间快。

三、设备符合标准：

GB/T2423.1-2008 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法

GB/T2423.2-2008 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法

GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

技术参数：

| 型号 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸D×W×H(mm) | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 |
| 外型室尺寸D×W×H(mm) | 880×840×1480 | 950×940×1680 | 1020×1100×1720 | 1010×1100×1940 |
| 型号 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-1000 | GDW-1500 |
| 工作室尺寸D×W×H(mm) | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 |
| 外型室尺寸D×W×H(mm) | 1210×1140×1960 | 1280×1480×2030 | 1480×1480×2030 | 1980×1480×2030 |
| 技术 参数 | 温度范围 | A型-20℃～+100℃（+150℃）/ B型-40℃～+100℃（+150℃） C型-70℃～+100℃（+150℃） |
|  | 波动度/均匀度 | ≤±0.5℃≤2℃ |
|  | 升温速率 | 1.0～3.0℃/min |
|  | 降温速率 | 1.0～1.5℃/min（平均速率） |
| 箱体 材料 | 外箱材料 | 优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
|  | 内箱材料 | 进口优质SUS304不锈钢板 |
|  | 保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚氨酯发泡 |
|  | 箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 |
| 冷热 交换 系统 | 控制仪 | 台湾进口智能温度控制仪/苏州天和“TINKO”温湿度控制仪 |
|  |  | 精度范围：温度±0.1℃，指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ |
|  | 温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音型电机，单循环、加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 |
|  | 加热方式 | 镍铬合金加热式加热器 |
|  | 制冷方式 | 单元制冷方式/双元（复叠）制冷方式（风冷） |
|  | 冷凝器/蒸发器 | 国内知名品牌 |
|  | 压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组 |
| 定时功能 | 0.1～99.99（S、M、H） |
| 安保装置 | 电源超载、漏电、超温、缺水保护（带声讯提示）、快速保险丝 压缩机过压保护 |
| 标准配置 | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗：300×200（mm）一个，照明灯一只测试引线孔Ø50mm或Ø25mm一个，样品架2付，带脚轮 |
| 电源电压 | ACΦ220V·50HZ/380V·50HZ |
| 使用环境温度 | 15℃～+30℃≤85%R.H |

注：1、“GDW”为“高低温试验箱”型号；

2、技术参数均在环境温度≤25℃，工作室空载条件下测得；

3、以上为标准型实验箱，可根据用户的具体要求定做非标型；

4、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验箱”；

5、外形尺寸的高度不含箱体底部脚轮高度。

本技术信息，如有变动恕不另行通知。