兵团环境监测中心站实验室仪器设备

采购项目竞争性谈判文件

项目编号：BZHW-[2015]324

新疆生产建设兵团招标有限公司

2015年12月

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次谈判时，请按谈判文件中规定的可能导致无效谈判和黑体字的内容逐条响应,若不响应将导致采购失败。

目    录

第一部分  竞争性谈判公告	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	9

一、总则	9

二、谈判文件	10

三、响应文件	10

四、响应文件的递交	14

五、谈判	15

六、评审步骤和要求	16

七、签订合同	19

八、采购代理服务费	20

九、处罚、询问和质疑	21

十、保密和披露	22

十一、规避专利、版权纠纷	22

第四部分  评审细则和评审方法	27

第五部分  项目技术要求	31

第六部分 采购合同	62

第七部分  响应文件格式	65

第一部分  竞争性谈判公告

兵团环境监测中心站实验室仪器设备采购项目

竞争性谈判公告

一、采购人：兵团环境监测中心站

联系人：石庭山               电话：0991-5105097

地  址: 新疆乌鲁木齐市光明路

二、项目名称: 兵团环境监测中心站实验室仪器设备采购项目

项目编号：BZHW-[2015]324

采购方式：竞争性谈判

采购货物（服务）标段、名称、规格型号、数量、服务要求等：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD培养箱 | 2 |  |
| 2 | 水浴箱 | 1 |  |
| 3 | 无菌操作台 | 1 |  |
| 4 | 生物发光测量仪 | 1 |  |
| 5 | 土壤样品研磨机 | 1 |  |
| 6 | 大流量大气采样器 | 4 |  |
| 7 | 中流量大气采样器 | 4 |  |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  |
| 9 | 溶解氧仪 | 1 |  |
| 10 | 高压灭菌锅 | 1 |  |
| 11 | 氮吹仪 | 1 |  |
| 12 | 流速仪 | 1 |  |
| 13 | 自动蒸馏仪 | 3 |  |
| 14 | 瓶口移液器 | 10 |  |
| 15 | 林格曼黑度仪 | 1 |  |
| 16 | 自动索氏提取仪 | 2 |  |
| 17 | 水质硫化物酸化吹气仪 | 1 |  |
| 18 | 震荡提取器 | 2 |  |
| 19 | 恒温高速离心机 | 1 |  |
| 20 | 空气微生物采样器 | 1 |  |
| 21 | 高氯废水COD测定仪 | 1 |  |
| 22 | 水质自动采样器 | 1 |  |
| 23 | 恒温水浴加热器 | 1 |  |
| 24 | 电导率仪 | 1 |  |
| 25 | 移液枪 | 20 |  |
| 26 | 色谱柱 | 7 |  |
| 27 | 低浓度大流量烟尘采样仪 | 1 |  |
| 28 | 低浓度烟尘取样管 | 1 |  |
| 29 | 烟气含湿量检测器 | 2 |  |
| 30 | 倒置显微镜 | 1 |  |
| 31 | 沉积物采样器 | 1 |  |
| 32 | 土壤水分测定仪 | 1 |  |

采购预算：125万元。

三、供应商资格要求：应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。具有有效的营业执照或其他证明材料，且经营范围符合本次谈判采购货物范围，健全的财务制度、良好的信誉；且参与政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商若为代理商的需提供制造商的授权书。符合要求的供应商携带授权委托书原件、有效营业执照或其他证明材料原件及加盖公章的复印件一套在新疆生产建设兵团招标有限公司购买谈判文件。未领取谈判文件的供应商不得参与谈判。

根据财政部的相关规定，结合本项目具体情况，供应商为小、微型企业和产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的将给予一定的优惠，具体详见谈判文件。

此项目不允许联合体参与谈判。

四、谈判文件出售时间：2015年12月3日起上午10时30分至13时和下午16时至18时30分(北京时间 节假日除外)。

谈判文件出售地点：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦6楼。未领取谈判文件的供应商不得参与谈判。

五、响应文件递交截止时间：2015年12月10日11时00分（北京时间）

响应文件递交地点：兵团公共资源交易中心开标厅,地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼

六、谈判截止时间、谈判时间：2015年12月10日11时00分（北京时间）

谈判地点：兵团公共资源交易中心开标厅,地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼

七、谈判文件售价：500元/包

八、采购代理机构名称：新疆生产建设兵团招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦6楼

邮    编：830002                 电  话：0991-8852441

电子信箱：yw1@xjbtzb.com         联系人：赵丹、李金璋

传    真：0991-8865994

开户银行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部

户    名：新疆生产建设兵团招标有限公司

银行账号：108200001077

银行行号：104881003013

新疆生产建设兵团招标有限公司

2015年12月3日

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 新疆生产建设兵团环境监测中心站 |
| 2 | 采购代理机构 | 新疆生产建设兵团招标有限公司 |
| 基本要求 |
| 3 | 供应商 资质要求 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求。在中国境内注册，法人、其他组织或自然人，经营范围内包括本次招标产品的供应商，具有独立承担民事责任的能力和良好的售后服务能力；具有有效的营业执照或其他证明材料、税务登记证、组织机构代码证（以上证书均须在有效期内）；且参与政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （2）供应商为经销商的需提供生产或制造厂家的授权书； （3）本项目不接受联合体参与谈判。 （4）“第五部分项目技术要求”中加“★”的条款必须满足，否则将被否决投标； （5）原则上同一品牌同一型号只能有一家投标人参加竞争。 |
| 谈判文件的编制（格式见第七部分） 第6条中第(1)(2)(4)项、第7条中第(1)(2)(3)(4)项、第8条中第(1)(2)项为必备项，开标时供应商必须提供以上资质原件或具有同等法律效用的公证件。如果缺项，将导致谈判被拒绝。 |
| 4 | 报价 | （1）报价以人民币元为计算单位； （2）按要求的格式内容填写报价； （3）详见供应商须知8.4谈判报价。 |
| 5 | 谈判有效期 | 90日历日（从递交响应文件截止日起计算）。 |
| 6 | 供应商应提交 的资格文件 | （1）法人代表授权书原件及被授权人身份证原件(法人代表授权书原件和身份证复印件附入响应文件内, 法人代表授权书原件和身份证原件随身携带开标时查验)（见第七部分响应文件格式二）； （2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件或经公证机构公证后的复印件、自然人的身份证明原件或经公证机构公证后的复印件； （3）税务登记证及组织机构代码证(复印件)； （4）供应商若为代理商的需提供制造商的授权书原件； （5）保证金缴纳凭证； （6）小微企业声明函； （7）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。 |
| 7 | 供应商应提交的商务文件 | 响应文件； （2）报价一览表（见第七部分响应文件格式五）； （3）分项报价表（见第七部分响应文件格式六）； （4）售后服务承诺书； （5）小微企业声明函； （6）备品备件和专用工具清单； （7）商务条款偏离表（见第七部分响应文件格式七）； （8）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。 |
| 8 | 供应商应提交的技术文件 | （1）若为进口产品，须提交合法、有效的进口产品证明复印件； （2）若为进口产品，须提交供应商与国外制造厂家的代理协议或销售授权书复印件； （3）供应商必须提供采购货物的彩页、详细配置及参数说明； （4）产品样本、使用说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件； （5）技术规格偏离表；（见第七部分响应文件格式八） （6）采购货物的检验报告、鉴定证书（复印件）； （7）执行的制造、安装、验收标准； （8）荣获国优、部优、省优荣誉证书（复印件）； （9）有关的产品样本、手册、图纸和资料； （10）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。 |
| 谈判文件的准备与递交 |
| 9 | 保证金 | 贰万元整人民币。 |
| 10 | 响应文件份数 | 响应文件一式5份，其中正本1份、副本4份、U盘或光盘的电子版一份,且其内容必须与纸质响应文件内容一致，如不一致以纸质响应文件为准，纸质文件应胶装。 |
| 11 | 响应文件递交截止时间 及谈判时间 | 2015年12月10日11时00分（北京时间） |
| 12 | 响应文件递交地点 及谈判地点 | 乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼兵团公共资源交易中心开标厅 |
| 谈判评审原则 |
| 13 | 评审方法 | （1）谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。 （2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。 （3）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。 |
| 合同通用条款 |
| 14 | 交付期 | 合同签订生效后30天。 |
| 15 | 付款条件 和方法 | 合同签订生效后支付30%，设备安装验收合格后支付65%的合同价款，剩余5%的合同价款验收合格满一年支付。 |

第三部分  供应商须知

一、总     则

本谈判文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的采购。

1、定义：

1.1  “采购人”指 新疆生产建设兵团环境监测中心站。

1.2  “采购代理机构”指新疆生产建设兵团招标有限公司。

1.3  “货物及服务”指本谈判文件中第五部分所述所有货物及服务。

1.4  “潜在供应商”指符合谈判文件规定的合格供应商。

1.5  “供应商”指符合本文件规定并参加谈判的供应商。

2、合格供应商的条件

2.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加谈判。

2.2 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)供应商应具有的资质详见供应商须知前附表第3条和第6条；

(7)供应商不应与“在本次招标中，为采购代理机构设计编制技术规格、评审办法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。

(8)供应商为法人、其他组织或自然人。

(9)如授权代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》，自然人提供身份证原件。

3、谈判费用

3.1  供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了谈判文件的潜在供应商，传真号码以潜在供应商的登记为准。潜在供应商应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

5、采购人的相关规定

5.1采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加谈判。

5.2若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5.2.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.3 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

5.3.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

5.3.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

5.3.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

5.3.4以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

5.3.5对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

5.3.6限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

5.3.7非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

5.3.8以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

5.4 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

6、联合体

6.1 本项目不允许联合体参与。

6.5对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由谈判小组确定。

二、谈 判 文 件

5、谈判文件

5.1谈判文件由下列七部分内容组成：

第一部分 竞争性谈判公告；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知；

第四部分 评审细则和评审方法；

第五部分 项目技术要求；

第六部分 采购合同；

第七部分 响应文件格式。

6、谈判文件的澄清和修改

6.1 任何已登记备案并领取了谈判文件的潜在供应商，均可要求对谈判文件进行澄清。澄清要求应在谈判截止时间3个工作日前，按竞争性谈判公告中的联系地址以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

6.2谈判截止时间3个工作日前，采购代理机构无论出于何种原因，均可对谈判文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为谈判文件的组成部分，对所有领取了谈判文件的潜在供应商均具有约束力。

6.3对谈判文件的澄清和修改，将书面通知已领取谈判文件的潜在供应商，供应商应于收到补充文件的当日以书面形式回复确认。

6.4为使供应商有足够的时间按谈判文件的修改要求修正谈判文件，采购代理机构可酌情推迟谈判时间，并在提交响应文件截止时间3个工作日前，书面通知所有登记备案并领取了谈判文件的潜在供应商。采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

三、响 应 文 件

7、响应文件的语言和计量单位

7.1  供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简化字。

7.2供应商所提供的技术文件和资料，应使用中文简化字。 所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8、响应文件的组成及相关要求

8.1响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分指供应商提交的证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商提供的服务符合谈判文件规定的文件。本次谈判供应商应按供应商须知前附表的规定提交商务文件、技术文件。

8.2响应文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照响应文件规定的顺序，统一编目编码装订。为方便评审，技术文件中的各项表格必须按照谈判文件格式要求制作。

8.3  保证金

(1)供应商应提供的保证金金额详见供应商须知前附表。

(2)保证金以银行汇票、转账支票或银行本票提交,本次谈判不接受现金、银行保函形式和其它形式的保证金。

开户行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部

账号：108200001077

行号：104881003013

供应商保证金须在谈判截止时间前2天汇到采购代理机构上述指定的账户。供应商的保证金须在递交响应文件的同时提交保证金交付凭证。（单独密封，封口处应有法定代表人或授权代表的签字及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商全称、地址，并注明递交截止时间以后启封字样）

(3)未按前述各款要求提交保证金的谈判将被视为无效谈判。

(4)成交供应商的保证金将在成交供应商与采购人签订合同、提交履约保证金后5个工作日内无息退还；未成交的供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。

8.4  谈判报价

(1)所有谈判报价均以人民币元为计算单位。谈判价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。谈判报价应已经包含了供应商及时交付合格货物和相关服务所需缴纳的所有税费和货物发运到指定地点所需的一切费用，无需采购人另行付费，技术要求中要求其他所有的服务费用应包括在谈判报价中。

(2)供应商对谈判报价若有说明应在报价一览表显著处注明。

(3)供应商要按谈判文件给定格式内容填写报价，并由法定代表人或授权代表签署。

(4)采购人和采购代理机构保证各供应商报价的保密性。

9.本项目不允许供应商未经甲方同意将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。供应商根据采购项目的实际情况,拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

10. 响应文件内容填写说明

10.1 供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据（包括但不限于供应商须知前附表规定的内容），将导致谈判被拒绝。

10.2 响应文件应严格按照谈判文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致谈判文件被误读或查找不到，是供应商的责任。

10.3 响应文件应严格按照谈判文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其谈判有可能被拒绝。

10.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

11. 响应文件的有效期

11.1 本项目谈判文件的有效期详见供应商须知前附表。有效期短于该规定期限的谈判将被拒绝。

11.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长谈判文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

12. 响应文件的签署及其他规定

12.1 组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

12.2 供应商应按照谈判文件要求，在响应文件适当的位置填写供应商全称并加盖公章，同时签署法定代表人或授权代表人的全名。

12.3 供应商应按供应商须知前附表规定的份数提交响应文件。

(1)有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为彩页，且清晰易读；

(2)供应商应保证响应文件副本与正本的内容一致，否则响应文件被误读或被视为无效等不利后果由供应商承担。

12.4 响应文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由供应商的法定代表人或供应商代表签字。由供应商代表签字的，供应商代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照谈判文件格式填写）原件附在响应文件中，否则按谈判无效处理。

12.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

12.6因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交

13. 响应文件的密封及标记

13.1响应文件应按以下方法分别装袋密封：响应文件密封袋内装响应文件正副本及电子文档及供应商认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或授权代表的签字及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商全称、地址，并注明递交截止时间以后时启封字样。

13.2 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

14.递交响应文件截止时间

14.1 响应文件须按照谈判文件规定的时间、地点送达。在截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构不予接收。

15.  响应文件的补充、修改和撤回

15.1 供应商可以在递交响应文件截止时间前,对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤回要求须经采购代理机构签字确认接受，否则无效。

15.2 供应商撤回响应文件的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“递交截止时间以后启封”等字样。

15.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

五、谈  判

16. 谈判

16.1 采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判，谈判小组成员、供应商代表及有关工作人员参加。

16.2供应商参加谈判的代表必须签名报到以证明其出席。

16.3本次采购采用竞争性谈判方式。

采购人、采购代理机构通过发布公告的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

16.4谈判程序：

16.4.1成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

16.4.2谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

16.4.3确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

16.5本次采购应实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购节能产品。

六、评审步骤和要求

17. 组建谈判小组

17.1 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本采购项目的特点组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

17.2采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
    17.3采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评审专家。

17.4采购人委托代表参加谈判小组的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任谈判小组组长。

17.5采购人委派的纪检监察人员进入评审现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评审现场。

18.对响应文件的初审

18.1 谈判小组将审查递交的响应文件是否符合谈判文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

18.2 在详细评审之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。

(1)实质上响应的谈判是指与谈判文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

(2)重大偏离或保留系指谈判货物与服务的质量、数量和交货期限等明显不能满足谈判文件的要求，或者实质上与谈判文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、应当交纳保证金的供应商未提交保证金或金额不足的；

B、响应文件未按谈判文件的规定密封、签署、盖章的；

C、报价有效期不足的；

D、谈判货物和/或服务承诺等不满足谈判文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E、未按照谈判文件规定报价的；

F、不符合谈判文件中有关分包、转包规定的；

G、响应文件附有采购人不能接受的条件；

H、不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

(3)重大偏离不允许在递交文件截止后修正，但谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

(4)如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其谈判成为实质上响应的谈判。并及时告知有关供应商。

18.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

(1)如果正本与副本不一致，以正本为准。

(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3)如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

(4)对存在细微遗漏的响应文件，应按照同包次供应商中最高报价进行补齐。

(5)调整后的数据应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其谈判将被拒绝。

18.4 谈判小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.5谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
　　18.6谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
　　18.7最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.8对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由谈判小组确定。

19.响应文件的澄清：

19.1 谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由谈判小组专家签字。

a)供应商必须按照谈判小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可拒绝该谈判。

b)如谈判小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经谈判小组取得一致意见后，可拒绝该谈判。

20. 对响应文件的详细评审：

20.1 谈判小组只对实质上响应谈判文件的应答进行评审和比较；评审应严格按照谈判文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见谈判文件第四部分“评审细则和评审办法”。

20.2 评审应严格按照谈判文件规定和评审细则、方法和成交条件进行，供应商可对任何擅自改变评审标准、方法和成交条件的行为进行质疑或投诉。

21. 确定成交供应商：

21.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含3名）以上成交候选人，并编写评审报告。

21.2 采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。依次类推。

21.3 采购代理机构将在谈判结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人将在收到评审报告后5个工作日内按前款规定确定成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。

22. 谈判过程保密：

22.1 谈判过程中，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授予意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

22.2 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致评审被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

23. 采购人宣布取消谈判的权利：

出现下列情况之一时，采购人有权宣布取消谈判，并将理由通知所有供应商：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

七、签订合同

24. 成交通知：

24.1 成交供应商确定后,采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2 采购代理机构同时向其他供应商发出未成交通知,采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

24.3 成交通知书是合同的组成部分。

25. 签订合同：

25.1 自成交通知书发出30日内，成交供应商应按谈判文件规定的时间、地点与采购人洽商并签订政府采购合同。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25.2 成交供应商应按照谈判文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

25.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同。

26. 履约保证金：

26.1成交供应商应在签定合同后5个工作日内向采购人提交被认可的履约保证金。

26.2履约保证金的金额为合同总价的10%。

26.3履约保证金可以为保函或转帐支票、银行汇票的形式提交。

26.4履约保证金有效期为：

26.5如成交供应商不提交履约保证金，或不履行第25条的要求，采购人有权废除成交供应商的成交资格，并不予退还成交供应商递交响应文件同时递交的保证金。

26.6如果成交供应商在签订合同后将项目转包或在项目执行过程中出现违法、违规的情况，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金。

26.7履约保证金将在履约保证金有效期满后10个工作日内无利息退给成交供应商。

八、采购代理服务费

27. 代理服务费：

成交方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：

(1)代理服务费以成交通知书价格为准，按照成交金额的1.5%收取。

(2)在递交响应文件时供应商应向采购代理机构送交代理服务费承诺书，在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构缴清。

九、处罚、询问和质疑

28. 发生下列情况之一，供应商的保证金将不予退还，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

(1)递交响应文件截止后在报价有效期内，供应商撤回其响应文件；

(2)成交供应商未按本谈判文件规定签约；

(3)成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

(4)供应商其它未按谈判文件规定和合同约定履行义务的行为。

29. 供应商有权就谈判程序或签订合同的事宜提出质疑：

29.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

29.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。若供应商认为其谈判未获公平评审或采购文件、采购过程和入围、成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑并要求答复。

29.3采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

29.4质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

29.5供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十、保密和披露

30. 保密和披露：

30.1 供应商自领取谈判文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

30.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评审有关的人员披露。

30.3 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合同的资料、成交供应商的名称及地址、成交货物的有关信息以及合同条款等。

十一、规避专利、版权纠纷

31．供应商应保证其货物的制造、使用、买卖以及有关文件等没有违反有关专利和版权的规定。

第四部分  评审细则和评审方法

一、评审原则

谈判小组在评审时除考虑供应商的谈判报价以外，还要评估以下各项因素：

l、供应商的资质具备、证明文件完善；

2．响应方案完整、合理、实用，技术参数科学，满足谈判文件要求；

3. 如是节能产品、环境标志产品优先；

4. 如是小微企业优先；

5．响应报价齐全、合理；

6、货物的运输条件，交货条件满足；

7、供应商的信誉和以往的业绩良好，售后服务措施完善；

8、供应商的答疑情况；

9．供应商对该项目的重视程度；

10.供应商财务状况。

二、评审方法和标准

1、谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审和比较。

2、评审程序为：符合性审查→商务评议→技术评议→价格评议→推荐成交人。

3、计算评审总价的基础是供应商须知第8.4条规定的谈判报价。

谈判所报总价中包含谈判文件中要求以外的货物及服务，在评审时不予核减此部分价格。

如供应商为小微企业，需提供《小微企业声明函》，并在计算价格得分时对小微企业给予6%--10%的价格扣除（具体比例由谈判小组确定）。

4、供应商如果没有对所有货物包和服务报价（如“分项报价表”所示），或没有对每一品目内的货物/服务的组成详细分项报价，将被视为不完整；如果供应商对每一品目内的货物/服务组成的详细分项报价有遗漏，如果不是实质性问题，采购代理机构将按照其他供应商对应项的最高报价或市场价予以补充和评审。

5、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

6、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

7、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

8、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

9、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

10、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

11、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

12、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。
    14、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

15、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

16、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
　　（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

初步审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 审查内容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件内容是否完整 |  |  |  |
| 2 | 资格证明文件是否齐全 |  |  |  |
| 3 | 文件签署是否齐全 |  |  |  |
| 4 | 是否提交保证金 |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |

三、成交基本条件

l、资格审查文件完整无缺。

2、已交纳履约保证金。

3、响应文件符合谈判文件要求，满足设备商务、技术需求条件，保证质量和交货期。

4、能提供最佳的售后服务。

5、对满足节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的供应商给予最优评价。

6、符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

第五部分  项目技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD培养箱 | 2 |  |
| 2 | 水浴箱 | 1 |  |
| 3 | 无菌操作台 | 1 |  |
| 4 | 生物发光测量仪 | 1 |  |
| 5 | 土壤样品研磨机 | 1 |  |
| 6 | 大流量大气采样器 | 4 |  |
| 7 | 中流量大气采样器 | 4 |  |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  |
| 9 | 溶解氧仪 | 1 |  |
| 10 | 高压灭菌锅 | 1 |  |
| 11 | 氮吹仪 | 1 |  |
| 12 | 流速仪 | 1 |  |
| 13 | 自动蒸馏仪 | 3 |  |
| 14 | 瓶口移液器 | 8 |  |
| 15 | 林格曼黑度仪 | 1 |  |
| 16 | 自动索氏提取仪 | 2 |  |
| 17 | 水质硫化物酸化吹气仪 | 1 |  |
| 18 | 震荡提取器 | 2 |  |
| 19 | 恒温高速离心机 | 1 |  |
| 20 | 空气微生物采样器 | 1 |  |
| 21 | 高氯废水COD测定仪 | 1 |  |
| 22 | 水质自动采样器 | 1 |  |
| 23 | 恒温水浴加热器 | 1 |  |
| 24 | 电导率仪 | 1 |  |
| 25 | 移液枪 | 20 |  |
| 26 | 色谱柱 | 7 |  |
| 27 | 低浓度大流量烟尘采样仪 | 1 |  |
| 28 | 低浓度烟尘取样管 | 1 |  |
| 29 | 烟气含湿量检测器 | 2 |  |
| 30 | 倒置显微镜 | 1 |  |
| 31 | 沉积物采样器 | 1 |  |
| 32 | 土壤水分测定仪 | 1 |  |

主要技术参数

一．BOD培养箱

技术参数：

控温范围：0～60℃

温度分辨率: 0.1℃

温度波动度: 高温±0.5℃ 低温±1.0℃

温度均匀度: ±1.5℃（测试点为25℃）

电源电压: AC220V 50HZ

工作环境温度: -5～30℃

输入功率: 450W

内胆尺寸(mm): 503×470×808

外形尺寸(mm): 600×630×1360

二．水浴箱

技术参数

温度范围：RT+5~99℃

容积：30L

功率：1000W

内胆尺寸：600*300*160

控温范围：RT_x0019_5～99℃

恒温波动度：_x0019_0.5℃

分辨率：0.1℃

定时范围：1～999min

三．无菌操作台

技术参数：
型号：SW-CJ-2FD（双人单面）任意定位
显示方式：LCD
空气流向：垂直流
工作面：一个
洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E)
风速范围：0.1-0.6m/s (可调) 
噪音：≤62dB
照度：≥300LX
振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向）
电源： AC220V/50Hz
最大功率(Kw)：0.3
重量(Kg)：171
工作区尺寸：1300*700*520
外形尺寸：1460*700*1650 
高效过滤器规格及数量：580*565*50 X② 
荧光灯/紫外灯规格及数量：20W X①/20W X①

四．手持式发光细菌毒性检测仪

- 技术指标

  - *操作：简便手持式操作；

  - *重量：小于220g；

  - *采用国家标准GB/T 15441-1995规定的明亮发光杆菌试剂（需提供国家质检部门的质检报告备查），无毒且淡水体系中无法存活，不会造成二次污染；

  - 微生物最低检出限：10-15mol  ATP；

  - *测量范围：0~15000 RLU（相对发光量单位）；

  - *操作界面：中文软件，指引式操作；

  - *单样检测时间：5分钟~30分钟任意可选；

  - 光谱范围：300-700nm；

  - *检测重复性：样品10次重复测定结果的相对误差小于6% ；

  - 显示：以五位有效数字显示测量结果；

  - 数据管理：配置PC机数据管理软件，测量结果可以转换为EXCEL格式；

  - *测量模式：快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式；

  - *显示结果：①相对发光强度（﹪）；②相对发光量单位（RLU）；③毒性提示（合格、不合格）；

  - 数据存储：1000次测量结果；

  - 数据接口：RS232

  - *仪器和试剂均为出具授权生产企业原厂自行研发生产，可保障耗材试剂的及时供货；

- 业绩和资质要求

  - *在国内至少具有200套以上的销售业绩，可提供销售合同和验收报告备查；

- 仪器配置

  - 包括发光细菌毒性检测仪主机（硬件、毒性分析软件）；

  - 包括用于电脑联机分析的数据管理软件；

  - 可以作为野外操作台的便携箱、移液器；

  - *可选配微型打印机，可现场打印检测报告。

- 工作条件

  - 电源要求：  AA碱性电池2节；

  - 环境温度：  +15℃～+35℃；

  - 相对湿度：	 20～80%。

- 耗材

耗材包括：检测用发光细菌，大于50次检测的专用试剂包；

耗材包括：检测用玻璃试管（10支）、检测用加样头1ml 一盒（64个/盒）、检测用加样头200ul 一盒（96个/盒）；

五．土壤样品研磨机

土壤制样机技术参数

1. 用途：土壤样品的精细研磨。
2. 工作条件：电压：100-120 / 200-240 伏特 50/60 赫兹
3. 技术指标
3.1工作原理：摩擦
3.2最大进料尺寸：8-10 毫米视样品而定
3.3最大处理量：200 毫升
3.4最小处理量：10 毫升
3.5最终出料粒度：10-20 微米
3.6研磨时间设置：1-99 分钟或连续运行通过数字显示
3.7转速设置：50-130 转/分钟 通过数字显示
3.8启动/停止功能：通过数字显示
3.9压力设置：通过刻度调节
3.10杵头调节：通过调节旋钮
3.11刮板调节：通过调节旋钮
3.12电机功率：180 瓦
4．仪器配置：研磨仪主机1台，进口玛瑙研钵1个，不锈钢研钵1个。

六．大流量大气采样器

- 主要技术指标：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双路恒流采样流量 | （0.18～0.22）L/min ,恒流在0.2L/min | 0.01 L/min | 优于±2.0% |
| 双路大气采样流量 | （0.1～1.0）L/min | 0.01 L/min | 优于±5.0% |
| 定时开机 | 24小时制 |
| 采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 大 气 压 | (70～130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 采样次数 | 1～99 |
| 吸收瓶温度 | (15～30)℃ | 1℃ | 优于2.0℃ |
| 计前温度 | (-30～99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
| 仪器噪音 | <65dB(A) |
| 外型尺寸 | (长194×宽500×高286)mm |
| 整机重量 | 约7.5kg |
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz或外接DC12V 5A |
| 功 耗 | < 80W |

- 主要配置：主机、干燥筒、三角架、连接管和仪器箱等。双路恒流24小时连续采集空气中的有害气体。另外增加了2路大气即时采样，从而实现一机四路采样。为半导体制冷，恒温与主机一体化，体积小，便携；无刷泵

七.中流量大气采样器

仪器名称：空气/智能TSP采样器（电子流量计）

3.主要技术指标：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘采样流量 | (60～130)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% |
| 大气采样流量 | (0.1～1.0)L/min | 0.1 L/min | 优于±5.0% |
| 定时开机 | 24小时制 |
| 采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 采样次数 | 1～99 |
| 计前温度 | (-30～99)℃ | 0.1 ℃ | 优于±2.5℃ |
| 大 气 压 | (70～130)kPa | 0.01 kPa | 优于±2.5% |
| 外型尺寸 | (长210×宽360×高320)mm |
| 工作电源 | AC220V ±10% , 50Hz或外接DC12V (单独气体采样) |
| 整机重量 | 约7.5kg |
| 功 耗 | < 600W |

主要配置：主机、TSP/PM10/PM2.5采样头、三角架、仪器箱等，集大气即时采样、TSP采样、PM10/PM2.5采样三功能于一体，使用方便。双无刷采样泵。全套模具化生产，便携。

八.紫外可见分光光度计

1、仪器性能指标：

1.1光学系统：双光束比例监测系统

1.2波长范围：190nm～1100nm；

1.3杂散光：≤0.05 %T

1.4光谱带宽：2nm；

1.5波长准确度：±1nm ；

1.6波长重复性：≤0.2nm ；

1.7光度范围：-0.3~3Abs；

1.8噪声：±0.001Abs

1.9光度准确度：±0.002Abs (0～0.5 Abs)、±0.004Abs (0.5～1.0 Abs)、

±0.3%T   (0～100 %T)

1.10光度重复性：≤0.001Abs (0～0.5 Abs) 、≤0.002Abs (0.5～1.0 Abs) 、

≤0.15 %T  (0～100 %T) ；

1.11基线平直度：±0.002Abs (200～1000nm) ；

1.11稳定性：<0.001Abs/60min (500 nm，0A)；

2、仪器功能：

2.1光度测量功能

2.2定量功能扩展卡

2.3自动波长定位、自动波长校正、自动样品池切换、自动记录仪器设置参数

2.4采用使用寿命大于20万次的防水键盘设计，一键输入波长，一键校零，可直接读取检测数据。

2.5采用进口钨灯、氘灯作为光源，具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能

2.6炫彩蓝色LCD显示

2.7支持自动五联长样品池或自动8联样品池

2.8支持微型打印机

3、通讯端口：RS232

4、仪器配置：主机、定量测量功能扩展卡、自动五联长样池架（5-100mm）

九．溶解氧仪

设备名称：便携式光学法溶解氧仪

技术规格及性能指标：

1、运行环境：

1.1相对湿度：5%-80%（不冷凝）

1.2电池要求：4节1.5V AA碱性电池或1.3V 镍氢充电电池

1.3环境温度：5℃～40℃

1.4安装类别：II

1.5污染等级：2；

2、功能描述

2.1 菜单简洁，可保证任何用户开箱即用，无需学习操作说明。

*2.2 按键紧凑，可轻松完成单手操作，新T-Pad导航键改善了选择菜单的速度。

*2.3  IP67防尘防水等级，彻底防尘，并能在水下1米经受30分钟的考验。坚固的设计和防摔测试，使仪表能承受恶劣和苛刻的环境。

2.4自动校准、自动识别缓冲液，操作简便。

2.5自动锁定终点，消除人为读数引起的误差。

2.6自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。

2.7电极状态显示，随时提醒电极使用情况。

*2.8最多可存2000组数据。

*2.9 光学法测量溶解氧，可连接任何InLab ISM（智能电极管理）电极，能自动识别电极并储存电极ID、序列号和上一次校准数据。

*2.10 具备12种语言的菜单，可中文清晰表述用户界面，简化操作。

*2.11 防强光屏幕，屏幕的对比度在阳光直射下会增强，保证了强光照射下的可读性。

*2.12 StatusLight状态指示灯，通过易于理解的交通灯概念，显示出仪表是否准备就绪。

*2.13 两种供电方式：即可用电池供电，也可用USB接口供电。随需而变。

3、技术参数

3.1、DO测量范围：0.00～50.0mg/L(ppm)

3.2、DO分辨率：0.01

3.3、DO精度(含电极)：±0.1 mg/L(0～8 mg/L)

±0.2 mg/L(8～20mg/L)

±10%(20～50mg/L)

3.4、DO单位： mg/L，ppm

3.5、饱和度测量范围：0.0～500%

3.6、饱和度分辨率：0.1

3.7、饱和度精度（含电极）：±10%

3.8、压力测量范围：500～1100 mbar

3.9、压力分辨率：1

3.10、压力精度：±2%

3.11、压力单位：mbar,hPa,mmHg,Atm

3.12、温度测量范围：0.0～50.0℃

3.13、分辨率：0.1℃

3.14、精度：±0.1℃

3.15、校准：2点，2组预设缓冲液组

3.16、终点模式：自动/手动/定时

3.17

4、配置：

4.1	S9溶解氧主机  	1台

4.2	InLab OptiOx溶解氧电极	1支

4.3	电极夹	1套

4.4	Labx direct PH软件  	1套

4.5	腕带	1个

4.6	电池	4个

4.7	使用说明书	1本

4.8	保修卡	1份

4.9	校验证书	1份

十．高压灭菌锅

立式压力蒸汽灭菌器

配置：自动控制型

外观特征：全不锈钢

功能简介：

1、  智能化自动控制灭菌循环程序

2、  LED数码显示工作状态

3、  灭菌温度可选设定范围（50-134℃）

4、  灭菌时间可调设定范围（0-99小时）

5、  超压自泄0.217MPa

6、  触摸式操作

7、  转盘式快开门结构

8、  干燥烘干功能

9、  安全连锁互动控制

10、 具有断水保护控制

11、 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

12、可另行增配打印功能

技术参数：

容积：50 L

电源：220 V

功率：3.5 kw

灭菌室尺寸：直径370*500 mm

十一.氮吹仪

性能特点及技术参数：

1.1*样品数：最大样品数24位，并同时可以放（烧杯试管尺寸：Ф30-55mm）12位；

1.2恒温控制水域加热方式，均匀缓慢加热.；

*1.3所有部件为实验室级，机体表面是特氟龙涂层，具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点，

样品架升降方式：电动控制样品架的升降,可以随时方便简单的调整针头与液面的距离；

1.4可适用于烧杯、试管、锥形瓶、离心管等多样的样品器具；

1.5试管（烧杯）尺寸：Ф10-29mm ，烧杯试管尺寸：Ф30-55mm；

1.6氮气消耗量：330ml/min/样品；

1.7气体流量计：0－15L/min；

1.8加热功率：1000W；

1.9控温范围：室温-99.9℃；

1.10显示方式：数字显示；

1.11控温精度：±1℃；

1.12旋转样品架，无限旋转（正面接触样品，操作方便）；

1.13每支吹气针管的高度独立调节，同批次多样品不同液面高度调整；

1.14每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭，节约氮气；

1.15每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便；

1.16带针阀的气体流量计，控制并显示气体总消耗量，降低成本。

1.17外型尺寸：535L×390W×620H；

十二.流速仪

名称：流速测定仪

特  点:仅一人就可轻松操作,自动显示、打印流速、流量。

用  途:可广泛用于工业废水排放计量,环保监测,农田排灌计量和水文测量

打印式流速流量仪

1. 测速范围:0.1～4m/

2. 测量误差:≤2﹪

3. 电  源:DC6V(5号电池)

十三.自动蒸馏仪

技术参数：

1）加热元件采用六个碗状的PTC陶瓷加热器，单孔加热功率≤400W；

2）*远红外光感传感器控制的液位自动感应系统，馏出液到达设定位置自动停止加热；

3）*内置冷却水自降温循环系统，冷却水温度过高时可以启动压缩机辅助制冷；

4）*每个远红外陶瓷加热腔体底部留有积液排泄口，防止积液造成电路短路；

5）*内置式馏出液防倒吸系统及蒸馏单元受热腔防爆塞；

6）加热样品数1-6个，按键选择，可单孔单控；

7）额定功率：2400W（可调）；额定电压/频率：220V/50HZ；

8）主机尺寸：96cm×55cm×39cm

9）压缩机制冷量: 1400W

10）压缩机输入功率:515W.

标准配置：

主机一台、冷凝管固定支架一副、500ml双口玻璃烧瓶置放架一副、蛇形冷凝管6只、500ml双口玻璃烧瓶6只、250ml玻璃容量瓶6只及附属配件若干。

合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份、保险管2只。

十四.林格曼黑度仪

主要技术指标：

1、望远镜视角放大率15倍

2、望远镜观测距离10～2000米

3、物镜通光孔径80毫米

4、林格曼黑度等级0～5级

5、观测误差不大于0.5级

6、分划面摄像倍率2倍

7、外型尺寸：600*105*105

8、配三角支架

9、配数码相机万用接口支架，可接普通数码相机或数码单反相机。

十五.自动索氏提取仪

索氏抽提器主要由加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度，试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的；可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间。

技术指标：

1、应用范围：含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料等各种样品；

2、每批提取样品数：6个；

3、提取瓶容积：150ml/个；

4、提取样品量：0-5g/个；

5、抽提时间可调，到时报警；

6、提取溶剂可自动回收；

7、控温范围：室温+5oC ~ 100oC

8、电源电压：220V±10V 频率50Hz；

9、电加热功率：300W；

10、     外型尺寸（mm）：550×320×626；

11、     重量：23kg。

十六.水质硫化物酸化吹气仪

名称：智能水质硫化物酸化吹脱系统

用途：水中硫化物检测前处理

参数：

主机设有总氮气接口，并设有氮气流量减压阀便于控制流速；

可一次性做六组样品，氮气流量可单孔单控，范围：0-1000ml/min；

反应瓶底托采用特殊耐强酸碱腐蚀材料订制，使用寿命长；

分液漏斗与反应瓶为上下式垂直磨口设计，便于向反应瓶注入酸液；

标准配置：主机一台、3孔曝气瓶6个、比色管6个、送气管6个、分液漏斗6个。操作说明书一份、装箱单一份、合格证一份、保险丝两根

十七.震荡提取器

萃取净化振荡器是为提高萃取净化效率而设计的。该产品具有振荡频率和振荡角度可调、时间定时器、多种样品架等功能，能大大提高萃取净化的效率，减轻工作强度。产品操作安装简便，可满足各种类型实验室萃取净化的需要。

技术参数

1、* 样 品 数：500ml的分液漏斗可以放8个（1000ml的分液漏斗4个）

无须更换挂板和样品架：一块挂板上可以放150ml-1000ml的分液漏斗，配分液漏斗500ml、1000ml各16个（配套聚四氟乙烯活塞）。

2、*可360°四面旋转样品架，安装、取下样品简单方便。
3、 振荡频率：0-300次/min　 
4、 频率控制：无级变速、数字显示。

5、振荡幅度：50 mm

6、 振荡方式：垂直振荡或倾斜振荡 （倾斜振荡角度0-20度）
7、 定 时 器： 0~30min （可选0-60min） 
8、 适 用 于： 150-1000 mL分液漏斗或100ML具塞量筒

9、低噪音，长时间保持稳定的振荡频率

10、 尺 寸(mm)：535 W×475D×690 H

11、功     率：200W

十八.高速离心机

1、10种升降速率选择，自定义离心参数，实现最优化离心

2、点动功能、短暂离心，便于多样化离心

★3、专有的SCT转速控制技术，实现精准离心专有的SBT软刹车技术，有效减少重悬，确保样品最大得率

4、超速、门盖、不平衡等保护功能

5、钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套可选配生物安全转子

★6、LED多屏显示，程序组、升降速、转速/离心力、时间、温度等参数单键设置无需组合键；

★7、 微电脑控制，运行参数自动记忆，可RCF直接启动，40种自定义工作模式直接调用

8、大力矩无刷电机，SKF超高速轴承，

9、航空橡胶减振，中国铝业超硬铝合金

10、配置：6*50ml

技术参数

| 型号 | KH19A |
| --- | --- |
| ★最高转速 | 16600r/min |
| ★最大相对离心力 | 19200×g |
| ★最大容量 | 300ml |
| 转速精度 | ±30r/min |
| ★定时范围 | 1-999min |
| 电源 | AC 220V 50Hz 15A |
| 整机噪声 | ≤65dB |
| 外形尺寸 | 400×350×340mm |
| 重量 | 48kg |

十九.空气微生物采样器

关键词

电子流量计 控制精度高

配备不同采样头 一机多用

技术特点

ZR-2000A型标配二级安德森(Andersen)采样头；

ZR-2000B型标配六级安德森(Andersen)采样头；

ZR-2000C型标配冲击式吸收瓶；

电子流量计，恒流采样，流量控制精度高；

交直流两用，内置高性能镍氢电池；

大容量数据存储,微机通讯；

OLED显示屏，宽温工作，显示丰富，可视角度宽。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (5～35)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 流量计前压力 | (-30～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 环境大气压 | (70～106)kPa | 0.01kPa | 优于±0.53kPa |
| 工作温度 | (-20～50)℃ |
| 数据存储能力 | 30组 |
| 仪器噪声 | ＜65dB(A) |
| 电池工作时间 | ＞2h(由采样泵负荷决定) |
| 电源适配器 | 输入AC100～240V 50/60Hz 输出DC24V 5A |
| 主机尺寸 | (长300×宽130×高190)mm |
| 主机重量 | 约 5.5kg |
| 主机功耗 | ＜120W |

二十.高氯废水COD测定仪

名称：石墨COD智能回流消解仪

用途：用于水质检测中化学耗氧量的水样消解

技术参数：

可自动消解1-12个水样，消解结束可自动断电。

1）*消解元件：主机采用石墨材质的消解孔，导热性好消解更彻底

2）加热元件：12位独立缠绕式加热装置，单孔加热功率≤200W

3）容量：消解瓶容积约300毫升，消解结束无需移液可直接滴定；

4）*温控范围：室温—200℃，控温精度：≤±2℃，孔间温度平行性：≤±2℃；

5）升温时间：10-20min内室温至设定温度（默认值165℃）

6）*消解控制：自动升温至设定温度，自动转入120分钟倒计时，消解结束自动断电

7）加热功率：2400W

8）主机尺寸：41cm×47cm×19cm

标准配置：

主机一台，消解瓶12只，空气回流管12根，不锈钢支架一套，仪器操作说明书一份，产品保修单一份、合格证一份、装箱清单一份、保险管2只。

二十一.水质自动采样器

SBC-E水质自动采样器采用高可靠蠕动泵，混合式步进机驱动，满足各类环境条件下的水质采样。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所，对工业污水排放口、江、河、湖、海等水样的采集。

功能特点

1.5挡采样方式可选，自动完成定时单采或混采，运行平稳可靠，采样更加精确, 采样精度：优于±5%

2.采样量10-1000ml 任意选取，并随机附带一张编程软件，非编程人员通过串口任意设置采样方式，或在线下载更新采样程序

3.红外流量检测器，采样精度高，自动判断与控制管路清洗排空，保证采集到新鲜、标准的水样

4．蠕动泵更换软管方便快捷，连动卡管装置更便捷，适用范围广

5.交直流两用，内置可充电池，可长时间供电，适宜野外水源地采样

6.在野外作业电源不足时，可以和车内电源通过点烟器直接连接

7.可分层采样，可以随意采取不同深度的水样(在垂直吸程以内)

8.采样垂直吸程≥8米，水平采样≥50米

9．全塑发泡保温外壳，轻便、美观、易携带，防雨设计（IP65），确保在雨水中采样（在直流或者电瓶采样时，雨水不淹没串口位置，确保采样正常进行）

二十二.恒温水浴加热器

电热恒温水浴锅

技术参数

温度范围：RT+5~99℃

容积：14.8L

功率：1500W

内胆尺寸：450*300*110

电源电压: AC220V    50HZ

恒温波动度: ±0.5℃

跟踪报警: ±2℃

定时范围: 1～999min

双列六孔

二十三.电导率仪

设备名称：台式电导率仪

技术规格及性能指标：

1、运行环境：

1.1相对湿度：5%-80%（无凝结）

1.2适用电源：DC9-12V，10W

1.3环境温度：5℃～40℃

1.4安装类别：II

1.5污染等级：2；

1.6海拔：＜2000m

2、功能描述

*2.1测量快速、精确，能测量五种指标：电导率、TDS、盐度和电阻率、电导灰分

2.2友好的操作界面

*2.3包括中文的10种菜单语言

*2.4清晰直观的彩色显示屏

*2.5可连接多种外围设备

*2.6符合GLP规范

*2.7全面的服务(包括IQ/OQ认证)

*2.8  uPlace电极支架：单手就能方便操作，可完全垂直上下移动，避免样品容器的翻倒和电极的损坏。

2.9自动校正，自动识别缓冲液

2.10自动终点锁定功能，消除人为读数误差

2.11关机后能长时间保持校正数据 ，对于不同样品可选择最佳的终点方式

2.12有自动和手动两种温度补偿方式

*2.13灵活的数据处理：通过RS232接口和USB接口连接电脑和打印机，可将数据存储在仪表中、打印、传输至电脑。

2.14独特的仪表自检功能帮助判断测量出错原因

3、技术参数

仪器描述：用于测量电导率、盐度、TDS、电阻率和电导率灰分的通用仪器

3.1、电导率范围：0.001 μS/cm 至 1000 mS/cm

3.2、电导率分辨率：0.001～1

3.3、电导率精度：±0.5%

3.4、TDS 范围：0.00 mg/L～1000g/L

3.5、TDS分辨率：0.01～1

3.6、TDS精度：±0.5%

3.7、盐度范围：0.00 ... 80.00 psu

3.8、电阻率范围：0.00 ...100 MΩ*cm

3.9、盐度/电阻率分辨率：0.00～1.0

3.10、盐度/电阻率精度：±0.5%

3.11、电导灰分范围：0.000…2022%

3.12、：电导灰分分辨率：0.001～1

3.13、温度范围 ℃：MTC：-30.0 至 130.0

3.14、温度分辨率 ℃：0.1

3.15、温度精度 ℃：± 0.1

*3.16、校准点：1点

*3.17、标准液液组：13组预置，1组自定义

*3.18、数据存储：1000组测量数据

*3.19、显示屏：TFT 颜色 4.3 英寸

3.20、电源：外部电源 9-12V/10W

4、配置：

4.1	S230  电导率主机	1套

4.2	Inlab 731-ISM电导率电极	1支

4.3	袋装标准液	1套

4.4	电极支架	1套

4.5	保护罩	1个

4.6	电源	1个

4.7	使用说明书	1本

4.8	保修卡	1个

4.9	校验证书	1个

二十四.色谱柱

VF-1701规格30m,0.53mm,0.50μm

DB-35规格30m,0.53mm,0.50μm

DB-5MS Ultra Inert规格 30m,0.25mm,0.25μm

HP-1ms Ultra Inert 规格 30m,0.25mm,1.00μm

CP-Sil 8CB 规格 50m，0.32mm,0.25μm

DB-VRX 规格 60m,0.25mm,1.40μm

DB-5ms 规格 60m,0.25mm,1.00μm

二十五.低浓度大流量烟尘采样仪

采用标准

1.HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
2.JJG 968-2002 《烟气分析仪》
3.JJG 680-2007 《烟尘采样器》
4.DB37/T 2537-2014 《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

产品特点

1.高负载、低噪声、大流量采样泵，流量可达100L/min
2.体积小、重量轻、操作简单、携带方便
3.自动监测供电电源状态，断电时自动保存工作数据，来电后可从断电处恢复采样
4.数据输入输出通道隔离及取样管接地线设计，防静电、抗干扰能力强
5.皮托管正、负取压接嘴采用不同颜色管路与主机连接，防止接反，准确测量动压
6.微电脑控制等速跟踪采样，专有调节方式，响应时间快
7.精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量
8.配直流电源接口，实现交、直流两种供电模式
9.系统内置大容量数据存储器，数据存储量大于100000组
10.宽温大型多角度翻转TFT彩色屏，耐高寒，视域角度广，实现良好人机交互
11.独特高效气水分离器设计，有效除湿，提高硅胶利用率
12.仪器故障与系统密闭性自动检测与报警功能，方便用户维护及使用
13.主机可视化优质滤尘滤芯设计，有效滤尘且便于更换，进一步保护气路及采样泵
14.工业高速嵌入式工控机核心， WINCE操作系统
15.智能化的软件参数标定设计
16.设计开发windows环境下微机数据库及通信系统软件，实现微机通讯进行存储、打印
17.配备丰富人机接口，支持鼠标、U盘、键盘、触摸板、打印机等设备
18.防尘防水工业键盘精密设计，适用于恶劣工况，操作方便
19.支持中文全拼输入，自动记忆烟道工况配置信息，便于后期调取使用
20.实时显示采样数据动态曲线，方便用户直接明了的观察采样过程的变化趋势
21.采样结束后，自动防倒吸功能
22.高速微型热敏打印机，数据打印快、静、准

技术指标

| 烟尘采样技术指标 |
| --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | (10～100)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 流量控制稳定性 | 优于±2%（电压波动±20%，阻力在3kPa～6kPa内变化） |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±1.5% |
| 烟气静压 | (-30～30)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
| 烟气全压 | (-30～30)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
| 流量计前压力 | (-40～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
| 流量计前温度 | (-55～150)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 烟气温度 | (0～500)℃（可扩展） | 1℃ | 优于±3℃ |
| 等速吸引流速 | (1～45)m/s | 0.1m/s | 优于±4% |
| 干、湿球温度（可选） | (0～100)℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |
| 含湿量 （可选） | (0～60)% | 0.1% | 优于±1.5% |
| 大气压 | (50～130)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
| 空气过剩系数（可选） | 0～99.99 | 0.01 | 优于±2.5% |
| 自动跟踪精度 | — | — | 优于±3% |
| 等速跟踪响应时间 | ＜4s |
| 采样泵负载能力 | ≥50L/min(阻力为20kPa时) |
| 数据存贮能力 | ＞100000组 |
| 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz或DC24V |
| 外型尺寸 | （长448×宽167×高403）mm |
| 整机重量 | 约10.0kg |
| 功 耗 | ＜180W |

主要配置：主机（工控机、大流量采样泵和彩屏）、1.5米低浓度烟尘多功能取样管、09代烟尘仪遥测器、打印机、高效气水分离器、连接管、仪器箱等。可测烟尘（油烟）、各种压力、流速、流量、烟温等

二十六 低浓度烟尘取样管

测定固定污染源低浓度的颗粒物。最低检出限为1mg/m3.长度：1.5m

配置：1.5m取样管、24个采样头（采样头规格8个Φ6、8个Φ8、8个Φ10）、Φ47mm玻璃纤维滤膜100张、铝箔100张、托网25片、压膜、电源、扳手、附件箱等。

二十七 烟气含湿量检测器

长度0.8m。

测定固定污染源排气中水分含量，与烟尘采样仪配套使用。

二十八倒置显微镜

倒置显微镜，适用于日常观察细胞生长状态，设计简洁紧凑，节省空间。能轻松安装各种附件，适用多种观察方式，并能连接数码相机。

使常规细胞观察更快捷、更简单、更有效。

UIS2无限远校正光学系统
　　革命性的UIS2光学系统把无限远校正功能的优势发挥得淋漓尽致。UIS2无限远校正光路中的光通过物镜后会形成平行光束，通过接像透镜后才聚焦形成无像差的中间像。因此可在物镜与内置的接像透镜之间的光路中安插各种附件，而不会引入额外的放大因素对总放大倍率造成影响，而且不需要加入校正透镜。加插各种附件的配置下，UIS2光学系统仍然能够提供最出色的图像品质。

采用UIS2相差环板，优化细胞培养观察，提供最好的图像对比度
UIS2相差环板能根据培养细胞的厚度调节对比度，比传统系统提供对比度更好的图像

PHC物镜可以最大程度地避免容器边缘表面张力所造成的干扰
（CPLN10×PH, CPLFLN10×PH, LCACHN20×PH）
PHC物镜可以最大程度地避免影培养液表面张力而产生地干扰，这种干扰通常会降低容器边缘图像的清晰度。结合UIS2光学系统后，平场性得到了极大的提高，即使是观察容器边缘的细胞也能得到非常清晰的图像。

透射照明：6V30W卤素灯
调焦机构：物镜转盘垂直移动，载物台固定，同轴粗调/微调手柄，总行程：9mm，               微调精度：2微米

观察镜筒：三目观察筒/双目观察筒/可倾斜式双目观察筒

物镜转盘：固定式4孔物镜转盘

载物台：平面载物台（160mm×240mm），可附加机械载物台

聚光镜：可装卸式长工作距离聚光镜（N.A.0.3  W.D.72mm）

可选荧光附件：50W汞灯；B、G荧光

激发滤色镜（可选U激发）
可选附件：眼点调节器、浮雕相衬系统等等

二十九 活塞式柱状底泥采样器

用  途：采集河流、湖泊、池塘的水下底泥（沉积物、底质、污泥）；

底泥重金属分析采样；

定深采水。

*规格：适于水深：5米

采样规格：直径40mm，长1m

连接方式：螺纹连接

三种切割头：不锈钢切割头（常规分析采样）、

工程塑料切割头（重金属分析采样）、

球阀切割头（定深采水）。

多用途：既可采泥，又可采水。

采样管透明，便于观察样品。

*配置：吸能锤1个、击打手柄1个、T型手柄1个、1米长延长杆5个、采样器1个、工程塑料切割头1个、球阀切割头1个、备用采样管3个、备用活塞4个、抗延展绳索1条、扳手2个、刮刀1把、手套1副、铝箱1个。

三十 土壤水分测定仪

规格型号：TFW-VII

1、仪器特点

1.１能较精确测试土壤中氮、磷、钾、有机质的含量、土壤的酸碱度、盐分(电导)、其它微量元素及土壤的地温、土壤的容积含水量，并进行实时在线连续测定和速测。

1.2仪器内配备了优质的可充电电池，充足电后可提供12小时左右较稳定的直流电源。

1.3在光电比色分析部分，该仪器依据90214274.7号国家专利设置了对数输出，在对数曲线的形成中，特设了直接调节旋钮，可以从本机中直接测定和读出各项物质的浓度值。

1.4该仪器既可用于农、林、牧、工业、医疗卫生、教学试验等方面的各种常规比色、PH值、电导、温度的测定，又可用于田间土壤养分、水分速测，具有一机多用、方便直观。

2、技术参数：

2.1数字显示，光电比色波长范围：410nm—750nm

2.2测试灵敏度：±0.01

2.3测试精度：土壤速效磷：±1ppm；土壤速效氮：±5ppm；土壤速效钾：±5ppm；

酸碱度（PH值）：±0.02PH

电导（盐分）：（10μs—100μs；2ms—10ms）±0.5％，（2μs—10μs；0.1ms—2ms）±1％；

温度：±0.2℃（测量范围：+2℃—+50℃）；水份：0－50％（m3/m3）范围内 ±2％（m3/m3）

2.4土壤水份传感器测量区域： 90％的影响在围绕中央探针直径为3cm长为6cm的圆柱体内。

2.5　TDR-3型土壤水份传感器：①探针4根×6cm（长）②密封材料为ABS工程塑料  ③探针材料为不锈钢

3、使用环境：温度＋5℃－＋40℃；湿度≤85％RH

4、旋转式比色槽，可同时放6个比色皿

5、功率：20W

6、交流电源：220V±10％

7、直流电源：12V/1.2AH×2可充电电池

8、体积;335×226×175(mm)

9、重量：7kg

三十一 瓶口移液器

5-50ml：准确度≤±0.6%；偏差系数：≤0.5%  最小分度：1 ml

10-100ml：准确度≤±0.5%；偏差系数：≤0.5%  最小分度：2 ml

三十二 移液枪

1ml:精度≤0.6% 6ul；误差系数：≤0.2% 2ul  最小分度：1ul

5ml：精度≤0.6% 30ul；误差系数：≤0.2% 10ul  最小分度：10ul

第六部分 采购合同

合    同   书

项目编号：

货物名称：

合同编号：

买    方：

卖    方：

签署日期：

（买方）所需                 （货物名称）经兵团财务局政府采购处审批以竞争性谈判方式进行采购，                    （卖方）为成交单位。买卖双方同意按下列条款和条件，签署本合同。

1．合同文件的组成部分。

a、谈判邀请函。

b、卖方报价文件。

c、谈判过程中，卖方最终报送的货物数量、价格表及其它书面材料。

d、合同补充条款或说明。

e、卖方承诺的售后服务条款。

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应于上述规定的合同文件内容一致。

3．货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见货物数量报价表。

4．合同总价

本合同总价为              元人民币（大写）

5．付款方式：合同签订生效后支付30%，设备安装验收合格后支付65%的合同价款，剩余5%的合同价款验收合格满一年支付。

6．本合同经双方授权代表签署并加盖印章后开始生效。

7．交货时间：合同签订生效后30天内。

8．交货地点：兵团环境监测中心站指定地点。

买方：                              卖方：

名称：（印章）                      名称：（印章）

授权代表：（签字）                  授权代表：（签字）

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

第七部分  响应文件格式

供应商提交文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致谈判文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、谈判小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 一、承  诺  函

致：新疆生产建设兵团招标有限公司

(供应商全称)授权           (供应商代表姓名)     (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的        (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行谈判。为此：

1.我方同意在本项目谈判文件中规定的谈判截止时间起90天（日历日）内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本  1 份，     副本 4 份,电子版  1 份。

4.按谈判文件要求提供和交付的服务的谈判报价详见报价一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守谈判文件的规定。

7.如果在递交响应文件后规定的谈判有效期内撤回谈判，我方的保证金贵方可不予退还。

8.我方愿意向贵方提供任何与本项谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.我方承诺：采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本谈判有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

授权代表姓名：

授权代表联系电话，e-mail：

单位名称(公章)：

法人代表或授权代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本承诺函的任何修改将被视为非实质性响应谈判，从而导致该谈判被拒绝。

## 二、法定代表人授权委托书

新疆生产建设兵团招标有限公司：

现委托             参加贵公司组织的                 招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

授权期限:  年  月  日 至    年    月    日。  （此期限开始时间应该是其报名时间，截止时间是谈判有效期截止时间）

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：

邮政编码：

传  真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

年    月    日

三、供应商资格声明

1、名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                         	邮编：

电话：                            传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）近一年资产负债表：

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、与报价服务有关的情况：

（1）技术人员情况介绍（可另行附表）：

（2）与本项目类似的服务经验：

（3）服务网点分布（可另行附表）：

3、供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

单位公章：

法人代表或授权代表签字：

日期：    年    月    日

四、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日   期：

## 备注:后附相关证明资料。

五、代理服务费承诺书

致：新疆生产建设兵团招标有限公司

我们在贵公司组织的             项目采购中若成交（项目编号：BZHW-[2015]        ），我们保证在收到成交通知书     天内按谈判文件有关规定，以支票、汇票、电汇、现金或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述金额的200%在保证金或采购方付给卖方的成交货款中扣缴。

特此承诺

供应商名称：

供应商盖章：

授权代表签字：

打印的授权代表：

授权代表职务：

日期：

传真号：

电话号：

六、报  价 一 览 表

供应商名称:

项 目 名 称 ：                                                                   项目编号：

| 货物名称 | 数量 | 货物价格 | 运费保险费 | 安装调试费 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 货物单价 | 货物合价 |  |  |  |  |
|  |  | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） |  |  |
| 总报价（大写） | （小写：￥ ） |

供应商法人代表或授权代表签字：                                                  供应商盖章：

注： 请将本表与保证金分别装在不同信封内。

七、分 项 报 价 明 细 表

项目名称：

项目编号：

注：格式自拟，内容包括：规格、型号、技术参数、产地、品牌、供货厂商名称、价格、安装调试费等，如果不提供详细报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商法人代表或授权代表签字：                                                供应商盖章：

八、商 务 条 款 偏 离 表

供应商名称：                              　　　　　　　　　　　　                  项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人代表或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

九、  技 术 规 格 偏 离 表

供应商名称：                              　　　　　　　　　　　　　　            项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件条目号 | 谈判文件中的规格 | 响应规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

法人代表或授权代表签字并加盖公章：________________

注：1. 可以附加谈判文件没有要求、货物本身具有的其它方面的性能指标

2. 如果供应商对谈判文件中的技术要求建议作的任何改动，请在此表中清楚地列明，并加以说明。

3. 如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于采购代理机构查阅。

十、项目业绩表

项目编号：                                                                      年     月    日

| 序号 | 项目名称 | 所在地区 | 交货时间 | 设备规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表签字：

十一、售后服务承诺书

该承诺书格式由供应商自行确定，但必须包括以下内容：

# 1、质保期：（请写明质量保证期限）

按照第三章技术规格要求中的质保服务要求写明质量保证期限。

2、明确承诺达到用户培训要求。

3、提供常用配件清单及分项报价单。

供应商法人或授权代表签字：

供应商盖章：