YQ3000型全自动烟尘烟气测试仪工作原理分析

HS32-YQ3000型全自动烟尘（气）测试仪是基于新版《空气与废气监测分析方法》及JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》，JJG 968-2002《烟气分析仪检定规程》，HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件国家标准》等相关规定，吸取国内外同类仪器之优点，由我公司研发人员精心研制的新一代智能型烟尘烟气测试仪，实现了烟尘、烟气同机检测，大大缩短现场工作时间；采用新型贴片焊接工艺，极大地降低故障发生率，确属锅炉、炉窑监测的更新换代产品。该仪器采用以下工作原理：

1颗粒物等速采样原理

将烟尘采样管由采样孔放入烟道中，将采样嘴置于测点上，正对气流方向，按等速采样要求抽取一定量的含尘气体，根据滤筒（滤膜）捕集到的烟尘（油烟）重量以及抽取的气体体积，计算颗粒物的排放浓度及排放总量。

HS32-YQ3000型全自动烟尘（气）测试仪的微处理器测控系统根据各种传感器检测到的静压、动压、温度及含湿量等参数，计算出烟气流速、等速跟踪流量，测控系统将该流量与流量传感器检测到的流量相比较，计算出相应的控制信号，控制电路调整抽气泵的抽气能力，保持采样嘴入口的烟气流速与烟道内烟气的流速相等；同时微处理器用检测到的流量计前温度和压力自动将实际采样体积换算为标况体积。

2含湿量测量原理

微处理器控制传感器测量、采集干球、湿球表面温度以及通过湿球表面的压力及排气静压，结合输入的大气压和湿球表面温度自动查出该温度下的饱和水蒸气压力（Pbv），根据公式计算出烟气含湿量。

3含氧量测量原理

将采样管放入烟道中，抽取含有O2的烟气，使之通过O2电化学传感器，检测出O2的瞬时浓度，同时根据检测到的O2浓度，换算出空气过剩系数α。

4SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2瞬时浓度及排放量测量原理

将采样管放入烟道中，抽取含有SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2的烟气，进行除尘、脱水处理后再通过SO2、NO、NO2、CO、H2S电化学传感器（CO2为光学传感器），分别发生如下反应：

SO2+2H2O —> SO42- + 4H++2e-

NO +2H2O —> NO3- + 4H++3e-

NO2+ H2O —> NO3- + 2H++e-

CO +2H2O —> CO32- + 4H++2e-

H2S +4H2O —> SO42- + 10H++8e-

传感器输出电流的大小在一定条件下与SO2、NO、NO2、CO、H2S的浓度成正比，所以测量传感器输出的电流即可计算出SO2、NO、NO2、CO、H2S的瞬时浓度；同时仪器根据检测到的烟气排放量等参数计算出SO2、NO、NO2、CO、H2S的排放量。