L150—MR液体小流量流量计

公司简介

陕西易度仪器仪表有限公司是全球第二家有能力生产通用型层流流量计的企业、也是中国唯一一家层流传感器通过中国计量科学研究院认证的企业。公司研发中心坐落于注重科技创新的文化古都西安。我们具备一支拥有超强研发能力的博士研发团队，经过多年来的技术历练和不断革新，我司在流体测控领域技术水平已经位于世界前列。我们的使命是提供最贴近客户需求的产品，提升客户的产品价值和利润。层流质量流量计和气体检漏仪是我们多年来专注流体测控领域经验的结晶，该系列产品传承自西北工业大学卓越的研发实力秉承军工科技品质，每一个产品都融汇了准确、坚固和可靠的性能。我们不仅提供高精度的产品还保证产品在苛刻的环境下保持高重复性。

产品概述

本产品是一款基于新型层流元件设计的层流质量流量计，采用内部补偿型层流差压技术，现代化的制造工艺，具有精度高、量程比宽、响应速度快和可靠性高等优点，并且可以精确地测量极小流量。该流量计可测量工质有液体、气体和蒸汽，并且无前后直管段要求，便于现场安装，在工业测量领域可以广泛应用。

本公司设计研发的新型层流元件，采用内部补偿型的层流压差技术，使得流量计精度更高，重复性更好，并可以精确地测量极小流量，再配套先进的信号处理技术，使响应速度更快，可以满足不同需求的流量测量场合。无论是液体、气体还是蒸汽，本公司的层流质量流量计都可以保证同样优良的测量性能。同时采用现代化的加工制造工艺，让产品的可靠性更加显著，可以适应不同的工作环境，应用范围更广。较其他类型的质量流量计，本公司的层流质量流量计没有前后直管段要求，可大大减少现场安装空间，便于现场安装。

工作原理

层流质量流量计基于Hagen-Poiesuille’s Law（哈根-泊肃叶定律）设计的，该定律描述了在温度、管径等参数一定的情况下，圆管内的不可压缩牛顿流体是层流运动状态时，体积流量与压降线性相关。当流体流量发生变化时，层流元件两端的压差会相应改变，因此，通过压差传感器读取流体流过层流元件时的压差，可计算出体积流量，再对该体积流量进行压力和温度修正，从而获得标准体积流量和质量流量。

产品特点

★高重复性：重复性高达0.1%

★高精度：精度等级2.0

★最小测量流量可达：1ml/min

★高可靠性：流量计内部无运动部件，可靠性高；

★响应速度快：最快达到0.01s

★多参数在线显示：可同时显示瞬时流量、累积流量、温度、压力、时间等参数；

★多种信号输出方式：可根据客户需求选择（4～20）mA和RS485输出

★复杂环境适应性：可提供高达IP67防护等级的流量计

★测量介质广泛：液体

★安装时无直管段要求，节省安装空间

★内置压力和温度模块，不受环境压力和温度变化的影响；

应用领域：

★半导体行业中单晶炉多晶炉的气相沉积生产工艺

★环保领域的采样流量检测与校准

★表面处理中的真空镀膜

★热处理过程中保护气体的控制

★用于生物制药的生物反应器

★冶金行业的吹氩搅拌和保护

★轻工业、食品、纺织等行业中的工艺过程计量与控制。

★医药、化工等行业的精确配料和反应过程的控制。

★航空航天、汽车制造等行业动力装置系统的工作性能监控与质量安全控制、出厂检验等。

★材料热处理工艺的保护气体流量与温压控制。

★另外，也可应用于科学研究、泄漏测试、环境监测、半导体、光纤制造等行业。

G150—MR液体小流量技术参数

| 产品型号 | G150—MR |
| --- | --- |
| 产品类型 | 小流量型 |
| 流量量程SLPM | 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 （SLPM：标准公升每分钟流量值） |
| 精度等级 | 2.0 |
| 重复精度 | 0.1% |
| 量程比 | 10:1 |
| 响应时间 | 0.1s |
| 线性范围 | 0.5%-100% |
| 工作温度范围 | -10℃—50℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 上限工作压力 | 1.0MPa |
| 供电 | 24V DC |
| 接口 | 8针圆孔标准 |
| 输出 | (4～20)mA/RS485 |
| 显示参数 | 瞬时流量、累积流量、温度、压力等 |
| 标准接头 | G1/4、G1/2、G1' |
| 测量介质 | 液体 |
| 材质 | 316L不锈钢 |
| 安装特点 | 无直管段要求 |
| 重量 | 3KG |
| 高可靠性 | 抗电磁干扰能力强，无运动部件可靠性高 |
| 显示屏幕 | 4.7寸彩色触摸屏 |
| 包装 | 硬壳纸箱包装 |

注意：

SLPM：标准公升每分钟流量值

标准状态定义：温度—20℃

绝对压力—101.325KPa

尺寸图

100SLPM以内

150-500SLPM以内

1000SLPM以内

联系方式

陕西易度仪器仪表有限公司

联系人：孙轲

电话：18092131323    029-86315683

邮箱：sunke@yiduyiqi.com

网址：www.yiduyiqi.com

地址：西安市经开区草滩生态产业园草滩十路1787号