日本横河绝缘表MY40-01日本横河 YOKOGAWA 这个产品怎么样？哪家价格好？
广州日横电子科技有限公司长期现货供应横河绝缘表MY40-01日本横河 YOKOGAWA，原装正品，假一罚十。
日本横河绝缘表MY40-01日本横河 YOKOGAWA 原装正品现货特价热卖。

规格 - MY40数字绝缘测试仪

| 宽度 | 125mm |
| --- | --- |
| 高度 | 103mm |
| 深度 | 53mm |
| 显示 | 3 1/2位LCD；4000计数；背光照明；对数棒图；延伸棒图 - 无波动，按照每位数字相继稳定的顺序显示读数。 |
| 比较器功能 | 如果测量值低于参考值，MY40将显示LOW符号并发出蜂鸣音，以提示用户。您可以对每个额定电压/电阻指定最多三个用户自定义参考值。出厂设置的默认值为0.1MΩ、0.2MΩ和0.4MΩ。 |
| 存储功能 | 对于每个额定电压/电阻，可以使用任意存储地址编号保存多达20个测量数据。 |
| 自动放电功能 | 关闭MEAS开关时，MY40自动开始放电。您可以通过查看棒图来监视放电状态，分段棒图消失时放电完成。 |
| 高电压指示器 | MY40处于绝缘测试模式，或者电压未完全释放时，高电压符号和LED指示灯发亮，以提示用户。 |
| 带电线路报警 | 如果在输入端子间施加约40V或更高的AC电压，MY40将闪烁LED灯并发出蜂鸣音，以提示用户。 |
| 超量程输入报警 | 测量AC电压期间，如果被测电压超过600V，MY40将闪烁最大值指示符并发出蜂鸣音，以提示用户。 |
| 自动保持功能 | 关闭MEAS开关后，测试仪将测量的电阻值保持5秒左右。 |
| 电池 | 四节AA (R6P)电池 |
| 重量 | 420g |
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 标配附件 | 电池(Qty - 4) 接地探头(98002) (Qty - 1) 线路探头(98001) (Qty - 1) 护盖(93013) (Qty - 1) 肩带(99005) (Qty - 1) 操作手册(Qty - 1) |

MY40测试性能

| 型号 | 额定 | 量程选择 | 分辨率 | 测量范围 | 容差 | 测量值下限Ω | 额定电流 | 中心 刻度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MY40-01 | 125V/200MΩ | 0.4000 | 0.1kΩ | 0-0.0199MΩ | ± (读数的5%+6dgt) | 0.125MΩ | 1mA | 5MΩ |
|  |  | 4.000 | 1kΩ | 0.0200-20.00MΩ* | ± (读数的2%+6dgt) |  |  |  |
|  |  | 40.00 | 10kΩ | 20.01-200.0MΩ | 读数的± 5% |  |  |  |
|  |  | 200.0 | 100kΩ |  |  |  |  |  |
|  | 250V/200MΩ | 0.4000 | 0.1kΩ | 0-0.0499MΩ | ± (读数的5%+6dgt) | 0.25MΩ | 1mA | 5MΩ |
|  |  | 4.000 | 1kΩ | 0.0500-20.00MΩ* | ± (读数的2%+6dgt) |  |  |  |
|  |  | 40.00 | 10kΩ | 20.01-200.0MΩ | 读数的± 5% |  |  |  |
|  |  | 200.0 | 100kΩ |  |  |  |  |  |
|  | 500V/2000MΩ | 4.000 | 1kΩ | 0-0.999MΩ | ± (读数的5%+6dgt) | 0.5MΩ | 1mA | 50MΩ |
|  |  | 40.00 | 10kΩ | 1.000-500MΩ* | ± (读数的2%+6dgt) |  |  |  |
|  |  | 400.0 | 100kΩ | 501-2000MΩ | 读数的± 5% |  |  |  |
|  |  | 2000 | 1MΩ |  |  |  |  |  |
|  | 1000V/2000MΩ | 4.000 | 1kΩ | 0-1.999MΩ | ± (读数的5%+6dgt) | 2MΩ | 0.5mA | 50MΩ |

日本横河绝缘表MY40-01日本横河 YOKOGAWA 这个产品怎么样？哪家价格好？
广州日横电子科技有限公司长期现货供应横河绝缘表MY40-01日本横河 YOKOGAWA，原装正品，假一罚十。
日本横河绝缘表MY40-01日本横河 YOKOGAWA 原装正品现货特价热卖。