第一章  概 况

JT-DDS-307精密型实验室电导率仪，它的最大特点是：性能优于同类仪表！

JT-DDS-307精密型电导率仪是一种高智能化、功能很多和使用方便的台式水溶液电导率分析仪，可以广泛地用于电厂、核电站、化工、石化、造纸、环保和供水、医药等行业。配上常数为1或10的电极可测量一般液体的电导率；配上0.1或0.01的电极，就可准确测量纯水或超纯水的电导率。特别适用于锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的实验室测量。它在功能的多少、实用性和操作的方便性方面已大大超越了现有的同类仪表，属于最新换代产品。

主要特点

1.高智能化:采用单片机微处理器完成量程的自动转换、温度补偿和仪表自检，没有功能开关和调节旋钮。

2.多参数同屏显示:在一屏上同时显示电导率、温度。采用高亮度的LED显示模块，主显示以红色0.56英寸数码管显示电导率值,醒目,可视距离远;副显示以红色0.5英寸数码管显示温度。以满足用户的不同使用习惯。

3.工业控制式看门狗: 确保仪表不会死机。

| 名 称 | JT-DDS-307 | JC-DDS-11D | JC-DDS-11C | JC-DDS-11A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显 示 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | 数码管 |
| 电极常数 | 0.01；0.1; 1.0；10.00 | 0.01 ; 0.10 1.00 ; 10.0 | 0.01；0.1 , 1.00； 10.00 | 0.01；0.1 , 1.00；10.00 |
| 测量范围 | 0～100000μS/cm | 1～100000μS/cm | 0.1～100000μS/cm | 0～100000μS/cm |
| 精 度 | 电导率±1.5℅（F.S） 温度:±0.3℃ | ±1.5℅（F.S） | ±1.5℅（F.S） | ±1.5℅（F.S） |
| 稳定性 | ±1℅（F.S）/4H | ±1.5℅（F.S）/4H | ±1.5℅（F.S）/4H | ±1.5℅（F.S）/4H |
| 重复性 | ±1℅（F.S） | ±1.5℅（F.S） | ±1.5℅（F.S） | ±1.5℅（F.S） |
| 温度系数 | 0～10℅/℃ | 0～10℅/℃ | 0～10℅/℃ | 0～10℅/℃ |
| 手动温 补范围 | 0～99.9℃ 25℃为基准 | 0～99.9℃ 25℃为基准 | 0～99.9℃ 25℃为基准 | 0～99.9℃ 25℃为基准 |
| 自动温 补范围 | 0～99.9℃ 25℃为基准 | 无 | 无 | 无 |
| 温补误差 | ±1.0℅（F.S） | ±1.5℅（F.S） | ±1.5℅（F.S） | ±1.5℅（F.S） |
| 被测水样 | 0～80℃ | 0～80℃ | 0～80℃ | 0～80℃ |
| 电 源 | DC9V | DC9V | DC9V | DC9V |
| 工作条件 | 环境温度： 5-60℃ ; 相对湿度： ＜85℅ |

  - 技术指标

  - 仪器的工作原理

测量原理：为避免电极极化，仪器产生高稳定度的方波信号加在电导池上，流过电导池的电流与被测溶液的电导率成正比，表计将电流由高阻抗运算放大器转化为电压后，经程控信号放大、检波和滤波后得到反映电导率的电位信号；微处理器对温度信号和电导率信号交替采样，经过运算和温度补偿后，得到被测溶液在25℃的电导率值和当时的温度值。

温度补偿原理：电解质溶液电导率受到温度变化的影响，必须进行温度补偿。一般说来，弱水的水溶液的温度系数为2℅℃。

  - 电极的选择与使用

根据被测水样电导率的大小范围，选择常数大小合理的电极是准确测量的关键。特别是对纯水(＜3μS/cm)和超纯水(＜1μS/cm)的测量，否则将产生较大的误差。

对纯水和超纯水的测量，有很多的注意点。我们将单列一节论述此问题。

4.1电极的选择

选择电极的基本原则：根据被测水样电导率的大小范围，参照下表选择常数合理的电极。

JT-DDS-307精密型电导率仪配上各种电极后的测量范围

| 电导率范围 | 电极常数 | 电极型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～102μS/cm | 0.01 | 双圆筒钛 合金电极 | 应加测量槽作 流动密闭测量 |
| 0～103μS/cm | 0.1 | DJS-0.1型 |  |
| 1.0～104μS/cm | 1.0 | DJS-1.0 型 |  |
| 10.0～105μS/cm | 10 | DJS-10.0型 |  |

在选择电极时，最易出现的错误是“选择大常数的电极测低电导率”如选1.0的电极测<3μS/cm的水样，这是很严重的错误，不可能得到准确的值。测量介质电导率>100μS/cm时，宜用常数为1或10的铂黑电极以增大吸附面积，减少电极极化影响。

4.2  对纯水或超纯水的测量

对纯水或超纯水的测量，应配上0.1或0.01的电极。最常见的错误是：用常数为1.0的电极测纯水或超纯水。有些客户这个问题很突出,所用的实验室电导率仪几乎配的都是1.0的电极，很难看到0.01或0.1的电极。有的甚至用很老的指针式表配上1.0的电极去测除盐水或蒸汽等 <1.0μS/cm的水质电导率。

出现这种问题的最常见原因是：以前的电导率仪或是只能配1.0以上的电极，或是可配小常数的电极，但出厂时的标准配置为1.0的电极。现在我们有0.1或0.01的实验室电导电极作为配套产品出售，若要精确测量，应配上流动测量槽作动态的密闭测量。用户在订货时必须声明电极常数，如不作声明，将视作标准的1.0电极配置。

我们不接受用常数为1的光亮或铂黑电极配上JT-DDS-307精密型电导率仪与我公司的CON系列在线电导率仪作对比测试。要对比，就应选用0.1或0.01的电极，这时候在线表和实验室表在理论上还存在着差别，主要是测量的环境不一样：动态和静态测量、密闭与敞放测量。

只有在配上0.01或0.1的电极，再配上流动测量槽的情况下，JT-DDS-307才与在线的CON系列在线电导率仪将有很好的一致性。

第五章   组成及安装

5.1组成

整台仪表由电极支架（含电极）、流通式测量池(选配)、表计，电源变换器等组成。

5.2电极与表计的连接

将复合电导率电极和温补电极安装在电极支架上后，参照说明书，将两跟一米长的电缆线另一端的连接头插到表计后部的插座上，确认连接可靠无误后，即安装完毕。

第六章   仪器的使用

新表在第一次使用时必须设置“电极常数”和“温度常数”，电极常数标注在电极上，温度系数出厂时设置为2.00% 。

6.1功能键说明

键                           功    能

电极常数                      按此键快速设置和查看电极常数

温补系数                      按此键设置和查看温补系数

确定                         按此键接受设置

滚动（▼,▲）                 可用来改变测量方式中的人工温度设置和改变电极常数和温补系数

测量                         按此键回到测量状

开机模式

仪表开机,先显示表计型号和电极常数值,5秒钟后仪器自动进入测量状态。JT-DDS-307显示307。

6.2 显示屏

JT-DDS-307精密型电导率仪显示屏

电极常数

指示测试仪处于设置方式，它用于设定或查看电极常数。

温补系数

指示测试仪处于设置方式，它用于设定或查看温补系数。

ATC（自动温度补偿）

指示自动温度补偿探头已联接好并可运作。当ATC信号没有显示时，人工温度补偿将被启动。

℃    指示温度值。

μS/cm , ms/cm   测量值的单位。

E-21  指示超测量范围。

6.3参数设置

电极常数设置

按下电极常数键，电极常数灯亮，主显示显电极常数值，按▲,▼键增加或减小数值，按住不放，变化的速度将越来越快，到所需电极常数值，按下确认键就接受电极常数设置，电极常数值闪烁,电极常数灯灭后自动退回测量状态。

设置电极常数时，可按电极常数键快速修改电极常数值，每按一次，电极常数就在0.0100 ，0.100 ，1.000 ，10.00间进行转换。

如果只想查看参数而不作修改，查看到所需的参数后，按测量键，可直接回到测量状态。

注意：仪表里所设置的电极常数必须与所使用电极上标注的常数一致！

温度系数设置

按下温度系数键，温度系数灯亮，主显示显温度系数值，按▲,▼键增加或减小数值，按住不放，变化的速度越来越快，到所需温度系数值,按下确认键就接受温度系数设置，温度系数值闪烁, 温度系数灯灭后自动退回测量状态。我们建议：水样电导率小于1μS/cm时，温度系数选择4.55%；电导率小于10μS/cm时，温度系数选择4.00%；电导率小于100μS/cm时，温度系数选择2.10%；更高电导率要依据水中主要离子的温度系数设定。

注意： 如果只想查看温度系数值而不作修改，按温补度系数键查看后，按测量键，可直接回带测量状态。

温度的手动设置

为方便用户在特定场合下的需要，本表的温度可在0～60℃ 的范围内手动设定。一旦设定了手动温度，ATC灯将熄灭。

在手动温补状态，这时可用▲,▼键增加或减小数值，按住不放，变化的速度将越来越快。可以设定到所需的温度值。

注意:JT-DDS-307有自动识别温补电极的功能,只要插上了温补电极,ATC灯亮,手动温度不起作用。

第七章   仪器的模拟校验

在出现测量不准或对仪器产生疑问时，可用电阻箱做模拟校验。先拆下温补电极和电导电极与表计的连接电缆,在表计的电导电极的插座上套一个与电极相同的插头,再用导线接到电阻箱的两端。模拟校验前必须将温度设为25.0℃，取消温度补偿；否则，将不准。电极常数K电阻箱的读数R与显示的电导率S有如下关系：

S = 106 * K / R

式中：S—电导率值单位：μS/cm；K—电导率常数；R—电阻箱值，单位：Ω

图7.1  模拟调试接线图

7.1电阻与电导率的对应关系

（温度=25℃时）

| 电阻值 | 电导率 K=0.0100 | 电导率 K=0.100 | 电 导 率 K=1.00 | 电 导 率 K=10.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0K | 0.200 | 2.000 | 20.00 | 200.0 |
| 40.0K | 0.250 | 2.500 | 25.00 | 250.0 |
| 30.0K | 0.333 | 3.333 | 33.33 | 333.3 |
| 20.0K | 0.500 | 5.000 | 50.00 | 500.0 |
| 10.0K | 1.000 | 10.00 | 100.0 | 1000 |
| 5.0K | 2.000 | 20.00 | 200.0 | 2000 |
| 2.0K | 5.000 | 50.00 | 500.0 | 5000 |
| 1.0K | 10.00 | 100.0 | 1000 | 10000 |
| 0.500 | 20.00 | 200.0 | 2000 | 20000 |

如发现仪器指示的电导率值与计算值相差较大，满足不了要求，请与厂家联系。

7.2温度与电阻的对应

本表用NTC-负温度系数热敏电阻，采用两线制进行温度测量。要用电阻箱模拟校验温度时，请将温补电极孔引线分别接到箱的两端。

温度与电阻对应表

| 电阻 | 7352.9 | 4481.0 | 2813.1 | 2252.0 | 1814.5 | 1199.7 | 811.4 | 560.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |

如果精度没问题，可重新标定电极常数或更换一支电极。如发现仪器指示的电导率于计算值相差较大，满足不了要求，请与厂家联系。

第八章   注意事项和维护维修

1 .开启电源后，仪器应有显示，若无显示或显示不正常，应马上关闭电源，检查电源是否正常和保险丝是否完好。

2.电极的引线和表计后部的连接插头不能弄湿，否则将测不准。

3.高纯水被盛入容器后应迅速测量。因为空气中的CO2会不断地溶于水样中，生成导电较强的碳酸根离子，电导率会不断的上升，测得的数据不准。

4.盛被测溶液的容器必须清洁，不得有离子沾污。

5.电极的不正确使用常引起仪器工作的不正常。应使电极完全浸入水溶液中，而且不能安装在“死角”。

若表记出现明显的故障，一般情况下请不要自行修理，请通知我们。

第九章   整机的配套清单

用户开箱时，请按装箱单核对仪器的数量、规格及附件，全套仪表包括：

1.二次仪表                                  一台

2.JC-DJS-1.0电极                               一支

3.温度传感器                                一支

4.电极支架零件                               一套

5.电源变换器                                 一个

6.使用说明书                                 一本

7.合格证                                    一份

若数量不对或型号不符，请与厂家或销售商联系。

## 第十章   订货与联系

1、订货须知

1、出厂时配套的电极为DJS-1.0电极,若需要其它常数的电极,请注明。用户在订货时必须声明电极常数,如不做声明,将视作标准的1.0电极配置。

2、若有其它的特殊要求，请注明。

2、联系

北京恒奥德仪器仪表有限公司

地   址： 北京市海淀区阜成路42号

邮   编： 100142

电   话： 010－51655247、51658042

传  真：010－51717696

网   址： www.51658042.com

# Text boxes

JTDDS-307精密型电导率仪组成示意图

JT-DDS-307精密型电导率仪接线图

电导率模拟

电 阻 箱

温度模拟

电 阻 箱

电

极

插

座

温

补

插

座