恒温恒湿试验箱

本试验设备主要用于产品按照国家标准要求或用户定义要求，在低温、高温条件下对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，通过检测来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验。

产品介绍：

一、设备用途：

恒温恒湿试验箱

设备适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航夭产品及其他相关产品零部件在高温低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热热交变的可靠性试验，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，来判断产品的性能，是否仍然能够符台预定要求，以便干产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

二、设备结构：

1.设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。

2.箱体设计完美，采用数控机床加工成型，并采用无反作用把手，操作容易。

3.箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。

4.内胆为进口SUS304不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。

5.保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。

6.独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。

7.采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。

8.空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回温时间快。

9.温度控制采用台湾进口智能温湿度控制仪，具有P.I.D自动演算的功能，精度高。

三、符合标准：

GB/T5170.5-2008  电工电子产品环境试验设备检测方法：  湿热试验

GB2423.3-2006     电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验C：恒定湿热试验

技术参数：

| 型号 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸D×W×H(mm) | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 |
| 外型室尺寸D×W×H(mm) | 880×840×1480 | 950×940×1680 | 1020×1000×1720 | 1010×1100×1940 |
| 型号 | HS-408 | HS-800 | HS-1000 | HS-1500 |
| 工作室尺寸D×W×H(mm) | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 |
| 外型室尺寸D×W×H(mm) | 1210×1140×1960 | 1280×1480×2030 | 1480×1480×2030 | 1980×1480×2030 |
| 技术 参数 | 温度范围 | A型：0℃～100℃ B型：-20℃～100℃ C型：-40℃～100℃ D型：-70℃～100℃ |
|  | 湿度范围 | 20%～98%R.H |
|  | 湿度偏差 | +2～3%R.H |
|  | 温度偏差 | ±2℃ |
|  | 波动度/均匀度 | ≤±0.5℃ ≤±2℃ |
|  | 升温速率 | 1.0～3.0℃/min |
|  | 降温速率 | 1～1.2℃/min（平均速率） |
| 箱体 材料 | 外箱材料 | 优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
|  | 内箱材料 | 进口优质SUS304不锈钢板 |
|  | 保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚氨酯发泡 |
|  | 箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 |
| 冷热 交换 系统 | 控制仪 | 台湾进口智能温度控制仪/苏州天和“TINKO”温湿度控制仪 |
|  |  | 精度范围：温度±0.1℃，显示精度：温度±0.1℃ |
|  | 温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音型电机，加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 |
|  | 供水系统 | 采用电子液位控制器自动控制，且可回收余水，带缺水报警 |
|  | 加湿方式 | 外置隔离式，全不锈钢电热式蒸汽发生加湿方式 |
|  | 除湿方式 | 采用凝露法蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
|  | 加热方式 | 镍铬合金加热式加热器 |
|  | 制冷方式 | 单元制冷方式/双元（复叠）制冷方式（风冷） |
|  | 冷凝器/蒸发器 | 国内知名品牌 |
|  | 压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组 |
| 安保装置 | 电源超载、漏电、超温、缺水保护（带声讯提示）、快速保险丝 压缩机过压保护 |
| 标准配置 | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗：300×200（mm）一个，照明灯一只测试引线孔Ø50mm或Ø25mm一个，样品架2付，带脚轮 |
| 电源电压 | ACΦ220V·50HZ/380V·50HZ |
| 使用环境温度 | 15℃～+30℃≤85%R.H（通风条件好） |

注：1、“HS”为恒温恒湿试验箱型号；

2、技术参数均在环境温度≤25℃，工作室空载条件下测得；

3、以上为标准型实验箱，可根据用户的具体要求定做非标型；

4、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温湿热试验箱”；

5、外形尺寸的高度不含箱体底部脚轮高度。

本技术信息，如有变动恕不另行通知。