宁波大榭开发区安全环保局采购应急监测设备项目

# 政府采购

公

开

招

标

文

件

# 采购编号：NBITC-20171472G

采 购 人：宁波大榭开发区安全环保局

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2017年8月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	3

第三章  开标和评标须知	8

第四章  评分办法及标准	9

第五章  采购合同样本	12

第六章  招标内容与技术需求	14

第七章  商务条款	35

第八章  附件	36

# 第一章  招标公告

发布时间：2017年8月21日

公告期限：2017年8月21日至2017年8月28日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它有关办法，宁波市国际招标有限公司受宁波大榭开发区安全环保局的委托，就采购应急监测设备项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、采购编号：NBITC-20171472G

二、项目名称：应急监测设备采购项目

三、采购组织类型：分散采购

四、项目概况：

| 子包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术需求 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测车（配车载监测仪器） | 一辆 | 详见招标文件第六章“招标内容与技术需求 | 人民币226.50万 |
| 2 | 2-1 | 便携式气质联用仪 | 1台 |  | 人民币220.00万 |
|  | 2-2 | 多参数气体检测仪 | 1台 |  | 人民币5.00万 |
|  | 2-3 | 多参数气体监测仪 | 1台 |  | 人民币5.00万 |
|  | 2-4 | 便携式VOC检测仪（PPM级） | 1台 |  | 人民币6.00万 |
|  | 2-5 | 便携式VOC检测仪 （PPB级） | 1台 |  | 人民币9.00万 |
|  | 2-6 | 空气呼吸器 | 2套 |  | 人民币2.00万 |

注：投标人对子包2中序号2-1、序号2-2、序号2-3、序号2-3、序号2-4、序号2-5、序号2-6必须同时投标，否则作无效标处理。

五、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5法律、行政法规规定的其他条件。

2、子包1投标供应商须具备车辆改装生产资质或有投标项目配套的具备车辆改装生产资质厂家，并通过ISO9000认证。

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1、招标文件发售期限：即日起至2017年8月28日17时00分止（双休日及法定节假日除外）。

2、招标文件售价：招标文件售价为每子包400元人民币，招标文件售后不退。

3、招标文件发售形式及购买地点、联系电话：

①招标代理机构只出售电子文本形式的采购文件；潜在供应商可到招标代理机构现场购买或进行网上购买，如需网上购买请按下述户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号）。

户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

帐号：94090154800000191

网上和微信方式购买标书流程：点击进入说明

②购买地点：宁波市国际招标有限公司305室。联系电话：0574-87386429；传真：0574-87642508。

温馨提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发售人员，并在底单上注明供应商的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。

七、投标截止时间：2017年9月20日14时00分止。

八、投标地点：宁波市国际招标有限公司四楼（宁波市江北区正大巷32号）

九、开标时间：2017年9月20日14时00分止。

十、开标地点：宁波市国际招标有限公司四楼（宁波市江北区正大巷32号）

十一 、采购人及其委托代理机构联系方式：

采购人：宁波大榭开发区安全环保局

地址：宁波大榭开发区中信广场东楼16楼

联系人：许老师

联系电话：0574-86767093

代理机构名称：宁波市国际招标有限公司

联系地址：宁波市江北区正大巷32号

联 系 人：韩洋、徐徕

联系电话：0574-87307605、0574-87356230

联系传真：0574-87198579

十二、其他事项：

1、参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上进行注册登记，联系电话：0574-87187578；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一子包号的投标；

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加本项目的投标。

4、未购买采购文件者的投标将被拒绝；

5、本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业发展。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3、“货物”系指招标文件规定须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、安装、调试、校准、培训以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指大榭开发区政府采购管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

三、投标供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，包含设备价、设备的运输、保险、设备安装、调试、验收、税金等所有相关内容等一切费用。

2、投标供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金

▲1、投标保证金：子包1：人民币45000.00元、子包2：人民币49000.00元，于2017年9月5日11时00分之前交纳并到账（否则以无效标处理）。

收款单位：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行帐号：94090154800000191

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标供应商相互串通投标，或者投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

（3）中标供应商未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

3、未中标的投标供应商的投标保证金的处理：中标通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

4、中标供应商的投标保证金的处理：合同签订后按规定无息退还。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。

2、特殊情况下，招标方可与投标供应商协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金的有效期也相应延长。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

（一）资信商务文件：

1、投标函（格式见附件一）；

2、法定代表人授权书（格式见附件六）和授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3、关于资格的声明函（格式见附件七）；

①营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件加盖投标供应商公章；

②税务登记证副本复印件加盖投标供应商公章；

③组织机构代码证副本复印件加盖投标供应商公章；

④投标供应商一般情况（格式见附件八）；

如投标人所提供的营业执照为“五证合一”则只需提供：营业执照副本复印件加盖投标供应商公章、投标供应商一般情况（格式见附件八）；

4、投标人资格声明（格式见附件九）；

5、投标单位声明函（格式见附件十）；

6、中小企业声明函（格式见附件十一）；

7、商务条款响应表（格式见附件五）；

8、《第四章  综合评分法评分表》中商务分要求提供的资料（如有需提供）：

9、子包1须提供车辆改装生产资质或有投标项目配套的具备车辆改装生产资质的资质证书复印件加盖公章，并提供车载监测仪器制造厂商的质量保证和售后运维承诺书。

10、子包2如代理商投标,中标后在签订合同前须提供制造厂商针对本项目的授权书。

（二）技术文件

1、技术响应表（格式见附件四）；

2、按第六章招标内容与技术需求要求做出明确完整的响应性叙述；

3、供货范围及说明：产品型号和规格、产品主要组成说明、主要部件说明、功能和性能介绍、产品样本、必要的外形图等；

4、项目实施方案、测试及验收计划和标准

5、《第四章  综合评分法评分表》中技术分要求提供的资料（如有需提供）：

6、标供应商认为需要提供的其他资料。

（三）报价文件

1、投标一览表（格式见附件二）；

2、投标分项报价表（格式见附件三）；

九、投标文件的编制、密封和标记

▲1、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，招标文件第八章“附件”中标明加盖公章或签字的，须加盖投标供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标供应商公章并由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

2、投标文件正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3、投标文件“资信商务文件正本1份，副本4份”、“技术文件正本1份，副本4份”、“报价文件正本1份，副本4份”分别各用一个封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）“资信商务文件”、“技术文件”、“报价文件”；

（2）采购人名称；

（3）采购编号；

（4）项目名称；

（5）所投子包号；

（6）在   年  月  日  午  （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（7）投标供应商的名称。

4、投标供应商必须在包封上加盖投标供应商公章。

十、投标文件的递交

1、投标供应商未按上述要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

2、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标供应商可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。

▲补充或修改材料应密封，由投标供应商法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章。

3、招标方接受标书时间

招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲十一、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、在招标文件规定的投标截止时间以后送达的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、以非纸制文本形式的投标文件；

4、投标供应商未能提供合格的资格文件；

5、子包以赠送方式投标的，对一个子包提供两个投标方案的；

6、与招标文件有重大偏离的投标文件；

7、投标文件未按招标文件要求签署盖章的、未装订、未密封、未有效授权；

8、投标保证金未按规定交纳的；

9、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10、评标委员会一致认为报价明显高于市场价或低于成本价的；

11、评标委员会认为其他不合理情况的；

12、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的（实质性要求招标文件中▲标记）。

十二、标书答疑

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件送至宁波市国际招标有限公司，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标供应商均对此无异议。

十三、质疑和投诉

投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。投标供应商对招标方的质疑答复不满意或者招标方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十四、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

▲十五、预算价

本次公开招标设有预算价子包1：人民币226.50万元、子包2：人民币247.00万元、，超出预算价的投标无效。

十六、招标代理服务费

招标代理机构按照国家发改委计价格[2002]1980号、发改办价格［2003］857号规定的货物收费标准，以中标金额作为收费的计算基数向中标供应商收取。

十七、特别说明

# 1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

# （1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# ①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

# ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# （2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第八章）。

# （3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章。

# （4）采购活动过程中，对投标供应商的“中小企业”资格认定，以投标供应商提交的《中小企业声明函》为准，投标供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标供应商“中小企业”资格有异议的，投标供应商应当向招标方和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

# （5）《中小企业声明函》由投标供应商提交，如投标供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

4、本招标文件解释权归招标方。

# 第三章  开标和评标须知

一、开标

1、招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标。

2、开标时，投标供应商代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”内容，以及招标方认为必要的其他内容与记录。

二、评标委员会

1、评标委员会根据国家招标投标法的规定和有关的法规依法组建，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

1、评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分第一的投标供应商为预中标供应商。

2、客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

▲3、在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不予退还其投标保证金。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

四、评标程序

1、初步审查：对投标文件的完整性、投标保证金、投标有效性、报价是否超过采购预算、资格条件是否满足招标文件要求等方面进行审查。初步审查不合格的，不进入下一评审程序。

2、商务评议：按照第七章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。商务评议不合格者不进入技术评议。

3、技术评议：按照第六章招标内容与技术需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。技术评议不合格者不进入综合评估。

4、综合评估：通过初步审查、商务评议、技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

5、推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，推荐综合得分第一的投标供应商为预中标供应商。

6、定标

经采购人确认后，评标结果网上公示结束后，有关各方均无异议的，预中标供应商将确定为中标供应商。若预中标供应商被投诉有效以及其他原因导致投标无效，或者拒不签订合同的，可推荐排名第二的为预中标供应商，经公示并无异议后，确定为中标供应商。可依此类推。

# 第四章  评分办法及标准

一、综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分第一的投标供应商作为预中标供应商。

综合评分的主要因素是：详见综合评分法评分表（兼评委打分表）。

评标时，评标委员会成员应当独立按照综合评分法评分表（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对投标文件的商务、技术、价格等分别打分汇总后计算平均分即为各投标供应商的综合得分。按综合得分自高向低次序排出评标结果排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，技术得分也相同的，抽签决定。评标委员会推荐排名第一者为预中标供应商。

二、本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

三、本项目将对列入财政部、环境保护部公布的《第20期环境标志产品政府采购清单》（以下简称环保清单）且在有效期内的投标产品给予政策性技术加分，未列入该期环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围，不得享受技术加分；虽列入该期环保清单，但投标产品认证证书不在有效期内的，不得享受技术加分；投标人须提供《第19期环境标志产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的环保清单不符合的评标委员会将不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

四、本项目将对列入财政部、国家发展改革委公布的《第22期节能产品政府采购清单》（以下简称节能清单）且在有效期内的投标产品给予政策性因素技术加分，未列入该期节能清单的产品，不属于政府优先采购的节能产品范围，不得享受政策性因素技术加分；虽列入该期节能清单，但投标产品认证证书不在有效期内的，不得享受政策性因素技术加分；投标人须提供《第21期节能产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的节能清单不符合的评标委员会将不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

综合评分法评分表（兼评委打分表）

# 采购编号：NBITC-20171472G                                                适用于子包1

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分得分（标准分100分） |  |  |  |
| 技术分60分 | 组织实施方案3分 |  |  |  |
|  | 车辆技术性能、配置标准4分 |  |  |  |
|  | 空气环境质量监测系统4分 |  |  |  |
|  | 大气环境监测车改装工艺系统（包括配重、平面和三维视图）5分 |  |  |  |
|  | 大气环境监测车照明和用电配电系统3分 |  |  |  |
|  | 大气环境监测车空调和排风系统3分 |  |  |  |
|  | 大气环境监测车车载视频系统3分 |  |  |  |
|  | 大气环境监测车安全保障系统3分 |  |  |  |
|  | 系统集成、安装、调试4分 |  |  |  |
|  | 备品备件数量、质量和特色3分 |  |  |  |
|  | 政策性因素加分：投标产品列入《第二十期环境标志产品政府采购清单》且在有效期内并提供符合要求的证明材料的，加0.5分； |  |  |  |
|  | 政策性因素加分：投标产品列入《第二十二期节能产品政府采购清单》且在有效期内并提供符合要求的证明材料的，加0.5分； |  |  |  |
|  | “第六章 招标内容与技术需求”响应性（24分）：完全响应招标文件“第六章 招标内容与技术需求的得24分；每偏离一条未标“★”指标的扣3分，扣完为止。 “第六章 招标内容与技术需求”中标“★”的任何一项指标不符合的，此项得零分。 |  |  |  |
| 商务分 10 分 | 生产企业总体实力3分：根据设施、设备、人员、研发、财务能力各单位比较评定。 |  |  |  |
|  | 业绩3分：以环境监测类车辆改装项目为依据，每个成功项目案例1.5分，共3分。投标文件中提供加盖公章合同复印件，合同原件备查。 |  |  |  |
|  | 质量保证2分：根据质保期和质量保证措施比较评定。 |  |  |  |
|  | 服务保障2分：根据服务实力、本地化服务能力、维修方案等比较评定。 |  |  |  |
| 价格分 30分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。 得分：投标报价为基准价的，得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 得分四舍五入保留到小数点后二位。 |  |  |  |

注：1、小数点后保留二位数。2、各评委成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。4、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                年  月  日

综合评分法评分表（兼评委打分表）

# 采购编号：NBITC-20171472G                                                适用于子包2

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分得分（标准分100分） |  |  |  |
| 技术分 60 分 | 设备先进性（16分）：评标委员会对投标设备的先进性进行评议，被评为“优”的得16-10分；被评为“良”的得10-5分，被评为“一般”的得5-0分； |  |  |  |
|  | 性能稳定性（10分）：评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议，被评为“优”的得10-7分；被评为“良”的得7-3分，被评为“一般”的得3-0分； |  |  |  |
|  | 配置合理性（9分）：评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议，被评为“优”的得9-7分；被评为“良”的得7-3分，被评为“一般”的得3-0分； |  |  |  |
|  | “表B.货物的技术规格和要求表”响应性（24分）：完全响应招标文件“表B.货物的技术规格和要求表的得24分；每偏离一条未标“★”指标的扣3分，扣完为止。 “表B.货物的技术规格和要求表”中标“★”的任何一项指标不符合的，此项得零分。 |  |  |  |
|  | 政策性因素加分：投标产品列入《第二十期环境标志产品政府采购清单》且在有效期内并提供符合要求的证明材料的，加0.5分； |  |  |  |
|  | 政策性因素加分：投标产品列入《第二十二期节能产品政府采购清单》且在有效期内并提供符合要求的证明材料的，加0.5分； |  |  |  |
| 商务分 10 分 | 投标文件完整性：（2分） 被评为“优”的得2分；被评为“良”的得1分，被评为“一般”的得 0分；。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对投标供应商的日常维护和售后服务方案及其他优惠措施（包含但不仅限于质保期、培训方案、售后服务机构、技术支持、响应时间、发生质量问题后的措施等）进行评议（8分）： 被评为“优”的得8-5分；被评为“良”的得5-3分，被评为“一般”的得3-0分； |  |  |  |
| 价格分 30分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。 得分：投标报价为基准价的，得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 得分四舍五入保留到小数点后二位。 |  |  |  |

注：1、小数点后保留二位数。2、各评委成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。4、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                年  月  日

# 第五章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合  同  编  号：

签约日期和地点：     年   月   日 于（地点）

鉴于买方为获得     （货物和服务名称）     而进行公开招标，并选定由卖方以总金额  （币种、用文字表示的合同总价）  （以下简称合同价）提供的货物和相关服务的投标。本合同由买 方 名 （简称买方）为一方和卖 方 名（简称卖方）为另一方按以下条款和条件签署。

本合同声明，下述附件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 合同条款；

- 采购本货物的招标文件；

- 卖方的投标文件、卖方在招投标中提供的澄清文件；

- 中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

- 合同货物和服务的名称、数量及价格

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 制造商名 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（大写金额） |  |

本合同总价内包含的内容：

- 质保期与质量保证金

质量保证期：按照招标文件的约定/投标文件的承诺。质量保证期为合同货物完成终交验收日起      个月。

质量保证金：合同中金额       元的部分（合合同金额   %）作为质量保证金，质量保证期满    天内买方向卖方付清该款。

3、付款方式及付款期：

履约保证金：卖方在本合同签订后    天内，向买方提供       元（合同金额10 %）的履约保证金保函。保函有效期至合同货物完成终交验收手续时止。

4、交货批次、数量、时间及交货地点

5、其他约定事项：

- 卖方交付技术资料的时间和数量（包括技术资料的名称）；

- 货物运达现场后的检验的约定（如由谁负责）；

- 关于安装调试和终交验收的约定（如安装配合条件、完成安装的周期、终交验收）；

- 误期交货的赔偿约定；

- 卖方随货物交货向买方提供进口货物的海关完税证明文件，若卖方未能提供上述证明文件，买方有权拒收并向买方提出违约索赔；

- 其他约定：（如技术培训、包装、运输保险等）

6、鉴于买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物与服务并修补缺陷。

鉴于卖方将按本合同规定提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向买方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

7、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章，且卖方收到买方的预付款，买方收到卖方提交的履约保证金保函之后生效。

本合同一式    份，双方各执    份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（印章）                   名  称：（印章）

全权代表（签字）：                 全权代表（签字）：

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

户    名：                        户    名：

帐    号：                        帐    号：

# 第六章  招标内容与技术需求

子包1：环境监测车一辆（配车载监测仪器）

- 招标要求：

1.本招标书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本招标书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

2.如投标人没有以书面形式对本招标书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标书的要求。如有异议，无论多么微小，都应在投标书中以“技术和商务偏离表”为标题专门章节加以详细描述。

3.本招标书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

4．投标人投标时应详细列出投标设备和主要附件的供应商、原产地。

5．投标人提供所有相关标定设备及其配套件。

6.提供车辆技术指标，及实物照片，作为投标文件附件;

7.所有车辆配置仪器、设备、系统、装备的技术性能参数均应满足国家或行业相关规范、标准的要求；

8.供应商均应负责使用前的培训教学和产品整个使用寿命期间技术服务，并将所应提供的售后服务作为标书和文件的相关内容，对售后服务内容、时限、方式及违约责任等要件予以明确；

9.提供所有有关的销售产品相关技术资料，所有产品均需提供详细的中文产品技术资料；

10.必须在产品生产全过程保持和用户单位的紧密配合，按照合同约定的相关技术配置功能要求进行生产改装；

★11）车型为丰田柯斯达，投标人所投车辆车型具备工信部公告或改装完成后申报工信部公告。

★12）投标方负责车辆购买、改装、监测设备的安装调试、保证并负责改装好的车辆有合格证和特种车辆行驶证并在宁波市上牌，所需费用均含在投标总价中；标书中还有该条款的单位书面承诺书并盖上单位公章。若违约，责任由中标方完全负责。

13. 投标人所提供的产品必须具备先进、成熟、可靠的设备生产资质和技术，拥有相应投标产品的生产许可证，拥有设计、制造、安装、调试、维护等方面的专门技术人才和精良的加工设备，对本项目建立有效的管理机制。

14.投标人对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责，对设备的安装指导和调试指导、考核负责，并提供优质的售后服务。

15. 本招标书中所有机械配套件和电气设备全部由中标人供货，供货范围参见设备采购清单和其技术要求章节。

二、采购清单

| 序号 | 招标清单 | 数量 | 预算金额 （万元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰田柯斯达汽车，型号：GRB53L-ZCMEK(19) 排量4.0L，并进行车辆改装，并含两年车载监测设备运维 | 1辆 | 150 | 具体见“车辆采购技术要求”和“环境监测车辆改造技术要求” |
| 2 | NO-NO2-NH3分析仪 | 1台 | 22 | 为车载监测仪器，车辆改装后安装固定于车上，具体见“空气环境质量监测采购设备的技术要求” |
| 3 | H2S-SO2分析仪 | 1台 | 15 |  |
| 4 | 质控校准设备 | 1套 | 25 |  |
| 5 | 气象监测仪（五参数） | 1套 | 4.5 |  |
| 6 | 数据采集仪、VPN数据传输、采样系统及系统集成。 | 1套 | 10 |  |

## 三、主要技术要求

（一） 概述

为满足宁波大榭开发区环境空气自动监测和应对突发性大气环境污染事故应急监测需要，对环境空气质量自动监测和大气污染事故的应急监测进行配置和招标。

本次招标设施为1台大气环境流动监测车，车体分为三个功能区，分别是驾驶区、监测区和环境空气质量自动监测区，区域间有隔断，驾驶区和监测区有隔断并有内开门，车体有中间门和双后门。

它具有独立的供电系统和完整的监测所需的基本装备，能够为现场的仪器操作提供全面的实验室平台（供电、空调、通风、照明等），并能在现场完成样品多项空气指标的应急监测。它主要包括：

1）环境空气质量自动监测，环境空气质量自动监测设备要求采用当前国际先进、成熟、可靠的技术，产品质量优异、各项性能指标达到国际先进水平，并且满足环境保护和设备维护管理方面的要求。投标人对供货范围内设备及材料的完整性、合理性、先进性、使用性能全面负责。

2）车内监测支持设备要求，能满足车载及便携仪器工作需要的固定工作台（整体耐酸碱，高性能的理化板工作台）及座椅；配车载便携仪器储存柜，并带有锁定和减震装置。

3）供电、照明、空调和排风系统、警示系统和车载视频系统、和突发性大气污染监测设备等所有用电器可由车载发电机或市电供电，发电机总功率需满足全车满负荷运行要求，并必要的冗余，部分照明用电由汽车动力驱动，配电系统能满足市电和发电系统电源输入和输出的要求；敷设车载仪器配用专用接地系统；配1台车载式汽油发电机，带30米线卷4组，3芯，线径不小于2.50 mm，220V、50-60Hz电源供电系统，带电源保护装置，并根据车载仪器设备的需要，配置相应的防水电源插口；配备配电柜，车体专用外接电源接口、车载发电机专用舱和伸缩托盘（带导轨，车体侧开门），装卸发电机的液压小车。照明系统满足通用实验室要求。

4）车载视频系统，配有32寸液晶显示器、高清晰车载云台和可移动的单兵设备，数据图像可储存和通过网络传输到业主单位。

5) 投标方中标后所设计的应急车车改造和装配图纸必须由投标方、业主方和环境空气自动监测设备供应方确认签字认可，这条款也适用改造过程中的设计修改。

6）丰田柯斯达V62015年豪华汽油版 GRB53L-ZCMEK(19)（排量4.0L）车辆经过改造后不得影响车辆原有的的操控性和安全性，保证车辆正常行驶。中标方保证并负责改装好的车辆有合格证和特种车辆行驶证并在宁波市上牌。

（二）车辆采购技术要求

1）车辆底盘要求：丰田柯斯达，型号：GRB53L-ZCMEK(19) 排量4.0L

2）丰田柯斯达汽车GRB53L-ZCMEK 排量4.0L参数如下：

| 配置/型号 | 丰田柯斯达GRB53L-ZCMEK |
| --- | --- |
| 发动机型号 | 6GR |
| 发动机型式 | V型六缸、四冲程、水冷、汽油机 |
| 排气量 cc | 3,956 |
| 排放标准 | 国4 |
| 最大功率 kW/rpm | 171/5,000 |
| 最大扭矩 Nm/rpm | 345/4,400 |
| 燃油供应系统 | EFI |
| 变速箱型号 | 5挡 手动 M155 |
| 主减速比 | 5.375 |
| 全长 mm | 7,005 |
| 全宽 mm | 2,040 |
| 全高 mm | 2,774 |
| 轴距 mm | 3,935 |
| 轮距 (前/后)mm | 1,690/1,490 |
| 最小离地间隙 (满载)mm | ≥175 |
| 最小转弯半径 m | ≤7.2 |
| 最大爬坡能力 % | ≥30 |
| 整备质量 kg | 3,694 |
| 满载质量 kg | 5,540 |
| 最高车速 km/h | 130 |
| 制动系统 (前/后) | 盘式/鼓式 |
| 悬架系统 前 | 独立悬挂 |
| 悬架系统 后 | 叶片式弹簧(2片*LTL) |
| 转向器 | 循环球式、动力转向 |
| 售后服务 | 乙方保证在验收合格交货的同时办理车辆质保的有关手续，落实宁波市区范围内的特约维修网点（站），具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。 质量保证期按招标文件的要求执行。若乙方的承诺优于招标文件要求，按乙方的承诺执行。 |
| 质量保证 | 1、乙方保证本所供的货物是2017年5月以后生产的合格的原产地产品，与投标文件及其承诺随车的型号与配置相一致，能在其功能范围内保证安全、稳定的运行，并符合采购要求。 2、合同车辆在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；由甲方验收合格后提车。 3、如发生所供车辆与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 |

备注：车后门为双开门，座椅提供5个即可，这车改造后主要用于环境空气质量自动监测和大气污染事故的应急监测。

（三）空气环境质量监测技术要求

大气环境应急监测车上要求配有二氧化硫-硫化氢、氮氧化物-氨气、五参数气象仪（温度、湿度、压力、风向、风速、雨量）、动态校准仪和零气发生器，以及配有GPS 全球定位系统，有连续实时、高动态、高精度的导航定位。空气样品由安装在车辆顶部的采样管采集，另预留吸入颗粒物样品单独采样孔伸出车顶采集。采样管底部有轴流式风机将空气样品抽入采样管内。空气样品经分析测定后，由采样管底部的出风口排出。车内设有数据采集自动处理系统和无线传输系统，可与服务器进行实时联网。环境监测车用于对空气中各种污染物进行连续自动监测，是可移动的监测设施。其作用是作为灵活的增设站；或在发生紧急污染事故时，作为机动的临时站。在设置固定监测站以前，可实施本底情况监测，以确定固定站的位置。还可根据工作需要，随时开往需要的地点开展环境空气质量监测工作。

环境空气监测设备应具有技术成熟、先进、可靠的特点，达到国际先进水平，应满足相应技术规范的要求：HJ 193-2013 环境空气气态污染物（SO2\NO2\O3\CO）连续自动监测系统安装验收技术规范。

本次招标的环境空气质量监测设备，其各项设备技术参数也见下表。

| 招标技术参数 | 数量 |
| --- | --- |
| 一、NO-NO2-NH3分析仪 1台 |  |
| 1监测对象：大气中的一氧化氮、二氧化氮和氨浓度 |  |
| 2监测方法：化学发光法 |  |
| 3量程：0-100，200，500ppb或更多可选量程（具有量程自动切换功能） |  |
| 4零点噪音： 0.5 ppb RMS（120s平均时间） |  |
| ★5最低检测限： 1 ppb （120s平均时间） |  |
| 6零漂：绝对值 < 1 ppb（24小时） |  |
| 7跨漂： ± 1% 满量程（24小时） |  |
| 8响应时间：小于120s |  |
| ★9精度： ± 0.4 ppb |  |
| 10线性： ± 1% 满量程 |  |
| 11采样流量： 0.4-0.8 LPM |  |
| 12提供安装机架及附件 |  |
| 二、H2S-SO2分析仪 1台 |  |
| 1监测对象：大气中的硫化氢和二氧化硫浓度 |  |
| 2监测方法：紫外荧光法 |  |
| 3量程：0-100，200，500ppb或更多可选量程（具有量程自动切换功能） |  |
| 4零点噪音： 0.75 ppb（H2S-SO2自动检测模式） |  |
| ★5最低检测限：1.5 ppb（H2S-SO2自动检测模式） |  |
| 6零漂：< 1.0 ppb(24 小时) |  |
| 7跨漂：± 1% 满量程(24小时) |  |
| 8响应时间：小于80s |  |
| ★9精度：1% 读数 或 1 ppb |  |
| 10线性：± 1% 满量程 |  |
| 11提供安装机架及附件 |  |
| 三、质控校准设备（含动态校准仪和零气发生器） 1套 |  |
| （一）动态校准仪 |  |
| 1具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能； |  |
| 2能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准； |  |
| 3具有自编程能力，编制/存储校准 程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准； |  |
| ★4流量测量准确度：±1%满量程； |  |
| 5流量测量重复性：±0.2%满量程； |  |
| 6流量测量线性度：±0.5%满量程； |  |
| 7标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个； |  |
| 8臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)； |  |
| 9具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能； |  |
| 10电源电压：220VAC±10%/50Hz。 |  |
| 11提供安装机架及附件 |  |
| （二）零气发生器 |  |
| 1输出流量：≥10L/min； |  |
| 2输出压力：10-30PSI； |  |
| 3含去除 HC 和 CO 装置； |  |
| 4零气纯度：NO、NO2、SO2、O3 <0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm； |  |
| 5电源电压：220 VAC±10%/50Hz。 |  |
| 6输出流量：≥10L/min； |  |
| 7提供安装机架及附件 |  |
| 四、 气象监测仪（五参数） 1套 |  |
| 1 风速 |  |
| ★1.1原理：超声波 |  |
| 1.2测量范围：0～60m/s |  |
| 1.3精确性：测量值±0.3m/s或3% |  |
| 2 风向 |  |
| ★2.1原理：超声波 |  |
| 2.2测量范围：0～360° |  |
| 2.3精确性：±3° |  |
| 3 温度 |  |
| ★3.1原理：负温度系数 |  |
| 3.2测量范围：-50～60°C |  |
| 3.3精确性：±0.2°C |  |
| 4 湿度 |  |
| ★4.1原理：电容式 |  |
| 4.2测量范围：0～100% |  |
| 4.3精确性：±2% |  |
| 5 气压 |  |
| ★5.1原理：MEMS电容式 |  |
| ★5.2测量范围：300-1200 hpa |  |
| 5.3精确性：±1 hpa |  |
| 6 输出信号 模拟信号或数字信号 |  |
| ★7投标人需提供仪器监测数据通讯代码，帮助客户完成数据集成系统 |  |
| 8提供以上仪器安装支架及附件，保证仪器正常使用所需的一切材料 |  |
| 五、数据采集仪、VPN数据传输、采样系统及系统集成 1套 |  |
| 1 提供1套采集、处理、存储及传输所需的数据采集器 |  |
| 1.1 数据采集器要求能与气象设备相连接 |  |
| 1.2 数据采集器要求能储存1 年天以上的小时平均值数据，同时保存相应时期发生的有关校准、事件记录 |  |
| 1.3 数据采集器要求能生成校零、校标的数据报告 |  |
| 1.4 数据采集器要求能正确显示分析仪测定的数据 |  |
| 1.5 数据采集器的时钟要求能与中心站对时 |  |
| 1.6 数据采集器要求能对每非正常监测数据（如校准数据、异常数据等）作标志 |  |
| 1.7 数据采集器显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致 |  |
| ★1.8数据采集器能及时（定时）的将监测数据主动上传到招标单位原有中心平台或中心站 |  |
| 2提供 VPN数据传输软硬件和网络通讯配套设施，满足数据传输需求 |  |
| ★2.1 VPN2050设备类型：IPSEC/SSL VPN二合一网关 |  |
| ★2.2 VPN产品性能： SSLVPN加密速度：100Mbps SSLVPN并发用户数：300 SSLVPN每秒新建用户数：60 IPSecVPN加密速度：75Mbps IPSecVPN隧道数：3000 IPSecVPN并发客户端数：3000 防火墙吞吐量：150M 最大并发会话数目：35万 网络接口：4个千兆电口 |  |
| 2.3 提供网络通讯配套的工业级路由和通讯电缆等设施 |  |
| 3提供气体分析仪的采样系统 |  |
| 3.1单独的样品采样管路系统 |  |
| 3.2采样管结构：垂直层流多路支管或竹节式多路支管 |  |
| ★3.3制作材料：内衬为聚四氟乙烯 |  |
| 3.4采样管内径：1.5-15cm |  |
| 3.5样品滞留时间：<20s |  |
| 3.6样品输出温度40±5℃ |  |
| 3.7样品相对湿度:≤80% |  |
| ★3.8样品输出点距离≥10cm |  |
| ★3.9采样口高度必须超出车顶1～1.2米 |  |
| 4提供机柜等系统集成用安装材料 |  |
| 4.1与分析监测仪外形尺寸颜色匹配的标准仪器架两列，能放置所有仪器设备 |  |
| 4.2保证仪器设备完全且合理的安置 |  |

注：投标文件中须提供以上环境空气质量监测设备原厂售后服务和运维的承诺书原件。

（三）大气环境应急监测车改造技术要求

1）车辆改装车不应更改汽车底盘的发动机、传动系、制动系、行驶系和转向系等关键总成。车辆改装必须要保证车辆的安全性，必须进行车辆整体车体加强筋及保温隔热处理，后轴的轴承、轮胎、钢板弹簧、尾大梁等关键受力处，要求适当加强，以增加其受压的能力，确保在行驶中能尽量减少路面对车辆的冲击和振动，保证仪器的安全；改装后要确保车辆制动力，同时还要保证车辆整体载荷的平衡，保证车辆的使用稳定性和安全性，严格控制整车改装重量，科学合理配重，前后轴载荷分配合理，在满载时车体不会变形，确保整车的行车性能、制动性能、爬坡性能不受影响，改装后的整车应保持20%的整车质量冗余，车辆技术性指标要和原车相应指标相同或接近。

能够满足不同道路情况下使用的车辆进行改装。具有良好机动性，具备适应国内路面行驶的抗震性能，所有工具、配件及其他物品均应安放在储物柜中，保证行驶过程中不会脱落。系统设备、机架、车厢加固后能够承受90km/h急刹车的附加负载。改装包括：车内部空间运用的规划设计和设施的增加，配备独立的供电系统和环境空气监测系统，成为一体化的环境空气质量移动监测车。所有用电设备包括供配电设施、用电器均要实现良好的接地与绝缘，要安装漏电保护器、防雷器等设备，车辆内设材料要防腐绝缘，确保人员用电安全。

2）车辆改装规范及要求: 大气环境应急监测车应符合GB7258-2004的规定，产品应在《道路机动车辆企业和产品公告》中进行公告。车辆外廓尺寸应符合GB1589-2004的规定；车辆轴荷及质量限值应符合GB1589-2004的规定。车辆在空载和满载状态下，整备质量和总质量应在各轴之间合理分配，轴荷应在左右轮之间均衡分配。车辆外部照明和信号装置应符合GB4785-1998的规定；车辆的行车制动性能应符合GB/T13594-2003和GB12676-1999的规定；车辆排气污染物和排放应符合相关标准的规定；可靠性行驶里程应符合QC/T252的规定。车体改装符合国家公安交管管理部门相关规定、要求。

车体改造完成后应进行整车性能测试，如行驶测试、重心平衡测试、雨淋测试等。保证车体系统改装后能在一般城市道路和公路正常行驶及低速越野行驶。汽车制动性能、噪声、排放性能满足一般应急监测车辆标准，具有较好的稳定性、平顺性、舒适性等性能设计指标。车内加强有隔音、保温、防水、防尘、换气、通风措施，并达到相应的国家标准。

3）车内改装：该车分三个区:驾驶区、操作区、环境空气质量监测设备区，驾驶区与操作区之间有隔墙隔断，并带开门，便于人员的进出；驾驶区可乘坐4人，驾驶区仪表台安装四合一6.5寸彩色触摸LCD监视屏，具备GPS导航+倒车监控+实验区监控+DVD影音功能+蓝牙电话，具备车载动态操作控制系统。隔墙后为操作区，该区设有移动监测防酸、防碱、抗氧化等功能设备工作台和32寸液晶电视，具备视频和数据传输控制系统；地板采用石英材质，敷设阻燃、防腐、防滑、防静电PVC地毯；车辆后部为环境空气质量监测设备区，该区设减震机柜、钢瓶、配电箱、电缆盘等；车顶及侧壁刚性加强，加内部隔热层确保车体密闭防水、保温。

4）车外改装：车顶不锈钢或铝合金平台，带200mm 高不锈钢围栏，车身尾部布置铝合金伸缩爬梯，PM2.5采样管连接装置，大气采样头连接装置，1.8 高可拆式气象探头支撑架，气象数据线接口（连接车内气象系统），具有防漏、排水系统。具有长排工程警示灯、方警灯，具有车载宣传系统和云台系统，具有电动雨篷，进口品牌，具有发电机，进口品牌。

5）照明及配电系统：12V 照明LED灯带供车内照明，车厢内墙壁上设有顶灯开关和交流电源插座。交流供配电箱（含电源转换、电表、指示灯等），电动电缆盘，配有50米电缆线，以及相配套的电缆接头，精密稳压器，专供专用测量仪器电源，整车具备电源防护、保护接地、防雷及系统接地等保护措施，安装车内及车外电源集中控制面板，并安装有发电机及市电电压、电流供电指示, 可观测各路供电情况。配电箱各路供电均配备漏电保护器、转换开关、空气控制开关，并安装明显中文标识。

6）空调系统：车引擎发动吊顶冷气一部（原车配置），220V 顶置式冷暖空调机二部，具有排风系统，符合监测仪器环境温度控制要求。

7）大气环境应急监测车数采仪必须开放设备协议和通讯协议，配合与上位平台的软件通讯调试。

8）大气环境应急监测车改造采购的设备及技术参数如下：

| 序号 | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 底盘 | 底盘 | 丰田柯斯达V6 2015年豪华汽油版 GRB53L-ZCMEK(19) 排量4.0L后门为双开门 |
|  | 车体改制 | 车身加强 | 车顶及侧壁做加强筋处理 |
|  |  | 左侧封盲窗 | 玻璃窗拆除钢板封闭或不拆除贴深色膜，然后用钢板封闭 |
|  |  | 右侧封盲窗 | 玻璃窗拆除钢板封闭或不拆除贴深色膜，然后用钢板封闭 |
|  |  | 保温隔热处理 | 车顶及两侧聚氨酯发泡或加专用隔热垫。 |
|  |  | 电缆盘舱 | 定制，车身开门,加锁及支撑，带导轨的伸缩托盘2套手摇带3*6平方电缆线50米。 |
|  |  | 发电机舱 | 定制，车身开门,加锁及支撑，带导轨的伸缩托盘，发电机静音处理。 |
|  |  | 整车车顶平台 | 定制，合金铝骨架及顶板， 不锈钢护栏。 |
|  |  | 车顶防水箱 | 定制，304不锈钢，可以容纳车顶所拆下的设备，防震、防滑。 |
|  |  | 地板 | 采用石英材质，敷设阻燃、防腐、防滑、防静电PVC地毯，胶水要求无异味、无污染环保材质 |
|  |  | PM2.5采样管连接装置 | 预留孔，定制防雨处理 |
|  |  | 大气采样头连接装置 | 定制，防雨处理 |
|  |  | 车顶过线管 | 防雨处理,不锈钢焊接 |
|  |  | 整车内饰 | 美观 ，实用，使用材质要求无异味、无污染环保材质 |
|  | 电源系统 | 汽油发电机组 | 进口品牌，频率：50Hz； 额定输出功率：≥5.0 KW； 额定电压：220V； 相数：单相； 汽油机：单缸 四冲程 燃油箱容积：25 L 耗油量：≤360 g/kw.h 工作时间：7 h 机油容量：1.1 L |
|  |  | 精密稳压器 | 输入电压：单相185～250V 输出电压：单相220V±1% 工作频率：50Hz±2Hz 过压保护值：单相246V±4V 抗电强度：1500V/min 延 时 长5±2分短3秒 效 率 ＞95% |
|  |  | 配电系统 | 电源集中控制，集成微型断路器，漏电防雷保护、开关、接地等。 |
|  | 工作区 | 驾驶舱隔板 | 定制，带拉开门。 |
|  |  | 工作台台面 | 定制，耐酸碱高性能理化板。 |
|  |  | 工作台骨架 | 定制，矩形管焊接，表面喷塑，内部带减振储物箱。 |
|  |  | 座椅 | 转椅，可升降。 |
|  |  | 机柜两侧封板 | 多孔钢板，表面喷塑。 |
|  | 辅助电器 | 车载顶置空调 | 2套， 制冷量（W）：4000· 制热量（W）：1680 循环风量：580～650m3/h 电源形式：单相交流220V/50Hz |
|  |  | 卧式升降杆 | 12V电动，不带灯，升高1.8米 |
|  |  | 液晶显示器 | 主流品牌32寸,高清LED，带HDMI接口，可USB播放，防震，带壁挂支架 |
|  |  | 车内摄像机 | 采用新一代高灵敏度 CCD；分辨率高,540TVL,图像清晰、细腻；低照度,0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；支持自动转黑功能,实现昼夜监控；支持3D数字降噪功能；支持SMART IR技术；符合IP66级防水设计,可靠性高；专利万向调节机构，方便调节，可靠性高；有效像素 PAL:752（水平）×582（垂直）NTSC:768（水平）×494（垂直）；调整角度 水平:0°-360°；垂直:0°-75°；旋转:0°-360°；镜头“IR1T”: 6mm@ F1.8(3.6mm,2.8mm 可选),水平视场角:47°(6mm)“IR3T”: 12mm@ F1.8(3.6mm,6mm,8mm,16mm 可选),水平视场角:22.72°(12mm)；视频输出 1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC）信噪比大于62dB。 |
|  |  | 车内照明 | LED 灯带，DC12V |
|  |  | 倒车监控和导航 | 国内外主流品牌；6.5寸高清全数字触摸屏，分辨率1280*960；实景导航，8G以上容量；支持MP3、支持倒车后视和雷达；高保真收音机；前置USB接口； |
|  |  | 电动遮阳蓬 | 进口品牌，DC12V，2.9米×2.5米 |
|  |  | 折叠桌及椅子 | 国内外主流品牌，带4张折叠椅子 |
|  |  | 车载宣传系统 | 120W ，30W号角喇叭4只，专用扩音器（带U盘 SD卡输入）一台，专用话筒一只 |
|  | 车载动态系统 | 高清车载动态系统移动4G版 | 车载云台（30倍HIK1080P）、车载主机(含GPS模块、移动4G模块)、高清触摸液晶屏、4维手控器、相关线缆（7米长）使用SATA硬盘存储， 车载云台：CCD尺寸：1/4'' Exview HAD CCD；象素：752（水平）×582（垂直）；最小照度：0.01Lux光圈&聚焦：自动光圈、自动聚焦补光：标配红外灯，可选白光灯旋转速度：水平预置速度为70°/s；手动控制速度为0°~ 60°/s上下预置：速度为60°/s；手动控制速度为0°~40°/s旋转角度水平角度：360°；垂直角度：+90°~ -90°预置位数量：128个；夜间补光：标配红外补光灯，补光距离不小于120米；尺寸：287mm×218mm×180mm功耗：≤30W重量：≤6Kg；工作电压：12V 车载主机：支持eSATA接口高速备份，支持双硬盘。采用军转民硬盘减振加固技术。支持汽车熄火后延时关机功能，汽车熄火后延时关机（5分钟～6小时）。支持自动开关机功能。支持自动备份。支持无线网络传输。支持GPS定位，车辆经纬度、行驶速度作为OSD实现显示在屏幕，并录入码流支持媒体文件顺序、随机、断点和GPS定位播放功能。支持水印鉴定技术，防止录像文件被篡改电源、视音频接口均采用航空插头，接口更加稳定，同时可以直接给摄像机等供电，无需额外供电。采用宽动态电源，支持6~36V直流电源输入，符合车载电源环境，通过网络传输，图像视频可传到业主单位控制中心。 |
|  |  | 车载硬盘 | ST500VT000，500G |
|  |  | 车载支架 | 按车型定制 |
|  |  | 数据导出仪 | 配套车载取证系统导出录像 |
|  |  | 车载语音对讲（可选配件） | 配套车载取证系统与后台进行语音对讲，蓝牙耳机 |
|  |  | 4G摄像单兵 | 4G版黄色主机(标配)、电池、充电器，主机内置Wifi、蓝牙、GPS功能(支持电信、联通、移动4G，纽扣摄像机(广角)：1080P高清相机200万像素，功耗0.2瓦，信噪比120db 。 |
|  |  | 锂电池模块 | 18650/3S2P/4400mAh/11.1V |
|  |  | 32G SD卡 | 国内主流品牌 |
|  | 警示系统 | 长排工程警示灯 | 工程黄，国内主流品牌 |
|  |  | 方警灯 | 控制器，黄白各4，星际，DC12V |
|  | 其他 | 铝合金伸缩折叠楼梯 | 最大高度 :381厘米 承重量 :150公斤 |
|  |  | 车用灭火器 | 2kg |
|  |  | 五金件及各种辅料 | 面板、开关、插座及电线电缆 |
|  |  | 标识及油漆 |  |
| 48 |  | 4G 无线数据传送器，含有2年流量 |  |
| 49 |  | 维修工具包 |  |
| 50 |  | 接地装置 |  |
| 51 |  | 车载灭火器2 个 |  |
| 52 |  | 用户标识要求喷涂 |  |
| 53 |  | 保险、车船税、购置税、运费及上牌杂事 |  |
| 54 | 车体改造必须保证车辆安全性，符合前述的概述和柯斯达汽车改装总要求中的要点。 |

- 其他要求

（一）质量保证和运维要求

1、乙方保证本项目所供的货物是2017年5月以后生产的合格的原产地产品，与投标文件及其承诺随车的型号与配置相一致，能在其功能范围内保证安全、稳定的运行，并符合采购要求。

2、合同车辆在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；由甲方验收合格后提车。

3、如发生所供车辆与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

★4．本项目含两年车载监测设备、仪器的运行维护费用，包括所有耗材和标准气体。车辆的主要更换件要有良好的使用寿命，整体系统、设备保修两年（自验收合格之日算起24个月）

5．设备的维护和检修方便，易耗件应能保证快速更换。

（二）交货时间、地点

1、乙方在合同生效后 90 个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供车辆运至指定地点（浙江宁波大榭开发区滨海西路），由甲方负责验收，乙方须配合甲方做好验收提车工作。

2、在交付车辆时，乙方必须向甲方提供车辆上牌（验证）所需的一切相关资料及随车的工具器材。

（三）验收

乙方将车辆运达交货地点后，甲方对所供产品进行清点，并按相关要求随车组织验收。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，共同签署《宁波市政府采购项目验收情况表》，一式三联：一联为单位财务核算凭证；一联为财政直接支付凭证；一联由单位资产管理部门留存。

（四）售后服务

乙方保证在验收合格交货的同时办理车辆质保的有关手续，落实宁波市区范围内的特约维修网点（站），具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。

质量保证期按招标文件的要求执行。若乙方的承诺优于招标文件要求，按乙方的承诺执行。

（五）履约保证金

乙方在签订合同的同时须向甲方交纳相当于合同总额10%的履约保函。项目验收合格交纳质量保证金后，原额（无息）归还履约保函。

（六）货款结算方式

- 本项目合同签订同时，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保函。

- 乙方向甲方提供车辆车架号、发动机号和车辆合格证等文件后，甲方向乙方支付合同款项30%；

3、车辆上牌后且验收合格，乙方向甲方提供总价10%的两年质量保函后甲方向乙方支付合同70%剩余款项（甲方退回乙方10%的履约保函），质保期满运维考核合格后无息退回质量保函。

4、鉴于本项目的资金由财政统一集中支付，具体支付时间将根据财政局的有关随车，及相关付款手续的办理情况而定。

（七）违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金；乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得乙方同意有权终止合同。

2、甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

### 子包2：

| 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |
| 序号2-1 便携式质谱仪 1台 |
| ★1.气相色谱仪：色谱参数和操作条件等可由仪器面板按键设定,同时也能用触摸屏操作并显示出来；温度可编程的GC毛细管柱模块，柱子长度不少15米，能进行程序升温；主机内置热解析功能。 |  |
| 2. 质谱仪 |  |
| 2.1电离模式：70eV 电子碰撞 |  |
| 2.2气态样品可通过GCMS模式全扫描监测（Full Scan）。 |  |
| 2.3气态样品可通过GCMS模式选择性离子监测（SIM）。 |  |
| 2.4气态样品可通过膜进样接口直接进入MS做全扫描实时监测（Full Scan）。 |  |
| 2.5气态样品可通过膜进样接口直接进入MS做选择性离子实时监测（SIM） |  |
| 2.6定性方法：通过标准NIST谱库检索定性。 |  |
| 2.7具有AMDIS检索和自动解卷积功能。 |  |
| 2.8定量方法：采用质谱通用的Q-Ion特征定量离子定量法。 |  |
| 2.9检测器：电子倍增器 |  |
| 2.10检测线性动态范围：6个数量级以上。 |  |
| 2.11检出限：对于大部分VOC的检出限低于1ppb。 |  |
| 2.12真空系统：采用非机械式的静态真空泵。 |  |
| 2.13质量分析器类型：四级杆质量分析器 |  |
| ★2.14仪器需有内置内标气，每次开机后可自动通过内标气进行质谱调谐，保证质谱质量轴的准确性，可对未知物进行半定量分析。 |  |
| 3. 移动性能及野外分析要求指标： |  |
| 3.1 便携/移动式GC-MS应体积小、质量轻便。 |  |
| 3.2 便携/移动式GC-MS具有防水性能，可在复杂天气条件下野外分析 |  |
| 3.3便携/移动式GC-MS应能实现边走边分析。 |  |
| 3.4气体样品进样：仪器可通过采样探头上的按键选择仪器内分析方法进行采样分析。 |  |
| 3.5开机自动完成仪器的正常运行和调谐（包括色谱柱温、真空度及质谱质量轴调谐），并可查看及导出打印真空度及质量轴调谐报告。 |  |
| 3.6仪器可在车辆行进过程中正常开机运行调谐，到达应急区域即可进行单质谱检测。 |  |
| 3.7 便携/移动式GC-MS主机可通过独立电池驱动。 |  |
| 3.8主机内置低压载气瓶并能支持现场工作时间大于24小时，且能在开机状态下更换载气瓶。 |  |
| ★3.9主机内置低压内标气瓶并能支持现场工作时间大于48小时，且能在开机状态下更换内标气瓶。 |  |
| 3.10 主机和笔记本电脑可采用有线和无线连接，实现远程操控。 |  |
| 3.11主机内置GPS系统，记录确切的取样位置表明数据来源。 |  |
| 3.12主机可在低压直流24V电源支持下工作。 |  |
| 4.数据处理系统 |  |
| 4.1应用软件：具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库检索等功能。仪器与笔记本可无线控制及传输数据，可实现远程无线操作； |  |
| 4.2内装最新版本的国际标准和技术研究所（NIST）和AMDIS的质谱库并同时具有解卷积功能，仪器装有 (NIOSH)的数据库。 |  |
| 4.3具有单质谱实时扫描并实时危险颜色指示报警功能，用彩色显示出危险程度。 |  |
| 4.4主机提供多种数据传输方式USB、802.11G无线传输等，数据直接得出报告形式。 |  |
| 5.配置及附件 |  |
| 5.1 便携/移动式气相色谱质谱联用仪主机 |  |
| 5.2 笔记本电脑一台，8GB运行内存，Intel酷睿i7 6500U,1T固态硬盘 |  |
| 5.3 操作软件及NIST谱库软件 |  |
| 5.4 瓶内置载气瓶，3瓶内标气瓶 |  |
| 5.5 机箱、安装套件包、充电器、3块原装电池等 |  |
| 6.质保期2年，并提供24个月耗品备件及人员培训 |  |
| 序号2-2 多参数气体检测仪 1台 |
| 1、主要要求： |  |
| 1.1智能传感器，各个传感器插槽可任意组合 |  |
| 1.2传感器可现场任意互换 |  |
| 1.3检测精度高，响应时间短，检测范围宽 |  |
| 1.4中文菜单显示 |  |
| 1.5可充电锂电池，使用时间长不少于2小时，可替换碱性电池 |  |
| 1.6内置数据存储 |  |
| 1.7防水防尘的坚固外壳，防护等级高 |  |
| 2、技术参数： |  |
| 2.1支持传感器：PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma |  |
| 2.2充电器带：USB 接口的旅行充电器 |  |
| 2.3报警方式：声音报警、LED 报警灯、振动报警 |  |
| 2.4显示： LCD 图形显示 |  |
| 2.5背光：手动，报警时自动 |  |
| 2.6直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态 |  |
| 2.7采样方式：泵吸式 |  |
| 2.8标定：两点标定，可设置标定值 |  |
| 2.9标定设备：支持自动标定 |  |
| 2.10保护：标定、报警等限值设置有密码保护 |  |
| ★2.11湿度：0 - 95% 相对湿度(非冷凝) NH3：量程: 0-100ppm; 分辨率: 0.1 ppm CL2：量程: 0-50ppm; 分辨率: 0.1 ppm COCL2：量程:0-1 ppm;分辨率：0.02 ppm HCl：量程: 0-15ppm; 分辨率: 0. 2 ppm H2: 量程: 0-1000ppm; 分辨率: 10 ppm |  |
| ★3、配置：主机(含NH3、Cl2、H2、HCl、COCL2传感器)、锂电池、充电器、充电底座、操作说明书等。 |  |
| 4.质保期2年 |  |
| 序号2-3 多参数气体检测仪 1 台 |
| 1、主要要求： |  |
| 1.1智能传感器，各个传感器插槽可任意组合 |  |
| 1.2传感器可现场任意互换 |  |
| 1.3检测精度高，响应时间短，检测范围宽 |  |
| 1.4中文菜单显示 |  |
| 1.5可充电锂电池，使用时间长不少于2小时，可替换碱性电池 |  |
| 1.6内置数据存储 |  |
| 1.7防水防尘的坚固外壳，防护等级高 |  |
| 2、技术参数： |  |
| 2.1支持传感器：PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma |  |
| 2.2充电器带：USB 接口的旅行充电器 |  |
| 2.3报警方式：声音报警、LED 报警灯、振动报警 |  |
| 2.4显示： LCD 图形显示 |  |
| 2.5背光：手动，报警时自动 |  |
| 2.6直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态 |  |
| 2.7采样方式：泵吸式 |  |
| 2.8标定：两点标定，可设置标定值 |  |
| 2.9标定设备：支持自动标定 |  |
| 2.10保护：标定、报警等限值设置有密码保护 |  |
| ★2.11湿度：0 - 95% 相对湿度(非冷凝) SO2：量程: 0-20ppm; 分辨率: 0.1 ppm H2S：量程: 0-100ppm; 分辨率: 0.1 ppm NO2：量程: 0-20ppm; 分辨率: 0.1 ppm HCHO：量程:0-10 ppm;分辨率：0.01 ppm CO：量程: 0-500ppm; 分辨率: 1 ppm CH3SH: 量程: 0-10ppm; 分辨率: 0.1 ppm |  |
| ★3、配置：主机(含SO2、H2S、NO2、HCHO、CO、CH3SH传感器)、锂电池、充电器、充电底座、操作说明书等。 |  |
| 4.质保期2年 |  |
| 序号2-4 便携式VOC检测仪（PPM级） 1台 |
| 1、仪器要求： |  |
| 1.1 PID传感器 |  |
| 1.2大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示，支持中文 |  |
| 1.3自动背光显示，内置照明灯，便于黑暗环境使用 |  |
| 1.4内置温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，保证测量精度 |  |
| 1.5无需任何工具快速更换传感器和电池 |  |
| 1.6自动识别紫外灯型号 |  |
| 1.7传感器和紫外灯自动清洁 |  |
| 1.8使用大容量锂电池和碱性电池，连续工作时间不少于4小时 |  |
| 1.9有自动标定系统 |  |
| 2、技术参数： |  |
| 2.1基本性能 |  |
| 2.1.1采样方式 泵吸式 |  |
| 2.1.2外壳材质 工程塑料，橡胶外套 |  |
| 2.1.3防护要求：防震， 防尘，可水淋 |  |
| 2.1.4 使用环境要求： 环境温度： -20C ～ 50C 环境湿度： 0% ～ 95%相对湿度（无冷凝） |  |
| 2.2传感器参数： |  |
| ★2.2.1传感器类型：紫外灯的PID传感器 |  |
| ★2.2.2检测范围 ：0.1 ppm ～15,000 ppm |  |
| ★2.2.3分辨率：0.1 ppm |  |
| ★2.2.4响应时间：≤4s |  |
| ★2.3检测精度 ：10-2000 ppm异丁烯标定点的≤±5% |  |
| 2.4校正系数 内置超过220种VOC气体 |  |
| 2.5显示及操作 |  |
| 2.5.1显示屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |  |
| 2.5.2显示语言 中文/英语+符号 |  |
| 2.6数据存储及通讯参数 数据存储 内置存储，记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 ，数据通讯 USB、RS232、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定；可选内置无线模块实现无 线数据传输 |  |
| 2.7采样泵 泵方式：内置 泵流速 ：450～550cc/min |  |
| 2.8标定 标定方式 两点/三点式零点/扩展标定，标定存储可存储标定数据，包括标气类型、报警限值设定、及标气参数 |  |
| 3、配置要求： 主机，含传感器及UV灯，PID仪器为原装进口 锂电池、充电/数据下载底座、碱性电池盒 橡胶保护套 进气管及水阱过滤器 标气及工具箱箱 操作说明书 资料及软件光盘 便携软包 |  |
| 4.质保期2年 |  |
| 序号2-5 便携式VOC检测仪 （PPB级） 1台 |
| 1、仪器要求： |  |
| 1.1 PID传感器 |  |
| 1.2大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示，支持中文 |  |
| 1.3自动背光显示，内置照明灯，便于黑暗环境使用 |  |
| 1.4内置温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，保证测量精度 |  |
| 1.5无需任何工具快速更换传感器和电池 |  |
| 1.6自动识别紫外灯型号 |  |
| 1.7传感器和紫外灯自动清洁 |  |
| 1.8使用大容量锂电池和碱性电池，连续工作时间不少于4小时 |  |
| 1.9有自动标定系统 |  |
| 2、技术参数: |  |
| 2.1基本性能 |  |
| 2.1.1采样方式 泵吸式 |  |
| 2.1.2外壳材质 工程塑料，橡胶外套 |  |
| 2.1.3防护要求：防震、防尘，可水淋 |  |
| 2.1.4 使用环境要求： 环境温度： -20C ～ 50C 环境湿度： 0% ～ 95%相对湿度（无冷凝） |  |
| 2.2传感器参数： |  |
| ★2.2.1传感器类型：紫外灯的PID传感器 |  |
| ★2.2.2检测范围 ： 1 ppb ～10,000 ppm |  |
| ★2.2.3分辨率： 1 ppb |  |
| ★2.2.4响应时间：≤4s |  |
| ★2.3检测精度： 10-2000 ppm异丁烯标定点的≤±5% |  |
| 2.4校正系数 内置超过220种VOC气体 |  |
| 2.5显示及操作 |  |
| 2.5.1显示屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |  |
| 2.5.2显示语言 中文/英语+符号 |  |
| 2.6数据存储及通讯参数 数据存储 内置存储，记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 ，数据通讯 USB、RS232、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定；可选内置无线模块实现无 线数据传输 |  |
| 2.7采样泵 泵方式：内置，带自动清洗功能 泵流速 ：450～550cc/min |  |
| 2.8标定 标定方式 两点/三点式零点/扩展标定，标定存储 可存储标定数据，包括标气类型、报警限值设定、及标气参数 |  |
| 3、配置要求： 主机，含传感器及UV灯，PID仪器为原装进口 锂电池、充电/数据下载底座、碱性电池盒 橡胶保护套 进气管及水阱过滤器 标气及工具箱 操作说明书 资料及软件光盘 便携软包 |  |
| 4. 质保期2年 |  |
| 序号2-6 空气呼吸器 2台 |
| 巴固 SCBA123M呼吸器标准配置2套； |  |
| 备用6.8L LUXFER气瓶1个 |  |

二、其他要求

（一）质量保证和运维要求

1、乙方保证本项目所供的货物是2017年5月以后生产的合格的原产地产品，与投标文件及其承诺随车的型号与配置相一致，能在其功能范围内保证安全、稳定的运行，并符合采购要求。

2、合同设备在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；由甲方验收合格后提车。

3、如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

★4．本项目设备主要部件要有良好的使用寿命，设备保修两年（自验收合格之日算起24个月）

5．设备的维护和检修方便，易耗件应能保证快速更换。

（二）交货时间、地点

乙方在合同生效后 90 个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供设备运至指定地点（浙江宁波大榭开发区滨海西路），由甲方负责验收，乙方须配合甲方做好验收工作。

（三）验收

乙方将设备运达交货地点后，甲方对所供产品进行清点，并按相关要求组织验收。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，共同签署《宁波市政府采购项目验收情况表》，一式三联：一联为单位财务核算凭证；一联为财政直接支付凭证；一联由单位资产管理部门留存。

（四）售后服务

质量保证期按招标文件的要求执行。若乙方的承诺优于招标文件要求，按乙方的承诺执行。

（五）履约保证金

乙方在签订合同的同时须向甲方交纳相当于合同总额10%的履约保函。项目验收合格交纳质量保证金后，原额（无息）归还履约保函。

（六）货款结算方式

1、本项目无预付款，本项目合同签订同时，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保函。

2、货到验收合格后，并且收到乙方合同总价5%的两年期银行质量保函后支付合同总价100%（甲方退回乙方10%的履约保函），质保期满运维考核合格后无息退回质量保函。

3、鉴于本项目的资金由财政统一集中支付，具体支付时间将根据财政局的有关付款手续的办理情况而定。

（七）违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金；乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得乙方同意有权终止合同。

2、甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

# 第七章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 2 | 交货期：合同生效后90个工作日内。 |
| 3 | 付款方法和条件： 子包1： 本项目合同签订同时，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保函。 乙方向甲方提供车辆车架号、发动机号和车辆合格证等文件后，甲方向乙方支付合同款项30%； 车辆上牌后且验收合格，乙方向甲方提供总价10%的两年质量保函后甲方向乙方支付合同70%剩余款项（甲方退回乙方10%的履约保函），质保期满运维考核合格后无息退回质量保函。 鉴于本项目的资金由财政统一集中支付，具体支付时间将根据财政局的有关随车，及相关付款手续的办理情况而定。 子包2： 1、本项目无预付款，本项目合同签订同时，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保函。 2、货到验收合格后，并且收到乙方合同总价5%的两年期银行质量保函后支付合同总价100%（甲方退回乙方10%的履约保函），质保期满运维考核合格后无息退回质量保函。 3、鉴于本项目的资金由财政统一集中支付，具体支付时间将根据财政局的有关付款手续的办理情况而定。 |
| 4 | 质保期： 子包1：本项目含两年车载设备和仪器的运行维护费用，包括所有耗材和标准气体。车辆的主要更换件要有良好的使用寿命，整体系统、设备保修两年（自验收合格之日算起24个月） 子包2：设备自验收合格之日起两年。 |
| 5 | 履约保证金：合同总价的10% |
| 6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同。 |

# 第八章  附件

附件一

投 标 函

致：（招标方）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的   （项目名称）   项目（采购编号：             子包号：      ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、投标文件自有效期为开标之日起    个日历日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件二

投标一览表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投投标声明 |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件三

投标分项报价表

项目名称：                               采购编号：                                  （价格单位：人民币元）

| 序号号 | 投标货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输 保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标人还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表

- 备品、备件清单及价目表

- 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件四

技术响应表

采购编号：               　　　　　　项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离（有或无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件五

商务条款响应表

采购编号：              　　　　项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离（有或无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | 交货期：合同生效后90个工作日内。 |  |  |  |
| 3 | 付款方法和条件： 子包1： 本项目合同签订同时，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保函。 乙方向甲方提供车辆车架号、发动机号和车辆合格证等文件后，甲方向乙方支付合同款项30%； 车辆上牌后且验收合格，乙方向甲方提供总价10%的两年质量保函后甲方向乙方支付合同70%剩余款项（甲方退回乙方10%的履约保函），质保期满运维考核合格后无息退回质量保函。 鉴于本项目的资金由财政统一集中支付，具体支付时间将根据财政局的有关随车，及相关付款手续的办理情况而定。 子包2： 1、本项目无预付款，本项目合同签订同时，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保函。 2、货到验收合格后，并且收到乙方合同总价5%的两年期银行质量保函后支付合同总价100%（甲方退回乙方10%的履约保函），质保期满运维考核合格后无息退回质量保函。 3、鉴于本项目的资金由财政统一集中支付，具体支付时间将根据财政局的有关付款手续的办理情况而定。 |  |  |  |
| 4 | 质保期： 子包1：本项目含两年车载设备和仪器的运行维护费用，包括所有耗材和标准气体。车辆的主要更换件要有良好的使用寿命，整体系统、设备保修两年（自验收合格之日算起24个月） 子包2：设备自验收合格之日起两年。 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金：合同总价的10% |  |  |  |
| 6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |  |  |  |
| 7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同。 |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件六

法定代表人授权书

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，采购编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商（盖章）：   （公章）

法定代表人（签字）：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件七

关于资格的声明函

致：（招标方）

关于贵方       年   月   日对采购编号为           的项目发出的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件要求的（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

①营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件加盖投标供应商公章；

②税务登记证副本复印件加盖投标供应商公章；

③组织机构代码证副本复印件加盖投标供应商公章；

④投标供应商一般情况（格式见附件八）；

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件八

投标供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 从业人员： | 营业收入： |
| 8 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 9 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

投标供应商（盖章）：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年     月    日

附件九

投标人资格声明

投标供应商：（公章）                             日期：

| 单位名称（公章） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及帐号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
|  | 教授级高工 |  | 高工 |  |
|  | 工程师 |  | 技工和技术员 |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |

投标供应商  （盖章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

附件十

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日           期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件十一

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日         期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由投标供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如投标供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如投标供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，投标供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

# 附件十二

投标保证金退回联系单

特别提示：为了做好招标服务工作，提高工作效率，方便投标保证金的退回，请投标人认真填写本附件内容，并将本附件附在开标一览表后面一并提交。

投标保证金退回账户、账号和联系人等联系方式

招标项目名称：

招标项目编号：

投标子包号（品目号）：

| 收款单位 |  |
| --- | --- |
| 收款银行 |  |
| 收款账号 |  |
| 联系人 | 姓名： | 职务： |
| 联系电话 | 座机： | 手机： |

# 附件十三

正（副）本

(项目名称)项目

采购编号：

子    包：（如有多个子包）

（资信商务、技术或报价）

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日