脉动真空灭菌器

TMQ.CV系列脉动真空灭菌器是一种以压力蒸汽为介质的台式全自动高温高压快速灭菌设备。适合手术室、门诊科室、供应室、生物实验室等医疗卫生部门对敷料、器皿、A、B类中空器械、医用导管、培养基以及废弃物的灭菌。

- 设计压力：-0.1~0.26MPa；   	额定工作压力：0.22Mpa

- 压力控制精度：0.1KPa

- 灭菌温度：    105～136℃    温度显示精度0.1℃

- 温度均匀度:  ≤±0.5℃;

- 腔体材料：    SUS304不锈钢  2层不锈钢消毒搁网

| 型号 | 规格 | 内腔容积 （L） | 内腔尺寸（mm） （Φ×L） | 外形尺寸（mm） （L×W×H） | 净重 （Kg） | 电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电压 | 频率 | 功率 |
| TMQ.CV | 5070P | 135 | 500×710 | 1000×710×1700 | 200 | 380V | 50Hz | 8.76Kw |
| TMQ.CV | 5090P | 185 | 500×950 | 1250×710×1700 | 230 | 380V | 50Hz | 8.76Kw |

- PLC可编程控制技术，触摸式按键。

- 注水、动态脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动进行。

- 内置进口真空泵，动态脉动真空排除空气，真空压力达-0.08MPa可将敷料、A类空腔器械内空气完全抽出。

- 高渗透功能，保证高温蒸汽快速渗透敷料、器械包、A类空腔器械内，确保灭菌彻底。

- 后脉动式真空干燥系统，真空度可达-0.08MPa，器械干燥后残余湿度不超过0.2%，敷料干燥后残余湿度不超过1%；

- 内置不锈钢蒸汽发生器，内置汽水分离装置，确保提供蒸汽质量，不须外接汽源。

- 锅壁外附加热膜加热保温，避免产生冷凝水，确保干燥效果。

- 设有器械、敷料、橡胶、自定义、培养基灭菌保温多个程序，供用户选择。

- 设有B/D测试、真空检测程序，真空泄漏率小于0.13Kpa/min。

- 0.22μm除菌高效空气过滤器。保证破除真空的空气为无菌空气，避免再次污染。

- 温度、压力、时间液晶动态数字显示；运行过程状态显示；故障报警显示。

- 配有设备保养提示功能，便于用户维护保养设备和更换易损配件。

- 灭菌循环结束蜂鸣提示。

- 可选择配置打印机，打印日期、时间，消毒过程。

安全装置：

- 超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

- 蒸汽发生器的多重控制与保护：低水位保护，超温保护，压力控制器控制，超压自动泄压。

- 门安全联锁装置：只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力，开门机构被锁住，门无法打开。

- 双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。

- 电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。

- 过流、漏电保护装置。

全自动脉动真空灭菌器技术参数

一、主要性能及特点：

1、容积：≥ 135L；

2、工作电源：380V  50Hz

*3、设计压力：0.26Mpa，工作压力：0.22 Mpa；压力显示精度：1Kpa

*4、设计温度：150℃；工作温度：134℃。温度显示精度：0.1℃

5、真空度：≤-80KPa；真空泄漏率：＜0.13Kpa/min

*6、内胆：SUS304不锈钢，不锈钢消毒隔网2层（需提供内胆SUS304检验报告）。

*7、采用plc控制,触摸屏技术，中文菜单显示，具有很强的人机对话功能。

8、注水、脉动真空、升温、灭菌、真空干燥全过程自动程序控制，故障报警信息自动显示。

9、设有器械、敷料、橡胶、培养基等多个程序，供用户选择。

*10、具有三次预真空排空、温度定时排空和正压脉冲排空等多种排除冷空气方式，彻底排除灭       菌室内冷空气，确保蒸汽的饱和度

11、0.22μm高效空气过滤器。保证破除真空的空气为无菌空气，避免再次污染。

*12、设有BD测试、真空测试程序，配置打印机。

二、安全装置：

1、超温自动保护：超过设定温度，系统自动切断加热电源。

2、防干烧保护装置：低于低水位，自动中断程序，显示故障。

*3、门安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

*4、保温隔热门罩：灭菌门用保温隔热材料制造的门罩隔绝，既美观又可防止操作者烫伤。

5、电子电路安全装置：交流主回路带短路保护，直流控制回路带过压过载保护。

6、具有传感器断线检测功能。

三、资格证明和技术文件

*1．ISO9001认证及CE认证

*2．国家压力容器生产许可证及设计许可证：（两证为同一制造商）

*3．中国医疗器械质量体系认证（CMD）

四、服务及其它要求

1．整机保修期一年及以上，供方必须承诺保修期以外的维修仅收取零件费，不收取差旅、维修等其它费用，并且提供主要零配件和耗材等价目清单。

*2．本地化服务:制造商具有十年以上高压灭菌器生产历史并在我省销售累计不低于500台，有在我省的办事机构并设有维修中心及配件库；2小时内响应客户服务需求，48小时内到位；省内专职工程师≥2人，并提供工程师资料。（提供固定电话和地址）

*3．为保质保量按时供货，要求制造商注册资金≥5000万人民币。

4、在不增减临床应用功能的前提下供方免费提供设备相关的软件升级。

TMQ.CV脉动真空台式灭菌器配置说明

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产商 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | TMQ.CV | 本公司 | 304不锈钢,自动氩弧焊焊接，表面电抛光处理 |
| 2 | 密封门 | TMQ.CV | 本公司 | 304不锈钢,镜面机械抛光, |
| 3 | 主控 系统 | CPM2A-40CDR-V1 | 日本 OMRON | 该系统具有较强的适应系统内部参数离散变化和外界环境温度变化的能力 |
| 4 | 液晶显示器 | MPT002-G4P-V1 | 日本 OMRON | 显示状态、温度，时间和故障，选择程序和程序参数设置 |
| 5 | 模拟量 转换模块 | CPM1A-AS001 | 日本 OMRON | 温度模拟量处理 |
| 6 | 输出点扩展模块 | CPM1A-20EDR1 | 日本 OMRON | 扩展PLC输出点 |
| 7 | 接触器 | LC1D1210M5-N | 德国 Schneider | 工作可靠，驱动功率小、无触点、无噪声、抗干扰、开关速度快 |
| 8 | 温控器 | ZA210C-553-1 | 广东 通宝 | 锅体温度控制精度±5℃ |
| 9 | 电磁阀 | 146.3ABV | 日本 SMC | 耐温180℃,通断可靠,寿命长 |
| 10 | 微动开关 | PM146.3ABV | 美国Parker | 工作可靠，寿命长 |
| 11 | 接触器 | LC1D1210M5-N | 德国 SCHNEIDER | 加热系统执行器，工作可靠,寿命长 |
| 12 | 压力变送器 | ISE40 | 日本SMC | 开关量输出，工作可靠 |
| 13 | 真空泵 |  | 德国 | 运转平稳、真空度高。 |

# KC-100酶标仪技术参数

1. 测量系统：8通道光纤分光系统。

- 波长范围   标准配置405 nm、450 nm、492 nm、630nm   四个滤光片， 另可选配4个波长滤光片。

- 吸光度范围0~3.5A，精确度0.001A，重复性≤1%，

- 吸光度稳定性 ≤0.005A/10min

- 线性：﹤±2%，

- 光源灯：OSRAM,12v/20w,2000h

- 振板功能：振板时间、强度可调。

- 存储结果：2500个。

- 定标、计算方式：ABS、定性法、定量法、因数法、单点线性法、两点线性法、多点线性法、多点折线法、指数拟合法、对数拟合法、幂函数拟合法、双波长法。

- 全中文界面，触摸屏操作，操作便捷。

- 通过双向RS-232接口，可利用计算机控制酶标仪，更加方便快捷，能打印出完整的检验报告单。

12. 提供工作站配置软件。

KWP-100双通道洗板机技术参数

*1.全中文界面，触摸屏操作，直接人机对话，操作便捷。显示器64×128点阵、带背光液晶显示器，键盘 4位触摸屏。

*2. 用户可自定义64个洗板程序，存储10种酶标板型。

3. 有标准吸和两点吸功能，底部洗功能更能保证洗板效果。

4. 8通道、12通道清洗头可任选互换。

- 残留量：平底板≤3ul；U型板≤2ul。

*6. 具有两个清洗通道，一个冲洗通道。

7. 清洗次数、吸液次数、清洗排数、加液量、浸泡时间可调。

- 具有完备的冲洗功能，大幅度降低通道堵塞现象。

- 有A、B两种清洗液可选，适应多方面的要求。

- 环境温度：10℃-30℃

- 相对湿度：20﹪-80﹪

12. 电源：a．c．220V,50/60HZ

*13、生产厂家注册不低于1000万。

*14、 酶标仪需通过CE等认证。