（定稿）

机电产品采购

国际竞争性招标文件

（第二册）

2014年版

招 标 编 号： 0655-1641NIT2008N

招标项目名称：宁波市医疗中心李惠利东部医院

采购移动中型C臂机项目

宁波市国际招标有限公司

二○一六年七月

目    录

第五章 投标邀请（招标公告）……………………………………1

第六章 投标资料表	………………………………………………..3

第七章 合同条款资料表	……………………………………………6

第八章 货物需求一览表及技术规格………………………………7

第五章  投标邀请（招标公告）

公告日期：2016年7月1日

一、招标条件

1、项目概况：经宁波市政府采购管理办公室批准，宁波市医疗中心李惠利东部医院根据工作需要采购医疗设备 ，委托宁波市国际招标有限公司进行国际竞争性招标。

2、资金来源落实情况：本项目资金已经到位。

3、项目已具备招标条件的说明：本项目招标所需的技术资料和其他条件都已具备，符合开展国际招标活动的要求。

二、招标内容

1、招标项目编号：0655-1641NIT2008N

2、招标项目名称：宁波市医疗中心李惠利东部医院采购移动中型C臂机项目

3、宁波市国际招标有限公司受宁波市医疗中心李惠利东部医院委托，就本招标项目编号的下列货物和有关服务进行国际公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

货物名称、数量及主要技术规格或用途：

| 品目 | 货物名称 | 数量 | 技术规格 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动中型C臂机 | 1套 | 最大输出功率≥15kW | 180万元 |

三、投标人资格要求

1、投标人应具备的资格：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目不接受联合体投标。

3、未购买招标文件的不得参加投标。

四、招标文件的获取与投标文件的递交

1、招标文件售价：每份300元人民币或50美元，招标文件售后不退。如需邮购或网上购买，请另付50 元人民币或 10美元特快专递费或信息服务费，并请按下述开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及招标项目编号、子包号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。（网上购买标书流程：进入“宁波市国际招标有限公司”网站（网址：http://www.nbbidding.com/a/），点击招标公告栏目的“MORE”，在“标题”栏里找到本项目的招标公告，点击公告标题进入对应项目的招标公告界面，再点击“网上购买标书申请”按钮，进入购买申请界面，按照系统提示进行操作）。温馨提示：投标人付款后应及时将汇款底单直接传真至我公司财务处专职标书发售人员0574-87642508，并在底单上注明投标人的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如未按此要求操作，投标人将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。

2、购买招标文件开始时间：2016年7月1日起，每天（节假日除外）北京时间08：30—11：30、14：00—17：00。

3、购买招标文件截止时间：2016年7月20日9：00（北京时间）。

4、购买招标文件地点：宁波市国际招标有限公司财务处。

5、投标截止时间：所有投标文件应于2016年7月22日9：00（北京时间）之前递交到宁波市国际招标有限公司开标室，迟到的投标文件和未购买招标文件者的投标将被拒绝接收。

6、开标时间和地点：定于2016年7月22日9：00（北京时间）在宁波市国际招标有限公司开标室开标，届时请参加投标的投标人代表出席开标仪式。

五、其他注意事项

1、本次招标项目的评标办法采用最低评标价法

2、投标人必须在投标截止时间前在中国国际招标网 (www.chinabidding.com)完成注册。

3、投标人必须在投标截止时间前在宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）完成注册。

六、联系方式

1、招标人：宁波市医疗中心李惠利东部医院

联系人：顾军民

联系方式：0574-55836139

2、招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区正大巷32号

联系人：史涛、董初林、张啸科

联系方式： 0574-87322846、87323935(F)

户名：宁波市国际招标有限公司

银行帐号：

人民币：上海浦东发展银行宁波分行江北支行：94090154800000191

美  元：中国银行宁波分行：385758362674

欧  元：中国银行宁波分行：394858362742

日  元：中国银行宁波分行：350658362747

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 招标人名称、电话：宁波市医疗中心李惠利东部医院，0574-55836139 |
| 1.1 | 合同名称：医疗设备采购合同 |
| 2.1 | 招标机构、电话：宁波市国际招标有限公司，0574-87322846 |
| *2.2 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常 贸易往来的国家和地区的投标人均可参加投标 |
| 3.1 | 合同中所有的提供货物及有关服务的原产地： 均应来自上述2.2条款规定的合格来源国或地区。 |
| 投 标 语 言、 报 价 和 货 币 |
| 8.1 | 投标语言： 中文或英文，技术部分应有中文文本。中文本与英文本如有差异，以中文本为准。 |
| 11.1 | *投标报价须附有分项报价表。 投标价为一次性报价。投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明，除此之外的任何报价均不视为投标报价。 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。 |
| 11.2.1 | 投标人从中华人民共和国境内提供的货物的投标报价为：含增值税和其他税的到医院价 ；若货物是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的报CIP价。 |
| 11.2.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供的货物的投标报价： CIP医院价 报出相关费用：货物运至现场的国内运输费、保险费和伴随费用、安装调试培训费等。 超过采购预算的投标无效，但如采购人同意追加预算，且采购办批准的除外。 |
| 12.1 | 从中华人民共和国境内提供的货物和服务的投标货币： 人民币 |
| 12.2 | 来自中人民共和国境外的货物和服务的投标货币：美元或其他国际流通货币 |
| 投 标 书 的 编 制 、 递 交、开 标 日 期 |
| *13.3 | 资格标准： 详见《招标公告》 |
| 14.3 | 货物质保期后2年内所需的备件清单及价格。 |
| *15.1 | 投标保证金金额：人民币28000元。 |
| 15.3 | 投标保证金形式：汇票（电汇）、现金 投标保证金应在投标有效期截止日后（30）天内有效。 |
| *16.1 | 投标有效期： 自开标日起 90 天 |
| 17.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本4份 |
| *17.2 | 投标文件的每一页都应由法人或其授权代表小签 |
| 18.2 | 投标书递交至：详见《招标公告》 |
| 18.2 | 投标文件的项目名称和招标编号：宁波市医疗中心李惠利东部医院采购移动中型C臂机项目，0655-1641NIT2008N |
| 19.1 | 投标截止期：详见招标公告 |
| 22.1 | 开标日期/地点：详见招标公告 |
| 评 标 |
| 23.1 | 本次招标采用的评标办法：最低评标价法 |
| 24.4 | 投标文件对本须知中加注“*”的任一条款的偏离将导致废标。 |
| *24.5 | (8)超出经营范围投标的 |
| 26.4 | 评标价量化因素：26.4.1、2、3、4、5、6、7、8 |
| 26.4.1 | 在中华人民共和国境内的运输费、保险费及其他伴随服务费用： 对以CIF/EXW报价的投标，评标时将把货物运至项目现场的境内运输、保险及其他伴随服务费计入评标价。投标人可提供每件包装箱的估计的尺寸、运输重量和数量，供评标时核对报价估算所需。 |
| 26.4.2 | 交货时间：详见《货物需求一览表》 所选方案：调整用的百分比（%）：每延期1周，其评标价增加投标总金额的1％，延期8周及以上者为商务评议不合格 |
| *26.4.3 | 付款计划： 用人民币付款，在安装调试验收合格后三个月内付清。 所选方案：不允许偏离。任何偏离均为商务不合格。 |
| 26.4.4 | 零部件和备件的费用 所选方案： 26.4.4(1) 备件价格： 2年所需备件价格清单 |
| 26.4.5 | 投标人应在江浙地区设有负责联络和售后服务的常驻机构 调整用百分比（％）： 未具备上述条件的投标，其评标价将增加1％ |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用： 不适用 |
| *26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知26.4.7(1) 调整方法： 一般技术指标的偏离，每项调整价格为投标总价的1%；每缺少一项功能配置，其投标价加上其他投标商投标中最好的性能或功能配置的相应价格；一般技术指标偏离的项数（指技术指标和功能配置缺项之和）达到8项的技术评议为不合格。 本项目采购预算详见《货物需求一览表》，超过采购预算的投标无效。 技术规格中标注“*”号的为主要指标，对这些主要指标的任何偏离将导致废标。 *投标文件必须提供对这些关键技术参数的支持资料（如制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等，网上下载的data sheet应加盖制造商公章），未提供的在评标时不予认可。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：不适用 |
| 26.5 | 推荐中标候选人数量：1个 |
| 授 予 合 同 |
| 31.1 | 中标人的确定：招标人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 34 | 按照招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 招 标 服 务 费 |
| 中标方须按以下标准和规定向本招标公司缴付招标服务费： 以“中标通知书”中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 招标服务费按国家计委计价格〖2002〗1980号规定的货物招标费率和发改委发改办价格[2003]857号通知向中标人收取。 招标服务费币种与开标时的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布汇率卖出价折算）。 招标服务费的缴付方式： 在签约前向本招标公司直接缴付中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。或 合同生效后20天内按上述规定的标准，一次向本招标公司缴清中标服务费。 如果中标方在合同生效后15天内未按上述规定缴付招标服务费，则本招标公司有权从中标人的投标保证金中收取招标服务费。 |

第七章  合同条款资料表

本表内容是对招标文件第一册第二章“合同条款”相应条款的具体补充和修改，若有矛盾，应以本表内容为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址：宁波市医疗中心李惠利东部医院 |
| 7.1 | 履约保证金额：不适用 履约保证金形式：不适用 |
| 11.1 | 目的港：宁波港 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：合同条款及技术规格表中要求 |
| 17.2 | 备品备件要求：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.2 | 保证期：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：合同条款及技术规格表中要求 |
| 20.1 | 付款方法和条件为：用人民币付款，在安装调试验收合格后三个月内付清。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：宁波市医疗中心李惠利东部医院 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重增税和防止偷漏税的协定。” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

### 货物需求一览表

| 品目 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动中型C臂机 | 1套 | 合同生效后30天内 | 宁波市李惠利东院 |

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |

#### ◆ 表B  设备技术要求、规格

品目一、移动中型C臂机  1套

| 序号 | 技术参数名称 | 技术指标 | 投标规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |  |
| *1.1 | 原装进口产品，获得中国SFDA认证证书。 |  |  |  |
| 1.2 | 电源要求：民用电源220V@10A。 |  |  |  |
| 2 | 高压发生器 |  |  |  |
| *2.1 | 最大输出功率 | ≥15kW |  |  |
| 2.2 | 发生器频率 | ≥60kHz |  |  |
| 2.3 | 透视kV最大值 | ≥120kV |  |  |
| 2.4 | 透视kV最小值 | ≤40kV |  |  |
| 2.5 | 数字点片最大电流值 | ≥75mA |  |  |
| 3 | 球管系统 |  |  |  |
| 3.1 | 小焦点 | ≤0.3mm |  |  |
| 3.2 | 大焦点 | ≤0.6mm |  |  |
| 3.3 | 球管与高压发生器分体式设计 | 具备 |  |  |
| 3.4 | 球管管套热容量 | ≥1600KHU |  |  |
| 3.5 | 球管管套散热率 | ≥16KHU/min |  |  |
| 3.6 | 球管阳极热容量 | ≥300KHU |  |  |
| 3.7 | 球管阳极散热率 | ≥45KHU/min |  |  |
| 3.8 | 旋转式阳极 | 具备 |  |  |
| 3.9 | 球管风冷、油冷主动散热技术 | 具备 |  |  |
| 3.10 | 球管热量实时显示技术或具备报警功能 | 具备 |  |  |
| 3.11 | 手闸，脚闸曝光控制,无线曝光功能 | 提供 |  |  |
| 4 | 影像增强器 |  |  |  |
| 4.1 | 影像增强器尺寸 | ≥12英寸 |  |  |
| 4.2 | 图像采集最大像素矩阵 | ≥1KX1K |  |  |
| 4.3 | 最大中心分辨率 | ≥4LP/mm |  |  |
| 4.4 | 可变视野≥3 | 具备：12，9，6英寸 ( 偏离度1) |  |  |
| 4.5 | 虹膜型和双叶型束线器 | 具备 |  |  |
| 4.6 | 非曝光状态下束线器可调 | 具备 |  |  |
| 5 | 显示器 |  |  |  |
| 5.1 | 医用液晶黑白平板显示器 | ≥2x19英寸 |  |  |
| 5.2 | 显示器最高分辨率 | ≥1280×1024 |  |  |
| 5.3 | 显示器最大亮度 | ≥250 Cd/M2 |  |  |
| 5.4 | 显示器俯仰角调节度 | ≥17° |  |  |
|  | 工作站原装显示器万象关节臂设计，可旋转、前后拉伸、上下移动。 | 具备 |  |  |
|  | 工作站原装显示器水平拉伸 | ≥22英寸 |  |  |
| 5.5 | 显示器水平垂直可视角 | ≥170° |  |  |
| 5.6 | 显示器具备触摸屏操控功能 | 具备 |  |  |
| 6 | C形臂 |  |  |  |
| 6.1 | SID | ≥98cm |  |  |
| 6.2 | 开口 | ≥77cm |  |  |
| 6.3 | 弧深 | ≥60cm |  |  |
| 6.4 | C臂垂直运动 | ≥45cm |  |  |
| 6.5 | C臂左右摆动角度 | ≥20° |  |  |
| 6.6 | C臂旋转角度 | ≥360° |  |  |
| 6.7 | C臂轨道内过伸角度 | ≥25° |  |  |
| 6.8 | C臂轴向旋转双轴联动或托臂式设计 | 具备 |  |  |
| 7 | 图像处理 |  |  |  |
| 7.1 | 厂家原厂工作站 | 具备 |  |  |
| 7.2 | 临床应用预设模块 | ≥6种 |  |  |
| 7.3 | 智能亮度均衡稳定技术 | 具备 |  |  |
| 7.4 | 实时自动亮度对比度调整 | 具备 |  |  |
| 7.5 | 实时图像边缘增强技术 | 具备 |  |  |
| 7.6 | 图像灰阶对比度 | ≥12Bit |  |  |
| 7.7 | 图像放大及游走 | ≥200% |  |  |
| 7.8 | 图像360°旋转 | 具备 |  |  |
| 7.9 | 图像左右反转、上下翻转 | 具备 |  |  |
| 7.10 | 马赛克同屏图像显示 | ≥8幅 |  |  |
| 7.11 | 图像回调、预览、输出及拷贝 | 具备 |  |  |
| 7.12 | 放射剂量分类统计及打印 | 具备 |  |  |
| 7.13 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | ERCP手术床1套：（包括防护帘，外置操控平台、床边操作平台等） | 具备 |  |  |
| 9. | 配置要求 | 具备 |  |  |
| 9.1 | 标准移动中型C臂：1套 | 具备 |  |  |
| 9.2 | ERCP检查床：1套 | 具备 |  |  |
| 9.3 | 个人防护铅衣：3套 | 具备 |  |  |
| 9.4 | 铅衣架：1套 | 具备 |  |  |
| 9.5 | 外接医用液晶黑白平板显示器 （≥19英寸）1台 | 具备 |  |  |
| *9.6 | 承担现有机房改造，装修费用 | 具备 |  |  |
| 10 | 售后服务 |  |  |
| 10.1 | 安装及验收要求 |  |  |
| 10.1.1 | 安装地点：医院内 |  |  |
| 10.1.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |  |
| 10.1.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 10.1.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |  |
| 10.2 | 维修： |  |  |
| 10.2.1 | 设备验收合格后整机免费保修贰年，探测器保修叁年； |  |  |
| 10.2.2 | 保修期内开机率应大于95%(包括法定节假日)，超过一天保修期延长三天； |  |  |
| 10.2.3 | 维修响应时间为24小时内；(包括法定节假日); |  |  |
| 10.2.4 | 零配件供应应保证10年以上，并以70%优惠价供应，零配件最长供货时间：≤3天； |  |  |
| 10.3 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |  |
| 10.3.1 | 免费提供2名操作人员的省内培训； |  |  |
| 10.3.2 | 免费提供1名维修人员的省内培训； |  |  |
| 10.3.4 | 免费提供软件升级。 |  |  |

◆ 表C 设备及设备附件清单

C－1 设备清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到医院价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |

C－2 设备附件清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到医院价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |