电 热 鼓 风 干 燥 箱

使

用

说

明

书

北京市永光明医疗仪器有限公司

感谢您使用本厂产品！

我们将竭诚为您提供各项优质服务，并请您在使用前仔细阅读本说明。

我厂是生产干燥箱、培养箱、超净工作台、消毒锅、箱式电阻炉、可调式万用炉、封闭电炉、电热板、恒温水箱、三用水箱、水浴锅、电热蒸馏水器的专业厂家。产品质量可靠，实行三包。

本厂宗旨：质量第一、用户至上！

一、产品简介

二、结构说明

101系列电热鼓风干燥箱由箱体、控温系统、鼓风循环系统构成。

箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷塑处理，内胆采用优质钢板或不锈钢板制成便于用户选择。内胆与外壳之间采用优质岩棉填充保温。箱门中部装有钢化玻璃观察窗，便于用户随时观察工作室内物品试验情况。

控温系统采用微电脑芯片处理器，双数码管显示屏，便于用户查看设定温度（或设定时间）和测量温度。并具有PID调节特性、时间设定、高温保护、温差修正、偏差报警等功能，控温精度高、功能强。鼓风循环系统将底部加热器产生的热量经风道送入工作室并强迫工作室内冷热空气的交换循环，从而提高工作室内温度场的温度均匀性。

| 型 号 指 标 | 101-0 | 101-1 | 101-2 | 101-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220V |
| 控温范围 | RT+10~250 |
| 加热功率（KW） | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3 |
| 控温波动度 | ±2℃ |
| 搁板数量(个) | 2 |
| 内胆尺寸 宽×深×高（mm） | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |

三、技术指标

四、使用方法

1、使用前的准备

产品的使用环境：

- 环境温度：5~40℃；相对湿度不大于85%；

- 周围无强烈震动源及强电磁场存在；

- 应放置在平稳、水平、无严重粉尘，无强光直射，无腐蚀性气体存在的室内；

- 产品周围应保留足够的空间空隙（20厘米以上）；

- 合理放置、调整搁板位置及数量，放入工作室物品必须保持四周留有一定的空隙以避免热空气循环受阻。

2、开机通电

A、放入需干燥物品，关好箱门。

B、根据物品的潮湿程度，调节合适的箱顶风门大小。

C、打开电源和风机开关、仪表显示屏亮并能听到风机运转声音。（使用温度在100℃一下不必打开辅助加热开关）。

D、指示灯定义

1．“RUN/AT”指示灯：运行时此灯点亮，运行结束时熄灭；自整定时此灯闪烁。

2．“OUT”指示灯：有加热输出此灯点亮，反之熄灭。

3．“ALM”指示灯：超温报警时此灯点亮，反之熄灭。

五、 操作及使用方法．

1．控制器上电，显示窗上排显示“In-分度号（P,C,K,S）”，下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。

2．温度及恒温时间的参看与设定

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

3．超温报警时，蜂鸣器连续鸣叫，“ALM”报警灯点亮。若由于改变温度设定值而产生超温报警，“ALM”报警灯点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

4．蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

5．“移位”键：在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。

6．“减小”键：在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减。

7．“增加”键：在设定状态点击此键可使设定值递加，长按此键可使设定值连续递加。

8．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

9．若控制器显示窗上排显示“----”，表示温度传感器或控制器本身故障，请仔细检查温度传感器及其接线。

六．系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下长按“移位/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序，“RUN/AT”指示灯闪烁，自整定结束后该指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的系统PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中若有超温报警，“ALM”报警灯不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，控制器显示窗下排总是显示温度设定值。

七．温度内部参数的参看与设定

长按设定键约3秒，控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”，上排显示密码值，通过增加、减少和移位键，修改到所需的密码值。再点击设定键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到温度内部参数设定状态，再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| AL- | 超温 偏差报警 | 当“温度测量值>温度设定值+AL”时，报警灯亮，蜂鸣器鸣叫（参见五.3），断开加热输出。 | (0～100℃) 5 |
| T- | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒) 2 |
| P- | 比例带 | 时间比例作用调节。 | (1.0～量程值) 30 |
| I- | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～1000秒) 400 |
| d- | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～1000秒) 200 |
| Pb- | 零位调整 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-50～50℃) 0 |
| PK- | 满度调整 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差。 PK=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值 | (-999～999) 0 |
| Et- | 定时功能 | ET=0时，无定时功能；为1时上电就开始定时，为2时到设定值开始定时 | (0～2) 0 |

内部参数表 -2

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| Co- | 关断加热输出偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值+Co”时，关断加热输出。 | (0.0～50.0℃) 5.0 |
| Hn- | 恒温计时方式 | 0：分钟计时；1：小时计时 | (0～1) 0 |
| En- | 运行结束恒温 | En=0运行结束关输出； En=1运行结束继续恒温； | (0～1) 0 |
| Lt- | 最大功率输出 | 加热输出的最大功率百分比； | (0～100)100 |
| rH- | 量程值 | 根据温度测量范围设定。 | 300 |

注：如果需要设定时间，可按以下方法操作。（参见七.Et-）调出时间设定方式，点击“设定”键，进入到温度设定状态，再点击“设定”键，进入到恒温时间设定状态，显示窗下排显示提示符“St”，上排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当 ET=0时，无定时功能，设定时间不显示。当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，显示窗下排显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，显示窗口下排显示运行时间，并且最后一位小数点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，点亮的小数点闪烁。

若En=0时，时间到，运行结束，显示窗口下排显示“End”，蜂鸣器鸣叫30秒钟，关所有输出；

若En=1时，时间结束，显示窗口下排不显示“End” ，蜂鸣器鸣叫30秒钟，温度继续恒温；

运行结束后，长按“减小/再运行”键3秒可重新启动定时器运行。

- 产品维护及注意事项

电源必须加隔离开关或漏电开关。使用完毕必须拉下隔离开关或漏电开关！使用之前必须去掉底盘！

1、此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃、易爆、易挥发物品，切勿放入干燥

箱内以免发生爆炸燃烧。

2、试品应放置于搁板之上，切勿过密或超载，以免影响热空气对流。

3、使用本产品时，须有专人负责看管，使用完毕必须切断其外接电源，谨防

意外事故发生。

4、首次或长期搁置恢复使用本设备时，应经空载开机一段时间(最好8小时以

上，期间开停机2~3次)后，再放置试品进行干燥处理，以消除运输、装卸、

存储中可能产生的故障，以免无谓损失。

5、为保证机器长期正常工作，应定期检查各电器接头连接是否良好，电器

元件是否正常工作，仪表控制是否准确。

6、应经常保持机器内外清洁，如有腐蚀性液体溅入，应及时清理，以防腐

蚀箱体。

7、正常使用时修改任何参数均需按SET键确认，否则修改将无效。

8、长期停止使用时，必须对机器进行内外清洁并做好防尘处理。

9、本产品必须可靠接地（切不可以零线或中线作地线）。

10、在使用前请确认供电电压与产品要求相符，并使用独立的电源插座。

11、不允许机器在运行中不关闭电源开关而任意插、拔电源插头。

12、不允许将手或其他物体插入通风口。

13、开机时必须保持风机运转。

14、有下列情况之一的必须拔掉电源插头：

A、更换保险丝时。

B、机器发生故障待检查修理时。

C、机器长时间停用时。

D、搬动机器时。

九、故障分析及处理

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无电源 | 电源插座无电或与插头 接触不良 | 检查并修复 |
|  | 保险丝断 | 换保险丝 |
|  | 电源开关未打开或坏 | 打开开关或更换 |
| 开机显示HHH或 LLL并伴有蜂鸣声 | 传感器故障或实际温度 超出测量值 | 更换传感器或更改 设定温度 |
| 不升温 | 时间设定太短 | 取消或调整时间设定 |
|  | 仪表无输出或损坏 | 调整或更换 |
|  | 加热器损坏或接线脱落 | 更换或修复 |
| 温度一直上升不能控制 | 仪表坏 | 更换 |
|  | 可控硅损坏 | 更换 |
| 控温不准 | 仪表内部参数不匹配 | 启动自整定 |
|  | 风机未打开或坏 | 打开风机或更换 |
|  | 传感器接触不良 | 重新接好 |
|  | 设定温度与环境温度 温差过小 | 调整设定温度 |
|  | 测量时间太早 | 恒温2小时后再测 |
|  | 控制温度与设定温度相差10度 | 可控硅损坏更换 |
| 噪声异常或太大 | 风机坏或轴承缺油 | 更换或加润滑油 |
|  | 风叶与内胆发生摩擦 | 调整风叶位置 |

电路图

十、装箱单

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 1 |  |
| 2 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 配件 | 试品搁板 | 块 | 2 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符

装箱员：

北京市永光明医疗仪器有限公司

地址:北京市朝阳区左安门外龙爪树南里

电话:010-67615670

电话:010-87694331    技术咨询:13785493016