## 概算核定表
附件1
农业部黄河流域水产品质量安全监督检验中心建设项目概算核准表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 申报概算 | 核定概算 | 调整额 | 备注
| 总投资 | 2140 | 2104 | -36
一 | 建安工程费 | 260.56 | 330 | 69.44
1 | 改造检测实验用房 | 260.56 | 330 | 69.44
二 | 仪器及工器具购置费用 | 1676 | 1600 | -76
三 | 工程建设其他费用 | 101.87 | 93 | -8.87
1 | 建设单位管理费 | 23.24 | 26.08 | 2.84
2 | 项目前期工作咨询费 | 10.3 | 10.3 | 0
3 | 工程设计费 | 29.05 | 20 | -9.05
4 | 工程监理费 | 13.56 | 10.9 | -2.66
5 | 招标代理费 | 15.72 | 15.72 | 0
6 | 环境评估费 | 10 | 10
四 | 预备费 | 101.57 | 81 | -20.57
1 | 基本预备费 | 101.57 | 81 | -20.57

## 仪器设备表
附件2
农业部黄河流域水产品质量安全监督检验中心建设项目仪器设备表
序号 | 名称 | 核定情况 |  |  | 备注
|  | 主要技术指标 | 数量(台/套) | 投资(万元)
合计 |  |  | 55 | 1600
一 | 实验室仪器设备 |  | 55 | 1600
1 | 超高效液相色谱串联三重四极杆质谱仪 | 功能：用于环境和水产品中农兽药残留、有害物质等定性和定量分析及未知风险因子定性分析。 参数：质量数范围：m/z 10—1250 amu；质量准确度：＜0.01%amu；最大扫描速度：不少于12000 amu/s；信噪比灵敏度：ESI正模式1pg 利血平 S/N≥80000:1；ESI负模式：1pg氯霉素S/N ＞80000:1。质量稳定性：±0.1 amu/24hr；多反应同时监测扫描 (MRM)一次完成多对离子MRM (>4000对) Q2驻留时间小于1ms。 | 1 | 275
2 | 气相色谱仪 | 功能：用于挥发性农药等化合物的定量分析。 参数：配顶空进样器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、自动进样器；面积重现性：小于0.3% RSD；柱箱控温精度≥0.01℃；液体自动进样器、顶空进样器、电子捕获检测器（ECD）最低检测限：<6 fg/mL（六氯化苯）。火焰光度检测器(FPD)最高使用温度：400˚C；最低检测限：<45 fg P/秒，<2.5 pg S/秒。 | 1 | 53
3 | 液相色谱仪 | 功能：用于兽药及添加物残留、有机酸等的准确定量分析。 参数：配荧光检测器、紫外检测器和自动进样器。低压四元梯度泵，流速范围：0.010～10.000mL/min。荧光检测器检测限：水的拉曼光谱≥ 800， 激发波长：200～890nm，发射波长：210～900nm， 波长准确度：±3nm，灵敏度：S/N > 1000。紫外检测器波长范围：190～700nm，波长准确度：±1nm，测量范围：0.0001～4.0000AUFS。 | 1 | 60
4 | 气相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 功能：用于微量农兽药残留、有害物质等定性和定量分析。 参数：配吹扫捕集、自动进样器、大体积进样。质量数范围不小于 10～1000amu。灵敏度： EI MRM:100fg OFN, S/N ≥ 6000:1。分辨率： 0.5～3.5amu 可调。质量稳定性：±0.1u/24h。最大扫描速度不低于6000 Da/sec。MRM扫描速率：700个MRM/秒。质量轴稳定性：±0.1amu/24 hours。EI源；离子源能量：15～270eV；EI源温度最大可达350℃；碰撞能量：0-60eV 。 | 1 | 146
5 | 液相色谱-电感耦合等离子质谱联用仪 | 功能：用于痕量金属形态分析及其同位素含量的测定。 参数：质量分辨率不小于200000，扫描速度不小8000 amu/sec。质量数范围1～280amu，质量校准的稳定性优于0.05amu/24小时。在一次样品测试中能提供8种以上的分辨率图谱，可以在线调节分辨率0.1～2.0amu。检出限（3倍标准偏差）: As、Hg、Se、Cd、Cr优于1ppt。 | 1 | 158
6 | 原子吸收分光光度计 | 功能：用于样品中重金属元素的定量测定。 参数：含石墨炉、火焰系统。光学系统波长：189～900 nm，波长准确度：0.2nm。火焰测定用氘灯背景校正法，石墨炉测定用塞曼效应背景校正法。温度范围：室温～2500℃，升温速率2000℃/秒；灵敏度：Cd特征质量≤1.3pg。自动进样器样品数目：88和148个。 | 1 | 50
7 | 液相色谱-原子荧光光谱联用仪 | 功能：用于元素的荧光分析和元素价态分析。 参数：总量的检出限（DL）硒、碲、铋、砷、汞等元素<0.01µg/L；冷原子测汞<0.001µg/L；镉<0.001µg/L ，测量精度 RSD<1.0%。 | 1 | 40
8 | 傅里叶红外分光光度计 | 功能：用于有机化合物定性分析.。 参数：光谱范围：7,800~350cm-1 ，光谱分辨率：优于0.4cm-1,检测器:DLaTGS,光谱范围:12,500～350cm-1，波数精度:优于0.01cm-1，信噪比:优于45,000:1（峰:峰值,分辨率4cm-1,KBr分束器,DTGS检测器）。 | 1 | 28
9 | 紫外分光光度计 | 功能：用于环境水质及水产品的比色分析。 参数：光谱带宽：1.8nm；波长范围：190～1100nm；波长精度：±0.3nm；波长重复性：±0.1nm；波长显示分辨率：0.1nm；光度精度：±0.002Abs（0～0.5Abs），±0.004（0.5～1.0Abs），≤0.3%T；光度重复性：±0.001Abs（0~0.5Abs），±0.002（0.5-1.0Abs），≤0.1%T；光度范围：0-200℅T，-4～4A,0-9999C(0-9999F)。 | 1 | 8.7
10 | 离子色谱仪 | 功能：用于样品中阴离子、有机酸及有机胺类物质的分析。 参数：双柱塞泵流速范围： 0.00-5.00 mL/min，最大压力：5000psi；流量精密度：<0.1%；电导检测器电导池体积：<1.0 μL；检测器分辨率： 0.00238 nS/cm。带柱温箱、自动进样器、在线电解淋洗液发生器。 | 1 | 55
11 | 自动氨基酸分析仪 | 功能：用于氨基酸的定性定量分析。 参数：保留时间重现性：≤CV 0.3% (精氨酸)，峰面积重现性：≤CV 1.0% （甘氨酸和组氨酸），检出限：3 pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp。自动进样器：0～100 μL间任意体积准确进样。 检测波长：固定双波长570 nm和440 nm。 | 1 | 65
12 | 自动定氮系统 | 功能：用于水产品和饲料中全氮、蛋白质的测定。 参数： 蒸馏仪：回收率≥99.5% ， 精度≤ 1% ， 检测范围 ≥0.1mg 氮。消化炉：配套100mL、300mL、500mL三种消化管。滴定仪：滴定管分辨率：1/10,000。 | 1 | 26
13 | 自动脂肪测定仪 | 功能：用于脂肪测定。 参数：可在室温～250℃之间设置不同的浸提温度。一次可同时或单独处理6个样品。溶剂杯体积不低于110mL；样品管体积不低于100mL；萃取腔体积不低于180mL；重复性：±1%以内。 | 1 | 22
14 | BOD5测定仪 | 功能：用呼吸法(压力计法)测量BOD5。 参数：测量范围0～40mg/L.最大4,000mg/L，测量和工作温度20±1℃，样品温度15～20℃。磁力搅拌器搅拌棒速度：180～450转/min℃。 | 1 | 8.5
15 | COD测定仪 | 功能：用于测定COD。 参数：波长范围：420nm和610nm，波长精度：±1 nm，波长选择：根据测量程序号自动选择，光度测量线性：±0.002 A（0～1 A）。 | 1 | 9
16 | 酶标仪及洗板机 | 功能：用于农药、兽药残留的酶联免疫法快速测定。 参数：1.酶标仪：孔板类型：6-96孔板。波长范围：400～750nm，带宽：10nm，OD范围： 0-3OD，分辨率： 0.001OD；检测速度：单波长30秒。2.酶标仪洗板机：洗板速度：3 抽吸 / 分液循环, 300 µL/孔, 96孔板；容量范围：25～3,000 µL/孔。 | 1 | 9
17 | 三通道自动固相 萃取仪 | 功能：用于样品中药残检测的净化。 参数：萃取通道：3个，30位；具备升级功能。移液方式：通过精密注射泵及移液针移液，注射泵：泵管容量≥6mL，流速范围0.50～40mL/min；单通道萃取柱数量：≥10个。 | 1 | 48
18 | 自动浓缩工作站 | 功能：用于药残、兽残检测样品的浓缩净化 。 参数：样品处理数量：≥50个，水浴温度：室温至90℃，气源要求：最小入口压力：60psi，最大入口压力：100psi。 | 1 | 13
19 | 多样品平行蒸发 浓缩仪 | 功能：用于多个样品的同步浓缩蒸干。 参数：加热温度范围：30-60℃。压力范围：1mbar~常压。真空泵最大真空度不高于3mbar。最大转速：600rpm以上。 | 1 | 25
20 | 全自动电位滴定仪 | 功能：酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定等。 参数：含自动进样器；测量范围： 电位±1200.0mV， pH值±14.0，温度-20.0～+130.0℃，极化电流0～+120μA，极化电位0～1200mV；测量分辨率：电位0.1mV，pH值0.002pH，温度0.1℃。 | 1 | 37
21 | 微波消解器 | 功能：用于样品的消解前处理。 参数：主机内微波发射装置≥2个，炉腔容积≥65L。冷却系统排风量≥290 m3/h，仪器最高工作温度≥290℃。每批次可同时处理样品量≥15个，消解管内管体积100mL。 | 2 | 76
22 | 电子天平 | 功能：用于称量标准物质、药品、试剂、样品等。 参数：1.半微量天平： 测量范围120g， 读数精度0.01mg， 线性0.1mg。2.分析天平：测量范围220g， 读数精度0.1mg， 线性0.2mg。3.精密天平（1mg）：测量范围0-520g， 读数精度1mg， 线性2mg。4.精密天平（10mg）： 测量范围0-1200g， 读数精度0.01g， 线性0.02g。 | 4 | 20.5
23 | 台式高速冷冻离心机 | 功能：前处理阶段试验样品的离心。 参数：立式离心机；最高转速≥23300rpm，最大离心力≥50377×g，最大离心容量≥4×180mL（角转头）；运行时间控制：具有瞬时离心和连续离心方式；配备8*50mL、16*16mL转子。 | 1 | 8.6
24 | 均质器 | 功能：用于食品，饲料等样品的粉碎、均质处理。 参数：处理样品量可高达150克，转速：9000rpm；使用范围包括水分、脂肪和纤维含量高的样品，粉碎过程由电子监控并自动控制。 | 1 | 9
25 | 超低温冰箱 | 功能：用于样品深度冷冻保存 。 参数：立式，内外双层门设计，多密封结构；双机复叠式制冷；无氟聚氨酯发泡保温；容积：≥500升；使用温度： －40℃—－86℃。 | 1 | 6
26 | 化学安全柜 | 功能：用于实验室或药品库对危险化学品、一般化学品的贮藏。 参数：尺寸：外部: 800 x 510 x 2170-2360 mm。内部: 708 x 450 x 1750mm，存储容量（每瓶500mL：160瓶），空气处理量：约220 m3/h，聚丙烯PP材质可调层板：10层，层板承重：25kg，盛水容量>3公升，柜体材质：镀锌钢板，双面抗酸碱的环氧聚酯喷涂，过滤框材质：聚丙烯（PP材质）。 | 8 | 40
27 | 氮吹仪 | 功能：用于分析样品的纯化和制备。 参数：样品位数：24，气体流量：0～20 Lpm，气体输入压力范围：30-150 psi，气体输出压力范围：0-30 psi，温控类型：机械恒温，室温～90 ℃。 | 1 | 5.2
28 | 旋转蒸发浓缩系统 | 功能：样品的浓缩、蒸馏与分离。 参数：1.旋转蒸发仪：冷凝面积1500cm2；马达类型：无碳刷直流马达；转速范围：20-280rpm。2.冷却循环器和隔膜真空泵：冷却循环器控温范围 -20～40°C，水浴容量4升；隔膜真空泵流量(50/60 Hz) 28.3L/min。 | 1 | 9
29 | 高低温干燥设备 | 功能：用于样品干燥、玻璃器皿烘干、灭菌，样品的灰化、除水处理等。 参数：1.台式马弗炉：温度范围100～1100°C， 腔体体积45L。2.电热箱2台：控温范围+10℃～300℃，温度分辨率0.1℃，恒温波动度±0.5℃。 | 1 | 8
30 | 超纯水器 | 功能：用于实验室所需纯水、超纯水的制备。 参数：纯水产量 12L/hr，微生物≤ 1 CFU/mL，颗粒≤ 1/mL (>0.2μm)，出水流速：0 ～1.0 L/min，水箱带CO2吸收和隔绝细菌0.2μm滤膜的呼吸器。 | 2 | 10.8
31 | 万能粉碎机 | 功能：用于固体样品的粉碎处理。 参数：转速20,000 rpm ；有效容积250 mL；最大粒度7 mm；最大喂料硬度9Mohs。 | 1 | 5
32 | 组织样品处理与储存设备 | 1.冷冻研磨机 功能：用于样品的粉碎处理。 参数：转速≥28000 rpm，有效容积80 mL，最大粒度10 mm。 2.六门高身冷冻柜2台 功能：用于样品保存。 参数：≥1500L，温度控制范围：-25℃～-15℃。 | 1 | 6
33 | 微生物培养设备 | 1.二氧化碳生化培养箱 功能： 用于微生物培养。 参数：体积≥180升，二氧化碳控制范围0～20%。 2.恒温振荡机 功能：用于样品衍生化、微生物的培养保存。 参数：温度波动度≤±0.1℃（37℃时），温度均匀度≤±1℃（37℃时），回旋频率范围30～300r/min，振荡幅度Φ26mm。 3.高压消毒锅 功能：用于微生物培养基、玻璃器皿等消毒灭菌，水样消解前处理等。 参数：容积50L，最高工作压力0.22MPa，最高工作温度135℃，保温范围/时间45～60℃ / 20h。 | 1 | 8
34 | 微生物无菌检测设备 | 功能：用于微生物实验，病原微生物的检测等。 参数：1.生物安全柜：气流模式:30%外排，70%循环，过滤效率:最易穿透颗粒过滤效率高于 99.995%。2.超净工作台：洁净等极100级@≥0.5µm，工作区风速范围：0.1～0.6m/s，振动半峰值：≤3µm，照度≥300LX，工作区尺寸(mm)1300×650×520。 | 1 | 6.5
35 | 超净微生物室 | 功能：用于食品级微生物检验，细菌检测等 参数：专业定制，见设计结果。 | 1 | 7.5
36 | 实验室制气系统 | 1.氮气发生器+空压机 功能：为液质联用仪制备实验用气。 参数：氮气流速：≥18L/min @80psi，零级空气流速：≥26L/min@110psi，空气流速：≥25L/min @70psi 。 2.高纯氢气发生器 功能：为气相色谱仪制备实验用气 。 参数：氢气纯度≥99.9995％，压力范围：0～100psi，流速范围：0～300cc/min。 | 1 | 32.3
37 | 不间断电源 | 功能：用于液质等大型精密仪器不间断供电，紧急监测任务备用电源。 参数：模块化UPS,满足8小时以上后备时间要求；容量15～150KVA，支持变频模式。 | 1 | 45
38 | 实验室分析数据自动采集系统 | 功能：用于实验室各种数据、信息的管理。 参数：含网络系统、服务器等；300G硬盘，通用手持扫描器，条码打印机，局域网满足实验室具体设计。 | 1 | 20
39 | 现场采样留证设备 | 功能：用于现场采样留证、野外采样点定位等。 参数：留证设备3台，像素1800万以上；定位设备3台，支持北斗B1、GPS L1、GLONASS L1支持SBAS卫星接收，分辨率240×320，防水防尘IP67。 | 1 | 5
40 | 野外采样监测车 | 功能：用于野外采样、现场监测及应急执法等。 参数：行李厢容积不低于500L，动力等能满足涉水、爬山等野外操作。 | 1 | 25
41 | 实验室环境监测系统 | 功能：用于实验室、冰箱等设备温、湿度实时监控及预警。 参数：温湿度数据实时显示，数据动态刷新速率不大于1分钟，对各测点的温湿度数据每分钟保存一次，提供实时趋势曲线。 | 1 | 15
45 | 实验台柜 | 功能：仪器设备安放及实验操作平台。 参数：专业定制。包括实验台254.21延米，器皿柜17个，试剂架个，资料柜6个，吊柜8延米，感官柜2个，活动柜4个。 | 1 | 46.75
46 | 通风橱柜 | 功能：实验废气的排放。 参数：专业定制。包括台式通风柜11套，桌上型通风柜17套，原子吸收罩9套，万向抽气罩25套。 | 1 | 48.65