白银市靖远县畜牧兽医局兽医实验室

仪器设备采购项目

招标编号：JYCG-ZC16118

招

标

文

件

采购单位: 靖远县畜牧兽医局

招标机构：甘肃招金国际招标有限公司

二○一六年

目  录

1. 总  则	9

1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释	9

2. 投标须知	10

2.1 招标	10

2.1.1 综合说明	10

2.1.2 招标文件的构成	10

2.1.3 招标文件的修改与补充	11

2.1.4 答疑会和现场考察	11

2.2 投标	11

2.2.1 投标文件的语言	11

2.2.2 计量单位	12

2.2.3 投标货币	12

2.2.4 联合投标	12

2.2.5 知识产权	12

2.2.6 投标综合要求及说明	13

2.2.7 投标文件的组成	13

2.2.8 投标文件格式	15

2.2.9 投标有效期	16

2.2.10 投标保证金	16

2.2.11 投标文件的份数和签署	16

2.2.12 投标文件的密封	16

2.2.13 投标文件递交	17

2.2.14 投标文件递交时间	17

2.2.15 投标文件的修改与撤回	17

2.3 开标	17

2.4 评标	18

2.5 定标	18

2.6 中标通知书及中标供应商的确定	20

2.6.1 中标供应商的确定	20

2.6.2 合同授予原则	20

2.6.3 合同的签署、履行及验收	20

2.6.4 其他	21

3. 澄清和质疑	21

3.1 综合说明	21

3.2 对招标文件的澄清和质疑	22

3.3 对招标过程和中标结果的质疑	22

3.4 澄清或质疑不予受理的情况	23

3.5 其他	23

4. 货物需求	24

4.1 货物或服务需求一览表	24

4.2 交货时间及地点	30

5. 技术要求	30

5.1 总体要求	30

5.2销售服务和技术支持的要求	31

5.2.1 售前服务	31

投标时提供产品生产厂家授权函	31

5.2.2 售后服务	31

5.43特别声明	31

6. 评标原则及办法	31

6.1 评标工作中的原则及组织	31

6.1.1 原则	31

6.1.2 组织	32

6.2 评标内容及标准	32

6.2.1 评标标准	32

6.2.2 无效投标	33

6.3 评标的程序和方法	34

6.3.1 评标程序	34

6.3.2 评标方法	35

6.3.3 变更采购方式后采用的评标方法	36

6.4 评标委员会的职责	36

6.5 废标	36

7. 附件	37

附件1：合同格式及条款	38

附件2：投标函	41

附件3：法人授权函	43

附件4：投标报价表	44

附件5：	45

附件6：	46

附件7：招标文件确认函	47

招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》的有关规定，经财政部门批准的采购计划，甘肃招金国际招标有限公司受靖远县畜牧兽医局的委托对所需的白银市靖远县畜牧兽医局兽医实验室仪器设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标编号：JYCG-ZC16118

二、招标项目：白银市靖远县畜牧兽医局兽医实验室仪器设备采购项目

主要采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪（全触摸液晶屏） | 1 | 台 |  |
|  | PCR仪（全触摸屏） | 1 | 台 |  |
| 2 | 电泳仪 | 2 | 套 |  |
| 3 | 凝胶成像仪 | 1 | 套 | 原装进口已论证 |
| 4 | Ⅱ级生物安全柜 | 2 | 台 |  |
| 5 | 漩涡混匀器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 空调 | 4 | 套 |  |
| 7 | 废液缸 | 7 | 个 |  |
| 8 | 分析天平 | 1 | 台 |  |
| 9 | 酸度计 | 1 | 台 |  |
| 10 | 试剂柜 | 2 | 个 |  |
| 11 | 冰柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 移液器（单道） | 4 | 把 | 原装进口已论证 |
| 14 | 移液器(八道) | 2 | 把 | 原装进口已论证 |
| 15 | 实验台 | 8 | 个 |  |
| 16 | 水槽柜 | 2 | 个 |  |
| 17 | 酶标仪 | 1 | 台 |  |

三、预算价：40万元

四、评标办法：综合评分法

五、供应商资格要求：

（一）投标人应符合《政府采购法》第二十二条规定；

（二）须提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照）的副本复印件 ；

（三）须提供法人授权函（原件），法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件加盖公章）；

（四）须提交投标单位所在地检察机关出具的近5年内有无行贿档案记录的书面查询回执原件；

（五）须提供参加政府采购3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

(六）投标人若是代理商须提供招标文件中主要产品生产厂家针对本项目合法授权书原件及售后服务承诺函原件（具体详见招标文件技术参数表）；

（七）具备本次采购货物的相应经营范围及供货能力；

六、报名时间、地点：

（一）时间： 2016年9月8日至2016年9月14日上午8:30—11:30下午14:30-17:00（节假日除外）。

（二）地点：在靖远县财政局315室（靖远县政府采购中心办公室）准确登记投标人名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

七、招标文件获取时间及方式：

（一）时间：2016年9月8日至2016年9月14日。

（二）方式：甘肃政府采购网免费下载。

八、招标文件递交截止时间及地点：

（一）投标截止时间：2016年9月28日10时00分

投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

（二）开标时间：2016年9月28日10时00分

（三）开标地点：在靖远县财政局会议室开标（靖远县政府1号统办楼119室）。

投标文件必须在投标截止时间前送达靖远县政府采购中心(靖远县财政局119室）。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、采购项目联系人及电话：

采 购 人：靖远县畜牧兽医局

联 系 人：刘俊石   联系电话：18309371399

联系地址：靖远县乌兰镇农机巷24号

集中采购代理机构：甘肃招金国际招标有限公司

联 系 人：舒朝玉        联系电话：18089386142

0931-7895268

联系地址：兰州市城关区民主西路6号光源大厦1202室

甘肃招金国际招标有限公司

2016年9月8日

投标须知前附表

下述关于要采购的内容的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料为准。

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
|  | 综合说明： 1）项目名称：白银市靖远县畜牧兽医局兽医实验室仪器设备采购项目 2）招标内容：兽医实验室仪器设备一批（具体详见招标文件） 3）采购预算：40万元 4） 招标方式：公开招标 5）评标方法：综合评分法 |
|  | 采购人： 单位名称： 靖远县畜牧兽医局 2）联 系 人： 刘俊石 3）联系电话： 18309371399 |
|  | 投标人资质文件要求：（原件携带现场备查） 1）工商营业执照副本、资质证书副本（复印件加盖鲜章）； 2）国家或地方税务登记证副本（复印件加盖鲜章）； 3）组织机构代码证副本（复印件加盖鲜章）； （注：营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照）的副本复印件. 4）法定代表人身份证（正、反面复印件加盖鲜章）； 5）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖鲜章）（1式2份 1份装入投标文件正本，1份带至开标现场）； 6）投标人所在地检察院出具的近5年之内无行贿犯罪记录查询函原件（原件装订在投标文件正本中，复印件装在投标文件副本中并加盖鲜章） 7）投标人出具近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（原件装订在投标文件正本中，复印件装在投标文件副本中并加盖鲜章）； 8）投标人若是代理商须提供招标文件中主要产品生产厂家针对本项目合法授权书原件及售后服务承诺函原件（原件装订在投标文件正本中，复印件装在投标文件副本中并加盖鲜章具体详见招标文件技术参数表）； 9）具备本次采购货物的相应经营范围及供货能力； 以上条款为所有投标项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内，所有证书复印件必须加盖投标人法人公章，另标注 “与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章。若法定代表人参加投标,须提供4），若法人授权人参加投标,须提供4）和5）。 |
|  | 投标有效期： 60 天 |
|  | 投标保证金数额及交纳方式： 1) 投标保证金为伍仟元整。提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。 2）投标人必须从基本帐户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处、个人或其他机构名义交纳。 收款人 ：靖远县财政局政府非税收入汇缴专户 开户银行：中国农业银行股份有限公司靖远县支行 账 号：394101040010050 |
|  | 投标文件份数： 投标文件份数：制作投标文件正本 1 份，副本 3份,电子版1份（U盘）。未按该要求制作分装标书的，投标文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。 |
|  | 该采购项目共 1包，不接受联合体投标。 |
|  | 按照《政府采购信息公告管理办法》中华人民共和国财政部令第19号 第三章第十八条在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。本项目时间安排以甘肃政府采购网发布信息为准。 |

# 1. 总  则

## 1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1)“政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2)“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目是指靖远县畜牧兽医局。

3)“招标人”是指采购人和其委托的招标机构，本项目是指靖远县畜牧兽医局和甘肃招金国际招标有限公司。

4)“投标人”是指向本次招标人提交投标文件的供应商。

5)“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6)“招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要及其他相关补充材料和相关变更内容。

7)“投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

8)“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

9)“货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等。

10）“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

11)“服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

12）“自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

13)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

# 2. 投标须知

## 2.1 招标

### 2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定相关货物及服务的供应商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 2.1.2 招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）评标办法；

（6）合同主要条款。

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝，为无效投标，其风险自行承担。

### 2.1.3 招标文件的修改与补充

投标截止日期3天前，无论出于何种原因，采购人（招标机构）可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

采购人（招标机构）对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商；不足15日的，采购人（招标机构）应当顺延提交投标文件的截止时间，投标截止日发生变化的应在相应媒体发变更公告。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标人应根据相关法律条例规定，决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更通知上述每一投标人。

### 2.1.4 答疑会和现场考察

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 2.2 投标

### 2.2.1 投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 2.2.2 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 2.2.3 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 2.2.4 联合投标

两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件及实施条例的规定。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

本项目不适用联合体投标。

### 2.2.5 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 2.2.6 投标综合要求及说明

1）投标人投标应按照招标人标书要求只能报一个方案进行投标，否则按无效投标处理；

2）投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

3）投标人在投标文件中所列出的所有货物、配件、软件等均视为包含在投标项目以及报价中；

4）投标人在本次项目中所提供的货物对于招标文件中的技术参数要求必须满足，并提供生产厂家的授权文件，必须符合国家相关规定的要求，否则视无效投标；

5）同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。（财办库[2003]38号）

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6）招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一和财政部令[2004]第18号中第七十四条第一至五项情形之一的及第七十七条规定的，有权布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

7）招标人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

8）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人无义务和责任承担相关费用（如果投标商中标则应向代理机构支付招标代理服务费按照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的标准，向中标人收取招标服务费。

9）投标人在制作投标文件时须按照资料内容编制目录。

### 2.2.7 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

报价部分，此次投标报价须标明各品目单价报价、各品目合计报价及本次招标采购货物总价，否则视为无效投标。

投标人按照招标文件要求填写的 “报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物或服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

(3)在一年之内，投标供应商本次投标中对同一品牌同一型号产品的报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。否则，投标供应商的投标文件将视为无效投标或者取消其中标资格。

技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）技术要求偏离表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件、本项目所需其他证书及相关要求证明材料；

（4）法定代表人授权书原件、身份证复印件及授权代表身份证复印件加盖公章(正反面)。（注:1式2份，1份装入正本中，1份单独递交开标现场工作人员确认其身份及法人或授权人身份证原件）

（5）投标产品厂家授权书原件及售后服务承诺函原件（投标人如不是制造厂家需提供）；

（6）投标保证金交纳凭证；

（7）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（8）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（9）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（10）商务条款偏离表；

售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

### 2.2.8 投标文件格式

1）投标人在制作投标文件时须按照资料内容编制目录。

2）投标人应严格按照招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

3）对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 2.2.9 投标有效期

投标文件在正式递交日期起60日内有效。

### 2.2.10 投标保证金

投标保证金数额及交纳方式：见投标须知前附表第五条。

投标人必须从基本帐户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处、个人或其他机构名义交纳。

未中标投标人的投标保证金，在中标结果公示5个工作日后且无异议，投标单位联系采购代理机构办理退还事宜。对于未能按要求交纳投标保证金的投标，招标人将视为非实质性响应招标文件的要求而予以拒绝，即为无效投标。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

（4）在中标公示期内放弃中标结果的。

### 2.2.11 投标文件的份数和签署

投标人应编制正本（1份）、副本（3份）、电子版（U盘1份）投标文件，并明确标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件中除要求由投标法定代表人或被授权人签字的内容必须签字并盖章外，其他每页也须加盖公章。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明。

### 2.2.12 投标文件的密封

投标人应将投标文件正、副本分别用标有“正本”和“副本”字样的专用信封独立密封，并在信封上标明“项目名称”、“招标编号”、“投标商名称”（盖章）、“详细地址” 和“请勿于2016年9月28日10：00之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效投标，且招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

为方便招标人唱标，投标人请另做一份由投标人法定代表人或被授权人签字、盖投标人公章的书面投标报价表，单独密封于一小信封内，（密封要求与投标文件密封要求相同），同投标文件一同单独递交。

### 2.2.13 投标文件递交

投标文件应在投标文件递交时间内送达靖远县政府1号统办楼1楼119室，招标人将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

### 2.2.14 投标文件递交时间

投标截止时间为：2016年9月28日上午10：00

招标人可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

### 2.2.15 投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按投标文件的密封要求加写标志。

## 2.3 开标

招标人将于规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人或授权代表人必须参加开标会议。

开标会议在有关监督部门的监督下，由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，除投标截止时间前递交合格撤回通知的投标文件不予开封外，将检查投标文件是否符合投标文件的密封要求。

开标后，将由招标人按照递交投标文件的逆顺序公开宣读有效投标人的投标报价表所有内容，以及招标人认为必要的其它内容。

招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

## 2.4 评标

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（3）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

## 2.5 定标

定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

评标方法分为综合评分法和最低价评价法。

综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
    定标程序

评委会将评标情况写出书面报告，按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

招标人在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

根据采购人确定的中标人，招标人在甘肃省政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 2.6 中标通知书及中标供应商的确定

### 2.6.1 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第18号第五十九条之规定，采购人依法享有经授权的中标供应商确定权。

按照“综合评分法”，采购人原则上根据评标委员会的评议结果按顺序确定中标供应商。当评标总得分最高的投标供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定评标总得分次高的投标供应商为中标供应商。

中标供应商确定后，由招标人以公告的方式公布中标结果并向中标供应商发出中标通知书，中标公示届满后，要求其按实际供货量与采购人签订合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，市公共资源交易中心在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

按照“最低价法”，招标人原则上在确定最低报价的前提下，确定拟中标供应商。当价格最低的投标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定与排位在中标供应商之后第1位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

### 2.6.2 合同授予原则

招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

### 2.6.3 合同的签署、履行及验收

中标人按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第18号第六十八条、第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同。

中标人应在合同签订之前向采购人交纳中标金额5%的履约质量保证金或从中标价款中扣除，一年期满无任何质量问题后由采购人无息退还。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约质量保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

验收

中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，货物（设备）使用和运行合格无质量问题，采购人应签署《验收单》。

### 2.6.4 其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标人负责解释。

# 3. 澄清和质疑

## 3.1 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

## 3.2 对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早购买招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在招标文件发售期届满之日起七个工作日由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在          澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在收到质疑函3个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

## 3.3 对招标过程和中标结果的质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于甘肃政府采购网发布中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在白银市靖远县畜牧兽医局兽医实验室设备采购项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 3.4 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

## 3.5 其他

甘肃政府采购网网址：http://www.gszfcg.gansu.gov.cn/

澄清或质疑函递交地点：甘肃招金国际招标有限公司

# 4. 货物需求

## 4.1 货物或服务需求一览表

| 序号 | 品 目 | 规格型号（主要技术参数） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | *7寸TFT高清真彩全触摸液晶屏，曲线图形实时显示程序,*中英文双语选择显示.热盖高度可无极微调适合各类管材和板材，*样品台可更换，无需工具。*程序存储数上万，通过U盘下载无限量程序，USB2.0接口及LAN接口，热盖温度：30℃~112℃可调，热盖自动关闭功能：有，9677模块：96孔×0.2ml+77孔×0.5ml（标配），96模块：96孔×0.2ml（选配），多功能模块：9677模块+原位载盘（选配），样品台温度范围：0℃~100℃，最大升温速度：5℃/秒，最大降温速度：4℃/秒，样品台温度均匀性：≤±0.2℃，样品台温度准确性：≤±0.1℃，控温方式 ：模拟管和样品台，变温速度可调 ：变温速度可调，程序存储数10000个以上，通过U盘下载无限量程序，最大步骤30个，可做多重嵌套循环，时间递增/递减1~120秒，可做Long PCR实验，温度递增/递减0.1~10.0℃，可做Touchdown PCR实验，多用户密码登录，确保用户隐私及程序安全，只需输入碱基排列情况，自动计算解链和退火温度，极大地提高工作效率，程序向导功能，输入几个必要的参数即可完成编程，有自动暂停/断电保护，4℃保温，保温时间无限长，通讯接口：USB2.0、LAN，电压范围：全球通：85V~265V，50-60Hz，梯度温度均匀性≤±0.2℃，温度准确性≤±0.1℃，梯度范围：30℃~99.9℃，梯度温度范围≤30℃，梯度温度点分布 12列，需提供生产厂家针对本项目的授权函原件。 | 1 | 台 |
|  | PCR仪 | 1、7寸”TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示热盖及样品台温度。*2、样品台规格: 16孔*0.2ml独立样品台，也适用96*0.2ml孔板。六个独立样品台可设置各自的梯度温度。*3、采用美国顶级半导体芯片制造商MARLOW的产品，并提供供应商证明。4、最大变温速度：5.5℃/秒。*5、相邻两个子模块间的温差最高可达25℃。6、温度范围：0℃～99.9℃；温度均匀性：≤±0.15℃。*7、实时曲线显示热盖及样品台的温度。8、主机可储存最多15,000个PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序或升级软件。9、独特的前进风后出风的风道设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间。*10、有TM计算器，选配软件可远程控制多台仪器。需提供生产厂家针对本项目的授权函原件。 | 1 | 台 |
| 2 | 电泳仪 | 一、电泳仪性能指标：1.并联输出4组，*输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V) 4-600mA (1mA) 1-300W(1W)；2.微电脑智能控制，操作界面更加方便，工作状态中，可以实时微调；3.大屏幕LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间；4.具有存储记忆功能（10组3步程序）；5.参数可以连续设定，可单步或分步工作；*6.具有来电恢复功能 ，精致轻巧的外观和造型；7.具有安全保护及报警功能，*具有小电流维持功能。二、电泳槽性能指标：1.外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm ；*2.凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm ；*3.试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)；4.可排枪加样，缓冲液总容量：650ml；5.制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶；透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察；6.凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察；7.高柔韧性导线，开盖断电，确保安全；8.桥式设计，节省缓冲液；9.耐高温，不变形；*10.限位功能，操作准确；11.可拆卸电极架及电极头，方便清洗和维修；*12.纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳。 | 2 | 套 |
| 3 | 凝胶成像仪 | 原装进口1、CCD相机 *1.1 CCD：1inch 科研级CCD芯片 *1.2 CCD分辨率：1600×1200，200万真实像素，像素大小：7.4μm (H)x 7.4 μm (V)。1.3 图像分辨率：760万像素 *1.4 动态范围：4.8OD 1.5 灵 敏 度：10 pg DNA（0.01ng），EB染色 *1.6 F1.2的6倍光学变焦镜头，焦距11.5－69mm可调 1.7 成像视野：21cm x 26cm 1.8 自动对焦，自动调节焦距，光圈。1.9 USB2.0 数据传输模式 2、暗箱 *2.1 具有6个滤光片位置 2.2 312nm推拉式紫外透照台，一体式紫外防护板，方便样品操作。2.3 顶部反射白光，透射白光，用于照明以及考马斯亮蓝或银染的蛋白胶、胶片或膜 2.4 标配F590干涉滤光片，可进行包括EB，gelred，goldview染色的DNA／RNA胶 2.5 不锈钢箱体，环氧涂层，有效防止化学腐蚀 3、图像软件 3.1 Quantum-Capt software，一键成像技术，自动获取最优画质图像 3.2 方法驱动拍照程序，可自行设定拍照参数，保存为指定文件，实现方法驱动拍摄 3.3 具有图像管理技术(Image Master technology)，可使操作者直观了解图像的亮度、动态范围和像素饱和度，进而实现对每幅图像进行控制 3.4 具有3D扫描功能，图像可直接呈现3D模式，方便了解信号强度 3.5 特有的GLP功能：可根据用户需要分别保存图片，注释实验名称/时间，内容、光圈、焦距、大小、曝光参数等信息，方便日后查询原始文件 3.6 具有背景去除以及定量分析功能 3.7 集图像采集和图像分析于一身，具有曝光过度识别、图片质量控制、反白、反转、对比度调整等功能；具有分子量测定、光密度分析、条带间百分含量计算、自动/手动菌落计数等功能。4、配置 凝胶成像系统主机包含：200万像素CCD相机、CN-1100暗箱（侧白光）、312nm推拉式紫外透照台、6位滤光片轮，F590滤光片 1个、紫外光保护屏、紫外白光转换屏，需提供生产厂家针对本项目的授权函原件。 | 1 | 套 |
| 4 | Ⅱ级生物安全柜 | 1.气流模式：30%外排，70%循环 2.流入气流平均风速0.53m/s，下降气流平均风速0.35m/s *3.进口知名品牌ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995% 4.工作室洁净等级 :10级（美联邦209E） 5.使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试 *6.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，提供证明文件 *7.进口知名品牌单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动 *8.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器， 9.LCD液晶屏显示，温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等参数. *10.温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 11.前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警 *12.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 13.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 14.玻璃前窗采用倾角设计 15.具有紫外灯，并具有紫外预约功能。16.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有防爆、防溅、防紫外线的功能。17.压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa 18.KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 19.具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；低风速报警功能；前窗位置异位报警功能；前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；20.联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动， 21.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置。*22产品具有第三方出具的安全检测报告 23.柜内电源：双防水插座设计24.有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔， 25.噪音≤63分贝 26. 外部尺寸（宽×深×高） ： 1340mm×790mm×2130mm，工作区尺寸 （宽×深×高）： 1250mm×575mm×625mm 售后 1、有专门的售后服务网点及工程师（可提供办事处登记表及工程师证明材料） 2、产品自安装调试结束之日起计算保修期，质保一年，终生维修。需提供生产厂家针对本项目的授权函原件 | 2 | 台 |
| 5 | 漩涡混匀器 | 电源：220V， 功率：40W， 转速：2400转/分，工作台直径：100mm橡胶，耐磨橡胶 。外形尺寸：120×100mm | 1 | 台 |
| 6 | 空调 | 1.技术参数 1.1冷暖型。1.2电源:220V，50Hz。*1.3功率：1 P。1.4适用面积：10-15m2。 | 4 | 套 |
| 7 | 废液缸 | 玻璃材质，直径300mm | 7 | 个 |
| 8 | 分析天平 | 1.中文操作面板 2.前置式水平调节泡 3.多组合式风罩 4.优化的微小加样称量－采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加量的响应速度 5.动态温度补偿功能－时时修正环境温度变化对称量结果的影响 独特的应用功能：1.多种称量单位－毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位 *2.环境滤波优化设置－根据用户工作现场的环境特点，可对天平进行高、中、低滤波优化设置。3.自动清零设置。*4.经典应用模式－计件称量和百分比称量 *5.内置下挂式秤钩。6.标配RS232通讯接口－方便连接打印机、电脑和其他外围设备 7.可选配第二显示器。量程(g) 220，可读性(g)0.001，重复性(g)0.001，线性误差(g)0.002，准确度级别II，秤盘尺寸(mm)ø120，秤盘上方空间(mm)185。（精度：千分之一） | 1 | 台 |
| 9 | 酸度计 | 1.大屏幕LCD段码液晶显示 2.自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准 3.手动温度补偿功能，仪器级别0.01级，测量参数pH、mV，测量范围pH(0.00~14.00)pH ， mV（-1999～1999）mV，分辨率pH0.01pH，mV1mV，基本误差pH±0.01pH±1个字，mV±0.1%（FS），稳定性（±0.01pH±1个字）/3h，温度补偿手动(0.0～60.0)℃，电源AC (220±22)V，(50±l )Hz，机箱外型编号WXS-A008-1。 | 1 | 台 |
| 10 | 试剂柜 | 板式结构 外形尺寸： 900*450*1800mm,1、柜体：采用18mm厚优质三聚氰胺板(基材为高密板)，切割面以2mm厚的封边条封边。2、门板：采用18mm厚优质三聚氰胺板条块连接。3、层板：采用18mm厚优质三聚氰胺板，所有切割面以2mm厚封边条封边。4、铰链：采用DTC铰链。5、拉手：不锈钢或合金拉手。6、地脚：采用塑胶可调地脚，可调高度20mm。7、防水处理：整体安装定位后，必须用透明玻璃胶将板块连接处涂上，做好防水处理。 | 2 | 个 |
| 11 | 冰柜 | 容积≥350L，输入功率320W，储存温度-10~-25℃，气候类型N，样式卧式顶开门，安全门锁设计，底部带脚轮，制冷方式直冷，材料，柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐化、喷涂工艺；内胆材料：防腐蚀轧花铝板；保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；功能介绍 *控温方式：高精度微电脑温度控制系统；*采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示；*高低温报警、传感器故障报警、声光报警功能；*开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。特色功能 *采用特别优化的制冷系统，底置冷凝器，保证温度精确、稳定，系统运行可靠；内嵌式门封条，防尘又方便清洗；柜体内配置人性化钢丝框篮，更加方便物品存放；压缩机：采用名牌全封闭高效压缩机；无氟环保制冷剂；装箱清单， 除霜铲：1把，钥匙：1套，产品合格证书：一份；产品维修与使用说明书：一份；产品保修凭证：一份；资格证明，医疗器械生产企业许可证，ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证， ISO13485医疗器械质量管理体系认证，OHSAS18001职业健康体系认证，医疗器械产品注册证，保修期:验收合格后，整机免费保修3年，终身维修。 | 1 | 台 |
| 12 | 磁力搅拌器 | 电 源：220V 50Hz，3、搅拌转速：起动～2600r/min，4、最大搅拌容量：1000ml，5、工作托盘：￠120mm，6、加热功率：300W。 | 1 | 台 |
| 13 | 移液器（单道） | 1. 大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。2.符合人体工程学设计的指托确保轻松握持。3.真正的单手操作-左右手都可进行量程设定。*4.具有量程锁定，防止操作过程中量程改变。*5.整支移液器可进行121°C（2 bar）高压湿热灭菌。6.四位数字放大显示，保证清晰与高精度。*7.Transferpette。S特色的简易校准Easy Calibration技术-无需特殊工具即可进行调整。*8.仅为12.5 mm的短移液行程设计减少发生RSI的风险（重复性劳损）。9.耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用。10.颜色识别标识方便选择合适的吸头。11.根据IVD指令98/79拥有欧盟CE标志。*12.DKD（标准实验室证书）认证。13.标准配置：整支灭菌单道微量移液器，数字可调量程，conformity资格认证，含有性能认证证书及壁挂架。14.原装进口。15.量程与数量：单道数字可调（0.5~10ul、2~20ul）各2支。。需提供生产厂家针对本项目的授权函原件 | 4 | 把 |
| 14 | 移液器(八道) | 1 .大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。 2 符合人体工程学设计的指托确保轻松握持。 3 真正的单手操作-左右手都可进行量程设定。*4 具有量程锁定，防止操作过程中量程改变。5、阶梯式吸头脱卸装置能显著地减少去除吸头所需的力量。 6、V形环由FKM材质制成，减少平行稳固地安装吸头所需的力量，并适配于不同供应商的吸头。7、锥头O型圈，增加了吸头的密闭性，扩大了吸头的适用性。 8、Transferpette S 特色的简易校准Easy Calibration技术-无需特殊工具即可进行调整。 9、多道枪身部位可360℃双向旋转，带有阻尼，手臂甩动后不用调整此部位的位置。*10、每个零部件均可轻易单独拆卸与维修，活塞耐腐蚀。11、四位数字放大显示，保证清晰与高精度。12、退吸头时实行吸头顺序推出原则，省力省时，减少手部疲劳。13、整支移液器可121℃高温湿热灭菌。*14、根据量程范围进行颜色标识，可快速选择所需量程移液器及吸头。15、原装进口。 16、量程与数量：(5-50、30-300ul）。每个量程各1支。需提供生产厂家针对本项目的授权函原件 | 2 | 把 |
| 15 | 实验台 | 台面外形规格：1500*750*830mm ,钢木结构，1、台面：采用12.7mm厚的品牌台面，圆弧收边并加厚到25.4mm，台面四周底下开止水槽。2.柜体：结构采用厚18mm(±5%)E1级品牌制作，并以2mm进口PVC封边条，采热溶胶防水封边处理。3.背板：采用厚18mm(±1%)E1级品牌制作，采用活动结构，安装预埋螺母，易拆装，便于水管、电气的维修。4.抽屉：采四面抽墙与抽头接合，抽墙采用厚18mmE1级品牌，并以封边条，采热溶胶防水封边处理；抽底采厚18mm(±1%)中密度板，抽墙与抽头采螺丝锁合，把手安装时是其固定锁合螺丝需贯穿抽墙及抽头，予以整体锁合以增加强度。颜色可选。5.框架：40×60×2mm方钢管，表面经酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90微米。耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长，不低于10年。6. 五金配件及其他 （1）抽屉及门片扣手：PVC内凹型拉手。（2）可调脚： 组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，M12×60 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 8 | 个 |
| 16 | 水槽柜 | 台面外形规格：1500*750*830mm 钢木结构，1、台面：采用12.7mm厚的品牌台面，圆弧收边并加厚到25.4mm，台面四周底下开止水槽。2.柜体：结构采用厚18mm(±5%)E1级品牌制作，并以2mm进口PVC封边条，采热溶胶防水封边处理。3.背板：采用厚18mm(±1%)E1级品牌制作，采用活动结构，安装预埋螺母，易拆装，便于水管、电气的维修。4.抽屉：采四面抽墙与抽头接合，抽墙采用厚18mmE1级品牌，并以封边条，采热溶胶防水封边处理；抽底采厚18mm(±1%)中密度板，抽墙与抽头采螺丝锁合，把手安装时是其固定锁合螺丝需贯穿抽墙及抽头，予以整体锁合以增加强度。颜色可选。5.框架：40×60×2mm方钢管，表面经酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90微米。耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长，不低于10年。6. 五金配件及其他 （1）抽屉及门片扣手：PVC内凹型拉手。（2）可调脚： 组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，M12×60 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。水槽、水龙头：PP水槽。三联化验专用水龙头，出水嘴为尖嘴型，陶瓷阀芯，铜体，表面环氧树脂喷涂，防腐蚀。 | 2 | 个 |
| 17 | 酶标仪 | ※1.工作波长范围（nm）：400-800；2.检测范围（A）：-0.100～4.000；※3.滤光片配置：标准配置405nm、450nm、492nm、630nm，在400-800范围内最多同时配置10个滤光片；4. 读板速度：5秒/96孔（单波长）；:10秒/96孔（双波长）；※5.波长特性：仪器配置的滤光片的正确度是±1.0nm，半宽度是8nm±1nm。5.吸光度准确度（A）： ±0.01（当测量范围在0.000-2.000之间）；※6.线性误差：±1.0%（当测量范围在0.000-2.000之间）；※7.仪器的测量重复性：≤0.5% ※8.仪器的稳定性（A）：≤±0.005；9.分辨率（A）：0.001。10.由检测系统、打印系统、显示系统、控制和处理系统和光系统组成，八个检测通道，滤光片式单色器，ARM微处理器系统，彩色触摸屏。※11.操作界面：具有开机自检功能；自动选取滤光片，振板和通讯功能，振板强度和时间可调；※12.操作方式：仪器有触摸屏和鼠标两种操作方式；※13.仪器可以存储200个检测程序、200组定标参数和曲线及其能存储105组整板检测数据；※14.检测功能：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式选择功能；※15.检测方法：仪器具有吸光度检测、定性检测、定量检测三种方法。16.打印和输出：仪器可以打印、输出以下结果：a)仪器根据不同的检测方法可以分别打印输出吸光度值、临界值、阴阳性结果、半定量值、浓度结果、参考值判断结果、定标曲线、质控数据、L-J质控图；b)可以打印病人的综合报告；17.质控功能：a)仪器可以存储、查询和打印全月质控数据和质控图；b)室内质控功能：同时对6个项目质控，每个项目1-2个浓度，有即刻法，L-J质控图法，可进行Westgrad多规则判定；18.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口，有两种通讯协议可供用户选择；19.仪器具有延时检测功能；※20.光源信号监测功能：可即时监测8通道光源信号。需提供生产厂家针对本项目的授权函原件 | 1 | 台 |

## 以上参数中“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离，将被视为无效投标；

## 4.2 交货时间及地点

交货时间：按照合同签订时间

交货地点：靖远县畜牧兽医局指定地点

# 5. 技术要求

## 5.1 总体要求

- 投标报价应包含完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用；

- 除有特别要求的项目外其余质保期为自验收合格之日起1年；

- 对尺寸、重量的要求，皆为大约数。

## 5.2销售服务和技术支持的要求

货物必须满足招标文件技术参数

### 5.2.1 售前服务

### 投标时提供产品生产厂家授权函

### 5.2.2 售后服务

投标时提供生产厂家售后服务承诺函及供应商售后服务承诺

## 5.43特别声明

1、对参数不按设备真实参数投标，进行虚假应标者，经评委会确认，按废标处理。

2、本项目采购内容参数为最低要求，可以同等或优于此标准参数投标，优于的正偏离参数应在偏离表中注明，并提供真实的证明材料为依据。

# 6. 评标原则及办法

## 6.1 评标工作中的原则及组织

### 6.1.1 原则

招标人组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

1）评标委员会成员人数不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3)评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 6.1.2 组织

1）评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会下设商务评审组和技术评审组。商务评审组根据招标文件要求负责投标文件的商务审查评价；技术评审组根据招标文件要求负责投标文件的技术部分审查评价。

2）招标人:由采购人和招标代理机构组成，负责对外联系并配合交易中心工作人员开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3）监督部门：由同级财政局采购办公室、市公共资源管理办公室、市公共资源交易中心监督科等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

4）审核小组：由监督部门和组织评审科共同组成，负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表进行统计审核，并汇总计算总分。

## 6.2 评标内容及标准

### 6.2.1 评标标准

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3）对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4）评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 6.2.2 无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标:

1）投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

2）投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

3）投标人未按以下要求递交提交本项目投标保证金；

（一）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。
（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

4) 投标文件未按规定编制、标注、密封、封装的；

5) 超出投标商经营范围投标的；

6）投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

7）投标函、法人授权函、生产厂家授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

8）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

9) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

10）投标文件中每包以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

11）投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

12）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

13）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

14）投标的所需服务，在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；其中：

① 投标阶段应视为无效投标；

② 已中标而无供货的视为中标无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

15）经评审委员会认定，认为控制授权函等方式，恶意抬高其价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

16）投标有效期不足60天的；

17）在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

18）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

19）经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

20）违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

21）招标文件规定的其它无效投标条件。

## 6.3 评标的程序和方法

### 6.3.1 评标程序

1）评标委员会商务评审组对投标文件中投标人资质进行审查评价及打分，填写商务打分表。完成打分后将商务打分表交由审核小组进行审核，对审核小组提出的审核意见有义务进行解释说明，必要时可以在审核小组的监督下对商务打分表进行修正，待审核无误后即可离开评标现场，不参与技术评审；

2）评标委员会技术评审组对投标文件中技术部分进行审查评价及打分，填写技术打分表。完成打分后将技术打分表交由审核小组进行审核，对审核小组提出的审核意见有义务进行解释说明，必要时可以在审核小组的监督下技术打分表进行修正，待审核无误后即可离开评标现场。

3）根据评标委员会填写的商务打分表和技术打分表，由审核小组对投标人的商务得分、技术得分、价格得分依次进行计算汇总。

### 6.3.2 评标方法

本项目采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

选择“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

一、价格  35分

在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

二、技术40分

1、技术参数及指标完全满足招标文件参数要求得40分。负偏离每项扣5分，最多不超过五项。超过五项按废标处理。（*项参数除外）

三、商务  25分

1、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2015年度财务审计报告得4分，纳税记录得2分 ，社保缴纳证明得4分。否则不得分。共计10分（以上原件带至评标现场备查）

2、投标人须提供近三年内项目类似采购业绩（以投标人签订合同单合同的总金额在100万元以上为准），5份至9份得5分，10份及以上得11分，少于5份不得分；共计11分。（原件带至评标现场备查）

3、提供银行出具的信用代码证复印件得2分，否则不得分。出具近三个月内银行资信证明原件得2分；否则不得分。共计4分。（原件带至现场备查）

### 6.3.3 变更采购方式后采用的评标方法

经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性谈判或其他采购方式采购后，原采用 “综合评分法”的项目将选择“最低评标价法”做为评标方法。

## 6.4 评标委员会的职责

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

## 6.5 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。
5）废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

# 7. 附件

附件1：合同格式及条款

附件2：投标函

附件3：法人授权函

附件4：投标报价表

附件5：服务项目偏离表

附件6：生产厂家授权函

附件7：确认函

(以上附件内容详见后附件)

## 附件1：合同格式及条款

政 府 采 购 供 销 合 同

合同编号：JYCG-ZC16118-HT

甲    方（采购人）   靖远县畜牧兽医局

乙   方 （供应商）：

代   理   机  构 ：  甘肃招金国际招标有限公司

为了保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

- 采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 项目 | 型号及主要技术指标 | 采购预算（万元） | 中标价（万元） | 节约资金（万元） | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交货地点、时间：

交货时间：        年    月    日到       年    月    日前交货完毕。

甲方单位名称：                      指定地点：

乙方联系人：                        联系电话 ：

三、合同一般条款：

1．乙方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由乙方负责。

2．设备交付使用前的运输费、装卸费用由乙方承担。乙方承担设备正常运行前的一切责任和费用。

3．甲方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由乙方负责。

4．乙方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。

5．免费提供现场培训，免费提供2人或2人以上制造商培训中心培训；所有设备提供1年免费售后服务。

6．付款方式：

本合同不预付货款，乙方按合同规定交货，经甲方（使用单位）验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票，由甲方支付合同总金额的95%，剩余的5%作为质量保证金，待验收合格质保期满，无任何质量问题，无息付清。

7．甲乙双方签订的合同，应在甘肃招金国际招标有限公司监督下认真履行。

8．违约责任：乙方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给甲方带来的损失由乙方负责。

9．质量验收：

（1）到货后甲方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

（2）甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由乙方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，甲方可通知乙方停止供货，解除合同。

四、经济责任：

（一）乙方责任

（1）乙方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，甲方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，乙方须向甲方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，甲方同意利用的按质论价，不能利用的，乙方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，乙方应按逾期交货部分货物价款总值的5‰向甲方偿付违约金。

（3）中标人必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，中标人必须向甲方支付逾期交货部分货物总额5‰的违约金。逾期交货超过30日，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

（4）乙方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的10%时，视为整批货物不合格。

（二）甲方责任

甲方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向乙方支付退货部分货款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

五、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

六、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

七、其它未尽事宜由甲乙双方协商约定。

八、本合同一式六份，经甲乙双方和甘肃招金国际招标有限公司签字盖章后生效，甲方两份，乙方两份，甘肃招金国际招标有限公司一份,靖远县采购中心一份，均具有同等法律效力。

| 乙方:（章） 法定代表人: 签字日期: 地址: 电话: 邮编: | 甲方:（章）靖远县畜牧兽医局 法定代表人: 签字日期: 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 经 办 人: 签字日期: | 经 办 人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |
| 代理机构:（盖章）甘肃招金国际招标有限公司 地址：兰州市城关区民主西路6号光源大厦1202室 邮编：730030 开户行：中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部 账 号：6200 1400 0010 5152 8748 法定代表人或（委托代理人）签字: 签字日期: |

## 附件2：投标函

投   标   函

致：

根据已收到的招标编号为                  的XXX所需XXXX项目招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件正本  份、副本     份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。

5、我方同意所递交的投标文件在60天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、投标有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户  名：

账  号：

8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字：

年    月   日

## 附件3：法人授权函

法人授权函

致 ：

本授权函声明：            （投标人全称）         任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与招标编号为               的XXXX单位所需XXXX项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

授权日期：         年    月    日

法定代表人身份复印件：

授权人身份证复印件：

## 附件4：投标报价表

投标报价表

项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 商标 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |

注：1、为方便唱标，请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

2、报价部分，此次投标报价须标明各品目单价报价、各品目合计报价及本次招标采购货物总价，否则视为无效投标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

## 附件5：

## 技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务项目偏离表

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标实际参数 | 偏离情况 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

## 附件6：

生产厂家授权函

致：

关于贵方      年   月   日就XXXX所需XXXX项目招标采购（招标编号：JYCG-ZC16118 ）事宜，我公司作为投标产品的生产厂家特授权             (投标人名称)代理本公司进行投标，并提供我方制造的                          产品（产品型号），按贵方与                 (投标人名称)签订的合同要求，及时保质保量提供中标产品。

本授权函自      年    月    日起有效，授权招标有效期60天。

授权厂家名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

## 附件7：招标文件确认函

各投标人：

项目名称：白银市靖远县畜牧兽医局兽医实验室仪器设备采购项目

招标编号：JYCG-ZC16118

该招标文件内容（投标人资质要求、技术参数、评标办法等）经我单位审定同意后发布，若对招标文件内容有质疑事项我方愿意负责答复并承担相应责任。

招标人签字：

（盖    章）

2016年  月  日

# Text boxes

正面

背面

正面

背面