政府采购招标项目

国内公开招标文件

（第二册）

采购编号：NBITC-20161201G

项目名称：宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

专用检测设备采购项目

宁波市国际招标有限公司

2016年11月

温馨提示：投标文件必须书本装订，不能活页。

目    录

第五部分  采购公告	1

第六部分  投标资料表	5

第七部分  评标标准	9

第八部分  招标货物清单及技术规格	12

# 第五部分  采购公告

发布时间：2016年11月23日

公告期限：2016年11月23日至2016年12月12日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它有关办法，宁波市国际招标有限公司就  宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心专用检测设备采购项目  进行公开招标，现欢迎合格供应商参加投标。

一、采购编号：NBITC-20161201G

二、项目概况：采购货物名称、数量、用途及主要技术规格：

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 （万元人民币） | 用途及主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多样品研磨珠均质仪 | 1 | 18.00 | 主要用途：能快速彻底的研磨动植物组织，血管，皮肤，骨, 根，细菌，酵母，土壤，粪便等各类样品，高效的提取核酸或蛋白。 |
| 2 | 序号2-1：药品冷藏箱 | 6 | 27.00 | 主要用途：主要用于药品，试剂储存等。 |
|  | 序号2-2：超低温冰箱 | 2 | 20.00 | 主要用途：样品、试剂、菌种、毒种等的超低温保存 |
| 备注：投标人应对子包2中的序号2-1至序号2-2同时投标，否则作无效投标处理 |
| 3 | 序号3-1：十万分之一分析天平 | 1 | 10.00 | 主要用途：用于微量样品称量，高精度微量程移液器的期间核查 |
|  | 序号3-2：十万分之一天平 | 1 | 10.00 | 主要用途：用于实验室样品、标准品等的高精度称量。 |
|  | 序号3-3：精密天平（精确至0.1mg） | 1 | 2.00 | 主要用途：用于前处理过程中的样品称量 |
| 备注：投标人应对子包3中的序号3-1至序号3-3同时投标，否则作无效投标处理 |
| 4 | 拍打式均质器 | 2 | 10.00 | 主要用途：要应用于:食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等特别适合微生物检测样本的制备。 |
| 5 | 恒温振荡金属浴 | 2 | 5.00 | 主要用途：用于分子检测中微量离心管的干式快速加热。 |
| 6 | 超声波清洗机 | 1 | 4.00 | 主要用途：用于实验室器皿的超声清洗。 |
| 7 | 酸蒸清洗装置 | 1 | 12.00 | 1、能确保痕量分析和超痕量分析最低的空白值，整个清洗是通过石墨加热板加热产生的高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。 2、能高效而经济的清洗。 3、操作简单方便。 4、配合元素分析前处理用，可以减少交叉污染，提高工作效率。 5、具备极低的空白值。 6、具备极低的清洗试剂消耗。 7、酸蒸清洗器十分适于与微博消解仪配套使用，可用于清洗微波消解或常规压力消解的各种消解罐，如PFA、PTFE、石英罐，以及用于烧杯、容量瓶、ICP的雾化室和火炬管等的痕量清洗。 |
| 8 | 氮吹浓缩系统 | 1 | 6.50 | 主要用途：能加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失； 可由光学传感器自动独立监控浓缩过程；当蒸发浓缩至预设体积时，系统自动报警提示并同时停止相应通道的气体供应；浓缩过程无需人工看管。 |
| 9 | 8位自动赶酸装置 | 1 | 19.00 | 主要用途：用于实验室痕量或超痕量样品的消解前处理浓缩赶酸。 |
| 10 | 序号10-1：智能一体化蒸馏仪 | 1 | 6.00 | 主要用途：实现操作简单、自动蒸馏、节能降耗等目的，用于食品监测领域中的二氧化硫残留量的蒸馏操作以及苯酚等的重蒸馏等。 |
|  | 序号10-2：智能一体化蒸馏仪 （配水蒸汽发生器） | 1 | 6.5 | 用于实验室样品的蒸馏前处理。 |
| 备注：投标人应对子包10中的序号10-1至序号10-2同时投标，否则作无效投标处理 |
| 11 | 真空泵 | 2 | 7.00 | 主要用途：作为质谱和冻干机的真空泵使用。 |
| 12 | 序号12-1：自动洗瓶机 | 1 | 9.00 | 主要用途：用于实验室器皿的自动清洗。 |
|  | 序号12-2：实验自动洗瓶机 | 1 | 11.00 | 用于清洗实验用器具（如容量瓶、样品瓶、比色管、移液管等）的清洗、烘干。 |
| 备注：投标人应对子包12中的序号12-1至序号12-2同时投标，否则作无效投标处理 |
| 13 | 多功能洗板机 | 1 | 12.00 | 主要用途：用于清洗酶标板的，配合酶标仪使用 |
| 14 | 双泵分液泵 | 1 | 5.60 | 主要用途：用于分装培养基、琼脂或缓冲液等液体。 |
| 15 | 序号15-1：自动液液萃取仪 | 1 | 6.50 | 主要用途：用于实验室样品前处理的自动液液萃取。 |
|  | 序号15-2：自动液液萃取仪 | 1 | 6.00 | 封闭式气流震荡内循环原理，一键启动，自动萃取；萃取过程无需放气；萃取结束自动清洗；萃取废液经由活性炭吸附罐吸附，自动排放，所有的运行指令、参数均可通过液晶触摸屏操作。自动化程度高、省时省力、节能环保。用于实验室水质检测挥发酚、阴离子等项目的液液萃取前处理。 |
| 备注：投标人应对子包15中的序号15-1至序号152同时投标，否则作无效投标处理 |
| 16 | 粘度计 | 1 | 7.00 | 主要用途：食品样品的粘度测量。 |
| 17 | 化学需氧量自动分析系统 | 1 | 8.00 | 主要用途：进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解；用于饮用水、环境监测、教育、科研、疾控、食品检测等领域各种复杂的水质分析。 |

备注：投标报价超出各子包号或子包分项序号的预算价的均作无效标处理。

三、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目特定资格条件为：

2.1符合中华人民共和国有关技术标准；

2.2本项目不接受联合体投标；

四、采购文件的获取：

需要参加本项目投标的供应商必须通过从采购代理机构规定的时间内，以购买的形式获取正式的招标文件，未购买招标文件供应商的投标将被拒绝。

五、招标文件发售期限：

2016年11月23日至2016年12月12日09：30止；每天08：30-11：30，13：30-17：00（双休日及法定节假日除外）。

六、采购文件发售形式、售价及购买地点、联系电话：

1、采购文件售价为每份 300.00 元人民币，售后不退。

2、采购代理机构只出售电子文本形式的采购文件；潜在供应商可到采购代理机构现场购买或进行网上购买，如需网上购买，请另付50 元人民币信息服务费，并请按下述户名、  开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号）。

户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行及帐号：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

帐号：94090154800000191

网上购买标书流程：

进入“宁波市国际招标有限公司”网站（网址：http://www.nbbidding.com/a/），点击采购公告栏目的“MORE”，在“标题”栏里找到本项目的采购公告，点击公告标题进入对应项目的采购公告界面，再点击“网上购买标书申请”按钮，进入购买申请界面，按照系统提示进行操作。

3、购买地点：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区正大巷32号305室）

联系电话0574-87386429；

传真0574-87642508。

温馨提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发售人员，并在底单上注明供应商的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。

七、投标截止时间：2016年12月13日09时30分（北京时间）

八、投标地点：宁波市国际招标有限公司四楼开标大厅（宁波市江北区正大巷32号）

九、开标时间：2016年12月13日09时30分（北京时间）

十、开标地点：宁波市国际招标有限公司四楼开标大厅（宁波市江北区正大巷32号）

十一、采购人及其委托代理机构联系方式：

采  购  人：宁波出入境检验检疫局技术中心

地      址：浙江省宁波市马园路9号

联系人姓名：李女士

电      话：0574-87022612

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司
地        址：宁波市江北区正大巷32号305室

联   系   人：林燕、姜春辉、鲍顺翱、王媛

联 系  电 话：0574-87307605、87356230

十二：其他注意事项：

1、参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上成功进行注册登记。联系电话：0574-87187578

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

第六部分  投标资料表

本部份关于本次招标货物的具体要求是对第一册“投标人须知”的相关条款的具体表述或补充、修改，如有矛盾，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 6.1 | 采购人名称：宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
| 6.2 | 合同名称：检验、检疫设备采购合同 |
| *6.3 | 合格的投标货物来源：国内/进口（货已在中国境内的）（本次采购为非专门面向中小企业） |
| 6.4 | 招标机构名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 6.5 | 采购形式：自主分散采购 采购方式：公开招标 采购人地址、电话、传真： 浙江省宁波市马园路9号、0574-87021011、0574-87145357 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 6.6 | 投标报价：货到业主指定地点价 含设备价、6.19条款规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、所有应邀纳的税及按照本册第八部分“技术规格”要求的维护保养价格等 |
| *6.7 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 6.8 | *一、资格标准：详见“第五部分 采购公告”中“三、供应商的资格要求”。 对第一册的补充：要求供应商按照招标文件第一册“7.2资格证明文件”的要求提供资格证明文件，其中： 1.财务状况报告证明材料：要求提供上一年度财务报表复印件加盖投标人公章； 2.依法缴纳税收的证明材料：要求提供依法缴纳税收承诺书（原件，格式见本册附件3）； 3.依法缴纳社会保证资金的证明材料：有效的社会保险登记证复印件加盖投标人公章；依法缴纳社会保障资金承诺书（原件，格式见本册附件4）； 4.具备履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料：要求提供“投标人资格声明”（原件，格式见第一册附件）； 二、注意： 子包1、子包2（序号2-2）、子包3（序号3-1、序号3-2）、子包4、子包7、子包9、子包11、子包13、子包14、子包16、子包17：接受进口产品的报价；提供进口产品的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（原件加盖供应商公章）；承诺内容如下：对原产地在中国境外的货物，供货时承诺是中国海关完税的可合法销售的货物，并承诺货物交付时随货物向采购人提供海关完税的税单、商检证明、原产地合格证明书等原件供采购人核对。 除以上指定子包(序号)接受进口产品的投标，其余子包(序号)均不接受进口产品的投标，否则作无效标处理。 3、进口产品与国内产品认定标准以“财办库（2008）248号”《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》文件准。 |
| *6.9 | 投标文件的组成：招标文件第一册第一部分“投标人须知”第七条规定的投标人应提交的投标文件。 [对招标文件第一册第一部分“供应商须知”第7.2项第（10）中“投标人为贸易公司时还需提供制造商资格声明（可以是传真件或复印件）”及第（11）中“制造商为本次招标出具的授权函（格式见附件，投标人为贸易公司时适用，国内制造商出具的授权函须为原件）”的规定，本项目不作要求] |
| 6.10 | *（1）投标保证金金额及递交时间： 子包1：3600.00元人民币； 子包2：9400.00元人民币； 子包3：4400.00元人民币； 子包4：2000.00元人民币； 子包5：1000.00元人民币； 子包6：800.00元人民币； 子包7：2400.00元人民币； 子包8：1300.00元人民币； 子包9：3800.00元人民币； 子包10：2500.00元人民币； 子包11：1400.00元人民币； 子包12：4000.00元人民币； 子包13：2400.00元人民币； 子包14：1120.00元人民币； 子包15：2500.00元人民币；； 子包16：1400.00元人民币；； 子包17：1600.00元人民币；； 投标保证金在2016年12月13日09时30分（北京时间）之前交纳并到账（否则以无效标处理）。 收款单位：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 银行帐号：94090154800000191 （2）投标保证金退还：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| *6.11 | 投标保证金形式： 可选择可选择：银行汇票、银行电汇（必须从投标人单位账户汇出）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。不接受现金交纳形式。 |
| *6.12 | 投标有效期： 90 天。 |
| 6.13 | 投标文件份数：正本： 1 份（含彩色样本）、副本： 4 份（含彩色样本）。 |
| 6.14 | 投标文件递交至：宁波市国际招标有限公司四楼开标大厅（宁波市江北区正大巷32号） |
| 商 务 条 款 资 料 |
| 6.15 | 履约保证金金额：不适用 |
| 6.16 | 履约保证金形式：不适用 |
| 6.17 | 交货地点：业主指定地点 交 货 期：签订合同后60日内； |
| 6.18 | 应提供的伴随服务：详见 “第八部分 表B. 货物的技术规格和要求表” 投标文件应标明货物完成安装调试的周期。 |
| 6.19 | 备品备件要求：货物质保期内所需的备品备件清单及价格，并列出清单及价格，计入投标总价中； |
| 6.20 | 质量保证期（或保修期）：详见 “第八部分 表B. 货物的技术规格和要求表” |
| 6.21 | 售后服务：详见 “第八部分 表B. 货物的技术规格和要求表” |
| 6.22 | 付款方式和条件： 1.供方向需方提供全额发票，需方向供方预付50%合同款； 2.货到安装、调试验收合格后，需方向供方支付50%余款 |
| 6.23 | 货物送达或安装现场：业主指定地点 |
| *6.24 | 备选方案的报价：本项目不接受备选方案。 投标联合体规定：本项目不接受联合体投标。 |
| 授 予 合 同 |
| 6.25 | 1．按照招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知确定的规格、数量和金额签订合同； 2．按照宁波检验检疫局有关规定，中标人应同时与宁波检验检疫局签订廉政合同； 3.合同格式采用《宁波出入境检验检疫局仪器设备采购合同》格式。 |
| 招 标 代 理 服 务 费 |
| 1.本招标代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。 2.中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |

注意：1.本部分内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款。投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对招标文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

2. 有关发布本次招标的公告、中标公示的媒体：

发布公告：中国政府采购网www.ccgp.gov.cn

中国采购与招标网 www.chinabidding.com.cn

宁波市国际招标有限公司网 www.nbbidding.com

宁波市政府采购网www.nbzfcg.cn

中标公示：中国政府采购网www.ccgp.gov.cn

中国采购与招标网 www.chinabidding.com.cn

宁波市国际招标有限公司网 www.nbbidding.com

宁波市政府采购网www.nbzfcg.cn

# 第七部分  评标标准

一、评标办法

1.本评标标准是对第一册“投标人须知”中F.评标及定标以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准。

2.本项目评标采用综合评分法。评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对各子包的投标文件分别打分汇总后计算各子包的平均分，即为各子包各投标人的综合得分。按综合得分自高向低次序排出各子包的评标结果排序。

3.本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

二、评标程序

1.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格的投标人不进入比较与评价程序。

（1）资格性审查：依据法律法规和投标人须知第7条和第二册第六部分“投标资料表”中的相关条款（若有）的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性、投标保证金是否符合要求、是否符合经营范围等方面进行审查。

（2）符合性检查：依据投标人须知第7条、第二册中第六部分“投标资料表”中的相关条款（若有）、第七部分“评标标准”、第八部分“招标货物清单和技术规格”的规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、投标有效期的符合性，并对招标文件是否做出实质性响应进行审查。

（3）同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如有多家代理商参加同一品牌同一型号产品的投标，应作为一个供应商计算。

2.比较与评价：按照招标文件的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，计算其相应的评分分值（详见评分标准）。

3.综合评估：经过初步审查、比较与评价，评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对各子包的投标文件分别打分汇总后计算各子包的平均分，即为各子包各投标人的综合得分。

4.推荐中标人

按综合得分由高到低排序，推荐各子包评标结果排序第一的投标人为各子包的中标人。若投标人的综合得分相等，则投标价低者列前。

5.确定中标人

采购人根据评标报告中推荐的各子包的中标人顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标人）确定各子包的中标人。

三、评标委员会

1.受采购人的委托，招标代理公司根据国家《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、国家财政部第18号令的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

3.评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。

（2）大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。

（3）投标函总价大写金额与开标一览表总价大写金额不符的以开标一览表总价为准。

按上述方法调整后的投标报价对投标人有约束力，如果投标人不接受修改后的投标报价，则视其作撤标决定，其投标保证金将不予退还。

4.在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准；若发现电子文本与书面文本不一致，则以书面文本为准。

四、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2.投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

*五、投标文件有重大偏差的将被直接作无效标处理。重大偏差指：

1.投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

2.投标文件无法定代表人或被授权人签字及签字人无法定代表人有效授权的；

3.投标人不符合投标人须知第1条关于合格的投标人的要求的，或投标人的资格不满足招标文件第二册“投标资料表”第6.8条款要求的，或资格证明文件不全的；

4.国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证等货物未提供相关证书的；

5.超出经营范围投标的；

6.投标文件的组成或格式的盖章、签署、出具不符合本招标文件要求的；

7.投标有效期不足的；

8.投标报价超出预算价的；

9.法定代表人为同一个人的两个或多个法人，母公司、子公司（包括全资子公司）、控股公司在同一货物招标中同时投标的；

10.招标文件中打“*”条款负偏离的；

11.在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有行贿或欺诈行为或投标人试图对评标委员会的评标进行影响的，将依法否决其投标。

六、评标过程保密

采购结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

*七、预算价

本次公开招标设有预算价：详见“第五部  招标公告”项目概况，超出预算价的投标作无效标处理。

八、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

评分标准（兼评委打分表）

招标编号：NBITC-20161201G                             本标准适用于所有子包

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分得分（标准分100分） |  |  |  |
| 技术分 35 分 | 设备先进性（5分）：评标委员会对投标设备的先进性进行评议，被评为“优”的投标设备，得5-4分；被评为“中”的设备得3-2分，被评为“差”的设备得1分。 |  |  |  |
|  | 配置完整性（5分）：评标委员会对投标设备的配置完整性进行评议，被评为“优”的投标设备，得5-4分；被评为“中”的设备得3-2分，被评为“差”的设备得1分。 |  |  |  |
|  | 产品适用性（5分）：评标委员会对投标设备的整体适用性进行评议，被评为“优”的投标设备，得5-4分；被评为“中”的设备得3-2分，被评为“差”的设备得1分。 |  |  |  |
|  | 技术指标响应性（20分）： （1）完全响应招标文件“货物的技术规格和要求表”中各项指标的得20分； （2）“货物的技术规格和要求表”中每偏离（负偏离）1条未标“△”指标的扣5分，扣完为止； （3）“货物的技术规格和要求表”中标“△”的指标有1条不符合（负偏离）的技术响应分（20分）得0分。 （4）“货物的技术规格和要求表”中标“*”的指标有1条不符合（负偏离）的投标，将被判为无效标投标。 |  |  |  |
| 商务分 15 分 | 交货期（2分）：完全响应招标文件交货期的，得2分；交货期有偏离的不得分； |  |  |  |
|  | 付款条件（2分）：完全响应招标文件付款条件的，得2分；付款条件有偏离的，不得分； |  |  |  |
|  | 质保期（3分）：完全响应招标文件质量保证期要求的，得1分，每增加一年的加1分，最多3分； |  |  |  |
|  | 投标产品（是指与投标产品同一型号）销售情况的：（5分）投标文件中须提供合同复印件，合同原件须在投标截止时间前另行提供；每提供1个投标产品业绩得1分，满分5分。 投标人在投标截止时间前未提供合同原件或合同复印件未附入投标文件中或原件与投标文件中的合同复印件不一致的，其相应评分，不予计取。 |  |  |  |
|  | 优于招标文件的承诺与建议（3分）：对投标文件实质上优于招标文件要求的建议进行评议，满分3分。 |  |  |  |
| 售后 服务10分 | 维保方案及费用（3分）：评委将对出保后维修方案及费用进行评议，满分3分。 |  |  |  |
|  | 操作及维修培训计划（2分）：承诺提供免费操作及维修培训，得2分，无不得分。 |  |  |  |
|  | 软件升级及日常保养（3分）：承诺软件终生免费升级、保修期内免费提供每3个月提供一次免费设备保养、故障响应时间为6小时内到现场，得3分，每缺一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 售后服务机构实力（2分）：评委对售后服务机构的综合实力进行评议，满分2分。 |  |  |  |
| 价格分 40 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6% 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×40%×100 得分四舍五入保留到小数点后一位。 |  |  |  |

评委签名：                                       2016年  月  日

# 第八部分  招标货物清单及技术规格

- 招标货物清单

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 （万元人民币） | 用途及主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多样品研磨珠均质仪 | 1 | 18.00 | 主要用途：能快速彻底的研磨动植物组织，血管，皮肤，骨, 根，细菌，酵母，土壤，粪便等各类样品，高效的提取核酸或蛋白。 |
| 2 | 序号2-1：药品冷藏箱 | 6 | 27.00 | 主要用途：主要用于药品，试剂储存等。 |
|  | 序号2-2：超低温冰箱 | 2 | 20.00 | 主要用途：样品、试剂、菌种、毒种等的超低温保存 |
| 备注：投标人应对子包2中的序号2-1至序号2-2同时投标，否则作无效投标处理 |
| 3 | 序号3-1：十万分之一分析天平 | 1 | 10.00 | 主要用途：用于微量样品称量，高精度微量程移液器的期间核查 |
|  | 序号3-2：十万分之一天平 | 1 | 10.00 | 主要用途：用于实验室样品、标准品等的高精度称量。 |
|  | 序号3-3：精密天平（精确至0.1mg） | 1 | 2.00 | 主要用途：用于前处理过程中的样品称量 |
| 备注：投标人应对子包3中的序号3-1至序号3-3同时投标，否则作无效投标处理 |
| 4 | 拍打式均质器 | 2 | 10.00 | 主要用途：要应用于:食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等特别适合微生物检测样本的制备。 |
| 5 | 恒温振荡金属浴 | 2 | 5.00 | 主要用途：用于分子检测中微量离心管的干式快速加热。 |
| 6 | 超声波清洗机 | 1 | 4.00 | 主要用途：用于实验室器皿的超声清洗。 |
| 7 | 酸蒸清洗装置 | 1 | 12.00 | 1、能确保痕量分析和超痕量分析最低的空白值，整个清洗是通过石墨加热板加热产生的高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。 2、能高效而经济的清洗。 3、操作简单方便。 4、配合元素分析前处理用，可以减少交叉污染，提高工作效率。 5、具备极低的空白值。 6、具备极低的清洗试剂消耗。 7、酸蒸清洗器十分适于与微博消解仪配套使用，可用于清洗微波消解或常规压力消解的各种消解罐，如PFA、PTFE、石英罐，以及用于烧杯、容量瓶、ICP的雾化室和火炬管等的痕量清洗。 |
| 8 | 氮吹浓缩系统 | 1 | 6.50 | 主要用途：能加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失； 可由光学传感器自动独立监控浓缩过程；当蒸发浓缩至预设体积时，系统自动报警提示并同时停止相应通道的气体供应；浓缩过程无需人工看管。 |
| 9 | 8位自动赶酸装置 | 1 | 19.00 | 主要用途：用于实验室痕量或超痕量样品的消解前处理浓缩赶酸。 |
| 10 | 序号10-1：智能一体化蒸馏仪 | 1 | 6.00 | 主要用途：实现操作简单、自动蒸馏、节能降耗等目的，用于食品监测领域中的二氧化硫残留量的蒸馏操作以及苯酚等的重蒸馏等。 |
|  | 序号10-2：智能一体化蒸馏仪 （配水蒸汽发生器） | 1 | 6.5 | 用于实验室样品的蒸馏前处理。 |
| 备注：投标人应对子包10中的序号10-1至序号10-2同时投标，否则作无效投标处理 |
| 11 | 真空泵 | 2 | 7.00 | 主要用途：作为质谱和冻干机的真空泵使用。 |
| 12 | 序号12-1：自动洗瓶机 | 1 | 9.00 | 主要用途：用于实验室器皿的自动清洗。 |
|  | 序号12-2：实验自动洗瓶机 | 1 | 11.00 | 用于清洗实验用器具（如容量瓶、样品瓶、比色管、移液管等）的清洗、烘干。 |
| 备注：投标人应对子包12中的序号12-1至序号12-2同时投标，否则作无效投标处理 |
| 13 | 多功能洗板机 | 1 | 12.00 | 主要用途：用于清洗酶标板的，配合酶标仪使用 |
| 14 | 双泵分液泵 | 1 | 5.60 | 主要用途：用于分装培养基、琼脂或缓冲液等液体。 |
| 15 | 序号15-1：自动液液萃取仪 | 1 | 6.50 | 主要用途：用于实验室样品前处理的自动液液萃取。 |
|  | 序号15-2：自动液液萃取仪 | 1 | 6.00 | 封闭式气流震荡内循环原理，一键启动，自动萃取；萃取过程无需放气；萃取结束自动清洗；萃取废液经由活性炭吸附罐吸附，自动排放，所有的运行指令、参数均可通过液晶触摸屏操作。自动化程度高、省时省力、节能环保。用于实验室水质检测挥发酚、阴离子等项目的液液萃取前处理。 |
| 备注：投标人应对子包15中的序号15-1至序号15-2同时投标，否则作无效投标处理 |
| 16 | 粘度计 | 1 | 7.00 | 主要用途：食品样品的粘度测量。 |
| 17 | 化学需氧量自动分析系统 | 1 | 8.00 | 主要用途：进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解；用于饮用水、环境监测、教育、科研、疾控、食品检测等领域各种复杂的水质分析。 |

备注：投标报价超出各子包号或子包分项序号的预算价的均作无效标处理。

二、招标货物技术规格和要求

总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2符合中华人民共和国有关技术标准；

2. 交货前的买方查验

2.1买方有权在产品组装期间到卖方的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。

3. 对投标人提供培训、产品安装与验收的要求

3.1卖方负责培训操作人员和管理人员，买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.2卖方应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3买方验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。买方可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4买方验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在买方负责人确认货物外包装完整的前提下由卖方的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，卖方应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。卖方应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受全部设备，卖方负责赔偿该项目的一切损失。

表A投标货物概况

| 子包 |  | 设 备 名 称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用 户 名 | 数量 | 供货年份 | 联 系 电 话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |

表B.  货物的技术规格和要求表

# 子包1：多样品研磨珠均质仪             数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：能快速彻底的研磨动植物组织，血管，皮肤，骨, 根，细菌，酵母，土壤，粪便等各类样品，高效的提取核酸或蛋白。 |  |
| 1.2、功能要求：采用快速、垂直的振荡在极短时间里彻底破碎难以裂解的样本，制成组织匀浆，配合相关试剂高效、稳定提取核酸和蛋白。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| *1.3.1、采用“8字型”立体三维运动方式，可以使样品管同时产生三种运动方式旋涡式，震荡式，抽吸式“，从而使微珠均匀高效的撞击样品得到高效的破碎效果； |  |
| 1.3.2、转速范围：最高可达10.0m/s； |  |
| 1.3.3、2秒内达到最大速度，2秒内减到停止； |  |
| 1.3.4、时间设定：120秒，每秒递增； |  |
| 1.3.5、循环数：可设1-9个循环，每个循环之间可设1-300秒停顿时间； |  |
| 1.3.6、可以有60个预设程序，12个客户个性化程序储存空间； |  |
| 1.3.7、触摸屏，USB 端口，可随时更新程序，数据导入输出功能 |  |
| 1.3.8、可随意更换适配器，常温适配器有：2.0ml×24，15ml×12，24×4.5ml等可选； |  |
| 1.3.9、每个适配器都可作为管架， 放上样品直接放入-80度冰箱内； |  |
| 1.3.10、安全装置：开盖检测，电动机过热检测，转子故障检测，声音警报功能； |  |
| 1.3.11、驱动系统：无碳刷电机驱动； |  |
| 1.3.12、旋钮式压盖设计，可使样品管100%能压牢； |  |
| 1.3.13、透明顶盖，频闪灯设计，可清晰观察整个样品破碎流程； |  |
| 1.3.14、针对不同的样品，提取DNA、RNA、蛋白有不同的优化试剂盒。 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、标配主机（已含内含24*2ml适配器），1台； |  |
| 1.4.2、12*15ML常温适配器，1台； |  |
| 1.4.3、15ml原装PP管，1包（500个/包）； |  |
| 1.4.4、2ml原装PP管，1包（500个/包）； |  |
| 1.4.5、原装不锈钢珠（大小不一），1瓶（500g/瓶）； |  |
| 1.4.6、1cm直径原装不锈大钢珠，50个； |  |
| 1.4.7、原装陶瓷珠（大小不一），1瓶（500g/瓶）。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包2：

# 序号2-1：药品冷藏箱          数量：6

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：主要用于药品，试剂储存等。 |  |
| 1.2、功能要求：用于储存生物制品，试剂药品等。当机器制冷系统发生故障或温差大于偏离值时，警报系统开始发出警报声，提醒使用者及时对箱内药品作出处理，降低不必要的损失。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz |  |
| 1.3.2、样式：立式 |  |
| △1.3.3、有效容积≧890L |  |
| *1.3.4、外部尺寸：高度不得高于200cm，宽度或厚度不得大于88cm |  |
| 1.3.5、温度控制： |  |
| 1.3.5.1、电脑控制，温度数字显示，调节单位为1℃； |  |
| 1.3.5.2、风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃。 |  |
| 1.3.6、安全系统： |  |
| 1.3.6.1、完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警； |  |
| 1.3.6.2、内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时制冷系统； |  |
| 1.3.6.3、采用进口名牌Danfoss压缩机及EBM冷凝风机； |  |
| 1.3.6.4、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀； |  |
| 1.3.6.5、合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 |  |
| 1.3.7、人性化设计 |  |
| △1.3.7.1、12层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间； |  |
| 1.3.7.2、安全门锁设计，防止随意开启； |  |
| 1.3.7.3、大屏幕数字温度显示，便于观察； |  |
| 1.3.7.4、宽电压带，适合电压不稳定地区； |  |
| 1.3.7.5、适合环境温度10℃~32℃，湿度60％以下地区使用； |  |
| 1.3.7.6、发泡箱体，透明真空钢化玻璃门，止动脚轮方便使用； |  |
| 1.3.7.7、内设照明灯。 |  |
| 1.3.8、提供同类产品的省内用户名单。 |  |
| 1.4、配置清单：标配。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包2：

# 序号2-2：超低温冰箱                                     数量：2

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：样品、试剂、菌种、毒种等的超低温保存 |  |
| 1.2、功能要求： |  |
| 1.2.1、能冷冻达到-85℃ |  |
| 1.2.2、高低温报警，当温度偏离设定值一定范围以上时发出视听报警（设定的偏离值(（5℃～20℃）可调）。断电报警，过滤网检查报警，自我诊断，电池更换通知 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| △1.3.1、有效容积：≥510L。立式。 |  |
| 1.3.2、温度范围：-50℃~-86℃(环境温度30℃)。 |  |
| △1.3.3、隔热层：硬质聚亚胺脂原位整体发泡+V.I.P PLUS真空隔热板 |  |
| 1.3.4、外门1 个，采用坚固的新型单手操作外门把手，可另行附加门挂锁。独立不锈钢框架内门，内门可拆卸，便于清洁和除霜。 |  |
| 1.3.5、搁架：具有3 个独立可调节的不锈钢搁架。 |  |
| △1.3.6、压缩机： 2个。采用双重制冷回路设计，一个压缩机发生故障，另一个能使温度保持在-65℃。密封式1100W。 |  |
| 1.3.7、采用智能化环保模式运行（ECO模式），比传统机型节能约16﹪。通过分别控制2台压缩机并监视保存箱的负荷状态，可有效优化运行，实现能耗最低化。 |  |
| 1.3.8、图示面板：采用液晶显示控制面板。增强操作性和可视性。利用数据记录功能，可在预设时间段内保留运行数据。监测/显示运行状态；通过监测日志功能进行数据管理；风扇电机异常独立监测；制冷回路异常独立检测。 |  |
| △1.3.9、配备真空释放口，操作方便。 |  |
| △1.3.10、采用无过滤网结构，无需进行费时的过滤网清洁。 |  |
| 1.3.11、噪音：在完全运行无负载状态下噪音小于50分贝，细玻璃纤维吸音降噪装置。 |  |
| 1.3.12、制冷剂：环保型HFC。符合RoHS。 |  |
| 1.3.13、报警系统：高/低温报警、门报警、断电报警、远程报警接点、自我诊断、零件更换通知、风扇锁定报警，制冷回路异常报警。 |  |
| 1.3.14、可选配温度记录仪，液碳后备制冷装置，中央监控系统，冻存架。 |  |
| 1.3.15、具有万向脚轮，方便移动。 |  |
| *1.3.16、外尺寸不得高于200cm，宽度或厚度不得大于88cm |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、标配主机一台 |  |
| 1.4.2、不锈钢冷冻架 ：12个 |  |
| 1.4.3、冻存盒：150个 |  |
| 1.4.4、除冰铲：1个 |  |
| 1.4.5、钥匙：1副。 |  |
| 1.4.6、有线超低温探头：1个 |  |
| 1.4.7、中继器：1个 |  |
| 1.4.8、两把长挂锁，用于锁门 |  |
| 以上为单台设备的配置。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包3：

# 序号3-1：十万分之一分析天平            数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于微量样品称量，高精度微量程移液器的期间核查 |  |
| 1.2、功能要求： |  |
| △1.2.1、能够准确称量0.1mg质量变化的样品，最小称量最少达到2mg |  |
| 1.2.2、水平向导(LevelGuide)，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡 |  |
| 1.2.3、动态图形显示(SmartTracTM)，直接显示天平已使用的称量范围 |  |
| 1.2.4、专业级全自动校准技术(proFACT)，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果 |  |
| 1.2.5、测试管理器(TestManagerTM)内置固件中进行符合SOP的日常测试，丰富的内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、滴定应用、移液器测试 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| △1.3.1、最大称量值81 g/220 g,可读性0.01mg/0.1mg.重复性(5%加载)0.02mg,线性0.2mg, 最小称量值(5%加载，k=2，U=1%)2mg； |  |
| △1.3.2、采用高分辨率后置式传感器。 |  |
| △1.3.3、采用内校方式，内置两组校正砝码。 |  |
| 1.3.4、状态指示灯(StatusLight)，通过颜色直观的显示天平的状态； |  |
| 1.3.5、具有中文界面的TFT彩色触摸屏(SmartScreen)，实现安全，便捷的天平操作； |  |
| 1.3.6、悬挂式网格秤盘(SmartGrid)，获得快速、准确称量结果； |  |
| 1.3.7、金属篮易巧称量件(ErgoClip Basket)，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响，完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁； |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、天平主机一台 |  |
| 1.4.2、5kg F1砝码一个 |  |
| 1.4.3、2kg F1砝码一个 |  |
| 1.4.4、1kg F1砝码一个 |  |
| 1.4.5、500g F1砝码一个 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包3：

# 序号3-2：十万分之一天平          数量： 1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于实验室样品、标准品等的高精度称量。 |  |
| 1.2、功能要求： |  |
| 1.2.1、上皿式的半微量天平。 |  |
| 1.2.2、偏载误差补偿功能，可选配格栏网格秤盘、夹具秤盘。 |  |
| 1.2.3、通信方式：标配内置RS232C、USB和Ethernet接口、SD存储卡卡槽，提供各种数据协议，也可连接到专为外部制造商设计的软件。 |  |
| 1.2.4、用户设置：≥15个用户设置。 |  |
| 1.2.5、防风罩：模块化设计，7种防风罩配置三面开启。 |  |
| △1.2.6、自动水平调节系统，软件支持手动水平调整。 |  |
| 1.2.7、集成多种个性化Apps应用程序，能过为用户提供特定工作流程的分步指南。 |  |
| 1.2.8、可以利用程序套用及公式编制功能，为用户的复杂特殊应用提供一个独立完整的程序，从而不借助电脑，天平可以给出一个完成的报告。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| △1.3.1、读数精度0.01mg |  |
| 1.3.2、量程220g |  |
| 1.3.3、秤盘尺寸：不小于85*85mm |  |
| 1.3.4、平均稳定时间：≤2s |  |
| 1.3.5、平均测量时间：≤6s |  |
| 1.3.6、重复性误差0-60g: ≤±0.015mg；60-220g: ≤±0.025mg |  |
| 1.3.7、线性误差≤±0.1mg |  |
| 1.3.8、偏心负载误差0.15mg（测试负载100g） |  |
| △1.3.9、最小样品量2毫克 |  |
| 1.3.10、超级单体传感器 |  |
| 1.3.11、时间温度触发的全自动内部校准 |  |
| 1.3.12、四级防震 |  |
| 1.3.13、高分辨彩色TFT5.7”显示和触摸屏, 可倾斜显示单元，控制单元可分离 |  |
| 1.3.14、Q-向导用户界面，可通过把多个程序组合在同一个任务中执行，使复杂的操作变得异常简单，最终结果符合GLP打印要求 |  |
| △1.3.15、具有偏心负载补偿功能 |  |
| 1.3.16、标配接口：RS-232 ， 9针；PS/2接口；以太接口 |  |
| 1.3.17、标配SD卡读卡器 |  |
| 1.3.18、15个操作者设置 |  |
| 1.3.19、可在屏幕上显示水平仪，并提供快速的水平调节指导，一键全自动调水平功能。 |  |
| 1.3.20、集成多种标准化Apps应用程序，能过为用户提供特定工作流程的分步指南。 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、标配主机 |  |
| 1.4.2、内置USB、Ethernet、RS-232C接口 |  |
| 1.4.3、标配SD卡卡槽 |  |
| 1.4.4、一键调水平功能 |  |
| 1.4.5、网格秤盘。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包3：

# 序号3-3：精密天平（精确至0.1mg）          数量： 1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于前处理过程中的样品称量 |  |
| 1.2、功能要求：用于前处理过程中的样品称量 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、最大称量值：2200g |  |
| 1.3.2、秤盘外形尺寸（W x D）: 180x180mm |  |
| 1.3.3、可读性：0.01g |  |
| 1.3.4、线性：0.02g |  |
| 1.3.5、重复性（sd）: 0.01g |  |
| 1.3.6、去皮范围：0 -2200g |  |
| 1.3.7、稳定时间: 1 s |  |
| 1.3.8、灵敏度温度漂移: 3.0 ppm/°C |  |
| 1.3.9、外部砝码校准 |  |
| △1.3.10、标配RS232数据接口 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、精密天平（标准配置） 1套 |  |
| 1.4.2、电源线 1套 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包4：拍打式均质器                    数量：2

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：要应用于:食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等特别适合微生物检测样本的制备。 |  |
| 1.2、功能要求：将原始样本(大的需要剪成约10×10mm块状)，与某种液体或溶剂放入均质袋，经本仪器的锤击板反复在样品均质袋上锤击，产生压力、引起振荡、加速混合、从而达到溶液中微生物成分处于均匀分布状态。本仪器适用于脑、肾、肝、脾等组织及微生物的均质处理，广泛应用于食品、药品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、全不锈钢机身 |  |
| △1.3.2、钢化玻璃透明门 |  |
| 1.3.3、多功能数字显示屏 |  |
| 1.3.4、静音电机刷 |  |
| 1.3.5、并排停靠叶片 |  |
| 1.3.6、可使用体积：50-400ml |  |
| △1.3.7、可调整均质速度（4,6,8,10次/秒） |  |
| 1.3.8、可调整均质时间（1秒-1小时或倒计时） |  |
| △1.3.9、可调整均质力度，可调整叶片与门间隙 |  |
| 1.3.10、Q-tight密封：液体不会从上面渗漏 |  |
| △1.3.11、可拆卸&清洗的Click&Clean 叶片系统 |  |
| 1.3.12、完全打开的门（270度） |  |
| 1.3.13、安全滴水盘 |  |
| 1.3.14、上置或前置式样品袋操作方式 |  |
| 1.3.15、功率：～100-240V/50-60Hz |  |
| 1.3.16、规格（长x宽x高）：42x26x26.5cm,重量：16kg |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、标配（包含主机、滴水盘电源线等）：1台 |  |
| 1.4.2、选配（） |  |
| 1.4.2.1、开袋器，3台 |  |
| 1.4.2.2、1ml固定容量吸液器(bagpipet R)，1台 |  |
| 1.4.2.3、BagClip 400 封口夹400，3包（50个/包） |  |
| 1.4.2.4、BagRack 400 储存架 400,3包（1个/包） |  |
| 1.4.2.5、BagPage 400 R 均质袋 400ml(具有整个滤膜),2包(500只/包) |  |
| 1.4.2.6、BagPage 400 R 均质袋 401ml(侧边滤膜),1包(500只/包) |  |
| 1.4.2.7、1ml固定容量吸液器用24cm塑料移液管,2箱(1000根/箱) |  |
| 1.4.2.8、BagPage 400 R 均质袋 400ml(无滤膜),1包(500只/包) |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包5：恒温振荡金属浴                     数量：2

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于分子检测中微量离心管的干式快速加热。 |  |
| 1.2、功能要求：能对eppendorf管进行快速均匀加热和降温 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、温度范围 室温以下14℃～100℃（最低设置温度0℃） |  |
| 1.3.2、加热时间 ≤15分钟（20到100℃） |  |
| 1.3.3、温度波动度 ≤±0.5℃ |  |
| 1.3.4、模块温度均匀性 ≤±0.5℃ |  |
| 1.3.5、加热速度 ≤12分钟（20到100℃） |  |
| 1.3.6、制冷时间 ≤8分钟 (从室温下降10℃) ≤15分钟(从100℃降到室温以上10℃) |  |
| 1.3.7、制冷速度 ≥6℃/分钟（从100℃降到室温）≥0.8℃/分钟（从室温开始下降10℃） |  |
| 1.3.8、振荡频率 300rpm~1500rpm |  |
| 1.3.9、振荡幅度 3mm |  |
| 1.3.10、定时时间 1～99小时59分钟 |  |
| 1.3.11、标准模块 a模块：40×1.5ml b模块：54×0.5ml c模块：96×0.2ml d模块：24×φ15mm(可根据用户需要定制模块) |  |
| 1.3.12、输入电源 ac220v±22v 50hz±1hz |  |
| 1.3.13、外形尺寸（ mm ） 328×166×249（ l x w x h ） |  |
| 1.3.14、重量 8.5kg |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、金属浴，主机 数量1 |  |
| 1.4.2、模块A，40×1.5ml 数量1 |  |
| 1.4.3、模块B，54×0.5ml 数量1 |  |
| 1.4.4、模块C，96×0.2ml 数量1 |  |
| 1.4.5、模块D，24×15mm试管 数量1 |  |
| 1.4.6、模块E，水槽模块：115×73×38 数量1 |  |
| 1.4.7、模块G，26×0.5ml+24×1.5ml 数量1 |  |
| 1.4.8、模块H，40×2.0ml 数量1 |  |
| 1.4.9、模块J，96孔酶标版 数量1 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包6：超声波清洗机                   数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于实验室器皿的超声清洗。 |  |
| 1.2、功能要求： |  |
| 1.2.1、数显设定超声清洗时间 |  |
| 1.2.2、工作时间倒计时显示 |  |
| 1.2.3、实时显示清洗槽内实际温度 |  |
| 1.2.4、室温-80℃的温度设定范围 |  |
| 1.2.5、1-99分钟总工作时间设定 |  |
| 1.2.6、配有专用不锈钢网篮、降音盖 |  |
| △1.2.7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 |  |
| 1.2.8、仪器的操作程序采用单片机软件 |  |
| 1.2.9、工作参数断电记忆功能 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、内槽 长·宽·高 (mm) L/W/H：600*400*300 |  |
| △1.3.2、容量L：不小于70 |  |
| 1.3.3、频率KHz：28 |  |
| △1.3.4、功率W：不小于1200 |  |
| 1.3.5、加热功率W：4000 |  |
| 1.3.6、温度可调℃：室温-80 |  |
| 1.3.7、时间可调min：1-99 |  |
| 1.3.8、排水：有 |  |
| 1.3.9、降音盖：有 |  |
| 1.3.10、网架：有 |  |
| 1.4、配置清单：超声波清洗器 1台 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包7：酸蒸清洗装置                    数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途： |  |
| 1.1.1、能确保痕量分析和超痕量分析最低的空白值，整个清洗是通过石墨加热板加热产生的高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。 |  |
| 1.1.2、能高效而经济的清洗。 |  |
| 1.1.3、操作简单方便。 |  |
| 1.1.4、配合元素分析前处理用，可以减少交叉污染，提高工作效率。 |  |
| 1.1.5、具备极低的空白值。 |  |
| 1.1.6、具备极低的清洗试剂消耗。 |  |
| 1.1.7、酸蒸清洗器十分适于与微博消解仪配套使用，可用于清洗微波消解或常规压力消解的各种消解罐，如PFA、PTFE、石英罐，以及用于烧杯、容量瓶、ICP的雾化室和火炬管等的痕量清洗。 |  |
| 1.2、功能要求：能确保痕量分析和超痕量分析最低的空白值，整个清洗是通过石墨加热板加热产生的高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。使用高效而经济的清洗，操作简单方便。配合元素分析前处理用，可以减少交叉污染，提高工作效率。具备极低的空白值。具备极低的清洗试剂消耗。酸蒸清洗器十分适于与微博消解仪配套使用，可用于清洗微波消解或常规压力消解的各种消解罐，如PFA、PTFE、石英罐，以及用于烧杯、容量瓶、ICP的雾化室和火炬管等的痕量清洗。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、尺寸建议：直径大于300mm；高度大于300mm。 |  |
| △1.3.2、接触反应管和试剂部分材质： PFA, PTFE。 |  |
| 1.3.3、加热板材质：镀PTFE石墨。 |  |
| 1.3.4、温度范围：最高应可达250°C。 |  |
| △1.3.5、批处理能力：最多可达48个消解管 。 |  |
| 1.3.6、试剂容积：至少400 mL (重复多次使用)。 |  |
| 1.3.7、冷却方式： 自然空气冷却。 |  |
| 1.3.8、能与实验室已有常用消解管相匹配（消解管规格最小内径15mm, 最大长度240mm）。 |  |
| 1.3.9、能确保痕量分析和超痕量分析最低的空白值，整个清洗是通过石墨加热板加热产生的高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。 |  |
| 1.3.10、能高效而经济的清洗。 |  |
| 1.3.11、操作简单方便。 |  |
| 1.3.12、配合元素分析前处理用，可以减少交叉污染，提高工作效率。 |  |
| 1.3.13、具备极低的空白值。 |  |
| 1.3.14、具备极低的清洗试剂消耗。 |  |
| 1.3.15、酸蒸清洗器适于与微博消解仪配套使用，可用于清洗微波消解或常规压力消解的各种消解罐，如PFA、PTFE、石英罐，以及用于烧杯、容量瓶、ICP的雾化室和火炬管等的痕量清洗。 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、原装标配主机：1台。 |  |
| 1.4.2、适合配套实验室原设备的辅助工具包：1套 |  |
| 1.4.3、中/英文使用说明书：1套 |  |
| 1.4.4、主流型号稳压电源（UPS，电池30MIN以上）：1套 |  |
| 1.4.5、24月质保证书：1套 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包8：氮吹浓缩系统                    数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：能加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失； 可由光学传感器自动独立监控浓缩过程；当蒸发浓缩至预设体积时，系统自动报警提示并同时停止相应通道的气体供应；浓缩过程无需人工看管。 |  |
| 1.2、功能要求：能加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失； 可由光学传感器自动独立监控浓缩过程；当蒸发浓缩至预设体积时，系统自动报警提示并同时停止相应通道的气体供应；浓缩过程无需人工看管。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、水浴温度、氮吹流速可任意设置、控制和实时显示；特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计，可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失； |  |
| 1.3.2、终点检测：12个光学传感器自动独立监控浓缩过程，当蒸发浓缩至预设体积时，系统自动报警提示并同时停止相应通道的气体供应，浓缩过程无需人工看管； |  |
| 1.3.3、可同时或分别浓缩其中的1到12个样品，浓缩瓶体积为50或150 mL； |  |
| 1.3.4、终点体积：自动感应点体积分别为0.5 mL, 1.0 mL和吹干（其他特别要求，可定制）； |  |
| 1.3.5、水浴温度：室温-99℃（±0.5℃）； |  |
| 1.3.6、时间控制：0-9999s； |  |
| 1.3.7、吹扫气压：≤15 psi (≤0.1 MPa)范围内设定，气体流量自动控制并保持恒定，不受开启的通道数量影响； |  |
| 1.3.8、气体输入压力：极限气压：150 psi (≤1 MPa)；工作气压：≤30 psi (≤0.2 MPa) |  |
| 1.3.9、气体消耗量：最大吹扫气压下，每通道约500mL/min； |  |
| 1.3.10、控制方式：手动模式、定时模式、定容定时模式； |  |
| 1.3.11、报警提示：在仪器开盖、浓缩完成、水浴水量不足时，仪器可蜂鸣报警提示； |  |
| 1.3.12、可快速完成样品置入、条件设定至仪器启动的过程，免去繁琐的准备工作； |  |
| 1.3.13、本机自带的强力排风系统可将有机挥发份和水蒸汽排出； |  |
| 1.3.14、电源：220V/60Hz； |  |
| 1.3.15、氮气流接口适用与实验室现有标准管道接口； |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、标配主机：1台 |  |
| 1.4.2、适合配套实验室原设备的辅助工具包：1套 |  |
| 1.4.3、中文使用说明书：1套 |  |
| 1.4.4、主流型号稳压电源（UPS，电池30MIN以上）：1套 |  |
| 1.4.5、24月质保证书 ：1套 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包9：8位自动赶酸装置                   数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于实验室痕量或超痕量样品的消解前处理浓缩赶酸。 |  |
| 1.2、功能要求：可与实验室已有进口型号微波消解主机连用，用于实验室痕量或超痕量样品的消解前处理自动浓缩赶酸。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、完全满足实验室实际使用要求 |  |
| 1.3.2、需要满足具体参数要求 |  |
| 1.3.2.1、转子要求 |  |
| △1.3.2.1.1原装进口自动赶酸转子（可与实验室已有型号微波主机连用）； |  |
| 1.3.2.1.2可同时实现8罐蒸发浓缩； |  |
| 1.3.2.1.3具备空气过滤设计； |  |
| 1.3.2.1.4具备单独粗口软管设计； |  |
| 1.3.2.1.5具备减少酸残留的专利设计； |  |
| 1.3.2.1.6接近下列参考样式 |  |
| 1.3.2.2、酸雾吸收装置与真空泵： |  |
| 1.3.2.2.1具备4 个洗瓶 |  |
| 1.3.2.2.2具备高效气体吸收装置 |  |
| 1.3.2.2.3具备高清洗效率 |  |
| 1.3.2.2.4具备全 PTFE 隔膜泵 |  |
| 1.3.2.2.5具备耐腐蚀性能 |  |
| 1.3.2.2.6具备易连接设计 |  |
| 1.3.2.2.7接近下列参考样式 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、8位蒸发浓缩转子：1套 |  |
| 1.4.2、防腐蚀真空泵：1套 |  |
| 1.4.3、酸雾吸收装置：1套 |  |
| 1.4.4、适合配套实验室原设备的辅助工具包：1套 |  |
| 1.4.5、中/英文使用说明书：1套 |  |
| 1.4.6、24月质保证书：1套 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包10：

# 序号10-1：智能一体化蒸馏仪                    数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：实现操作简单、自动蒸馏、节能降耗等目的，用于食品监测领域中的二氧化硫残留量的蒸馏操作以及苯酚等的重蒸馏等。 |  |
| 1.2、功能要求：用于食品检测中二氧化硫残留量、酚等项目的蒸馏前处理。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、加热元件采用六个碗状的PTC陶瓷加热器，单孔加热功率≤400W； |  |
| △1.3.2、远红外液位光感传感器控制馏出液终点，可实现自动定量蒸馏50-250ml；； |  |
| △1.3.3、内置自动加液泵，可用于加注纯水或清洗冷凝管路 |  |
| 1.3.4、主机设有氮气接口，六路氮气流量控制单元，可调流量：60-600ml/min（可选项）； |  |
| 1.3.5、内置冷却水循环自降温系统，无需外接冷却水源； |  |
| 1.3.6、加热功率可控，旋钮式调节改变单孔加热功率大小，功率范围：0-400W； |  |
| △1.3.7、每个远红外陶瓷加热腔体底部留有积液排泄口，防止积液造成电路短路； |  |
| 1.3.8、蒸馏样品：1-6个，均可单孔单控，整机设有漏电保护装置 |  |
| 1.3.9、额定功率：2400W可调 |  |
| 1.3.10、主机尺寸：96cm×53cm×35cm |  |
| 1.3.11、提供仪器保修5年 |  |
| 1.3.12、提供人员培训5人/次 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、主机一台 |  |
| 1.4.2、冷凝管固定支架一副 |  |
| 1.4.3、500ml双口玻璃烧瓶置放架一副 |  |
| 1.4.4、球形冷凝管10只 |  |
| 1.4.5、500ml双口玻璃烧瓶10只 |  |
| 1.4.6、250ml玻璃容量瓶10只及附属配件若干。 |  |
| 1.4.7、合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份、保险管2只 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 序号10-2：智能一体化蒸馏仪（配水蒸汽发生器）                  数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于实验室样品的蒸馏前处理。 |  |
| 1.2、功能要求：采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及专业设计冷凝管等技术手段，实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、加热元件采用六个碗状的PTC陶瓷加热器，单孔加热功率≤400W； |  |
| △1.3.2、远红外光感传感器控制自动蒸馏功能，可实现定量蒸馏50-250ml； |  |
| △1.3.3、主机设有氮气接口，六路氮气流量控制单元，可调流量：60-600ml； |  |
| 1.3.4、内置冷却水循环系统，无需外接冷却水源； |  |
| 1.3.5、加热功率可控，旋钮式调节改变单孔加热功率大小，功率范围：0-300W； |  |
| △1.3.6、每个远红外陶瓷加热腔体底部留有积液排泄口，防止积液造成电路短路； |  |
| △1.3.7、外置水蒸气发生装置，加热功率1200W |  |
| 1.3.8、蒸馏样品：1-6个，均可单孔单控 |  |
| 1.3.9、额定功率：2400W可调 |  |
| 1.3.10、主机尺寸：96cm×53cm×35cm |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、主机一台、冷凝管支架一个、外置水蒸气发生器一台、500ml双口玻璃烧瓶支架一套、球型冷凝管6只、500ml双口玻璃烧瓶6只、250ml玻璃容量瓶6只、加液泵一台及其附属配件若干。 |  |
| 1.4.2、合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份、保险管2只。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包11：真空泵             数量：2

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：作为质谱和冻干机的真空泵使用。 |  |
| 1.2、功能要求：真空泵，与实验室冻干机、质谱仪配套使用。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、排量： 50Hz：14.2 m3h-1/8.4 ft3min-1 60Hz：17 m3h-1/10 ft3min-1 |  |
| 1.3.2、速度 (Pneurop 6602) 50Hz：12 m3h-1/7.1 ft3min-1 60Hz：14.2 m3h-1/8.4 ft3min-1 |  |
| 1.3.3、极限压力：2 x 10-3 mbar/1.5 x 10-3 Torr |  |
| 1.3.4、极限压力 GB I：3 x 10-2 mbar/2.3 x 10-2 Torr |  |
| 1.3.5、极限压力 GB II：6 x 10-2 mbar / 4.6 x 10-2 Torr |  |
| 1.3.6、极限压力（带 Fomblin）：2 x 10-2 mbar/1.5 x 10-2 Torr |  |
| 1.3.7、水蒸汽的最大进气口压力：32 mbar / 24 Torr |  |
| 1.3.8、最大水蒸汽抽速 – GB I： 60 gh-1 |  |
| 1.3.9、最大水蒸汽抽速 – GB II： 220 gh-1 |  |
| 1.3.10、允许的最大出口压力：1 bar 表压/14 psig |  |
| 1.3.11、允许的最大进气口和气镇压力； 0.5 bar 表压/7 psig |  |
| 1.3.12、电机功率50/60 Hz：450/550W |  |
| 1.3.13、标称旋转速度50/60 Hz： 1500/1800rpm |  |
| 1.3.14、最小/最大油容量：0.65/1 l |  |
| 1.3.15、噪音级别：50Hz时48dBA |  |
| 1.3.16、工作温度范围：12～40℃ |  |
| 1.3.17、聚合物叶片 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、真空泵 1台； |  |
| 1.4.2、配套泵油5公升； |  |
| 1.4.3、进气口过滤器2个； |  |
| 1.4.4、O型圈2个。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包12；

# 序号12-1：自动洗瓶机                   数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于实验室器皿的自动清洗。 |  |
| 1.2、功能要求：。 |  |
| △1.2.1、一次成型不锈钢圆角内胆：耐高温、耐腐蚀、易清洁； |  |
| 1.2.2、多种清洗篮和清洗架可选，配置灵活多变； |  |
| 1.2.3、可清洗多种规格玻璃器皿或金属器械，满足多样化清洗要求； |  |
| 1.2.4、内腔容积：≥160L ； |  |
| 1.2.5、工作噪声：≤50dB； |  |
| △1.2.6、标配进水过滤器，孔隙率：96%，滤速：20-85m3/h，对水质进行优化； |  |
| 1.2.7、两路供水方式，清洗过程可选择不同来源或纯度的水作为清洗用水； |  |
| 1.2.8、额定外接水流压力：0.04—1.00Mpa，支持冷水和热水清洗； |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| △1.3.1、内置多种自动清洗程序：强力、标准、经济、漂洗、快速、超快、预洗，可根据用户实际需求另行定制程序； |  |
| 1.3.2、定制程序可灵活设置清洗时间、水温、漂洗次数、进水方式及加液方式等参数； |  |
| 1.3.3、图形显示不同程序的冲洗过程、时间、温度、清洗剂添加、余热烘干等信息，冲洗结束蜂鸣提示； |  |
| △1.3.4、变频水压控制技术，内部循环水压力可调整； |  |
| 1.3.5、水流方向：三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗（作用于物品内、外表面，如牙科手机表面及内腔）； |  |
| 1.3.6、自动排污：独特的双泵结构，双重不锈钢滤网，使污渍分离，自动排除； |  |
| △1.3.7、可自动存储10次以上实时清洗记录，实现清洗过程全面监控和记录，符合GMP要求，断电不丢失； |  |
| 1.3.8、自动故障诊断（提示）紧急停机； |  |
| 1.3.9、内置电压监测，如遇断电，程序终止并自动记录； |  |
| 1.3.10、配置软水机，进一步优化水质，减少或防止水垢产生； |  |
| 1.3.11、标配2台自动加液机，支持清洗剂自动添加。 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、主机 1台 |  |
| 1.4.2、酸、碱自动加液机（各一台） 2台 |  |
| 1.4.3、软水机 1台 |  |
| 1.4.4、清洗上篮 1套 |  |
| 1.4.5、标准清洗筐 2个 |  |
| 1.4.6、综合性清洗架 2套 |  |
| 1.4.7、安培瓶试管专用清洗篮 1套 |  |
| 1.4.8、锥型瓶/三角烧杯专用清洗篮 2套 |  |
| 1.4.9、胖肚吸管专用清洗架 1套 |  |
| 1.4.10、移液管专用清洗架 1套 |  |
| 1.4.11、B023碱性清洗剂（5kg/桶） 2桶 |  |
| 1.4.12、NA1酸性中和剂（5kg/桶） 2桶 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修3年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包12：

子包12-2：实验室自动洗瓶机                   数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于清洗实验用器具（如容量瓶、样品瓶、比色管、移液管等）的清洗、烘干。 |  |
| 1.2、功能要求：能自动化清洗实验用器皿及器具（如容量瓶、锥形瓶、样品瓶、比色管等），并自动干燥。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、有效清洗容积≥190L。 |  |
| 1.3.2、全自动微电脑清洗装置。 |  |
| 1.3.3、电源220V，50hz，峰值功率≤5KW，加热功率≤4KW |  |
| 1.3.4、循环泵软启动变频控制，水循环量0--500L/min可调节；清洗剂分配泵≥2个，进水流量能控制，屏幕能显示进水量。 |  |
| 1.3.5、仪器应采用顶部供水方式为清洗栏架供水，清洗水从清洗篮架底部中心位置进入清洗篮架。 |  |
| 1.3.6、具有干燥功能，温度可调（室温-120℃），干燥时间可控制（0-300分钟）。 |  |
| 1.3.7、能够清洗如烧杯、容量瓶、锥形瓶、三角瓶、比色管、量筒等实验常用器具。 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、主机1台（包含控制系统、内置水循环泵和排水泵、内置式纯水增压泵、内置式双蠕动泵、RS232数据接口、USB数据接口。） |  |
| 1.4.2、篮架4套（48位上层清洗篮架、一套；48位下层清洗篮架、一套； 双层广口清洗栏架、一套；168位综合清洗篮架、一套；） |  |
| 1.4.3、碱性清洗剂和酸性清洗剂5L装各4桶。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包13：多功能洗板机                     数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于清洗酶标板的，配合酶标仪使用 |  |
| 1.2、功能要求：用于清洗酶标板的，配合酶标仪使用 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、洗液通道：1 - 4 |  |
| 1.3.2、清洗头类型：96 HT,用于快速清洗96孔微孔板 |  |
| 1.3.3、96 孔板注液量：50 - 3000 ul, 以50 ul 步进 |  |
| 1.3.4、96 孔板清洗时间1个清洗循环（包括两点吸液步骤）15秒，（注液量：300 ul/孔；注液速率5；吸液速率5；96HT清洗头） |  |
| 1.3.5、384 孔板清洗时间1个清洗循环（包括两点吸液步骤）15秒，（注液量：100 ul/孔；注液速率5；吸液速率5；384 HT 清洗头） |  |
| 1.3.6、注液准确度@ 300 ul，96 孔板≤5% |  |
| 1.3.7、注液准确度@ 100 ul，384 孔板≤5% |  |
| 1.3.8、注液均一度@ 300 ul，96 孔板≤3% |  |
| 1.3.9、整板注液均一度@ 100 ul，384 孔板≤4% 整板 |  |
| 1.3.10、残留量，96 孔板 < 2 ul / 孔 2 点吸液 |  |
| 1.3.11、残留量，384 孔板 < 2 ul / 孔 单点吸液 |  |
| 1.3.12、真空度范围 -50 - -300 mBar |  |
| 1.3.13、电源电压 230V/50HZ |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、主机一台 |  |
| 1.4.2、96 HT洗清头 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包14：双泵分液泵                     数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于分装培养基、琼脂或缓冲液等液体。 |  |
| 1.2、功能要求： |  |
| 1.2.1、用于分装培养基、琼脂或缓冲液等液体，结构设计简洁，操作界面直观，符合人体工程学设计。 |  |
| 1.2.2、泵速和分配精度为高效的样品分装提供了保证。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、能够分装培养基、琼脂或缓冲液等液体，结构设计简洁，操作界面直观，符合人体工程学设计 |  |
| △1.3.2、三种可选分装模式: 连续型 / 单次分装 / 多次分装 |  |
| 1.3.3、可通过数显操作界面预先设定32种分装程序 |  |
| △1.3.4、流速：3mL/min. to 2.5 L/min. |  |
| 1.3.5、转速:10到550rpm |  |
| △1.3.6、精度能够达到1% |  |
| 1.3.7、分装体积：50 μL至99 L |  |
| 1.3.8、无菌控制：管子可高温高压灭菌 |  |
| 1.3.9、管道材质:Tygon®和Versilic®硅树脂 |  |
| 1.3.10、规格（长Х宽Х高）:21 x 16 x 27 cm |  |
| 1.3.11、重量:5.5 kg |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、主机带双泵头 1台 |  |
| 1.4.2、内径3.2mm带硅树脂材质管子 2套 |  |
| 1.4.3、分装装置 1套 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包15：

# 序号15-1：自动液液萃取仪                  数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：用于实验室样品前处理的自动液液萃取。 |  |
| 1.2、功能要求：采用封闭式气流振荡内循环原理，萃取过程只需一键启动，无需手工多次放气；萃取结束可自动抽入纯水或清洗，一键清洗、清洗废液自动过滤有毒气体后可自动收集或排放。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| △1.3.1、萃取方式：自动萃取。采用封闭式气流震荡内循环原理，萃取过程无需人工手动放气； |  |
| 1.3.2、萃取时间、萃取过程及停止时间可在0-999秒间设定； |  |
| △1.3.3、清洗方式：自动吸入洗涤剂，纯水和自来水清洗可一键切换； |  |
| △1.3.4、排废方式：废液自动排放，经由活性炭储罐过滤后由排废泵自动抽出废液； |  |
| △1.3.5、操作模式：手持式平板电脑遥控操作，所有运行参数可一键设定 |  |
| 1.3.6、处理样品数：1-6个 |  |
| 1.3.7、主机尺寸(cm)：81cm×44cm×68cm |  |
| 1.3.8、功率：230W |  |
| 1.4、配置清单：主机一台，500ml分液漏斗6只（可选配250ml），磨砂口清洗塞6只，吹气硅胶塞6只，吸气嘴6只，活性炭储罐2个，仪器操作说明书一份，产品保修单一份、装箱清单一份、合格证一份、保险管2只。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修壹年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包15：

# 序号15-2：自动液液萃取仪                   数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：封闭式气流震荡内循环原理，一键启动，自动萃取；萃取过程无需放气；萃取结束自动清洗；萃取废液经由活性炭吸附罐吸附，自动排放，所有的运行指令、参数均可通过液晶触摸屏操作。自动化程度高、省时省力、节能环保。用于实验室水质检测挥发酚、阴离子等项目的液液萃取前处理。 |  |
| 1.2、功能要求：用于实验室水质检测挥发酚、阴离子洗涤剂等项目的液液萃取前处理。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| △1.3.1、萃取方式：自动萃取。采用封闭式气流震荡内循环原理，萃取过程无需人工手动放气； |  |
| 1.3.2、萃取时间、萃取过程及停止时间可在0-999秒间设定； |  |
| △1.3.3、清洗方式：自动吸入洗涤剂，纯水和自来水清洗可一键切换； |  |
| △1.3.4、排废方式：废液自动排放，经由活性炭储罐过滤后由排废泵自动抽出废液； |  |
| 1.3.5、操作模式：手持式平板电脑遥控操作，所有运行参数可一键设定 |  |
| 1.3.6、处理样品数：1-6个 |  |
| 1.3.7、主机尺寸(cm)：81cm×44cm×68cm |  |
| 1.3.8、功率：230W |  |
| 1.3.9、提供人员培训5人/次 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、主机一台 |  |
| 1.4.2、500ml分液漏斗10只；250ml分液漏斗10只 |  |
| 1.4.3、磨砂口清洗塞10只 |  |
| 1.4.4、吹气硅胶塞10只 |  |
| 1.4.5、吸气嘴10只 |  |
| 1.4.6、活性炭储罐8个 |  |
| 1.4.7、仪器操作说明书一份，产品保修单一份、装箱清单一份、合格证一份、保险管2只。 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修5年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3供应商须提供投标产品的制造商的营业执照复印件（或全国企业信用信息公示系统工商公示信息在线查询结果打印件）加盖公章。 |  |

# 子包16：粘度计                     数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：食品样品的粘度测量。 |  |
| 1.2、功能要求：食品样品的粘度测量。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| △1.3.1、测量范围：不少于15- 5M CP。 |  |
| 1.3.2、2.5英寸全彩色触摸屏显示。 |  |
| 1.3.3、仪器面板显示信息包含但不限于如下： A.粘度：可以显示cP 或mPa.s 值 。 B.扭矩： 以最大弹簧扭矩的百分比表示 。 C.剪切应力/剪切率 D.转速/转子 E.温度显示 F.程序状态阶段 |  |
| 1.3.4、仪器具有加强型安全控制，可以自定义用户使用权限、测试日期和时间记录文件、密码锁定功能、便携式登陆设置。 |  |
| △1.3.5、仪器菜单具有内置式选项：定时测量、数据平均、可编程QC上下线/报警、用户自定义转速/转子列表、给予用户指令测试、数据比较屏幕显示 |  |
| 1.3.6、自动量程显示，当前转子及转速组合下的最大测量粘度 |  |
| 1.3.7、仪器需具有USB PC界面，提供可选的电脑控制和自动数据采集功能 |  |
| 1.3.8、便携的气泡水准仪 |  |
| △1.3.9、仪器主机精度：测量范围的±1.0% （牛顿流体）。 |  |
| 1.3.10、仪器软件功能：使用电脑和软件可以实现对仪器的自动控制机数据采集，可以用来分析数据，生成多层图形，打印数据列表，运行数学模型以及一些其他的省时省力的例行功能，可绘制并保存高达5组的比较数据，符合FDA联邦法规21章电子签名要求的多用户登陆、访问级别、数字签名及包含密码保护的存储数据。 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、主机 1台 |  |
| 1.4.2、4根标准圆柱型转子 1套 |  |
| 1.4.3、分析控制软件 1套 |  |
| 1.4.4、连接电缆 1套 |  |
| 1.4.5、温度探针 1套 |  |
| 1.4.6、支架 1套 |  |
| 1.4.7、便利包 1个 |  |
| 1.4.8、手提包装箱 1个 |  |
| 1.4.9、循环水浴 1台 |  |
| 1.4.10、升降支架 1套 |  |
| 1.4.11、电脑 1套 |  |
| 1.4.12、打印机 1台 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修3年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

# 子包17：化学需氧量自动分析系统                   数量：1

| 采购人要求规格 | 供应商响应规格 |
| --- | --- |
| 一、设备主要技术规格： |  |
| 1.1、主要用途：进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解；用于饮用水、环境监测、教育、科研、疾控、食品检测等领域各种复杂的水质分析。 |  |
| 1.2、功能要求：进行水样消解，分析测定待测水样COD、TOC、总氮、总磷等含量。 |  |
| 1.3、详细技术性能指标： |  |
| 1.3.1、消解器 |  |
| 1.3.1.1、电源：100～240V，50/60Hz（交流） |  |
| 1.3.1.2、温度：10～45(C |  |
| 1.3.1.3、湿度：最大相对湿度90%（非冷凝） |  |
| △1.3.1.4、加热速度：10分钟内可从20℃加热至150℃ |  |
| 1.3.1.5、温度稳定性：±1℃ |  |
| 1.3.1.6、已存储程序：COD程序（150℃，120min） TOC程序（105℃，120min） 100℃程序（100℃，30，60，120min） 105℃程序（105℃，30，60，120min） 150℃程序（150℃，30，60，120min） 165℃程序（165℃，30，60，120min） |  |
| 1.3.1.7、消解温度：37～165℃，任意选择 |  |
| 1.3.1.8、消解时间： 0～480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热 |  |
| △1.3.1.9、认证：CE、GS以及cTUVus |  |
| 1.3.1.10、加热模块：1个 |  |
| 1.3.1.11、加热孔：单加热 模块：15个16mm样品孔 |  |
| 1.3.2、化学需氧量分析系统 |  |
| 1.3.2.1、电源：100～240V，50/60Hz（交流） |  |
| 1.3.2.2、温度：10～45(C |  |
| 1.3.2.3、湿度：最大相对湿度90%（非冷凝） |  |
| 1.3.2.4、显示模式 透光率（%），吸光度和浓度 |  |
| △1.3.2.5、光学系统 氘气灯（紫外），钨灯（可见光），Czerry-Turner 单色器，硅光电二极管检测器 |  |
| △1.3.2.6、波长范围 190-1100nm ，波长准确度 ±1nm（200－900nm），波长再现性 ﹤0.1nm 波长分辨率 0.1nm |  |
| 1.3.2.7、扫描速度 900nm/min（步增1nm） |  |
| 1.3.2.8、光谱带宽 2nm |  |
| 1.3.2.9、光度测量范围 3.0Abs（200-900nm） |  |
| 1.3.2.10、光度测量准确度在0.0-0.5Abs时为5mAbs，在0.5-2.0Abs时为1% |  |
| 1.3.2.11、杂散光 ﹤3.3Abs/﹤0.05%T（KI溶液，220nm） |  |
| 1.3.2.12、光度漂移 ±0.0034Abs |  |
| △1.3.2.13、样品池兼容性 矩形样品池适配器（10mm, 20mm, 50mm, 1英寸）、圆形样品池适配器（1英寸）、可供7个矩形样品池（10mm）使用的旋转适配器、流通池适配器（10mm） |  |
| 1.3.2.14、测试识别 IBR＋条形码识别系统，可自动识别2D条形码测试管 |  |
| 1.3.2.15、数据记录器 5000个测量值，50次扫描 |  |
| 1.3.2.16、内置了250多种预先编程设置好的方法 |  |
| 1.4、配置清单： |  |
| 1.4.1、消解器主机；保护盖；说明书；电源线 |  |
| 1.4.2、紫外-可见分光光度计主机；盒装预装试剂（25支）；保护盖；说明书；电源线 |  |
| 二、安装及验收要求： |  |
| 2.1、安装地点：用户指定地点； |  |
| 2.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 2.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 2.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 三、售后服务及其它： |  |
| 3.1．维修： |  |
| 3.1．1设备验收合格后免费保修3年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 3.1．2 免费提供软件终生升级； |  |
| 3.1．3保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养； |  |
| 3.1．4免费提供操作和维修培训计划； |  |
| 3.1．5免费维修与更换部件响应时间2小时，6小时内到现场完成。 |  |
| 3.2．附加必备条件： |  |
| 3.2．1请提供同类产品在浙江省内的用户名单及详细联系人及联系方式。 |  |
| 3.2．2提供在浙江省内维修点。 |  |
| 3.3.其它条件： |  |
| 3.3.1供应商按照采购人要求提供设备数据接口、数据接口源代码及相关说明文件，上述资料以光盘形式交付（如有）； |  |
| 3.3.2供应商配合采购人做好设备数据与采购人实验室系统数据对接工作。 |  |
| △3.3.3接受进口货物的投标。提供进口货物的供应商必须在投标文件中出具书面承诺书（具体格式及内容详见 附件2） |  |

C 零备件价格清单

表C－1  质保期  年内的零、备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 （到工地价） | 总 价 （到工地价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C－1供设备质保期正常运行  年所需的必备的零件，专用工具，专用润滑剂的报价表，由投标人填写，费用包括在投标总价中。请投标人按招标子包分别列出。设备在质保期内维持正常运转所需的零备件、辅助材料和润滑剂等，应随设备一起提供，不列入表内。

表C－2 五年零备件报价单（质保期后    年 -    年）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 （到工地价） | 总 价 （到工地价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C－2由投标人按招标子包分别推荐，供买方选购。其价格不包含在投标总价内。

D 货物及货物附件清单

D－1 设备清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到 工 地 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |

D－2 设备附件清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到 工 地 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |

# 附件1：

# 国外制造商出具的授权函

（当投标货物为进口且投标人为贸易公司时需提供）

本项目不作要求

致：（招标代理公司）

我们（国外制造商名称）是按  （国家名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式注册的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方承诺， （贸易公司名称）一旦中标，我公司提供的货物将纳入本公司的售货服务系统，向用户提供质保期内的维护保养和正常运行的备件供应。

我方于    年    月    日签署本文件，  （贸易公司名称）于    年    月    日接受此件，以此为证。

贸易公司（公章）                         制造商名称：

签字人姓名职务（印刷体）                 签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名                               签字人签名

附件2：

供应商承诺书

（当投标货物为进口时需提供）

致：（招标人）

关于贵方组织的  （项目名称）  项目   （招标编号：）      招标活动，我单位现承诺如下：

我公司承诺投标所提供的货物均为原厂全新的符合招标文件要求的货物，对于投标文件所承诺进口货物，可在供货时提供相关证明文件原件供采购人核对（海关完税的税单、商检证明、原产地合格证明书等等），否则招标人可取消我单位中标资格，我单位愿承担一切责任并赔偿招标人的一切损失。

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

附件3：

依法缴纳税收承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

（注：代理机构、供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）

附件4：

依法缴纳社会保障资金承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

（注：代理机构、供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）