紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

招 标 文 件

项目名称：黑龙江紫金铜业有限公司化验室进口设备采购项目

招标编号：ZJKY-HRB-HZ20180621

招标人：紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2018年4月12日

目录

第一章  招标公告	4

1、采购方式	4

2、合格投标人的资格要求	4

3、招标文件的获取	4

4、投标截止时间和地点	4

5、开标时间和地点	5

6、有效投标	5

8、招标人联系方式	6

1、总则	7

1.1使用范围	7

1.2 定义	7

1.3 招标方式	7

1.4 招标项目要求及技术规范	7

1.5 招标项目商务要求	7

1.6 合格投标人的资格要求	7

1.7 联合体投标	7

1.8投标委托	8

1.9投标费用	8

1.10投标截止时间和地点	8

1.11开标时间和地点	8

1.12投标保证金	8

1.13 履约保证金	9

1.14 投标有效期	9

1.15 转包与分包	9

2、招标文件	9

2.1招标文件的构成	9

2.2 投标人的风险	9

2.3 招标文件的澄清与修改	9

3、投标文件	10

3.1投标文件的编写	10

3.2投标的语言及计量单位	10

3.3投标文件构成	10

3.4投标保证金	10

3.5资信文件	10

3.6商务文件	10

3.7技术文件	11

3.8投标报价文件	12

3.9 投标文件的制作要求	12

3.10投标文件的修正	13

3.11 投标无效的情形	13

第三章  招标项目要求及技术规范	14

项目要求	14

质量、技术规范要求	15

第四章  招标项目商务要求	35

1、招标项目商务要求	35

第五章  开标与评标	36

1、开标	36

1.1 开标准备	36

1.2 开标程序	36

2、评标	37

2.1组建评标委员会	37

2.2评标的方式	37

2.3评标原则和评标办法	37

2.4投标文件的澄清	38

3、确定中标人	38

第六章  授予合同	39

1、签订合同	39

第七章  合同条款	39

第八章  投标文件格式	46

1、整套投标文件的外包装袋封面格式	46

2、资信文件外包装袋封面格式	47

3、资信文件封面格式	48

4、资信文件目录	49

5、法定代表人授权委托书	50

6、投标人组织机构、财务状况	51

7、商务文件外包装袋封面格式	52

8、商务文件封面格式	53

9、商务文件目录	54

10、商务响应表	55

11、特定关系人申报登记表	57

12技术文件外包装袋封面格式	59

13、技术文件封面格式	60

14、技术文件目录	61

15、货物说明一览表	62

16、规格偏离表	63

17、项目实施人员一览表	64

18、投标报价文件外包装袋封面格式	65

19、投标报价文件封面格式	66

20、投标报价文件目录	67

21、投标声明书	68

22、开标一览表/投标价格表	69

23、投标货物详细清单	75

24、近三年以来同类项目的业绩表	76

25、标准备品备件、易损件详细清单	77

26、附件、专用工具详细清单	78

27、投标回执表	79

# 第一章  招标公告

紫金矿业集团股份有限公司是中国500强企业、A+H股上市公司，是中国最大的黄金生产企业、第二大矿产铜生产企业和重要的锌、钨、铁生产企业。现因紫金矿业下属子公司黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目生产建设项目的需要,需采购化验室进口设备6台套，欢具备资质和能力的供应商前来密封投标。

黑龙江紫金铜业有限公司：黑龙江紫金铜业有限公司是紫金矿业集团铜产业板块新增骨干企业，由黑龙江多宝山铜业股份有限公司作为单一股东，于2016年7月注册成立。公司注册资本8亿元、总投资约40亿元新建十五万吨铜冶炼项目，选址位于富拉尔基区金属新材料产业园。该项目是省政府从全省产业布局考虑在齐齐哈尔市建设的重大项目，是齐齐哈尔市发展十二个产业重点项目之一，力争2019年10月份建成并具备试生产条件。项目最大产能年产15万吨标准阴极铜、60万吨硫酸、3吨黄金、50吨白银，年产值可达70亿元、上交税收近2亿元、净利润1.8亿元，直接提供就业岗位700余个。公司致力于以最低成本、最高效率、最大适应能力实现矿产铜资源的充分利用，秉承集团“要金山银山，更要绿水青山”的环保理念，严格履行社会责任，实现企业、员工、社会协调发展。

## 1、采购方式

1.1本次采购活动，招标人决定采用公开招标的方式进行。

1.2本次采购活动，招标人决定采用分包招标方式进行，投标人可根据自身实力选择全部或部分包段进行投标，招标人有权采取分包进行评标和授标。

## 2、合格投标人的资格要求

2.1具备生产或供应能力的企业法人（实行生产、销售许可证制度的须持有生产、

销售许可证）。

2.2必须具有不低于招标文件规格型号要求的成功业绩。

2.3法人授权代表必须为生产制造厂家正式聘用员工并提供劳动合同、由社保局出具的连续缴纳一年以上的《基本养老保险个人账户对帐单》。

## 3、招标文件的获取

3.1拟参与投标人可通过邮件向招标商务部分联系人索取或网上下载（http://www.zjky.cn/product/zhao-biao-gong-gao.jsp）等方式获取本招标文件，本项目不收取招标文件未明确约定的费用，包括报名费或工本费。

## 4、投标截止时间和地点

4.1请拟参与此项目的投标人于2018年06月18日12时（北京时间）前提交投标保证金。请完整填写投标文件格式章节的投标回执表，并盖章回传至下述指定的投标文件接收人。投标人提交投标保证金后，应以传真、电子邮件或邮寄方式将转账凭证复印件或扫描件发送至招标公告中列明的投标保证金提交核对联系人，与其确认投标保证金是否已到达招标人指定账户。逾期的将予以拒绝。

4.2投标文件递交截止时间为2018年06月21日9:00时（北京时间），请投标人于该时间前将投标文件按本招标文件要求密封并送交到福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金矿业集团总部五楼招投标会议室，逾期送达或未按本招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

4.3招标人可根据需要推迟投标截止日期并以书面、邮件或传真的形式通知所有回传投标回执的投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 5、开标时间和地点

5.1本次招标将于2018年06月21日9:00时（北京时间）福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金矿业集团总部五楼招投标会议室开标，投标人应派授权代表出席开标会议（为方便现场答疑，建议投标人派出技术人员参加）。

## 6、有效投标

6.1按照招标文件要求提交投标回执表和投标保证金，递交投标文件，并通过资格审核的投标人。如有效投标不足三家，招标人可重新组织招标或根据企业制度采取其他采购模式。

7、投标保证金

7.1投标人参与第一包段应提交不低于6万元的投标保证金，参与第二包应提交不低于4万元投标保证金，参与第三包段应提交不低于2万元的投标保证金，参与第四包应提交不低于4万元投标保证金，参与第五包应提交不低于1万元投标保证金，作为其投标文件的一部分。投标保证金以银行转账形式于上述时间之前提交至招标人指定的以下银行账户。其他规定见投标人须知。

开户名称：紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

开户银行：中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行

帐    号：1727 3341 8680

## 8、招标人联系方式

招标人：紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路10号万达广场2号商务楼9层

邮编：150036

技术部分联系人：高女士              电话：15124353742

商务部分联系人：李女士              电话：18346228460

投标文件接收人：吴先生              电话：13159308095

投标保证金提交核对联系人：张女士    电话：0451-51072912

9、注意事项

9.1如参与此次投标，请在收到招标文件后一周内，认真填写投标文件格式附件的投标回执表并盖章回传至2426309296@qq.com邮箱，在招标文件公示后7日内将需澄清问题发送到投标回执指定邮箱，组织单位将在招标文件公示后第10日组织统一技术澄清，技术澄清文件将采用紫金矿业招标投标平台以公示方式统一澄清。

9.2投标人应认真阅读本招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，若有偏离需在投标文件中说明，未单独说明的视作响应相关条款；投标文件中未单独说明且开标后拒不响应的将给予废标并酌情扣减应退投标保证金。

招标人：紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2018年5 月21日

第二章  投标人须知

## 1、总则

## 1.1使用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的货物及服务采购。

## 1.2 定义

招标文件中下列术语应解释为：

1.2.1 “招标人”系指 紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司。

1.2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

1.2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料及其备品备件、易损件、专用工具、成套技术资料及手册等。

1.2.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导、培训以及其他类似的承诺义务。

1.2.5 “买方”系指在合同的买方项下签字的法人，即黑龙江紫金铜业有限公司。

1.2.6 “卖方”系指提供合同货物及服务的中标人。

## 1.3 招标方式

1.3.1本次招标采用公开招标的方式进行。

1.3.2本次采购活动，招标人决定采用分包招标方式进行，投标人可根据自身实力选择全部或部分包段进行投标，招标人有权采取分包进行评标和授标。

## 1.4 招标项目要求及技术规范

1.4.1见本招标文件第三章。

## 1.5 招标项目商务要求

1.5.1见本招标文件第四章。

## 1.6 合格投标人的资格要求

1.6.1具备生产或供应能力的企业法人（实行生产、销售许可证制度的须持有生

产、销售许可证）。

1.6.2必须具有不低于招标文件规格型号要求的成功业绩。

1.6.3法人授权代表必须为生产制造厂家正式聘用员工并提供劳动合同、由社保局出具的连续缴纳一年以上的《基本养老保险个人账户对帐单》。

## 1.7 联合体投标

1.7.1本次招标不接受联合体投标。

## 1.8投标委托

1.8.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书、法人身份证复印件，并提供身份证明（包括但不限于劳动合同和社保局出具的连续缴费一年以上的《基本养老保险个人账户对账单》）

## 1.9投标费用

1.9.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 1.10投标截止时间和地点

1.10.1见招标公告。

## 1.11开标时间和地点

1.11.1见招标公告。

## 1.12投标保证金

1.12.1 投标保证金金额和账户见招标公告。

1.12.2 投标人提交投标保证金后，应立即以传真、电子邮件或邮寄方式将转账凭证复印件或扫描件发送至招标公告中列明的投标保证金提交核对联系人，与其确认投标保证金是否已到达招标人指定账户。未按规定提交投标保证金的投标，招标人将视为非响应性投标而予以拒绝。

1.12.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的。

(2) 投标人串通投标、围标或有其他损害招标人利益的违法违规行为的。

(3) 投标人拒绝根据本招标文件规定对投标文件的有关错误进行修正的。

(4) 中标人未在本招标文件规定的期限内与招标人签订合同的。

(5) 中标人拒绝根据本招标文件的规定提供履约担保的。

(6)投标人未按要求详尽提交《特定关系人申报登记表》。

(7)投标文件中资质和业绩存在造假现象。

(8)投标受托人非投标单位正式聘用员工或提供证明文件造假。

1.12.4 非候选中标单位的投标保证金在开标后五个工作日内予以无息退还，未中标候选单位的投标保证金，将在确定中标单位后五个工作日内予以无息退还.中标单位投标保证金在签定合同后并收到中标单位的履约保证金后五个工作日予以无息退还

## 1.13 履约保证金

1.13.1中标人在签订合同前应按中标总额的 10 %向买方提交履约保证金。如中标人拒不提交履约保证金的，其中标资格将被取消，投标保证金也不予退还。如中标人在货物使用验收合格之前无违约行为，其履约保证金在货物使用验收合格后五个工作日内无息退还。

## 1.14 投标有效期

1.14.1投标有效期为自投标截止之日起90天内。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

1.14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

1.14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕之日止均应保持有效。

## 1.15 转包与分包

1.15.1本招标项目不允许转包或分包。

## 2、招标文件

## 2.1招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

(1) 招标公告

(2) 投标人须知

(3) 招标项目要求及技术规范

(4) 招标项目商务要求

(5) 开标与评标

(6) 签订合同

(7) 合同条款

(8) 投标文件格式

## 2.2 投标人的风险

2.2.1投标人未按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人未对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前 五 天以书面形式、邮件或传真通知招标人。招标人将以书面形式予以答复。

2.3.2在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

2.3.3招标文件的修改将以书面形式通知所有已回传投标回执表的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以邮件或传真形式确认收到修改文件。

2.3.4为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并以书面形式通知已回传投标回执表的每一投标人。

2.3.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 3、投标文件

## 3.1投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的要求、技术规范、商务要求后，编制投标文件。

## 3.2投标的语言及计量单位

3.2.1投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

3.2.2投标文件中所使用的计量单位应一律使用中国法定计量单位，投标货币应为人民币。

## 3.3投标文件构成

3.3.1投标文件由以下文件组成：

(1) 投标保证金

(2) 资信文件

(3) 商务响应文件

(4) 技术响应文件

(5) 投标报价文件

(6) 附件

## 3.4投标保证金

3.4.1有关投标保证金的规定详见第二章投标人须知的总则部分。

## 3.5资信文件

3.5.1投标人的资信文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 年检合格的企业法人营业执照副本（复印件须加盖公章）。

(2) 法定代表人参与开标的提供法人代表身份证明及身份证复印件。

(3) 非法定代表人参与开标的，提供法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（格式见投标文件格式章节）。

(4) 产品生产许可证、销售许可证（如法律要求具备，复印件须加盖公章）。

(5) 产品获国优、部优、省优的证书（如有，复印件须加盖公章）。

(6) 投标人组织机构、财务状况简介（见投标文件格式章节）。

(7) 投标人近三年（2015、2016、2017）年的年度财务审计报告（含会计报表、审计报告正文、会计报表附注）及最近一期（2018年3月份）的财务报表（复印件须加盖公章）。

(8) 法人授权代表必须为生产制造厂家正式聘用员工并提供劳动合同、由社保局出具的连续缴纳一年以上的《基本养老保险个人帐户对帐单》。

(9)法人代表或董事长或总经理名片（或清楚的联系方式）。

(10)其他能够证明投标人具备投标资格的文件

## 3.6商务文件

3.6.1投标人的商务文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 商务响应表（格式见投标文件格式章节）

（2）特定关系人申报登记表（格式见投标文件格式章节）

## 3.7技术文件

3.7.1投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件，依据招标文件中招标项目要求及技术规范的要求逐条说明投标货物的适用性。

3.7.2本招标文件的技术规范中所指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准、商标或样本目录号码，但该替代应基本上相当于或优于技术规格中的规定，以满足招标人需求。

3.7.3如有需要，应在规格偏离表上逐项说明投标货物和服务的不同点以及完全不同之处。

3.7.4投标人的技术文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 货物说明一览表（格式见投标文件格式章节）

(2) 投标货物详细清单（格式见投标文件格式章节，不得含价格）

(3) 规格偏离表（格式见投标文件格式章节）

(4) 产品执行标准

(5) 近两年国家主管部门对产品的抽检报告或有资质机构出具的检测报告（如有，每年提供一份，复印件须加盖公章）。

(6) 产品图纸或样本、中文使用说明书等。

(7) 项目实施人员一览表（格式见投标文件格式章节）

(8) 技术服务、技术培训的内容和措施。

(9) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

(10)提供近三年以来同类项目的业绩表，附合同复印件、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。

（11）其他投标人认为应当提交的技术文件。

## 3.8投标报价文件

3.8.1投标报价文件包括：

(1) 投标声明书（格式见投标文件格式章节）

(2) 开标一览表/投标价格表（格式见投标文件格式章节）

投标人对投标货物及服务应报出最具有竞争力的价格。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。报价含税。

(3) 投标货物详细清单（格式见投标文件格式章节）

必须逐项填写货物各组成部分的名称、品牌、规格型号、数量、出厂单价、总价等，运保费须单独报出。报价含税。

(4) 涉及设备采购时的备品备件价格清单。

(5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（6）特别说明：本次组织方只接受开标时投递的报价表，招标会上不再进行价格谈判，请各投标单位务必重视一次性报价。

## 3.9 投标文件的制作要求

3.9.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行承担后果。

3.9.2 投标文件应打印或用不褪色的墨水填写。

3.9.3投标人应编制技术文件正本一份、副本两份，资信、商务和报价文件各正本、副本各一份，投标文件电子版本两份（U盘2个，word版本电子标书，技术标、商务标、资信标在一个U盘单独密封存放，报价文件需单独一个U盘单独存放单独密封）。每份投标文件应按招标文件要求细分为资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部分内容，并分别装订成册、分别装袋密封和标识，最后四部分内容一并装入另一文件袋并密封，作为一份完整的投标文件。

3.9.4 投标文件外包装袋封面应写明：

(1) 招标项目名称。

(2) 招标编号。

(3) 招标人、招标文件所指明的投标文件送达地址。

(4) 投标企业名称和地址（加盖公章）。

(5) 注明 “开标时间之前不得启封”。

3.9.5 资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件外包装袋封面应写明：

(1) 注明资信文件或商务文件或技术文件或投标报价文件。

(2) 招标项目名称。

(3) 招标编号。

(4) 招标人、招标文件所指明的投标文件送达地址。

(5) 投标企业名称和地址（加盖公章）。

(6) 注明 “开标时间之前不得启封”。

3.9.6 各类文件袋密封口应由投标人的法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。

3.9.7投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.9.8投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。

3.9.9未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 3.10投标文件的修正

3.10.1投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝，其投标保证金不予退还：

(1) 单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价。

(2) 用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

(3) 文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

## 3.11 投标无效的情形

3.11.1有下列情形之一的，投标人的投标将被认定为无效：

(1) 未按本招标文件的规定提交投标保证金的。

(2) 必须提交的资信文件不全的，或者不符合招标文件明确的资格要求的。

(3) 投标文件未按本招标文件规定密封或标记的。

(4) 投标人拒绝对本招标文件规定的有关投标文件错误进行修正的。

(5) 投标文件的有关资料被证明是伪造或虚假的。

(6) 投标人有串标、围标、行贿等违法违规行为的。

（7）投标人提交的资信文件、商务响应文件、技术响应文件含有投标报价内容的。

# 第三章  招标项目要求及技术规范

## 项目要求

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 包次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线荧光分析仪 | 详见技术文件 | 台 | 1 | 第一包 |
| 2 | 火焰原子吸收光谱仪 | 详见技术文件 | 台 | 1 | 第二包 |
| 3 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 详见技术文件 | 台 | 1 | 第三包 |
| 4 | 高纯（氧、氩）分析专用气相色谱仪 | 详见技术文件 | 台 | 2 | 第四包 |
| 5 | 直读光谱仪 | 详见技术文件 | 台 | 1 | 第五包 |
| 备注： 1、到货时间： 2、具体规格数量详见技术参数 3、到货地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区新材料产业园（原富钢厂） 4、硬拷贝及电子版2份（文档为word格式，图纸为CAD.dwg格式），纸质文件8份 |

质量、技术规范要求

第一项 公共条件

本次招标项目属于黑龙江紫金铜业有限公司复杂金精矿综合回收项目配套设备，此项目位于此项目位于黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区齐齐哈尔金属新材料产业园内，厂区距齐齐哈尔市中心城区西南37公里，嫩江齐齐哈尔段下游西岸。

1、当地气象资料

年平均降雨量          415.0mm

年平均蒸发量为        1483 mm

年平均气温            4.0℃

最高气温为            42.1℃

历史最低气温为       -39.5℃

年平均风速            3.25m/s

最大风速              4.3m/s

最大积雪厚            240cm

标准冻土深度          2.2m

常年主导风向为        西北风

海拔高度约            146m

冬季大气压力          100.5KPa

夏季大气压力          98.8KPa

2、电源条件

380/220V（AC）；50Hz

防    护：防护等级IP54

过电压类别：II类

第一包  X射线荧光分析仪1台套

## 主要技术性能参数及要求

X射线荧光分析光谱仪（波长色散型）技术规格及参数仅供订货参考，最终实施的技术规格及参数以化验技术指标为准。

用途：主要用于熔炼车间冰铜、铜精矿、铜冶炼炉渣转炉渣、精炼渣、烟尘及阳极泥等样品中多元素快速分析；能准确测定低含量0.05%到高含量（100%）的元素含量 采用粉末压片法进行多元素快速分析。

1.1设备工作环境：

1.1.1工作环境温度：15-35℃

1.1.2工作环境湿度：20- 80%

1.1.3电源：AC220V ( 10% ，50 Hz）

1.1.4稳压电源：15KVA，电压稳定精度高

1.2设备配置：设备配置在化验室内，

1.3主要技术参数：仪器技术条件应满足《X射线荧光光谱仪》（JB/T11145-2011）的要求，同时应满足用户现场应用的特定技术指标的要求。

X射线主机

1.3.1检测元素

固定道14个，分析铜Cu、硫S、铁Fe、硅Si、钙Ca、镁Mg、铝Al、铅pb  锌Zn  砷As   镍Ni  锑 Sb  铋Bi  锰Mn  每个元素各自独立分光晶体、检测器、数据处理通道。

1.3.2 分析精度

短时间稳定性RSD<0.5%，长时间稳定性RSD<1% ，对于粉末压片样品，所检测元素的检测限应<0.01% 。

1.3.3 X射线发生器

1.3.3.1  X光管：端窗式薄窗口、铑靶（铍窗厚度=75um ）；X射线管上照射方式

1.3.3.2最大输出：50kV，100mA，≥4kW

1.3.3.3电源波动±10%内，输出稳定性≤0.005% 。

1.3.4 分光系统

1.3.4.1样品室：X射线照射，进样位≥8位，自动旋转进样。

1.3.4.2衰减器自动控制Cu、Fe

1.3.4.3 固定道分光器。

1.4 配套设备清单、技术规格（型号）参数及技术要求：

1.4.1制样设备： 能满足该仪器的制样设备：如压样机，用于冰铜、闪速炉和转炉渣、精炼渣、烟尘、阳极泥和卡尔多炉熔炼渣等的制样；

1.4.2配套仪器：与X荧光仪配套循环水机、稳压电源及接入仪器的气体输送管及相应的阀门、压力调节器等。

1.5 投标报价书必须包含（不限于）以下文件：

供货范围及供货清单；较详细的技术说明；确保试车和两年生产期所必需的备件和易磨损件清单（指本次供货范围内的）；两年后为确保生产所需的重要备件推荐清单（非本次供货范围，但要列出价格）。

2、供货范围

除设备本体外，还应包括：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部循环水冷却装置 | BLK-8FF | 1台 | 最大制冷能力: 8KW 控制温度范围: 5～35℃ 控制温度精度 : ±0.1~±2℃ |
| 2 | 主机用变压器 | JS-30KVA | 1台 | 额定容量：30KVA 满载效率：>93% 使用环境：温度：-15℃～+40℃ 湿度：10-90% |
| 3 | 计算机/打印机 | HP | 1套 | CPU要求酷睿25以上，四核处理器，8GB DDR4以上内存，1T硬盘，配DVD刻录光驱。串行和并行接口。并配24英寸宽屏液晶显示器。设备具备数据远传功能，要求提供OPC软件，实现数据上传，并且接受数据。 |
| 4 | 制样机 | ZHM-1 |  | 进料粒度：≤5毫米,出料粒度：≤80微米（200目，配备塑料环以及硼酸样品磨具9 |
| 5 | 压样机 | ZHY-601A |  | 额定压力（吨）:60t |
| 6 | UPS不间断电源 | FR-UK3330PG |  |  |

第二包火焰原子吸收光谱仪

## 主要技术性能参数及要求

火焰原子吸收光谱仪技术规格及参数仅供订货参考，仪器技术条件应满足《发射光谱仪检定规程》（JJG 768-2005）和《阴极铜直读光谱分析方法》（YS/T 464-2003）的要求，同时应满足用户现场应用的特定技术指标的要求。

用途：用于地质、冶金、金属产品等样品中微量金属元素的定量分析。

1.1设备工作环境：常温，室内。

1.2设备配置：设备配置在中心化验室内。

1.3主要技术参数：

| 技术指标名称 | 要求参数 |
| --- | --- |
| 波长范围 | 190～900nm（范围可以更宽） |
| 波长设定 | 自动检索，自动波长扫描 |
| 波长准确性 | 0.1 nm |
| 光栅刻线密度 | 1800条/mm |
| 色散率（波长分辨能力） | ≤1.5 nm/mm |
| 狭缝 | 四级以上狭缝可调 |
| 检测器 | 宽范围光电倍增管，可同时检测样品光束和参比光束 |
| 背景校正方式 | 高强度氘灯法，可校正3A背景，且2A以上的背景校正误差≤2%（必须提供背景校正验收） |
| 吸光度范围 | -0.1500～3.0000 A |
| 仪器分辨率 | 分开锰279.5nm和279.8nm双线 |
| 光源 | 单元素空心阴极灯，可直接使用国产空心阴极灯 |
| 灯座 | ≥5灯座,可同时预热，灯位置可自动调整 |
| 气体控制 | 控制燃气与助燃气流量，保持燃助比始终恒定如一，确保良好的短期与长期稳定性，自动调整，燃气流量由计算机控制。 |
| 安全监控系统 | 有燃烧器/电源互锁，装有压力、火焰、水封传感器及可靠的簿膜防回火装置。自动漏气检查有安全连锁系统 |
| 燃烧头 | 钛燃烧头，耐酸耐碱耐腐蚀，高度和前后位置由计算机自动调整和优化，可旋转。 |
| 雾化室 | 通用型雾化器，高强度惰性材料预混室和撞击球 |
| 点火方式 | 自动点火或手动点火 |
| 基线稳定性 | ≤±0.0001A/30min |
| 动态基线噪声 | ≤± 0.0001 A/30min |
| 特征浓度 | Cu优于0.04mg/ml/1％ |
| 检出限和灵敏度 | Cu ≤0.0040mg/L 5ppmCu≥1.0A吸光度 |
| 精密度 | RSD≤0.3% (提供投标仪器的有效法律文件) |

1.4原装进口原子吸收光谱分析系统，全微机控制的操作系统，且所有参数自动优化，包括燃气流量比以及燃烧器的高度，具有氘灯背景校正技术，生产地需与制造厂家地址一致；

1.5投标报价书必须包含（不限于）以下文件：

供货范围及供货清单；较详细的技术说明；确保试车和两年生产期所必需的备件和易磨损件清单（指本次供货范围内的）；两年后为确保生产所需的重要备件推荐清单（非本次供货范围，但要列出价格）。

2、供货范围

2.1火焰炉原子吸收光谱仪1台；

2.2超静音进口空压机1台；

2.3数据处理系统：

2.3.1计算机/显示器/打印机；实时监控和全屏多界面显示系统。要求：CPU要求酷睿25以上，四核处理器，8GB DDR4以上内存，1T硬盘，配DVD刻录光驱。串行和并行接口。并配24英寸宽屏液晶显示器。HP LaserJet以上激光打印机，A4幅面；

2.3.2软件环境：WINDOWS7 64位或更高操作系统以上操作系统；

2.4进口空心阴极灯，Au、Ag、Cu、Pb、Cd、Bi、Mn、Fe 、Co、Ni、Ca、Mg、Zn共13种，Cu灯2个 ，Ag灯2个其余1个。

2.5维持仪器正常运转2年所需的其它附件以及以下耗材：

2.5.1聚四氟乙烯进样管；

2.5.2撞击球：耐氢氟酸4个；

2.5.3铜丝 5根\包 1包；

2.5.4雾化器 2套；

2.5.5燃烧头 2个；

2.5.6 小型稳压电源:1台

2.5.7设备具备数据远传功能，要求提供OPC软件，实现数据上传，并且接受数据。

第三包 电感耦合等离子体原子发射光谱仪1台套

1.1设备工作环境：

1.1.1工作环境温度：15-30℃

1.1.2工作环境湿度：20- 80%

1.1.3电源：AC220V ( 10% ，50 Hz）

1.1.4稳压电源：15KVA，电压稳定精度高

1.2设备配置：设备配置在中心化验室内。

1.3主要技术参数：

1.3.1测试能力：达到ppm。

1.3.2仪器的基本配置要求：

1.3.2.1仪器系统配置与要求：

电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES）应由电感耦合等离子体离子源、观察窗、分光系统、离子检测系统等部分构成，以进行样品的定性确认、定量分析，由微机和必要的软件对仪器进行控制，并进行数据获取、压缩、处理显示和存储。若仪器需抽真空应加台抽真空的泵，要用到空气的应加空气过滤器。系统标准配置见表1。生产地需与制造厂家地址一致。仪器技术条件应满足《电感耦合等离子体原子发射光谱仪检定规程》（JJG 015-1996）的要求，同时应满足用户现场应用的特定技术指标的要求

表1 系统标准配置表

| 序号 | 分项设备名称 | 型号 | 数量 | 主要规格 | 外协件制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 |  | 1台 | 由电感耦合等离子体离子源、观察窗、分光系统、离子检测系统等部分构成，以进行样品的定性确认、定量分析，由微机和必要的软件对仪器进行控制，并进行数据获取、压缩、处理显示和存储。 | 详见下表 |
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪主机 | 1台 | 按标准配置 |  |
| 2 | 石英炬管/中心管各2套 | 1整套 | 按标准配置 |  |
| 3 | 进液管/废液管各6套 | 1整套 | 按标准配置 |  |
| 4 | 检测器 | 1套 | 按标准配置 |  |
| 5 | 雾化器/雾化室 | 各2套 | 按标准配置 |  |
| 6 | 单元素、多元素混合标准溶液 (2瓶) | 1套 | 按标准配置 |  |
| 6 | 半定量专用混合标准溶液(2瓶) | 1套 | 按标准配置 |  |
| 7 | 数据处理系统 | 1套 | 按招标要求 |  |
|  | 打印机 | 1套 | 按招标要求 |  |
| 8 | 进口循环冷却水系统（压缩制冷） | 1套 | 进口设备，制冷能力强；水温控制：15℃ ± 1℃。 |  |
| 9 | UPS不间断电源 | 1台 | 与ICP-AES配套使用。 |  |
| 11 | 3年消耗的备件（除仪器带有的外） | 1套 | 其他附件泵油2L，各种泵管，密封件，RF发生器的小备件，备用屏蔽炬及罩（如需），空气过滤器等 |  |

1.3.2.1计算机配置：

CPU要求酷睿25以上，四核处理器，8GB DDR4以上内存，1T硬盘，配DVD刻录光驱。串行和并行接口。并配24英寸宽屏液晶显示器。

设备具备数据远传功能，要求提供OPC软件，实现数据上传，并且接受数据。

1.3.2.2 循环冷却水：

进口设备，制冷能力强；水温控制：15℃ ± 1℃。

1.4仪器技术规格要求：

| 开机状态 | 热机状态：即开即用 |
| --- | --- |
| 光谱范围 | 180-780nm（或更宽范围） |
| 分辨率 | ≤0.007nm |
| 光室温度 | 精密恒温≤38℃(0.1℃ |
| 稳定性 | 短时间稳定性：RSD ＜ 0.5%； 长时间稳定性：RSD ＜ 1%； |
| 精密度 | ≤0.5％ |
| 仪器的灵敏度 检出线 | 以安装调试后现场测定数据为准 |
| 线性测定范围 | 以元素铜为例达到0.01--1000mg/L对应的动态范围105，即5个数量级。 |
| 测量模式 | 全谱直读 |
| 分析速度 | ≥50个元素/分钟 |
| 耗气量 | ≤12L/min |
| 射频发生器 | 27.12MHz或40.68MHz，功率600－1600W，连续1W可调；频率稳定性<±0.01%，辐射小；ICP易点火，不易因为样品基体变化而灭火。 |
| 检测器 | 带高效半导体制冷的固体检测器SCD 或CCD 或CID |
| 进样系统 | 配带石英同心雾化器与旋流雾化室，耐50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品 |
| 气路控制精度 | ≤0.1L/min |
| 使用气体 | 氩气 |
| 等离子体为垂直式，观测方式 | 轴向、径向两种，在一次分析中可以采用轴向、和径向两种观测方式，并同时给出观测方式的测量结果。 |
| 仪器其它要求 | 光源稳定、再现性好、检出限低、使用成本低、工作曲线线性范围广、本省设有维修站 |
| 软件分析功能 | 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能,可根据全谱图快速定性和半定量分析, 并能永久保存和自动检索操作软件,并可永久保存和日后再分析。具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术多种干扰校正方法和实时背景扣除功能。 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能 |

1.5仪器外设：

| 循环冷却水系统 | 配备进口原装循环水冷却系统。 |
| --- | --- |
| UPS不间断电源 | 与ICP-AES配套使用。 |
| 消耗品配置 | 炬管2套 中心管2根 蠕动泵管（进样）6包（6根/包） 蠕动泵管（废液）6包（6根/包） 耐氢氟酸雾化器2套 |

1.6 投标报价书必须包含（不限于）以下文件：

供货范围及供货清单；较详细的技术说明；确保试车和两年生产期所必需的备件和易磨损件清单（指本次供货范围内的）；两年后为确保生产所需的重要备件推荐清单（非本次供货范围，但要列出价格）。

2、供货范围

详见系统配置表1

第四包 高纯（氧、氩）分析专用气相色谱仪2台套

1、主要技术性能参数及要求

所投产品必须为原装进口，并且能够提供国家级的计量器具形式批准证书。该气相色谱分析仪、技术规格及参数仅供订货参考，仪器技术条件应满足《气相色谱仪》（JJG 700-2016）（或《化工用在线气相色谱仪》（HG/T4095-2009））、《氩》（GB/T 4842-2006）和《纯氧、高纯氧和超纯氧》（GB/T 14599-2008）的要求，同时应满足用户现场应用的特定技术指标的要求。

1.1用途：高纯氩气分析气相色谱：使用高频氩放电检测器（HFAD）对高纯氩气中氢、氧、氮、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等碳氢化合物进行检测，以满足国标。分析需求详见表一。

1.1.1主要技术参数：

1.1.1.1仪器检测范围和线性：

检测范围：30ppb～1%

线性：>103

1.1.1.2仪器的最低检出限：低于10-6

表一

| 高纯氩技术指标 |
| --- |
| 项目 | 指标 |
| 氩气(Ar)纯度（体积分数）/10-2 | ≥99.999 |
| 氢气（H2)含量（体积分数）/10-6 | ≦0.5 |
| 氧气（O2)含量（体积分数）/10-6 | ≦1.5 |
| 氮气（N2)含量（体积分数）/10-6 | ≦4 |
| 甲烷（CH4)含量+(CO)含量+CO2含量（体积分数）/10-6 | ≦1.5 |
| 水分（H2O)含量（体积分数）/10-6 | ≦3 |
| 注：CH4含量、CO、CO2、含量可单独测定 |  |
| 液氩可不检测水分。 |  |

1.1.1.3仪器的性能，精密度准确度通过 测定标准气体进行比对。

1.1.2 设备工作环境：

1.1.2.1工作环境温度：10-35℃

1.1.2.2工作环境湿度：10- 85% RH

1.1.2.3电源：AC220V   10% ，50 Hz

1.1.2.4稳压电源：3KVA，电压稳定精度高

1.1.3设备配置：设备配置在中心化验室内，

1.1.4.技术规格要求：

1.1.4.1仪器的基本配置要求：

| 检测器 | 高频氩放电检测器（HFAD） |
| --- | --- |
|  | 最小检测限：30ppb 甲烷计 |
|  | 线性范围：＞103 |
|  | 温度范围：环境温度～140℃ |
|  | 气体控制模式：精密调节阀门控制 |
| 色谱柱及柱箱 | 色谱柱类型：填充柱 |
|  | 柱箱温度范围：室温～300℃ |
|  | 温度控制精度：±1％ |
|  | 气体控制模式：精密调节阀门控制 |
| 阀门系统 | 十通阀进样阀门，进口阀 |
|  | 色谱柱转换四通阀门 进口阀 |
| 样品流量控制 | 样气流量控制：控制精度5%，流量稳定 |
| 气体纯度及使用压力（流量） | 载气/放电气： 7N 氩气 40 ml/min 80psi |
|  | 驱动气：5N氩气 50Psi |
|  | 连接形式：VCR无死体积连接 载气、驱动气、标气接头采用锥面连接 |
| 载气纯化器 | 专用纯化器 |
| 电路保护系统 | 超电流保护、异常自动报警提示功能。 |
| 数据处理系统 | 软件可生成文本格式的测试报告，可自动分析处理数据，存储数据，建立分析方法，校验，编辑功能，电脑与色谱仪相连接，完成全自动控制气相色谱操作软件 |
|  | PC机:Windows XP，P4，512MB内存，SATA120GB ，供货时不低于此配置，以供货时的主流配置为准。 |

1.1.4.2 投标报价书必须包含（不限于）以下文件：

供货范围及供货清单；较详细的技术说明；确保试车和两年生产期所必需的备件和易磨损件清单（指本次供货范围内的）；两年后为确保生产所需的重要备件推荐清单（非本次供货范围，但要列出价格）。

1.2液氧分析气象色谱：用途：在空分生产中为了保证空分设备的安全运行检测液氧含量99.6%中碳氢化合物及氮氧化物（主要检测组分为液氧中的CH4、N2O、C2H2、C2H4、C2H6）

1.2.1主要技术参数：

1.2.1.1仪器检测范围和线性：

检测范围：10ppb～1%（以CH4计）

线性：>106

1.2.1.2仪器的最低检出限：低于10-6

1.2.1.3仪器的性能，精密度准确度通过 测定标准气体进行比对。

1.2.2 设备工作环境：

1.2.2.1工作环境温度：5-35℃

1.2.2.2工作环境湿度：10- 85% RH

1.2.2.3电源：AC220V   10% ，50 Hz

1.2.2.4稳压电源：3KVA，电压稳定精度高

1.2.3设备配置：设备配置在氧气站气体分析室内

1.2.4.技术规格要求：

1.2.4.1仪器的基本配置要求：

| 检测器 | 放电离子化（DID检测器）超纯氦气保护器 |
| --- | --- |
|  | 最小检测限：10ppb 甲烷计 |
|  | 线性范围：＞106 |
| 色谱柱及柱箱 | 色谱柱类型：填充柱 |
|  | 柱箱温度范围：恒温控制，室温～300℃ |
|  | 温度控制精度：±0.1℃ |
|  | 气体控制模式：精密调节阀门控制 |
| 阀门系统 | 十通阀进样阀门，进口阀 |
|  | 色谱柱转换四通阀门 进口阀 |
| 样品流量控制及连接方式 | 样气流量控制：控制范围：≤80psi，压力控制精度≤0.005psi，流量稳定±0.1ml/min |
|  | 连接形式：无死体积连接 |
| 气体净化装置 | 专用纯化器 |
| 电路保护系统 | 超电流保护、异常自动报警提示功能。 |
| 数据处理控制系统 | 软件可生成文本格式的测试报告，可自动分析处理数据，存储数据，建立分析方法，校验，编辑功能，电脑与色谱仪相连接，完成全自动控制气相色谱操作软件 |
|  | 计算机配置要求见4.3 |

2、供货范围（不限于）

2.1气相色谱仪2台；

供货范围（不限于）

2.1供货要求

| 序序号 | 名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 高纯氩气分析气相色谱 | 1台 | 除色谱仪主机本体外还应包括如下配套设备： 1、气体纯化器1台； 2、电脑及打印机； 3、UPS电源； 4、专用工具包及两年易损耗件。 5、连接管线，确保完成安装调试 6、标准气及验收仪器所需必备的气源 | 详见仪器基本配置要求 |
| 22 | 液氧气分析气相色谱 | 1台 | 除色谱仪主机本体外还应包括如下配套设备： 1、电脑及打印机； 2、UPS电源； 3、专用工具包及两年易损耗件。 4、连接管线，确保完成安装调试。 5、标准气及验收仪器所需必备的气源 | 详见仪器基本配置要求 |

2.2具备数据上传功能，提供和MES系统的数据接口，可以通过OPC进行数据采集。卖方提供数据接口所需的所有软件和硬件。

2.3配置计算机要求：计算机要求为I5（6代）以上，8G内存以上，1T硬盘以上，24寸显示器，市场主流配置计算机及打印机。

第二项 1-4包通用技术服务条款

1、反馈技术资料内容清单及交付进度

需要反馈技术资料内容如下(不限于)：

1.1设备使用说明书及控制要求，安全操作规程；

1.2供货设备安装、调试、维修说明书；

1.3资料提供形式：硬拷贝及电子版（文档为word格式，图纸为CAD.dwg格式），纸质文件5份。

2、技术服务要求

2.1安装和调试

2.1.1在收到招标方仪器安装调试通知后，由投标方派出工程技术人员到招标方实验室进行仪器免费安装调试工作，具体时间由双方协商确定；

2.1.2投标方对仪器配置、完整性和配套性负责（包括辅助装备，保证仪器能正常使用），对缺漏的部分，投标方必须免费提供；

2.1.3现场验收时，投标方出具原产地证明和制造商出厂时仪器性能测试报告和检验合格证；

2.1.4在招标方现场验收时，须达到：所有仪器的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好，名牌正确；所有设备的附件、备件完好、齐全，标识清楚；设备资料完整；

2.1.5、性能验收：所有仪器性能指标应符合技术附件内容；

2.1.6方法验收：该仪器应能满足相应方法标准中对设备的要求，满足标准中规定的测量范围和精度；根据招标方要求，建立相应工作曲线；灵敏度，检测线，精密度、准确度必须经现场测定合格后方可签字。

2.1.7仪器安装调试完成，连续运行48个小时，由招标方和投标方技术人员在测试报告上签字，以确认仪器安装调试工作完成。

2.2 技术培训

2.2.1投标方根据招标方要求，在设备到货前，提供招标方在国内的技术培训，具体时间有双方协商确定；

2.2.2仪器安装调试期间，投标方安排工程师对招标方指定人员进行现场培训和指导，直至招标方人员能操作和维护仪器为止；

2.2.3投标方根据招标方要求进行定期回访，对仪器常见故障的诊断和处理提出建议；

2.2.4 投标方应解答买方提出的技术问题。

3、其他要求

3.1 乙方应向甲方提供一套维修所需的特殊专用工具，其费用包括在投标价格内。请在投标文件中提供清单（包括制造厂名、数量、单价、合价）。

3.2 乙方应提供验收后运行所需的备品备件，其费用包括在投标价格内。请在投标文件中提供清单（包括制造厂名、数量、单价、合价）。

3.3 乙方提供的产品应是原装新产品。 供应商有完善的售后服务体系。 能够及时提供零备件。

4、质量保证

卖方保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证所提供的设备经过正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有良好性能。

仪器保修期为24个月，保修期内由于质量问题所引起的故障，供方将免费（含部件的）服务。在接到用户故障信息后要求2小时内响应，2日内到现场排除故障并交付使用。

5、其他

免费保修结束后，投标方有责任进行定期维护和修理。

5.1投标方保证提供技术支持和优良的售后服务；

6.2投标方保证以优惠的价格提供零部件给招标方。

第五包 直读光谱议1台套

1、设备性能参数及要求

直读光谱仪技术规格及参数仅供订货参考，最终实施测定验收的设备性能及参数以化验技术指标为准。

用途：主要用于阳极铜，阴极铜测定及其杂质元素含量的测定

1.1设备工作环境：

1.1.1工作环境温度：5-40℃

1.1.2工作环境湿度：20- 80%

1.1.3电源：AC220V ( 10% ，50 Hz

1.1.4稳压电源：15KVA，电压稳定精度高

1.2性能参数

1.2.1 满足产品分析要求：高纯铜基

1.2.2测定元素：Cu  Au  Ag  S  As  Sb   Bi   Se  Te  Pb  Zn  Fe  Co   Ni   Si Mn  Cd   Cr  Sn  P  O   Mg

1.2.3 测定范围及仪器性能分析结果要求：见表一

1.2.4操作要求：操作简便快捷，满足多元素同时分析测定，测定速度快，准确度高，精密度好。

1.2.5 维护及故障：便于维护，维护费用低，故障率低。

1.2.6 带有电流控制功能的光源、氩气消耗小，易于更换火花台板；可快速更换样品夹，满足大数量样品的分析；具有最优化的紫外光路设计。

1.2.7 仪器生产厂原厂制作的用户所要求的工作曲线。（非拷贝曲线）要求工厂制作的工作曲线且随机附带校正工作曲线的高低标国际标样.

1.2.8夹杂物分析：仪器具备氧含量的检测能力，并达到百万分之一的精度。

1.2.9分析软件功能强大，具有常规分析、系统标准化、类型标准化、超标自动报警、监测、数据库管理等多种功能；根据用户要求以各种方式进行数据传输。手动或自动选择多项式曲线拟合；自动或手动进行谱线和共存元素校正。

|  | 表一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% | 备注 |
| As | 0.00005-0.0030 | Sb | 0.00010--0.0030 | 1、除O Mg Au外按照YS-T464-2003阴极铜直读光谱分析范围， 满足分析范围标准 2、各元素的测定精密度准确度必须现场 安装调试后按实际测定 值验收. |
| Bi | 0.00005--0.0010 | S | 0.00020--0.0030 |  |
| Se | 0.00005--0.0020 | Te | 0.00015--0.0020 |  |
| Fe | 0.00010--0.005 | Ag | 0.00010--0.0050 |  |
| Sn | 0.00005--0.0050 | Ni | 0.00050--0.0050 |  |
| Pb | 0.0001--0.0025 | Zn | 0.00010--0.0025 |  |
| Cr | 0.00010--0.0010 | Cd | 0.00005--0.0010 |  |
| Co | 0.00005--0.0020 | Si | 0.00010--0.0010 |  |
| P | 0.00005--0.0050 | Mn | 0.00005--0.0020 |  |
| O | 0.00005--0.5000 | Mg | 0.00005--0.0020 |  |
| Au | 0.00005--0.02000 |  |  |  |

1.3工作条件

室温5-40℃。

1.4检测元素检测限：达到ppm级

1.5投标报价书必须包含（不限于）以下文件：

供货范围及供货清单；较详细的技术说明。

2、供货范围

2.1直读光普仪一台（套）

2.2通道配置：投标方根据“分析元素及分析范围表”表一设计分析通道，但必须满足招标方要求。

2.3校正曲线：高、中、低、含氧元素的标准化样；通用铜基校正曲线

2.4具备数据上传功能，提供和MES系统的数据接口，可以通过OPC进行数据采集。卖方提供数据接口所需的所有软件和硬件。

2.4.1配置计算机要求：计算机要求为I5（6代）以上，8G内存以上，1T硬盘以上，24寸显示器，市场主流配置计算机及打印机。

2.4.2软件功能先进，直接控制设备操作，数据可编辑，有报警提示，操作简便，直观、有谱图，校正、校准功能。

2.5 随机附件、备品备件：

卖方应在投标书中说明设备正常工作所必须的附件、备品备件，并附清单，包括项目名称、数量、定货号，并提供稳定的供应来源，以及国内稳定的供应商和相对稳定的价格。

2.5.1易损易耗件：卖方应提供设备正常运行二年内所需的易损、易耗件并列出清单。

2.5.2 氩气净化器（净化效果99.999%以上）  一台

2.5.3光谱磨样机  (车床）     一台建议用铣床，属于通用设备，推荐国产SBX-1型卧式铣床（目前测试公司在用），安全和自动化程度和效率均比车床高

2.5.4 氩气减压表     一套

2.5.5不间断供电电源  一套UPS参考厂家APC、梅兰日兰或同档次品牌。

2.5.6阴极铜标样一套从低到高5个

2.5.7样品更换台4个

以上备品备件包括在总价范围内。

3、反馈技术资料内容清单

需要反馈技术资料内容如下(不限于)：

3.1供货方应提供下列一式5份资料及电子版资料

3.1.1 详细的仪器安装、调试、和维护说明书（优先提供中文），须有分系统部件功能说明。

3.1.2详细的软件使用说明书（优先提供中文）。

3.1.3设备的备件及易损件清单。

3.1.4合同签约后两周内，供货方向订货方提交仪器安装基础图纸及平面布置图纸。

4、技术服务要求

4.1设备开箱验收

设备到达买方工厂后，卖方按照买方通知的日期派专家到用户现场对设备进行开箱，与买方人员根据装箱单、合同（技术协议）对设备进行逐项验收、保持一致，如有部件和技术文件不符、损坏或缺失，由此引起的一切经济损失由卖方承担。

4.2设备安装调试

4.2.1卖方负责各设备内部接口之间安装所需的管线、电缆等的安装。

4.2.2由卖方负责设备安装调试和标准样品测试，买方协助卖方工作人员对设备进行安装调试，卖方向买方工作人员提出正确的方法。

4.2.3现场验收时，投标方出具原产地证明和制造商出厂时仪器性能测试报告和检验合格证；

4.3技术培训

由卖方负责对买方仪器设备维修维护人员、操作者在现场免费进行技术培训，直到买方人员具备独立的对仪器设备维护保养、操作能力为止，培训时间不得少于7个工作日。

4.4验收标准

卖方在设备安装调试后，必须按相关标准（国标、ASTM等）表一、表二中测定元素与标准样品比对并在允差范围之内。验收合格后，方视安装调试合格，费用由卖方负责。

5、其他要求

5.1 供应商有完善的售后服务体系。

5.2 能够及时提供零备件。

6、质量保证

卖方保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证所提供的设备经过正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有良好性能。

仪器保修期为24个月，保修期内由于质量问题所引起的故障，供方将免费（含部件的）服务。

卖方在接到用户故障信息后要求2小时内响应，2日内到现场排除故障并交付使用。

在质量保证期内设备运行中发生问题卖方应2小时内提供响应服务，如有需要，卖方技术人员在2个工作日内到达现场解决。

7、其他

免费保修结束后，投标方有责任进行定期维护和修理。

7.1投标方保证提供技术支持和优良的售后服务；

7.2投标方保证以优惠的价格提供零部件给招标方。

# 第四章  招标项目商务要求

## 1、招标项目商务要求

| 总体要求 | 卖方需按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、安装、保管、调试、运行、检验、培训及售后技术服务等工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，费用应全部包含在总报价中（含税）。 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 卖方负责在2018年 10月交货，具体时间以买方通知为准，送货至买方指定地点。货物交货前的一切风险和责任由卖方承担。 |
|  | 交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。 |
| 安装调试 要求 | 根据买方工程进度情况，完成设备安装、调试及试运行 |
| 付款方式 | 1、货物总价的30%为到货初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的等额增值税专用发票。 2、货物总价的30%为安装调试验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行承兑汇票（期限90天）形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书。（2）货物安装调试验收合格且双方签署了货物安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的等额增值税专用发票。 3、货物总价的30%为使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行承兑汇票（期限90天）形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物使用验收的书面授权委托书。（2）货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的剩余价值全额增值税专用发票。 4、货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。 |
| 质量 保证期 | 2年，自货物使用验收合格之日起算。 |
| 售后服务 要求 | 在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，48小时内到达现场，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，卖方将在72小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 合同文本 | 买方和卖方依据招标文件中的合同文本签订合同，对实质性条款不得做出变更。 |

# 第五章  开标与评标

## 1、开标

## 1.1 开标准备

1.1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。为便于现场答疑，请投标人派出技术人员参加开标。投标人的法定代表人或其授权代表、技术人员未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 1.2 开标程序

1.2.1主持人宣布开标会开始。

1.2.2 主持人介绍参加开标会的人员名单。

1.2.3 主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

1.2.4 通报投标人的投标保证金提交情况，未按招标文件规定时间提交的投标人其投标无效。

1.2.5 检查投标人的投标文件密封的完整性，不符合招标文件规定的投标无效。投标人退场。

1.2.6检查投标文件是否按资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件分别密封装袋。

1.2.7审查投标人的资信情况，未通过资信审查的投标人，其投标文件按无效标处理，不再进入后续评审。

1.2.8 评审投标人的技术文件和商务文件，对招标项目要求及技术规范（本招标文件第三章）有重大偏离的，不再进入后续评审。

1.2.9投标人投标报价文件的评审。

1.2.10 公布评标结果（中标单位或候选单位）。

1.2.11 开标会议结束。

## 2、评标

## 2.1组建评标委员会

2.1.1招标人根据招标货物的特点组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和技术、经济等有关方面的专家组成。评标委员会对所有投标人的投标书采用相同程度的标准评标。

## 2.2评标的方式

2.2.2本项目采用不公开的方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## 2.3评标原则和评标办法

2.3.1评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

(评分法例)

(1)评分办法

评标采用评分法。评标委员将以招标文件、补充公告、投标文件为依据，分技术和商务两部分进行评分，汇总出投标人的综合得分，并按投标人的综合得分从高到低依次进行排序。若出现综合得分相同的情况，则其中技术得分较高的投标人将被排序在前；若综合得分和技术得分仍相同，则其中报价较低的投标人将被排序在前。最后，评标委员会将按综合得分排序推荐两至三家候选单位。

各包次评分分值如下：

技术部分评分       满分70分

商务部分评分       满分 30分

技术部分和商务部分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。

若投标人的技术标得分低于42分，则该投标人将被视为技术部分严重偏离招标文件要求，不进入商务标的评分以及最终得分总和的排名，且不予推荐入围。

综合得分=技术部分评分+商务部分评分

(2)投标响应性评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 生产、经营许可 | 应具有相应的生产和经营许可证 |
| 财务状况 | 提供2015-2016年经第三方审计的企业财务报表（若企业成立时间不足三年，则提供己有财务报表） |
| 投标有效期 | 符合投标人要求 |
| 投标保证金 | 符合投标人要求 |
| 质保期 | 符合投标人要求 |
| 交货期 | 符合投标人要求 |

## 2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

2.4.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法人授权代表的签署。

2.4.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。

## 3、确定中标人

3.1本次评标由评标委员会依据评标原则和评标办法推荐 2-3 家候选中标单位，提交招标人的审核委员会审核。招标人的审核委员会可根据情况授权评标委员会直接确定中标人。

3.2 招标人保留在公布中标人前的任何时间拒绝任何投标、取消招标活动的权利，对由此给投标人造成的影响不负任何责任、不作任何赔偿，同时对此亦不作任何解释。

3.3 招标人将在确定中标人后 五 个工作日内以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

# 第六章  授予合同

## 1、签订合同

1.1中标人应按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。招标文件、投标文件均作为签订合同的依据。

1.2 中标人在签订合同前应按中标总额的 10 %向招标人提交履约保证金额。如中标人拒不提交履约保证金的，其中标资格将被取消，投标保证金也不予退还。

1.3 如中标人未按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并可从候选中标人中重新选定中标人。

# 第七章  合同条款

买卖合同

合同编号：

买方：黑龙江紫金铜业有限公司

卖方：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经协商一致，买卖双方同意按下列条款签署本合同。

1、货物名称、品牌、规格型号、材质、数量、单价、总价

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

本合同项目货物总价共计      元人民币。该价格包含货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、保管、就位、安装、调试、检验、运行、培训及售后技术服务、技术资料、税费等费用

合同履行期间，因货物数量增减导致的货物总价变化，按实际增减数额结算。

2、货物质量、技术规范要求

2.1根据货物设计、使用部门或技术部门、专家的意见写入合同。

2.2 卖方供应的货物应符合现行国家标准（写明具体国标名称）和法律、法规规定的质量标准。

3、货物安装质量、技术规范要求

3.1根据货物设计、使用部门或技术部门、专家的意见写入合同。

4、供货方式

4.1卖方负责在  年  月  日之前，送货至买方指定地点。货物安装调试验收合格前的一切风险和责任由卖方承担。

4.2交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。

5、包装

5.1卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

6、质量保证和售后技术服务

6.1卖方保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责。

6.2卖方负责派出专业技术人员对买方工作人员进行现场培训，直至买方工作人员能够熟练操作运转为止。

6.3货物的质量保证期为 1 年，自货物使用验收合格之日起算。

6.4在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后   小时内响应，    小时内到达现场，   小时内修复。特殊情况无法在   小时内修复的，卖方将在   小时内予以更换新货物或提供代用货物。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

7、监造

7.1买方有权在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供食宿和工作方便，买方监造人对货物质量不负任何责任。

8、验收程序、方法

8.1 初步验收

8.1.1货物运抵现场后，买方会同卖方对货物的品牌、规格、外观、数量等进行初步验收：如发现货物的品牌、规格、外观等与合同约定不符，卖方应无条件免费更换，更换货物应在五个工作日内到货，因此产生的费用全部由卖方承担；如货物数量不足，卖方应保证在五个工作日内补足，超出合同约定数量的货物，买方有权拒绝接收。

8.2、安装调试验收

8.2.1卖方负责货物的卸货、二次搬运、就位、安装调试、运行工作，卖方应在   年  月  日前完成货物的安装调试工作，对施工质量双方依据合同约定的标准进行验收。货物安装调试验收合格、能够正常运行后，进入使用验收阶段。

8.3、使用验收

8.3.1货物安装调试验收合格之日起六个月内（备注：参考期限，根据货物性质确定合理期限），双方对货物的质量、技术规范及性能、安装施工质量等依据合同约定的标准进行使用验收。验收合格的，双方签署货物使用验收合格报告。

8.4 验收程序要求

8.4.1卖方必须授权其工作人员参与货物的初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，并分别出具书面授权委托书，委托书内容包括：卖方工作人员姓名、身份证号码；授权其工作人员参与货物的初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，认可其验收结果并承担法律责任。卖方也可以出具书面授权委托书，委托买方验收，委托书内容包括：委托买方对货物进行初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，认可买方验收结果并承担法律责任。卖方既未授权其工作人员参与验收，也未授权买方验收的，在形成有效的初步验收、安装调试验收、使用验收报告、质保验收报告之前，买方有权拒付相应货款。

9、付款方式

9.1货款按以下条件及期限分期支付：

9.1.1货物总价的30%为到货初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：

（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。

（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。

（3）收到卖方开具的等额增值税专用发票。

9.1.2 货物总价的30%为安装调试验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）形式支付：

（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书（原件）。

（2）货物安装调试验收合格且双方签署了货物安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）。

（3）收到卖方开具的等额增值税专用发票。

9.1.3 货物总价的30%为使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以承兑汇票（期限90天）形式支付：

（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物使用验收的书面授权委托书。

（2）货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。

（3）收到卖方开具的剩余价值全额增值税专用发票。

9.1.4 货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：

（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明（原件）。

（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。

（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。

9.2 卖方银行账户信息：

户名：

开户行：

账号：

10、知识产权保护

10.1卖方保证货物及其包装、标识等未侵犯任何第三人的知识产权，不论任何原因，因卖方货物及其包装、标识等涉嫌侵犯第三人知识产权，而导致买方所购买货物被工商、司法等部门查扣或被第三人索赔等情形，卖方必须赔偿买方因此所产生的一切损失，并按合同总价的20%向买方支付违约金。

11、不可抗力

11.1任何一方因不可抗力影响，无法履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后以最快的方式通知另一方，并在事件发生后3天内，将有关部门出具的证明文件以特快专递送达另一方。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，双方应通过友好协商处理合同的履行或解除事宜。

12、违约责任

12.1卖方未按合同约定期限送货至买方指定地点的，每逾期一天，支付延迟交货货物价值的1‰作为违约金；逾期超过30天的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.2卖方因自身原因未按合同约定期限完成货物的安装调试工作的，每逾期一天，支付合同总价的1‰作为违约金；逾期超过30天的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.3 卖方交付的货物其品牌、规格、外观等经初步验收与合同约定不符，卖方应无条件免费更换，更换货物应在五个工作日内到货，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.4 卖方交付的货物经安装调试验收不符合合同约定的质量、技术规范及性能等要求的，卖方必须在五个工作日内无条件免费更换或修理至符合合同约定的标准，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换或无法修理至符合合同约定的标准，买方有权单方解除合同，卖方必须以合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.5 卖方交付的货物经使用验收不符合合同约定的质量、技术规范及性能等要求的，卖方必须在五个工作日内无条件免费更换或修理至符合合同约定的标准，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换或无法修理至符合合同约定的标准，买方有权单方解除合同，卖方必须以合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.6 买方未按合同约定期限向卖方支付货款的，每逾期一天，按应付未付金额的日万分之一向卖方支付违约金。

12.7 在质量保证期内，卖方未履行其售后服务承诺的，买方有权拒付质量保证金。

13、争议和纠纷的解决方式

13.1因履行本合同引起的及与本合同相关的一切争议和纠纷，双方应协商解决，协商不成的，依法向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、通知

14.1本合同的一方给另一方的通知都应以书面形式（含电子邮件）按如下通讯方式和地址送达对方：

买方通讯方式和地址：

公司名称：黑龙江紫金铜业有限公司

公司地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

卖方通讯方式和地址：

公司名称：

公司地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

14.2如任何一方的“通讯方式和地址”有改变应及时通知到对方，如因未及时通知对方而造成不能及时收到对方信函、文件等资料的，对方将信函、文件等按本合同约定的“通讯方式和地址”发出，有以下任何一种情形均视为送达，由此造成的一切损失等后果由未通知方负责：

14.2.1信函、文件发出的时间加上正常的在途时间视为已送达的时间。

14.2.2 邮件回执注明“查无此人”、“拒收”等类似表述的。

14.2.3在工作日通过双方约定的电子邮箱将通知发送至对方指定电子邮箱的即视为送达。

15、转让或分包

15.1本合同不允许任何形式的转让或分包。

16、廉政条款

16.1买方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，买方拒绝一切形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度及本合同规定、有违商业道德和职业道德的行为。买方请卖方给予监督、配合，并欢迎卖方如实反映可能出现的问题。

举报投诉电话：0597-3833182，举报投诉信箱：jcsjs@zjky.cn。

16.2卖方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，卖方不做任何形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度及本合同规定、有违商业道德和职业道德的尝试。如出现上述行为，卖方确认愿意承担买方可能采取的解除合同、依法追索经济损失等措施所带来的一切后果，确认愿意赔偿买方的经济损失并对买方的措施和举动给予配合。

17、合同生效

17.1本合同壹式肆份，买卖双方各持贰份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

18、履约担保

18.1在签订合同之前，卖方必须按货物总价的10%向买方提交履约保证金。卖方在货物使用验收合格之前如无违约行为，履约保证金将在货物使用验收合格之日起五个工作日内无息退还。

19、社会责任

19.1卖方应承担其相应的社会责任，包括企业环境保护、安全生产、社会道德以及公共利益等方面。不论任何原因，因卖方未承担社会责任，而导致买方货物损失、名誉受损等情形，买方有权单方解除合同，同时卖方必须赔偿买方因此所产生的一切损失，并按合同总价的20%向买方支付违约金。

（以下无正文，为各方签字盖章处）

买方：黑龙江紫金铜业有限公司

法定代表人或委托代理人：

卖方：

法定代表人或委托代理人：

合同签订日期：   年  月  日

合同签订地点：

# 第八章  投标文件格式

## 1、整套投标文件的外包装袋封面格式

投标文件（电子版应标记为“电子版”）

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 2、资信文件外包装袋封面格式

资信文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 3、资信文件封面格式

资信文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 4、资信文件目录

资信文件目录

投标人的资信文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

1、年检合格的企业法人营业执照副本（复印件须加盖公章）。

2、法定代表人参与开标的提供法人代表身份证明及身份证复印件。

3、非法定代表人参与开标的，提供法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（格式见投标文件格式章节）。

4、产品生产许可证、销售许可证（如法律要求具备，复印件须加盖公章）。

5、产品获国优、部优、省优的证书（如有，复印件须加盖公章）。

6、法人授权代表必须为生产制造厂家正式聘用员工并提供劳动合同、由社保局出具的连续缴纳一年以上的《基本养老保险个人帐户对帐单》。

7、投标人组织机构、财务状况简介（见投标文件格式章节）。

8、投标人近三年（2015、2016、2017）年的年度财务审计报告（含会计报表、审计报告正文、会计报表附注）及最近一期（2018年5月份）的财务报表（复印件须加盖公章）。

9、法人代表或董事长或总经理名片（或清楚的联系方式）。

10、其他能够证明投标人具备投标资格的文件。

## 5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人     ，系               （投标人全称）的法定代表人，现任    职务，现授权我单位员工       （职务：      身份证号码：           ）为本单位的全权代表，参加贵公司组织的           项目（招标编号：       ）招投标活动，并全权代表本单位处理招投标活动中的一切事宜，由此产生的一切法律责任本单位均予以认可。

受托人无权转委托。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

受托代理人签字：

日期：    年  月  日

## 6、投标人组织机构、财务状况

（投标人）组织机构、财务状况简介

1、投标人组织机构

单位简况（200字左右）：

单位组织机构（可以图示）：

单位职工总数、其中各级技术人员的情况、人数和组成比例：

单位的优势及特长：

2、投标人财务状况

资产总额：

流动资产：

其中：自由资金   万元，银行贷款   万元。

固定资产：原值    万元，净值   万元。

负债总额：

流动负债：

长期负债：

企业开户行、关系行的银行名称、地址：

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 7、商务文件外包装袋封面格式

商务文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 8、商务文件封面格式

商务文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 9、商务文件目录

商务文件目录

1、商务响应表（不得包含任何投标报价文件）

## 10、商务响应表

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 要求 | 卖方需按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、安装、保管、调试、检验、运行、培训及售后技术服务等工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，费用应全部包含在总报价中（含税）。 |  |  |
| 供货 要求 | 卖方负责在2018年10月交货，具体时间以买方通知为准，送货至买方指定地点。货物交货前的一切风险和责任由卖方承担。 |  |  |
|  | 交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。 |  |  |
| 安装调试要求 | 根据买方工程进度情况，完成设备安装、调试及运行 |  |  |
| 付款 方式 | 1、货物总价的30%为到货初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的等额增值税专用发票。 2、货物总价的30%为安装调试验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行承兑汇票（期限90天）形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书。（2）货物安装调试验收合格且双方签署了货物安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的等额增值税专用发票。 3、货物总价的30%为使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行承兑汇票（期限90天）形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物使用验收的书面授权委托书。（2）货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的剩余价值全额增值税专用发票。 4、货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。 |  |  |
| 质保期 | 2年，自货物使用验收合格之日起算。 |  |  |
| 售后服务要求 | 在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，48小时内到达现场，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，卖方将在72小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。 |  |  |
| 合同 文本 | 买方和卖方依据招标文件中的合同文本签订合同，对实质性条款不得做出变更。 |  |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 11、特定关系人申报登记表

| 特定关系人申报登记表 |
| --- |
| 客户基本情况 | 公司名称 |  | 企业代码 |  |
|  | 注册地 |  | 法人代表 |  | 联系方式 |  |
| 1、有特定关系人（如没有，请划掉） |  |
| 姓名 | 本公司职务 | 紫金矿业特定关系人姓名 | 关系人工作单位 | 关系人职务 | 何种关系 | 本投标项目或项目后续执行可能的利益冲突 |
| 如行数不够，可自行加行 |
| 2、没有特定关系人（如有，请划掉） |
| 在本投标项目的业务洽谈、投标过程中，我公司高管人员及本项目投标人员没有特定关系人需要申明。 |
| 申报单位法人或法人代理签名（章） | 本公司确认以上信息在填表时准确无误。不存在隐瞒、谎报等情形 | 登记申报 时间 |  | 登记申报地点 |  |
| 注：注：紫金方人员含项目使用单位，项目采购单位和项目设计单位等。 特定关系人指的是：1、夫妻关系；2、直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；3、三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；4、近婚亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶；5、同乡关系：以申报人祖籍地、供应商注册地为准，申报人祖籍地与供应商注册地相同时视为同乡。其中，跨省以设区市为单元；跨市以县为单位；跨县以乡镇为单元；6、同系同学（三年及以上）、同部队战友（三年及以上）、同事关系（曾在同单位共事三年及以上）；7、其他关系人：可能影响到公平性原则的利害关系人。 |

## 12技术文件外包装袋封面格式

技术文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 13、技术文件封面格式

技术文件（选择写明正本或副本）

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 14、技术文件目录

技术文件目录

投标人的技术文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

1、货物说明一览表

2、投标货物详细清单（不得含价格）

3、规格偏离表

4、产品执行标准

5、近两年国家主管部门对产品的抽检报告或有资质机构出具的检测报告（如有，每年提供一份，复印件须加盖公章，提供原件备查）。

6、产品图纸或样本、中文使用说明书等。

7、项目实施人员一览表

8、技术服务、技术培训的内容和措施。

9、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

10、提供近 三  年以来同类项目的业绩表，附合同复印件、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。

11、投标人认为应当提交的其他技术文件。

## 15、货物说明一览表

货物说明一览表

| 货物名称及型号： |
| --- |
| 序号 | 项目 | 货物技术性能数据 | 配套的主要外购件制造厂、采用标准 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 16、规格偏离表

规格偏离表

| 货物名称 | 规格条目 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表详细规格说明栏目可文字补充说明，并紧随表后。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 17、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 18、投标报价文件外包装袋封面格式

投标报价文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 19、投标报价文件封面格式

投标报价文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 20、投标报价文件目录

投标报价文件目录

1、 投标声明书

2、开标一览表/投标价格表

投标人对投标货物及服务应报出最具有竞争力的价格。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。报价含税。

3、投标货物详细清单

必须逐项填写货物各组成部分的名称、品牌、规格型号、数量、出厂单价、总价等，运保费须单独报出。报价含税。

4、投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠。

## 21、投标声明书

投标声明书

致                        （招标人）：

我公司已详细审查并充分理解了贵公司关于                   项目公开招标的招标文件（招标编号：      ），现自愿参加投标，并承诺如下：

1、在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我公司      万元人民币的投标保证金以       形式与投标文件同时递交。

3、投标过程中产生的费用，无论中标与否均由我公司自行承担。

4、如我公司中标，我公司将在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同，并将按招标文件的规定递交履约担保、全面履行合同责任和义务。

5、如我公司中标，我公司将派出投标文件项目实施一览表中的工作人员，按合同约定的期限履行完毕合同义务。

6、受托人如假冒我公司正式聘用员工或非我司正式聘用员工，招标人有权扣除我公司本次投标保证金且有权将我公司及受托人列入商务黑名单并通报全集团，禁止招标人全集团各单位与我公司发生任何业务联系

我公司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容真实、准确，无任何虚假陈述，如有任何弄虚作假等违法行为，给贵公司造成损失的，我公司愿承担全部法律责任。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其受托代理人：         （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

## 22、开标一览表/投标价格表

第一包 开标一览表/投标价格表

单位：元（人民币）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 | 型号规格 | 数量 | 货物单价(元/块） | 随机备件、附件专用工具费 | 调试、运行、培训、检验、技术协助和技术服务等费用 | 安装费用 | 运费及保险费 | 现场单项交货总价 (万元） | 货物总重（T） | 付款 方式 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人的报价包括按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、保管、安装、调试、运行、检验、培训及售后技术服务等工作所发生的全部费用及税费。

2、投标货物的各组成部分及其品牌、规格型号、材质、数量、单价等详见投标货物详细清单。

3、特别说明：本次组织方只接受开标时投递的报价表，招标会上不再进行价格谈判，请各投标单位务必重视一次性报价。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

第二包 开标一览表/投标价格表

单位：元（人民币）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 | 型号规格 | 数量 | 货物单价(元/块） | 随机备件、附件专用工具费 | 调试、运行、培训、检验、技术协助和技术服务等费用 | 安装费用 | 运费及保险费 | 现场单项交货总价 (万元） | 货物总重（T） | 付款 方式 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人的报价包括按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、保管、安装、调试、运行、检验、培训及售后技术服务等工作所发生的全部费用及税费。

2、投标货物的各组成部分及其品牌、规格型号、材质、数量、单价等详见投标货物详细清单。

3、特别说明：本次组织方只接受开标时投递的报价表，招标会上不再进行价格谈判，请各投标单位务必重视一次性报价。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

第三包 开标一览表/投标价格表

单位：元（人民币）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 | 型号规格 | 数量 | 货物单价(元/块） | 随机备件、附件专用工具费 | 调试、运行、培训、检验、技术协助和技术服务等费用 | 安装费用 | 运费及保险费 | 现场单项交货总价 (万元） | 货物总重（T） | 付款 方式 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人的报价包括按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、保管、安装、调试、运行、检验、培训及售后技术服务等工作所发生的全部费用及税费。

2、投标货物的各组成部分及其品牌、规格型号、材质、数量、单价等详见投标货物详细清单。

3、特别说明：本次组织方只接受开标时投递的报价表，招标会上不再进行价格谈判，请各投标单位务必重视一次性报价。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

第四包 开标一览表/投标价格表

单位：元（人民币）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 | 型号规格 | 数量 | 货物单价(元/块） | 随机备件、附件专用工具费 | 调试、运行、培训、检验、技术协助和技术服务等费用 | 安装费用 | 运费及保险费 | 现场单项交货总价 (万元） | 货物总重（T） | 付款 方式 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人的报价包括按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、保管、安装、调试、运行、检验、培训及售后技术服务等工作所发生的全部费用及税费。

2、投标货物的各组成部分及其品牌、规格型号、材质、数量、单价等详见投标货物详细清单。

3、特别说明：本次组织方只接受开标时投递的报价表，招标会上不再进行价格谈判，请各投标单位务必重视一次性报价。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

第五包 开标一览表/投标价格表

单位：元（人民币）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 | 型号规格 | 数量 | 货物单价(元/块） | 随机备件、附件专用工具费 | 调试、运行、培训、检验、技术协助和技术服务等费用 | 安装费用 | 运费及保险费 | 现场单项交货总价 (万元） | 货物总重（T） | 付款 方式 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人的报价包括按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、就位、保管、安装、调试、运行、检验、培训及售后技术服务等工作所发生的全部费用及税费。

2、投标货物的各组成部分及其品牌、规格型号、材质、数量、单价等详见投标货物详细清单。

3、特别说明：本次组织方只接受开标时投递的报价表，招标会上不再进行价格谈判，请各投标单位务必重视一次性报价。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

日期：    年  月  日

## 23、投标货物详细清单

投标货物详细清单

| 序号 | 货物分项 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 运保费(元) | 总价（元） | 外协件制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1、填写内容应包括招标货物项下的所有组成单元货物部件内容。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异时，以本表各项目所列单价计算结果得出的总价修订投标文件其他部分的总价。

3、此表必须填写。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 24、近三年以来同类项目的业绩表

近三年以来同类项目的业绩表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：   年  月  日

## 25、标准备品备件、易损件详细清单

标准备品备件、易损件详细清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 运保费(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：

1、填写内容应招标货物项下应提供的所有标准备品备件、易损件（必须填写）。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异，以本表各项目所列单价计算结果得出的总价修订投标文件其他部分的总价。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

日期：   年  月

## 26、附件、专用工具详细清单

附件、专用工具详细清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 运保费(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：

1、填写内容应包括招标货物项下应提供的所有附件、专用工具（必须填写）。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异，以本表各项目所列单价计算结果得出的总价修订投标文件其他部分的总价。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 27、投标回执表

投标回执表

| 招标单位 |  |
| --- | --- |
| 招标项目 |  |
| 招标编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标人地址 |  |
| 投标人的受托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 备注 |  |

如拟参与此次投标，请在收到招标文件后一周内，认真填写投标文件格式附件的投标回执表，并附上企业资质（营业执照、税务登记证或三证合一营业执照）、开户行帐号信息（盖公章或财务章），扫描邮件发至2426309296@qq.com邮箱。