政府采购

文  件

采购编号：SZWK2018-G-065号

采购项目：电感耦合等离子体光谱仪等

采购单位：苏州市疾病预防控制中心

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇一八年五月

目   录

前附表  ………………………………………………2

第一章  招标公告……………………………………4

第二章  投标邀请函…………………………………6

第三章  投标人须知…………………………………8

第四章  投标文件格式………………………………19

第五章  采购书………………………………………33

第六章  合同一般条款………………………………44第七章  合同主要条款………………………………49

第八章  评标方法、评分标准………………………51

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州市疾病预防控制中心 联系人：沈强 联系电话：0512-68261733 |
| 2 | 采购编号 | SZWK2018-G-065号 |
| 3 | 采购项目名称 | 电感耦合等离子体光谱仪等 |
| 4 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | （1）投标保证金数额及缴纳方式：第一标段：25000元；第二标段：9000元，第三标段：16000元。以有效的银行本票或银行汇票的形式在递交书面文件截止时间前当场递交投标保证金。未出示视为无效标。 账户名：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 帐号：600512219 开户银行：中国民生银行苏州分行 （2）财务室电话：0512-69165611 张 田/钱佳君 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路120号3号楼四楼 邮编：215005 电话：0512-69165615/69165617 联系人：陈璐佳、李晶晶 传真：0512- 65153553 |
| 7 | 网上报名截止时间 | 2018年6月4日 |
| 8 | 询问方式 | 投标人对采购文件如有询问，请将疑问按网上报名相关流程提出。 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本份数为一份，副本份数为四份 |
| 10 | 投标时间 | 2018年6月25日13:00~13:30 |
| 11 | 投标文件递交地点 | 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2018年6月25日13:30 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 13 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额的100万以下部分费率为1.5%； 预算金额的100－500万部分费率为1.1%。 收款单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 帐号：600512219 开户银行：中国民生银行苏州分行 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照采购文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （三）不具备采购文件中规定的资格要求的； （四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章   招标公告

受苏州市疾病预防控制中心之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：SZWK2018-G-065号

2、采购项目名称：电感耦合等离子体光谱仪等

3、采购预算：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1台 | 750000 |
|  | 全自动阴离子洗涤剂萃取检测分析系统 | 1台 | 300000 |
|  | 双通道原子荧光光度计 | 1台 | 200000 |
|  | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 1台 | 500000 |
| 2 | 离子色谱仪 | 1台 | 600000 |
| 3 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | 1台 | 800000 |
|  | 全自动免疫蛋白印迹仪 | 1台 | 300000 |

4、最高限价：3450000元

5、采购技术指标：详见采购文件

6、投标人资格要求：

A、供应商应当具备的一般条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

B、供应商需符合以下特定条件：

（1）具有所投产品经营许可资格；

（2）具有产品的合法代理资格证书（国产产品可不提供）。

7、本项目报名及获取采购文件相关信息：

（1）本项目采用网上报名方式。供应商必须进入苏州市政府采购网“网上报名”系统进行注册，详细申领CA证书的流程详见苏州政府采购网上“关于市级政府采购项目实行供应商网上报名的通知”。相关技术问题请咨询0512-68617635。

（2）供应商注册流程及其他注意事项详见苏州市政府采购网->网上报名供应商登录页面->用户流程说明中查看。

（3）网上报名截止时间：2018年6月4日。

（4）供应商必须通过苏州市政府采购网的网上报名系统进行本项目的网上电子报名；投标截止时间前必须随身携带CA证书现场解密并成功，否则视为无效报名。

（5）供应商须在投标截止时间前将CA现场解密成功，并在规定时间内向采购代理机构工作人员递交投标文件，否则投标文件无效。

（6）本项目采购文件供应商可至苏州市政府采购网免费下载获取，若有询问，可按网上报名相关流程提出，质疑等相关事宜按照政府采购相关法律法规及采购文件要求执行。有关该采购活动的澄清、修正及中标信息亦在苏州市政府采购网上发布，请定期关注。

8、投标文件递交时间：2018年6月25日13:00~13:30

投标截止时间：2018年6月25日13:30

地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

9、开标时间：2018年6月25日13:30

10、开标地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

11、采购项目联系人及联系方式：

（1）苏州市疾病预防控制中心

联系人：沈强           联系电话：0512-68261733

地址：苏州市姑苏区三香路72号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路120号3号楼四楼            邮编：215005

联系人：陈璐佳、李晶晶

联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

12、本次采购的有关信息将在苏州政府采购网上发布，敬请留意；

13、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

14、公告期：自招标公告发布之日起五个工作日。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2018年5月28日

第二章   投标邀请函

：

受苏州市疾病预防控制中心之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：SZWK2018-G-065号

2、采购项目名称：电感耦合等离子体光谱仪等

3、采购预算：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1台 | 750000 |
|  | 全自动阴离子洗涤剂萃取检测分析系统 | 1台 | 300000 |
|  | 双通道原子荧光光度计 | 1台 | 200000 |
|  | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 1台 | 500000 |
| 2 | 离子色谱仪 | 1台 | 600000 |
| 3 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | 1台 | 800000 |
|  | 全自动免疫蛋白印迹仪 | 1台 | 300000 |

4、最高限价：3450000元

5、采购需求：详见采购文件

6、网上报名截止时间：2018年6月4日

7、投标文件递交时间：2018年6月25日13:00~13:30

投标截止时间：2018年6月25日13:30

地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

8、开标时间：2018年6月25日13:30

9、投标、开标地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

10、采购项目联系人及联系方式：

（1）苏州市疾病预防控制中心

联系人：沈强           联系电话：0512-68261733

地址：苏州市姑苏区三香路72号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路120号3号楼四楼            邮编：215005

联系人：陈璐佳、李晶晶

联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2018年5月28日

# 第三章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小微企业：小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件

3.2供应商具备的特定条件：

3.2.1具有所投产品经营许可资格；

3.2.2具有产品的合法代理资格证书（国产产品可不提供）。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

投标人认为本采购文件含有标明特定的供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.1接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.2联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.3联系电话：0512-69165615

10.4通讯地址：苏州市干将西路120号三号楼四楼

10.5供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：

13.1.1投标函；

13.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

13.1.3投标分项报价表；

13.1.4法人授权委托书（如有授权）；

13.1.5法定代表人身份证复印件；

13.1.6代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标总报价。

13.2.1技术部分

13.2.1.1投标产品清单表；

13.2.1.2投标产品技术对照表；

13.2.1.3设备的安装、调试、验收方案；

13.2.1.4产品质量承诺；

13.2.1.5产品生产厂家印制的产品样本或说明书；（投标技术参数如与样本或说明书有矛盾之处，以样本或说明书为准）

13.2.1.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；

13.2.1.7对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.2.1.8对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

13.2.2资格证明及其他文件

13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；

13.2.2.2 投标人情况表（格式见附件）；

13.2.2.3 投标人营业执照副本复印件；

13.2.2.4投标人法定代表人身份证复印件；

13.2.2.5 法人授权委托书（如有授权）；

13.2.2.6 投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2.2.7资格条件证明材料：

13.2.2.7.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.2.2.7.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

13.2.2.7.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

13.2.2.7.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.2.2.8 中小企业声明函（如属）；

13.2.2.9 生产或经营许可证复印件、代理商资格证明（国产产品可不提供）、医疗器械注册证复印件；

13.2.2.10其他评分标准中要求的可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

13.4投标单位在递交投标文件的同时还需向公证处公证员提供如下资料：

13.4.1投标人《营业执照》副本复印件；

13.4.2授权委托书（如有授权）复印件；

13.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.4.4投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

以上资料必须与投标文件中的内容完全一致。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按上述13.1-13.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。 投标书一（报价部分）须单独装订；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或代理人签字证明 。

16、投标保证金

16.1投标人应向采购代理机构提交规定的投标保证金，保证金的有效期必须与投标文件的有效期一致。

16.2投标人的投标保证金必须根据前附表规定缴纳，并在开标现场换取收据。

16.3投标保证金可采取下列任何一种形式：银行本票、汇票。

16.4未按上述要求提交投标保证金的投标人，采购代理机构将拒绝其投标文件。

16.5采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

未中标人的投标保证金，将在该采购项目评审结束后，现场退还。中标人的投标保证金将自采购合同签订后5个工作日内予以退还。

16.6发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

16.6.1在投标有效期内，投标人撤销其投标文件的；

16.6.2 中标人无正当理由不按本采购文件相关条款规定与采购人签订合同的；

16.6.3 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1投标书一（报价部分）须单独装订加盖公章；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册加盖公章，投标书可一起密封也可不一起密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、招标单位名称、采购项目采购项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2未按照采购文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19、投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员，投标保证金缴纳凭证同时递交。

19.2逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

六、开标和评标

21、开标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。

21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签到，，并向采购代理机构工作人员递交投标文件、出示投标保证金缴纳凭证。未出示投标保证金凭证的，其投标文件将被拒绝。

21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。

21.4开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

22.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23:2.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23:2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23:2.3对投标文件进行比较和评价；

23:2.4确定中标人；

23:2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评委会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.4投标人拒绝修正错误；

25.2.5投标人的报价是选择性的；

25.2.6投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.7投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

25.2.8其他被评委会认定无效的情况。

25.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.8除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.9采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.10对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标推荐中标候选人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

28.3中标人数量：1个。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理，中标无效。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

31.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人交中标服务费的时间应与前附表一致。

33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第四章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括所投产品、税费及包装、运至最终目的地的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意因运输或或装卸过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

11、我方愿意按采购文件的规定向贵方交纳人民币         元的投标保证金；

12、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构保留提出诉讼的权力；

13、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

采购编号：                                        单位：元

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌型号 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： | （小写）： （大写）： |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

格式4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： | 大写： 元 |
| 交货时间： |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式5、投标设备技术对照表

投标设备（货物）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

# 格式6、设备清单表

# 设备（货物）清单表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式9、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2017年 万元 |
| 实现利润 | 2017年 万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

（3）开户银行资信证明

银行资信证明

鉴于                         （单位名称）将于      年      月      日参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                            号的采购活动，本银行提供以下证明：

（单位名称）在本银行开设基本账户，开户许可证号码为                         ，账户号码为                            ，开设此账号的时间为           年      月    日，开具本证明日该账户的余额为                  元。

本银行对本证明的真实性承担责任。

银行名称（业务专用章）：

银行地址：

邮政编码：

联系电话：

年    月    日

格式11、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于_____行业（行业选择范围见备注3），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

备注：

1、提供投标人（含生产厂家）最新一期企业纳税证明及投标人（含生产厂家）缴纳社保证明，否则不作为认定依据。如部分产品满足上述价格扣除条件，则在投标文件中注明该部分产品明细及价格占比，评审时按比例进行扣除。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

3、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

# 第五章  招标书

受苏州市疾病预防控制中心之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SZWK2018-G-065号

二、采购项目清单及数量：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1台 | 接受进口产品投标 |
|  | 全自动阴离子洗涤剂萃取检测分析系统 | 1台 | 不接受进口产品投标 |
|  | 双通道原子荧光光度计 | 1台 | 不接受进口产品投标 |
|  | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 1台 | 接受进口产品投标 |
| 2 | 离子色谱仪 | 1台 | 接受进口产品投标 |
| 3 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | 1台 | 接受进口产品投标 |
|  | 全自动免疫蛋白印迹仪 | 1台 | 接受进口产品投标 |

三、主要技术参数和要求

第一标段：电感耦合等离子体光谱仪

（一）电感耦合等离子体光谱仪

1、耐HF酸进样系统，耐：50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品；

2、蠕动泵：四通道蠕动泵，带智能清洗，进样量从0.1ml/分钟到5.0ml/分钟连续可调；

*3、超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于1000万cps（或cts）。提供软件截屏作为证明资料；

4、具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。提供软件截屏作为证明资料；

*5、自激式射频发生器，频率40.00MHz以上；功率稳定性优于0.1%，射频发生器的功率传输效率优于80%；最大功率≥1500W，1W增量连续可调。提供软件截屏作为证明资料；

6、等离子体为垂直式，观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果；

7、免维护的平板或线圈等离子体设计，平板或线圈无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护；

*8、分析简单水溶液样品时，等离子体正常运行氩气消耗总量小于10升/分钟。一瓶15Mpa钢瓶氩气，正常分析测试时间＞8小时。

9、等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调，其中等离子体气流量控制步长1L/min，辅助气流量控制为0.1L/min，雾化器流量控制调节步长0.01L/min。

10、等离子体具有实时全彩色摄像系统，可设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体。提供软件截屏作为证明资料。

11、光学系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：167-900nm。能测试Cs894.347、Cl894.800nm。提供光谱图及标准曲线作为证明资料并作为验收指标。

12、分辨率：在200nm处，光学分辨率≤0.007nm；像素分辨率≤0.003nm。

13、检测器是背照式双CCD固态检测器，检测器可以同时测量来自样品和参比光束的谱线。

14、整机在冷启动和热启动时都无需预热，开机5分钟即可进行测定、分析，关机时无需氩气吹扫检测器，真正“即开即用”和“用完即关”。

15、软件为全中文多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印报告。控制软件可以在Windows 7下运行，也可以作为虚拟仪器，脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

16、具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。

17、具有4万条以上谱线的谱线库。以软件现场演示为准，或提供软件截屏作为证明资料。

18、软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示的软件截屏作为证明资料。

配置

1、电感耦合等离子发射光谱仪主机	1套

2、自动进样器	1台

3、雾化器	1套

4、耐氢氟酸雾室	1套

5、中文操作手册和英文操作手册	各1套

6、安装调试溶液	1套

7、标准溶液	1套

8、静音空气压缩机和循环冷却水系统	各1套

9、安装组件	1套

10、消耗品组件	1套

11、双向观测组件	1套

12、排风和循环水管路组件	1套

13、废液桶和帽	1套

14、废液管	1包

15、蠕动泵管	1包

16、进样毛细管	1根

17、蠕动泵下托盘	1个

18、空气过滤器	1个

19、可调节炬管组件	1套

20、O圈组件	1套

21、工作站系统	1套

（二）全自动阴离子洗涤剂萃取检测分析系统

1、设备要求：

适用于生活饮用水、地表水、生活污水及工业废水中阴离子表面活性物质的测定分析。

2、技术要求：

2.1.标准选择：亚甲蓝分光光度法或二氮杂菲分光光度法；

2.2.测量波长（±5%）：652nm或510nm；

2.3.样品量（±5%）：100mL或50mL；

2.4.进样模式：三维自动进样模式；

2.5.溶剂注入：亚甲蓝、氯仿、洗涤液等自动模式；

2.6.检出限（±5%）：0.02mg/L；

2.7.空白吸光度：<0.005；

2.8.测量范围：（0.05-2.0）mg/L；

2.9.重复性≥2.3%；

2.10准确度≥2.0%；

2.11线性系数：>0.999；

2.12回收率：90%以上；

2.13检测时间（±5%）：单样品30min；

2.14实现样品自动进样、萃取、分析、数据处理等全过程，无需人员干预值守；

2.15要求自动进样器与主机密闭一体化结构，采用三维稳定的运行模式，不得采用分体结构或圆盘占空间进样方式，顺序流动进样，流路自动清洗，减少样品间相互干扰的影响；

2.16智能数据分析软件，兼容xp以上系统电脑，人性化反控，自动记算样品结果，方便用户数据溯源；

2.17能够自动绘制标准曲线，提高实验效率，标准母液自动比例稀释，不少于10个标准浓度点，且线性系数不得＜0.999，保证标线数据准确度；

2.18要求配套六通道试剂液量实时监控，分析过程中若萃取溶剂低于实验用量，仪器能够自动报警，提醒用户添加，确保实验有效运行，提供权威部门出具的证明报告；

2.19提供国家环境监测总站出具的产品比对报告和省级以上计量院出具的检验报告核验。

3、配置要求：

阴离子洗涤剂一体化主机1套、六通道试剂液量监控1套、样品杯30个、进口脱水膜1包、试剂瓶6个、废气收集1套、软件1套、工作站1台、随机附件1套。

（三）双通道原子荧光光度计

1、光源：采用特制编码阴极灯，仪器自动识别元素，并可监控阴极灯使用寿命。

2、光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统。

*3、进样系统：全自动内置式双路注射泵顺序注射进样系统,样品和还原剂均需注射泵进样，无需蠕动泵气源泵进样，蠕动泵单独进行排废。（提供证明文件）

4、仪器可实现单点自动配置标准曲线、在线自动稀释高浓度样品、在线自动加还原剂（掩蔽剂） 等试剂。

*5、具备新型化学气相发生气液分离装置（提供证明文件）。

6、原子化器：屏蔽式低温点火石英原子化器，减少荧光猝灭和气相干扰，提高原子化效率。

7、具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置（提供证明文件）。

8、标准的RS-232/485通讯。

9、采用Windows98/Me/2000/XP的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式，并备存专家帮助系统。

10、检出限（DL）As、Sb、Bi、Te、Se、Pb、Sn等元素≤0.01µg/L；Hg≤0.001µg/L；Cd≤0.001µg/L。

11、测量精度 RSD≤0.9%。

12、线性范围 ：三个数量级。

*13、升级功能：内置通用接口，可加装升级：配形态分析模块及软件工作站，即可进行，AS,Se,Hg，sb等元素的形态分析。

14、配置

（1）全自动内置式双顺序注射泵原子荧光主机1套

（2）自动进样器：单样品盘160位外置式极坐标式自动进样器。

（3）特制空心阴极灯砷、汞各1支

（4）中文软件操作系统

（5）打印工作站1套

（四）石墨炉原子吸收光谱仪

1、光学系统和检测器

*1.1检测器：全谱高灵敏度阵列式固态检测器，含有内置式低噪声电荷放大器阵列，样品光束和参比光束同时检测。

1.2实时双光束。

*1.3波长范围（±5%）：189－900nm,1800线/mm超大面积光栅,光栅面积64mm´72mm。

1.4狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择。

1.5灯选择：≥8灯固定灯架，可同时装8只元素灯。

2、石墨炉系统

2.1石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化，从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。

2.2电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体。

2.3温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

2.4石墨管：标准配置为一体化平台热解涂层石墨管,实时背景扣除，最大扣背景能力≥2.5A。

*2.5标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于3%。

2.6石墨炉自动进样器：单个样品盘不小于140样品位，并带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：0.1ml，最大注入量（样品+试剂）为99微升。

2.7石墨炉采用纵向塞曼背景校正，横向加热方式。并配备全彩色摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程

3、操作软件

3.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。全中文原版数据处理及控制软件，中文在线帮助系统和中文操作手册。

3.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

3.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

4、配置清单部分

4.1石墨炉原子吸收光谱仪主机，1套

4.2石墨炉自动进样器，1台

4.3样品盘，1个

4.4样品杯，2000个

4.5中文操作手册和英文操作手册，各1套

4.6静音空气压缩机和循环冷却水系统，各1套

4.7原装空心阴极灯：铁、锰、铜、锌、铅、镉、镍、铬、钙、钾，10个

4.8原装石墨管，5根

4.9石墨锥安装工具，1套

4.10石墨炉清洗棒，10根

4.11空气和排气过滤网，1套

4.12工作站系统（软件、电脑和激光打印机），1套

第二标段：离子色谱仪

1、主要技术指标

1.1智能型高压串联双柱塞泵一套

1.1.1类型：串联双柱塞泵。

*1.1.2泵流速范围：≥0.001～15.000mL/min；流度最小分度值：≤0.001ml/min（需提供盖原厂盖章的彩页资料证明）；

1.1.3升级后可以实现二元高压梯度或四元低压梯度洗脱；

1.1.4重现性: <0.1%；

1.1.5自动安全关机功能：压力超过上下限时自动关机；

1.2智能型电导检测器一套

1.2.1测量原理：DSP数字式信号处理技术；

1.2.2测量范围：0-15000 µS/cm；

1.2.3电导池体积：<0.8 µL；

*1.2.4 线性偏差≤0.1%（需提供盖原厂盖章的彩页资料证明）；

1.2.5电子噪音：< 0.1 nS/cm；

1.2.6 温度稳定性: <0.001℃；

1.2.7 基线噪音：<0.2 nS/cm ；

1.3智能化色谱分析柱:

1.3.1智能化分离柱，含有智能芯片，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息；

1.3.2阴离子分离柱，一次进样完成F¯、Cl¯、Br¯、SO42-、NO2¯、NO3¯、PO43-等常规阴离子，BrO¯、ClO3¯等消毒副产物和有机酸的分析。

1.3.4阴离子分析柱保护柱1个。

1.4智能化色谱工作站：

1.4.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；完全复合GLP、FDA等认证标准;能够自动积分和处理数据。

1.4.2同时提供制造厂原版中文和英文色谱控制软件

1.5化学抑制器：

*1.5.1类型：自动连续再生抑制器，为了最大限度降低噪音，不采用电解抑制及有机膜抑制方式，保持基线稳定100%耐有机溶剂，可以实现有机溶剂样品的直接进样分析，无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险。能够降低淋洗液背景电导，具有高容量，自动清洗，低背景电导。（需提供盖原厂盖章的彩页资料证明）

1.5.2最大耐压：2.5MPa，防止压力过高损坏抑制器

1.5.3提供8年免费保修或相同类型抑制器5个，提供盖有原厂盖章的证明文件。

1.6内置柱温箱

1.6.1可加热和制冷带有制冷功能，操作温度范围≥4℃～ 80℃。

*1.6.2温度稳定性<0.05℃。（需提供盖原厂盖章的彩页资料证明）

1.6.3可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱。

1.7自动进样器

1.7.1样品位数：不少于35位；

1.7.2单根样品管容量≥10mL（为满足重复进样）；

1.7.3转盘式自动进样器，可自由定位分析,方便紧急样品插队；

1.7.4有配合英蓝技术使用的专用清洗位。

1.8.1 英蓝超滤技术：可以实现水样的直接进样分析，无需进行样品预处理。

1.8.2 自动淋洗液发生技术：自动生成KOH或Na2CO3、NaHCO3一套，自动生成MSA一套，同时能够实现多阶梯度功能

1.9自动配标准曲线装置（需提供盖原厂盖章的软件截图等资料证明）

可以实现只配一个标准样品，即可自动完成多点校正曲线。

1.9.1进样体积完全由软件控制,能够根据进样量直接自动算出待测样品浓度。

1.9.2采用顶压式活塞，精密数字定量管，内置智能芯片，进样精度可达0.0002ml。

1.9.3可实现只需要配置一个高浓度标样，就可以实现低浓度样品的校正。

1.10如果样品浓度高于标准曲线浓度范围，可以通过软件调整计算，将高浓样品稀释到相应的浓度。

1.10.1整个稀释过程完全由软件控制，自动判别二次稀释范围，无需手工干预。

1.10.2采用四通稀释技术，可实现自动无死体积排液、自动清洗管路、自动填充、大体积转移液体等功能，完全排除气泡的干扰。

1.10.3稀释分辨率：1/10,000（万分之一）。

1.11在线脱气模块

1.11.1独立的淋洗液在线脱气通道（需提供盖原厂盖章的彩页资料证明）；

1.11.2独立的样品在线脱气通道（需提供盖原厂盖章的彩页资料证明）；

2、主要配置及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

2.1洗脱液套件1套

2.2高压串联双柱塞泵1台

2.3脉冲阻尼器1个

2.4进样阀1个

2.5 样品在线脱气模块1套

2.6 淋洗液在线脱气模块1套

2.7电导检测器1台

2.8阴离子抑制器5个或8年以上质保

2.9阴离子分析色谱柱及保护柱1套.

2.10原厂数据采集及分析软件（中文版）1套

2.11自动进样器1台

2.12柱温箱1套

2.13在线超滤技术1套

2.14自动配标准曲线装置1套

2.15两年备品备件1套

2.16工作站和打印机1套

2.17配置原装试剂盒各10个，在线阴离子俘获柱10根

第三标段：全自动细菌鉴定及药敏分析系统等

（一）全自动细菌鉴定及药敏分析系统

*1、仪器整合加样模块进行自动化加样或由自动加样仪进行加样，而非利用重力法倾入加样，保证生物安全性。

2、鉴定结果平均在2-8小时。

*3、仪器鉴定菌库达480条目以上，提供与投标仪器型号一致的配套鉴定菌库(附仪器使用说明书作为证明材料）。

4、采用封闭性鉴定耗材，有效防止污染，提高生物安全性。

*5、能够鉴定猪链球菌I型、猪链球菌II型及大肠埃希菌O157，提供与投标仪器型号一致的配套鉴定试剂耗材的原版说明书。

6、主机由一体化的组件构成，紧凑连贯，仪器尺寸宽度小于80cm。

7、药敏：设备具有强大药敏功能，包括真菌药敏功能，药敏报告时间平均2-8小时。

*8、检测方法

8.1鉴定细菌原理：细菌鉴定经典方法比色、比浊法。

8.2动态法检测，每18分种检测一次。

9、用户可通过程序自行建立鉴定数据库，鉴定变种菌株。

10、在仪器使用期限内无需校正耗材及费用。

11、标准化及可溯源性：通过扫描条形码将标本信息录入电脑软件，实现标本的数据化控制，鉴定卡片上的条形码读出卡片类型，鉴定卡和标本信息关联，避免人为误差。

12设备及配套耗材均具有中国医疗器械注册证

13、配置

（1）全自动微生物鉴定系统主机，1台

（2）数据处理系统及鉴定数据库，1套

（3）激光打印机， 1台

（4）工作站 ，1台

（5）电子比浊器 ， 1个

（6）条码读出器，1个

（7）分液器， 1个

（8）UPS不间断电源，1个

（9）加样枪， 1支

（10）启动用具箱 ，1套

（二）全自动免疫蛋白印迹仪

1、测试最大容量：≥48个/次，检测位置可随意调节；

2、在封闭的实验环境内全自动化操作，保护操作人员免受感染性样本的威胁；

3、孵育时间：时间长度任意设置，增量单位为1分钟；

*4、试剂分配体积范围：250μl～4000μl，试剂分配精确度：≤10%(最小分配体积：10μl）（需提供医疗器械质量检验中心出具的注册检验报告，作为响应依据，投标时原件备查)；

5、液体通道：标准型7个，可选配：3个；

6、加液、吸液系统均为双针操作，缩短实验操作时间；

7、具有节省试剂特点：专利加样系统可自动回收管道中残留的试剂，避免试剂浪费；

8、废液泵为蠕动泵，避免真空泵吸力过大，造成膜条粘附，造成实验交叉污染；

9、试剂瓶、泵、管道和编程软件内相应系统设置同一色码标识，防止误操作；

10、液晶显示器实时显示操作进程；

11、可编程序数目：12个，编程步骤不限制；

12、电脑接口：USB，支持远程控制，方便数据传输；

*13、板槽类型：可配备高温高压消毒、重复使用的环保型金属板槽和一次性板槽（均能与检测设备配套使用）；

*14、可升级至温控机型，达到对实验反应温度有效地控制，更有利于实验结果的准确性（温控模块功能，需在所提供产品医疗器械注册证登记表上的产品性能及其结构内明确注明，投标时原件备查）；

四、质保及售后服务要求：

1、按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购方审核。

2、所有设备免费质保期≥1年，终身维修。保修期内根据客户需要提供免费保养服务，保修期后每年提供一次免费保养，软件终身免费升级；质保期自设备经验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给。

3、要求生产厂家直接提供维修和保养服务、免费提供操作培训及专业维修培训。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。

4、在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供配件及消耗品的价格清单）；提供维修部负责人名单及联系方式。

5、报修后2小时响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

6、提供保修过后的年保费用。

五、综合说明：

1、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。

2、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、本次采购分三个标段，投标人对采购的全部内容响应，投标总报价一次报定，总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

5、投标人所投产品在市场上有一定占有率，合同复印件等证明文件。

6、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

7、交货时间：中标通知书发出后60天内送至指定地点并安装调试完成。

8、交货地点：根据采购方要求送达指定地点。

9、付款方式：在政府采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据后10个工作日内，由甲方向乙方按合同总价支付95%的货款，余款5％在验收合格满三个月，无质量问题，由甲方在10个工作日内向乙方一次性付清。

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由供需双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

10、验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

# 第六章  合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于_________年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

7.3  乙方在投标前，已前往工地，查看图纸、熟悉现场，并确认工程结构及相关尺寸与所投标设备相匹配（采购文件所提供的相应参数仅供参考）。鉴于本工程项目正处于施工中，乙方应随时关注现场施工进展，主动参加工地例会，对于正在施工或将要施工的结构，如需事先预留本次所供设备安装所需的管槽、孔洞等，或工程结构与安装预计可能产生矛盾时，须提前向甲方以书面形式提出，乙方根据工艺要求和工程进度进行预留预埋。否则，若因本次所供设备安装而造成工程结构调整的相关责任和费用由乙方负责。已经完成的结构实体重新开凿管槽、孔洞由乙方实施和承担费用。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供设备及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1合格的销售发票；

11.2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16. 索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17. 合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19. 合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效，同时还需至苏州市政府采购管理部门加盖备案章。

十、争议解决

20. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21. 合同份数。

本合同一式四份，甲、乙方双方各执一份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。

22. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第七章  合同特殊条款

业主方：

甲方：

乙方：

根据苏州市政府采购编号SZWK2018-G-065采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1采购文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总价一次报定，总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

2、付款方式：在政府采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据后10个工作日内，由甲方向乙方按合同总价支付95%的货款，余款5％在验收合格满三个月，无质量问题，由甲方在10个工作日内向乙方一次性付清。

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由供需双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

3、付款方式：银行汇票或转帐。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为        年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

# 六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

# 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效，同时还需至苏州市政府采购管理部门加盖备案章。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和采购代理机构备存。

第八章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、针对小微型企业的评审：

根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财法函〔2011〕181号）及苏州市财政局《关于进一步做好政府采购政策贯彻执行工作的通知》（苏财购〔2017〕10号）文的规定：

如投标人属于小型企业，且提供该企业制造的货物或者提供其他小型、微型企业制造的货物的，对其报价给予6%的扣除；如投标人属于微型企业，且提供该企业制造的货物或者提供其他微型企业制造的货物的，对其报价给予6%的扣除；扣除后的价格参与价格评审，如部分产品满足上述价格扣除条件，则在投标文件中注明该部分产品明细及价格占比，评审时按比例进行扣除。

中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

各投标人若为小型或微型企业，必须提供书面承诺及相关材料（详见附件格式中小企业声明函）。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

二、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格：（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）技术参数、性能等符合性比较（52分）：所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件的要求；打“*”的为重要技术指标，出现一个负偏离扣3分；其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分；各投标单位均应提供相关的证明材料（彩页或提供原厂家确认并加盖公章的技术参数表）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理；

（三）售后服务（12分）：

1、质保期比较（2分）：满足采购文件质保期要求；每延长一年质保加1分，最多加2分；

2、投标人服务体系的完备性、技术力量比较（4分）：投标人服务团队组成和提供的技术力量比较，最优的得4分，良好的得2分，一般的得1分；

3、投标人质保期满后维保收费及内容比较（3分）：根据零配件和维修备品备件的价格及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案评分；最优的得3分，良好的得2分，一般的得1分；

4、具有所投产品的原厂售后服务承诺书，每提供一份，得1分，最高得3分。（3分）

（四）投标人履约能力比较（6分）：

1、2015年1月1日以来类似项目销售业绩比较，根据各设备生产厂家的提供的销售合同，以合同签订日期为准，类似业绩最多的得3分，其次得2分，最少得1分；（需提供合同复印件，提供不全的不得分）

2、其他优惠措施（3分）：是否提供采购文件要求范围以外，具体的、实在的优惠措施，优惠措施最多的得3分，一般的不得分。（3分）

注：1、以上评分标准中的技术参数部分，各投标单位均应提供相关的证明材料（含技术参数的彩页或厂方说明书等）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则可被视为不具备该项得分的条件。

（全文完）