济南深蓝方舟实验仪器有限公司  0086-531-81761412    FAX: 0086-531-81761613

FZ-系列化疗药物配药柜

使用说明书

济南深蓝方舟实验仪器有限公司

地址：济南市高新区汇展香格里拉北塔1653                           邮编：250101

济南深蓝方舟实验仪器有限公司    0086-531-81761412    FAX: 0086-531-81761613

# 前   言

尊敬的用户：

欢迎您选购方舟FZ-系列化疗药物配药柜，谨在此致谢！

衷心希望我们的产品能为您的工作带来最大的帮助。

为了使您对化疗药物配药柜有更多的了解，在开始使用前请您务必认真仔细阅读说明书。本说明书的内容对您安全、正确的使用本机器非常重要

在熟读说明书以后，为了便于随时查阅，请将本说明书置于便于取用的地方。

地址：济南市高新区汇展香格里拉北塔1653                           邮编：250101

济南深蓝方舟实验仪器有限公司    0086-531-81761412    FAX: 0086-531-81761613

# 适用范围

本设备适用于空调厂房超净厂房的新型工艺设备，在电子、化工、机械、医学等行业，及大专院校，实验室也得到广泛应用。在进行具有潜在危险或未知影响因素的实验操作，进行产生易燃、易爆、易挥发的实验操作，进行毒害品试验等实验操作，化疗药物配药柜可以用于保护操作人员和试验产品。

工作环境：

  - 仅适用于室内；

  - 环境温度：15℃～35℃；

  - 相对湿度：≤75%；

  - 大气压力范围：70kPa～106kPa；

  - 电源：AC 220±22V, 50Hz；有良好的接地；

地址：济南市高新区汇展香格里拉北塔1653                           邮编：250101

济南深蓝方舟实验仪器有限公司    0086-531-81761412    FAX: 0086-531-81761613

# 产品特点

FZ系列化疗药物配药柜的特点

化疗药物配药柜外壳：1.2mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂

化疗药物配药柜操作区：操作区采用304#不锈钢

化疗药物配药柜视窗：≥5mm厚钢化玻璃视窗。

化疗药物配药柜过滤器：采用HEPA高效过滤器

洁净等级达到100级

控制面板：采用触摸式开关,使机器外形美观,易于操作。

电控系统：具有防过载、防触电等功能。性能稳定，使用寿命长。

插座：采用实验室专用安全产品，材料为PC材料防火阻燃。

本配药柜配有药品袋挂钩，专业用于各种药品，输液袋的存取。

地址：济南市高新区汇展香格里拉北塔1653                           邮编：250101

济南深蓝方舟实验仪器有限公司    0086-531-81761412    FAX: 0086-531-81761613

# 性能指标

- 风速：

吸入口风速： ≥0.40m/s

- 振动幅值：

频率10Hz和10kHz之间的振动净振幅≤5 (m(rms)

- 噪音：

在柜体前面中心，距前窗玻璃水平向外300mm、工作台面上方380mm处，在环境噪音不大于50dB的条件下，噪音值≤70dB（A）。

- 耐压：电压值5s内上升至1500V交流电压时 保持5秒钟不击穿；

- 接地电阻：≤0.1Ω；

- 供电电压：AC 220±20V，50HZ；

| 型号选择 | 型号 | 外形尺寸 （长*宽*高）mm | 操作区尺寸 （长*宽*高）mm | 电源消耗功率(W) | 照明灯 紫外灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | FZ1200 | 1200*720*2200 | 1080*650*750 | ≤800 | 各1支 |
| □ | FZ1500 | 1500*720*2200 | 1380*650*750 | ≤800 | 各1支 |
| □ | FZ1800 | 1800*720*2200 | 1680*650*750 | ≤800 | 各1支 |

注：(1) 电源消耗功率包括操作区负载的功率（负载不能超过500W）；

(2) 本公司保留对产品的设计更改权，产品如有设计更改，恕不另行通知。

# 注意事项

1、 化疗药物配药柜为重要的实验室安全设备，为确保安全和正常使用，请仔细阅读本使用说明及注意事项，并参加适当的实验室安全和技能培训；

2、使用前，请先阅读本说明书。

3、请保留本说明书作为日后参考。

4、所有不当使用或自行更改产品结构而导致损坏，本公司将不负任何责任。

5、设备应避免放置在人员流动频繁的门/窗附近或走廊。

6、电源插座有良好的接地。

7、更换日光灯紫外灯时请关闭电源并拔下插头。

8、经包装后的柜体应储存在不大于40℃，相对湿度不超过85%，无腐蚀性气体和通风良好的环境内。

9、化疗药物配药柜透视窗采用防爆钢化玻璃制作而成，为保持视窗清洁，应经常使用湿润软布擦拭并远离HF酸等；

10、化疗药物配药柜应根据使用情况定期清洁；

11、化疗药物配药柜风道、风机等应有专人定期清洁保养、维护；

12、在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备，大型实验设备要有充足的空间，不应影响空气的流动。

13、在设备使用过程中，不要将软质、细微的物品（例如：软纸巾）放在台面上，以免其被吸入口吸进负压风道和风机中，影响装备运行；

14、本公司图片产品造型及颜色以实物为准，产品型号方面如有更改，恕不另行通知。

郑重申明: 对于不按规定操作所造成的风险,本公司不承担其责任!

# 安装和使用说明

- 安装

1、安装位置

化疗药物配药柜安装位置应该避免面向道路及人员通过频繁的场地，避免堵塞窗户及通风采光不利的地方，避免遮挡出入口影响门的开关的地方，避免对置和放置在拐角墙壁处。

2、安装前预处理

- 仔细检察包装箱的外面及其损伤情况；

- 如果设备是在寒冷的天气运输，在把它运到使用的地点之前，应当把它放置于加热接收区域24小时。

- 在拆除包装箱之前，把整个设备移动到离需要使用的地点尽可能近的位置。

3、装配

- 清除内部的包装材料，清空所有的碎片等；

任何残留的碎片都有可能对风机造成损害。

- 仔细检查化疗药物配药柜内部和外部在运输过程中的损坏情况，并检查在工作区所有硬件的松动情况。；

在任何情况下都不要把手放入排风风机内。

4、检查和调试

试运行化疗药物配药柜的各项功能，确保各项功能正常使用，柜体内无异响，排风管道畅通，排风风机运转正常。

5、 培训

安装完成后，告诉操作者基本的操作功能步骤，注意事项等。

未经培训合格者不得使用本设备。

- 使用

1、使用前准备

将本机配套的电源线插接在电源插座上，将另一头插接到网电源插座上。接220V、50HZ的交流电源

2、使用

将电源接好，然后将船型开关打到开启状态，化疗药物配药柜控制板处于通电状态。依次按下电源键、风机控制键启动风机，风机运转5分钟后，化疗药物配药柜可正常使用。若要开启玻璃门窗放置试验用仪器请在使用前放置，在使用过程中尽量避免频繁开启玻璃门窗。

地址：济南市高新区汇展香格里拉北塔1653                           邮编：250101

# 维护和保养

一、全面保养的周期

每年或每1000个工作时，以及每次重新启动都应当进行维护。

- 在做日常保养前，应先切断电源；

- 由于对操作时间的统计将直接影响对维护需要的判断，所以我们建议使用该设备时应当准备一份操作时间的详细记录以备参考和查询 ；

- 对于风机及外排管道,必须进行经常性检查与维护。

二、推荐的维护和保养方法

- 表面清洁

为了保持柜体的清洁，请定期（建议至少每周一次）进行清洁，擦拭时请用柔软的布料沾肥皂水后拧干擦拭。请不要对操作面板或其他标签喷洒任何化学试剂，防止标签贴膜变色或字迹不清。用柔性的清洁剂或玻璃专用清洁剂清洗箱体外表面和玻璃。

2.日光灯紫外灯更换

当化疗药物配药柜的日关灯，紫外灯需要更换的时候，请将电源断开。然后将灯管旋拧取下，更换上新的灯管后旋拧到位即可。

# 济南深蓝方舟实验仪器有限公司0086-531-81761412 FAX: 0086-531-81761613

# 保修承诺

- 保修期自购买之日起为十二个月。

- 保修期内的仪器及设备，若由于用户使用不当造成失效或损坏，本公司不承担保修义务。

- 保修期过后，本公司负责维修，收取相应的维修费。

- 对本公司培训并认可的维修单位和维修人员提供设备的图纸和部分必要的技术数据。

单位：济南深蓝方舟实验仪器有限公司

生产地址：济南市高新区汇展香格里拉1653室

电话：0531-81761412       传真：0531-81761613

合格证：随机附件

地址：济南市高新区汇展香格里拉北塔1653                           邮编：250101