产品介绍

产品名称： DTZ-300型（国产）温湿度场自动测试系统

联 系 人；

联系电话：0538-5050959

公司地址： 泰安市泰山大街西段盈泰企业中心

公司网址：www.tadt.com.cn

泰安德图自动化仪器有限公司

- 产品图片

产品型号：DTZ-300

产品名称：温湿度场自动测试系统

- 产品介绍

DTZ-300温湿度场自动测试系统是根据国家校准规范《JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范》等系列国家标准研发的一套自动测试系统。其主要用于恒温恒湿箱(房)、高低温试验箱，老化试验箱，干燥箱，培养箱，水泥养护箱(室)，盐雾腐蚀试验箱，恒温水/油槽，冰箱、冷藏库，箱式电阻炉，高温定炭炉……等温湿度试验设备的温湿度参数的检定或校准。同时，在电子行业可应用于电路板温升试验、环境试验设备温湿度参数监控记录，在医药行业可用于GMP认证对检验过程的温度、湿度监控、记录、报表。是计量、质检、医药、电子等行业实现温湿度参数校准、测量、监控、记录的理想选择，可以用于几乎所有与温度、湿度两个参数相关的计量器具或仪器设备的检测校准。

- 产品技术指标

| 连接的传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四线制耐高温铂电阻温度传感器 | （-100～300）℃ | 0.01℃ | ±0.03％ |
| 高准确度温湿度传感器 （采集数字信号） | （0～100）% | 温度：0.01℃ 相对湿度：0.01％ | 温度：±0.2℃ 相对湿度：±1.0％ |
| 热电偶 | （-200～1600）℃ | 0. 1℃或0.01℃ | ±0.05％ |

- 产品特点

- 自动检定系统可以通过RS-232或USB端口与笔记本电脑连接，也可以使用无线蓝牙（Bluetooth）或其他通讯方式和智能手机（或掌上电脑）连接，系统组成方便灵活。特别是随着智能手机的普及，使用智能手机作为数据显示、记录、处理将变得越来越方便、流行。数据采集器可以根据用户要求堆栈式叠加在一起，满足几十通道的测量要求。

- 系统内置USB接口及无线蓝牙接口，支持笔记本电脑USB供电的同时进行通讯，支持掌上电脑PDA/手机进行数据自动采集、记录与处理。

- 每个温度数据采集器可同时连接18通道四线制铂电阻（可同时进行两台恒温箱的校准），温度采集器可进行堆栈式叠加，支持通道扩展，可扩展到36、54、72通道。

- 每个湿度数据采集期可同时连接5通道进口温湿度传感器的数字信号，同时提供5通道温度和5通道相对湿度数据。湿度采集器可扩展到10、15、20通道。满足检定规程JJG205-2005中至少9个温湿度传感器的要求。

- 该系统在70℃的工作环境下，连接四线制耐高温铂电阻温度传感器时，温度测量准确度优于±0.1℃，满足了不同工作环境下的检测要求，对现场检测仪器有重要的意义。

- 软件界面

- 执行的规程

| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JJF1101-2003 | 环境实验设备温度、湿度校准规范 |
| 2 | GB/T9452-2003 | 热处理炉有效加热区测定方法 |
| 3 | QJ1428-88 | 热处理炉温控制与测量 |
| 4 | GJB509A-95 | 热处理工艺质量控制要求 |
| 5 | HB5425-89 | 航空制件热处理炉有效加热区测定方法 |
| 6 | GB/T5170-2008 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 |
| 7 | HB6783-93 | 军用机载设备气候环境试验箱（室）检定方法 |
| 8 | GB/T5520-91 | 电热干燥箱测试 |
| 9 | AMS2750D | 高温测量 |

- 交货与验收

- 交货

1）交货期：合同生效后30天内。

2）交货地点；免费运输到需方指定的交货地点。

- 安装与培训

我公司负责免费的上门安装、调试与培训，对买方技术人员进行安装、理论、实际操作及维修等的培训，使用户技术人员掌握设备操作，能熟练使用设备进行检定工作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障和特殊保养。

- 验收

验收标准：按现行国家检定规程与双方签署的技术协议为准。

- 售后服务

- 设备质保期

1）12个月

2）在质保期内发生的故障，其故障部分质保期自修复之日起顺延。

- 售后服务内容

1）质保期内：实行“三包”，用户所购设备各部件发生非人为故障，我司免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。当设备需要升级时免费升级。

2）质保期后：我公司提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取。

3）排故响应时间：我公司在接到报障信息后，2小时内回应，我公司通过电话、传真及邮件的方式指导买方排除故障；若故障仍不能排除，则由我公司安排专业技术人员上门维修，具体情况双方协商解决。