前       言

感谢贵公司选择了本公司的产品，本公司不仅给贵公司提供质量优良的产品，而且将提供可靠的售后服务。

为确保使用人员的人身安全及仪器的完好性，在使用本仪器前请充分阅览此操作手册，确实留意其使用上的注意事项。本操作手册详细介绍此仪器之设计原理、依据标准、构造、操作规范、校正、保养、可能故障的情形及排除方法等内容。在本操作手册中如有提及之各种“试验规定”、“标准”时均只作参考用，如贵公司觉得有异议请自行检阅相关标准或资料。

特别声明：

·本操作手册不能作为向本公司提出任何要求的依据。

·本操作手册的解释权在本公司。

注: 本操作手册中带( * )号功能说明均为带打印机型所特有, 不带打印机型无此功能.

华南工厂: 联系电话:0769-86293911  传 真:0769-81082513

华    东: 联系电话:021-57317137   传 真:021-57314865

目  录

安全上的注意------------------------------------------3

- 概论---------------------------------------------4

- 依据标准-----------------------------------------4

- 仪器说明-----------------------------------------4-6

  - 仪器结构-----------------------------------------4

  - 控制面板-----------------------------------------5

  - 仪器规格-----------------------------------------5

  - 配件说明-----------------------------------------6

- 仪器安装-----------------------------------------6

伍、 操作规范-----------------------------------------7-10

    - 试件准备-----------------------------------------7

    - 试验前确认事项-----------------------------------7

    - 测试试片操作步骤---------------------------------7

    - 测试记录-----------------------------------------7

五、橡皮膜弹性补正操作方法----------------------------8

六、显示器设置操作------------------------------------9-10

陆、 校正程序-----------------------------------------10

柒、 保养程序-----------------------------------------11

捌、 故障排除-----------------------------------------11

玖、 品质保证-----------------------------------------12

拾、 备注---------------------------------------------13

安全上的注意

一、安全上的记号：

在本手册中，关于安全上的注意事项以及使用仪器时有下列重要的各显示事项，为了防止意外事故及危险，请务必遵守下列危险、警告、注意的记言：

二．在本仪器上，以下记号表示注意、警告。

|  | 警告记号 | 此记号表示在有必要参照操作手册的场所。 |
| --- | --- | --- |
| ( | 危险电压记号 | 此记号表示为高压危险 |
|  | 接地保护记号 | 表示于本仪器上之接地端子。 |

壹、概论

  - 用途：

( 本机适用于皮革类、布类、纸板等破裂强度测试。

二、原理：

( 本机采用讯号传输压力，试料破裂时自动保留最大破裂强度值。

( 将试片置于胶模上，用试片夹夹紧，然后均匀地施加压力，使试片与胶膜一起自由凸起，直至试片破裂为止，施加液压最大值即试片耐破裂强度值。

贰、依据标准

( 本仪器之设计符合ASTM—D2210、TAPPI—T403、JIS—P8112、L1018、L1004标准要求。

参、仪器说明

- 仪器结构（图1

- 控制面板：

      - 面板结构

2．面板功能：

(电源开关：按下即整机得电运行

(停止按钮：按下即马达停止运转

(开始按钮：按此按钮马达即运转

(设置按钮：按此按钮，配合其它按钮即可进行单位转换、日期、超载报警等功能设置。

(归零按钮：按此按钮显示器即回到零点

(蜂值按钮：即进入峰值测试状态，在功能设置状态下可输入数据

(打印按钮：配合设置按钮即可进行单位转换（*在有峰值数值状态下按此按钮即打印出该次数值，在零位或负值状态下按此按钮即打印试片总数、峰值总和）

- 规格（表1）

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 感应方式 | 压力转换器 |
| 指示方式 | 数显式 |
|  | 高压式 | 0~100KG/cm²(精度0.1kg/ cm²)/0～980N/ cm² |
|  | 低压式 | 0~16KG/cm²(精度0.02kg/ cm²)/0～156.8N/ cm² |
| 油压速度 | (170±10)ml/min |
| 夹环口径 | 上环 | 高压式Φ31.5mm低压式Φ30.48mm |
|  | 下环 | 高压式Φ31.5mm低压式Φ31.75mm |
| 油压表 | 0~25kg/ cm² 0～245N/ cm² |
| 马达 | AC220V 1/4HP |
| 体积 | 约41*55*53cm |
| 重量 | 约65kg |
| 电源 | 单相AC 220V |
| 电力消耗 | 约300W |

四、配件说明(表2)

| NO. | 配件名称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扳手 | 专用扳手 | 1把 |
| 2 | 甘油 | 浓度85% | 1瓶 |
| 3 | 橡皮膜 | Φ8.2cm | 1片 |
| 4 | 铝箔片 | 5 cmⅩ5 cm | 10片 |

表2

肆、仪器安装

一、电源条件: 单相AC 220V

二.运行环境条件:室温条件

三.本机应置于一水平(面积约为:50cmX60cm或以上)且具有一定强度之台面安装定位。

伍、操作规范

一、准备试件:

- 从同批试料中选取试件.

- 采用标准切刀及切试片机裁取贵公司所需之标准规格试片.

二.试验前确认事项:

- 确认机台是否接上符合规格之电源.

- 确认甘油杯里有无甘油及橡皮膜是否损坏

- 甘油杯上螺栓是否拧紧,把手是否在空档位置.

三、测试试片操作步骤：

  - 打开电源开关，等显示器自检完毕显示0.00时才可操作.（*按设置按钮，再按归零按钮，即将上一次试片测试数量、峰值总和清除）

  - 取标准规格之试片, 、逆时针方向旋转转盘到可放入试片位置，将试片正放于下压盘上（如显示器上有数值则先按归零按钮）

  - 松开锁紧螺母，顺时针方向旋转转盘至指针压力表指示值达到标准夹持力（根据不同的标准、不同的试片材料选择不同之试片夹持力），然后将锁紧螺母拧紧

  - 按下start按钮,此时马达运转.

  - 按峰值按钮,peak灯亮，显示器进入峰值测试状态

  - 用左手食指轻触及夹盘中心露出的试片,右手持把手,轻轻往夹盘方向扳动即开始加压

  - 当左手指触及到试片裂开时,右手迅速推回手柄,返回中止位置,此时显示器显示值即试片破裂力量最大值

- 如上述第三项之第2-7步骤依次测得其它试片之破裂强度值亦记录

四、测试记录：

(依贵公司之试验标准要求试验试片数量，取试片平均值作为试片之破裂强度值。

五、橡皮膜弹性强度补正操作方法:

1、将转盘逆时针旋转,使上压盘上升至可放进标准铝箔片即可.

2、取表面平整且无刮痕之标准铝箔片,正放于下压盘上

3、松开锁紧螺母，顺时针方向旋转转盘至指针压力表指示值达到(6~7)kgf/cm²标准夹持力，然后将锁紧螺母拧紧

4、按峰值按钮,peak灯亮，显示器进入峰值测试状态

5、用左手食指轻触及夹盘中心露出的铝箔片,右手持把手,轻轻往夹盘方向扳动即开始加压

6、当左手指角及到铝箔片裂开时,右手迅速推回手柄,返回中止

8、取铝箔片平均值作为铝箔片之破裂强度值

9、机差值计算：

例<1>：标准铝箔片标准值是11.61kgf/cm2；测试值10..61 kgf/cm2。

（10.61-11.61）

机差= ————————×100% = -9%（偏低值）

11.61

若测试试片值是20 kgf/cm2，则正确值为：20+（20(9%）=21.80kgf/ cm2

例<2>：标准铝箔片标准值是11.61 kgf/cm2，测试值12.61 kgf/cm2。

（12.61-11.61）

机差= ————————×100% = +9%（偏高值）

11.61

若测试试片值是20 kgf/cm2，则正确值是20-（20(9%）=18.2kgf/ cm2

六、显示器设置操作

1、单位转换

| 步骤 | 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按设置 按单位转换 | 《---------------》 《 XXXXX》 | 进入设置状态 显示单位转换后的数值 |
| 2 | 按设置 按单位转换 | 《---------------》 《 XXXXX》 | 进入设置状态 显示单位恢复后的数值 |

*只能在（公斤/牛顿或公斤/磅）2种单位之间转换，订购时如无要求，则只能在公斤与磅之间转换。

*开机后，单位初始值为公斤。

2、峰值测试

| 步骤 | 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按峰值 | 《 X。XX》 | 进入峰值测试状态 |
| 2 | 再按峰值 | 《 X。XX》 | 退出峰值测试状态 |

3、(*打印操作)

| 步骤 | 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．零位、负值时 | 按单位转换 | 《n xx》、《o xx》 | 打印上一批试片测试数量、峰值总和 |
| 2．非零位时 | 按峰值 |  | 打印当前显示数值 |
| 3．零位时 | 按归零 | 《n 0》 | 清除上一批试片测试数量、峰值总和 |

4、参数设置

| 步骤 | 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．日期输入 | 按设置 按峰值 按峰值 按峰值 按峰值 按峰值 按设置 | 《--------------》 《d x》 《d 1》 《d 10》 《d 102》 《d 1021》 《d 10215》 | 进入设置状态 输入当前日期如：2001.2.15即010215 年设置，当显示〈1〉时，迅速按下峰值确认 月设置，当显示〈0〉时，迅速按下峰值确认 月设置，当显示〈2〉时，迅速按下峰值确认 日设置，当显示〈1〉时，迅速按下峰值确认 日设置，当显示〈5〉时，迅速按下设置确认 |
| 2．时间输入 | 按峰值 按峰值 按峰值 按峰值 按峰值 按峰值 按设置 | 《t-----------x》 《t 1》 《t 10》 《t 102》 《t 1020》 《t 10213》 《t 102130》 | 输入当前时间如：.10点20分30秒即102030 时设置，当显示〈1〉时，迅速按下峰值确认 时设置，当显示〈0〉时，迅速按下峰值确认 分设置，当显示〈2〉时，迅速按下峰值确认 分设置，当显示〈0〉时，迅速按下峰值确认 秒设置，当显示〈3〉时，迅速按下峰值确认 秒设置，当显示〈0〉时，迅速按下设置确认 |
| 3. |  | 《c 0》 | 出厂设置，请勿更改 |
| 4. | 按设置 | 《n 0》 | 出厂设置，请勿更改 |
| 5. | 按设置 | 《p 0》 | 出厂设置，请勿更改 |
| 6. | 按设置 | 《L 0》 | 出厂设置，请勿更改 |
| 7. 超载报警设定 | 按设置 | 《H x》 《H 100》 | 请设定在100kg以内，设置方法同设定日期步骤一样 按下设置确认，退出参数设定 |

5. 超载报警

| 现象 | 说明 |
| --- | --- |
| 显示《 OF》并发出‘滴、滴、滴、滴’叫声 | 超载报警，超载或超出所设报警值 |

陆、校正程序

  - 校正项目：压力

  - 校正器具：破裂机专用校正器

  - 校正周期：一年

  - 校正步骤：

1．打开显示器电源按键，并按下一步 清零 键，显示器归零。

2．取下甘油杯，接上校正压力转换器。

3。于上下压盘间放置一木板，并旋转紧转盘压紧之。

4.按开始按钮，右手手持手柄以顺时针方向加压至显示器显示10K kgf/ cm左右，立即按停止按钮,以顺时针转动皮带轮使控制面板显示器分别显示：20 kgf/cm2、40 kgf/cm2、60 kgf/cm2、80 kgf/cm2、100 kgf/cm2。

5.观察控制面板显示值与校正器显示器显示值是否相同。

柒、保养程序

一、清洁：随时保持机台之清洁，每次使用前后应用棉布擦拭机台，以保持干净。

二、防锈：每周于机台表面喷涂一次防锈油（喷注2小时后擦净）

三、机油：每月定期于机台传动部件（如轴承）加注润滑油（选用普通润滑油即可）

四、每半年定期打开马达护盖检查皮带是否有磨损或过松，视情况予以调整或更换。

五、每年定期检查减速机之齿轮油是否需加注或更换。

六、甘油应每壹年完全更换。

捌、故障排除

| 故障情形 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| (打开总电源开关，显示屏无显示。按开始按钮，马达也不转 | (供电设备或线路故障 (保险管溶断 (开关毁损 | (请电工修复供电设备 (查明故障原因，更换保险管 (更换开关 |
| (测试时打不破试片 | (操作方法不正确 (液压缸中甘油量不足 (甘油泄漏 (加压行程不足 (活塞杆之密封圈毁损 | (按正确操作方法操作 (补充甘油 (重装橡皮膜，并用力锁紧 (调整齿轮箱内之加压螺杆 (更换密封圈 |
| (打开总电源开关，显示屏无显示。 | (显示屏之保险丝烧毁。 (电源键毁坏 (线路故障 | (更换保险丝 (更换按键 (联络本公司客服部维修 |
| (打开总电源开关，显示屏有显示，按开始按钮，马达不转 | (马达故障 (线路故障 | (更换马达 (请电工修复线路 |

玖、品质保证

- 品质保证事项

本试验机自出厂日期起免费服务期限为一年（消耗品不在免费范围内，不含差旅费）。

- 免费服务之主要凭证

当服务事项有争议时主要依我公司出具之《说明书》为凭证。

注：1．请贵公司妥为保存《说明书》，如有遗失应一个月内与我公司客服部联络报备。

2．《说明书》若经涂改或未加我公司之印章，则无效。

- 遇下列情况，虽在有效保证期限内，亦得酌收技术或材料费：

  - 由于天灾地变而损毁；

  - 由于使用者之过失或操作错误以致故障；

  - 未按规定使用电源电压导致损坏；

  - 自行拆修以致损坏；

  - 借给他人使用以致故障；

  - 自行改装以致故障；

  - 自行校正以致故障；

  - 转移或运送不慎以致故障；

  - 远端地区之服务。

- 注意事项：

  - 凡原在上海地区安装使用之本公司产品，如将产品移往上海以外地区使用时，不论是否在保证期内，服务人员之交通费及出差费，概由客户支付。

  - 凡上海地区以外之客户，不论是否在保证期间内，服务人员交通费及出差费，概由客户支付。

拾、备注

本册若有疏漏之处，需要加以补充或更正、以及试验机因改良创新而变更设计，或是换装软体元件，而使用方法必须另外说明者，均载于本栏。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

本册编辑是为了协助贵公司了解其操作及应注意的事项，因此请妥为保管，以便必要时之参考。

本公司随时在创新及改良产品，本册中之例举，图解及规范，概以本册发布时之机种型式为准。

未经同意，禁止翻印

# Text boxes

!

危险：

此显示的项目表示如不遵照，操作者有可能受到伤害。

警告：

此显示的项目表示如不遵照，有可能损坏仪器。

!

注意：

此显示的项目，表示为有可能影响测试结果和品质。

[注]

此显示，本产品在操作使用中之辅助说明。

容量（选择）

6

危险：

(输入电压误差范围应在±10%以内且保证机台应正确接地,防止机台漏电造成伤害.

!

!

警告：

(搬动时,必须两人抬着底座四角,不得握着表、把手、油阀、转盘上提。

(操作前,应熟悉操作步骤及方法,且专人使用，严禁未受培训人员使用，否则会损坏仪器。

[注]

如何察知试片已破裂:1.以左手食指触试料感觉.2.试片破裂时显示器上数值在破裂点时,会瞬间暂停一下.3.试片破裂时会发出声音(但有些试片破裂时,听不到声音)

!

警告：

(试片破裂后，若没有迅速推回手柄，橡皮膜会因涨爆而溅出甘油，

有可能会损坏仪器

[注意]

(原则上换新橡皮膜之条件：1、橡皮膜损坏；  2、已使用一段时间，例如30天或60天；  3、对测试数据产生不信任时。

[注意]

(正确取得检测值，须测试三片以上标准铝箔片后，才计算其平均值。

7

[注]

(如遇无法排除之故障，请与本公司客服部联系。021-57317137

!

说明：

1．油杯螺丝

2．转盘

3．手柄

4．上压盘

5．下压盘

6．控制面板

7．底座

2

3

1

4

5

7

说明：1．电源开关

2．停止按钮

3．开始按钮

4．设置按钮

5．单位转换

6．峰值按钮

7．清零按钮

4

5

4

7

3

2

1