AKT-W系列

便 携 式 温 度 校 验 炉

使

用

说

明

书

江苏爱克特仪表有限公司

概述

AKT-W系列干式校验炉，采用高稳定控温仪，均热块采用导热较好的合金材料。在技术上与国内外先进技术同步，在被插入深度、水平温场、垂直温场等技术方面处于领先水平。在所需的温度范围内使用，它可方便的设置并精确产生所需温度。它体积小、加热快速、控温稳定、无污染等特点，可将温度传感器与仪表进行整体校验，因此它易于携带，使用方便，易于快速可靠的温度校准，广泛应用于机械、化工、食品、药品等行业。

便携式温度校验炉的设计原则为易于携带，使用方便，易于快速可靠的温度效准，广泛应用于机械、化工、食品、药品等行业。

一、AKT-W150低温便携式温度校验炉操作说明

1．技术指标

| 温 度 范 围 | -20 ～ +125 ℃ |
| --- | --- |
| 仪 表 精 度 | 0.2级 |
| 稳 定 度 | ±0.2℃ |
| 显 示分辨 率 | 0. 1℃ |
| 阱 深 | 100mm |
| 阱 口 尺 寸 | φ40mm |
| 箱 体 尺 寸 | 390*185*320mm |
| 测 孔 直 径 | Φ9 |
| 测 孔 数 量 | 3 |
| 功 率 | 400W |
| 电 源 | 220V/50Hz |

2．操作方法：

（1）、 接通电源，打开总电源开关。

（2）、 将模式开关置于中间的“停”档。

（3）、 打开温控仪开关，按下温控仪下边最左边的选择键    ，几秒钟后，弹出一级菜单，当PV窗口显示CF值时，可将SV窗口的值设为3或者6，CF为3时，制冷；CF为6时，制热。

（4）、当校验温度低于室温时，CF设置为3，模式选择拨到“制冷”档；当校验温度高于室温时，CF设置为6，模式选择拨到“制热”档。

（5）、设置校验温度，按移位键    、增加键     、减少键     将SV窗口的数字值设为需要值。

（6）、根据OPH值设定表，由设定的温度来设置OPH值。按选择键    进入OPH值设定菜单，按增加键     、减少键     来设定OPH值。

（7）、当PV窗口的实际炉温和SV窗口的设定炉温接近即可进行热电偶的检测。

（8）、检测完毕后，将模式选择开关置于“停”档，关闭温控仪开关和总电源开关，切断电源。

3．注意事项：

（1）、现场使用时，电源插头要可靠接地。

（2）、当工作模式由“制冷”和“制热”相互转换时，必须在“停”档停留2到3分钟。

AKT-W150各温度点功率OPH值设定表

| 温 度℃ | OPH值 |
| --- | --- |
| -20℃~0 | 100 |
| 50 | 20 |
| 100 | 60 |
| >100 | 100 |

二、AKT-W650,AKT-W1000中、高温便携式温度校验炉操作说明

1．AKT-W650中温型校验炉技术指标

| 温 度 范 围 | 50～650℃ |
| --- | --- |
| 热 源 | 电热 |
| 仪 表 精 度 | 0.2级 |
| 稳 定 度 | ±0.1℃ |
| 显 示分辨 率 | 0.1℃ |
| 阱 深 | 150mm |
| 阱 口 尺 寸 | φ40mm |
| 箱 体 尺 寸 | 330×165×320mm |
| 测 孔 直 径 | Φ9mm |
| 测 孔 数 量 | 3 |
| 水 平 温 场 | ±0.1℃ |
| 垂 直 温 场 | 从阱底向上50 mm内≤0.5℃ |
| 功 率 | 600W |
| 电 源 | 220V50Hz |

2.AKT-W1000高温型校验炉 技术指标：

| 温 度 范 围 | 300～1200℃ |
| --- | --- |
| 热 源 | 电热 |
| 准 确 度 | ±3℃ |
| 显 示 分 辨 率 | 1℃ |
| 阱 深 | 150mm |
| 阱 口 尺 寸 | φ40mm |
| 箱 体 尺 寸 | 378×182×320mm |
| 测 孔 直 径 | φ9mm（可选） |
| 测 孔 数 量 | 3（常规φ9mm） |
| 水 平 温 场 | ±0.1℃ |
| 垂 直 温 场 | 从阱底向上30 mm内≤2℃ |
| 功 率 | 1200W |
| 电 源 | 220V/50Hz |

3．操作方法：

（1）、 接通电源，电源插头上方的风扇开关打开，再打开温控仪开关（绿色），

（2）、 设置温度点和升温功率：按移位键、增加键、减少键将SV窗口的数字值设为需要的温度点，再按住最左端的 键大约几秒后出现升温功率参数OUPH调整至相应该温度点的升温功率值。为提高在各个温度点的升温和恒温效率，特提供各温度点的升温功率控制参数。

各点参照如下：AKT-W650各温度点功率OUPH值

| 设定温度点 | 升温功率（OUPH） |
| --- | --- |
| 50℃ | 2 |
| 100℃ | 2 |
| 200℃ | 4 |
| 300℃ | 14 |
| 400℃ | 14 |
| 500℃ | 14 |
| 650℃ | 14 |

（3）、打开电炉开关（红色），校验炉开始升温、恒温。

（4）、当PV窗口的实际炉温和SV窗口的设定炉温接近（±2℃以内）即可进行热电偶的检测。

（5）、检测完毕后，关闭电炉开关、温控仪开关（开关弹起），风扇开关并切断电源。

4．参照规程：

JJG351-1996    工作用廉金属热电偶检定规程

5．注意事项：

（1）、 现场使用时，电源插头要可靠接地。

（2）、 被检热电偶在距工作端20cm长度要进行校直，并缓缓放入测孔内。

（3）用户也可对热阱的相应温度点进行校准，方法如下：

当温度升至校准温度后，稳定20分钟以上，按下位于温控表下部最左端的键，几秒钟后，即弹出一级菜单，继续按键，在PV窗口下为“SC”时，可用  、、键调整SV窗口的数值。用标准热电偶测定热阱的实际温度，当温控表的显示值高于此温度时，将“SC”值增加二者的差值，反之亦然。

（4）用户可根据现场的电压高低和插入被测温度计的热容量进行微调，调整OUPH值的方法参照上表“AKT-W600各温度点升温功率OUPH值”。在原来升温OUPH的数值上增加1到2个。

注：热阱在出厂前，在660.323℃用一等标准铂铑10-铂热电偶进行了校准，热阱的温场在600℃参照JJG351-96规程进行了测试。升温到600℃，温度稳定保温1小时进行温场测试。

三、智能温控仪

（一）、概述

ZWK-20P系列智能温控仪用于需要按一定时间规律自动改变控制给定值进行控制的场合，它设计先进，具有强大的编程和操作能力，采用高的，可靠的结构，能广泛适合各种不同用户的要求，进一步提高控制设备的自动化程度。

采用先进的ASIC芯片及技术制造，减小了体积，并提高了可靠性及抗干扰能力。

数字输入及输出校正系统，并有先进的2阶数字滤波功能，以保证测量精度。

具有模糊自适应PID控制，自整定PID控制和PID控制三种功能供选择。

符合国际标准的高度智能化仪表，能与世界上各种驰名的工业自动化调节预备在功能*输入*输出及安装尺寸上兼容，互相通用。

可设置多种输入信号规格*多种输出规格及多种报警功能。

ZWK-20P系列仪表为适应不同要求及场合而具有各种规格，功能繁多。但各种仪表的参数设置功能及操作上十分相似，掌握其中一种仪表，要使用其他仪表也十分方便。

（二）、技术规格：

测量范围：

K(-200—+1300℃) • S(-50—+1700℃) • WRe(0—2300℃) • T(-200—+350℃)

E(0—800℃) • J(0—1000℃) • B(0—1800℃) • N(0—1300℃)

Pt100(-200—+600℃) • Cu50(-50—+150℃)

线性输入：-9999—+9999由用户定义

测量精度：0.2级（+0.2%FS）

调节方式：

AI人工智能调节，包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制法（MPT）

输出方式：

单向可控硅移相触发

报警功能：上限•下限•正偏差•负偏差等可任意选择

电    源：187—242VAC/50Hz

电源消耗：< 4W

环境温度：0-50℃

（三）、仪表接线图（注：当说明书与仪表实际标注不一致时，以仪表为主）：

（四）、操作说明

1.接线及启动

热电偶补偿导线接到热电偶接线端子（1，2）上。

电炉选用和额定功率适宜的导线进行连接（4，5）。

接通电源，打开开关，对智能温控仪进行参数设定，炉子通电升温。

2. 显示说明

ZWK-20P型仪表显示器与指示灯在仪表不同状态下有不同显示模式，如下：

运行状态：上显示窗显示相似红色4位的测量值，下显示窗显示绿色4位的给定值。

暂停状态：上显示窗显示测量值，下显示窗交替显示给定值与“HoLd”的符号。

停止状态：上显示窗显示测量值，下显示窗交替显示给定值与“StoP”的符号。

存在上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警及输入错误时：上显示窗显示测量值，下显示窗交替显示给定值与“HLAL”、“LoAL”、“dHAL”、 “orAL”等符号。

输出指示电流输出时通过电流表反映输出电流的大小，输出时，通过电流表指针的移动反映输出大小。

AL自整定指示灯：当自整定参数被启动后，该灯亮；自整定结束后，该灯灭。

RUN程序运行指示灯：当程序停止运行时，该灯灭；当程序正常运行时，该灯亮；当程序运行但停止计时时，即在暂停、准备或自整定等状态下，该灯闪动。

3.  操作说明

- 、设置给定值：按    键一下，仪表就进入设置给定值。此时显示的给定值最后一位（各位数）的小数点就开始闪动（如同光标）。按    键减小数据，按     键增加数据， 按    键可移动修改数据的位置（光标）。将数据改为适宜的值后，再按    键一下，就推出给定状态。

- 、设置参数：按    键并保持2秒，等显示出参数才放开，再按    键，仪表将依次显示各参数，如上限报警HIAL、参数锁LoCK等等，对于配置好，并锁上参数锁的仪表，只出现操作工作中出现的参数（现场参数）。通过           等键等可修改参数值。在设置参数状态下并且参数锁未被锁上时，先按   键并保持不放后，再按    键可推出设置状态，按    键可返回上又参数。

- 、启动自整定功能（此操作仅适用ZWK-20P型）：当发现AI人工智能调节效果不佳时，可启动自整定功能。按     键并保持2秒，等仪表AI指示灯亮再放开。自整定时，仪表执行位式调节，经2-3次震荡后，仪表自动整定出M参数。如果在自整定状态中要提前放弃自整定，可按                 键并保持2秒，等仪表AI指示灯灭再放开。注意自整定如果成功执行过一次则仪表将无法再执行按    键来启动自整定操作系统。这样做的目的是可避免人为的误操作重复启动自整定。已启动过一次自整定功能的仪表，仪表以后要启动自整定时，可以用参数C设置为2的方法进行启动。

4． 手动自整定（仅限于AI-808）：由于自整定执行时采用位式调节，其输出将定位在由参数outL及outH定义的位置。在一些输出不允许大幅度变化的场合，如金属陶瓷高温热电偶检定炉的整定过程，常规自整定并不适宜。对此ZWK-20P型仪表具有手动自整定模式。方法是先用手动方式进行调节，等手动调节基本稳定后，再在手动状态下启动自整定，这样，仪表的输出值将被限定在当前手动值的+10%及-10%的范围内，而不是outL及outH定义的范围，从而避免了发热体由于输出的大幅度变化而遭损坏的现象。

- 参数功能及设置

仪表通过参数来定义仪表的输入、输出、报警、通讯及控制方式。以下为参数功能速查表：

| 参数代号 | 参 数 含 义 | 设 置 范 围 | 数 值 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIAL | 上限绝对值报警值 | -1999—+1999 | 1℃或1报警单位 | 线性电义单位是指采用线性电压/电阻输入时由参数dIL及dIH定义的单位 |
| LoAL | 下限绝对值报警值 | -1999—+1999 | 同上 |  |
| dHAL | 正偏差报警值 | 0—9999 | 同上 |  |
| dLAL | 负偏差报警值 | 0—9999 | 同上 |  |
| dF | 回差（死区、滞环） | 0—200.0℃或0—2000 | 0.1℃或1报警单位 | 位式调节及报警用 |
| Ctrl | 控制方式 | 0’位式；1’人工智能；2’自整定 |  |  |
| I | 保持参数 | 0—9999 | 1℃或1报警单位 | 0取消积分作用或0.1秒/定义单位 |
| P | 速率参数 | 0—9999 | 0.01秒/℃ |  |
| dt | 滞后时间 | 1—9999 | 秒 |  |
| Ctl | 控制周期 | 0—120 | 秒 | 0表示时为0.5秒 |
| In | 输入规格 | 热电偶（0-7）K’S’WRe’T’E’J’B’N；热电阻（20-21）Cu50’Pt100；线性电压（33-34）1-5V’0-5V |  |  |
| dIP | 小数点位数 | 0个位；1十位；2百位；3千位 |  | 可选温度分辨率 |
| dIL | 输入下限显示值 | -1999—+1999 |  |  |
| dIH | 输入上限显示值 | -1999—+1999 |  |  |
| CJC | 热电偶冷端补偿温度 | 调整到当前要求的补偿温度 |  | 三种自动补偿方式 |
| Sc | 主输入修正 | -1999—+1999 |  | PV=PV’+Sc |
| out | 输出方式 | 0，SSR电压；1，0-10mA；2，继电器；3，808F方式；4，4-20mA |  |  |
| outL | 输出下限 | 0—110 |  |  |
| outH | 输出上限 | 0—110 |  |  |
| CF | 系统功能选择 | 0—127 |  |  |
| bAud | 通讯波特率 | 300—4800通讯；0—31报警 |  | 兼报警功能设置 |
| Addr | 通讯地址 | 0—100 | 分（时间） | 兼打印周期设置 |
| SoFt | 输入数字滤波 | 0—20 |  | 确定数字滤波强度 |
| run | 控制状态 | 0，手动；1，自动；2，禁止手动 |  |  |
| LoCK | 参数修改级别 | 0—9999 |  |  |
| EP1-EP8 | 现场参数定义 | NonE—run |  |  |

江苏爱克特仪表有限公司

电话：0517-86959955/ 86959933

传真：0517-86959996

网址：www.china-akt.com

邮箱：k@china-akt.com

联系人：赵月红  13655233687