此次项目为崇州市三江、元通、桤泉等三座污水处理厂排放口安装氨氮在线监测仪，每个厂1台，共计3台。

参数要求：

| 测量项目 | 氨氮 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 氨气逐出比色测量原理或纳氏试剂比色法 |
| 测量范围 | 0.2-1200mg/L根据试剂的不同分段选择 |
| 测量周期 | 13，30 分钟1，2，4，6，24 小时或者用户自定义 |
| 重复性 | ≤3% |
| 最低检测限 | 0.2mg/L |
| 零点漂移 | ±5%（光度法） |
| 量程漂移 | ±10% （光度法） |
| 显示 | LCD液晶屏，数据和图形显示，具数据存储功能； |
| 测量模式 | 手动测量、连续自动测量、整点自动测量 |
| 清洗周期 | 1-7天由客户自由选择 |
| 清洗、校准 | 仪器具有自动校正、自动清洗功能； |
| 模拟输出 | 2路电流输出：（4-20）mA ，误差应不超过±10% |
| 通讯接口 | RS485 |
| 通讯协议 | MODBUS，PROFIBUS（选配） |
| 环境温度 | + 5℃～+ 40℃； |
| MTBF（平均无故障连续运行时间） | ≥720小时/次 |
| 电源要求 | 220VAC±10%，50/60Hz。 |

此次项目为崇州市三江、元通、桤泉等三座污水处理厂排放口安装氨氮在线监测仪，每个厂一台，共计三台。

综合评分明细表

| 序 号 | 评分因素 | 分 项 分 值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 | 30 | 在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30*100%（计算到小数点后二位） |
| 二 | 投标设备配置 及质量 | 27 | 1、所投设备、材料完整，技术参数、产品质量符合招标文件要求的，得20分，未满足一项扣3分。（20分） |
|  |  |  | 2、投标产品具有国家环保认证及计量认证证书的（特指国家已开展认证的产品），每项得2分，共计4分。（4分） 3、投标人是制造厂家或提供制造厂家授权书原件的，得3分。 |
| 三 | 业绩及信誉（22分） | 27 | 1、投标企业具有省级或以上环境污染防治工程等级确认证书-环境在线监控与预警系统资质证书甲级得3分，乙级1分。（3分） |
|  |  |  | 2、投标企业具有环境污染治理设施运营资质证书（水污染物自动连续监测）乙级及以上得2分。（2分） |
|  |  |  | 3、投标企业具有环境污染治理设施运营培训合格证书5人及以上得3分。（3分） 注：持证人员需在本公司缴纳社保，并提供证明文件。 |
|  |  |  | 4、投标人具有机电设备安装工程专业承包贰级资质得3分。（3分） |
|  |  |  | 5、投标人有2012年以来类似业绩，按设备单一合同计分，10台以上每合同得2分，最高4分。（4分） 备注：①类似业绩是指：水质在线监测设备业绩 ②业绩以合同复印件为准，原件备查 |
|  |  |  | 6、提供近两年来有污染源在线监控设备运营案例，每个合同得分为3分，本项最高6分（以合同复印件为准，原件备查）。（6分） |
|  |  |  | 7、(投标产品)品牌具有美国EPA或欧盟VERITAS等国家和国际权威机构的产品认证证书。（5分） |
|  |  |  | 8、制造商获得ISO9001质量管理体系认证得1分。（1分） |
| 四 | 售后服务保障 | 11 | 1、本地化服务体系3分 设备厂家在四川地区设立分支机构或服务机构的情况得2分，在成都地区设立分支机构或服务机构的加1分，本项最多3分。（提供相关证明材料）（3分） 2、培训和技术方案优得5分，一般得4-1分，差不得分。（5分） 3、免费质保期：满足招标文件要求（一年）的得2分，每增加1年的得0.5分，最高加1分。（3分） |
| 五 | 财务状况 | 3 | 1、以投标人近三年来合法的财务审计报告（要求无亏损）综合评审：好得3分，一般得2分，差不得分。 2、新成立的公司根据验资报告酌情给分。 以经有资格的会计师事务所审计的年度财务报告书为准. |
| 六 | 投标文件规范性 | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 |