甘 肃 省 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：ZFCG-XH-2016-020

项目名称：甘肃中医药大学附属医院消毒供应中心/ICU/DSA/手术室建设项目设备采购与安装项目

委 托 单 位：甘肃中医药大学附属医院

代 理 机 构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

中国．甘肃．兰州

二〇一六年三月

## 目    录

## 第一章投标邀请……………………………………………………(1)

## 第二章投标人须知…………………………………………………(4)

## 一、总   则……………………………………………………(7)

## 二、招标文件 ………………………………………………(8)

## 三、投标文件………………………………………………(9)

## 四、开标和评标……………………………………………………………(14)

## 五、定标……………………………………………………………………(15)

## 六、签订及履行合同………………………………………………………(16)

## 七、废标……………………………………………………………………(17)

## 八、投标纪律要求…………………………………………………………(18)

## 九、资格审查………………………………………………………………(18)

## 十、质疑和投诉……………………………………………………………(18)

## 第三章合同主要条款……………………………………………………………(19)

## 第四章投标文件格式……………………………………………………………(31)

## 一、投标函…………………………………………………………………(31)

## 二、法定代表人授权书……………………………………………………(32)

## 三、资格证明文件…………………………………………………………(33)

## 四、开标一览表…………………………………………………………………(34)

## 五、分项报价明细表………………………………………………………(35)

## 六、投标人基本情况表……………………………………………………(36)

## 七、商务偏离表……………………………………………………………(37)

## 八、技术规格偏离表………………………………………………………(38)

## 九、售后服务承诺书………………………………………………………(39)

## 第五章评标办法……………………………………………………………(83-87)

## 第六章技术规格书………………………………………………………………(88-112)

## 第一章    投标邀请

## 交易编号(GJ160229697)

甘肃鑫禾国际招标有限公司受甘肃中医药大学附属医院的委托,对其标准化供应中心、ICU、DSA、手术室建设项目设备采购与安装项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：ZFCG-XH-2016-020

二、招标内容：设备的采购与安装

预算金额：934万

1、设备安装及装饰装修一项 2、手术室设备一套、3、中心供应室设备一套、4、DSA设备一套 5、ICU设备一套

技术参数详见技术规格书

三、供应商资格要求：

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、凡在中华人民共和国境内注册，具有税务登记证、组织机构代码证、营业执照；（复印件加盖公章）

3、供应商必须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。

4、供应商必须提供所投设备中脉动真空灭菌器、多舱式清洗消毒机产品的制造商厂家授权函及售后服务承诺函原件。(须附原厂设备彩页)

5、具有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质；

6、具有机电安装工程专业承包壹级资质；

7、具有建筑智能化工程专业承包壹级资质；

8、具有医疗器械经营许可证：

9、需先在甘肃省公共资源交易网上注册，并获取数字证书，电子签章后方可投标，需在线购买标书。

10、投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

四、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2016年3月2日 至2016年3月8日每天 00:00～23：59:59 在兰州市城关区雁兴路68号甘肃省公共资源交易网（http://www.gsggzyjy.cn）在线购买获得，招标文件售价为 200 元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。供应商应准确登记投标人名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担。投标人在购买招标文件时需提供资质要求的复印件或原件。投标人在注册办理数字证书、电子签章后，可以在线购买招标文件。投标人登陆系统后，进行投标报名，在线支付费用并下载电子版招标文件。

投标人在注册办理数字证书、电子签章后，可以在线购买招标文件。投标人登陆系统后，进行投标报名，在线支付费用并下载电子版招标文件。

五、投标文件递交截止时间：

投标文件于2016 年4月12日 14:30分之前递交到甘肃省公共资源交易局 6 楼第5 开标厅，对迟于开标时间递交的投标书将不予接受。

六、开标时间和地点：

2016年4月12日14时30分（北京时间）

甘肃省公共资源交易局（兰州市城关区雁兴路68号）第 5  开标厅公开开标。

七、联系人姓名及电话：

采 购 人：甘肃中医药大学附属医院

联 系 人：柏存良

联系电话：0931-8638029

招标代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

电  话： 17693116288

联系人： 段常兴

八、投标保证金账户内容及递交须知：

甘肃省公共资源交易局保证金专用账户信息

收 款 人：甘肃省公共资源交易局

账    号：6608 0001 21898000 20

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行    号：3138 2105 4001

地    址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园 1296 号

投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间 48 小时前。

（一）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

（四）投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

甘肃鑫禾国际招标有限公司

二〇一六年三月一日

第二章    投标人须知

投标人须知前附表

| 序 号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称: 甘肃中医药大学附属医院 地 址: 甘肃省兰州市嘉峪关路西路732号 联系人: 柏存良 电 话: 0931-8638029 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 甘肃鑫禾国际招标有限公司 地 址: 兰州市庆阳路115号奥兰名门B2墨尔本座2704 联系人: 段常兴 电 话: 17693116288 |
| 3 | 采购项目名称 | 甘肃中医药大学附属医院准化供应中心、ICU、DSA、手术室建设项目设备采购与安装项目 |
| 4 | 采购文件编号 | ZFCG-XH-2016-020 |
| 5 | 资金来源 | 预算内资金：（预算金额934万元） 府申报 采购申报）） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8 | 交货时间、地点 | 交货时间：自签订合同之后90日内 交货地点：招标人指定地点 |
| 9 | 质量验收 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：达到行业标准 |
| 10 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的七个工作日内。 |
| 11 | 分包履约 | 中标供应商在合同签订之前必须征得采购人同意 |
| 12 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 13 | 投标截止时间 | 2016年4月12日14时30分 |
| 14 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 15 | 投标保证金 | 金 额：不低于投标报价的1% 交款方式： 1、报价人应在递交报价文件截止时间48小时前（以银行到帐时间为准）交纳投标保证金；投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金；投标人必须从基本户一电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义交纳；投标人在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上填写投标保证金对应的投标项目标段或包号的“登记号”。 注：投标人投两个及以上标段或标号的，应该按每个标段或包号分别交纳投标保证金。投标从必须将投标保证金交纳情况在汇单上注明并在省交易网上确认。 要 求： 1、投标人在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单上注明投标保证金对应的投标项目信息（包括：项目名称、招标编号、包号或标段）。投标人在交纳保证金后，要及时将投标单位名称、投标项目名称、招标编号、包号或标段、保证金金额等内容在省交易局网（http://ggzyjy.gansu.gov.cn/）上进行确认。 2、投标人投同一交易编号下两个及以上标段或包号的，应该按标段或包号分别交纳投标保证金。 3、投标人未将投标保证金交纳情况在汇单注明和在省交易网上确认的，省交易局将无法核对其投标保证金是否到账，由此造成的后果，由投标人自行承担。同时，投标人在开标时应携带投标保证金电汇凭证原件，便于现场核对。 4、凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可投标。 收 款 人：甘肃省公共资源交易局 账 号：6608 0001 2189800020 开户银行：甘肃银行兰州市高新支行 行 号：3138 2105 4001 |
| 16 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
| 17 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章） |
| 18 | 投标文件份数 | 正本1份；副本3份；光盘1份；电子文档（U盘）1份；用于报价的“开标一览表”1份 |
| 19 | 样 品 | 无要求 |
| 20 | 投标文件的装订 | 正本1份；副本3份；光盘一份；电子文档（U盘）1份；分别密封包装后再整体包装；用于报价的“开标一览表”单独密封递交。 |
| 21 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年 月 日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样 |
| 22 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 23 | 递交投标文件地点 | 甘肃省公共资源交易局 6 楼第 5 开标大厅 |
| 24 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 25 | 履约保证金 （根据采购人要求确定） | 无 |
| 26 | 资格审查 | 除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。 |
| 27 | 未尽事宜 | 双方签订合同后另行商定 |
| 28 | 现场踏勘 | 投标人将所述要求对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。在报名结束后有偿获取图纸。 |

一、总  则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

2.有关定义

2.1“采购人”系指：见投标人须知前附表。

2.2“代理机构”是指：甘肃鑫禾国际招标有限公司。

2.3“投标人”是指向本次代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“招标文件”是指由招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6“投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。

2.7“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8“货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等。

2.9“安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

2.10“服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

2.11“自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

2.12“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2.13“招标采购单位”系指“采购人”和“招标代理机构”的统称。

3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、凡在中华人民共和国境内注册，具有税务登记证、组织机构代码证、营业执照；（复印件加盖公章）

3、供应商必须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。

4、供应商必须提供所投设备中脉动真空灭菌器、多舱式清洗消毒机产品的制造商厂家授权函及售后服务承诺函原件。(须附原厂设备彩页)

5、具有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质；

6、具有机电安装工程专业承包壹级资质；

7、具有建筑智能化工程专业承包壹级资质；

8、具有医疗器械经营许可证：

4.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容,但不限于这些内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）招标项目及要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

5.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6.招标文件的澄清和修改

6.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在甘肃省公共资源交易网和甘肃政府采购网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按照甘财采【2009】116号文件中要求以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

6.4在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在甘肃省公共资源交易网和甘肃政府采购网上发布变更公告。

6.5投标人在应当购买招标文件的七个工作日内可对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

7.答疑会和现场考察

7.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

7.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

三、投标文件

8．投标文件的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。投标报价精确到元。

11.联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。

12.知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1报价部分：投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。总报价包括了项目要求的合同项下卖方提供技术、设计、制造、采购、交货、安装、技术服务、培训服务、调试、试行和验收等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号产品的报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

13.2技术部分:投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）技术要求偏离表；

（5）说明书、产品介绍、产品合格证；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3商务部分:投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容

（1）营业执照；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）建筑装饰装修工程专业承包壹级资质证、机电安装工程专业承包壹级资质证、建筑智能化工程专业承包壹级资质证、医疗器械经营许可证；

（5）投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；

（6）投标保证金交纳凭证；

（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（8）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4售后服务:投标人按照招标文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家的服务电话和相关工作人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

14．投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第四章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金以电汇方式交纳，不接受其他形式的交款方式。

15.3未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

15.5下列任何情况发生时，招标代理机构将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

16．投标有效期

16.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的光盘、电子文档(U盘）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

17.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

17.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6投标文件统一用A4幅面纸印制。

17.7投标人必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

18.投标文件的密封和标注

18.1为方便开标唱标，投标人需将开标一览表（与正本中的保持一致）单独密封并在信封上标明“开标一览表”字样。在封口处加密封印盖章后单独提交。否则视为无效投标

18.2投标人应将投标文件的正本、副本、光盘、电子文档（U盘）、分别单独密封，在信封上标明“正本”、“副本”等字样，然后再将该项中所有信封封装在一个外层信封中并加盖密封印章。否则视为无效投标。

18.3内外层封套均应满足以下要求：

在外层封套上应写明：

(1)清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址；

(2)   （项目名称)    标段（包）招标投标文件在2016年3月23日14时30分前不得开启。

18.4所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

18.5内层封套上应写明投标人的全称和详细地址，以便因投标文件迟到或其它原因宣布不能接收该申请文件时，得以原封退回。书写方法是：

投标人邮政编码：

投标人地址：

投标人名称：

投标人联系人：

投标人联系人电话：

18.6内层封套应写明投标人名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.7如果外层信封未按照第17.3、第18.3条要求密封和加写标记并加盖印章，招标代理机构及采购人将拒绝接收投标文件。

19．投标文件的递交

19.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2本次招标不接受邮寄的投标文件。

20．投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改和撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

21．开标

21.1招标代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2开标时，招标代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

21.3开标时，招标代理机构请投标人代表或现场监督人员对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

21.4开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.开标程序

22.1开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）投标人代表或者现场监督人员检查密封情况，并宣布检查结果。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的名称、数量、 投标总价以及投标人名称进行宣读并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

23.评标

23.1评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

23.2评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

23.3评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可 能导致其投标被拒绝。

23.4在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.5评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.6如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

23.7评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

23.8投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

五、定标

24.定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

25.定标程序

25.1评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.2招标代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

25.3采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可委托评标委员会直接确定中标人。

25.4根据采购人确定的中标人，招标代理机构在甘肃省公共资源交易网和甘肃政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

25.5招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

26．中标通知书

26.1中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同

27.签订合同

27.1中标人在收到招标代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式七份）送招标代理机构审核，由招标代理机构向省级财政监管部门备案。

28.合同分包

28.1经采购人同意，中标人可对中标项目的非主体部分采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

28.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.履约保证金

30.1中标人应在合同签订之前交纳投标人须知前附表中规定的履约保证金。

30.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

31.履行合同

31.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、废标

32.废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在甘肃省公共资源交易网和甘肃政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

八、投标纪律要求

33.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

九、资格审查

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，或将导致其投标或中标资格被取消。

十、质疑和投诉

详细规定见《政府采购法》

第三章    合同条款及合同格式

合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 (5) | 买方名称：甘肃中医药大学附属医院 |
| 1.1 (6) | （中标人）名称、地址： |
| 1.1 (7) | 项目现场：招标人指定现场 |
| 10.4 | 付款及质量保证金将按下列条件进行： 合同签订后即预付装修合同总价款的20%； 消毒供应设备（灭菌器、清洗机）货物到达交货地点后，支付合同总价款的40%； 全部货物安装完毕，支付合同总价款的20%； 经卖方（供货单位）调试、试运行、培训，经买方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由买方支付至合同总价款的95％，剩余的5%作为质量保证金）。 待货物验收合格正常,质保期后，买方支付余款。 注：变更增加的价款与过程进度同比支付。 |
| 12.1 | 质量保证期：自所供应货物到货验收合格后24个月 |
| 15.1(3) | 如产品的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。 |
| 21.1 | 履约保证金金额：无 |
| 21.3 | 履约保证金形式：电汇（汇票）或支票或现金。 |
| 21.4 | 履约保证金期限： 中标通知书发出至交货止 |
| 26.4 | 招标文件中具体未尽事宜在合同中进行约定。 |

政 府 采 购 项 目

供 货 合 同

合同编号：ZFCG-XH-2015-020-HT

备案编号：

货物名称：准化供应中/ICU/DSA/手术室建设项目设备采购与安装

招标文件编号：ZFCG-XH-2015-020

买方：甘肃中医药大学附属医院

卖方：

合      同

甲    方：

乙    方：

（以下简称甲方和乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称：中医药大学附属医院标准化供应中心、ICU、DSA、手术室建设项目设备采购与安装项目

二、货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写 | 小写 |  |

三、合同金额

1.合同总额：大写：人民币                 （小写）：

2.合同总额包括货物清单所有产品运输保险、技术指导费、技术培训、质保期、服务、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

3.价格为固定不变价，天数为日历日。

四、货物产地及验收标准

1.供方按照合同规定将货物送达招标人指定地点后，由供需双方现场核查。

2.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.依次序对照交付验收标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4.若货物为进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明等相关必需文件。

5.国内制造的产品必须具备出厂合格证。

6.乙方应将货物的用户手册、有关单证资料及其它资料交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.如主要货物的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。

五、交货时间、地点

乙方在合同生效后，45日内将货物运至甲方指定地点并进行合格验收，各有关部门双方人员进行现场查验。

六、包装

产品生产日期应为合格产品，需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。但不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

七、付款方式

付款及质量保证金将按下列条件进行：

- 合同签订后即预付合同装修总价款的20%；

- 消毒供应设备（灭菌器、清洗机）货物到达交货地点后，支付合同总价款的40%；

- 全部货物安装完毕，支付合同总价款的20%；

- 经卖方（供货单位）调试、试运行、培训，经买方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由买方支付至合同总价款的95％，剩余的5%作为质量保证金）。

- 待货物验收合格正常,质保期后，买方支付余款。

注：变更增加的价款与过程进度同比支付。

八、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期自甲方验收合格之日起24个月，按厂家承诺执行，质保期内乙方对所供货物实行包换、包退、期满后可同时提其它承诺服务。

2.质保期内，如产品问题造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过 3 日则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，2小时内处理完毕。若在2日内货物问题不能排除的，乙方必须无条件予以退换。

九、违约责任

1.乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付合同总额 5 %的违约金；逾期交付的货物或工程，从逾期之日起每日按合同总额 5 ‰的数额向甲方另加付违约金；逾期超过 20 日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

2.甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的 5 ‰累计，由此造成的乙方的一切经济损失由甲方承担。

十、提出异议的时间和方法

1.甲方在验收中若对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 10 日内向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方不予接受。

十一、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决，则通过法律途径解决。因货物质量问题发生的争议，统一由甘肃省产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

1.中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2.在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十四、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后之日起生效。

十五、其它

1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式七份，甲方、乙方各执二份，甘肃省政府采购办公室执一份，甘肃省交易局一份，招标代理机构执一份。

| 卖方（公章）： 地址： 电话: 邮编: 法定代表人： 签字日期: 年 月 日 经 办 人: 签字日期： 年 月 日 | 买方（公章）： 地址： 电话: 邮编: 法定代表人或委托代理人： 签字日期: 年 月 日 经 办 人: 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司（盖章） 地 址：兰州市城关区庆阳路115澳兰名门B2座2704号 电 话：17693116288 邮 编：730000 经办人（签字）： 签字日期： 年 月 日 |

通用合同条款

1、定义

1.1本合同下列词语应解释为：

(1)“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2)“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3)“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4)“服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5)“买方”系指买货物的单位。

(6)“卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或投标人。

(7)“项目现场”系指将要进行货物安装的地点。

(8)“天”指日历天数。

2、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

3.1本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术总则及技术规格中规定的标准相一致。若技术总则及技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4、专利权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5、包装要求

5.1提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6、包装标记

6.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

(1)项目名称：

(2)合同号：

(3)收货人：

(4)到站：

(5)货物的名称、包号、箱号：

(6)毛重/净重（公斤）：

(7)尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

(8)发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2标识设备配置信息卡片。

7、装运条件

7.1卖方应在合同规定的交货期前30个日历日以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3货物到达现场后，由卖方负责清点、检验合格并办理相关手续后日期应视为是货物的交货期。

7.4卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

8、装运通知

8.1卖方应在货物装货后发运前24小时内以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

9.1按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。

10、付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后买方按合同规定审核后付款；

10.3卖方应在每批货物装运完毕后48小时内将上述10.2条要求除第4项外的单据航寄给买方。

10.4买方将按合同条款前附表规定的付款条件安排付款，并提供国家税务发票。

11、伴随服务

11.1卖方还应提供以下服务：

(1)负责设备现场集成安装、调试、交接试验和试运行；

(2) 承担在质量保证期内的所有义务；

(3) 负责对买方人员进行技术培训。

11.2伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

11.3卖方应提交与设备相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后30天内免费另寄。

11.4一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

12、质量保证期

12.1卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

12.2根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3卖方在收到通知后十四天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4如果卖方在收到通知后十四天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、检验

13.1买方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点验收。

13.2 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.3如果在项目实施过程中直至质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第15条规定立即向卖方提出索赔。

14、服务

14.1在卖方的设备到达现场后，由卖方负责清点、保管，费用由卖方承担。买方可提供存放地点。

14.2根据工程的进度情况，卖方应及时派技术人员到现场负责安装、试车及调试等工作。

15、索赔

15.1如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

15.2如果买方提出索赔通知后10个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意延长时间，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额。

16、延期交货

16.1卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：按18.1条加收误期赔偿。

17、延期付款

买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、误期赔偿

除合同第19条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按合同总价款每天0.1%计收。 但违约损失赔偿的最高限额为迟交设备或未提供服务的合同价的30%。如果达到最高限额，买方有权终止合同。

19、不可抗力

19.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、税费

卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21、履约保证金

21.1卖方应在收到中标通知书后7天内向买方提交合同条款前附表中所规定金额的履约保证金。

21.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

21.3履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一:

电汇（汇票）或支票或现金。

21.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

22、争端的解决

22.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

22.2在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

23、违约终止合同

23.1出现下列情况之一的，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1)如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成并交付工程；

(2)如果卖方未能履行合同规定的其它相关义务；

(3)如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

23.2如果买方根据上述第23.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，卖方应承担买方购买类似设备所超出的部分费用。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

24、转让与分包

除买方书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，该通知发送到本合同所确认的通讯地址即视为送达。

26、合同生效及其它

26.1本合同经买、卖双方授权代表签字并加盖公章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

26.2如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

26.3本合同一式七份，买卖双方各二份，政府采购监督部门一份，甘肃省公共资源交易局一份，招标代理机构一份。

26.4招标文件中具体未尽事宜在合同中进行约定。

第四章    投标文件格式

一、投 标 函

甘肃中医药大学附属医院:

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                       （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的所有相关工作，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本 1份；副本1份；光盘1份；电子文档（U盘）1份；用于报价的“开标一览表”1份。

5、我方愿意提供招标代理机构可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7、我方为本次招标中标后支付给甘肃鑫禾国际招标有限公司招标代理服务费。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

投标日期：

二、法定代表人授权书

甘肃中医药大学附属医院:

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号/包号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（盖章）

投标日期：

| 法定代表人身份证 复印件（正面） | 被授权人身份证 复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证 复印件（反面） | 被授权人身份证 复印件（反面） |

三、资格证明文件

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、凡在中华人民共和国境内注册，具有税务登记证、组织机构代码证、营业执照；（复印件加盖公章）

3、供应商必须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。

4、供应商必须提供所投设备中脉动真空灭菌器、多仓式清洗消毒机产品的制造商厂家授权函及售后服务承诺函原件。(须附原厂设备彩页)

5、具有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质；

6、具有机电安装工程专业承包壹级资质；

7、具有建筑智能化工程专业承包壹级资质；

8、具有医疗器械经营许可证：

（1）业绩表；

投标人(项目经理)类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。案例“合同金额”及“项目经理”佐证页需提供文件复印页

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

投标日期:

四、开标一览表

投标人名称：               招标编号：            包号：            报价币种：人民币

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价（万元） | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章，否则为无效投标。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

4、如有投标降价声明必须在开标前单独密封和递交，否则无效。

5、此表应按投标人须知第18条的规定单独密封和递交。

## 五、分项报价明细表

包  号：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:         年    月    日

## 七、商务偏离表

项目名称：                          招标编号：                   包号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:         年    月    日

八、技术规格偏离表

项目名称：                       招标编号：                       包号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对货物 （设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人（盖章）：

代表人或法人授权代表（签字）：

投标日期：         年    月    日

九、售后服务承诺书

投标人应详细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况（特别是售后服务技术人员简历介绍），并填写下表：

厂商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

代理商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

售后服务技术人员简历： 姓名，性别，年龄，身份证号，学历，毕业院校，专业，联系电话，从事与本次采购相关项目的售后服务技术工作经历。

投标人（公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：      年     月      日

第五章    技术规格书

1、项目概述

中医药大学附属医院标准化供应中心ICU/DSA手术室建设项目设备采购与安装项目投标货物与本技术条款的条文不一致时，投标人应在投标文件中说明，并由招标人鉴定能否达到要求的标准，如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的货物完全符合本技术条款的要求。

2、货物总说明

1、投标人应就其所供应的货物提供总体性说明。

2、投标人应提供足够的信息以使买方能确定其所供应货物的性能。

3、货物总说明中必须包括：

(1)每种货物的性能、组成及其材料使用。（附相关材料）

(2)货物的特性。

3、产品销售服务和技术支持的要求：

3.1、产品到货使用时，供方应提供技术咨询服务。

3.2、按照产品使用范围和方法，因产品质量问题致使发生事故，由供方负责并进行赔偿。

4、货物运抵目的地及交货期

4.1、所有货物必须于交货期前运抵招标人指定地点。请投标企业在填写报价表时充分考虑货物运抵各目的地的运费、装卸费等。

5、项目清单及要求

消毒供应中心、ICU、DSA、手术室建设项目设备采购与安装：

（带★作为扣分项）

主要技术要求

本项目为设备采购及安装项目，主要涉及到医院原门诊楼，地下一层消毒供应中心，一层DSA导管室，五层ICU，及手术室所用的手术灯及供应室所用的消毒灭菌设备设施，及所涉及到装饰项目、空调项目、电气项目、医用气体等辅助项目的采购及安装。

设备技术要求附后（带★作为扣分项）

### （一）辅助装饰部分要求

### 1．一层DSA导管室：

1.1总体要求：

1.1.1设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

1.1.2建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

1.1.3洁净区域室内所有设备、材料及安装必须全密封结构。

1.1.4所有连接角均为圆角过渡，不得出现死角。

1.2墙体墙面要求：

★1.2.1、DSA导管室和配套的辅助用房墙体采用复合模块拼接式墙板，整体在工厂生产完成，现场无焊接，无龙骨拼接安装。导管室内墙面与吊顶均采用R150mm圆弧设计。墙面选用1.0mm厚的电解钢板，整体面层平整，气密。接缝处采用无腐蚀性的硅胶密封。换床间墙面设150mm宽不锈钢防撞带，防撞带为SUS304不锈钢，防撞带中心离地高度800mm。模块式墙体应提供国家级防火A级检测报告及耐火极限检测报告（复印件加盖制造商公章），应提供环保甲酫含量小于5mg/100g及抗菌率大于99%的第三方检测报告（复印件加盖制造商公章），另需要生产制造商对以上技术要求出具承诺函原件。

1.2.2、DSA导管室室墙体设四面防辐射。墙面设置铅板防辐射层，铅墙高度不小于2.5m，铅板要求不小于2mm，操作间与导管室之间观察窗采用铅玻璃，防护当量不小于2个当量。

1.2.3踢脚线高度100mm。

1.3地面要求：

1.3.1导管室及辅助用房所有地面采用2.0mm厚防静电、抗移动荷载的同质透芯PVC卷材（含PU耐磨层），要求符合耐擦洗、抗菌、防火、防尘、防水、耐磨、静音，具有良好的抗静电性，并做无缝焊接处理，颜色待中标后由招标人选定。品牌为国际一线品牌。

1.3.2 DSA导管室专用地沟施工及设计以设备的技术要求为准。地沟施工及设计由投标方负责。

1.3.3卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

1.4吊顶要求：

1.4.1DSA导管室和配套的辅助用房吊顶采用复合模块拼接式顶板，整体在工厂生产完成，现场无焊接，无龙骨拼接安装。吊顶表面选用1.0mm厚的电解钢板，整体面层平整，气密。接缝处采用无腐蚀性的硅胶密封。换床间墙面设150mm宽不锈钢防撞带，防撞带为SUS304不锈钢，防撞带中心离地高度800mm。模块式墙体应提供国家级防火A级检测报告及耐火极限检测报告，应提供环保甲酫含量小于5mg/100g及抗菌率大于99%的第三方检测报告（复印件加盖制造商公章），另需要制造商对以上技术要求进行承诺原件。

1.4.2、导管室顶面采用风机盘管送风口送风，送风天花需与DSA设备配合安装，不能影响DSA专用设备的使用和安装。导管室吊顶高度为3m,并应符合DSA设备安装要求的高度。辅助用房吊顶高度2.5m。

1.4.5所有吊顶要考虑可以上人，吊顶及吊挂件，必须采取牢固的固定措施。DSA导管室内吊顶上不允许开设检修孔，不设消防喷淋及烟感装置。

1.4.6、DSA导管室内设备吊架的施工及设计以设备厂家技术要求为准，由投标方负责完成。

1.5门窗要求：

1.5.1导管室靠换床间一侧入口和换床间主入口设计一樘外挂式光控脚感应医用密封滑动式电动门，感应装置、电机、执行机构均采用知名产品，门洞净尺寸为1500×2100，自动门设的观察窗，门上方配有内嵌式“工作中”指示灯。自动门应同时具有膝感应、电动和手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校。门体采用与室内墙面相同的钢板制作，留有观察窗；防辐射门需贴防辐射铅板，可不设观察窗。要求门体运行平稳宁静、气密封效果好、控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，可加设连锁的消防系统，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形，DSA导管室入口电动门门体设2个当量铅防护。铅防护电动门设明显的安全警示标志。普通电动门设观察窗，观察窗尺寸不小于 600x300，观察窗与门体表面为同一平面，观察窗内充惰性气体。换床间主入口设门禁，具有可视，刷卡及密码功能，门体为钢板喷塑。

1.5.2其他所有洁净区域内门均采用优质手推气密门，安装完成后门洞尺寸单开门不小于900x2100mm，双开门不小于1400x2100mm。门体表面为钢板喷塑。

1.5.3靠外窗处均应设置20mm大理石窗台板及窗帘盒；所有内窗窗套均采用不锈钢包边；污洗间洗涤池整体采用不锈钢制作。操作间与导管室之间观察窗采用铅玻璃，防护当量不小于2个当量。

1.5.4所有阳角部位设不锈钢护角，高度至吊顶底。

1.6、DSA导管室设备基本配置：

表1—基本装备

| 装备名称 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 内嵌式药品导管柜 | 2套/间 | 内嵌式安装，规格900╳1700x400，柜体为1.2mm厚度304不锈钢拉丝板，平开门带锁，内置导管专用挂钩，柜门色调与房间主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边，柜体内应密封，背贴石膏板。样式由投标方提供，院方确认。 |
| 医用气体控制箱（四气） | 1套/间 | 规格900╳400╳200，含氧气、压缩空气、负压吸引、麻醉废气排放输出口（选用标准的端口，排放气体端口径应大于ɸ30以上），接管尺寸为德制标准，各种终端插头应不具有互换性，采用插拔式自封快速接头，接头耐腐蚀、无毒、不燃、安全可靠、使用方便。麻醉废气排放系统采用射流式。 |
| 麻醉废气排放系统 | 1套/间 | 麻醉吊塔上设一套，麻醉废气排放系统采用射流式，要求可将麻醉机泄漏的麻醉废气及病人口中呼出的废气收集排出，减少对医护人员的损害。 |
| 组合式电源插座箱 | 3组/间 | 其中1组为1个三相380V 20A插座（防水、防尘型），3个220V 15A插座（防水、防尘型），2个接地端子；3组为3个220V 15A插座，1个220V 16A插座，2个接地端子，3组插座其中一组另带网络插孔 |
| 吊塔底座 | 1套/间 | 与设备配套。 |
| 无影灯安装锚栓 | 1套/间 | 与设备配套。 |
| 多功能控制箱 | 1套/间 | 采用触摸式控制屏，液晶显示，接触屏幕上的图形按钮，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连结装置，并由液晶显示画面制造出生动的影音效果。具有防尘、防水等功能。不锈钢包边，采用清洁走廊背面维修方式，避免维修时对洁净室内的影响。实现多种功能：辅助照明开关控制；主、辅手术灯的开关控制；净化空调系统的综合控制及报警功能；麻醉废气排放系统的监控报警；各种医用气体的监控报警；免提电话功能；时钟功能；计时钟功能；消防报警功能等。 |

1.6.2导管柜嵌入式安装，304不锈钢制，背贴石膏板保温。

1.6.3输液导轨应作为吸顶式，位于室内正上方顶棚上，材质采用不锈钢或铝合金，与手术床侧边平行，长度大于2.6m，两条轨道间距应为1.2m。

1.6.4所有配置器具主材采用1.2mm优质磨砂不锈钢制作。

1.6.5嵌入式医用气源面板应设置在离地高度为1m-1.2m。

### 2．地下一层消毒供应中心

2.1墙体墙面要求：

2.1.1墙体与导管室墙体材料相同。自动清洗机与高温灭菌器安装处墙面采用1.2mmS316不锈钢，并预留检修门。

2.1.2办公区域墙体采用1.0mm厚的电解钢板，整体面层平整，气密。接缝处采用无腐蚀性的硅胶密封。

2.1.3无菌物品存放区与发放大厅处设传递窗，所有传递窗均有机械互锁功能。

2.2地面要求：

2.2.1检查包装灭菌区与无菌物品存放区，办公区所有区域地面采用2.0mm厚防静电、抗移动荷载的同质透芯PVC卷材（含PU耐磨层），要求符合耐擦洗抗菌、防火、防尘、防水、耐磨，并做无缝处理，且色泽统一，颜色待中标后由招标人选定。品牌为国际一线品牌。

2.2.2卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，在地面与墙面阴角处做成圆弧过渡，踢脚线高度100mm。颜色待中标后由招标人选定。

2.2.3去污区及其他湿区地面防水处理后铺贴600×600优质防滑地砖。

2.2.4地板铺设前的自流平由中标人施工。

2.3吊顶要求：

2.3.1中心供应室吊顶高度不小于2500mm。

2.3.2去污区，检查包装灭菌区以及无菌物品存放区吊顶材料与DSA导管室吊顶材料相同。

2.3.3吊顶及吊顶挂件，必须采取牢固的固定措施，吊顶均为可上人吊顶。

2.4门要求：

2.4.1门选用平开门，非自动平开门均须带可停型闭门器，门体采用铝合金框架，表面材质选用优质铝板或者钢板喷涂，不锈钢门套，带观察窗。

2.4.2要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

2.5 基本配置：

中心供应室内设备由投标方负责并安装。

2.6其它

考虑到冷凝水排放需要，地下室地面不能开槽，投标人应考虑地面抬升200mm的砼，制作供排水管道、冷凝水管道安装。

### 3．五层ICU监护区。

3.1墙体墙面要求：

3.1.1 ICU区域墙体技术要求与DSA导管室墙体相同。

3.2地面要求：

3.2.1除卫生间等湿区房间之外的所有净化区域地面采用2.0mm厚防静电、抗移动荷载的同质透芯PVC卷材（含PU耐磨层），要求符合耐擦洗抗菌、防火、防尘、防水、耐磨，并做无缝处理，且色泽统一，颜色待中标后由招标人选定。品牌为国际一线品牌。

3.2.2卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，在地面与墙面阴角处做成圆弧过渡，踢脚线高度100mm。颜色待中标后由招标人选定。

3.2.3卫生间等湿区地面防水处理后铺贴600×600优质防滑地砖。

3.2.4地板铺设前的自流平由中标人施工。

3.3吊顶要求：

3.3.1ICU区域吊顶高度不小于2500mm，吊顶材料技术要求与DSA导管室吊顶材料相同。

3.4吊顶及吊顶挂件，必须采取牢固的固定措施，吊顶均为可上人吊顶。

3.4门要求：

3.4.1门选用平开门，非自动平开门均须带可停型门吸，门体表面材质钢板喷涂，不锈钢门套，带观察窗。

3.4.2要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

3.5 基本配置：

### 中心供应室内设备由投标方负责并安装。

### 4.西固分院

此建筑为上世纪90年代建筑，为砖混结构，需要进行拆除和加固。手术室根据需要设计两间，另有更衣换鞋及其他辅助区。

4.1墙体墙面、地面要求同DSA要求。

### 4.2 吊顶要求：走廊辅房2500mm，吊顶材料同DSA导管室。

4.3门窗要求：

4.3.1手术室走廊一侧和换床间主入口设计一樘外挂式光控脚感应医用密封滑动式电动门，感应装置、电机、执行机构均采用知名产品，门洞净尺寸为1500×2100，自动门设的观察窗，门上方配有内嵌式“工作中”指示灯。自动门应同时具有膝感应、电动和手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校。门体采用与室内墙面相同的钢板制作，留有观察窗；防辐射门需贴防辐射铅板，可不设观察窗。要求门体运行平稳宁静、气密封效果好、控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，可加设连锁的消防系统，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。普通电动门设观察窗，观察窗尺寸不小于 600x300，观察窗与门体表面为同一平面，观察窗内充惰性气体。换床间主入口设门禁，具有可视，刷卡及密码功能，门体为钢板喷塑。

4.3.2其他所有洁净区域内门均采用优质手推气密门，安装完成后门洞尺寸单开门不小于900x2100mm，双开门不小于1400x2100mm。门体表面为钢板喷塑。

4.3.3靠外窗处均应设置20mm大理石窗台板及窗帘盒；所有内窗窗套均采用不锈钢包边；污洗间洗涤池整体采用不锈钢制作。

4.3.4所有阳角部位设护角，高度至吊顶底。

### （二）净化空调及控制系统工程要求

1. 整体要求：

1.1选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

1.2洁净区域主要技术指标：

| 名称 | 洁净度级别 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度（℃） | 相对温度（%） | 最小新风量m3/h·m2或次/h（仅指本栏括号中数据） | 噪声dB(A) | 最低照度（lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICU洁净区 | 30万级 | 正 | 10 | — | 21≤27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 办公区 | — | 正 | — | — | 23～26 | - | （2） | ≤55 | ≥150 |
| DSA导管室 | — | 正 | — | — | 21～25 | - | 4 | ≤50 | ≥350 |
| 导管室辅助用房 | — | 正 | — | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 供应室污洗区 | — | 负 | 8 | — | 21～27 | — | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 供应室检查包装区 | — | 正 | 8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥200 |
| 供应室无菌存放区 | 30万级 | 正 | 8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥200 |
| 供应室拆包间 | — | 外间脱包负 | — | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥200 |
|  | — | 内间暂存正 | — | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥200 |
| 手术室 | — | － | — | — | 21～25 | - | 4 | ≤50 | ≥350 |

2．空调系统配置要求：

2.1 DSA导管室：

导管室空调采用风机盘管加新风的形式，顶部送风，双下侧回风。辅助用房为上送上回。

导管室和污物暂存间为独立排风。排风机选用离心式静音排风机。

新风系统由一台新风机组提供，新风配初效，中效过滤器，冷热源自带。新风机房的冷热源由多联机提供，其他区域的风机盘管的冷热源由大楼的冷热源提供。

2.2 消毒供应中心：

2.2.1消毒供应中心采用四区划分的设计理念：无菌物品存放区、检查包装灭菌区、去污区、办公区。

2.2.2采用正压送风法，使三区空气流向、方向从洁净高度的区域流向洁净度低的区域，检查包装灭菌区正压10-15pa，无菌物品存放区正压5-10pa，去污区0--5pa。

2.2.3消毒供应中心无菌物品存放区净化级别为30万级，采用采用洁净送风单元送风。顶部送风，顶部回风。设独立排风，排风机为离行式静音排风机。

2.2.4检查包装灭菌区、去污区和消毒供应中心办公区空调采用风机盘管加新风的形式。顶部送风，顶部回风。风机需设初效，中效，亚高效过滤段。具体要求如下：

A、室外气象参数由投标单位自行咨询

B、中心供应室洁净区室内参数：按照《医院消毒供应中心规范》WS310系统标准、无菌区空气压力级别：正压5-10pa pa；检查包装灭菌区空气压力级别：正压10-15pa，污染区空气压力级别：负压0--5Pa。

D、电梯井道需有压差，与电梯出口压差为-5Pa。

E、灭菌器及清洗机产生之高温蒸汽需单独排放，排放温度按100摄氏度计算。风量参照灭菌器及清洗机技术资料。

F、排风需达到工作区内无蒸汽及冷凝水。

- ICU监护病房：

3.1 ICU病房区域净化级别为30万级，采用洁净送风单元加新风的形式。办公区域空调采用风机盘管加新风的形式。顶部送风，顶部回风。

3.2 新风由一台新风机组提供，风机配初效，中效，亚高效过滤段。

4. 西固手术室：

4.1 手术室由一台直膨新风机组适量补充手术室和辅房的新风，整个区域的夏天制冷由VRV多联机的形式完成，冬季由大楼暖气解决，新风机组自带冷热源。

4.2 新风管及VRV铜管需要穿墙打洞防水均在招标范围内。

4.3 屋面层户外型新风机组的基础在招标范围内。

4.4 新风机组不配加湿器。

5．冷热源及加湿系统配置要求：

5.1导管室新风机组自带冷热源及加湿器，全年运行；导管室及辅助用房采用风机盘管形式，冷热水由大楼统一提供。机房由多联机提供。其他区域的冷热源采用大楼中央空调冷热源，二管制。

5.2消毒供应中心新风机组自冷热源（不配加湿器），全年运行；冬季夏季由大楼提供冷热水供应室使用。

5.3 ICU病房自冷热源及加湿器，全年运行；全年冷热源由原手术部风冷热泵机组提供。

6.净化空调系统设备材料性能要求：

6.1净化新风机组采用行业著名品牌产品，且在国内有实际成功运行业绩，具有认证文件和产品检测报告，具有通过行业通行标准的相关认证文件。

机组的箱体应有足够的强度，提供满足机械强度的级别，在运输和运行时都不得出现凹凸变形现。

机组额定供热量和供冷量实测值不小于额定值。

内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘和滋生细菌。机组部件均应能耐消毒物品的腐蚀。箱体内所有缝隙用抑菌型密封材料密封，不得采用硅胶。

机组外表面应美观大方，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致、无流痕、气泡和剥落。

机组密闭性好，整机漏风率：满足GB50333—2013所规定，在1000Pa进，漏风率≤1％的要求。

壁板：壁板厚度应不小于25mm。采用三明治结构，内外壁板阻热框架四面边封，内外壁板无金属接触达到热绝缘效果，避免冷桥。内外壁板采用防腐喷涂的镀锌钢板制成，厚度不小于1.0mm，机组框架为防冷桥设计的镀锌钢喷涂框架，双层壁板，绝热层厚度达35mm，内壁板采用不锈钢板，外板为镀锌钢板喷涂；铜管亲水膜铝翅片，内外壁板断桥处理，避免冷桥。壁板可整板拆卸，内夹聚氨脂保温层。保证箱体的稳定性能、保温性能及隔热性能为最佳。机组外壁板加喷涂防腐处理。

框架结构：框架内置于保温壁板内不得外置，框架结构采用防锈蚀措施，避免二次污染。机组结构：为有效避免冷桥和机组漏风率，机组框架应内置于保温壁板内侧（无框架外露）。框架材质为镀锌钢并做防腐喷涂处理。

制造商须通过ISO9001认证。

6.2机组加湿器为0-10V或4-20mA控制信号，要求集成在机组内。加湿器应具备：

6.2.1分级加湿控制，安全启动，多级加热，保护设备；
6.2.2内置泡沫去除设置，防止低效率加湿和水汽喷溅。
6.2.3 30至100%的连续调节，具备较高的加湿精确度。
6.2.4具备完善的漏电保护、过载保护、无水保护，符合欧盟的安全级别
6.2.5内置电动/自动排污功能，维修操作及其便捷。

★6.2.6具有清洁性无污染欧盟准入ROHS认证。（产品制造商出具达到以上性能的承诺原件，在产品认证上加盖公司公章原件）。

6.3洁净送风单元的超低阻过滤器采用行业著名品牌产品，且在国内有实际成功运行业绩：

采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试，并能提供国家级超低阻过滤器的报告。

超低阻过滤器600X600X100的额定风量为1000m3/h时，风阻不大于21Pa，过滤效率≥85%(≥0.5μm)。

6.4定风量调节阀采用行业著名品牌产品，且在国内有实际成功运行业绩：

外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%。

空气泄漏率达到等级二，符合VDI3803或DIN V 24194第二部分。

外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质。

6.5排风机采用行业著名品牌产品，且在国内有实际成功运行业绩：

采用高效、寿命长的马达。

采用离心式静音排风机。

用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

6.6保温材料采用行业著名品牌产品，且在国内有实际成功运行业绩：

保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。

采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。

40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

6.7消音器采用的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

要求使用微穿孔消音器，内、外层选用优质镀锌钢板制作。

6.8净化风管要求：

风管采用优质镀锌钢板，橡塑-B1级保温，厚度不小于20mm。

净化用的风管不得有横向拼接缝，矩形风管其底边宽度<900mm时，其底边不应有纵向拼接缝。

风管和部件制作的要求应符合GB50591－2013《洁净室施工及验收规范》，其评验方法应符合GBJ304《通风与空调工程质量检验评定标准》及GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》。

6.9 DDC控制器采用行业著名品牌产品，且在国内有实际成功运行业绩：

微处理器采用32位或者16位工作频率10MHZ及以上。

具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。

预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

采用Modbus、Lon或C-bus标准通讯协议，并免费开放协议。

安全等级：遵循行业通行标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

6.10电动阀、传感器、执行机构采用行业著名品牌产品，且在国内有实际成功运行业绩：

传感器、执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便，检修时不影响系统运行。

测量控制用传感器精度不低于3%；计量用传感器不低于2%。

温湿度传感器时间常数不大于20秒。

传感器和执行器的变送器要求采用统一的0~10VDC或4~20MA信号。

6.11空调控制系统采用行业著名品牌产品，且在国内有实际成功运行业绩：

使用与控制器相同品牌产品。

图形化的操作界面。

支持多个本地及远程的高性能服务器。

实时获取所有监控设备的各类数据。

快速高效的报警管理。

大量的历史数据和趋势图显。

标准或用户自定义的打印报表。

丰富的应用程序开发环境。

支持多服务器、工作站构成的符合工业标准的局域网和广域网。

资料联结使用的保障。

7．净化空调自动化控制系统要求：

7.1节能技术要求：

新风系统承担洁净区域夏季湿负荷，负责室内湿度调节与控制。

所有新风机组和新风除湿盘管均采用自适应新风预热+电预热双重防冻技术，取代传统单纯的电预热防冻措施，以节省运行费用。

所有新风空调机组均采用变频器进行控制，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

7.2控制系统整体要求：

7.2.1每个净化系统均须配套提供自动控制设备，设备须采用行业著名品牌产品，控制系统需在每个手术区域成一系统，各手术区域能独立监控并与大楼楼宇自控系统相连。

7.2.2净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和洁净室内、护士站内远程控制的功能需求。

7.2.3应能对系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、过滤器、防火阀、调节阀等设备进行过程控制。

7.2.4要求采用行业著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀等对系统的风量及温湿度进行控制。

7.2.5通过设置在机房内的空调机组智能控制柜，除了可以实现室内多功能控制面板的功能外，还可以另外进行各种控制参数的设定、机组过滤堵塞监控、排风机运行及故障监控、系统风压监控等功能。

7.2.6配套提供对机组进行远程控制机温湿度设定装置。

7.2.7远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

机组启、停控制及指示；

值班运行、全风量运行转换；

室内温、湿度设定及显示；

机组运行状态及故障指示；

过滤器堵塞报警指示；

7.2.8机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

室内控制面板实现的全部功能

中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

各种控制参数（室内温、湿度等）的设定和修改。

### （三）电气配电系统要求：

1．DSA导管室：

1.1 必须保证用电可靠性，宜采用双电源供电；楼层区域内空调、照明、插座配电双电源总箱由中标方提供，DSA大型设备供应由招标方提供负责。

1.2导管室照明插座配电负荷不应小于8KVA。

1.3照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

1.4照明采用多点控制方式控制应方便、灵活、节能。

1.5导管室设计平均照度应在500LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上，配LED节能型气密面板灯具。

1.6导管室的总配电柜，应设于非洁净区内。供洁净导管室用电的专用配电箱不得设置在导管室内。

1.7空调设备应能在室内自动或手动控制。控制装备显示面板应与室内墙面齐平严密，其检修口必须设在DSA导管室室之外。

1.8 应设置安全保护接地系统和局部等电位接地系统。

1.9 导管室不允许采用单个插座，必须使用组合电源插座箱；其他区域按国标合理配置多功能电插座及照明开关。DSA导管室机房设置壁挂式空调。

1.10所有电缆、电线、桥架应选用行业著名品牌产品，应采用阻燃及难燃以上级别电缆、电线。

2消毒供应中心：

2.1中心供应室的照明线路和动力线路必须分别铺设。供电线路由中标单位按现有电箱接驳至设计位置。楼层总箱由中标方提供，招标方负责将电源电缆引入各总配电柜，其后部分由中标方负责完成。中心供应专用设备在各相应区域设置配电箱配电。

2.2中心供应室照明采用使用符合要求的照明灯盘。

2.3中心供应室应考虑疏散指示及安全口指示灯位置。消防疏散指示及安全指示灯等设施由招标方负责完成。

2.4电气配电系统设备材料性能要求：

2.4.1配电箱：

柜体造型美观、结构牢固可靠。

柜体内开关等所有电气元件采用行业著名品牌产品。

具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

双电源开关选用行业著名品牌产品，要求双路电源切换时间≤50毫秒。

2.4.2开关插座：

开关采用大翘板开关，豪华型面板。

插座采用多功能型、通用性插座，满足多种标准插头使用。

安全型插座采用防水、防尘型插座，保证使用安全。

3．ICU监护病房：

3.1 必须保证用电可靠性，必须采用双电源供电，采用末端双电源切换装置；楼层双电源总箱由中标方提供，招标方负责将电源电缆引入总配电柜，其后部分由中标方负责完成。

3.2ICU每个床位配电负荷不应小于2KVA。

3.3照明应采用嵌入式LED洁净气密封照明面板灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

3.4照明采用多点控制方式控制应方便、灵活、节能。

3.5ICU设计平均照度应符合规范要求。

3.6 空调设备应能在室内自动或手动控制。控制装备显示面板应与室内墙面齐平严密。

3.7 应设置安全保护接地系统和局部等电位接地系统。

3.8所有电缆、电线应采用阻燃及难燃以上级别电缆、电线。

4．西固手术室：

4.1 必须保证用电可靠性，必须采用双电源供电，采用末端双电源切换装置；楼层双电源总箱由招标方统一提供。手术室配电箱、辅房配电箱、空调机组配电箱电源均由招标方负责引入。

4.2每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

4.3照明应采用嵌入式LED洁净气密封照明面板灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

4.4照明采用多点控制方式控制应方便、灵活、节能。

4.5手术室设计平均照度应符合规范要求。

4.6 手术室暂不考虑设置隔离变压器.

4.7 空调设备应能在室内自动或手动控制。控制装备显示面板应与室内墙面齐平严密。

4.9所有电缆、电线应采用阻燃及难燃以上级别电缆、电线。

（四）智能弱电系统要求：

1．专业界面划分：

净化区域施工范围内的智能弱电系统的设备、管线的施工配合由投标人负责。

2.背景音乐广播系统

2.1ICU、中心供应区域置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器（带音量开关及无级控制），系统应满足GB50526-2010《公共广播系统工程技术规范》；

2.2系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小；

2.3系统主机设备设置于各区域护士站或办公室，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能；

2.4该系统应包含天花喇叭、音控器、带前置广播功放、DVD机、话筒等，采用名牌产品；

3．计算机网络及语音电话系统

3.1DSA导管室、中心供应、ICU净化区域设内部网络系统，导管室内设置六类网络终端（插座），分别设置于墙上、吊塔上（终端由吊塔预留），相应功能房、办公房、护士站等应按使用要求设置网络终端。供应室办公区域设置网络终端，去污区，检查包装灭菌区和无菌物品存放区按使用要求设置网络终端,ICU护士站设置网络终端。床位预留吊塔网络终端。

3.2DSA导管室综合控制箱上设免提电话面板，DSA导管室、中心供应、ICU相应功能房、护士站等按使用要求设置电话插座；

3.3所有布线预留至弱电间，接入该层数据配线架和语音配线架；

3.4网络系统、语音系统布线均采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准；

4.视频监控系统

4.1ICU区域每张病床处均设置彩色半球摄像机，摄像机应符合以下要求：

内置DC自动光圈变焦镜头；

水平分辨率达600线以上；

最低照度0.65Lux；

高级数字自动跟踪白平衡；

自动背光补偿功能。

4.2系统由数字硬盘录像机、液晶显示器（≥21寸）等主要设备组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

4.3通过数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥48小时）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。电视监控系统主机设置于手术部护士站。彩色半球摄像机、数字硬盘录像机应采用知名品牌产品。

5.医用呼叫对讲系统

5.1 ICU病区设医用呼叫对讲系统，要求用一台护士呼叫主机，每床及相关辅房各设一台护士呼叫分机。主机设置在护士站。

5.2系统可实现主机与分机之间、分机与主机之间呼叫对讲等功能。

5.3以上设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

6．彩色可视对讲门禁系统

6.1 西固分院手术部医护主入口处和换床间入口处分别设置可视对讲门禁主机，换鞋登记处设置对讲室内分机。

6.2工作人员可以持卡或输入密码进入，其它人员可通过设置在门口的对讲主机与护士站联系，经同意后由护士站开门进入。

（五）医用气体系统工程要求：

1．总体要求：

1.1洁净工程区域的所有医用气体由招标人负责将大楼总气体管路接至洁净区域层管井外1米处，其余由投标人负责敷设至洁净工程各单元气体终端处。

1.2所有气体终端采用德制，符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。

1.3除麻醉废气排放管为高强度PVC管和负压吸引管道为镀锌钢管（负压吸引管路进入病房支管采用0Cr18Ni9不锈钢管）外，其余所有医气管道均要求为符合标准的脱脂铜管，管道之间连接采用银基钎焊焊接连接，保证气密性。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。为方便维修走廊横管及设备带内支管均设有维修阀。

1.4 所有气体管道必须先通过分区阀门箱后方可进入室内。

1.5进入手术部各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻满足规范规定要求。

1.6所有医用气体系统管路必须严格按国家规范要求进行系统强度试验、系统泄漏率试验、系统吹扫及交付使用验收。

1.7医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口压力（MPa） | 超压报警压力（MPa） | 欠压报警压力（MPa） | 终端输出口流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 真空吸引 | －0.04～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 3 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |

2．医用气体系统配置要求：

2.1DSA导管室与ICU病房：

DSA导管室墙上及吊塔上均各设一组氧气、负压吸引（吊塔上设二组）、压缩空气输出口；ICU采用干湿分离桥式吊塔，每床设一组氧气、压缩空气、真空吸引输出口。

楼层医用气体报警装置和DSA，ICU区域医用气体报警装置。

3．系统设备材料性能要求：

3.1 终端设备要求：

本工程终端设计采用自封插拔式快速插座，德制，具有防差错装置。使用时只要将湿化器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，该插座造型美观大方，插拔灵活、轻巧，并经0.48MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

3.2压力管道元件要求：

高压阀、低压阀、减压阀、医气终端、过滤器及安全阀等压力管道元件，须有检验合格证，经检验合格后方能用于本工程安装；减压阀、安全阀应按设计文件规定的压力进行调试。

（五）给排水系统要求：

1．总体要求：

净系统招标范围内所有卫生洁具及界面范围内的给排水工程均为中标人负责。

洁净工程区域内的不锈钢地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并配感应式冷热水混水龙头。

洁净工程区域的消防、喷淋等消防管路有招标人委托总包单位负责，不纳入本次招标范围。

纯水系统管路由招标人委托的纯水单位负责引至洁净工程区域内各单元纯水用水设备或用水点，并预留纯水接口，涉及到纯水接口至用水点设备的管路连接工作均由投标人负责。

洁净工程区域内冷、热水管、纯水管采用S304不锈钢管，卡压连接，污、废水支管采用UPVC管；热水管应采用优质橡塑保温材料进行保温；保温材料厚度按规范要求或以下要求选用：

| 公称直径 | DN15~DN40 | DN50~DN100 | DN>100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温厚度 | 30mm | 35mm | 40mm |

未定规格型号系列的卫生洁具和五金配件必须提供三种以上样品供采购人无偿选定。

2、系统设备材料性能要求：

2.1医用洗手池要求：

手术部专用刷手池应采用1.2mm厚优质304不锈钢磨砂板制作；

内弧形设计令水花不易飞溅，采用红外线感应供水龙头或膝控水龙头，设置挡水板；

可自由设定出水温度，在提供自来水的情况下，一年四季可提供恒温水；每台洗手池配60L电热水器，并配红外线感应开关恒温水龙头，腔镜清洗室需配置相应成套设备。

2.2龙头阀门要求：

| 性能阀门 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 感应龙头 | 直流电，电池装在感应窗内； 铸铜本体颜色为镀铬； 整体设计美观大方； 配带产品：出水嘴、起泡器、排水组件（为万向下水）、供水管、连接配件、龙头装饰盖等全套配件。 |

- 设备技术要求

1、消毒供应中心设备技术参数要求（带★作为扣分项）

| 序号1 | 品名：平移门脉动真空灭菌器 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 |  |
| 用途 | 以欧洲EN285标准设计的全新脉动真空灭菌器为医疗、制药等单位提供医用液体、手术器械、敷料织物等灭菌 |  |
| 加热方式 | 设备自带蒸汽发生器，蒸汽供给方便快捷。 |  |
| 灭菌室容积 | 灭菌容积≥1450L |  |
| 噪音 | 全新低噪音处理系统，保证设备运行时噪音低于58分贝 |  |
| 密封门 | 双门通道型、平移门、带有压力安全联锁装置、门障碍报警、双门互锁以保证有菌区与无菌区的有效隔离。 |  |
| 门密封圈 | 采用 O 型医用硅橡胶密封圈，密封槽内衬有弹簧，能够充分保证密封圈的推出和抽回。 |  |
| 设计压力 | 0.3Mpa |  |
| 设计温度 | 144℃ |  |
| 灭菌器主体寿命 | 主体设计15年，30000次循环 |  |
| 主体结构 | 环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 |  |
| 主体焊接工艺 | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 |  |
| 主体、内壳、门板材质 | 主体、内壳、门板均为 316L 不锈钢，主体内壳板材厚度为≥8mm |  |
| 主控制系统 | PLC控制并且前后端均配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以通过电脑实现远程监控，灭菌过程中参数保存在电脑中，可以随时查看过程参数，可以打印报表和趋势。 |  |
| 操作界面 | 配有 10.4 吋以上的彩色触摸屏人机操作界面； 中文操作界面 可显示所有过程参数 |  |
| 控制功能 | 控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能。 |  |
| 记录方式 | 灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，通过监控电脑将程序运行中参数可以永久保存在电脑中。 |  |
| 信息接口 | 必须与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接，自动传输数据给信息管理与质量追溯系统；与医院HIS系统兼容，并开放端口。 |  |
| 条码扫描功能 | 必须具备此项功能；2把/台前端扫描仪可通过扫描包裹上面的条形码记录包裹进入灭菌器的过程；后端扫描仪可确认并记录灭菌的情况，如灭菌失败信息等； |  |
| 管路系统 | 带有水循环利用节水系统 |  |
|  | 带有真空降噪系统 |  |
|  | 带有热水回收系统 |  |
|  | 带有排水堵塞自动报警系统 |  |
| 程序选择 | 设备具有 织物、器械、BD、液体、PCD、泄露测试、自定义一和自定义二程序等。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。 |  |
| 抽真空能力： | 直联式真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距； 真空度达到-0.095MPa |  |
| 内室及夹层疏水装置 | 程序控制，智能疏水。 |  |
| 设备保温要求 | 灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃。 |  |
| 气动阀门 | 角座式气动阀,气动阀保证400万次无故障运行。 |  |
| 抽空装置 | Nash_elmo直连式水环真空泵 |  |
| 管路要求 | 不锈钢材质，卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理，管路带保温。 |  |
| 灭菌物品装载 | 每台设备配置：不锈钢消毒内车1辆，外搬运车2辆(材质：316不锈钢），标准篮筐15个，压力表3个、安全阀2个、门胶条2根 |  |
| 功率 | 80kw+3.85kw+0.5kw |  |
| 重量 | 2350KG |  |
| 外型尺寸 | 外型尺寸均根据勘察现场后定制，必须满足甲方实际需求。 |  |
| 内室尺寸 | 内室尺寸均根据勘察现场后定制，必须满足甲方实际需求。 |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修5年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| ★产品资质要求： | 提供中国疾控制中心出具的灭菌效果检测报告，提供卫生部门出具的卫生安全评价报告，提供第三方出具的电磁兼容CE认证证书 |  |
| 产品其他资质要求： | 提供电气安全性能检测报告、门安全连锁装置证书、压力容器制造许可证、压力容器设计许可证。提供设备医疗器械注册证、登记表等证件 |  |
| 厂家认证要求： | 专业生产清洗消毒灭菌设备厂家，ASME认证证书，通过ISO9001认证，ISO13485认证，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、DNV管理体系认证证书等 |  |
| 其他要求： | 平移门脉动真空灭菌器、多舱式全自动清洗消毒器 、多舱自动搬运 系统轨道、高效全自动清洗消毒器必须为同一品牌、同一厂家。 |  |

| 序号2 | 品名：平移门脉动真空灭菌器 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 |  |
| 用途 | 以欧洲EN285标准设计的全新脉动真空灭菌器为医疗、制药等单位提供医用液体、手术器械、敷料织物等灭菌 |  |
| 加热方式 | 设备自带蒸汽发生器，蒸汽供给方便快捷。 |  |
| 灭菌室容积 | 灭菌容积≥800L |  |
| 噪音 | 全新低噪音处理系统，保证设备运行时噪音低于58分贝 |  |
| 密封门 | 双门通道型、平移门、带有压力安全联锁装置、门障碍报警、双门互锁以保证有菌区与无菌区的有效隔离。（需提供压力安全连锁证书） |  |
| 门密封圈 | 采用 O 型医用硅橡胶密封圈，密封槽内衬有弹簧，能够充分保证密封圈的推出和抽回。 |  |
| 设计压力 | 0.3Mpa |  |
| 设计温度 | 144℃ |  |
| 灭菌器主体寿命 | 主体设计15年，30000次循环，提供行政部门证明材料 |  |
| 主体结构 | 环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 |  |
| 主体焊接工艺 | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 |  |
| 主体、内壳、门板材质 | 主体、内壳、门板均为 316L 不锈钢，主体内壳板材厚度为≥8mm |  |
| 主控制系统 | PLC控制并且前后端均配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以通过电脑实现远程监控，灭菌过程中参数保存在电脑中，可以随时查看过程参数，可以打印报表和趋势。 |  |
| 操作界面 | 配有 10.4 吋以上的彩色触摸屏人机操作界面； 中文操作界面 可显示所有过程参数 |  |
| 控制功能 | 控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能。 |  |
| 记录方式 | 灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，通过监控电脑将程序运行中参数可以永久保存在电脑中。 |  |
| 信息接口 | 必须与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接，自动传输数据给信息管理与质量追溯系统；与医院HIS系统兼容，并开放端口。 |  |
| 条码扫描功能 | 必须具备此项功能；2把/台前端扫描仪可通过扫描包裹上面的条形码记录包裹进入灭菌器的过程；后端扫描仪可确认并记录灭菌的情况，如灭菌失败信息等； |  |
| 管路系统 | 带有水循环利用节水系统 |  |
|  | 带有真空降噪系统 |  |
|  | 带有热水回收系统 |  |
| 程序选择 | 设备具有 织物、器械、BD、液体、PCD、泄露测试、自定义一和自定义二程序等。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。 |  |
| 抽真空能力： | 直联式真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距； 真空度达到-0.095MPa |  |
| 内室及夹层疏水装置 | 程序控制，智能疏水。 |  |
| 设备保温要求 | 灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃。 |  |
| 气动阀门 | 角座式气动阀,气动阀保证400万次无故障运行. |  |
| 抽空装置 | Nash_elmo直连式水环真空泵 |  |
| 管路要求 | 卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理，管路带保温。 |  |
| 灭菌物品装载 | 每台设备配置：不锈钢消毒内车1辆，外搬运车2辆(材质：316不锈钢），标准篮筐8个，压力表3个、安全阀2个、门胶条2根 |  |
| 功率 | 60kw+5kw |  |
| 重量 | 1500KG |  |
| 外型尺寸 | 外型尺寸均根据勘察现场后定制，必须满足甲方实际需求。 |  |
| 内室尺寸 | 内室尺寸均根据勘察现场后定制，必须满足甲方实际需求。 |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修5年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| ★产品资质要求： | 提供中国疾控制中心出具的灭菌效果检测报告，提供卫生部门出具的卫生安全评价报告，提供第三方出具的电磁兼容CE认证证书 |  |
| 产品其他资质要求： | 提供电气安全性能检测报告、门安全连锁装置证书、压力容器制造许可证、压力容器设计许可证。提供设备医疗器械注册证、登记表等证件 |  |
| 厂家认证要求： | 专业生产清洗消毒灭菌设备厂家，ASME认证证书，通过ISO9001认证，ISO13485认证，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、DNV管理体系认证证书等 |  |
| 其他要求： | 平移门脉动真空灭菌器、多舱式全自动清洗消毒器 、多舱自动搬运 系统轨道、高效全自动清洗消毒器必须为同一品牌、同一厂家。 |  |

| 序号3 | 品名：电热蒸汽发生器 |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 3台 |  |
| 用途 | 通过电热元件加热在密闭容器内的水以产生高压蒸汽，配套灭菌器和全自动清洗消毒器使用 |  |
| 容积 | 0.08 m3 |  |
| 加热功率： | 60KW |  |
| 额定蒸发量： | 80 Kg/h |  |
| 设计压力： | 0.70MPa |  |
| 最高蒸汽压力： | 0.65 MPa |  |
| 最高蒸汽温度： | 161 ℃ |  |
| 使用燃料： | 电加热 |  |
| 外形尺寸： | 外型尺寸均根据勘察现场后定制，必须满足甲方实际需求。 |  |
| 设计寿命： | 八 年 |  |
| 控制方式： | 全自动 |  |
| 自动加水功能： | 在工作过程中，由于蒸汽的不断输出，使器身内的水位不断下降。当其下降到中水位时，加水泵自动开始工作，向锅炉内补充软化水至上水位；当水位升至上水位后，加水泵关闭，停止进水。如此循环往复使发生器不间断向外部设备提供高压蒸汽。 |  |
| 压力自动控制功能： | 当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源，以保证蒸汽以基本恒定的压力输出。 |  |
| 缺水自动保护功能： | 采用液位控制器自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源。 |  |
| 超压自动保护功能： | 当器身内压力由于意外原因超过安全阀所设置的压力上限时，安全阀可有效及时地释放，以保护设备和操作人员的安全。 |  |
| 过电流保护功能： | 当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。 |  |
| 电热管单、双组转换功能： | 该功能使用户可根据实际需要，控制电热管单组工作或双组工作，使该设备发挥其最佳效能，并达到其有效节省能源消耗的目的。 |  |
| 手动排污功能： | 此功能是为了方便用户及时清除容器内工作过程中产生的水垢而设置。 |  |
| 重量： | 120kg |  |
| 标准配置： | 主机1台、压力表1个、安全阀1套 |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修2年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| 产品资质要求 | 提供压力容器制造许可证、压力容器设计许可证、锅炉能效检测报告 |  |
| 产品认证要求： | 产品通过ISO9001认证、ISO13485认证、CE认证、ASME认证 |  |
| 其他要求： | 平移门脉动真空灭菌器、多舱式全自动清洗消毒器 、多舱自动搬运 系统轨道必须为同一品牌、同一厂家。 |  |

| 序号4 | 品名：快速多舱式全自动清洗消毒器 |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 |  |
| 结构及功能要求： | 模块化多舱式结构，包含清洗舱、漂洗消毒舱、干燥舱三个功能模块 |  |
| 舱体容积 | 单舱总容积≥520升 |  |
| 装载量 | 单批次一次可装载15个DIN/ISO标准（尺寸：480x250x50mm）器械托盘 |  |
| 运行时间 | 12min/批次 |  |
| 消毒温度 | 80℃～93℃可调 |  |
| 干燥温度 | 70～110℃可调 |  |
| 清洗舱及管路系统 | 清洗舱壳体加工无死角，管路系统采用卫生级管路。 |  |
| 清洗舱材质： | 1.5mm厚316L不锈钢镜面板无死角焊接 外装饰罩：316不锈钢拉丝板 |  |
| 节水功能 | 配备有专门的节水管路，能够回收漂洗水并用于下一阶段的清洗。 |  |
| 开门方式 | 自动上下开门。 |  |
| 维修门 | 舱体的一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，厚度22mm，方便用户观察舱内设备的运行情况，也方便维修人员对舱体内部维修。 |  |
| 门障碍控制 | 含门障碍开门关，与门障碍可自动返回。 |  |
| 专利对接口 | 清洗架与舱体的水口对接需采用专利技术，以保证清洗过程中水流更大、水压更强，提高清洗效果。 |  |
| 优良的干燥系统 | a) 干燥系统需配有空气预热箱，保证舱内升温速度。 b) 干燥舱侧壁须有进风系统，以保证舱内温度均匀，避免了温度死区。 |  |
| 设备标配 | 主机1台、对接车2辆，麻醉/呼吸管道清洗架1个、微创手术器械清洗架1个、碗盘清洗架1个、四层器械清洗架1个、五层器械清洗架1个、湿化瓶清洗架1个、标准器械托盘30个 |  |
| 赠送 | 器械清洗支架150个 |  |
| 清洗架材质 | 清洗架选用316L材质不锈钢 |  |
| 完善的软件系统 | 程序设置有10个预置程序，能够处理手术器械类、碗盘类、管道类、手术鞋、微创器械，其中能够对手术器械、碗盘、微创器械进行清洗消毒处；处理。6个用户自定义程序，可以方便用户根据实际需要自行编制程序。 |  |
| 核心配件 | 循环泵、气动阀、风机、计量泵等必须是进口品牌 |  |
| 清洗架材质 | 清洗架选用316L材质不锈钢 |  |
| 完善的软件系统 | 程序设置有10个预置程序，能够处理手术器械类、碗盘类、管道类、手术鞋、微创器械，其中能够对手术器械、碗盘、微创器械进行清洗消毒处；处理。6个用户自定义程序，可以方便用户根据实际需要自行编制程序。 |  |
| 核心配件 | 循环泵、气动阀、风机、计量泵等必须是进口品牌 |  |
| 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。 电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |  |
| 加热方式： | 蒸汽加热 |  |
| 加料泵： | 标配2个加料泵，（包含:上油泵，清洗液泵）。 |  |
| 主要配置： | 气动阀、排水泵、蠕动泵、干燥风机等设备均采用进口原件或进口品牌 |  |
| 气动执行技术 | 采用气动执行技术，动作可靠，寿命长 |  |
| 质量与设备检测 | 根据国家标准厂方免费进行检测 |  |
| 控制系统： | 进口PLC控制、彩色触摸屏（≥10寸）、预置程序≥6套、清洗消毒全过程图像显示，具有故障自动检测、报警及故障记录； |  |
| 流程控制 | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |  |
| 记录方式： | 可通过电脑集中采集过程曲线、并纪录A0值并可打印； |  |
| 信息接口 | 必须与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接，自动传输数据给信息管理与质量追溯系统；与医院HIS系统兼容，并开放端口。 |  |
| 条码扫描功能 | 配此项功能；2把/台前端扫描仪可通过扫描包裹上面的条形码记录包裹进入灭菌器的过程；后端扫描仪可确认并记录清洗的情况，如清洗失败信息等； |  |
| 传送方式 | 滚轮传动具有摩擦力大的特点，保证了整个设备传动系统更稳定 |  |
| 水、电、汽耗量： | 见DC-3技术说明（国内） |  |
| 重量： | 500Kg/单舱 |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修5年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| ★产品资质认证要求： | 提供中国疾控中心出具的清洗消毒效果检测报告，提供卫生部门出具的卫生安全评价报告，提供第三方出具的电磁兼容评价报告 |  |
| 产品其他资质认证要求： | 提供医疗器械注册证，提供电气安全性能检测报告等 |  |
| 厂家认证要求： | 专业生产清洗消毒灭菌设备厂家，通过ISO9001认证，ISO13485认证， Asme认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、DNV管理体系认证证书等。 |  |
| 其他要求： | 平移门脉动真空灭菌器、多舱式全自动清洗消毒器 、多舱自动搬运系统轨道、高效全自动清洗消毒器必须为同一品牌、同一厂家。 |  |

| 序号5 | 品名：高效全自动清洗消毒器 |  |
| --- | --- | --- |
| 用途： | 对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗等进行清洗、消毒、上油及干燥处理 |  |
| 数量 | 1台 |  |
| 清洗舱容积： | ≥520L 一次可以处理15个DIN单位托盘（尺寸为：480ⅹ250ⅹ50mm） |  |
| 功能要求： | 必须能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程； |  |
| 标准程序时间 | ≤28分钟，完成包括清洗、消毒、上油、干燥全过程； |  |
| 喷射臂 | 设备自带2个，拉伸成型，圆弧状，无棱角 |  |
| 门的要求： | 双门通道型、双门可实现互锁，门上带有防爆、防热玻璃观察窗、关门遇障碍可自动返回、门厚度为22mm,门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠 |  |
| 快速管路设计 | 快速预热水箱设计，双水箱设计 |  |
| 消毒温度 | 80～93℃可调（依据清洗器械的材质可定） |  |
| 干燥温度 | 70～110℃可调（依据清洗器械的材质可定） |  |
| 记录方式： | 通过电脑集中采集所有全自动清洗消毒器运行数据并储存，设备配有打印机，可自动打印温度、时间数据、曲线，并能打印A0值，并连接追溯系统。 |  |
| 控制方式： | 微电脑控制清洗消毒全过程、预设9个内置程序并且留有21个预选程序可根据用户要求编辑。 |  |
| 信息接口 | 必须与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接，自动传输数据给信息管理与质量追溯系统；与医院HIS系统兼容，并开放端口。 |  |
| 条码扫描功能 | 必须具备此项功能；2把/台 前端扫描仪可通过扫描包裹上面的条形码记录清洗、消毒的过程； 后端扫描仪可确认并记录清洗、消毒的情况，如清洗失败信息等； |  |
| 界面显示： | 前门及后门均有8.4寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数； 具有报警信息显示功能； 适合高温、高湿环境，稳定性高； 64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。 |  |
| 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |  |

| 材质要求： | 清洗舱材质：316L 不锈钢镜面板板制作，清洗架及托盘316L不锈钢 |  |
| --- | --- | --- |
| 管路控制阀门 | 均为进口品牌气动阀 |  |
| 空气过滤器： | HEPA13级高效空气过滤器，空气经过过滤加热后进入清洗舱内，避免二次污染器械，过滤精度≤0.3 um； |  |
| 设备标配 | 对接车2辆，麻醉/呼吸管道清洗架1个、微创手术器械清洗架1个、碗盘清洗架1个、四层器械清洗架1个、五层器械清洗架1个、湿化瓶清洗架1个、标准器械托盘15个。 |  |
| 流程控制 | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |  |
| 加热方式 | 蒸汽加热 |  |
| 水、电、汽耗量： | 水耗量:25L/步 蒸汽耗量：2.8度/循环（蒸汽加热） 水耗量：7.8Kg/循环 |  |
| 外形尺寸： | 大约1270*1870*1000（宽高深） |  |
| 清洗舱尺寸： | 大约800*700*930（宽高深） |  |
| 设备净重 | 大约500Kg |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修5年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| 厂家要求 | 在兰州有办事处的专业生产清洗消毒灭菌设备生产厂家。 |  |
| 产品认证要求： | 通过ISO9001认证，ISO13485认证，Asme认证 |  |
| 其他要求： | 平移门脉动真空灭菌器、多舱式全自动清洗消毒器 、多舱自动搬运系统轨道、高效全自动清洗消毒器为为同一品牌、同一厂家。 |  |

| 序号6 | 多舱自动轨道 |  |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 回传空的清洗架，清洗架自动回传到多舱清洗机装载清洗架的区域，为消毒供应中心减少工作量，提高自动化程度。 |  |
| 功能要求 | 智能控制各电机配合，实现自动化控制 ；有配套的传递窗在前一平台有车位时自动升降，智能自动回传，无需选择操作，传递窗前及最后一平台设有限位气缸，防止在误操作时造成的清洗架碰撞传递窗或跌落平台；各平台有车位检测，用于单独控制电机转动，防止清洗架拥堵碰撞。 |  |
| 控制系统 | 采用知名品牌PLC控制； 通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展； 具有故障自动检测功能，故障声音报警功能； 抗干扰能力强，稳定性高。 |  |
| 界面显示 | 采用知名品牌文本屏进行操作控制 |  |
| 流程控制 | 各个电机、传递窗配合动作均由控制器自动控制，保证设备稳定有序的运行。 |  |
| 安全保护 | 过流保护装置：电机的电流过大时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 防碰撞保护：传递窗前及最后一平台设有限位气缸，防止在误操作时造成的清洗架碰撞传递窗或跌落平台；各平台有车位检测，用于单独控制电机转动，防止清洗架拥堵碰撞。 |  |
| 清洗架存放量 | 5个清洗架 |  |
| 材质 | 装饰罩采用1.5mm厚304不锈钢拉丝板 框架采用304不锈钢 |  |
| 配置 | 其主要配件电机为知名品牌 |  |
| 最大装载量 | 一个自动轨道可同时存放5个清洗架 |  |
| 外形尺寸 | 5000*860*865（长*宽*高） |  |
| 设备净重 | 100Kg/米 |  |
| 压缩气要求 | 0.4～0.7MPa\除水除油 流量：50L/分钟 |  |
| 电源要求 | 220V\单相\300W |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修2年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| 厂家认证要求： | 专业生产清洗消毒灭菌设备厂家，通过ISO9001认证，ISO13485认证，CE认证，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、DNV管理体系认证证书等。 |  |
| 其他要求 | 平移门脉动真空灭菌器、多舱式全自动清洗消毒器 、多舱自动搬运 系统轨道、高效全自动清洗消毒器为同一厂家。 |  |

| 序号7 | 品名：干燥柜 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 可对外科手术器械，玻璃器皿，呼吸治疗物品进行干燥处理。 |  |
| 数量 | 1台 |  |
| 容积 | 360L |  |
| 门要求 | 双门、门框为不锈钢、门带玻璃窗可观察内部情况 |  |
| 材质要求 | 内壳及外壳均为不锈钢 |  |
| 出风要求 | 顶部加侧面出风，干燥彻底 |  |
| 参数设定 | 干燥温度及时间可自行设定最高干燥温度90℃，温度可调干燥时间设置范围600秒——6000秒 |  |
| 操作方式 | 触摸键操作，液晶显示过程参数 |  |
| 操作面板位置要求 | 操作面板在设备侧面，高度便于操作 |  |
| 空气进入方式 | 空气经过过滤器并加热后通过风机进入干燥箱内部，避免被干燥物品二次污染。过滤精度≤0.3 um； |  |
| 最大处理量 | 一次可处理36根管道或9个标准器械托盘 |  |
| 配件 | 包含：9层隔板（可放置器械托盘进行干燥）6个呼吸囊干燥架6个导管干燥架，9个器械托盘 |  |
| 加热管电耗量 | 9KW |  |
| 风机电耗量 | 900W |  |
| 额定功率 | 11KW |  |
| 外型尺寸 | 约973×2150×480（宽×高×深）mm |  |
| 舱体尺寸 | 约603×1602×373（宽×高×深）mm |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修2年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| 产品资质要求 | 检验报告 |  |
| 产品认证要求： | 产品通过ISO9001认证、ISO13485认证、CE认证 |  |
| 其他要求： |  |  |

| 序号8 | 品名：多功能清洗中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 |  |
| 用途 | 用于对器械类、管道类等医疗用品类（如外科手术器械、微创手术器械、实验用器具、硬式内窥镜等）的清洗、消毒。 |  |
| 组成部分 | 初洗槽、酶洗槽、超声清洗槽、冲洗槽、终末漂洗槽、煮沸消毒槽、干燥台7部分组成 |  |
| 材质要求： | 台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料 |  |
| 台面形状要求： | 沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm； |  |
| 槽盖材质要求 | 采用304不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封； |  |
| 清洗槽规格尺寸要求： | ≥长600*宽500*高260mm |  |
| 柜体形状要求： | 采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。 |  |
| 支架材质要求： | 选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm； |  |
| 柜门材质及结构要求： | 采用SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。 |  |
| 蒸汽清洗技术要求 | 蒸汽清洗机必须单独控制，自动加水，且一把蒸汽枪配8个喷头，适合不同器械的蒸汽清洗清洗不锈钢管腔类物品效果更佳，最高工作压力：8Bar，容积：5L |  |
| 超声技术清洗要求 | 采用控制系统为128*64点阵液晶显示屏，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片空控制；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键式操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果； 超声频率：40kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗； |  |
| 可升降防护装置 | 防护罩为可升降结构，可以适合不同身高的人员操作，防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm，用于保护操作人员 |  |
| 煮沸消毒技术要求 | 采用128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；消毒温度可调并可保存；采用电加热方式，加热功率≥9Kw；消毒温度室温-99℃可调。（煮沸消毒槽开门方式为自动升降式） |  |
| 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |  |
| 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配一个不锈钢专用高压气枪喷头；耐受压力0-0.7MPa。 |  |
| 不锈钢水龙头 | 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。提供产品的材质检验报告和产品检验报告，两份检验报告均提供打印版和红章扫描电子版。 |  |
| 不锈钢落水器 | 与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。排水采用螺纹软管式结构，更利于安装；机械式落水结构提供产品的材质检验报告 |  |
| 超声篮筐 | 采用板材数控冲折弯成型，四角为45度斜角结构，美观大方；非不锈钢丝网式结构。网格尺寸为4*4mm |  |
| 设备用电要求： | 电压：380V±38V 频率：50Hz±1Hz 防触电安全保护类型：I类B型 |  |
| 设备水源要求： | 流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa |  |
| 安装要求： | 1.医疗机构应保证进行清洗消毒的房间必须通风良好，且室内为负压，换气次数为12 次/h，外气量2 次/h，如有必要需提供排风口用于设备的排风。 2.医疗机构需在设备安装前预留符合设备要求的进水口、排水口以及电源口。 |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修2年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| 产品要求 | 产品通过ISO9001认证、ISO13485认证、CE认证 |  |
| 其他要求： |  |  |

| 序号9 | 品名：纯水处理系统 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 |  |
| 用途 | 满足多舱式全自动清洗消毒器、多功能清洗中心、手工清洗洗槽、纯蒸汽发生器等设备的用水 |  |
| 功能要求 | 要求同一设备产出纯化水。 |  |
| 每小时产水量： | ≥2000L |  |
| 控制方式 | 一体机、全过程微电脑控制、并通过触摸屏显示参数及运行步骤，包括实时电导率 |  |
| 处理方式 | 双级反渗透 |  |
| 离子去除率 | >96%； |  |
| 电导率 | ≤15цs/cm |  |
|  | 源水增压泵、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器、反渗透主机一台、纯水罐（2000L）等，纯水罐为不锈钢材质。 | 请具体说明 |
| 出水口压力： | >0.2MPa |  |
| 售后服务 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修2年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| 其他要求 |  |  |

| 序号10 | 酸性氧化电位水生成器 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸化水主机组成主要是由控制系统、电解槽、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）以及增压泵等组成，所有组成件集中在设备内部，占地面积小。 | 设备为一体机 |
| 2 | 碱性还原电位水生成量：≥1.5L/min； 酸性氧化电位水生成量：≥1.5L/min | 酸碱共3L |
| 3 | 电源AC220V 50Hz、额定功率550VA、待机功率≤10W |  |
| 4 | 设备内置机架为304不锈钢 |  |
| 5 | 控制方式为MCU微电脑全自动控制，一切均按程序自动运行 |  |
| 6 | 人机界面为液晶触摸屏操作 |  |
| 7 | 实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格自动报警。 | 三项关键指标的在线显示 |
| 8 | 实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。 |  |
| 9 | 电解质加入方便、快捷，缺盐报警时加入一包电解质即可，不用人为繁琐配比，省时省力。 |  |
| 10 | 设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性 |  |
| 11 | 主机的电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400平方厘米，采用日本原装进口食品级隔膜，安全、耐用，是国内同类产品寿命的两到三倍。 |  |
| 12 | 电解槽有效寿命≥3000小时 |  |
| 13 | 定期自动清洗管道功能，不用人为繁琐清理管路，防止长时间运行堵塞管道，保持管路清洁。 |  |
| 14 | 加药泵全自动控制，耐腐蚀性强、工作精度高，寿命长，安全可靠 |  |
| 15 | 触摸屏可显示盐箱缺水、电流过大、pH过高等中文报警信息，同时伴有声音报警，以保证设备的正常运行和消毒液的合格。 |  |
| 16 | 根据不同区域不同水质自动调节电解电流，保证在不同水质下都能制得合格的酸化水 |  |
| 17 | 设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水 |  |
| 18 | pH值在2.0-3.0之间、有效氯可在50mg/L-70mg/L之间调节,ORP在1100mV以上 |  |
| 19 | 酸碱水箱、盐箱和原水箱内置，水箱的容积约为20L，占地面积小。 | 设备外部也可增加大容量酸碱水箱 |
| 20 | 酸碱水箱、盐箱和原水箱采用耐腐蚀、卫生级、不透光的材质 |  |
| 21 | 具有各种自动保护功能，如无水保护、电流过大保护等，保护电解槽不被烧坏；酸碱水箱留有溢水口及溢水管路 |  |
| 22 | 酸碱水箱及酸碱水路要求：可根据医院临床使用要求配置各种容积的储液箱，并布置耐酸碱的管路到用水点，以便于使用与排放。 |  |
| 23 | 内置恒压供水系统，在不增加外部硬件的条件下实现恒压供水。 |  |
| 24 | 配备酸碱水专用耐腐水龙头 |  |
| 25 | 设备整机重量约100kg，外形尺寸530×535×1610mm |  |
| 26 | 立即呼叫响应，半小时内到达现场，设备免费保修2年，保修期过后，只付配件费，不产生人工费。随机提供零配件价格表。 |  |
| 27 | 产品质量认证：产品通过ISO9001认证、13485认证、CE认证等 |  |
| 其他要求 | 家。 |  |

| 序号11 | 医用封口机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  |
| 参数 | 可记录连续检查和记录参数、封印温度、表面的压力和封印时间； 微处理控制压印设备；可打印消毒日期、有效日期、批号、工作人员代号及其他内容 封印速度：10m/min 封印温度：80-220℃ 封印宽度：12mm 电源：220v/50hz 用途：用于热塑性塑料复合包装材料的灭菌袋的封口； |  |

| 序号1 | 污物接受台 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  |
| 参数 | 外形尺寸：1100（L）×600（W）×800（H）； 全不锈钢，底部带脚轮，方便移动； 3、用途：用于物品的传送、接受和发放 ； |  |

| 序号2 | 清洗工作台 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、全不锈钢； 2、台面前后边角大圆弧过渡，美观且易于清理； 3、底部带脚轮，方便移动； 4、外形尺寸：1800（L）×1100（W）×800（H）； 5、用途： 用于污染物品的分类 |  |

| 序号3 | 污物车 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、全不锈钢； 2、结构轻巧，推拉方便； 3、配备帆布罩，便于污物的存放和运输 4、底部带进口品牌脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动； 5、外形尺寸：610（L）×510（W）×950（H） 6、用途：用于医疗废物的回收及存放 |  |

| 序号4 | 密封回收/下送车 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  |
| 参数 | 1、全不锈钢、单侧开门，门可开启270°至车前后2个端面； 2、带搁板，隔板可任意拆卸、也可调节高度； 3、外形尺寸：1190×610×1090mm 4、用于污物回收或无菌物品的封闭下送； |  |

| 序号5 | 一单元双门互锁传递窗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  |
| 参数 | 1、全不锈钢； 2、双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离； 3、门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品； 4、紫外线灯可对传递窗内消毒； 5、特殊的双门互锁避免人为地操作失误； 6、外型尺寸：550×650×550mm 7、用于无菌物品存储、发放 |  |

| 序号6 | 双头立式洗眼器 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  |
| 参数 | 1、手动控制出水； 2、采用不锈钢 3、水流温和，不会伤害眼睛； 4、用于对眼部和面部进行清洗 |  |

| 序号7 | 器械托盘 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 40 |  |
| 参数 | 全不锈钢 可与全自动清洗消毒机配套使用 可有效的避免手接触物品造成污染 尺寸：480×250×50mm |  |

| 序号8 | 多功能U型架 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 50 |  |
| 参数 | 1、全不锈钢； 2、适用于手术器械关节的张开，使其在清洗过程中清洗更加彻底； 3、U型架的宽度可在70~170mm之间自由调节，以适合不同器械的关节张开。 4、用途：用于手术器械关节的张开 |  |

| 序号9 | 器械检查打包台 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、不锈钢台面 2、带两层宽搁板 3、带节能等、立柱安装有电源插座 4、外型尺寸：2000x1200x1500mm |  |

| 序号10 | 包布检查打包台 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、不锈钢台面 2、桌面大玻璃、带检查灯 3、底部带脚轮，可移动 4、外型尺寸：2000x1200x850mm |  |

| 序号11 | 多功能台 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  |
| 参数a | 1、外形尺寸：1100x800x1450mm 2、全不锈钢，可任意移动，使用方便简单 |  |

| 序号12 | 器械柜 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、外形尺寸960x405x1750mm 2、全不锈钢，内置多层隔板，外开门，玻璃视窗 |  |

| 序号13 | 包布车 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、全不锈钢 2、可存放不同规格的包布 3、外型尺寸：1025x385x910mm |  |

| 序号14 | 单列篮筐车 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、全不锈钢 2、可容5只标准篮筐 3、可以特制成存放标准篮筐 4、外形尺寸：650x515x1600mm |  |

| 序号15 | 标准篮筐 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 20 |  |
| 参数 | 全不锈钢 用于灭菌物品存放，配套灭菌器使用 外型尺寸：535x380x195mm |  |

| 序号16 | 空气压缩机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 5 |  |
| 参数 | 静音、无油医用空压机 压力：5-7kg 产气量：120L/min |  |

| 序号17 | 器械检查放大镜 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、带灯、可自由伸展 2、放大倍数≥5倍； |  |

| 序号18 | 疏列式货架 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 4 |  |
| 参数 | 1、全不锈钢 2、层间距：380mm 3、五层疏列式隔板，承重大 4、外型尺寸：1200x600x1800mm |  |

| 序号19 | 单侧立式网筐储存架 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 全不锈钢 立式网筐储存结构、易于通风 可存放标准型器械篮筐20个 尺寸：2190*405*1748 |  |

| 序号20 | 平板送物车 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  |
| 参数 | 全不锈钢 结构轻巧、推拉方便、便于各种物品的运输 用于物品的承重：最大承重110kg |  |

| 序号21 | 上下推拉式传递窗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、手动升降，动态平衡，可停放在任何位置 全不锈钢 钢化玻璃视窗、透明度高 外型尺寸： 930x100x1660mm 通道尺寸：710x790mm |  |

| 序号22 | 库房垫板 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 全不锈钢 外型尺寸：1300x500x275mm |  |

| 序号23 | 15门鞋柜 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 全不锈钢容量为15个橱柜 外型尺寸：960x370x805mm； 橱柜容积：300*350*220mm |  |

| 序号24 | 小车清洗机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 |  |
| 参数 | 1、最大压力≥120bar,工作压力≥70bar； 2、最大水流量≥6L/min； 3、最高水温≥50度； 4、水管长度≥5米；电线长度≥5米。 |  |

| 序号25 | 全自动洗衣机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1 |  |
|  | 自带高温消毒功能，用于毛巾、地巾的清洗消毒。 |  |

2、ICU用干湿分离桥式吊塔技术规格：

2.1吊塔综合要求：

- 制造商通过ISO13485及ISO9001质量体系认证，并提供由欧盟认可的体系认证证书。

- 吊塔产品必须通过CE认证，并提供由欧盟认可的公告机构颁发的产品认证证书及自我符合性声明。

- 吊塔必须经中国国家标准化管理委员会或国家质量技术监督局认证，采用国际标准产品标志证书，采用标准要求为国际标准编号：ISO11197：2004和IEC 60601-1，提供证书证明。

- 厂家在甘肃设有分公司，并提供分公司的相关证件。

- 投标人取得GENTEC气体终端针对该项目的授权书。

- 制造商甘青宁三省近两年内不小于500万的销售合同复印件。

- 吊塔表面材料具备抗菌能力，并提供证明文件。

- 提供原装进口医用气体管路报关单及相关证明文件

- 提供国家检测机构证明文件，证明吊塔承重能力具备应对4倍重力的能力。

- 吊塔旋转角度≥340度，且具有限位系统。

- 电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

- 所有气体插座和接头为德国制式。

- 主体为2800mm横梁的桥式吊塔（带LED灯）。

- 所有气电终端安装在干、湿区滑车上（不接受安装在横梁上）。

2.2干区配置

- 德式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引1个），电源插座6个，网络接口 2个

- 仪器承载托盘2个，带标准附件导轨，设备托盘宽度≥650mm，托盘带封底。底层配抽屉1个，带自吸合功能。网篮250*150*150（长*宽*高）1个，德式氧气吸入器1个

2.3滑车与气电箱旋转角度≥340°，气电箱长度800mm，气电箱带把手

- 德式标准气体插座（氧气1个，空气1个，负压吸引1个），电源插座6个，网络接口 1个

- 仪器承载托盘1个，带标准附件导轨，设备托盘宽度≥650mm。底层配抽屉1个，带自吸合功能。网篮150*100*300（长*宽*高）1个。输液架2个，带300+300mm双折叠伸展臂

3、西固分院手术室用无影灯技术要求

采用进口的LED冷光源无红外辐射，超薄光学透镜,进口LED光源。1、灯头形式：组合式

- 2、灯头1米处照度：80000～160000(lux) /  80000～160000(lux)

- 3、光斑直径 D10：180±40(mm)/ 180±40(mm)

- 4、光斑直径 D50：110±35(mm) / 110±35(mm)

- 5、照明深度：≥800mm

- 6、光束深度L1+L2 ：1500mm

- 7、显色指数Ra：100≥Ra≥85

- 8、可选色温：6700≥Tc≥3000(三档可调)

- 9、灯泡个数：72/ 72

- 10、灯泡平均寿命：50,000 (hours)

- 11、总辐照度与照度比值：＜6 (mW/m2lx)

- 12、电源电压：220V±20％，50Hz

- 13、输入功率：240 VA

第六章    评标办法

1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.评标程序

2.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标供应商名单；

（5）编写评标报告。

3.定标及定标程序

（见第二章）

4.评标方法

（见投标人须知前附表）

5.评标细则及标准（综合评分法）

5.1本次综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

5.2除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

5.3在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.3.1实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金；

（2）投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签字盖章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（4）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（5）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（7）售后服务没有完全符合招标文件要求；

（8）投标产品没有完全符合主要的技术指标、参数；

（9）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

5.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（6）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

5.5 综合评分明细表：以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则（例）

| 序 号 | 评分项目 | 基础分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （30分） | 30 | 以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的最低价为评分基础价。基础价/投标商投标价*30为投标商的价格分。 |
| 2 | 商务评分 （15分） | 3 | 有设计甲级或设计施工一体化一级的得3分 |
|  |  | 6 | 投标人近些年1000万以上的类似业绩，有一份得2分， 最高得2分；2000万以上的得2分，最高得2分；3000万以上的得2分，最高得2分。 |
|  |  | 3 | 投标文件制作完整、规范的得3分，制作一般的得1分，制作较次的不得分。共计3分 |
|  |  | 3 | 具有质量GB/T19001-2008、环境GB/T24001-2004、职业健康安全GB/T28001-2001三个管理体系认证的得3分。 每缺一个扣一分，总计3分。 |
| 3 | 技术部分 （50分） | 5 | 技术方案充分理解用户的需求，方案全面完整得1-5分；理解用户需求较充分，方案较完整得1-3分；部分理解用户需求，方案欠完整得0-2分;共计5分。 |
|  |  | 15 | 系统各组成部分功能描述是否完整得1-5分；各组成部分间连接关系是否描述清晰得1-5；系统选用设备品牌兼容性及一致性得1-5分；共计15分。 |
|  |  | 20 | 能提供灭菌器所需的中国疾控中心出具的灭菌效果检测报告的得2分； 能提供灭菌器所需的卫生部门出具的卫生安全评价报告的得2分； 能提供灭菌器取得第三方电磁兼容CE检测报告得3分； 能提供多舱式清洗消毒机所需的由中国疾控中心出具的清洗消毒效果检测报告得2分； 能提供多舱式清洗消毒机所需的卫生部门出具的卫生安全评价报告的得2分； 能提供多舱式清洗消毒机取得第三方电磁兼容检测报告得3分； 能提供加湿器厂家的清洁性无污染欧盟准入ROHS认证及性能承诺原件得2分； 能提供技术要求中模块化墙体所需的防火、抗菌、环保三个认证报告及生产厂家提供模块化墙体参数要求承诺函的得4分； |
|  |  | 10 | 设备安装保证措施合理有效，设备安装的难点重点及应对措施明确，实施有效的得0-4分；设备安装质量保证措施有效的得0-4分，设备安装工期保证措施有效的得0-2分；没有不得分，共计10分。 |
| 4 | 售后服务 （5分） | 2 | 免费为业主培训不少于3名的操作及维修人员；共计2分 |
|  |  | 3 | 售后服务承诺：收到甲方对投标产品故障通知后，乙方在接报后24小时内响应并处理完毕的得3分，48小时内响应并处理完毕的得2分，72小时内响应并处理完毕的得1分。没有不得分。共计5分 |

## 6．计算错误的修改

6.1投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

6.2按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

7.5发现采购人、招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

7.6解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

7.7法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

8.2不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

项目清单汇总表

项目名称：甘肃中医药大学附属医院标准化供应中心、ICU、DSA、西固分院手术室建设设备采购及安装

| 序号 | 项目内容 |  | 价格（元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 消毒供应中心部分 | 设备部分 |  |  |
|  |  |  | 其他部分 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |
|  | 2 | ICU部分 | 设备部分 |  |  |
|  |  |  | 其他部分 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |
|  | 3 | DSA部分 | 设备部分 |  |  |
|  |  |  | 其他部分 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |
|  | 4 | 西固分院部分 | 设备部分 |  |  |
|  |  |  | 其他部分 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |
| 二 | 合计 | 设备合计 |  |  |  |
|  |  | 其他部分合计 |  |  |  |
| 三 | 共计 |  |  |  |  |

| 项目清单分项表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一 | 消毒供应中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 舱体有效容积为1450升，内外材质均为316L不锈钢制。自带蒸汽发生器。详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | 舱体有效容积为800升，内外材质均为316L不锈钢制。自带蒸汽发生器。详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 快速多舱式全自动清洗消毒器 | 模块化多舱式结构，包含清洗舱、漂洗消毒舱、干燥舱三个功能模。单舱总容积≥520升，12min/批次。内外材质均为316L不锈钢。自动上下开门。详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 快速多舱式全自动清洗消毒器转运轨道 | 详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 全自动清洗消毒器 | ≥520L一次可以处理15个DIN单位托盘（尺寸为：480ⅹ250ⅹ50mm）。≤28分钟，完成包括清洗、消毒、上油、干燥全过程。详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 蒸汽发生器 | 0.08 m3，额定蒸汽量80Kg/h，0.70MPa。800×500×1300(mm) (长×宽×高)。详见招标设备技术要求 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 双门干燥柜 | 360L，双门、门框为不锈钢、门带玻璃窗可观察内部情况，一次可处理36根管道或9个标准器械托盘。详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 多功能清洗中心 | 5000L,详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 水处理系统 | 二级返渗透系统，储水箱为304不锈钢材质，软水≥2T/H 纯水≥1T/H。详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 酸性氧化电位水机 | 详见招标设备技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 医用封口机 | 可记录连续检查和记录封印参数,封印速度：10m/min,封印温度：80——220度,封印宽度：12mmm。详见招标设备技术要求 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 二 | 消毒供应中心设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污物接收工作台 | 1100X600X800 |  | 台 | 1 |  |  | 304不锈钢材质 |
| 2 | 清洗工作台 | 1800X1100X800 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 小车清洗机 | 1.功率：1400w，2.最大压力120巴，最大流水量：6L/min |  | 台 | 2 |  |  | 304不锈钢材质 |
| 4 | 污物车 | 610X510X950 |  | 台 | 2 |  |  | 304不锈钢材质 |
| 5 | 互锁传递窗 | 550X650X550 |  | 台 | 1 |  |  | 304不锈钢材质 |
| 6 | 立式洗眼器 | 手控出水，全不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 器械托盘 | 480X250X50，S304不锈钢 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 8 | 多功能U型架 | 280X170X70，S304不锈钢 |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 9 | 无油空压机 | 无油、静音，产气量：120L/min |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 | 密封下（收）送车 | 1220X700X1200，S304不锈钢，内置隔板可调，单面开门可开270度。 |  | 辆 | 1 |  |  |  |
| 11 | 器械检查打包台 | 2000X1100X1500，S304不锈钢，双层台面，双面使用，台节能灯、插座 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 包布检查打包台 | 2000X1100X850，S304不锈钢 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 器械柜 | 960X405X1750，内置多层隔板可调，S304不锈钢 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 多功能台 | 1100*800*1450，左侧带6个放置盒，右侧带6个网筐，带纸袋切割机，可安放封口机，S304不锈钢 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 包布车 | 1025X385X910，S304不锈钢 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 器械检查放大镜 | 带灯，自由伸展，可放大5倍 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 标准器械篮筐 | 535X380X190，S304不锈钢 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 18 | 单列篮筐车 | 不锈钢S304,可容5只SHINVA标准篮筐,650*515*1600 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 平板送物车 | 不锈钢S304制，1010*500*740 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 疏列式货架 | 不锈钢S304，全不锈钢，层间距380mm，五层疏列个隔板，1200*600*1800 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 单侧立式网筐储存架 | 1.全不锈钢 2.立式网筐储存结构，易于通风 尺寸：2190*40581748 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 手动升降器械传递窗 | 1.手动升降、动态平衡，可停放任何位置2.采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观3.全不锈钢尺寸：930*100*1660mm |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 库房垫板 | 1.不锈钢S304 2.承重：200Kg 3.尺寸：1300*500*275 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 15门鞋柜 | 1.不锈钢S304 2.包围尺寸：960*370*805 橱柜尺寸：300*350*220 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 25 | 全自动洗衣机 | 自带高温消毒功能，用于毛巾、地巾的清洗消毒。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 全自动封污免下排水卫生间 | 完全工厂制作运到现场组装，自动打包，使用50人次清洁更换 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 净化空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶型订制全自动净化型新风机组 | 卫生型空调机组FAU01，风量4000m3/h，机外余压350Pa，自带冷热源，36.6KW,热量42KW，加湿量32kg/h，含直膨式表冷、风机段、中效过滤,亚高效过滤、电再热段、加湿段，配国际知名品牌风机，电机为变频电机，带自动控制。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 吊顶型订制全自动净化型新风机组 | 卫生型空调机组FAU02，风量1500m3/h，机外余压300Pa，自带冷热源，冷量12.5KW，热量20KW，含表冷、风机段、初效中效过滤，含自动控制系统。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 供应室用静音型排风机 | 风量200—500m3/h，余压220Pa，吊装，含中效过滤器、风机。 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 风机盘管 | YGFC-02-CC-2H，360m3/h，卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量1.78kw，热量3.06kw。 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 风机盘管 | YGFC-03-CC-2H，520m3/h，卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量2.74kw，热量4.82kw。 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 6 | 风机盘管 | YGFC-04-CC-2H，690m3/h卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量3.72kw，热量6.20kw。 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 风机盘管 | YGFC-06-CC-2H，1030m3/h，卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量4.80kw，热量8.56kw。 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 风机盘管 | YGFC-08-CC-2H，1170m3/h，卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量5.75kw，热量9.86kw。 |  | 只 | 11 |  |  |  |
| 9 | 风机盘管温控系统 | 液晶面板，温度独立调节，三档调速 |  | 套 | 23 |  |  |  |
| 10 | 洁净送风单元 | 额定风量1000m3/h，含H11亚高效过滤器，箱体为冷轧钢板，静电喷塑，法兰连接，带自动控制 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 11 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 设备部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电PVC地材 | 2mm |  | 平方 | 292 |  |  | 世界知名品牌，地材性能优异，拼缝同质量材料焊接 |
| 2 | 防滑地砖 | 300×300 |  | 平方 | 85 |  |  | 含防水涂料 |
| 3 | 自流坪 | 3mm |  | 平方 | 385 |  |  | 知名品牌 |
| 4 | 整装电解钢板墙顶面 | 44mm |  | 平方 | 922 |  |  | 整体不锈面层为1.0mm电解钢板静电喷涂，单面复合后为44mm全拼装式结构，表面颜色待定 |
| 5 | 不锈钢板封面 | 面层为1.2mmS316不锈钢板背粘10mm硅钙板，整面墙体30X50方管支架 |  | 平方 | 65 |  |  | 整体不锈，拼缝3mm密封胶。与自动清洗机，高温灭菌器配合安装，预留检修门 |
| 6 | 连接用专用连接件 |  |  | 平方 | 922 |  |  |  |
| 7 | 五金配件及胶水 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 手推双开平开门 | 1500x2100 |  | 樘 | 1 |  |  | 双开手动气密门，带观察窗，门吸，门体防锈铝板或者冷板喷塑，颜色待定，门片带不锈钢防撞带，防撞带宽度不小于150mm |
| 9 | 手推双开平开门 | 1200x2100 |  | 樘 | 8 |  |  | 双开手动气密门，带观察窗，门吸，门体防锈铝板或者冷板喷塑，颜色待定，门片带不锈钢防撞带，防撞带宽度不小于150mm |
| 10 | 手推双开平开甲级防火门 | 1500x2100 |  | 樘 | 1 |  |  | 双开手动平开门，防火等级甲级 |
| 11 | 手推双开平开乙级防火门 | 1500x2100 |  | 樘 | 3 |  |  | 双开手动平开门，防火等级乙级 |
| 12 | 手推单开平开门 | 900x2100 |  | 樘 | 12 |  |  | 单开手动气密门，带观察窗，门吸，门体防锈铝板或者冷板喷塑，颜色待定，门片带不锈钢防撞带，防撞带宽度不小于150mm |
| 13 | 地面找坪 | C20细石混凝土，抬高200mm，及30mm水泥砂浆找坪，400平方米 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 搬运消毒灭菌设备需要拆除安全楼梯中间，并恢复，及从一楼搬运至地下一层的特别费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌风管（按实结算） | 0.5－1.0mm厚，镀锌钢板，矩形风管，法兰连接 |  | 平方 | 600 |  |  |  |
| 2 | 橡塑保温棉 | B1级，25mm厚 |  | m3 | 13 |  |  |  |
| 3 | 管件 | 含阀门、过滤器、电动二通阀、金属软接 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 设备支架 | 含槽钢,吊架,螺栓等 |  | 100kg | 10 |  |  |  |
| 5 | 纤维分离风口 | 单层百叶风口，材质为铝合金，规格400×400，含滤网，可开启 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 纤维分离风口 | 单层百叶风口，材质为铝合金，规格600×400，含滤网，可开启 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 7 | 气密型手动调节阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格250×250 |  | 台 | 13 |  |  |  |
| 8 | 气密型手动调节阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格160×160 |  | 台 | 28 |  |  |  |
| 9 | 气密型止回阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格250×250 |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 10 | 防火阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格500×400，70℃关闭提供信号，手动恢复 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防火阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格250×250，70℃关闭提供信号，手动恢复 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 12 | 防火阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格160×160，70℃关闭提供信号，手动恢复 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 风机盘管送回风风口 | 340－1200m2/h，含铝合金散流器送风口和单层百叶回风口 |  | 套 | 28 |  |  |  |
| 14 | 通风器 | 嵌入式安装，独立开关控制，配金属软管Ø150金属软管 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 水管道系统 | 含DN20球阀2个，Y型过滤器1个，200mm长金属软接2个，电动二通阀1个 |  | 套 | 28 |  |  |  |
| 16 | 电动密闭阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格500×400，提供信号，与对应机组联动 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 工业液体温度计 | 0℃~100℃,DN15，螺纹连接，带安全保护防护壳 |  | 支 | 12 |  |  |  |
| 18 | 压力表 | 指针式，规格0~1.0MPa,DN20，公称压力1.6MPa |  | 块 | 12 |  |  |  |
| 19 | 压力表弯安装 | 铜质，配关闭阀 |  | 块 | 12 |  |  |  |
| 20 | 自动排气阀安装 | 铜质，规格DN20，前端自带关闭装置 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | 蝶阀 | 手柄式，铸钢，规格DN80，配法兰片、螺母螺栓、垫片 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 冷媒液管（铜管） | Ø12.7，薄壁紫铜管，钎焊连接 |  | m | 18 |  |  |  |
| 23 | 冷媒汽管（铜管） | Ø25.4，薄壁紫铜管，钎焊连接 |  | m | 18 |  |  |  |
| 24 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN80 |  | m | 20 |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN65 |  | m | 20 |  |  |  |
| 26 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN50 |  | m | 25 |  |  |  |
| 27 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN40 |  | m | 30 |  |  |  |
| 28 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN32 |  | m | 40 |  |  |  |
| 29 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN25 |  | m | 70 |  |  |  |
| 30 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN20 |  | m | 220 |  |  |  |
| 31 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 清除一般钢结构轻锈 |  | 100kg | 1 |  |  |  |
| 32 | 一般钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 底漆 两遍 | 钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 底漆 两遍 |  | 100kg | 1 |  |  |  |
| 33 | 一般钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 面漆 两遍 | 钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 面漆 两遍 |  | 100kg | 1 |  |  |  |
| 34 | 管道支架制作安装 制作安装 一般管架 | 含槽钢,吊架,螺栓等 |  | 100kg | 1 |  |  |  |
| 35 | 橡塑保温棉 | 管壳式，25mm厚，B1级 |  | m3 | 1 |  |  |  |
| 36 | 木哈夫安装 | 防腐木托，可反复拆换 |  | m3 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心供应总配电柜 | 含切换（500A） |  | 台 | 2 |  |  | 施耐德元器件 |
| 2 | 走廊辅房配电箱 | 20回路 |  | 台 | 1 |  |  | 施耐德元器件 |
| 3 | 中心供应专用配电箱 |  |  | 台 | 3 |  |  | 施耐德元器件 |
| 4 | 插座 | 单相五孔（10A） |  | 只 | 54 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 5 | 插座 | 三相四线（25A） |  | 只 | 1 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 6 | 防爆灯 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 应急电源盒 |  |  | 台 | 13 |  |  | 90分钟 |
| 8 | 镀锌紧定管敷设 | JDG40 |  | m | 20 |  |  | 镀锌 |
| 9 | 镀锌紧定管敷设 | JDG32 |  | m | 2 |  |  | 镀锌 |
| 10 | 镀锌紧定管敷设 | JDG25 |  | m | 10 |  |  | 镀锌 |
| 11 | 镀锌紧定管敷设 | JDG20 |  | m | 600 |  |  | 镀锌 |
| 12 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3x150+2x70 |  | m | 54 |  |  | 低烟无卤型 |
| 13 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3x70+2x35 |  | m | 30 |  |  | 低烟无卤型 |
| 14 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3x50+2x25 |  | m | 76 |  |  | 低烟无卤型 |
| 15 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x16 |  | m | 64 |  |  | 低烟无卤型 |
| 16 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x10 |  | m | 9 |  |  | 低烟无卤型 |
| 17 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x6 |  | m | 10 |  |  | 低烟无卤型 |
| 18 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x4 |  | m | 16 |  |  | 低烟无卤型 |
| 19 | 电线敷设 | ZR-BV-2.5 |  | 100m | 30 |  |  | 阻燃 |
| 20 | 电线敷设 | ZR-BV-4.0 |  | 100m | 3 |  |  | 阻燃 |
| 21 | 电线敷设 | NH-BV-2.5 |  | 100m | 8 |  |  | 耐火 |
| 22 | 桥架 | 400x200 |  | m | 6 |  |  | 镀锌 |
| 23 | 桥架 | 300x150 |  | m | 32 |  |  | 镀锌 |
| 24 | 桥架 | 200x100 |  | m | 44 |  |  | 镀锌 |
| 25 | 桥架 | 100x50 |  | m | 10 |  |  | 镀锌 |
| 26 | 开关 | 单联单控 |  | 只 | 12 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 27 | 开关 | 双联单控 |  | 只 | 6 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 28 | 开关 | 三联单控 |  | 只 | 2 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 29 | 开关 | 单联双控 |  | 只 | 17 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 30 | 防爆开关 | 单联单控 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 31 | 接线盒明装 |  |  | 只 | 190 |  |  |  |
| 32 | 接线盒暗装 |  |  | 只 | 41 |  |  |  |
| 33 | 金属软管 | ∮20 |  | m | 25 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 带前置功放 | DSP-1000P |  | 台 | 1 |  |  | 350W |
| 2 | DVD |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 话筒 | SY701 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 吸顶喇叭 | YD165-2（3W） |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 音量控制器 | VCR-3 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 导线 | RVV4x1.0 |  | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 导线 | RVV2x1.0 |  | m | 40 |  |  |  |
| 8 | 线管敷设 | JDG20 |  | m | 70 |  |  |  |
| ② | 电话及网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | UTP-6 |  | m | 600 |  |  |  |
| 2 | 单口电话接口 | 面板+模块 |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 | 单口网络接口（六类） | 面板+模块 |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 4 | 六类水晶头 |  |  | 套 | 17 |  |  |  |
| 5 | 桥架 | 100x50 |  | m | 34 |  |  |  |
| 6 | 线管敷设 | JDG20 |  | m | 75 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 薄壁不锈钢及管件 | DN15 |  | 米 | 100 |  |  | 卡压式 |
| 2 | 薄壁不锈钢及管件 | DN20 |  | 米 | 95 |  |  | 卡压式 |
| 3 | 薄壁不锈钢及管件 | DN25 |  | 米 | 35 |  |  | 卡压式 |
| 4 | 薄壁不锈钢及管件 | DN32 |  | 米 | 45 |  |  | 卡压式 |
| 5 | 薄壁不锈钢及管件 | DN40 |  | 米 | 90 |  |  | 卡压式 |
| 6 | 薄壁不锈钢及管件 | DN50 |  | 米 | 20 |  |  | 卡压式 |
| 7 | 无缝不锈钢及管件 | DN10 |  | 米 | 45 |  |  | 焊接式 |
| 8 | 无缝不锈钢及管件 | DN15 |  | 米 | 10 |  |  | 焊接式 |
| 9 | 无缝不锈钢及管件 | DN20 |  | 米 | 35 |  |  | 焊接式 |
| 10 | 无缝不锈钢及管件 | DN32 |  | 米 | 20 |  |  | 焊接式 |
| 11 | 无缝不锈钢及管件 | DN50 |  | 米 | 40 |  |  | 焊接式 |
| 12 | 机制铸铁排水管及管件 | DN50 |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 13 | 机制铸铁排水管及管件 | DN75 |  | 米 | 10 |  |  |  |
| 14 | 机制铸铁排水管及管件 | DN100 |  | 米 | 165 |  |  |  |
| 15 | 截止阀 | DN10 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 16 | 截止阀 | DN15 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 17 | 截止阀 | DN20 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 18 | 截止阀 | DN25 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 19 | 截止阀 | DN32 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 截止阀 | DN40 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | 截止阀 | DN50 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 压力表 | DN25 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 23 | 压力表 | DN40 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 清扫口 | DN100 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | 地漏 | DN100 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 26 | 防结露措施 |  |  | 立方 | 2 |  |  |  |
| 27 | 橡塑保温 |  |  | 立方 | 2 |  |  |  |
| 28 | 管路支架 |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 29 | 立柱盆HD303+感应龙头 | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 30 | 污洗池HD4+混合龙头 | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 拖把池HD1+单冷龙头 | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 蹲式大便器HD30 | 包含脚踏阀、下水等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 淋浴器HD225L | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 34 | 卫浴隔断 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 35 | 小 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 其他部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| （二)DSA部分 |
| --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一 | 净化设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净型全自动新风机组 | 卫生型空调机组FAU101，风量1500m3/h,机外余压300Pa，自带冷热源，冷量12.5KW,热量20KW，含表冷、风机段、中效过滤,亚高效过滤、电再热段、加湿段，配国际知名品牌风机，电机为变频电机。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 直膨管道机 | 设备机房用，冷量为5KW(2.5KWX2) |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 静音型排风机 | 200—500m3/h，余压220Pa，吊装，含中效过滤器、风机。 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 风机盘管 | YGFC-02-CC-2H，360m3/h，卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量1.78kw，热量3.06kw。 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 风机盘管 | YGFC-03-CC-2H，520m3/h，卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量2.74kw，热量4.82kw。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 风机盘管 | YGFC-04-CC-2H，690m3/h卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量3.72kw，热量6.20kw。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 风机盘管 | YGFC-06-CC-2H，1030m3/h，卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量4.80kw，热量8.56kw。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 风机盘管（二管制） | YGFC-10-CC-2H，卧式，1740m3/h，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量8.57kw，热量15.12kw。 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 风机盘管温控系统 | 液晶面板，温度独立调节，三档调速 |  | 套 | 7 |  |  |  |
|  | 设备部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电PVC地材 | 2mm |  | 平方 | 118 |  |  | 世界知名品牌，性能优异 |
| 2 | 自流坪 | 3mm |  | 平方 | 118 |  |  | 知名品牌 |
| 3 | 整装式墙板及顶板 | 面层为1.0mm电解钢板静电喷涂，单面复合后为44mm全拼装式结构 |  | 平方 | 210 |  |  | 高强度材料，极佳的装饰效果，颜色待定。拼缝处中性密封胶密封。 |
| 4 | 双面电解钢复合模块墙板 | 面层为1.0mm电解钢板静电喷涂，双面复合后为44mm全拼装式结构 |  | 平方 | 87 |  |  |  |
| 5 | 铅防护墙顶 | 2mm当量 |  | 平方 | 230 |  |  | 40x20方管龙骨结构，龙骨间距不小于400mm。防护高度3m |
| 6 | 阳角出隅 | 2520mm高 |  | 支 | 10 |  |  | 1.2mm不锈钢制 |
| 7 | 防撞带 | 150mm宽 |  | 米 | 25 |  |  | 1.2mm不锈钢制 |
| 8 | 铝合金专用型材 |  |  | 平方 | 290 |  |  | 铝合金制 |
| 9 | LED洁净气密灯盘 | 1300×300X13 |  | 只 | 32 |  |  | 3×40W |
| 10 | 设备高承得支架锚栓 | 20、8#槽钢制 |  | 项 | 1 |  |  | 表面刷防锈漆 |
| 11 | 医用电动平移气密门 | 1500×2100 |  | 樘 | 3 |  |  | 单开密闭滑动自动门，配非接触半开开关，全开开关和手柄开关（此开关具有手动和电动功能），具有开关速度调节，电锁，遇障碍物接触退回和光感退回保护回路功能。设有600x400观察窗。 |
| 12 | 医用电动平移气密门（铅） | 1500×2100，2mm铅当量 |  | 樘 | 1 |  |  | 单开密闭滑动自动门，配非接触半开开关，全开开关和手柄开关（此开关具有手动和电动功能），具有开关速度调节，电锁，遇障碍物接触退回和光感退回保护回路功能。无观察窗，门片带安全警示标志。有多功能触摸开关。 |
| 13 | 医用电动平移气密门（铅） | 1000×2100，2mm铅当量 |  | 樘 | 1 |  |  | 单开密闭滑动自动门，配非接触半开开关，全开开关和手柄开关（此开关具有手动和电动功能），具有开关速度调节，电锁，遇障碍物接触退回和光感退回保护回路功能。无观察窗，门片带安全警示标志。有多功能触摸开关。 |
| 14 | 手推平开气密门（铅） | 700×2100，2mm铅当量 |  | 樘 | 1 |  |  | 单开铅防护气密门，无观察窗，带安全警示标志，门吸。门片采用铝板或者冷板喷塑，门片带150mm宽度防撞带，防撞带高度同墙面防撞带高度。 |
| 15 | 手推平开气密门（铅） | 900×2100，2mm铅当量 |  | 樘 | 1 |  |  | 单开铅防护气密门，无观察窗，带安全警示标志，门吸。门片采用铝板或者冷板喷塑，门片带150mm宽度防撞带，防撞带高度同墙面防撞带高度。 |
| 16 | 手推平开气密门 | 900×2100 |  | 樘 | 4 |  |  | 单开手推气密门带观察窗，带安全警示标志，门吸。门片采用铝板或者冷板喷塑，门片带150mm宽度防撞带，防撞带高度同墙面防撞带高度。 |
| 17 | 铅防护窗 | 1700×1000 |  | 樘 | 1 |  |  | 不锈钢结构窗框，2个当量铅玻璃防护。双开。带锁，铰链不锈钢制。 |
| 18 | DSA设备专用地沟制作及防护 |  |  | 项 | 1 |  |  | 地沟表面贴不锈钢或者铝板，规格以设备要求为准。地沟表面覆2mm不锈钢板，尺寸规格以设备要求为准。 |
| 19 | DSA设备支吊架制作安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 不锈钢制，尺寸规格及定位尺寸以设备要求为准。 |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌风管（按实结算） | 0.5－1.0mm厚，镀锌钢板，矩形风管，法兰连接 |  | 平方 | 130 |  |  |  |
| 2 | 橡塑保温棉 | B1级，25mm厚 |  | 立方 | 3 |  |  |  |
| 3 | 风机盘管送回风口 | 340－1200m2/h，含铝合金散流器送风口和单层百叶回风口 |  | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 水系统 | 含DN20球阀2个，Y型过滤器1个，200mm长金属软接2个，电动二通阀1个 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 5 | 气密型手动调节阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格250×250 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 气密型止回阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格250×250 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 新风手动调节阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格160×160 |  | 只 | 7 |  |  |  |
| 8 | 防火阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格320×320，70℃关闭提供信号，手动恢复 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电动密闭阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格320×320，提供信号，与对应机组联动 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 防风雨风口 | 800×800，单层百叶，铝合金，含防虫滤网 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防风雨风口 | 400×400，单层百叶，铝合金，含防虫滤网 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 工业液体温度计 | 0℃~100℃,DN15，螺纹连接，带安全保护防护壳 |  | 支 | 4 |  |  |  |
| 13 | 压力表 | 指针式，规格0~1.0MPa,DN20，公称压力1.6MPa |  | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 压力表弯安装 | 铜质，配关闭阀 |  | 块 | 4 |  |  |  |
| 15 | 自动排气阀安装 | 铜质，规格DN20，前端自带关闭装置 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 铜截止阀 | 铜质，承压1.6Mp，螺纹连接，DN25 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 球阀 | 铜质，承压1.6Mp，螺纹连接，DN40 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 冷媒液管（铜管） | Ø6.35，薄壁紫铜管，钎焊连接 |  | m | 9 |  |  |  |
| 19 | 冷媒汽管（铜管） | Ø12.7，薄壁紫铜管，钎焊连接 |  | m | 9 |  |  |  |
| 20 | 冷媒液管（铜管） | Ø9.53，薄壁紫铜管，钎焊连接 |  | m | 8 |  |  |  |
| 21 | 冷媒汽管（铜管） | Ø19.05，薄壁紫铜管，钎焊连接 |  | m | 8 |  |  |  |
| 22 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN40 |  | m | 40 |  |  |  |
| 23 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN32 |  | m | 25 |  |  |  |
| 24 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN25 |  | m | 30 |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN20 |  | m | 80 |  |  |  |
| 26 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN15 |  | m | 15 |  |  |  |
| 27 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 清除一般钢结构轻锈 |  | 100kg | 0 |  |  |  |
| 28 | 一般钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 底漆 两遍 | 钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 底漆 两遍 |  | 100kg | 0 |  |  |  |
| 29 | 一般钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 面漆 两遍 | 钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 面漆 两遍 |  | 100kg | 0 |  |  |  |
| 30 | 管道支架制作安装 制作安装 一般管架 | 含槽钢,吊架,螺栓等 |  | 100kg | 0 |  |  |  |
| 31 | 木哈夫安装 | 防腐木托，可反复拆换 |  | m3 | 0 |  |  |  |
| 32 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DSA总配电柜 | 含切换（100A） |  | 台 | 1 |  |  | 施耐德元器件 |
| 2 | 走廊辅房配电箱 | 20回路 |  | 台 | 1 |  |  | 施耐德元器件 |
| 3 | 手术室配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 施耐德元器件 |
| 4 | 插座 | 单相五孔（10A） |  | 只 | 14 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 5 | 空调插座 | 单相五孔（16A） |  | 只 | 1 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 6 | 地插座 | 单相五孔（10A） |  | 只 | 1 |  |  | 绝缘距离加长，全密闭结构，反复开闭电线不易折断 |
| 7 | 应急电源盒 |  |  | 台 | 5 |  |  | 90分钟 |
| 8 | 镀锌紧定管敷设 | JDG40 |  | m | 12 |  |  | 镀锌 |
| 9 | 镀锌紧定管敷设 | JDG32 |  | m | 50 |  |  | 镀锌 |
| 10 | 镀锌紧定管敷设 | JDG25 |  | m | 10 |  |  | 镀锌 |
| 11 | 镀锌紧定管敷设 | JDG20 |  | m | 300 |  |  | 镀锌 |
| 12 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x16 |  | m | 62 |  |  | 低烟无卤型 |
| 13 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x10 |  | m | 54 |  |  | 低烟无卤型 |
| 14 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x6 |  | m | 48 |  |  | 低烟无卤型 |
| 15 | 电线敷设 | ZR-BV-2.5 |  | 100m | 9 |  |  | 阻燃 |
| 16 | 电线敷设 | ZR-BV-4.0 |  | 100m | 6 |  |  | 阻燃 |
| 17 | 电线敷设 | ZR-BVR-6 |  | 100m | 2 |  |  | 阻燃 |
| 18 | 电线敷设 | ZR-BVR-16 |  | 100m | 1 |  |  | 阻燃 |
| 19 | 电线敷设 | NH-BV-2.5 |  | 100m | 4 |  |  | 耐火 |
| 20 | 桥架 | 100x50 |  | m | 54 |  |  | 镀锌 |
| 21 | 开关 | 单联单控 |  | 只 | 6 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 22 | 开关 | 单联双控 |  | 只 | 2 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 23 | 接线盒明装 |  |  | 只 | 44 |  |  |  |
| 24 | 接线盒暗装 |  |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 25 | 金属软管 | ∮20 |  | m | 10 |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 电话及网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | UTP-6 |  | m | 600 |  |  |  |
| 2 | 单口电话接口 | 面板+模块 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 单口网络接口（六类） | 面板+模块 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 六类水晶头 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 5 | 桥架 | 100x50 |  | m | 54 |  |  |  |
| 6 | 线管敷设 | JDG20 |  | m | 50 |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 医用气体部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三气气体终端箱 | 三气、氧气、空气、吸引 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三气主干管路角钢吊支架 | 三气 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 三气支管角钢吊支架 | 三气 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 三气管路固定卡 | 三气 |  | 个 | 120 |  |  |  |
| 5 | 固定件（膨胀螺栓、自攻丝等） | M10 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 清洗剂、油漆及辅料等 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN15 |  | m | 15 |  |  |  |
| 8 | 镀锌钢管管件 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | φ10紫铜管 | φ10 |  | m | 30 |  |  |  |
| 10 | 紫铜管管件 | φ15-φ10 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 | ICU给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管及管件 | DN50 |  | m | 25 |  |  |  |
| 2 | PVC排水管及管件 | De50 |  | m | 15 |  |  |  |
| 3 | 截止阀 | DN20 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 防结露措施 | 国优 |  | m3 | 0 |  |  |  |
| 5 | 橡塑保温 | 国优 |  | m3 | 0 |  |  |  |
| 6 | 管路支架 | 国优 |  | 个 | 55 |  |  |  |
| 7 | 立柱盆HD303+混合龙头 | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

| （三)ICU部分 |
| --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 一 | ICU吊塔设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ICU用桥塔 | 桥架式吊塔，吊塔主体横梁钻石形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔定位准确，下垂头不易漂移.横梁长度2500mm.内置LED照明灯和夜光背景灯，寿命≥20000小时。湿区吊杆式结构，圆形钢管吊杆，光滑无缺口，可在吊杆上任意位置安装双关节旋转伸展臂、输液架等配件。11. 承重负载能力250Kg，下垂头起重能力130Kg,1) 干区配备二层设备托盘；2) 湿区配备一层可旋转设备托盘，带2个可左右旋转抽屉（非抽拉式）,3) 湿区配双关节旋转伸展臂 1组，双臂长300mm+300mm,4) 高度可调输液架,1个,5) 不锈钢网篮,1个,6) 6个气体插座（氧气2个、负压 2个、空气2个）,7) 12个电源插座,8) 网络接口RJ45,2个,9) 配卡箍和夹具保证管、线有序的人性化装置,10）配置满足床边监护仪与中央监护仪的连接及管道。 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 二 | ICU净化设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净型全自动新风机组 | 卫生型空调机组FAU501，风量3000m3/h，机外余压350Pa，厚度小于750mm，宽度2000mm,自带冷热源，冷量为27.6KW，制热量37.5KW，含表冷、风机段、中效过滤,亚高效过滤、电再热段、加湿段，配国际知名品牌风机，电机为变频电机。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 静音型排风机 | 200—500m3/h，余压220Pa，吊装，含中效过滤器、风机。 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 洁净送风单元 | 额定风量1000m3/h，含H11亚高效过滤器，箱体为冷轧钢板，静电喷塑，法兰连接，带自动控制 |  | 只 | 19 |  |  |  |
| 4 | 风机盘管 | YGFC-03-CC-2H，520m3/h，卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量2.74kw，热量4.82kw。 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 风机盘管 | YGFC-04-CC-2H，690m3/h卧式，吊顶安装，二排管，静压30Pa，冷量3.72kw，热量6.20kw。 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 风机盘管温控系统 | 液晶面板，温度独立调节，三档调速 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 7 | UPS | 30KVA三进三出 |  | 台 | 1 |  |  | 30分钟 |
| 8 | 隔离变压器 | 8.0KVA |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 隔离变压器 | 10.0KVA |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | ICU装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电PVC地材 | 2mm |  | 平方 | 329 |  |  | 同质透心。世界知名品牌，性能优异，拼缝采用同质材料焊接。 |
| 2 | 防滑地砖 | 300×300 |  | 平方 | 23 |  |  | 含2mm聚氨酯防水层 |
| 3 | 自流坪 | 3mm |  | 平方 | 330 |  |  | 知名品牌 |
| 4 | 整装式墙板及顶板 | 面层为1.0mm电解钢板静电喷涂，单面复合后为44mm全拼装式结构 |  | 平方 | 786 |  |  | 高强度材料，极佳的装饰效果，颜色待定。拼缝处中性密封胶密封。 |
| 5 | 整装式墙板 | 面层为1.0mm电解钢板静电喷涂，双面复合后为44mm全拼装式结构 |  | 平方 | 135 |  |  |  |
| 6 | 铝合金扣板 | 600×600×0.8 |  | 平方 | 69 |  |  | 可上人龙骨 |
| 7 | 窗帘箱 |  |  | 米 | 32 |  |  | 1.0钢板喷涂制 |
| 8 | 大理石窗台板 | 20mm |  | 米 | 32 |  |  | 大理石 |
| 9 | 阳角出隅 | 4mm铝合金专用型材，2520mm高 |  | 根 | 50 |  |  | 1.2mm不锈钢制 |
| 10 | 防撞带 | S304不锈钢，150mm宽 |  | 米 | 36 |  |  | 1.2mm不锈钢制 |
| 11 | 铝合金专用型材 |  |  | 平方 | 921 |  |  | 铝合金制 |
| 12 | LED洁净气密面板灯 | 1300×350X13 |  | 盏 | 49 |  |  | 3×40W |
| 13 | LED洁净气密面板灯 | 600×600X13 |  | 盏 | 12 |  |  | 4×20W |
| 14 | 防水吸顶灯 | Ф250 |  | 盏 | 2 |  |  | 1×40W |
| 15 | 输液导轨及吊架 |  |  | 套 | 10 |  |  | 直线型导轨二根4钩 |
| 16 | ICU吊塔锚栓 |  |  | 只 | 20 |  |  | 5#角钢制 |
| 17 | 医用电动平移气密门 | 1500×2100 |  | 樘 | 3 |  |  | 单开(导轨组件进口) |
| 18 | 手推平开气密门 | 700×2100 |  | 樘 | 2 |  |  | 单开密闭滑动自动门，配非接触半开开关，全开开关和手柄开关（此开关具有手动和电动功能），具有开关速度调节，电锁，遇障碍物接触退回和光感退回保护回路功能。设有600x400观察窗。 |
| 19 | 手推平开气密门 | 900×2100 |  | 樘 | 14 |  |  | 单开手推气密门带观察窗，带安全警示标志，门吸。门片采用铝板或者冷板喷塑，门片带150mm宽度防撞带，防撞带高度同墙面防撞带高度。 |
| 20 | 手推平开气密门 | 1500×2100 |  | 樘 | 7 |  |  | 双单开手推气密门带观察窗，带安全警示标志，门吸。门片采用铝板或者冷板喷塑，门片带150mm宽度防撞带，防撞带高度同墙面防撞带高度。 |
| 21 | 手术室靠墙落地柜 | 宽*高（450*1200）台面为大理石柜门为防火烤漆板 |  | 米 | 38 |  |  | 柜子高为1200mm，上面为抽屉，下面为柜子，台面为人造大理石，柜门为防火烤漆板 |
| 22 | 器械柜、治疗桌 | 宽*高（550*900）台面为大理石，柜门为防火烤漆板 |  | 米 | 14 |  |  | 柜子高为1200mm，上面配水槽，下面为柜子，台面为人造大理石，柜门为防火烤漆板 |
| 23 | 吊柜 | 宽*高（350*700），柜门为防火烤漆板 |  | 米 | 14 |  |  | 面板为防火烤漆板 |
| 24 | 护士站吧台 | 宽*高（800*800） |  | 米 | 8 |  |  | 按甲方要求配电脑柜、抽屉等，台面为大理石，柜门为防火烤漆板 |
| 25 | 鞋柜 | 宽*高*深（320*225*420），整体柜子为ABS工程塑胶 |  | 门 | 40 |  |  | 材质为环保工程塑胶，连接件都为塑胶，永不生锈，每套配密码锁，安全方便。 |
| 26 | 更衣柜 | 宽*高*深（380*940*500），整体柜子为ABS工程塑胶 |  | 门 | 18 |  |  | 材质为环保工程塑胶，连接件都为塑胶，永不生锈，每套配密码锁，安全方便。 |
| 27 | 百叶窗帘 | 1800*2000 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 28 | 布艺窗帘 | 3200*2700 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 29 | 安装辅料 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 30 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | ICU空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌风管 | 0.5－1.0mm厚，镀锌钢板，矩形风管，法兰连接 |  | 平方 | 280 |  |  |  |
| 2 | 橡塑保温棉 | B1级，25mm厚 |  | m3 | 6 |  |  | B1级 |
| 3 | 设备支架 | 含槽钢,吊架,螺栓等 |  | 100kg | 6 |  |  |  |
| 4 | 指针型压差计 | 指针式，壁挂式安装 60Pa~+100Pa |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 纤维分离风口 | 单层百叶风口，材质为铝合金，规格600×400，含滤网，可开启 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 6 | 气密型手动调节阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格250×250 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 气密型手动调节阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格160×160 |  | 台 | 29 |  |  |  |
| 8 | 气密型止回阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格250×250 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 风机盘管温控系统 | 液晶面板，温度独立调节，三档调速 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 10 | 风机盘管送回风口 | 340－1200m2/h，含铝合金散流器送风口和单层百叶回风口 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 11 | 水管道系统 | 含DN20球阀2个，Y型过滤器1个，200mm长金属软接2个，电动二通阀1个 |  | 套 | 29 |  |  |  |
| 12 | 电动密闭阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格500×400，提供信号，与对应机组联动 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 防火阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格500×400，70℃关闭提供信号，手动恢复 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 防火阀 | 冷轧钢板，法兰连接，规格250×250，70℃关闭提供信号，手动恢复 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 防雨百叶风口 | 400×400，单层百叶，铝合金，含防虫滤网 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 16 | 防雨百叶风口 | 800×800，单层百叶，铝合金，含防虫滤网 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 工业液体温度计 | 0℃~100℃,DN15，螺纹连接，带安全保护防护壳 |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 18 | 压力表 | 指针式，规格0~1.0MPa,DN20，公称压力1.6MPa |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 19 | 压力表弯安装 | 铜质，配关闭阀 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 20 | 自动排气阀安装 | 铜质，规格DN20，前端自带关闭装置 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 蝶阀 | 手柄式，铸钢，规格DN80，配法兰片、螺母螺栓、垫片 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 冷媒液管（铜管） | Ø9.53，薄壁紫铜管，钎焊连接 |  | m | 45 |  |  |  |
| 23 | 冷媒汽管（铜管） | Ø22.23，薄壁紫铜管，钎焊连接 |  | m | 45 |  |  |  |
| 24 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN80 |  | m | 40 |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN65 |  | m | 25 |  |  |  |
| 26 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN50 |  | m | 15 |  |  |  |
| 27 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN40 |  | m | 30 |  |  |  |
| 28 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN32 |  | m | 30 |  |  |  |
| 29 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN25 |  | m | 60 |  |  |  |
| 30 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN20 |  | m | ### |  |  |  |
| 31 | 镀锌钢管 | 螺纹连接，承压1.6Mp,规格DN15 |  | m | 10 |  |  |  |
| 32 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 清除一般钢结构轻锈 |  | 100kg | 1 |  |  |  |
| 33 | 一般钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 底漆 两遍 | 钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 底漆 两遍 |  | 100kg | 1 |  |  |  |
| 34 | 一般钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 面漆 两遍 | 钢结构涂刷红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆 面漆 两遍 |  | 100kg | 1 |  |  |  |
| 35 | 管道支架制作安装 制作安装 一般管架 | 含槽钢,吊架,螺栓等 |  | 100kg | 1 |  |  |  |
| 36 | 橡塑保温棉 | 管壳式，25mm厚，B1级 |  | m3 | 1 |  |  |  |
| 37 | 木哈夫安装 | 防腐木托，可反复拆换 |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | ICU电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| ICU强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ICU总配电柜 | 含切换（200A） |  | 台 | 1 |  |  | 施耐德元器件 |
| 2 | 走廊辅房配电箱 | 20回路 |  | 台 | 1 |  |  | 施耐德元器件 |
| 3 | ICU专用配电箱 | IT系统 |  | 台 | 1 |  |  | 施耐德元器件 |
| 4 | 插座 | 单相五孔（10A） |  | 只 | 48 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 5 | 地插座 | 单相五孔（10A） |  | 只 | 2 |  |  | 绝缘距离加长，全密闭结构，反复开闭电线不易折断 |
| 6 | 应急电源盒 |  |  | 台 | 13 |  |  | 90分钟 |
| 7 | 镀锌紧定管敷设 | JDG40 |  | m | 6 |  |  | 镀锌 |
| 8 | 镀锌紧定管敷设 | JDG32 |  | m | 34 |  |  | 镀锌 |
| 9 | 镀锌紧定管敷设 | JDG25 |  | m | 10 |  |  | 镀锌 |
| 10 | 镀锌紧定管敷设 | JDG20 |  | m | 550 |  |  | 镀锌 |
| 11 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3x35+2x16 |  | m | 67 |  |  | 低烟无卤型 |
| 12 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x16 |  | m | 58 |  |  | 低烟无卤型 |
| 13 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x10 |  | m | 58 |  |  | 低烟无卤型 |
| 14 | 电线敷设 | ZR-BV-2.5 |  | 100m | 21 |  |  | 阻燃 |
| 15 | 电线敷设 | ZR-BV-4.0 |  | 100m | 6 |  |  | 阻燃 |
| 16 | 电线敷设 | ZR-BVR-6 |  | 100m | 2 |  |  | 阻燃 |
| 17 | 电线敷设 | ZR-BVR-16 |  | 100m | 1 |  |  | 阻燃 |
| 18 | 电线敷设 | NH-BV-2.5 |  | 100m | 8 |  |  | 耐火 |
| 19 | 桥架 | 200x100 |  | m | 50 |  |  | 镀锌 |
| 20 | 桥架 | 100x50 |  | m | 24 |  |  | 镀锌 |
| 21 | 开关 | 单联单控 |  | 只 | 10 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 22 | 开关 | 双联单控 |  | 只 | 4 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 23 | 开关 | 三联单控 |  | 只 | 3 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 24 | 开关 | 单联双控 |  | 只 | 15 |  |  | 白色设计，直线外形舒适的宽手柄设计 |
| 25 | 接线盒明装 |  |  | 只 | 160 |  |  |  |
| 26 | 接线盒暗装 |  |  | 只 | 32 |  |  |  |
| 27 | 金属软管 | ∮20 |  | m | 30 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| ICU弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 带前置功放 | DSP-1000P |  | 台 | 1 |  |  | 350W |
| 2 | DVD |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 话筒 | SY701 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 吸顶喇叭 | YD165-2（3W） |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 5 | 音量控制器 | VCR-3 |  | 台 | 7 |  |  |  |
| 6 | 导线 | RVV4x1.0 |  | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 导线 | RVV2x1.0 |  | m | 100 |  |  |  |
| 8 | 线管敷设 | JDG20 |  | m | 120 |  |  |  |
| ② | 医用呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 呼叫系统主机 | 968型号 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 单元分机板 | 660分机 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 3 | 双面显示屏（带时钟） | X245E |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 导线 | RVV2x1.0 |  | m | 100 |  |  |  |
| 5 | 线管敷设 | JDG20 |  | m | 80 |  |  |  |
| ③ | 电视监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色摄像机 | SCC-1331P |  | 台 | 10 |  |  | 520线，AC220V |
| 2 | 光圈镜头 | SSV0358GNB |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 5寸半球形罩 | VD-905 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机16路（内置硬盘） | 16路输出+1T硬盘 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 21”液晶显示器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 交流自动稳压电源 | ZTY-3KVA |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | UPS备用电源 | KT-500 |  | m | 1 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV3x1.0 |  | m | 100 |  |  |  |
| 9 | 视频线 | SYV75-5 |  | m | 200 |  |  |  |
| 10 | 线管敷设 | JDG20 |  | m | 70 |  |  |  |
| ④ | 电话及网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | UTP-6 |  | m | 1500 |  |  |  |
| 2 | 单口电话接口 | 面板+模块 |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 3 | 单口网络接口（六类） | 面板+模块 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 4 | 六类水晶头 |  |  | 套 | 29 |  |  |  |
| 5 | 桥架 | 100x50 |  | m | 74 |  |  |  |
| 6 | 线管敷设 | JDG20 |  | m | 110 |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | ICU医用气体部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三气阀门箱 | 三气、氧气、空气、吸引 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三气报警箱 | 三气、氧气、空气、吸引 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 氧气二级稳压箱 | 1600l/min |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 空气二级稳压箱 | 1600l/min |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 维修阀 | DN10 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 6 | 三气主干管路角钢吊支架 | 三气 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 7 | 三气支管角钢吊支架 | 三气 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 8 | 三气管路固定卡 | 三气 |  | 个 | 240 |  |  |  |
| 9 | 固定件（膨胀螺栓、自攻丝等） | M10 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 清洗剂、油漆及辅料等 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 镀锌钢管 | DN40 |  | m | 20 |  |  |  |
| 12 | 镀锌钢管 | DN32 |  | m | 25 |  |  |  |
| 13 | 镀锌钢管 | DN25 |  | m | 15 |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢管 | DN15 |  | m | 45 |  |  |  |
| 15 | 镀锌钢管管件 | DN40-DN15 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | φ22紫铜管 | φ22 |  | m | 25 |  |  |  |
| 17 | φ15紫铜管 | φ16 |  | m | 80 |  |  |  |
| 18 | φ10紫铜管 | φ12 |  | m | 15 |  |  |  |
| 19 | φ10紫铜管 | φ10 |  | m | 90 |  |  |  |
| 20 | 紫铜管管件 | φ42-φ10 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | ICU给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管及管件 | DN20 |  | m | 155 |  |  |  |
| 2 | PPR管及管件 | DN25 |  | m | 20 |  |  |  |
| 3 | PPR管及管件 | DN32 |  | m | 15 |  |  |  |
| 4 | PPR管及管件 | DN40 |  | m | 40 |  |  |  |
| 5 | PVC排水管及管件 | De50 |  | m | 10 |  |  |  |
| 6 | PVC排水管及管件 | De75 |  | m | 25 |  |  |  |
| 7 | PVC排水管及管件 | De110 |  | m | 10 |  |  |  |
| 8 | 截止阀 | DN20 |  | 个 | 21 |  |  |  |
| 9 | 截止阀 | DN25 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 截止阀 | DN32 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 截止阀 | DN40 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 清扫口 | DN100 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 13 | 地漏 | DN100 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 14 | 防结露措施 | 国优 |  | m3 | 1 |  |  |  |
| 15 | 橡塑保温 | 国优 |  | m3 | 1 |  |  |  |
| 16 | 管路支架 | 国优 |  | 个 | 55 |  |  |  |
| 17 | 台上盆HD1+台面 | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 立柱盆HD303+感应龙头 | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 19 | 拖把池HD1+单冷龙头 | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 淋浴器HD225L | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 21 | 蹲式大便器HD30 | 包含脚踏阀、下水等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 坐式大便器HD303 | 包含脚踏阀、下水等 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 23 | 卫浴隔断 | 国优 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

| (四)西固分院手术室 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 灯、空调设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无影灯 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 全自动新风机组 | 卫生型空调机组FAU301，风量1500m3/h,机外余压30Pa，自带冷热源，冷量12含表冷、风机段、中效过滤,亚高效过滤、电再热段、加湿段，配国际知名品牌风机，电机为变频电机0.5KW,热量20KW， |  | 台 | 1 |  |  | 卫生型空调机组含表冷、风机段、中效过滤,亚高效过滤、电再热段、加湿段，配国际知名品牌风机，电机为变频电机。 |
| 3 | VRV多联机 | 室内机：冷量1.5KW计9台,2.0KW计2台，嵌入式安装；室外机：制冷量18KW，带自动控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 设备部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整装式墙板及顶板 | 面层为1.0mm电解钢板静电喷涂，单面复合后为44mm全拼装式结构 |  | 平方 | 552 |  |  | 本体不锈，极佳的装饰效果 |
| 2 | 抗静电PVC地材 | 2mm |  | 平方 | 157 |  |  | 世界知名品牌，性能优异 |
| 3 | 自流坪 |  |  | 平方 | 142 |  |  | 世界知名品牌 |
| 4 | 防撞带 |  |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 窗户包套 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 6 | 窗帘盒 |  |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 7 | 无影灯及吊塔锚栓 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 四联读片灯 | 600×1200×100 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 组合电源插座箱 | 500×250×100 |  | 台 | 6 |  |  | 1.2mm不锈钢304面框，含4个220V插座。 |
| 10 | 组合电源插座箱 | 500×250×100 |  | 台 | 2 |  |  | 1.2mm不锈钢304面框，含3个220V插座，1个380V插座。 |
| 11 | 医用气体控制箱 | 1000x250X200 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 医用气密灯带 | 1300×350X80 |  | 盏 | 36 |  |  | 面层喷塑，3×40W |
| 13 | 防水筒灯 |  |  | 盏 | 4 |  |  |  |
| 14 | 输液导轨及吊架 | 2600mm |  | 套 | 2 |  |  | 铝合金制、2根直轨、2个吊钩 |
| 15 | 紫外线灭菌灯 |  |  | 盏 | 2 |  |  |  |
| 16 | 电动感应自动门 | 1400×2100 |  | 樘 | 2 |  |  | 单开密闭滑动自动门，配非接触半开开关，全开开关和手柄开关（此开关具有手动和电动功能），具有开关速度调节，电锁，遇障碍物接触退回和光感退回保护回路功能。设有600x400观察窗。 |
| 17 | 平开气密门 | 900×2100 |  | 樘 | 10 |  |  | 单开手推气密门带观察窗，带安全警示标志，门吸。门片采用铝板或者冷板喷塑，门片带150mm宽度防撞带，防撞带高度同墙面防撞带高度。 |
| 18 | 电动平开门 | 1400×2100 |  | 樘 | 2 |  |  | 单开密闭滑动自动门，配非接触半开开关，全开开关和手柄开关（此开关具有手动和电动功能），具有开关速度调节，电锁，遇障碍物接触退回和光感退回保护回路功能。设有600x400观察窗。 |
| 19 | 密码门禁系统 | 具有刷卡和密码功能 |  | 套 | 2 |  |  | 彩色可视对讲 |
| 21 | 电动门三方框 | 1500×2100×600 |  | 套 | 4 |  |  | 不锈钢制品 |
| 22 | 手推门三方框 | 900×2100 |  | 套 | 10 |  |  | 不锈钢制品 |
| 23 | 手术中灯 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 脱脂铜管及管件 | φ15×1 |  | 米 | 113 |  |  |  |
| 25 | 脱脂铜管及管件 | φ10×1 |  | 米 | 132 |  |  |  |
| 26 | 球阀 | DN15 |  | m | 15 |  |  |  |
| 27 | 截止阀 | DN10 |  | m | 36 |  |  |  |
| 28 | 终端阀门箱 | 一气 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 医气阀门报警箱 | 一气 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 管路支吊架 |  |  | Kg | 200 |  |  |  |
| 31 | 配电箱 | PC-30 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 手术室专用配电箱 | PZ-30 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 33 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5x10 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 34 | 阻燃电线敷设 | ZR-BV-2.5 |  | 米 | 2100 |  |  |  |
| 35 | 阻燃电线敷设 | ZR-BV-4.0 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 36 | 耐火电线敷设 | NH-BV-2.5 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 37 | 阻燃电线敷设 | ZR-BVR-16 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 38 | 阻燃电线敷设 | ZR-BVR-6 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 39 | 套接紧定式钢导管敷设 | JDG25x1.6 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 40 | 套接紧定式钢导管敷设 | JDG40x1.6 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 41 | 安装单联单控开关 | 220V/10A |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 42 | 安装双联单控开关 | 220V/10A |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 43 | 安装三联单控开关 | 220V/10A |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 44 | 安装单联双控开关 | 220V/10A |  | 只 | 16 |  |  |  |
| 45 | 应急电源盒 |  |  | 只 | 5 |  |  | 90分钟 |
| 46 | 全铜地插座 | 220V/10A |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 47 | 插座 | 220V/10A |  | 只 | 17 |  |  |  |
| 48 | 套接紧定式钢导管敷设 | JDG20x1.6 |  | 米 | 690 |  |  |  |
| 49 | 局部等电位箱 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 50 | 不锈钢刷手池 | 感应式，带热水器，三人位 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 51 | PPR水管 | DN25 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 52 | PVC排水管 | DN50 |  | 米 | 10 |  |  |  |
| 53 | 磁砖 |  |  | 平方 | 57 |  |  |  |
| 54 | 蹲式大便器 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 55 | 卫生间隔断 |  |  | 平方 | 18 |  |  |  |
| 56 | 淋浴器 | 包含阀、龙头、下水等 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 57 | 安装辅料 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 58 | 墙体拆除及加固 | 涉及墙体的开洞拆除及加固 |  | 面 | 8 |  |  | 每面墙涉及面积10平方米 |
| 59 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |