LDC电磁流量计

# 分体式              一体式

一、概述

1  产品特点

电磁流量计由传感器和转换器两部分组成，被测流体介质电导率≥ 5μS/cm。

本产品采用当前电磁流量计的最新技术制造，具有以下特点：

1.1  测量管内无阻力及活动部件，因此无压力损失，是一种典型的节能仪表。

1.2  由于感应信号是在整个充满磁场的空间形成，它与管道截面上流速的平均值成正比。因此，对管道内流速分布不敏感，要求流量计上、下游的直管段相对其它流量计短。

1.3  测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。

1.4  合理地选择电极及衬里材料，能够达到测量各种腐蚀性、耐磨性导电介质的使用要求。

1.5  转换器采用新颖的励磁方式，功耗低，零点稳定，测量精度高，适于生产过程流量检测和总量计量。流量测量范围可达1500：1。

1.6  流量计具有自动流向鉴别，能测量双向流。具有电流、频率、脉冲和RS485数字通讯输出。还有流量上下限报警和故障报警功能。

1.7  流量计能显示瞬时流量、流速、流量百分比、正反累积流量、差值流量，方便读数。内有三级密码设置功能，防止数据被随意更改。

1.8  转换器采用3行128×64带背光LCD点阵简体汉字显示，参数设置方便。并具有FROM存贮设置参数和累计流量值，具有掉电保护功能。

1.9  转换器采用表面安装技术(SMT)，具有自检与自诊断功能，可靠性高。

1.10 具有适合满足现场环境条件安装的防爆型、沉浸型、卫生型、分体型和一体型结构。

2  主要用途

电磁流量计广泛用于化工、矿冶、给排水、造纸、医药、食品、石化、电力、轻工、农用灌溉、水利等行业的管道中，导电液体和浆液的体积流量的测量。

3  正常工作条件

环境温度 ： 传感器       -25℃～+60℃

转换器       -10℃～+60℃

相对湿度：  5%～90%；

供电电源：  交流供电：频率47～63Hz；电压85～260V；谐波成分不大于5%；

直流供电：18～36V，纹波5%。

功    率：  小于20W。

二、型号与编码说明

电磁流量计命名及选型编码说明

L D C— □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □

1  2     a   b   c   d   e   f   g   h   I   j   k   l

1流量计   2电磁

f 工作温度 ① ≤80℃ ② ≤120℃ ③ ≤150℃ g 防护等级 ① IP65（防喷水型） ② IP68（防潜水型） h 输出信号 ① 4—20mA ② 频率 ③ 脉冲 i 安装形式 ① 一体式 ② 分体式 j 通讯接口 ① 无 ② RS232 ③ RS485 ④ 其它 k 防爆要求 ① 无 ② 有 i 最大流量 m3/h

a  传感器口径 DN10—2000mm

b  配套转换器 A一体式，圆形

B分体式，方形

c  电极材料   ① 1Cr18Ni9Ti

② 0Cr18Ni12Mo2Ti

③ Hc

④ Hb

⑤ Ti

⑥ Ta

⑦ Pt

⑧ 其它

d  衬里材料   ① 聚四氟乙烯

② 氯丁橡胶

③ 聚氨酯橡胶

④ 其它

e  工作压力   ① 4.0MPa

② 1.6MPa

③ 1.0MPa

④ 0.6MPa

三、工作原理

1  工作原理

传感器是根据法拉第电磁感应定律工作的，如工作原理图所示：

当导电液体沿测量管在交变磁场与磁力线成垂直方向运动时，导电液体切割磁力线产生感应电势。在与测量管轴线和磁力线相互垂直的管壁上安装了一对检测电极，将这个感应电势检出。

则有：

E=BVD           （1）

式中：E—感应电势；

B—磁感应强度；

D —电极间的距离，与测量管内径相等；

V —测量管内被测流体的平均流速。

式（1）中磁场B是恒定不变的，D为一常数，则感应电动势E与被测流体的平均流速V成正比。通过测量管横截面上的瞬时体积流量Q与流速V之间的关系为：

Q=V             （2）

将式（1）代入式（2）得：

Q=E=KE          （3）

式中：K —仪表常数。

四、型式及结构

按用途分类（见表１）

表1

| 种类 | 用途 |
| --- | --- |
| 普通型 | 在通常环境下使用 |
| 防爆型 | 在爆炸性气体的环境下使用 |
| 卫生型 | 使用在有卫生要求的条件下 |
| 沉浸型 | 符合GB4208防护等级IP68 |

2  按组合型式分类

按转换器和传感器的组合型式分类有：分体型和一体型。

3  主要结构

电磁流量计由传感器和转换器两部分组成（如下图所示）。

传感器主要由测量管、电极、励磁线圈、绝缘衬里、壳体等部分组成。

一体式结构图                               分体式结构图

1、转换器；2、励磁线圈；3、法兰；4、绝缘衬里；5、电极；6、测量管；7、外壳 8、接线盒

五、技术性能指标

1  执行标准   JB/T9248－1999；

2  公称通径(mm)    DN10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、

250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000；

3  最高测量流速     10m/s；

# 4  精度表（表2 ）

| 通径（mm） | 流速（m/s） | 基本误差 |
| --- | --- | --- |
| DN10，15，700～2000 | ≥1m/s | ±0.5%R |
|  | ＜1m/s | ±3mm/s |
| DN20～600 | ≥1m/s | ±0.3%R |
|  | ＜1m/s | ±2mm/s |

表2

5  流体电导率 ≥ 5μS/cm；

6  公称压力      DN10～DN50      4.0MPa；       DN65～DN150     1.6MPa；

DN200～DN1000   1.0MPa；       DN1200～DN2000   0.6MPa。

7  最高流体温度(表3)

| 衬里材料 | 分体型 | 一体型 |
| --- | --- | --- |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 100℃；特殊订货150℃ | 70℃ |
| 氯丁橡胶 | 70℃；特殊订货120℃ |  |
| 聚全氟乙丙烯（F46） | 100℃ |  |
| 聚氯合乙烯（FS） | 80℃ |  |
| 聚氨酯 | 45℃；80℃订货时注明 |  |

表3

8  衬里材料      聚四氟乙烯(PTFE)   氯丁橡胶   聚氨酯   聚全氟乙丙烯（F46）

聚氯合乙烯（FS）。

9  电极材料   不锈钢、0Cr18Ni12Mo2Ti、哈氏合金B（Hb）、哈氏合金C（Hc）、钛（Ti）、钽（Ta）、铂/铱合金（Pa）

10  外壳防护等级   IP65、IP68

11  防爆标志   一体型、DN10～DN600       mdⅡBT4

分体型、DN10～DN1200       mⅡBT4

12  供电电源   电压220VAC  50Hz； 24VDC

13  分体型     传感器与转换器的距离    一般不超过100m。超过100m时，应特殊订货。

# 六、外形尺寸

一体式DN10-1000                          分体式DN10-2000

公称通径与额定压力、外形及连接尺寸（一体型）

| 公称通径 (mm) | 额定压力 （MPa） | 外形尺寸(mm) | 法兰连接尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | D0 | n×A |
| 10 | 4.0 | 200 | 320 | 90 | Φ60 | 4×Φ14 |
| 15 | 4.0 | 200 | 320 | 95 | Φ65 | 4×Φ14 |
| 20 | 4.0 | 200 | 330 | 105 | Φ75 | 4×Φ14 |
| 25 | 4.0 | 200 | 340 | 115 | Φ85 | 4×Φ14 |
| 32 | 4.0 | 200 | 350 | 140 | Φ100 | 4×Φ18 |
| 40 | 4.0 | 200 | 355 | 150 | Φ110 | 4×Φ18 |
| 50 | 4.0 | 200 | 380 | 165 | Φ125 | 4×Φ18 |
| 65 | 1.6 | 200 | 385 | 185 | Φ145 | 4×Φ18 |
| 80 | 1.6 | 200 | 410 | 200 | Φ160 | 8×Φ18 |
| 100 | 1.6 | 250 | 430 | 220 | Φ180 | 8×Φ18 |
| 125 | 1.6 | 250 | 445 | 250 | Φ210 | 8×Φ18 |
| 150 | 1.6 | 300 | 490 | 285 | Φ240 | 8×Φ22 |
| 200 | 1.0 | 350 | 550 | 340 | Φ295 | 8×Φ22 |
| 250 | 1.0 | 450 | 580 | 395 | Φ350 | 12×Φ22 |
| 300 | 1.0 | 500 | 640 | 445 | Φ400 | 12×Φ22 |
| 350 | 1.0 | 550 | 705 | 505 | Φ460 | 16×Φ22 |
| 400 | 1.0 | 600 | 760 | 565 | Φ515 | 16×Φ26 |
| 450 | 1.0 | 600 | 810 | 615 | Φ565 | 20×Φ26 |
| 500 | 1.0 | 600 | 860 | 670 | Φ620 | 20×Φ26 |
| 600 | 1.0 | 600 | 970 | 780 | Φ725 | 20×Φ30 |
| 700 | 1.0 | 700 | 1075 | 895 | Φ840 | 24×Φ30 |
| 800 | 1.0 | 800 | 1190 | 1015 | Φ950 | 24×Φ35 |
| 900 | 1.0 | 900 | 1240 | 1115 | Φ1050 | 28×Φ35 |
| 1000 | 1.0 | 1000 | 1290 | 1230 | Φ1160 | 28×Φ35 |

公称通径与额定压力、外形及连接尺寸（分体型）

| 公称通径 (mm) | 额定压力 （MPa） | 外形尺寸(mm) | 法兰连接尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | D0 | n×A |
| 10 | 4.0 | 200 | 185 | 90 | Φ60 | 4×Φ14 |
| 15 | 4.0 | 200 | 190 | 95 | Φ65 | 4×Φ14 |
| 20 | 4.0 | 200 | 195 | 105 | Φ75 | 4×Φ14 |
| 25 | 4.0 | 200 | 205 | 115 | Φ85 | 4×Φ14 |
| 32 | 4.0 | 200 | 215 | 140 | Φ100 | 4×Φ18 |
| 40 | 4.0 | 200 | 220 | 150 | Φ110 | 4×Φ18 |
| 50 | 4.0 | 200 | 240 | 165 | Φ125 | 4×Φ18 |
| 65 | 1.6 | 200 | 250 | 185 | Φ145 | 4×Φ18 |
| 80 | 1.6 | 200 | 280 | 200 | Φ160 | 8×Φ18 |
| 100 | 1.6 | 250 | 300 | 220 | Φ180 | 8×Φ18 |
| 125 | 1.6 | 250 | 320 | 250 | Φ210 | 8×Φ18 |
| 150 | 1.6 | 300 | 360 | 285 | Φ240 | 8×Φ22 |
| 200 | 1.0 | 350 | 415 | 340 | Φ295 | 8×Φ22 |
| 250 | 1.0 | 450 | 490 | 395 | Φ350 | 12×Φ22 |
| 300 | 1.0 | 500 | 510 | 445 | Φ400 | 12×Φ22 |
| 350 | 1.0 | 550 | 370 | 505 | Φ460 | 16×Φ22 |
| 400 | 1.0 | 600 | 630 | 565 | Φ515 | 16×Φ26 |
| 450 | 1.0 | 600 | 680 | 615 | Φ565 | 20×Φ26 |
| 500 | 1.0 | 600 | 730 | 670 | Φ620 | 20×Φ26 |
| 600 | 1.0 | 600 | 835 | 780 | Φ725 | 20×Φ30 |
| 700 | 1.0 | 700 | 945 | 895 | Φ840 | 24×Φ30 |
| 800 | 1.0 | 800 | 1055 | 1015 | Φ950 | 24×Φ35 |
| 900 | 1.0 | 900 | 1170 | 1115 | Φ1050 | 28×Φ35 |
| 1000 | 1.0 | 1000 | 1280 | 1230 | Φ1160 | 28×Φ35 |
| 1200 | 0.6 | 1200 | 1460 | 1405 | Φ1340 | 32×Φ35 |
| 1400 | 0.6 | 1400 | 1820 | 1525 | Φ1560 | 36×Φ36 |
| 1600 | 0.6 | 1600 | 2030 | 1725 | Φ1760 | 40×Φ36 |
| 1800 | 0.6 | 1800 | 2230 | 1925 | Φ1970 | 44×Φ39 |
| 2000 | 0.6 | 2000 | 2430 | 2170 | Φ2180 | 48×Φ32 |

选 型 指 南

1、衬里材料的选择

| 衬里材料 | 主要性能 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 聚四氟乙烯 | 1、它是塑料中化学性能最稳定的一种材料；能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水，也能耐浓碱和各种有机溶剂，不耐三氟化氯、高温三氟化氧、高流速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。 2、耐磨性能差。 3、抗负压能力强。 | 1、100℃、150℃（特殊订货） 2、浓酸、碱等强腐蚀性介质 3、卫生类介质 |
| 聚氯丁橡胶 | 1、有极好的弹性，高度的扯断力，耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀，不耐氧化性介质的腐蚀。 | 1、80℃、120℃（特殊订货） 2、一般水、污水、磨损性弱的泥浆、矿浆。 |
| 聚氨酯橡胶 | 1、有极好的耐磨性（相当于天然橡胶的十倍） 2、耐酸、碱性能较差。 3、不能用于混有有机溶剂的水。 | 1、<80℃ 2、中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆等。 |

2、电极材料的选择

| 电极材料 | 腐蚀性能 |
| --- | --- |
| 耐酸钢 | 用于水、污水或无机、有机酸腐蚀性介质的测量。 |
| 含钼不锈钢 (0Cr18Ni12Mo2Ti) | 用于工业用水、生活用水、污水，具有弱腐蚀性的介质，可广泛用于石油、化工、尿素、维尼纶等工业。 |
| 哈氏合金B(HB) | 对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性，也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化盐液的腐蚀。 |
| 哈氏合金C(HC) | 能耐氧化性酸，如硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀，也耐氧化性的盐类如Fe + + +、Cu + +下或含其它氧化剂的腐蚀。如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。 |
| 钛(Ti) | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸（包括发烟硝酸）、有机酸、碱等的腐蚀，不耐较纯的还原性酸（如硫酸、盐酸）的腐蚀。但如果酸中含有氧化剂（如硝酸、Fe + + +、Cu + +）时，则腐蚀大为降低。 |
| 钽(Ta) | 具有优良的耐腐蚀性，和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外，几乎能耐一切化学介质（包括盐酸、硝酸、硫酸和王水）的腐蚀。 |
| 铂/铱合金 | 对于各种酸的耐腐蚀性能很好，耐碱和各类盐的腐蚀，但不耐王水腐蚀。 |

3、流速——流量对照表

| 流量 流速 m3/h m/s 通径 mm | 0.01 （最小） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 （最大） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.006 | 0.636 | 1.272 | 1.909 | 2.545 | 3.181 | 9.543 |
| 20 | 0.011 | 1.131 | 2.262 | 3.393 | 4.524 | 5.655 | 16.965 |
| 25 | 0.018 | 1.767 | 3.534 | 5.301 | 7.069 | 8.836 | 26.507 |
| 40 | 0.045 | 4.524 | 9.048 | 13.572 | 18.096 | 22.620 | 67.858 |
| 50 | 0.071 | 7.069 | 14.137 | 21.206 | 28.274 | 35.343 | 106.029 |
| 65 | 0.120 | 11.946 | 23.892 | 35.838 | 47.784 | 59.730 | 179.189 |
| 80 | 0.181 | 18.096 | 36.191 | 54.287 | 72.382 | 90.478 | 271.434 |
| 100 | 0.283 | 28.274 | 56.549 | 84.823 | 113.097 | 141.372 | 424.115 |
| 150 | 0.636 | 63.617 | 127.235 | 190.852 | 254.469 | 318.086 | 954.259 |
| 200 | 1.131 | 113.097 | 226.195 | 339.292 | 452.389 | 565.487 | 1696.460 |
| 250 | 1.767 | 176.715 | 353.429 | 530.144 | 706.858 | 883.573 | 2650.719 |
| 300 | 2.545 | 254.469 | 508.938 | 763.407 | 1017.876 | 1272.345 | 3817.035 |
| 350 | 3.464 | 346.361 | 692.721 | 1039.082 | 1385.442 | 1731.803 | 5195.409 |
| 400 | 4.524 | 452.389 | 904.779 | 1357.168 | 1809.557 | 2261.947 | 6785.840 |
| 450 | 5.726 | 572.555 | 1145.111 | 1717.666 | 2290.221 | 2862.776 | 8588.329 |
| 500 | 7.069 | 706.858 | 1413.717 | 2120.575 | 2827.433 | 3534.292 | 10602.875 |
| 600 | 10.179 | 1017.876 | 2035.752 | 3053.628 | 4071.504 | 5089.380 | 15268.140 |
| 700 | 13.854 | 1385.442 | 2770.885 | 4156.327 | 5541.769 | 6927.212 | 20781.635 |
| 800 | 18.096 | 1809.557 | 3619.115 | 5428.672 | 7238.230 | 9047.787 | 27143.361 |
| 900 | 22.902 | 2290.221 | 4580.442 | 6870.663 | 9160.884 | 11451.105 | 34353.316 |
| 1000 | 28.274 | 2827.433 | 5654.867 | 8482.300 | 11309.734 | 14137.167 | 42411.501 |
| 1200 | 40.715 | 4071.504 | 8143.008 | 12214.512 | 16286.016 | 20357.520 | 61072.561 |
| 1400 | 55.418 | 5541.769 | 11083.539 | 16625.308 | 22167.078 | 27708.847 | 83126.542 |
| 1600 | 72.382 | 7238.230 | 14476.459 | 21714.688 | 28952.918 | 36191.147 | 108573.442 |
| 1800 | 91.609 | 9160.884 | 18321.768 | 27482.653 | 36643.537 | 45804.421 | 137413.263 |
| 2000 | 113.097 | 11309.734 | 22619.467 | 33929.201 | 45238.934 | 56548.668 | 169646.003 |
| 2200 | 136.848 | 13684.778 | 27369.555 | 41054.333 | 54739.110 | 68423.888 | 205217.664 |
| 2400 | 162.860 | 16286.016 | 32572.033 | 48858.049 | 65144.065 | 81430.082 | 244290.245 |
| 2600 | 191.134 | 19113.427 | 38226.854 | 57340.280 | 76453.707 | 95567.134 | 286701.402 |

说明：上表列出了几个具有代表性流速对应的流量。任何流量对应流速也可快捷地利用本表查出：若已知流量值Q（m3/h），再由表中查出相应通径下1m/s流速对应流量值。

LDC-H高压电磁流量计

产品特点：

·适用于导电率大于5μs/cm导电流体的

体积流量测量

·测量精度高、测量范围大

·测量管内无活动及阻流部件、压力损失小

·具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能

·不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率

的影响

·低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠

·转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试

·可带上下限报警

技术参数：

精度等级：±0.3%、±0.5％、±1％

衬里材质：聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等

电极材质：不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等

连接方式：法兰夹装、法兰连接等

介质温度：0℃～70℃、0℃～130℃（0℃～180℃）

公称压力：1.0Mpa～32 Mpa

防护等级：IP65、IP7、IP68

防爆标志：ExibⅡCT4

工作电压：220VAC、24VDC

【选型编码表】

| 口径 | DN10-DN400 |
| --- | --- |
| 电极材料 | 316L、Hb、Hc、Ti、Ta、Pt |
| 衬里材料 | PTFE、PFA、氯丁橡胶、硬橡胶、聚氨酯 |
| 介质 | 导电性液体（含固液两相体） |
| 测量误差 | ±0.3％、±0.5％（与配套转换器有关） |
| 介质导电率 | ≥5uS/cm(纯水≥20uS/cm) |
| 流速范围 | 0.3-12m/s（流量单位可选择） |
| 连接 | 法兰连接、螺纹连接或根据用户要求 |
| 介质温度 | -25℃—＋180℃（橡胶衬里＋80℃） |
| 额定压力 | ≤10MPa、≤26MPa、≤32MPa |
| 传感器型号 | YLD-H |
| 传感器防护等级 | IP65、IP67、IP68 |
| 转换器型号 | YLZ-3、YLZ-3F、YLZ-5F |
| 输出信号 | 4-20mA、频率脉冲输出 |
| 通讯 | RS485、HART、MODBUS |
| 应用 | 酸、碱、食品、纸浆、框架等 |
| 显示 | 流速、流量、百分比、累积流量、故障报警等 |
| 语言 | 中文、英文 |
| 供电电源 | 220VAC、24VDC |
| 安装形式 | 分体式或一体式 |