使用须知

- 开箱检查  开箱前检查包装有无撞击痕迹，开箱后应检查产品有无缺失或损坏，并把包装物收藏以备维修托运中使用。

- 检查无误后，可按如下步骤操作：

  - 开    机  把电源插头插在你认定安全并通电的插座上，在机子前方的供氧器指示灯黄色灯亮，说明己通电，按下启动开关绿、兰指示灯亮。(制氧机启动后机箱外侧面板会有热度感；随着机器的运转会伴随匀称的排气声与轻微的震动皆属正常现象。)

  - 流量设定  机子启动后先检查流量计，先试着轻轻旋转流量计下方的旋钮同时观察流量计中的浮子的升降，掌握左、右旋转能正确调试流量后即可调到自己需要的流量。注意：不要试图通过强力旋转旋钮提高流量，一般机子出厂前均己作了限定，如3升机在流量显示上最多只能达到4.5升以内，4升机最大量是5升以内，5升机是6升以内，如果旋钮强力旋过头会造成卡死或损坏，关掉流量计时也一样，而且关掉流量计，浮子跌到底，有时仍会微量气体泄出均属正常。

  - 取下水杯  左手拇指按住水杯(湿化杯)，右手拇指按住水杯下方的转盘向您的左手方向转动，左手随着向下压，当杯口脱离上部密封垫片时双手松开让水杯垂直弹出，取下水杯(湿化杯)。(此操作也可直接用右手拇指向您的左手方向转动直到转动齿轮盘感到有阻力时为止，拇指向下稍用力同时向内轻按数下，水杯会自动弹出)。在取下水杯后，可练习转动齿轮转盘作左右转动体会其升降即锁紧和松开的原理，

  - 检查气流  取下水杯后，在安装水杯的凹槽上部有一块密封垫片，检查水杯密封垫片中间气孔，可用手往上摸，当供氧器流量计打开时可感觉有明显气流出来，试着调试流量大小，可感觉气流也应跟着变化大小。(由于取下水杯，氧气外泄，出氧口不会有氧气输出。密封垫片长时间使用后须用备用垫片更换以免漏气，出氧量减小。)

  - 水杯加水  水杯加水不宜加太多，以免使用时水进入鼻子，一般加半杯水即可；水用干净的温开水或家用饮水机中的水均可，两天一换，以免水长时间不用变质造成污染。

  - 安装水杯  把装好水的水杯放上托盘，左手拇指按住水杯向上用力并使杯口与上部的密封垫片相吻合，杯中即会有水花，此时右手拇指向内按住转盘并向您的右手方向转动转盘，直至锁住水杯，转盘部分与箱体齐平不会弹出为止，此时可看到水杯中出氧激起的水花更大，出氧口应有氧气出来，接上输氧器材即可正常使用。

  - 出氧检查  水杯无水花，出氧口无氧气出来，可检查水杯杯口是否推到位与上部的密封垫片是否吻合；出氧量少时应检查转盘的松紧度是否确当；当长期使用后应拔出水杯的杯盖检查与杯盖连接的输氧管，并清洗输氧管及上面的输出孔中的水圬，使其畅通；用随机备用的密封垫片更换与水杯口密封的密封垫 。

注意事项：左、右转动齿轮盘时千万别太过分用力以免齿轮盘卡死，只要水杯放置得当，无需太用力，可很轻松就能装卸，熟练后要比一般常规水杯操作快四、五倍时间，而且整个过程只有纵、横向两个动作，无需作园周旋转手势，对老年人或任何类型人群都适用。

三、  吸氧面罩或鼻插管的喇叭状插口插到出氧口如太松应用剪刀把它剪去一些，直到可插紧不易脱落为止。

四、  长时间使用后，可视周围环境空气的干净程度，十天、半个月或一个月不定期的检查机箱背后的进气栅，并用备用的海绵进行更换，换下来的清洗晾干后仍可使用。

五、 说明书与此须知有不同之处，以此须知为准。(注:使用手册中 三、操作说明的第(5)补漏字后末句为:水杯会自动弹出。其后的(5)应为(6)，特此更正，望谅。)