管式炉方案书

| 产品简单介绍 |
| --- |
| TNG1400-60管式炉以硅碳棒为加热元件，采用双层壳体结构和40段程序控温系统，移相触发、可控硅控制，炉膛采用1500型氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温速率快、节能等优点，是高校、科研院所、工矿企业做粉末烧结、陶瓷烧结、高温实验、质量检测用的理想产品。 |
| 产品重要技术参数 |
| 一、 | 型 号： | TNG1400-60 |
| 二、 | 设备尺寸 |
| a、 | 工作区尺寸: | Φ60×1000 |
| c、 | 设备全尺寸: | (以实物为准) |
| 三、 | 机器结构 |
| a、 | 采用整体炉膛，保温效果好，节能 |
| b、 | 控制柜及面板位于炉体下部，方便放置试验台上操作 |
| 四、 | 主要技术参数 |
| a、 | 温度范围：RT～1360℃； |
| b、 | 温度波动度：±1.0℃ |
| c、 | 温度均匀度：≤±5.0℃ |
| d、 | 加热元件：硅碳棒 |
| e、 | 热电偶型号：S型 |
| f、 | 最高使用温度：1360 ℃ |
| g、 | 长期使用温度：1300 ℃ |
| h、 | 四周表面温度：≤ 温升50℃ |
| i、 | 升温速率：≤ 10 ℃/ Min |
| j、 | 降温速率：≤ 15 ℃/ Min（炉膛温度≥1000℃） |
| K、 | 降温速率：≤ 10 ℃/ Min（炉膛温度≤ 1000℃） |
| l、 | 加热元件放在炉膛两边采用气体对流和热辐射加热 |
| m、 | 真空度可以达到20Pa |
| n、 | 炉膛内部正压：Max=0.1Mpa |
| o、 | 可通氮气、氩气、氢气、氧气等多种气体。 |
| 五、 | 内外材质 |
| a、 | 炉膛材料：1500型氧化铝多晶体纤维材料 |
| b、 | 外层SPCC钢板防锈处理+表面采用双色环氧粉末静电喷塑； |
| c、 | 炉管采用刚玉管、两端用不锈钢304高真空法兰密封 |
| 六、 | 温控系统 |
| a、 | 温度控制为PID微电脑自动演算,PV/SV同时显示按键设定； |
| b、 | 温度控制方式为P.I.D+S.S.R可控硅； |
| c、 | 控制方式：40段程序控温 |

| 七 | 保温及加热方式 |
| --- | --- |
| a、 | 耐高温纤维及空气隔热； |
| b、 | 加热方式为热辐射及自然对流； |
| 八 | 安全保护系统 |
| a、 | 保险丝 |
| b、 | 过电流保护装置、过温保护装置； |
| 九、 | 配件清单： |
| a、 | 高温手套：1付 |
| b、 | 高温密封圈：8只 |
| c、 | 坩埚：1只 |
| d、 | 炉钩：1把 |
| 十、 | 电源： 220V 功率4KW |
| 十一、 | 保固期:机器全系统保固壹年。（加热元件保修三个月） |
| 十二、 | 随机资料: |
| a、 | 操作说明书。 |
| b、 | 保固书。 |