河南省省属科研单位2007年大型科学仪器设备技术参数及要求（8-13包）

包8：灌溉试验仪器设备

使用单位：河南省水利科学研究院

技术要求及参数：

该仪器设备主要由三部分组成：土壤水分测量仪、作物生理状况测定仪和气象数据采集仪。各部分主要性能指标及技术参数如下：

（1）土壤水分测量仪：由TRIME-EZ/IT土壤水分传感器、数据管理器/TRIME-HD读数表及采集软件组成。可测量深达3米的土壤剖面含水量，效率高，无辐射，测量精度±1％，重复测量精度±0.5%，操作温度-15～50℃，测量范围0～100%体积含水量，防水等级IP68，供电7V～15DC。

（2）作物生理状况测定仪：测量作物叶片光合速率、气孔导度、蒸腾强度和植株茎流等参数。仪器主要由数据采集器、标准叶室、插针式茎流传感器等组成。CO2采用红外差分开路测量系统，自动置零，自动气压和温度补偿，CO2测量范围0～3000ppm，分辨率1 ppm；H2O测量采用双激光调谐快速响应水蒸气传感器，H2O测量范围0～75mbar，分辨率0.1 mbar。

（3）气象数据采集仪：主要由可编程的数据采集器以及降水、气温、风速、湿度、蒸发、日照和太阳辐射等系列传感器组成。要求高可靠性、易操作性和测量精度高，自动监测并储存气象数据，交直流两用供电方式，具有停电保护功能，标准通讯接口，10个以上数据采集通道，512kB内存，总线式结构，工作温度范围-20℃～60℃，提供远程下载。

包9：液相色谱/三级四级杆串联质谱仪

使用单位：河南省眼科研究所

技术要求及参数：

一、质谱检测仪部分:

1．    三级（重）四极杆串联质谱仪；

2．    *质量范围（m/z）：最大可达3000amu；

3．  质量稳定度：(0.050 D/24hour；

4．  接口：采用大气压电离接口技术，至少包括：大气压离子源包括电喷雾源和大气压化学离子源。

5．  离子源接口适用于100%有机相到100%水相，耐用一定浓度的缓冲液；

6．  离子源切换方便、快速，清洗、维护方便；

7．  无记忆效应；

8．  真空系统有停电故障自动保护功能。

9．  提供液氮罐，体积大于165升。

二、数据系统：

1. 包括对液相和质谱检测系统的控制与数据采集、处理、分析和报告软件；

2. 计算机采用主流配置、液晶显示器；高分辨600dpi激光打印机。

三、液相部分：

1．二元高压梯度泵或四元梯度泵；

2．流速范围：0.001-5ml/min, 0.001ml/min增量；

3．在线脱气；

4．能够很好与质谱检测仪连接，保证质谱仪的高灵敏度与高重现性。

四、自动进样器

1．样品盘温度范围：4 – 40ºC；

2．样品残留：<0.01%；

3. 进样精度: <0.3%RSD

4. 进样量准确度:  1%以下

6. 柱温箱温度范围：5 – 65 ºC  + 0.5 ºC;

7. 进样体积范围： 0.1~100 (L。

8. 样品容量：2块多孔板（≥96孔板）。

五、二极管阵列检测器

所提供二极管阵列检测器与我单位现有的液相色谱仪岛津LC10A系统兼容，并提供相应的软件支持。

六、其他

配置自动进样器的配套样品小瓶（样品体积小于300μl）；UPS稳压电源，功率大于7.5kw；其他包括色谱及质谱仪的备件及易损部件。

*为必须满足条件

包10：浮游生物流式细胞成像仪

使用单位：河南省水产科学研究院

技术要求及参数：

1.   功能要求

*1.1可以对3(m～3000 (m大小范围内的浮游生物进行流式分类计数的同时拍摄每个细胞/颗粒的彩色照片

*1.2提供水中浮游植物和浮游动物的定量和定性信息，达到形态分类学的要求

1.3 软件自动分析细胞/颗粒的大小和形态，能够离线分析

1.4 软件带过滤功能，可根据过滤条件筛选特定浮游植物和浮游动物的照片

1.5 结果显示：分类直方图、散点图和彩色照片

1.6 仪器自带计算机及液晶显示器

2.技术要求

*2.1彩色数码CCD：1024 x 768像素，能够进行亮度调节及三维调焦

2.3激光源： 532 nm及488nm电晶体激光器

2.4检测器为550nm-590nm及590-700nm荧光检测器

2.5测量参数：细胞/颗粒的数目、长度、宽度、当量球径、面积、光散射、荧光等

2.6物镜镜头：2X 、4X ，20X、10X 及软件系统

2.7通过CCD相机可以将样品放大100倍

2.8流动池： 50 (m、100 (m、300 (m、600 (m、700(m、800(m 、1000、2000 *2、2000*4、2000*6、3000、4000整套流动池

2.9流速：1 ml/min－12 ml/min

3.附件及消耗品

3.1  温度及盐度监控器一套

3.2  四通道操作系统一套

3.3  散射荧光检测器一套

3.4  蠕动泵滚筒软管集成3套

3.5  流动液硅胶管两盒

3.6  两种流动池固定器各一套

3.7  整套流动池一套

3.8  笔记本电脑：酷睿2双核 T7200(2.0GHz)，2G内存，160G硬盘，独立显卡，dvd刻录机，正版windows vista操作系统专业版。

包11：原子吸收分光光度计

使用单位：河南省林业科学研究院

技术要求及参数：

主要技术性能指标 ：

一、仪器要求

1．仪器设计制造应符合ISO，EPA，ROHS国际标准。

2．仪器所有元器件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。

二．主要规格参数：

1．仪器主机：火焰/石墨炉一体化，无需机械切换；

2．测量方式：原子吸收和火焰发射模式；

3．背景校正：火焰氘灯或塞曼；石墨炉塞曼

4．光源：

4.1灯座：8灯座，可同时点亮预热，自动选择并准直；

4.2空心阴极灯：可直接插国产灯无须转接头。

5．光学系统：

5.1光路：光学双光束系统；

5.2单色器：Echelle中阶梯分光系统或平面光栅分光；

*5.3波长：180~900nm，自动选择；

5.4狭缝：4档狭缝，自动选择；

5.5吸光度范围：-0.150~3.000A；

*5.5静态稳定性：≤±0.00004A。

6．火焰系统：

6.1点火方式：高频点火；

6.2雾化室：耐腐蚀材料雾化室，耐酸耐碱，

6.3雾化器：Pt/Ir合金毛细管

6.4燃烧头：100mm空冷全钛燃烧头，耐酸耐碱，高度可自动优化；

6.5气体控制：燃气流量自动控制并优化；

6.6安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统；

*6.7检出限： Cu：0.004 ug/L；

6.8稳定性：火焰法 RSD≤0.5%。

7．石墨炉系统：

7.1控温方式：精密光纤与电压反馈两种温度控制方式，过流保护；

*7.2温度范围：纵向加热，室温至3000℃(过流保护)，2300℃/S瞬间升温；

7.3程序升温：线性与非线性程序升温；

7.4石墨管：可使用多种石墨管和国产石墨管。其中有专利技术ELC长寿命石墨管，配普通石墨管10支，ELC长寿命石墨管10支（必须确保在2800℃以上使用2000次，软件中有石墨管使用次数记录）；

*7.8检出限：Cd检出限0.1pg；

7.9精密度：2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3%。

8、    石墨炉自动进样器：

8.1样品杯个数：至少60个；

8.2进样量：1~70μl，最小增量0.5μl；

8.3进样精度：≥10μl，精度优于1%；

*8.4样品注入速度：≤5档5速，自动可调；

8.5热注射功能：200℃热注射；

8.6样品浓缩和稀释功能：自动智能化浓缩和稀释；

*8.7内置防尘与主机一体化。

9．计算机及打印机：

计算机系统：Intel 奔腾4，3.0GHz处理器，1G内存，120G硬盘，DVD刻录光驱，音箱，19英寸液晶彩显，3D鼠标，HP1100激光打印机。

10、数据处理和软件：

10.1积分方式：峰高、峰面积积分；

10.2数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度；

*10.3软件：中英文软件自动切换和脱机视屏系统。

11、    仪器工作条件：

电源：220V±10%，50Hz；

环境温度：0~40℃；

相对湿度：20~80%。

12、仪器附件及零备件：

12.1列出下列各项清单，单独报价，并计入投标总价：

12.2仪器的标准配置、随机标准附件及火焰、石墨炉随机配件；

12.3提供仪器必需的易损件的件数；

12.4提供仪器操作和维修3套专用工具；

12.5静音无油空气压缩机；（进口）

12.6循环冷却水系统；（进口）

12.7数据工作站与打印机；

12.8国产空心阴极灯自选，常用配进口灯。乙炔、氩气气瓶及表头各一套；

12.9提供必要的技术资料：仪器操作使用说明书；

12.10仪器外购件使用维修说明和制造厂家名称、地址及定货号；

12.11上述资料提供英文文本，共3套，在合同生效后2个月内提供1套，其余随机提供；

12.12要求供应商列出详细消耗品价格及统配品、替代品价格。

13、技术服务要求：

13.1 负责仪器到厂后由厂家专门工程师安装、调试、检验，并对买方操作、维修人员进行技术培训。

13.2安装、调试、检验、培训及技术服务费用分项报价并计入投标总价。

13.3仪器验收后，质量保证期为2年（由制造商提供），服务应及时有效。在接到用户故障信息后要求8小时内响应，2个工作日排除故障。

13.4人员培训：每年培训次数不少于12次，在仪器培训中心现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立，熟练操作的程度，培训时间不少于5天。

13.5在全国设有10个以上代表处和维修站。

*13.6交货期限：合同签订后45天。

包12：便携式声定位多功能超声波成像检测系统

使用单位：河南省锅炉压力容器安全检测研究院

技术要求及参数：

一.主机

1.便携式超声波C\TOFD\B\CB扫描成像检测系统

包括内置便携式计算机(高彩液晶触摸屏、打印机接口、以太网卡端口)，脉冲波形软件（带B超功能，支持对A、B、C、P、TOFD软件及探头的设置参数调节功能）

2.声定位扫查装置

a.     双空气载超声波发射器—1只

b.     单空气载超声波发射器—1只

c.     空气载超声接收器—2只

d.     声耦合信号发射器，配磁性材料—1只

e.     空气载超声接受器夹持器，配磁性材料—1只

f.     SWB型号探头的夹持器，背面接线—1只或任何型号的探头夹持器

g.     MWB型号探头的夹持器，背面接线—1只或任何型号的探头夹持器。

h.     6m单电缆系统—1只

i.传感器及附件的运输箱—1只

二．软件

1．对探头和检测件的相对位置进行三维跟踪软件

可对探头进行零点定位及三维位置跟踪

2．耦合跟踪软件

可对探头耦合状态进行时时监控

3．探头移动间距和角度跟踪软件

可对斜探头偏转角度范围进行跟踪

4．直探头、斜探头B扫描成像软件

5．TOFD扫描成像软件

6．快速导波CB扫描软成像件

7．系统管理软件

能在电脑上显示并分析检测数据、出报告

8．声定位单边平板焊缝描成像软件（主要用于薄壁板焊缝检测）

对直径4米以上容器壁面、底面及各种平面对接焊缝的单侧检测。实现声定位C扫描三维成像及分析功能

9．声定位双边平板焊缝描成像软件（主要用于厚壁板焊缝检测）

对直径4米以上容器壁面、底面及各种平面对接焊缝的两侧检测（一次同时完成两侧检测）。实现声定位C扫描成像及分析功能

10．声定位角焊缝描成像软件

对容器壁面与底面交接部位、集箱插管部位等各类T型焊缝、搭接焊缝、管座角焊缝检测。实现声定位C扫描成像及分析功能。

11．声定位容器环焊缝软件400-4000MM,双声定位发射器

对常规容器及管线直径400-4000MM环焊缝检测（同时完成焊缝两侧扫查）。实现声定位C扫描成像及分析功能

12．声定位容器环焊缝描成像软件80-400MM,双声定位发射器

对常规容器及管线直径80-400MM环焊缝检测。（焊缝单侧扫查）实现声定位C扫描成像及分析功能

13．声定位曲面腐蚀描成像软件

对直径400MM以内管线内壁腐蚀C扫描检测成像及分析

14．声定位平面腐蚀描成像软件

对直径400MM以上容器及平板腐蚀C扫描检测成像及分析

15．声定位导波C扫描描成像软件

对罐底及平板导波扫描成像及分析（可进行扇面扫查模式）

三．探头、试块、探头架、编码器等

1．声定位耦合监控小斜探头架（与KK系列探头匹配）

2．声定位耦合监控大斜探头架（与KK系列探头匹配）

3．声定位耦合监控单/双晶直探头架（与KK系列探头匹配）

4．TOFD探头/3对（进口）

5．TOFD契块/3对

6．TOFD试块

7．导波专用环向曲面探头（3个，进口，根据直径、壁厚可选）

8．导波专用平面探头（3个，进口，根据直径、壁厚可选）

9．声定位C扫描探头（以德国KK为基准可选/ KY焊缝以标准为准选择）

10．导波探头线

11．快速B扫描滑轮步进定位编码器

12．快速导波扫描滑轮步进定位编码器

13．TOFD滑轮步进定位编码器（150MM以上管道检测）

四．其他

1．充电器

2．电池

3．数据线

4. 仪器包装箱

5. 中英文说明书

6．TOFD标准

五、 技术参数

1．具有A、B、C、P扫描及TOFD衍射成像功能。

2．对缺陷进行三维定量及彩色显示。

3．对探头及被测表面藕合状态进行100%跟踪及显示。

4．采用声定位方式，对探头和检测件的相对位置进行连续的三维跟踪，并对探头移动间距和角度进行跟综位移，定位精度0.25mm，角度跟综灵敏度0.5°。

5．声速范围：1000-9000米/秒，最小步进1米/秒，连续可调。

6．探头角度：0-90度，最小步进1度，连续可调。

7．探头延迟：0-70us, 最小步进0.01us，连续可调。

8．脉冲类型：宽脉冲，窄脉冲。

9．波宽：10-600ns

10．最大能量：250V。

11．阻尼：小于1000Ω

12．最大增益：120 DB ，最小步进0.5 DB

13．频率范围：0.25-35MHz，多个子范围可选。

14．波形显示：全波；正半波；负半波；射频；频谱。

15．双闸门；距离波幅曲线。

16．防水键盘，Windows操作系统，可触摸式屏幕，内存>10G。

17．电源：交流工作200-250V，直流12-24V。

18．对探头移动间距和角度跟踪，定位精度达到0.25mm，角度定位达到0.5度，检测全程跟踪。

19．快速导波检测内容：

可在大面积的金属平面或曲面上，对凹坑（腐蚀）裂纹等缺陷进行快速超声检测并成像；

从外部检测无法直接检测的内管壁（例如：带保温的管道，或安装在混凝土支撑上的管道等）。

20．扫描长度记录的有效值—适合于50至20000mm之间

21．厚度曲线图像与记录

B扫切面成像和纵波与剪切波检查缺陷记录

22．TOFD扫查—射频B扫和D扫成像

CB扫水平成像和剪切波，表面波，导波检查的记录

23．检测报告文档/打印：

预检测数据— 被测工件名称，检测范围，转存等。

主检测数据— 检测一体化扫描图形，缺陷图像和检测参数。

24．与办公室中央PC机联机：

通过因特网/以太网联接，两种检测状态：

a．   脱机

扫描时，对缺陷、测试一体化图像及信号进行快速分析处理。