广州市旭朗机械设备有限公司

电热恒温鼓风干燥箱

使 用 说 明 书

INSTRUCTION MANUAL

广州市旭朗机械设备有限公司

地址:中国广州市白云区龙归镇南岭村龙岗路9号（长红站）

电话:0086-020-28277188

传真:0086-020-28277180

有关本公司和产品详细信息，请访问以下网址：

公司主页:www.gzxulang.com

用途

鼓风智能数显型电热恒温干燥箱，广泛用于工农业生产、科学研究、粮食烘培等对物料的烘干、干燥、加温、烘熟。但不适用于有挥发性、易燃易爆等物品，以免引起爆炸。

原理与结构

工作室后部装有发热管，后面装有鼓风装置，温度控制仪控制温度恒定及高低，工作时经发热管加热再经鼓风装置循环流动，确保温度均匀，四周圆弧设计，搁板上下间距可调，内置感温探头。

工作室与外壳之间有玻璃纤维作保温材料，外壳用钢板制成，静电粉末喷涂箱体表面。工作室用不锈钢板制成或镀锌板材质制成。工作室内底部光滑，液体或杂质流下均能正常工作，箱门夹边采用硅胶封条和钢化玻璃的大观察窗门。

简易使用方法

打开电源开关，显示屏上显示一组代码。几秒钟后显示屏上面显示300，下面显示0。然后显示屏上面显示箱内的温度，下面显示设定的温度。

如何设定温度：先按循环键，然后按上下键设定所需温度，设定好后按设定键退出即可。{比如：现在烤箱显示屏上，上面PV显示为25度（箱内现在的温度），下面PS显示为90度（设定的温度）。现在需要把温度设定至150度。那先按循环键，然后长按向上键至150度即可}

如何设定时间：显示屏上显示烤箱内的温度和设定的温度时，按向下键，上下显示为0，然后按设定键，再按上下键设定时间（如设定时间为1小时，那设定时间时数字为60）。时间设定好后按循环键退出即可。

祥细操作说明

1.通电前请确保开关置在“关”档上，检查是否与断路或漏电现象，接通电源，打开电源开关。在pv/sv状态下，按set键，上排显示Sv，下排设定值，按增加键或者减少键可以修改设定值。

2.pv/sv状态下长按set键4秒以上，进pid参数阶层,按增加键或者减少键可以修改参数设定值（需将UKv设定为18才能修改，否则只能查询不能修改）。再长按set键4秒以上，返回pv/sv。

3.在pv/sv状态下，按减少键，显示时间设定和时间运行值，时间指示灯亮,再按减少键，返回pv/sv。1分钟不按键，自动返回pv/sv。如果在时间显示状态下按set键，上排显示TJv代码，下排显示时间设定值，按增加键或者减少键可以修改设定值，按set键，返回pv/sv.

4.自整定功能：在pv/sv状态下按减少键5秒以上，可进入自整定，自整定指示灯亮，设定值闪烁。自整定结束后，退出。退出自整定，必须按减少键5秒以上方可退出。在自整定状态下，不能对所有参数进行修改。

5. 将pid参数阶层的Ukv修改成168，再退出到pv/sv，再按增加键4秒以上，恢复出厂值。

6.上电时，上排出现inp,下排显示pt,指示传感器为pt100,显示2秒，再下排显示量程下限，上排显示量程上限，指示测量温度的范围，显示2秒，再出现pv/sv显示

7.自整定时，所有按键无效，除非先退出自整定（再按减少键4秒退出),这样可以确保自整定过程或者确保自整定退出。

8.定时结束后下排显示end,上排显示测量温度，切断所有加热输出和风机输出,且蜂鸣器HZ频率叫。

9.超温报警输出的时候，切断加热输出，蜂鸣器鸣叫。如风机接2、3脚仍旧有输出；接3、6脚则关闭风机输出。

10.时间为正计时，当时间设定为0时，取消定时功能，时间的单位为分钟。

11.关于参数：Pv,Iv,Dv(此三个参数可通过自整定得到）,Itv（积分限幅，该值越小，超调越小，但有可能使温度控制出现静差）SPv,PIv（以上两参数无用）,Alv（超温报警偏差设定值，温度超过设定值加该值，报警输出，切断加热电源和风机）Tv（pid控制周期）,Btv（零位修正值，在零位的时候，实际温度与测量温度相差多少，就设定多少）,PKv（满度修正值修正公式：（实际温度-测量温度）*4000/测量温度--）PKv),UKv (密码锁，当设定为18时，才允许参数修改).

12.修改量程和小数点：将pid参数阶层的Ukv修改成128，再退出到pv/sv,先按增加键，再按住减少键4秒，出现dpu,rHu分别修改小数点和量程。

13.蜂鸣器叫得时候，按任何键，关蜂鸣器。

14.控制低温时 Itv调到50；控制高温时Itv调到100。

仪表接线图

| YLBX | 1 |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | 6 |

传感器

+

-

-

注意事项

在使用时物料的放置不宜太厚太挤，以免影响箱内的对流，在放置箱体时，请确保箱体有效接地，确保安全，

升温时，请不要把水溅上箱门的观察窗上，以免玻璃受冷易爆裂。

本系列干燥箱为非防爆式产品。

4    易挥发、易燃易爆等物品请不要放进箱内加热，以防爆炸。

保修卡、使用说明书、合格证各一份     2、网络板二块

技术参数附表

| 项目 | 工 作 容 量 | 外 形 尺 寸 | 工作电压AC（V） | 消耗功率（KW） | 工作温度℃ | 波动度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 高 | 浅 | 深 | 高 | 浅 | 深 |  |  |  |  |
| HK-35 | 350 | 350 | 350 | 550 | 670 | 490 | 220 | 1 | 250 | ±1% |
| HK-45 | 450 | 450 | 350 | 690 | 760 | 490 | 220 | 1 | 250 | ±1% |
| HK-55 | 550 | 550 | 450 | 790 | 870 | 590 | 220 | 1.5 | 250 | ±1% |

# Text boxes

风机

负载

电源 220VAC

PT100