# 目      录

- 产品介绍…………………………………………………2

- 产品结构…………………………………………………2

- 适用范围…………………………………………………2

- 产品主要技术指标………………………………………3

五、产品的主要功能…………………………………………3

六、产品的安装方法…………………………………………4

七、产品出产预设值…………………………………………4

八、产品的使用方法…………………………………………5

九、注意事项…………………………………………………8

十、常见故障及排除方法……………………………………8

十一、售后服务………………………………………………9

尊敬的客户：

您好！首先，感谢您对本公司产品的信任和支持，希望我们的产品能减轻您的工作量，成为您工作的好帮手。

为了使产品发挥更大的功效，保证产品的正常运行，在使用本公司生产的CX-2602系列护理洗头车之前，请仔细阅读本手册的相关内容。

- 产品介绍

本公司生产的CX-2602系列护理洗头车，是我公司经过多年的不断改进，精心研制的新型护理产品，本产品操作简单、使用方便，是广大护理人员的好帮手。

CX-2602系列护理洗头车分为A型和B型，由推车、清水箱、污水箱、专用洗头盆、喷淋头、微型水泵、脚踏开关等组成，。配备电吹风、专用头垫、进水管、隔水垫等配件。具有自动注水、定时加热、温度设定、注水水位设定、防空烧、缺水报警、脚踏开关控制喷水等功能。2602B型洗头车自带小型电源，洗头时无需连接外接电源，确保用户使用安全，洗头车位置也可随意放置，方便操作。采用超大液晶显示，可预设加热温度、时间等，参数具有断电记忆功能，开机无需重新设置参数。配备电吹风，洗发后可及时烘干。

病人平躺在床上，调节好洗头盆高度与位置，使用者将病人的头微微抬起放在洗头盆内，洗头盆内有头垫，使用时最好上面铺一块毛巾，以防病人感到不适。 病人躺好后，使用者用脚踏住脚踏开关，适度的温水即从喷头喷出。

为了使卧床病人洗头时感到清洁舒适，操作者省时省力，我公司将不断进行改进创新，提高其性能和操作方便性。

- 适用范围

长期卧床病人，行动不便老年人，是各大医院、疗养院、敬老院等单位必备的护理产品。

- 产品结构

CX-2602系列洗头车由推车、清水箱、污水箱、专用洗头盆、喷淋头、微型水泵、脚踏开关等组成。以下为产品结构示意图

（左侧视图）                          （左侧视图）

- 主要技术指标

      - 使用电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz （B型洗头时使用内置电源）

      - 使用环境：温度10-45℃，湿度≤90%

      - 额定功率：≤1600W

      - 测温精度：±2℃

      - 测温范围：0-99℃（加热设置范围：30-80℃）

      - 水位分档：0%、20%、50%、80%、100%五档

      - 加热装置功率：1500W

      - 电磁阀工作电压：直流DC12V

      - 水泵工作电压：直流DC12V

      - 漏电动作电流：≤10mA/0.1S

      - 水箱容量：30L

      - 操作显示：液晶显示

      - 参数存储：具有断电自动记忆功能

      - 喷水控制：脚踏开关控制

      - 自动上水加热：具有两次自动上水加热功能

      - 洗头盆支架运动范围：25CM

      - 内置电源：充满电时可供花洒喷水时间≥3小时

- 产品主要功能

☆开机自检   开机时发出“嘀”提示音，表示机器处于正常状态。

☆时钟显示   可显示时间：时、分。

☆水位预置   可预置加水水位50、80、100%。

☆水温预置   可预置加热温度范围：30℃-80℃。

☆水温指示   显示洗头车净水箱内部实际水温。

☆水位指示   显示洗头车净水箱内部所存水量。

☆缺水报警   当水位从高变低，出现缺水状态时，蜂鸣报警，同时20%水位闪

烁。

☆手动上水   当水位低于预置水位时，按【加水】键，可实现手动上水至预置水位；

若水位已达到预置水位，则在原水位基础上再加一档；若水位已

加满至100%，则停止手动上水；在上水过程中按【加水】键可停止

上水。

☆定时上水/定时加热  用户可根据自己的工作时间，设定一次或二次定时上水

和定时加热，设定完成后，每天会根据所设定的时间自动上水及

加热；若要取消定时上水或定时加热功能，只要将定时时间设为

24:00即可。

☆强制上水   水温、水位传感器出现故障时，可按【加水】键，实现强制上水，每分钟会出现蜂鸣提示，注意有无溢水，8分钟后自动关闭上水。

☆断电记忆   停电时自动保存所有设置参数，下次使用无需重新设置。

☆干烧保护   当洗头车净水箱内无水或水位低于50%时，将自动关闭电加热。

☆漏电保护   具有漏电保护功能，漏电动作电流≤10mA/0.1S

☆内置电源   充满电时可供淋浴头喷水时间≥3小时

☆喷水控制   脚踏开关控制

★特色功能：定时自动上水/加热、断电记忆、内置电源、脚踏开关喷水控制、洗头盆内置

- 产品安装方法

为最大程度地方便用户安装及使用，该洗头车采用一体化设计、包装和运输，只需连接少数配件便可开始使用。同时，为防止用户连接错误，本产品采取了防插错设计，不同的连接处采用不同接插件，不用担心连接错误而导致的使用问题。本产品在出厂前均进行严格的检测，请用户请放心使用。

产品安装前的准备工作：

- 准备洗头车的注水加热室，（可以将护士办公室作为注水加热室），注水加热室需要有220V三项市电插座、自来水出口和污水下水口，供加水、加热、排放污水使用。

- 将注水加热室的水龙头更换为本公司的专用水龙头。

注：洗头车的配件中提供了专用的进水口水龙头和进水管，进水管有两个接口，可以连接普通水龙头和专用水龙头，我们建议最好连接专用水龙头，专用水龙头便于拔插连接，且密封性好，不易漏水。

- 将进水管的一端直接插入专用水龙头，打开水龙头测试出水情况，保证能正常出水。

- 将三项电源线接入电源插座。

- 准备工作完成。

产品安装步骤：

  - 从洗头盆中取出软管和淋浴头，将软管另一端安装在推车上方左侧的温水出

水口，旋紧即可。

  - 从推车底部的小抽屉取出脚踏开关，将金属航空接插件，连接下推车后下方

的脚踏开关插座上。将脚踏开关卷好后放回抽屉中。

  - 将洗头车推到注水加热室，连接上电源线。

  - 将出水管另一端旋入洗头车右侧自来水进水口

  - 安装完成，此时可以开始检测各项功能。

- 产品出产预设值

产品出产会对一些参数进行预设，设备具有掉电记忆功能，设置好的参数在下次开机时，仍然有效，不需要您在每次开机时进行重行设置，极大地方便用户使用。

以下是出厂时进行的设置，你可以根据需要进行调整。

      - 注水水位：100%

      - 加热温度：45℃

      - 净水水质：普通自来水

      - 北京时间：根据北京时间设置

      - 第一次定时上水时间：关闭

      - 第一次定时加热时间：关闭

      - 第二次定时上水时间：关闭

      - 第二次定时加热时间：关闭

- 使用方法

- 液晶面板显示及操作

该款洗头车采用超大液晶显示，液晶面板下方有三个按键，分别为【加热】、【设置】和【加水】键。接通电源后，开机时发出“嘀”提示音，表示机器处于正常状态。液晶屏如上图所示，中间分别显示北京时间、当前净水箱水温、水位，上方显示各种状态，下方从左到右分别显示定时上水时间、定时加热时间以及上水、加热等状态。

按下【加热】键将开始手动加热，加热到指定温度后将自动停止加热。加热过程中按下【加热】键，将停止加热。

按下【加水】键将打开电磁阀，开始手动加水，加水到指定水位后将自动停止加水。加水过程中按下【加水】键，将停止加水。

上水、加热启动时蜂鸣一长声，关闭时蜂鸣三短声。

2．参数设置方法

该洗头车可设置两次自动上水加热功能，控制板将根据设置自动运行，用户不必作任何操作，若用户想变更预置水位、水温或定时上水加热时间等参数，可按如下方法操作。

按【设置】键，进入设置状态。

1）水温水位设置

按一下【设置】键，水温和水位显示将开始闪烁，此时表示进入水温水位设置状态。每按一下【加热】键，温度将增加5℃，到达80℃后将回到30℃，如此循环。每按一下【加水】键，水位将增加一档，到达100%后，将回到50%，如此循环。

2）加热水循环时间设置

再按一下【设置】键进入加热水循环设置。按【加热】键+或【加水】键-调整循环延时时间。

此功能是为了使加热时温度探测更准确，在加热的同时，利用水泵让净水箱内的水进行流动，该参数出厂已设置好，一般无需再重新设置。

3）定时上水

再按一下【设置】键进入定时上水1设置，定时上水点亮，时钟显示“08:00”，表示8点钟上水；再按【设置】键进入定时上水2设置，定时上水点亮，时钟显示“24:00”，表示定时关闭；若要开启或调整定时时间，按【加热】键+或【加水】键-。

4）定时加热

再按一下【设置】键进入定时加热1设置，定时加热点亮，时钟显示“16:00”，表示16点钟加热；再按【设置】键进入定时加热2设置，定时加热点亮，时钟显示“24:00”，表示定时关闭，若要开启或调整定时时间，按【加热】键+或【加水】键-。

5）时钟设置

再按【设置】键，进入时钟设置，时钟小时段闪烁，按【加热】键＋或【加水】键－设置小时；再按【设置】键，时钟分钟段闪烁，按【加热】键＋或【加水】键－设置分钟。

6）水质设置

再按【设置】键，进入水质设置，数码显示“C1”，点亮，表示设置为普通水；若要调整水质，按【加热】键＋或【加水】键－。“C0”表示为较差（导电差）。

设置完毕，再按【设置】键，设置完成，回到主界面。

7）复位

若要取消全部设定，按【设置】键三秒，即可恢复出厂设置（水温50℃，水位100%，定时上水1〈8点钟〉，定时上水2〈关闭〉，定时加热1〈16点钟〉，定时加热2〈关闭〉，水质为普通水。）

测控仪具有超强记忆功能，用户只要一次设定，所有设定功能将被记忆下来，停电后不必重新设定。

3．使用方法

1）手动注水加热

将洗头车推到注水加热室，连接上电源线和进水管，然后开机。

打开水龙头，按下注水键，将开始注水。注水水位达到预设注水水位，将停止注水。

按下【加热】键，将开始加热，达到预设加热温度后，将停止加热。

2）自动上水加热

本产品可以设置两次自动注水加热时间，设备将根据您设定时时间进行上水、加热操作，这样在您需要时，设备将自动将完成注水和加热操作。

如果需调整自动上水加热时间、水位和温度，可按以下方法设置：

- 按一下【设置】键，水温和水位显示将开始闪烁，此时表示进入水温水位设置状态。每按一下【加热】键，温度将增加5℃，到达80℃后将回到30℃，如此循环。每按一下【加水】键，水位将增加一档，到达100%后，将回到50%，如此循环。水温和水位设置完成后，如果开启了自动上水时间和自动加热时间，到达指定时间时，将自动根据您设置的水位进行注水，并将水温加热到设置的温度。如果不想调整此设置值，可以直接按一下【设置】键，将进入下一项设置。

- 再按两下【设置】键，定时上水1点亮，此时表示进入第1次自动上水时间设置状态。按【加热】键时钟加1，按【加水】时钟减1，设置成24：00表示关闭自动上水功能，其他时间表示定时上水时间。

- 再按一下【设置】键，定时上水1点亮，表示进入第2次自动上水时间设置，设置方法同上。

- 再按一下【设置】键，定时加热1点亮，表示进入第1次自动加热时间设置，设置方法同上。

- 再按一下【设置】键，定时加热2点亮，表示进入第2次自动加热时间设置，设置方法同上。

3）洗头

水温加热到预定温度后，关闭电源开关，拔掉电源线，旋掉洗头车右侧的进水管。将洗头车推到护理对象床边，将洗头车下方小抽屉的脚踏开关取出，放到合适位置，然后，旋转洗头盆方向支架，将洗头盆调节到合适位置，将洗头盆头垫放入洗头盆内。（若高度不合适，可稍微旋松支架锁紧手把，将支架高度调节到合适位置后，再旋紧支架）

让护理对象平躺在床上，护理人员将护理对象的头微微抬起放在洗头盆内，病人躺好后，使用者用脚踏住脚踏开关，适度的温水即从喷头喷出，便可开始进行洗头护理。

洗头盆配有堵头，如需进行擦浴或淘洗毛巾等护理工作，可将洗头盆堵头从内侧堵住洗头盆出水口，向洗头盆内放水即可。

护理完毕后，将洗头盆、淋浴头放回原处，将脚踏开关卷起后放加小抽屉中。

注：1）洗头盆内有头垫具有缓冲头部压力的作用，以防病人感到不适。

2）2602B型洗头车自带低电压小型电源设备，洗头时不需要再连接外接电

源，方便安全。

- 每次使用前最好将污水箱的污水排空，以免使用时污水溢出污水箱。

4）排放污水

洗头车右侧有污水排污管，将洗头车推到污水排污口附近，将排污管对准排污口放下，便可将污水箱中的污出排出。

5）污水箱的清洗

洗头车使用一段时间后，洗水箱箱壁沾上会有一些污物，时间一长可能会产出一些异味，所以建议每隔一段时间后，对污水箱进行一次清理。可以在洗头车

加热到一定温度后，用沐浴头的对污水箱进行清洗。

清理方法：

- 排干净污水箱中的污水

- 给洗头车注水并加热，关闭电源和水龙头，旋掉进水管（如不用洗头车加热的温水进行清洗，跳过此步骤）

- 放下污水箱排污管，打开左侧污水箱上方的盖板，此时可以用刷子等工具对污水箱进行清洗。

6）净水箱的清理

净水箱因对水反复加热，经过一段时间后，容易产生水垢，影响加热和沐浴头喷水效果。当您发现加热时间变长或淋浴喷水不畅时，此时应打开净水箱进行检查，如水垢较多，则应对净水箱进行清理。

清理方法：

  - 关闭电源

  - 用螺丝刀旋掉右侧净水箱上方抽板的固定螺丝，打开净水箱盖板。

  - 此时可以用刷子等工具对净水箱进行清洗，去除加热棒上的水垢。

- 注意事项

  - 洗头车应避免与化学药品、腐蚀物品接近

  - 洗头车长时间不用时，应将净水箱和污水箱的水排空

  - 每次使用完后要清洗洗头盆。

  - 清洗时不得使用强溶剂，如丙酮消毒。为了避免交叉感染，每次使用过后，应对垫头的毛巾清洗消毒，建议最好一人一巾。

  - 洗头配有小型低压电源，洗头擦浴时无需外接电源，将更好的保证使用安全。严禁再外接电源，并在加热装置工作时进行洗头。

十、   常见故障及排除方法

| 故障现象 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无自检、不显示、乱显示 | 电压不足或接触不良 | 拔下电源插头检查电压，重新接入电源 |
| 液晶屏显示，20%水位和100%水位指示灯同时闪烁 | 传感器接触不良或损坏 | 更换传感器，注意红色色标相对插紧 |
| 上水缓慢或不上水 | 供水水压低或电磁阀滤网有脏物堵塞、停水或电磁阀损坏 | 清洗电磁阀滤网、检查水压 |
| 液晶显示屏上加热图案点亮，但温度不上升或不能连续上升 | 加热装置损环 | 联系厂家更换加热管 |

十一、  售后服务

- 洗头车自安装之日起，免费保修壹年，保修期外按规定收取维修费。

- 下列原因所造成的故障不在保修范围之列。

  - 未经允许，擅自拆开、改装该产品

  - 在使用、搬运过程中不慎倾倒、碰撞等造成的故障。

  - 未按要求进行合理的保养、未达到使用环境要求而造成的故障

  - 未按说明书正确使用造成的故障

- 要求提供保修服务时，请记录下产品的编号，以电话、邮件、信函、传真等形式与我公司售后服务部门联系

售后服务电话：0516-66676855