技术参数：

1.光学系统

＊1.1:整个中阶梯光学系统无任何移动部件，所有光学元件均密封于35℃恒温光室中，保证最低的检出限和优异的长期稳定性。

＊1.2:中阶梯光栅+CaF2棱镜交叉色散多色器系统，波长连续覆盖167〜785nm，无任何波长断点，焦距:0.400米，光栅刻线：94.74条/mm。

1.3：测定方式：紫外和可见区由同一狭缝，同一检测器同时测定，一次分析测定全谱覆盖。

1.4:波长校正: 采用氩的发射谱线自动进行周期性的波长校准, 保证分析波长的正确性，没有汞灯或氖灯校准的预热和耗材问题。每半年或需要的场合可采用15种元素标准混合溶液进行波长例行校核。

1.5：吹扫型光室：对189nm以下波长测定，可选择氩气或者氮气进行光路吹扫。吹扫流量：标准的光室吹扫气体流量为0.7L/Min，测定短波长谱线时，电脑控制，增加3L/min 的气体流量，所有光室吹扫气体流量均由质量流量计（MFC）控制。

1.6：分辨率：光学分辨率≤0.007nm (在As 188.980nm 处实际测量半峰宽) 。

1.7：杂散光：≤2.0mg/L（10000mg/L Ca溶液在As 188.980nm处测定）。

- 检测器

- ＊2.1:采用独特的成像匹配技术（I-MAPTM），专门设计的 CCD检测器覆盖从167-785nm整个波长范围；整个波长范围内所有元素一次测定一次读出。

- 2.2：紫外区平均量子化效率：独特的背投照射技术，使平均量子化效率≥75%，检测器表面无任何光转换化学涂膜。

- 2.3：检测器冷却：半导体制冷，－40℃，暗电流和背景噪音低。检测器充氮密封，无需气体吹扫，开机即可点火，提高分析效率，降低气体消耗。

- 2.4:防饱和溢出：针对每一个像素进行防饱和溢出保护，彻底消除谱线饱和溢出问题。

2.5：积分方式：智能化积分，同时以最佳信噪比获得高强度信号和弱信号，使高低含量元素可以同时检测。

2.6：CCD检测器采用1MHz的数据读取速度，只需0.8秒即可完成检测器上所有像素结果的读取，双面数据输出，最快的检测器读取速度，节省一半的数据处理时间。

3 射频发生系统

3.1:自激式27.12MHz固态发生器，耦合效率大于75%。

3.2:功率范围：700〜1500W，10W增量，计算机控制进行功率调节。

3.3：高效强劲的自激式固态发生器轻松应对从无机到有机各种复杂基体的样品，快速的功率反馈速度确保样品基体变化时仍然获得稳定准确的结果。

4 观测方式

＊4.1：垂直火炬双向观测方式

＊4.2:尾焰去除：专利的CCI冷锥接口，高效去除尾焰。检出限较垂直观测提高5-10倍，具有高的分析灵敏度。

4.3:冷锥接口无切割气体的消耗，降低运行成本。

4.4:观测位置调节：等离子体观测位置由计算机控制，X、Y方向可调。

5 样品导入系统

5.1：进样系统：标配双通道玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器，其它多种类型的雾化器和雾化室可选。

5.2：炬管：标配一体化炬管，快速插拔式设计，无需气体管路连接和炬管准直定位，便于安装和维护，其它多种类型的炬管可选，同时可配置中心管为陶瓷或者石英的可拆卸式炬管。

5.3:气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计（MFC）控制，软件在线调节：等离子体气：8〜20L/min，增量0.1L/min；辅助气：0〜2.0L/min，增量0.01L/min；雾化气0-1.5L/min，增量0.01L/min；补偿气（用于可选附件）：0〜2.0L/min，增量0.01L/min；

5.4：蠕动泵：3通道蠕动泵，转速0-80rpm可调，全计算机控制，具有快泵功能。

5.5：氢化物发生器能实现氢化物发生法元素和普通元素同时进样。

6、软件性能：

6.1：专家级操作软件，易学易用，可快速进行方法的开发、顺序的编辑。

6.2：计算机全自动化控制，仪器设置和参数选择可自动完成，包括气体流量、功率、点火、诊断等。具有自动安全连锁系统。

6.3:背景校正功能：包含传统的单边、双边离峰法背景校正技术，同时，具备独有的多点自动拟合法（FITTED）背景校正技术。

6.4:谱图自动解析功能：快速自动谱线拟合技术（FACT），在线校正基体谱线干扰。

6.5:多重检量限（Multical）功能：根据不同的元素含量范围选择不同的谱线，使仪器能够同时测定高低含量的元素，使仪器的动态线性范围得到扩展。

6.6：提供多种光谱分析方法：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。

6.7：重置斜率功能免除了重校标准曲线的烦琐。

6.8：数据存取：所有结果、方法和顺序可以在同一工作页面一起保存和读取；谱图、结果和标准曲线同时显示；实时图形显示光谱信号、结果和曲线谱图；快速运行过往数据的编辑。

6.9：数据输出：提供多种报告打印和数据输出格式。

6.10:详尽的中文在线帮助功能和操作、维护录像。

6.11：远程诊断功能：远程诊断—Web连接使远端的技术服务部门和应用支持部门能够对仪器实现完全远程控制和维修诊断。

6.12：符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规。

6.13：可实现快速全谱扫描，对样品中所有元素进行定性和半定量分析。

6.14：“热图”功能可根据用户需要，设定限定阈值，实现样品的快速筛选。

6.15：软件支持集成的高级采集阀（AVS4,6,7），该高级采集阀系统可以极大的提升样品通量，降低氩气消耗，延长进样系统（炬管，雾化器，雾化室，蠕动泵管）使用寿命，降低后期维护消耗。

6.16：强大的诊断软件，支持简便的仪器诊断和仪器错误提示。清晰的“仪表盘”式仪器状态显示，以及自检功能，使可能维修费用大大降低，并使仪器正常运行时间最大化。

7、仪器性能指标：

7.1： 长期稳定性：8小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线飘移修正）；

7.2：短期稳定性：RSD≤0.5%；

7.3： 预热时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于20分钟；

8、工作条件：

环境温度： 10℃-30 ℃；

环境湿度20%-80% （不冷凝）；

电源：仪器整体功率2.9kVA, 电源：15amp, 220VAC+/-10% ，50 或60Hz+/-1Hz；

通风系统：最小流量要求：2.5m3/min。

9、配置要求：

9.1主机一套：包含高频发生器、整套进样系统、分光系统、检测系统、操作软件。

9.2 配置耐高盐进样系统和耐HF进样系统各一套。

9.3 原装进口原厂冷却循环水系统一套。

9.4 另配一体化1.8mm内径石英炬管一支。

9.5 备用光路窗片、O圈一套。

9.6 无机进样备用管路一套。

9.7 原装进口500ml波长校正液一瓶。

9.8 电脑、打印机一套。

9.9 一年之内2人次培训名额