一、概述：

铂铑30-铂铑6热电偶（B型热电偶）为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm，允许偏差-0.015mm，其正极（BP）的名义化学成分为铂铑合金，其中含铑为30%，含铂为70%，负极（BN）为铂铑合金，含铑为量6%，故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃，短期最高使用温度为1800℃。

B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高，稳定性最好，测温温区宽，使用寿命长，测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中，也可短期用于真空中，但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿，因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。

B型热电偶不足之处是热电势，热电势率较小，灵敏度低，高温下机械强度下降，对污染非常敏感，贵金属材料昂贵，因而一次性投资较大。

B型热电偶实际就是分度号为B的双铂铑热电偶，它可以测量0~1800℃的介质的温度，在1300~1600℃可以长期使用。是高温测量的最佳热电偶。用于粉末冶金，烧结光亮炉，真空炉，冶炼炉及多种耐火材料、陶瓷、瓷器烧制。

二、主要技术参数：

电气出口：M20x1.5，NPT1/2

精度等级：I 、II

防护等级：IP65

偶丝直径：Φ0.5

公称压力：常压

产品执行标准：IEC584、IEC751、JB/T5582-1991

三、装配式B型热电偶外形示意图：

| 无固定装置 |
| --- |
| WRR□—130 WRR□—131 注：d为热偶直径；L为热偶总长。 |  |
| 固定螺纹装置 |
| WRR□—230 WRR□—231 注：d=热偶直径；L=热偶总长； l=插入长度；螺纹尺寸。（S=32mm；H=32mm； M0=M27×2或M33×2；d0=40mm或48mm。） |  |
| 活动法兰 |
| WRR□—330 WRR□—331 注：d为热偶直径；L为热偶总长；法兰尺寸。 |  |
| 固定法兰 |
| WRR□—430 WRR□—431 注：d=热偶直径；L=热偶总长； l=插入长度；法兰尺寸。（H=法兰厚度； DO=法兰外径；D1=螺栓孔中心距； D2=法兰密封面直径。） |  |
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 |
|  |  |  |  |  | 直径 | 总长（L）插深I |
| WRR WRR2 | B | 0-1800 | 高铝质 刚玉质 | < 150S | Φ16 Φ25 | 300*150 350*200 400*250 450*300 550*400 650*500 900*750 1150*1000 1650*1500 2150*2000 |

四、保护管直径和长度规格表：

五、工作原理：

热电偶的工作原理是：两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路，直接测温端叫测量端，接线端叫参比端。当测量和参比端存在温差时，就会在回路时产生热电流，接上显示仪表，仪表上就指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。

热电偶的热电动热势将随着测量端温度升高面增长，热电动热势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关、和热电极的长度、直径无关。

装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电太组成基本结构，或配以各安装固定装置组成。

六、型号表示：

| W | R | 规格 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R |  | 铂铑30-铂铑6 |
|  |  | P |  | 铂铑10-铂 |
|  |  | N |  | 镍铬-镍硅 |
|  |  | E |  | 镍铬-铜镍（镍铬-康铜） |
|  |  | 热 电 偶 材 料 | - | 1 | 无固定装置式 |
|  |  |  |  | 2 | 固定螺纹式 |
|  |  |  |  | 3 | 活动式法兰 |
|  |  |  |  | 4 | 固定法兰式 |
|  |  |  |  | 5 | 活动法兰角尺形式 |
|  |  |  |  | 6 | 固定螺纹锥形保护管式 |
|  |  |  |  | 安装固定形式 | 3 |  | 防水式 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 隔爆式 |
|  |  |  |  |  | 接线盒形式 | 0 |  | Φ16mm保护管 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | Φ25mm保护管（双层套管） |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Φ16mm高铝质管（单层套管） |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Φ20mm高铝质管 |
|  |  |  |  |  |  | 设计序号 | 不锈钢 |  |
| W | R | □ | - | □ | □ | □ | B |  |

七、订货需知：

1、注明热电偶型号、分度号、使用温度。

2、热电偶保护管直径、长度、材质。

3、紧固件、法兰装置，提供尺寸。

☆安装形式：一般为无固定装置，但也可以做成法兰或螺纹固定式的。

上海凯泰仪表有限公司

联系人：曾静

QQ：2355705867

手机：13916238648

邮箱：2355705867@qq.com