ZDHW-10000M高精度燃油热值检测仪操作说明

1仪器到现场后，首先打开包装，把天平放置平稳台面上，后部有个水平泡，在中间即可，如果不在，就调试天平底部调钮

2 仪器放好后，打开电源，按设定键，再按9测试，再按排水测试相对应的数字，然后打开仪器盖子，往内筒里加水，大约加38升左右，仪器后部下端有个没有拧帽的口往外流水就证明加满水了。

3新仪器要校准一下：

1氧弹挂点火丝，系上棉线（出厂时氧弹以做好示范样，以后按这个标准做就行，氧弹里用针管加10毫升水，在天平上称重一片白色药片，记下重量，然后用镊子取出，压住棉线，拧上氧弹盖子，这些一定要动作要慢点，防止药片压不住棉线等，然后充仪器（充氧仪顶部往上提然后卡住氧弹，推充氧仪开关，氧气瓶氧表气压调到2.5左右以后就不用一直在调了。大概充氧20秒左右，然后把充氧仪从氧弹上拿出。

2 提起氧弹提手，放入仪器筒中，有三个底脚支架，正好卡住氧弹，然后把提手推平至正前方。按校准键，输入称重药片的重量，再按校准就启动了，15分钟左右出结果，然后取出氧弹，用放气阀（在红色盒子里，中间有个顶针的就是）压住氧弹顶部往下压，直到把期放净就行，然后氧弹里的10毫升水倒掉（每做一个实验10毫升水就换掉）。这时的热容量结果先不管它，

然后按以上步骤重新再做个药片，结果出来后看两次热容量结果，如果不超过70就行，

然后再按以上步骤称重药片做，把氧弹放入仪器后，这时按检测键，输入药片重量，在按检测键，助燃物那输入0，然后再按检测键就启动了，结果出来后看弹筒发热量，如果是6330卡左右，就校准好仪器了

正式做油品

在天平上先称一粒胶壳，记下重量（这时的重量是胶壳的重量），然后按天平右上方的去皮键归零，然后取出胶壳，打开胶壳，用针管把有注满胶壳，然后扣上胶壳，放入天平，记下重量，这是的重量就是油品的重量，然后把胶壳取出压住棉线，充上氧气，把氧弹放入仪器，按检测键，输入油品的重量，再按检测键，输入胶壳的重量，再按检测键就启动了，结果出来后看弹筒发热量，这就是油品的热值数据

如果哪点不明白，就打13839234904咨询