采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市创伤骨科研究所的二批试点-骨质疏松性骨折的智能诊疗技术研究及平台建设（已纳入政府采购预算）医用低温、冷疗设备采购项目进行采购，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位双轴力学试验系统 | 1-1 | 原位双轴力学试验系统 | 1套 | 否 | 单一产品采购包 |
| 2 | 恒温振荡培养箱 | 2-1 | 恒温振荡培养箱 | 1台 | 否 | 单一产品采购包 |
| 3 | 高温炉 | 3-1 | 高温炉 | 1 台 | 是 | 单一产品采购包 |
| 4 | 病理扫描分析系统 | 4-1 | 病理扫描分析系统 | 1套 | 是 | 单一产品采购包 |
| 5 | 液氮低温冷冻行星式球磨机、三维振动筛分仪 | 5-1 | 液氮低温冷冻行星式球磨机 | 1台 | 否 | 非单一产品采购包核心产品 |
|  |  | 5-2 | 三维振动筛分仪 | 1台 | 否 | - |
| 6 | 旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统、单人双面超净工作台 | 6-1 | 旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统 | 1套 | 否 | 非单一产品采购包核心产品 |
|  |  | 6-2 | 单人双面超净工作台 | 1台 | 否 | - |
| 7 | 侧向免疫层析系统 | 7-1 | 侧向免疫层析系统 | 1套 | 否 | 单一产品采购包 |
| 8 | 高效低温组织存储箱 | 8-1 | 高效低温组织存储箱 | 1台 | 是 | 单一产品采购包 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：签订合同后3个月

- 采购项目（标的）交付的地点：北京市创伤骨科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.   投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，应在中国境内有售后服务机构，有能力相当的服务人员。投标人应提供有关其售后服务的信息，包括名称、建立时间、技术人员的数量、联系人和联系方式等情况，并以售后服务承诺的形式，提供招标人能在本项目下得到的有效的售后服务计划和承诺。

2.  在合同执行期和质量保证期内，投标人应在收到要求提供服务的通知后24小时内给予反馈，48小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。由于产品质量问题及在运输过程中导致的产品缺陷或劣变，由投标人负责在7个日历日内更换。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见各包采购需求

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 包装：投标产品包装及标识应执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

- 运输：

  - 运输费用（含保险金等）由投标人负担。

  - 运输过程应保证适当的保存条件，投标人须提供运输保存方法。

发货之前，投标人应提供发货日程表。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包 原位双轴力学试验系统

品目1-1原位双轴力学试验系统

一、设备主要功能及用途：

1.	可对生物软组织材料、骨及软骨、高分子材料等进行面内单/双轴的静态和动态力学测试，包括在拉伸、压缩、弯曲、循环加载状态下测试材料的力学性能；

2.	两个动作轴均为对称加载，能够使试样的中心点位置始终保持不变；

3.	具有耐腐蚀水浴系统，可实现材料在生理盐水等液体环境下的力学性能检测；

二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要规格及系统概述 |
| 1.1 | 原位双轴力学试验系统包括 |
| 1.1.1 | 最大载荷 | ≥300N |
| 1.1.2 | 载荷分辨率 | ≤0.01N |
| 1.1.3 | 最大位移 | ≥70mm |
| 1.1.4 | 位移分辨率 | ≤0.1um |
| 1.1.5 | 循环加载频率 | 0.001Hz~1Hz |
| 1.1.6 | 软件功能 | 静态拉伸、动态疲劳、多步加载、蠕变松弛 |
| 1.1.7 | 水浴系统 | 恒温37℃，耐生理盐水腐蚀，具有升降功能，聚四氟乙烯材质，可实现材料在生理盐水等液体环境下的力学性能检测 |
| 1.1.8 | 光学平台 | 蜂窝内核三层面板，高导磁镍合金不锈钢台面；固有频率3.5~6Hz，标准阻尼形式 |
| 1.1.9 | 笔记本工作站 | CPU≥2.3Hz；内存≥8G；显存≥2G 硬盘≥1T. |
| 1.1.10 | 夹具 |  |
| 1.1.10.1 | 标准拉伸夹具 | 适用于十字形试样或方形试样，最小试样尺寸≤30*30mm，耐腐蚀哈氏合金材质 |
| 1.1.10.2 | 软材料专用勾状夹具 | 适用于软组织材料，方形试样，最小试样尺寸≤30*30mm，耐腐蚀哈氏合金材质 |
| 1.1.10.3 | 微型夹具 | 适用于微型十字形试样或方形试样，最小试样尺寸≤10*10mm，耐腐蚀哈氏合金材质 |
| 1.1.10.4 | 压缩夹具 | 适用于圆柱形试样的单轴压缩试验，压盘直径15mm，带防滑纹，耐腐蚀合金材质 |
| 1.1.10.5 | 棒状夹具 | 适用于棒状试样的单轴拉伸试验，夹持直径范围3-5mm，带防滑纹，耐腐蚀合金材质 |
| 1.1.11 | 备品备件 | 夹具专用螺钉一套；备用线缆一根； |
| 1.2 | 质保期 | ≥3年 |

第二包 恒温振荡培养箱

品目2-1 恒温振荡培养箱

一、设备主要功能及用途：

应用于温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学及酶和细胞组织的研究等。

二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 电源 | AC 220V±10%,50Hz±10% |
| 2.2 | 托盘尺寸 | ≥500*350mm |
| 2.3 | 外形尺寸 | ≤750*750*1150mm |
| 2.4 | 振荡频率可调范围 | 40-300r/min |
| 2.5 | 温度分辨 | ≤0.1℃ |
| 2.6 | 定时范围 | 0.1h-999.9h |
| 2.7 | 振幅 | ≥20mm |
| 2.8 | 温控范围 | 4-65℃ |
| 2.9 | 输入功率 | ≤1500W |
| 2.10 | 内部空间可容纳50ml三角烧瓶数量 | ≥29个 |
| 2.11 | 内部空间可容纳100ml三角烧瓶数量 | ≥18个 |
| 2.12 | 内部空间可容纳250ml三角烧瓶数量 | ≥10个 |
| 2.13 | 内部空间可容纳500ml三角烧瓶数量 | ≥7个 |
| 2.14 | 内部空间可容纳1000ml三角烧瓶数量 | ≥4个 |
| 2.15 | 内部空间可容纳2000ml三角烧瓶数量 | ≥3个 |
| 2.16 | 质保期 | ≥3年 |

三、配置清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 托盘（两个） | 2 | 个 |
| 3 | 托盘架子 | 1 | 个 |

第三包 高温炉

品目3-1 高温炉

一、设备主要功能及用途：应用于电子陶瓷的烧结，催化剂、纳米材料的分析烧结等。

二、参数要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要规格及系统概述 |
| 3.1 | 高温箱式炉 |
| 3.1.1 | 具备控制器和工艺记录文件 |
| 3.1.2 | 最高温度≥1400℃ |
| 3.1.3 | 内部尺寸：≥250 x 250 x 250 mm (WxDxH) |
| 3.1.4 | 五面加热的高炉膛 |
| 3.1.5 | 安装在支撑管上的加热元件自由辐射热量 |
| 3.1.6 | 控制器安装在炉门上，可移动 |
| 3.1.7 | 炉底具备SIC底板，保护底部加热 |
| 3.1.8 | 使用不致癌的一类或二类纤维材料 |
| 3.1.9 | 炉门采用砖对砖密封结构，并经过手工磨砂 |
| 3.1.10 | 自承式拱形炉顶 |
| 3.1.11 | 炉门配备快速闭合装置 |
| 3.1.12 | 具备USB存储器，记录工艺数据 |
| 二 | 质保期≥1年 |

第四包 病理扫描分析系统

品目4-1 病理扫描分析系统

一、病理图像扫描主机：

4.1.1.全自动处理一体机结构，不接受显微镜基础上改装设备，可以实现将玻璃切片扫描成数字化病理切片文件。

4.1.2.扫描技术：使用sCMOS图像传感器扫描技术，非CCD图像传感器，切片扫描相机封装在仪器内部。

4.1.3.扫描面积： ≥25mm x 52 mm

#4.1.4.物镜：20倍物镜， 0.79＞N.A.值＞0.7。

#4.1.5.图像扫描倍数：可实现20倍 和40倍两种倍率扫描，不需要拆开仪器进行物镜更换，仪器可以自动实现不同倍率之间的变换。

4.1.6.扫描区域：自动识别和人工设定两种模式

4.1.7.可扫描切片尺寸：≥25mm×75mm，厚度0.9-1.2mm（含盖玻片）

4.1.8.扫描分辨率：

4.1.8.1 20×标准模式，≤0.48μm/pixel

4.1.8.2 40×高分辨率模式，≤0.24μm/pixel

4.1.9.扫描速度:

4.1.9.1 15mm×15mm范围、在20倍率下，扫描时间≤155秒；

4.1.9.2 在40倍率下，扫描时间≤275秒；

4.1.10．聚焦方式:自动对焦和手动设置两种模式

4.1.11.扫描主机和控制电脑间图像传输采用高速的USB传输模式。

#4.1.12.扫描的数字切片为单一文件，即一个玻璃切片对应一个数字切片文件，而非一个文件夹。

▲4.1.13.扫描软件需为中文版本。

4.1.14.多个用户可以自定义设置自己的切片扫描模式，用于分类处理各种类型切片。

4.1.15.控制电脑：

4.1.15.1 CPU：四核64位至强处理器，主频≥3.7GHz或以上性能

4.1.15.2内存≥16GB

4.1.15.3硬盘：2TB +256GB SSD

4.1.15.4独立显卡，显存≥2GB

▲4.1.15.5 显示器≥24英寸，分辨率≥1920*1200

4.1.15.6 Windows（R）7或以上64操作系统。

▲4.1.16.便携性能：可配合笔记本电脑操作扫描主机工作，通过一根高速的USB传输控制即可

二、扫描控制及浏览软件：

4.2.1.图像质量：无缝隙图像

4.2.2.图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正

4.2.3.图像显示：同一屏幕可同时显示多张图像。可以同时控制这些图像，进行同样操作

4.2.4.图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释、进行长度测量、面积测量等

4.2.5.扫描预览功能：扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号以及切片扫描的区域位置

4.2.6.切片图像可以任意角度旋转。

三、数据分析软件

4.3.1常规细胞定量分析：KI67、ER、PR、PAP、Bc1-2、HER2、EGFR和特异染色的图像均可以进行分析

4.3.2细胞核定量分析：包括阳性细胞/阴性细胞的区分检出，对阳性细胞进行强阳性、弱阳性的区分，得出的分析数据包括各类核数目、核面积、核比率等；

4.3.3细胞膜定量分析: 细胞膜自动检出，对于膜染色的区域，可以“一键式”完成膜检测，并进行面积、强度等的分析；

4.3.4细胞质定量分析: 系统可以在细胞核的基础上定位细胞质，排除非细胞位置细胞质的误判；并可以根据细胞阴阳性的不同，对相应的细胞质进行区分，分别进行阳性细胞质/阴性细胞质的面积或强度分析；

四、质保期≥3年

五、产品配置：

4.5.1.数字切片扫描主机：1台

4.5.2.扫描控制计算机:1台

4.5.3.数字切片图像浏览软件:1套

4.5.4.数字切片图像扫描软件:1套

4.5.5.图像数据分析软件:1套

第五包 液氮低温冷冻行星式球磨机、三维振动筛分仪

品目5-1液氮低温冷冻行星式球磨机

一、设备主要功能及用途：对样品进行快速和有效的研磨，可对较大粒径坚硬的样品进行粉碎和研磨。

二、技术参数

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 处理类型 | 至少包含粉碎、研磨、混合三种方式 |
| 5.1.2 | 最大进样尺寸 | ≥10 mm |
| 5.1.3 | 出样粒度范围 | 0.1-20 um |
| 5.1.4 | 最大处理容积 | ≥2000 ml |
| 5.1.5 | 球磨罐最高转速 | ≥800 r/min |
| 5.1.6 | 空间运动方式 | X轴行星式运动 |
| 5.1.7 | 功能 | 连续和间歇运行、紧急停止 、定时、 断电记忆、 过载和危险操作保护 |
| 5.1.8 | 附加功能 | LED照明 |
| 5.1.9 | 球磨罐材质及数量 | 玛瑙罐4个，氧化锆罐4个 |
| 5.1.10 | 球磨罐容积 | ≥500 ml |
| 5.1.11 | 研磨球材质及重量 | 氧化锆球≥3200g、玛瑙球≥2000g |
| 5.1.12 | 研磨方式 | 干磨 、湿磨 |
| 5.1.13 | 增加配置 | 超低温液氮冷却 |
| 5.1.14 | 有效容积 | ≥30L |
| 5.1.15 | 静态液氮日蒸发率 | ≤2% |
| 5.1.16 | 标准工作压力 | ≤0.05 Mpa |
| 5.1.17 | 最大输液量 | ≥5L/min |
| 5.1.18 | 质保期 | ≥3年 |

品目5-2 三维振动筛分仪

一、设备主要功能及用途：用于实验室中常见的筛分任务，适用于筛分 20g - 3kg 干燥样品，可实现振幅控制、间歇式筛分、定时功能，

二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 处理原理 | 高频三维抛掷运动 |
| 5.2.2 | 处理类型 | 粒径确定、分离、分级 |
| 5.2.3 | 驱动方式 | 机械驱动 |
| 5.2.4 | 最大负荷 | ≥3 kg |
| 5.2.5 | 最大级数 | ≥9层 |
| 5.2.6 | 最大筛塔质量 | ≥4 kg |
| 5.2.7 | 最大振幅 | 0.2-3 mm |
| 5.2.8 | 最大频率 | ≥3000次/分钟 |
| 5.2.9 | 筛分范围 | 20 um - 125 mm |
| 5.2.10 | 最大分析筛直径 | ≥200 mm |
| 5.2.11 | 主要功能 | 定时、振频调节、连续筛分、间歇筛分 |
| 5.2.12 | 附加功能 | 舒适型可视筛网压板 |
| 5.2.13 | 筛分方式 | 干式 |
| 5.2.14 | 质保期 | ≥3年 |

第六包 旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统、单人双面超净工作台

品目6-1旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统

一、参数要求：

#6.1.1承载架；框架304不锈钢，有≥30承载位，承载≥30个笼盒。占地≤1平方米/台,可进入洗笼机清洗。

#6.1.2笼盒内有高台隔板，上下2层式，尺寸≥380mm×560mm（正面）×260mm（L×W×H）。

6.1.3承载架上安装笼盒后，笼内异味直接排到动物房室外，满足7-15天更换笼盒周期，湿度、氨浓度满足国标。

6.1.4突发情况时，72小时内实验对象不会窒息死亡。

#6.1.5配备专用配件，将笼盒一分为二，成为60笼位，可供饲养大鼠、豚鼠、小鼠。

6.1.6笼盒采用外置水瓶，每个笼盒使用2只水瓶，每只容积≥500ml；瓶嘴304不锈钢制作

#6.1.7笼盒材料：100%聚砜，无添加回收料或废料。笼盒可以高压灭菌，寿命≥10年。

6.1.8单向气流，气流≥150立方米／小时，换气次数30-35次／小时，无回旋流和乱流。

6.1.9进风过滤器≥4个，排风过滤器≥1个

#6.1.10滤膜高效低阻，可拆卸式；过滤器可高温消毒，反复使用；过滤膜耗材可单独更换。

6.1.11过滤器上有螺丝锁紧机构；过滤器两侧有防止鼠咬和保护功能的304不锈钢滤网。

6.1.12相通区域压差≥10 帕。

6.1.13食槽： SUS304抛光不锈钢，容量≥1100毫升，有盖板

6.1.14笼盒底面积：≥1574平方厘米。

6.1.15质保期≥3年

二、配置清单

6.2.1承载架配置： 1个。

6.2.2笼盒配置包括：过滤器、食槽、盒体、盒盖、标签卡和水瓶。

6.2.3笼盒：38套。材质：聚砜。

6.2.4聚砜水瓶：2只/笼盒；；

6.2.7安装笼盒笼架尺寸:≤（1000mm）L×（991mm）W×（1981mm）H

6.2.8设备调节器：2个。

6.2.9EAV系统：1套。

6.2.10分隔器：38套

6.2.11无源状态监控仪：1台

6.2.12小鼠适用配件：76个水嘴。38个食物篮，76个取食器。

品目6-2 单人双面超净工作台

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 | 规格要求 | 单人双面，垂直送风 |
| #6.3.2 | 洁净等级 | 100级@≥0.5μm |
| 6.3.3 | 菌落数 | ≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） |
| 6.3.4 | 平均风速 | 0.25m～0.45m/s范围内≥2档可调 |
| 6.3.5 | 噪音 | ≤65dB(A) |
| 6.3.6 | 振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向） |
| 6.3.7 | 照度 | ≥300Lux |
| 6.3.8 | 电源 | AC 220V±10% 50Hz±2% |
| 6.3.9 | 最大功耗 | ≤400W |
| 6.3.10 | 过滤器效率： | 百级 |
| 6.3.11 | 高效过滤器规格及数量 | ≥860×550×50mm ,1个 |
| 6.3.12 | 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① |
| 6.3.13 | 适用人数 | 单人双面 |
| 6.3.14 | 外形尺寸 | ≤1050×700×1600㎜ |
| 6.3.15 | 工作区尺寸 | ≥850×650×500㎜ |
| 6.3.16 | 质保期 | ≥3年 |

第七包 侧向免疫层析系统

品目7-1侧向免疫层析系统

一、设备主要功能及用途：用于检测骨、软骨组织中关键细胞因子的定性和定量实验等。

二、参数要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 7.1 | 电源：AC 220V±10% 50Hz±2%，功率：≤400W |
| 7.2 | 规格：≤540*450*350 mm |
| 7.3 | 平台有效面积：≥320×140mm |
| 7.4 | 可存储程序数：≥10 |
| 7.5 | 最大划线长度：≥310 mm |
| 7.6 | 泵个数：≥3个 |
| 7.7 | 划线浓度：0.1-9.99 μl/cm |
| 7.8 | 喷金浓度：1-9.99 μl/cm |
| 7.9 | 最小划线间距：≤3 mm |
| 7.10 | 划膜笔间距调节：丝杆无极调节 |
| 7.11 | 泵容量：划线，≥500 μl；喷金，≥1000 μl |
| 7.12 | 往复速度：50-200 mm/s |
| 7.13 | 单泵划膜效率：200-300大板/小时（30cm） |
| 7.14 | 单泵喷金效率：700-900条/小时（30cm） |
| 7.15 | 溶液划线液量：0.1-9.99 μl /cm |
| 7.16 | 最低洗液排液量≤1 μl |
| 7.17 | 溶液残留量：约等于零 |
| 7.18 | 划线头定位精度：±0.1m以内 |
| 7.19 | 支持成骨细胞测试 |
| 7.20 | 支持破骨细胞测试 |
| 7.21 | 支持软骨细胞测试 |
| 二 | 质保期≥3年 |

第八包 高效低温组织存储箱

品目8-1 高效低温组织存储箱

一、设备主要功能及用途：主要用于医疗及科研，以液氮作为制冷剂，保存动物精液，器官，菌种和其它生物样本。

二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要规格及系统概述 |
| 8.1.1 | 液氮容量（L） | ≥184L |
| 8.1.2 | 配备冻存架数量 | ≥6个 |
| 8.1.3 | 每个冻存架可容纳冻存盒数量 | ≥10个 |
| 8.1.4 | 每个冻存盒可容纳2ml冻存管数量 | ≥100个 |
| 8.1.5 | 静态保存时间 | ≥185天 |
| 8.1.6 | 外部尺寸（直径×高） | ≤70×100 cm |
| 8.1.7 | 材质： | 双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料，液氮蒸发速率≤0.99升/天 |
| 8.1.8 | 安全锁： | 安全锁扣设计 |
| 8.1.9 | 冻存架存放 | 冻存架采用悬挂及隔箱设计，架子和盒子编有索引。 |
| 8.1.10 | 质保期 | ≥3年 |

三、主要配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | 主机 | 1 | 台 |
| 8.2.2 | 滑轮式小推车 | 1 | 个 |
| 8.2.3 | 冻存盒2英寸 | 60 | 个 |
| 8.2.4 | 冷冻钳 | 1 | 个 |