应用范围

GC-7800 气相色谱仪适用于固体药用硬片、药用复合硬片等各种药用包装材料的溶剂残留、溶剂纯度、氯乙烯单体、环氧乙烷的测试及分析。

主要特点

1.溶剂残留检测专业设计 2.微型计算机自动控制系统,LCD超大液晶显示屏，显示内容丰富直观 3.全中文键盘式操作，触摸式键盘方便参数设定，操作方便快捷 4.原装进口高集成电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力 5.放大电路控制，主机故障诊断 6.独有柱室跟踪升温方式，可调式全自动点火 7.恒温、程序升温双重模式 8.控温精度优于0.1℃，显示精度高达0.01℃，并同时显示各加热部位的功率耗用百分比 9.八阶线性程序升温功能,满足于多组分的样品分析 10.升温速度快、无进样死角,具有优良的毛细管分流/不分流进样器及尾吹系统 11.双气路、大体积柱室的设计,优异的扩展性 12.变频智能化后开门自动降温系统，降温速度快，实现了真正意义上的近室温操作 13.掉电保护功能,可自动记忆设定参数及抗电源突变干扰和秒表计时功能 14.超温保护功能,任一路温度超过设定温度，仪器即断电保护并报警提示 15.0℃保护功能，当任一路温度显示始终为0℃时，自动停止加热，以防该室加热导致加热体损坏，并有报警提示 16.断气保护及提示功能，可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害 17.宽范围的故障自我诊断功能，36种自诊断信息，随时显示故障原因及处理方法 18.稳定的气路系统 19.检测器单元化设计，灵敏度高、噪声低、重复性好、线性范围宽 20.专业色谱工作站软件支持，智能化数据处理，功能强大

技术指标

1. 温控指标： 柱 箱：室温上8℃－420℃ 精度±0.1℃(200℃时测) 进样器：室温上8℃－420℃ 精度±0.1℃(200℃时测) 检测器：室温上8℃－420℃ 精度±0.1℃(200℃时测) 最多六路控温：适用于加装转化炉等多路控温需求 2. 柱温箱参数： 控温精度：室温上8℃－399℃ 精度±0.1℃ 柱温箱体积：280mm×280mm×250mm 程序升温阶数：八阶。 程序升温速率：1℃－50℃ 各阶恒温保持时间：0－300min（1min增量） 自动后开门设计，确保快速降温 大功率、低噪音的旋转风扇，确保温度的均匀性 3. 稳定的双气路系统: 载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计 精确的刻度式气路控制阀件，具有高重现性和高稳定性 4. 多种进样方式可选： 填充柱柱头进样 填充柱气化进样 毛细管分流/不分流进样：背压阀控制技术，线性分流 六通阀气体进样 在线进样：无人看管的情况下24小时连续进样（专利技术） 5. 氢火焰离子化检测器（FID）： 圆筒型收集极结构设计，石英喷嘴，响应极高 检测限：≤8×10-12g／s（正十六烷/异辛烷） 基线噪声：≤0.02 基线漂移：≤0.15 线性：≥106 可调式自动点火 稳定时间：二十分钟

执行标准

YBB20162012、YBB20172012、YBB20182012、YBB20252012、YBB20262012、YBB20272012

产品配置

标准配置：气相色谱仪主机、氢火焰离子检测器、专用溶剂残留色谱柱、色谱工作站 选 配 件：自动顶空进样装置、空气发生器、氢气发生器、氮气发生器 备 注：气源（高纯氮气、高纯氢气、干燥无油空气）、分析纯试剂、电脑用户自备

# Text boxes

产品名称：气相色谱仪

产品型号：GC7800

咨询电话：0531-87031169