产品简介

ＸＤ系列微电脑移相器作为传统感应移相器的更新换代产品，是电力部门、电工仪表行业、大型电力用户、科研院所和高、中等院校等一切需要相位调节的部门之理想的精密移相电源，它能平滑无级地实现电流对电流、电压对电压、电流对电压的移相。其中，XD1120型微电脑移相器可以方便地实现两路电路间的精密移相。

XD1120型微电脑移相器有两个输出通道（A路和B路）四个输出量，即ＵA、ＩA和ＵB、ＩB。用户可通过键盘选择四种输出组合（ＵA对ＵB、ＵA对ＩB、ＩA对ＵB以及ＩA对ＩB）之一进行移相输出。

主要用途

本产品主要用于继电保护装置测试、励磁调节器测试、电度表测试、功率因数自动补偿器测试以及相位表测试等众多领域。

本仪器特点

* 本仪器设有多套跟踪系统，能自动跟踪每相电压、电流以及移相角的设定值，使输出不受接入负载的影响。

* 能方便地实现两路电路间的精密移相；

* 移相角度稳定，移相范围大，可重复做正向或逆向任意角度连续移相；

* 移相精度高，单步移相0.1°,稳定无漂移；

* 移相操作全部采用键盘操作，并具有以下三种移相方式：

① 预置快速移相（大跨度快速移相）

② 连续移相

③ 单步移相（微调移相）

* 输出波形好（DDS合成）, 不受工作电压波形畸变的影响；

* 对电流、电压幅值、移相角，频率在输出范围内可实现自动渐变式输出，方便参数的搜索；

* 设有防外部过载及短路的快速自动保护装置；保护本仪器不会因使用不当而烧毁。

技术指标

*  输出电压：ＵA、ＵB，1V~260V /相(恒压)；

*．输出电流：ＩA、ＩB，0.1A~10A /相（恒流）；

*  输出波形：正弦波；

*  输出频率： 45.0Hz~350.0Hz(误差≤±0.2Hz)；

*  电流输出功率: 20VA/相；

*  电压输出功率: 25VA/相；

*  移相范围：±360°

*  移相误差：≤±0.3°

*  移相方式及速度：

⑴ 正向或逆向连续移相: 25°/S

⑵ 正向或逆向单步移相: 每步0.1°

⑶ 预置任意角设置移相：大跨度快速移相。

*  显示分辨率：

移相角：0.1°；

电压值：0.1V；

电流值：0.01A；

频率值：0.1Hz。

*  允许最大负载：

电压端：≥2.2KΩ（220V输出时）;

电流端：≤0.5Ω （6A输出时）

*  工作电源: 单  相 220V±10％  50Hz

*  外形尺寸: 400×330×130 mm3

*  重量：10Kg。