配药柜的操作方法及维护

工作环境：

  - 仅适用于室内；

  - 环境温度：15℃～35℃；

  - 相对湿度：≤75%；

  - 大气压力范围：70kPa～106kPa；

  - 电源：AC 220±22V, 50Hz；有良好的接地；

# 注意事项

1、 化疗药物配药柜为重要的实验室安全设备，为确保安全和正常使用，请仔细阅读使用说明及注意事项，并参加适当的实验室安全和技能培训；

2、使用前，请先阅读说明书。

3、请保留本说明书作为日后参考。

4、所有不当使用或自行更改产品结构而导致损坏，本公司将不负任何责任。

5、设备应避免放置在人员流动频繁的门/窗附近或走廊。

6、电源插座有良好的接地。

7、更换日光灯紫外灯时请关闭电源并拔下插头。

8、经包装后的柜体应储存在不大于40℃，相对湿度不超过85%，无腐蚀性气体和通风良好的环境内。

9、化疗药物配药柜透视窗采用防爆钢化玻璃制作而成，为保持视窗清洁，应经常使用湿润软布擦拭并远离HF酸等；

10、化疗药物配药柜应根据使用情况定期清洁；

11、化疗药物配药柜风道、风机等应有专人定期清洁保养、维护；

12、在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备，大型实验设备要有充足的空间，不应影响空气的流动。

13、在设备使用过程中，不要将软质、细微的物品（例如：软纸巾）放在台面上，以免其被吸入口吸进负压风道和风机中，影响装备运行；

1、安装位置

化疗药物配药柜安装位置应该避免面向道路及人员通过频繁的场地，避免堵塞窗户及通风采光不利的地方，避免遮挡出入口影响门的开关的地方，避免对置和放置在拐角墙壁处。

2、安装前预处理

- 仔细检察包装箱的外面及其损伤情况；

- 如果设备是在寒冷的天气运输，在把它运到使用的地点之前，应当把它放置于加热接收区域24小时。

- 在拆除包装箱之前，把整个设备移动到离需要使用的地点尽可能近的位置。

3、装配

- 清除内部的包装材料，清空所有的碎片等；

任何残留的碎片都有可能对风机造成损害。

- 仔细检查化疗药物配药柜内部和外部在运输过程中的损坏情况，并检查在工作区所有硬件的松动情况。；

在任何情况下都不要把手放入排风风机内。

4、检查和调试

试运行化疗药物配药柜的各项功能，确保各项功能正常使用，柜体内无异响，排风管道畅通，排风风机运转正常。

操作方法顺序：机器通电，接通电源后，按下电源控制键(2秒)机器进入正常待机状态

然后按下风机键启动风机，在前窗面板关闭状态下运行十分钟左右。开启照明灯，向上开启面板，建议面板提升高度不超过20cm。15cm左右最佳。人员佩戴实验手套就可以进行配药操作了。

我公司设备出厂已经调试好风机最佳角度及排风量，建议用户不需要另外进行调节。

操作完毕后可关闭操作面板，可滑动面板玻璃直接取药。开启紫外线灯灭菌时需要关闭风机，照明灯和面板。操作过程中不要同时使用照明灯及紫外线灯！

济南深蓝方舟实验仪器有限公司