| 包号 | 仪器设备名称（含型号） | 数量 | 单价 （万元/个） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气/颗粒物综合采样器 | 3 |  |  |
| 2 | 智能烟尘采样仪 | 2 |  |  |
| 3 | 智能大流量TSP/PM10采样器 | 1 |  |  |
| 4 | 空气/24小时恒自动连续采样器 | 3 |  |  |
| 5 | 便携式电源 | 5 |  |  |
| 6 | 线盘 | 5 |  |  |
| 7 | 高速离心机 | 1 |  |  |
| 8 | 进口真空泵 | 1 |  |  |
| 合计 | 21 | —— |  |

2、技术参数要求

2.1空气/颗粒物综合采样器

2.1.1适 用 范 围

本仪器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体；采用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。可中流量采集空气中的TSP、PM10，小流量采集空气中的SO2、NOX等，是集大气即时采样、TSP采样、PM10采样三功能于一体的采样器。

2.1.2技 术 特 点

◆ 一机两用，可采集粉尘/气体样品
◆ 气体采样采用进口电机，无刷容积式旋片泵
◆ 可单独或同时采集气体污染物和TSP/PM10样品
◆ 自动闭环控制采样泵恒流采样 
◆ 具有实时时钟，可设定时采样，等间隔多次采样
◆ 故障自动保护 
◆ 自动修正温度/压力，标况数据直读 
◆ 重量轻，携带方便 
◆ 停电再来电时自动恢复采样 
◆ OLED宽温型显示屏，显示中文操作菜单，低照度/低温下正常工作 
◆ 大容量采样数据存储打印，微机通信 
◆ 自动测量大气压 
◆ 清晰的流量及辅助照明设计，准确设定和读取流量
◆ 有直流电源接口，可外接电池单独进行气体污染物采样
◆ TSP/PM10采样头采用金属铝合金，抗静电吸附

2.1.3主 要 指 标

◆ 粉尘采样流量：(60～120)L/min，准确度：优于±2.5%

◆ 大气采样流量：(0.1～1.0)L/min，准确度：优于±2.5%

2.2智能烟尘采样仪

2.2.1适 用 范 围

本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物，应用定电位电解法定性定量测定有害气体，可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。可测烟气动压、烟气静压、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。

2.2.2技 术 特 点

◆ 视角可调显示屏

◆ 先进可靠的SMT工艺数字板
◆ 可调速容积式旋片泵
◆ 一体化电化学传感器模块
◆ 带有净滤器的高精度电子流量计
◆ 独特的取样手柄

◆ 双气室干燥缓冲瓶
◆ 原创的嵌入式软件

◆ 大流量高负压长寿命抽气泵，终身质保
◆ 交直流两用，无供电场合照常运行 
◆＊ 机内配置七组份气体接口，现场更换传感器免标定
◆ 传感器温度/线性补偿，无吸附气路管道 
◆ 烟气恒流抽气，使测定值更稳定 
◆ 自动修正温度/压力，标况数据直读 
◆ 软件标定计量周检精度 
◆ 多级光电隔离技术，抗静电干扰能力强 
◆ 故障自动检测、断电自动保护 
◆ 具防尘倒吸功能 
◆ 一机多用，可测烟尘、烟气、油烟或沥青烟 
◆ 大容量数据存储打印，微机通讯
◆ 双CPU容错结构 
◆ 软件参数标定 
◆ 用户密码保护

2.2.3主 要 指 标

| 主要参数 | 参数范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 采样流量 | (5～80)L/min | 优于±2.5% |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 优于±2.0% |
| 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 优于±4.0% |
| 流量计前压力 | (-30～0)kPa | 优于±2.5% |
| 流量计前温度 | (-30～150)℃ | 优于±1.5% |
| 烟气温度 | (0～500)℃ 可扩展 | 优于±3.0℃ |
| 含湿量(可选) | (0～60)% | 优于±1.5% |
| O2 (可选) | (0～25/30*)% | 示值误差：优于±5.0% 重复性：≤2.0% 响应时间：≤90s 稳定性：1小时内示值变化≤5.0% |
| SO2(可选) | (0～5700/14000*)mg/m3 |  |
| NO (可选) | (0～1300/6700*)mg/m3 |  |
| NO2(可选) | (0～200/2000*)mg/m3 |  |
| CO (可选) | (0～5000/25000*)mg/m3 |  |
| H2S(可选) | (0～300/1500*)mg/m3 |  |
| CO2(可选) | (0～5)% |  |
| 等速吸引流速 | (5～45)m/s | 优于±5.0% |
| 采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时，流量≥50L/min |
| 外形尺寸 | (400×140×320)mm |
| 整机重量 | 约10.0kg |
| 功 耗 | ＜100W |
| 工作条件 | 温度(-20～50)℃ 相对湿度≤90% 大气压(86～106)kPa |
| 电 源 | AC220V±10%，50Hz或DC12V |
| 注: *表示气体的过载范围 |

2.3智能大流量TSP/PM10采样器

2.3.1适用范围

本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。可大流量采集空气中的TSP、PM10

2.3.2技术特点

采用国际先进VFD屏，显示中文操作菜单，可超低温工作
◆ 自动修正温度/压力，标况数据直读 
◆ 采样数据自动记忆 
◆ 软件参数标定 
◆ TSP/PM10一机两用 
◆ 故障自动保护 
◆ 用户密码保护 
◆ 具有实时时钟，可设定时采样，等间隔多次采样 
◆ 停电再来电时自动恢复采样
◆ 可测大气压，标况采样数据

| 主要参数 | 参数范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 采样流量 | 1.05m3/min | 优于±2.5% |
| 流量范围 | (0.8～1.3)m3/min | -- |
| 滤膜有效面积 | 230×180(mm) |
| 即时采样时间 | 99小时内任意设置 | 优于±0.2% |
| 大气压（可选） | (70～130)℃ | 优于±4.0% |
| 计前温度 | (-30～99)℃ | 优于±2.5% |
| 最大采样体积 | 99999.99m3 |
| 外形尺寸 | (525×440×1330)mm |
| 仪器噪音 | ≤65dB(A) |
| 电 源 | AC220V±10%,50Hz |
| 切割特性 | PM10:da50=10±0.5μm δg≤1.5 |

2.3.3  主 要 指 标

|  | 本仪器应用溶液吸收法采集环境环境大气、室 内空气中的各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规监测。 较2021增加了两路即时大气采样，实现一机四路采样。 |
| --- | --- |
| 执 行 标 准 | HBC 5-2001 《24小时恒温自动连续环境空气采样器》 JJC 956-2000 《大气采样器》 HBC 2-2001 《环境空气采样器》 |
| 技 术 特 点 | ◆ 国内独家，主机、采样泵一体化便携式设计 ◆ 采用进口电机，无刷容积式旋片泵，可长期连续工作 ◆ 停电再来电时自动恢复采样 ◆ 微控制器控制恒流采样 ◆ 体积小，携带方便 ◆ 四路采样，可分路选择采样状态 ◆ 采用电子制冷/加热，温控精度高 ◆ 软件参数标定计量周检精度 ◆ 自动修正温度/压力，标况数据直读 ◆ 采样数据自动存储打印，微机通信 ◆ 用户密码保护 ◆ OLED宽温型显示屏，显示中文操作菜单，低照度/低温下正常工作 ◆ 可测量大气压，标况采样数据 ◆ 高效的气路过滤去湿保护装置 ◆ 清晰的流量计辅助照明功能，准确设定和读取流量 |
| 主 要 指 标 | 主要参数 参数范围 准确度 双路恒流采样流量 0.20L/min 优于±2.0% 双路大气采样流量 (0.1～1.0)L/min 优于±5.0% 定时开机 24小时制 采样时间 99小时内任意设置 优于±0.2% 间隔时间 99小时内任意设置 - 采样次数 1～99 计前温度 (70～130)kPa 优于±4.0% 计前温度 (-30～99)℃ 优于±2.5% 温度控制 (15～30)℃ 优于2.0% 最大采样体积 9999.99L - 仪器噪音 ≤55dB(A) 外型尺寸 (185×270×500)mm 工作电源 AC220V±10%,50Hz或DC12V 整机重量 约7.5kg 功 耗 < 80W |

2.4、空气/24小时恒自动连续采样器

2.4.1适 用 范 围

本仪器应用溶液吸收法采集环境环境大气、室内空气中的各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规监测。实现一机四路采样。

2.4.2技 术 特 点

◆ 国内独家，主机、采样泵一体化便携式设计
◆ 采用进口电机，无刷容积式旋片泵，可长期连续工作
◆ 停电再来电时自动恢复采样 
◆ 微控制器控制恒流采样
◆ 体积小，携带方便
◆ 四路采样，可分路选择采样状态 
◆ 采用电子制冷/加热，温控精度高 
◆ 软件参数标定计量周检精度 
◆ 自动修正温度/压力，标况数据直读 
◆ 采样数据自动存储打印，微机通信 
◆ 用户密码保护 
◆ OLED宽温型显示屏，显示中文操作菜单，低照度/低温下正常工作
◆ 可测量大气压，标况采样数据
◆ 高效的气路过滤去湿保护装置 
◆ 清晰的流量计辅助照明功能，准确设定和读取流量

2.4.3 主 要 指 标

| 主要参数 | 参数范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 双路恒流采样流量 | 0.20L/min | 优于±2.0% |
| 双路大气采样流量 | (0.1～1.0)L/min | 优于±5.0% |
| 定时开机 | 24小时制 |
| 采样时间 | 99小时内任意设置 | 优于±0.2% |
| 间隔时间 | 99小时内任意设置 | - |
| 采样次数 | 1～99 |
| 计前温度 | (70～130)kPa | 优于±4.0% |
| 计前温度 | (-30～99)℃ | 优于±2.5% |
| 温度控制 | (15～30)℃ | 优于2.0% |
| 最大采样体积 | 9999.99L | - |
| 仪器噪音 | ≤55dB(A) |
| 外型尺寸 | (185×270×500)mm |
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz或DC12V |
| 整机重量 | 约7.5kg |
| 功 耗 | < 80W |

2.5、便携式外置可充移动电源

2.5.1适用范围

能够独立的提供交流输出和直流输出，可为各种交流用电器(如光纤熔接机、OTDR、电视机、VCD、电动工具等）或12V直流用电器提供电源；同时它具有照明功能，在需要时还能够启动车辆, 能够在无电地区为用户提供有力的保障；多功能电源使用简便、运行安静，无任何污染。

2.5.2技术指标

◆技术指标：
◆直流部分：
内置电瓶类型：密封、AGM铅酸电瓶；
电池电压：12 V；
电池容量：17（20） Ah；
直流插座最大输出电流：12 A；
过载保护器额定电流：12 A(内置，自动恢复)；
内置莹光灯(可替换)：两个4W灯泡；
启动电缆：一米长；
◆交流部分：
输出功率持续/十分钟/瞬间：230 / 250 / 500 W；
输出电压：220 ±10V；
输出频率：50Hz ±2Hz；
输出波型：修正正弦波；
无负载损耗：< 0.2A；
输入电压范围：10.0 - 15.0 Vdc；
报警电压/关闭电压：10.7 / 10.0Vdc；
过载/过温：自动关闭；
输出短路保护：自动关闭；
操作温度范围：0 - 40℃；
充电系统及其它：
交流充电器最大充电电流：500 mA；
峰值充电电压(典型)：14.5 Vdc；
浮充充电电压：12.9 Vdc；
浮充电流：1 mA；
直流充电最大电流：3 A；
重量：8.2 kg；
颜色：灰色、黄色；
外观尺寸：31.7 x 13.0 x 30.0 cm。

2.5.3配置清单：
主机一台；
交流充电器一个；
背带一条；
直流充电电缆一条；
汽车启动电缆线一条；
附件包一个。

2.6、公牛线盘：

2.6.1要求：16A,30米

2.6.2产品功能：

◆零火双断开关：同时切断零火双路，完全避免零火倒置，有效地切断电源，保护您和您的设备安全。

◆热感应过载保护：当使用的电器超过转换器的额定电流时，过载保护器在极短时间内就能感应并自动切断电源。当解除过流故障后，按下过载保护器的恢复按钮，即可正常使用。

◆儿童安全保护门：保护门能防止异物掉入插座，防止儿童意外插入异物而触电，防止插头单极插入，最大可能的减少由此引发的触电、短路事故。同时下压保护门顺利开启，单独下压不能开启保护门。

◆防火阻燃材料特性：塑料部件全部采用阻燃工程塑料、阻燃级别达到UL94V-0标准，具有优良的电绝缘性能，更少安全隐患。

◆高导电率铜片（镀镍处理， 防铜锈，发热更小）

◆优化铜片结构（寿命更长，插拔次数5000次以上）

◆进口工程塑料（防火，耐高温，抗振抗摔）

◆超标准电源导线（不会异常发热，使用更安全）

2.7、高速离心机

2.7.1适用范围

适用于化验室液体样品制备，要求1.  微机控制，触摸面板，数字显示；2.  无刷直流电机，免维护，无污染；3.  电子门锁，保证操作安全；4.  可适配多种转子

2.7.2技术参数

◆最高转速：18000r/min

◆最大相对离心力：21500×g

◆最大容量：300ml

◆转速精度：±50r/min

◆定时范围：0-99min

◆电源：AC 220V 50Hz 18A

◆整机噪声：≤65dB

◆可配置多种不同型号转子，至少要求配置：容量10×5ml和6×50ml两种。

2.8、无油真空泵

2.8.1技术要求

等温压缩，无污染，在工作腔内无需润滑，因而绝对无油，可处理几乎所有的气体和蒸汽，可处理少量的夹带液体，易维护，高可靠性，低噪音，几乎无振动，轴不接触介质，气蚀保护作为标准配置