真  空  干  燥  箱

（微电脑控制带定时）

使

用

说

明

书

北京北方利辉试验仪器设备有限公司

地址：北京市大兴工业区滨河街27号

电话：010-81282620  传真：010-81282329  邮编：102600

技术服务：400-688-6091   网址：http://www.bjlihui.com

目      录

- 示意图……………………………………………………………2

- 适用范围…………………………………………………………3

- 技术指标…………………………………………………………3

- 结构及工作原理…………………………………………………4

- 温度控制器操作方法……………………………………………4

- 使用方法…………………………………………………………8

- 注意事项…………………………………………………………10

- 故障处理…………………………………………………………11

- 装箱单……………………………………………………………12

二、适用范围

供厂矿企业、大专院校、科研及各类实验室等在真空条件下对物品进行干燥、加热处理。在真空条件下对物品进行加温干燥具有以下几个优点：

- 可降低干燥温度（压力低、温度低）。

- 避免一些物品加温氧化，无尘粒破坏。

- 避免加温空气杀死生物细胞。

三、技术指标

| 型 号 | 6021 | 6020 | 6030A | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6051 | 6090 | 6210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50Hz |
| 控温范围 | RT+10～200℃ | RT+10～250℃ | RT+10～65℃ | RT+10～250℃ | RT+10～200℃ | RT+10～250℃ |
| 恒温 波动度 | ±1.0℃ |
| 真空度 | ≤133Pa |
| 额定功率(W) | 400 | 450 | 300 | 600 | 1450 | 1400 | 2200 |
| 内胆尺寸 (mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 410×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
| 外形尺寸 (mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 610×680×1460 | 730×820×1680 |
| 搁板(Pcs) | 1 | 2/3 | 2 独立控温 | 3 独立控温 |
| 内胆材质 | 冷轧板 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti) | 冷轧板 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |
| 外包装尺寸（mm） | 670×530×600 | 730×610×650 | 820×670×700 | 830×760×1530 | 840×910×1880 |
| 净重（kg） | 35 | 50 | 65 | 150 | 200 |
| 毛重（kg） | 45 | 60 | 100 | 205 | 260 |

表中技术参数均在环境温度25℃，相对湿度不大于85%，真空度不小于0.1Mpa的条件下，用精确度为±0.1℃的水银温度计测得，温度计的水银头必须与箱内搁板表面接触良好。

四、结构及工作原理

DZF－6000系列真空干燥箱除6090，6210型为立式，其余均为台式结构。真空箱由箱体、内胆，抽真空系统及控温系统等四部分组成。

箱体采用优质薄板制成，表面喷塑处理，色彩鲜艳。内胆由一般镀锌钢板或不锈钢钢板制成。内腔形状为半圆弧内角的方形。内外箱间充填超细玻璃棉作隔热材料；箱门中间采用双层玻璃的结构，便于观察箱内被干燥处理物品；在箱门内侧装有一块加厚钢化玻璃，同时采用长柱形门扣，这样利用调节门扣和钢化玻璃的间距，使箱门在关上后能紧压橡胶密封圈，以保证抽真空度时不漏气。(注意：橡胶密封圈不耐油！)抽真空系统由真空泵、真空表及真空阀（6090，6210型用电磁阀代替真空阀）、放气阀等组成。根据用户的需求，可增配干燥过滤罐（器）或进气阀等，6090型和6210型随机附赠真空泵其他型号真空箱的真空泵属选配件。（用户自配真空泵的抽气速率指标不能小于2L/S）控温系统由传感器（Pt100铂电阻）、控温仪、加热器等组成，当控温仪接受传感器输出电阻信号（0℃时为100Ω，0.3Ω/℃）后，在PV屏显示工作室内测量实际温度，当输入信号小于设定值时，功率管（双向可控硅）导通，使加热器获得足够的电功率产生热量。反之，功率管无电功率输出加热器不加热。温控仪具有PID调节输出特性，电功率输出大小可调，测量温度的误差校正，定时控制等功能及超温有灯光及自动切断的安全偏差报警功能。本系列产品除6030B、6050B型采用内胆捆绑加热外，其他型号的加热器均安装在搁板内，其中6090、6210型各层搁板的温度单独由二个和三个控温仪控制。

五、温度控制器操作方

- 面板说明

①　PV显示屏        ②　SV显示屏

③　指示灯

①       RUN  - 运行指示

②       HEAT - 加热指示

③       ALM  - 报警指示

④　功能键           ⑤　移位键

⑥　减键             ⑦　加键

④     ⑤     ⑥     ⑦

- 各功能的调出顺序

- 使用说明

- 温度设置

  - 在正常工作状态下，按一下SET键，进入温度设定状态，此时PV显示屏显示SP，SV显示屏第一位闪烁；

  - 按移位键将闪烁位移至所需设定位；

  - 按减键或者加键将数字调至所需值；

  - 按两下SET键，仪表恢复到正常工作状态，温度设置完成，仪表按新的设定值运行。

- 定时功能

  - 在正常工作状态下，按两下SET键，进入定时设定状态，此时PV显示屏显示ST，SV显示屏显示0，并闪烁；

  - 按移位键将闪烁位移至所需设定位；

  - 按减键或者加键将数字调至所需值；

  - 按一下SET键，仪表进入定时运行状态，此时运行指示灯闪烁；

  - 定时功能为倒计时运行，在定时运行状态下，按一下移位键，SV显示屏显示定时剩余时间；

  - 定时剩余时间归零，仪表进入定时结束状态，此时SV显示屏显示End,并闪烁，同时除风速指示灯以外的所有指示灯均熄灭；

  - 在定时结束状态下，按一下SET键，仪表恢复到正常工作状态。

  - 在定时结束状态下，由于仪表温度控制部分停止工作，PV显示屏显示的测量值会下降到环境温度，此为正常现象。

  - 如果无需使用定时功能，请务必将定时时间设置为零。

  - 定时功能运行过程中，如发生意外断电，重新上电后，定时剩余时间自动归零。

  - 本设备的定时范围：1～9999分钟或1～9999小时。（请定货时注明！）

- 自整定功能

如果温度控制过程中，出现较大的温度过冲，或较大的温度波动时，请按下列操作启动自整定功能

  - 关闭电源开关，打开箱门，使设备自然冷却至环境温度；

  - 关闭箱门，打开电源开关，将温度设至为常用温度值；

  - 按照控制参数调整方法，将自整定参数调整为1；

  - 在正常工作状态下，按住减键5秒钟，即进入自整定状态，此时PV显示屏显示ATU,并闪烁；

  - 自整定结束后，仪表自动恢复到正常工作状态。

  - 在自整定状态下，按任何键均无效。

- 控制参数调整方法

  - 同时按下加键和SET键，PV显示屏显示LCK；

  - 按加键，使SV显示屏显示为7；

  - 再按SET键，使PV显示屏显示需要调整的控制参数的提示符；

  - 按加键或减键，使SV显示屏显示为该控制参数所需要的值，所有控制参数可以一次调整完毕；

  - 再按SET键5秒钟以上，回到正常工作状态；此时温度控制器执行新修改的参数。

注：控制参数调整过程中，若无键按下30秒，仪表自动恢复到正常工作状态，但所改变的数据视为无效。

由于产品出厂前都经过严格地测试，一般不要进行修正。但是，在第一次开机；产品使用一段时间；使用环境恶劣；使用的环境温度与生产制造时的环境温度不一致；使用控制温度前后值改变时等等情况下，可通过修整功能参数从而达到出厂标准。

- 测量温度与箱内实际温度的误差修正方法

  - 将水银温度计（0.1℃精度的水银温度计）放入工作室内，水银端应置于室内几何中心位置；水银温度计的读数即为实际温度。

  - 开机，当设备运行至恒温状态（1～2小时左右），比较实际温度与PV显示屏显示温度的差值，其差（实际温度-PV显示值）即是测量值修正参数SC需要修改的值，即：

SC=原始SC值+（实际温度-PV显示值）

  - 根据上式计算SC值输入即可。

- 控制参数表

| 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一 块 搁 板 | 第二块 搁 板 | 第三块 搁 板 |
| / AL1 | 偏差报警 | -99.9～999.9 | 当温度超过SP+AL1值时， ALM灯亮，蜂鸣器响，切断加热电源 |  |  |  |
| / SC | 测量值修正 | -99.9～100.0 | 测量箱内实际温度与PV显示温度比较， 以修正显示误差 |  |  |  |
| / ATU | 自整定 | 0 / 1 | 0：OFF，1：ON。 可自整定出一组的PID参数。 |  |  |  |
| / P | 比例带 | 0～100.0 | 加热比例控制， 可提高系统控制精度，清除静差。 |  |  |  |
| I / | 积分时间 | 1～4320 | 积分作用时间常数 |  |  |  |
| / d | 微分时间 | 0～1200 | 微分作用时间常数，一般d取(1/4)倍I。 |  |  |  |
| / T | 加热周期 | 1～60 | 可控硅输出一般为2～3秒，对剩余功率大 的设备将T调大可减小PID控制的静差。 |  |  |  |

| 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一 块 搁 板 | 第二块 搁 板 | 第三块 搁 板 |
| / HL | 斜率 | 0.500～1.500 | 保证整个量程控温精度的一致 |  |  |  |
| OUTˉ | 输出功率 | 0～100 | 可调整加热器的输出功率 |  |  |  |

产品出厂前都经过严格地测试，当干燥箱技术指标符合要求，工作正常情况下，一般不要进行修正。

六、使用方法

- 使用环境要求:

    - 温度：  5～40℃

    - 相对湿度：≤85％RH

    - 电源电压：  AC220V±10％  50Hz

    - 周围无强烈震动及腐蚀性气体影响

- 抽真空调试:

    - 将箱门关上并将门拉手旋紧到位，关闭放气阀(使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°),开启真空阀(由逆时针旋转90°)，第一次使用可能真空阀开关较紧，可用力旋转。

    - 用随机配件真空连接管(内径:Φ16mm壁厚:10mm)将真空干燥箱抽气管(外径:Φ16mm)和真空泵(2XZ-2型，进气口外径Φ16mm)连接牢固(6090及6210型已连接好)。接通真空泵电源，开始抽气，当真空表指示值达到-0.1Mpa时，先关闭真空阀后关闭真空泵电源，以防止真空泵机油倒流到工作室内，(6090及6210型无真空阀，可直接关闭面板上真空泵电源)此时箱内处于真空状态。

- 真空箱调试:

在真空度调试完毕后,可作如下操作:

- 打开真空箱电源,此时电源指示灯应亮(6090及6210型应再分别打开控温仪开关)控温仪通电自检,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。温度控制器上RUN及HEAT等灯应亮,表示仪表进入加温的工作状态。

- 修改设定温度

- 按一下控温仪的功能键(SET);PV屏显示SP字符后,可用    、   键进行设定温度的修改(6090与6210型对2及3个仪表应分别设定修改，以下类同)。

- 修改完毕后，再按一下SET键,PV屏显示ST字符，设定定时时间。

如不使用定时功能,则仍然让其ST=0

- 再按一下SET键,使PV屏显示工作室温度,SV屏显示新的设定温度。仪表RUN及HEAT灯亮,此时仪表重新进入加温的工作状态。

- 当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度，有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待1~2h后工作室进入恒温状态，物品进入干燥阶段。

- 所需温度较低时，可采用二次设定方式，如所需工作温度70℃，第一次先设定60℃，等温度过冲开始回落后，再第二次设定70℃，这样可降低甚至杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

- 当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。

- 若工作室内干燥物的湿度较大，产生的水气会影响真空泵的性能，建议在干燥箱和真空泵之间，串入一个“干燥/过滤器”。本公司能按需配一个外形尺寸为Φ120×300mm，接口外径Φ16的干燥器。

- 若在干燥物品的过程中，需要加入氮气等惰性气体，应在合同中注明，增配一个进气阀。

注意：

- 若真空泵正常且符合技术要求,不能抽真空,则打开箱门使用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。

- 此真空干燥箱不能作为电热干燥箱使用,因工作室不在真空状态,测量温度与工作室内实际温度误差极大 。

七、注意事项

- 真空箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

- 真空箱应在相对湿度≤85%RH，周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。

- 真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理，不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。

- 真空泵不能长时期工作，因此当真空度达到干燥物品要求时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，待真空度小于干燥物品要求时，再打开真空阀及真空泵电源，继续抽真空，这样可延长真空泵使用寿命。

- 干燥的物品如潮湿，则在真空箱与真空泵之间最好加入过滤器，防止潮湿气体进入真空泵，造成真空泵故障。

- 干燥的物品如干燥后改变为重量轻，体积小（为小颗粒状），应在工作室内抽真空口加隔阻网，以防干燥物吸入而损坏真空泵（或电磁阀）。

- 真空箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时，会产生慢漏气现象（除6050、6050B、6051、6053外），此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座，调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。

- 放气阀橡皮塞若旋转困难，可在内涂上适量油脂润滑。（如凡士林）

- 除维修外，不能拆开左侧箱体盖（6090及6210型除外）以免损坏电器控制系统。

- 真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭，应用松软棉布擦拭。

- 若真空箱长期不用，将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂，以防腐蚀，并套上塑料薄膜防尘罩，放置于干燥的室内，以免电器元件受潮损坏，影响使用。

- 使用中出现异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

八、故障处理

| 故障现象 | 原因推测 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无电源 | 外电源插座无电 | 检查线路是否跳闸，插座是否好 |
|  | 电源线插头未插好或断线 | 重插或修复电源线 |
|  | 熔断丝管未装或断 | 检查真空箱内线路无短路，更熔断丝管（仪表电源变压器短路，加热器短路，接地短路均造成保险丝烧断）。 |
| 仪表PV屏显示“□ □ □ □” | 温度传感器Pt100坏 | 检查Pt100，更换（0℃为100Ω，0.3Ω/℃） |
|  | 温度传感器接线脱落 | 重新接线 |
|  | 仪表测量范围不对 | 重新设置 |
| 不升温 | 设定温度低 | 设定温度SV≥RT+10℃ RT为（环境温度） |
|  | 仪表输出回路接线脱落 | 重新接线 |
|  | 控温仪无输出信号或坏或可控硅坏 | 调换 |
|  | 电热器坏（开路、短路） | 调换 |
|  | 启用定时功能或设置不正确 | ST=0或ST=（加热+恒温）时间 |
| 温度失控或设定温度与测量温度误差超差产生静差、过冲 | 控温仪输出失控 | 3041或BTA坏，调换 |
|  | 不符合使用条件 | SV≥RT+10℃ |
|  | Pt传感器接触不良 | 清除接触电阻 |
|  | 有关参数设置不对 | 重新设定有关参数 例P等 |
| 测量温度与箱内实际温度 超差 | 无真空度 | 抽真空度 |
|  | 测量水银表感温头不在搁板上 | 重新放置 |
|  | 仪表或参数变化 | 重新修正SC、HL参数 |
| 不能抽真空 | 真空泵选用型号规格不对 | 应选抽气速率不小于2升/秒 |
|  | 各种连接管（头）松，内径选用太细 | 重新选用合适内径连接管，接头处紧固牢 |
|  | 真空表坏 | 更换 |
|  | 箱门未关严 | 调整门扣距离 |
|  | 门封条橡胶老化失去弹性 | 更换门封条 |
|  | 放气阀、真空阀位置不对 | 调整位置 |
|  | 电磁阀坏（6090型、6210型） | 更换电磁阀 |
| 漏气（24小时内真空度由0.1Mpa降到小于0. 092Mpa） | 各种连接管漏气 | 检查后更换 |
|  | 除6050、6050B、6051、6053型外，加热器“O”型密封圈变形造成未压紧现象 | 用内六角扳手拧紧加热器底座（在内胆背面）或更换“O”型密封圈 |
|  | 放气阀位置不对 | 放置正确位置 |
|  | 真空阀漏气 | 调换 |
|  | 电磁阀关不严漏气（适用6090、6210型） | 调换 |

九、装箱单

装 箱 清 单

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文件 | 装箱清单 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 备件 | 熔断丝 | 只 | 2 |  |
| 5 | 配件 | 真空连接管 | 根 | 1 | 6090、6210无 |
| 6 | 配件 | 板手 | 把 | 2 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符                           装箱员：   1

# Text boxes

## DZF---          型

感谢您购买利辉设备，在您启用真空干燥箱前，请仔细阅使用说明书，相信它能让您的真空干燥箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

TEMP

PV

℃

SV

℃

RUN    HEAT   ALM

SET

DZF┉6000系 列

仪表通电

KEELREIN

量程上限

量程下限

## LCK=7

A菜单

## LCK

B菜单

测量值

## SET

## SET

## +SET

## 菜单锁

设定值

### SET

## OUT－

## AL1

## SET

## SET

## 输出功率

## 偏差报警

## 设定温度

## SP

## SET

## HL

## FAN

## 斜率

## 高低速

## SET

## SET

## SET

## 设定时间

## ST

定时菜单

## T

## 加热周期

## 测量值修正

## SC

## SET

## SET

## D

## ATU

## SET

## SET

## 测量值

## 定时剩余时间

## 微分时间

## 自整定

## SET

## I

## P

### SET5s

## SET5S

## 积分时间

## 比例带