淮安市公共资源交易中心盱眙分中心

招  标  文  件

项目编号：HAZC-2019010039-XY

采 购 人:盱眙县人民医院

项目名称:盱眙县人民医院动物实验房设备采购及整体安装项目

代理机构：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

2019年01月31日

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 盱眙县人民医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏顺天工程项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目编号 | HAZC-2019010039-XY |
| 4 | 招标内容 | 盱眙县人民医院动物实验房设备采购及整体安装项目 |
| 5 | 采购预算价 | 440万元 |
| 6 | 投标有效期 | 六十日历天 |
| 7 | 投标保证金 | 大写：伍万元 |
| 8 | 履约保证金 | 中标价的5% |
| 9 | 招标文件获取 | 投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://www.haztb.gov.cn:8000/tpbidder/login.aspx），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件 |
| 10 | 投标文件份数 | 电子投标文件一份、现场递交制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘一张（或U盘）。 |
| 11 | 招标文件领取截止时间 | 2019 年 2 月 12 日 15 时 30 分（北京时间） |
| 12 | 开标时间 | 2019 年 2 月 28 日09时 00分（北京时间） |
| 13 | 代理服务费 | 由中标单位领取中标通知书时支付给代理机构 |
| 14 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 中标通知书领取时间、地点 | 中标结果公告发布后五个工作日内至交易中心盱眙分中心领取 |

第一章   招标文件

第一部分：投标邀请

江苏顺天工程项目管理咨询有限公司受盱眙县人民医院的委托，就该单位的盱眙县人民医院动物实验房设备采购及整体安装项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

1.项目名称:盱眙县人民医院动物实验房设备采购及整体安装项目

2、招标项目简要说明：盱眙县人民医院动物房系统工程，包括动物房设备采购，及房屋改造、装修、空调、暖通、新风、排风系统、电梯；动物房要取得相关资质论证并交付使用前的其他相关工程，即交钥匙工程。

3、（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定，并提供下列材料 ：

| 序号 | 资质内容 | 提交形式 | 是否需要提供原件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） | 上传至电子标书 | 否 |
|  |  | 法定代表人身份证 | 原件扫描件上传至电子标书 | 是 |
|  |  | 提供社保部门出具的供应商为单位员工（或法定代表人）缴纳的2018年7月以来中任一月份社保缴纳证明（社保改革过渡期的事业单位提供上级主管单位相关社保说明材料） | 扫描件上传至电子标书 | 否 |
|  | （2） | 授权委托书 （格式按照示范格式二要求） | 上传至电子标书 | 否 |
|  |  | 受托人身份证 | 原件扫描件上传至电子标书 | 是 |
|  |  | 提供社保部门出具的供应商为受托人缴纳的2018年7月以来任意连续6个月社保缴纳证明（社保改革过渡期的事业单位提供上级主管单位相关社保说明材料） | 扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 2 | 营业执照 | 原件扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 3 | 提供开标前六个月内（2018年7月以来）中任一月份含资产负债表和利润表的财务状况报告；法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供 | 扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 4 | 提供开标前六个月内（2018年7月以来）中任一月份（税款所属月份）带有国（地）税印章的电子缴款凭证或税收完税证明或税务部门出具的免缴、迟缴证明。（提供银行出具的证明无效） | 扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 5 | 承诺书（格式按照示范格式三要求） | 扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 6 | 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 网上截图加盖公章上传至电子标书 | 否 |
| 7 | 企业资质：建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质、电子与智能化专业承包二级及以上资质及电梯安装维保资质B级（含）及以上资质的法人单位。 | 扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 8 | 项目负责人要求：二级（含）以上注册建造师资质（机电工程专业） | 扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 9 | 接受联合体（仅限两家） |

供应商须将以上资质材料原件扫描后上传至电子投标文件中。

说明：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

4、招标文件发售信息：

投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://www.haztb.gov.cn:8000/tpbidder/login.aspx），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。

注：投标人须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。

招标文件领取截止时间：2019年2月12日15：30时

5、投标文件接收截止时间、地点：

投标文件接收截止时间:2019年2月28日09:00时之前

电子投标文件上传地址: http://www.haztb.gov.cn:8000/TPBidder

【投标文件是指制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘一张（或U盘）。】

投标文件接收地点:　淮安市公共资源交易中心盱眙分中心，盱眙县金鹏大道2号（盱眙农村商业银行院内）。

6、开（评）标时间及地点：

开标时间:2019年2月 28日09：00

开、评标地点:　淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（具体标室见中心受理大厅电子屏幕）

7、本次招标联系事项：

（1）采购方联系人： 何科长    电话: 13813309399

（2）招标代理联系人：陈工     电话：18932342232

8、公告期：即日起至2019年2月12日15：30时

9、其他事项：

（1）投标保证金金额：50000元。投标保证金应在投标文件递交截止时间之前缴纳到代理公司指定账户。投标人持付款凭证到代理公司开具保证金结算凭证并与响应文件一并提交至开标现场。

（2）保证金交纳方式：投标人应从基本户以电汇、转账方式将保证金汇至指定账户。

户名：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司盱眙分公司

账号：3208300281010000021459

开户行：盱眙农商行城北支行

地址、电话：盱眙县二山路6号  15261779494

- 履约保证金:中标供应商必须在签订合同之前，向采购单位缴纳中标总价5%的履约保证金。

10、电子招投标说明

1、本项目采用网上开评标。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2、投标人确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》。（http://www.haztb.gov.cn/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005003004）。

盱眙县人民医院

江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

二O一九年一月三十一日

第二部分: 投标人须知

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用本次投标邀请项目的采购。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2凡有能力按照招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标供应商均合格的投标供应商。

2.3符合招标文件中规定的其他资质要求。

3.投标费用

3.1投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：

第一章   招标文件

一、投标邀请

二、投标人须知

三、合同条款前附表

四、合同条款

五、合同格式

六、采购配置及总体要求

第二章   投标文件

一、投标函格式

二、开标一览表

三、投标报价表

四、投标设备技术规格响应偏离表

五、服务承诺

六、资格证明文件

七、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

5.招标文件的澄清

5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购单位，采购人对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人不予受理）

6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以淮安市公共资源交易网盱眙板块公告的形式进行发布，投标人应持续关注淮安市公共资源交易网盱眙板块信息。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同投标人已收到补充通知。

6.4采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并在淮安市公共资源交易网公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按照要求填写的投标函；

8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；

8.1.3 按照第10条要求填写的投标报价表；

8.1.4按照第11条要求填写的投标设备技术规格响应偏离表；

8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺；

8.1.6按照第13条要求出具资格证明文件；证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同；

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容，并用信封单独装封装在投标文件正本中。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

10.2投标报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）货物的总价：包括全过程的技术服务工作及调研、野外调查、咨询、资料印刷、评审等所有过程中产生的费用

（2）本项目招标代理费按招标限价千分之五计取，由中标单位领取中标通知书时支付给代理机构。

（3）本项目预算价为 440万元，投标报价超过预算限价的，视为重大偏差，作废标处理。

11.技术规格的响应

11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、物流保障方面的能力；

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的主要货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。

14.2货物合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物来源地的声明。

14.3证明货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出自己提供的货物、服务是否做出实质性的响应；或逐条填报投标报价表的技术规格响应表。

14.4投标人在说明上述第14.3（2）的规定时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料、设备参照的标准、商标或样本目录号码对投标文件具有限制性。

15.投标保证金

15.1投标人必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金从投标单位基本户打入盱眙县招投标中心账户。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第15.6条规定不予退还投标人的投标保证金。

15.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标人，采购人将视其为非响应性投标而予以拒绝。

15.3未成交供应商的投标保证金退还期限：自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内。退还方式：未中标单位将保证金单据交采购代理机构集中办理。

15.4未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第17.2条规定执行。

15.5中标人的投标保证金将在签订合同前自动转为履约保证金。

15.6下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标的；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、交易中心工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未能根据第33条规定签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未能根据第34条规定交纳履约保证金的。

15.7中标人若发生本条第15.6款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

16.投标管理费

16.1本次采购暂免收中标管理费。

17.投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日后四十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前上传加密电子投标文件一份、现场递交制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘一张（或U盘）。

18.2投标人在投标文件制作工具中生成电子投标文件后即可进行加密投标上传淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应严格按照第7.1条的要求，在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份，现场递交制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘一张（或U盘）。

19.2电子投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件和纸质投标文件均不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

19.3投标文件备份光盘（或U盘）

19.3.1投标人自行准备投标文件备份光盘一张（或U盘），将投标人用专用工具编制的、与上传的投标文件一致的不加密的电子投标文件存储于投标文件备份光盘（或U盘）中，作为上传的电子投标文件解密失败的补救方案（如果投标人不递交投标文件备份光盘（或U盘）的，所产生的一切后果由投标人自行承担）。光盘（或U盘）上需贴上标签纸并写明项目名称和投标人名称。

20.投标截止日期

20.1投标人递交投标文件（制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘（或U盘））的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

20.2采购人可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.迟交的投标文件

21.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接收。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

22.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录淮安市公共资源全程电子化交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。

22.3对于纸质投标文件的修改，投标人的修改文件应按第16条的规定进行编制和签署，并进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

22.4投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

22.5投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

五、开标与评标

23.开标，投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

23.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续采用公开招标方式采购的情况下，采购代理机构将报告财政部门，据其批准按以下原则处理：

# 23.1.1 同意继续采用公开招标方式采购，采购代理机构将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。

23.1.2同意采取竞争性谈判采购或单一来源方式采购，采购代理机构将继续按批准的方式实施采购。

# 23.1.3 财政部门不同意采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，招标人将依法重新组织招标。

# 23.1.4有多家投标人参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2 在评标期间，出现有效供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

23.3投标人若不同意继续采用竞争性谈判方式或单一来源方式采购的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的将被视为同意。

23.4采购人将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标供应商的投标资格。

23.5按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.6唱标后，由采购人组织评标委员会对投标供应商的资质进行审查，对于符合招标文件资质要求的给予继续评标。若发现投标供应商资质条件不符合招标文件要求的，可取消其继续参加评审的资格。

23.7开标时请投标供应商代表、监督人员或公证人员查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购人认为合适的其他详细内容。

23.8代理机构将做开标记录，开标记录包括按第23.4条规定在唱标时宣读的全部内容。

23.9开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

24.评标委员会

24.1 唱标结束后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由五人或以上单数的行业专家、采购人代表（限1人）组成。

24.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

24.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购人、交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26.对投标文件的初审

26.1开标后，采购人将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件，并检查法定代表人的身份证原件；对以委托受托人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书，并检查受托人的身份证原件。

26.2开标后，采购人将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被不予退还。

26.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.8投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指因投标人自身原因）、按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标备份光盘（或U盘）均因其自身出现问题导致无法电子评标的；

26.9在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；特殊情况按第23条处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

27. 投标文件的澄清

27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第27.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28.评审及中标

28.1特殊情况处理

28.1.1因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份光盘（或U盘）继续进行开标活动。

28.1.2“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

28.2对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份光盘（或U盘）（不包括纸质投标文件），前项不能读取的可按后项评审。

28.3 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

28.4评委会按招标文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

28.5评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人修改招标文件后重新组织采购活动。

29.评标过程的保密

29.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

29.3 在评审期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。

29.4 采购人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

29.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

30.评标办法

30.1评标标准和方法：（均按下述办法分别进行评标）

# 一、对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

# 二、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

# 三、评标方法与标准：

# 评标时，将先按投标人须知规定对各投标人进行资格审查和响应性审查，对通过审查的投标人采用投标价格加权平均价为基准价进行评标。

四、评标方法与评标标准

评标小组将对符合招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高者为中标人。

评标标准：

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 投标报价评分标准(35分) | 评分因素 | 评分标准 |
|  | 投标报价与基准价偏差 | 满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分。 |
| 技术响应 （52）分 | 主要设备、配件、材料技术性能参数及配置水平 | 主要设备、材料响应情况： 按投标设备、主要配件、主要材料的品牌、技术指标、产品可靠性、稳定性；整个系统设备配置水平；是否提供详细产品样本、技术资料及参数等方面综合评审 （1）双扉灭菌锅厂家要求： 投标品牌应为专业灭菌设备生产厂家，通过ISO9001、ISO13485、ASME、CE、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的得4分，缺一项不得分； 具有中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）和中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）资质，并具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）的得3分，缺一项不得分，所有证件上的公司名称应与投标产品品牌相一致。 |
|  |  | （2）投标人所提供的动物笼具品牌制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）的得4分，缺一不得分。其中兔笼、狗笼、猪笼能提供相关专利证书且行业协会荣誉证书的，得2分。 |
|  |  | （3）为更好地保障使用和售后，投标人若能提供的双扉灭菌锅与动物笼具为同一品牌制造商生产的加2分。 |
|  |  | （4）全新风净化空调机： 2018年度行业内专业杂志出具的模块机排名前五名者，得3分，其余不得分。 节流部件采用优质品牌的480级精准调节电子膨胀阀，获得专利节流控制技术（提供专利证书），满足得5分，不满足得0分。 采用智能能量调节技术，先加载每个模块机的第一个系统，再加载每台模块机的第二个系统，保证部分负荷情况，减少水温波动、提高部分负荷下机组得能效比及水侧换热器冬季防冻能力。提供相应专利证书的得5分。 能提供三项专利技术针对性得解决冬季制热化霜问题，确保机组冬季制热效果。专利化霜技术、专利单向阀技术、底部悬空设计。同时满足（提供专利证书）得5分，不满足得0分。 空气处理机组同时通过美标AHRI和欧标Eurovent认证。有得2分，没有不得分。 |
|  |  | （5）乙二醇-空气换热器： 热交器有美国空调制冷协会的AHRI认证。有得2分，没有不得分。 钣金、铜管、铝箔均有RoHS认证。有得3分，没有不得分。 |
|  |  | （6）投标人必须按照招标方提供的平面图及施工图进行施工，并负责项目通过最后验收，满足条件者得7分，不满足者，专家组有权做废标处理。另投标人若能针对本项目提供动物房发证机构的咨询论证报告，加5分。本项最高得分12分 |
| 商务响应（5分） | 投标企业 规模实力 | 投标人施工能力： 投标人拟派项目经理必须具有机电工程类二级建造师证，且同时具有中级工程师证，得2分；只满足一项不得分。 |
|  | 业绩实力 | 投标单位需具有空气净化、微生物实验室业绩3家或以上类似业绩，需提供：业绩合同，有一份得1分，最多得3分。 |
| 施工组织设计方案（3分） | 根据实施方案中的项目经理、施工设备配置，进度安排、质量管理以及方案的合理性等综合评审排名0-3分。 |
| 售后服务体系 （5分） | 售后服务内容 | （1）对供应商的售后服务机构设置、维修响应时间、维修服务承诺、应急处理方式、人员培训计划进行综合分析比较评分，2分。 （2）投标方免费配置动物房正常开展工作的用具或设施，每2万元得0.5分，最高1分。 （3）电梯质保期及本项目所涉及的所有设备质保期为1年者不得分，质保2年得1分，质保3年得2分 |

五、评标委员会根据投标人的合计得分，由高到低顺序排列，最高分即为中标候选人。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。本项目只设定一名中标候选人，排序第一者即为中标候选人。如因故该中标结果被推翻，则采取重新招标。

六、授予合同

31.合同授予标准

31.1评委会按第26条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行评审，最终推荐出中标候选人。中标候选人将在淮安市政府采购网及淮安市公共资源交易网盱眙板块上公示，公告期为一个工作日。

31.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、出资方、纪检、监督等部门领导组成）必要时可邀请交易中心共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对投标人资质、信誉以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。

31.3最终审查的方式可以为:对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

31.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。

32.采购人授标时不得对招标文件做实质性更改

32.1采购人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

33.采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

33.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

34.中标通知书

34.1采购人在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

34.2中标人在中标结果公布后五个工作日内必须到盱眙分中心受理科领取中标通知书并向采购人缴纳履约保证金，逾期未办理作自动放弃处理。

34.3中标通知书将是合同的组成部分。

34.4在中标人按照规定向采购人提交履约保证金后，采购人将及时通知其他未中标的投标人，并按照第15条规定退还其投标保证金。

35.签订合同

35.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.2领取中标通知书后 30 日内，必须与采购人签订合同。若中标通知书发出十日内还未与采购人签订合同，则从第十一日开始，采购人可以每天扣除投标保证金5%，直至扣完为止。若中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由拒绝签订合同的，视为自动放弃中标，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

36.履约保证金

36.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同前，向采购人提交中标总价5%的履约保证金。已缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。

36.2中标供应商属于中小企业范围内，其在领取中标通知书之前，向盱眙县交易中心提交金额为中标总价5%的履约保证金。已缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财法函〔2011〕181号]关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

36.3履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

36.4履约保证金退还：

（一）退还时间：自货物验收合格或服务履行期满10个工作日内退还中标（成交）供应商的履约保证金。

（二）退还方式：中标人携带履约保证金（含自动转的投标保证金）单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或甲方同意退还证明（以上材料均需提供原件），到甲方处办理。

36.5如果中标人没有按照32条或33条的规定去做，甲方将有充分理由取消该授标重新招标，并不予退还其投标保证金。

37、质疑处理

37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

37.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

37.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

37.4质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。

37.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

37.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。

37.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

38.投标方必须自行现场勘察，否则默认响应招标方所要求的所有条件。

39.施工图纸设计费用已由招标方垫付费用约9.8万元，投标方报价时应考虑在内，中标后需从总价中扣除。

第三部分 合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行：设备到场并提供相应的质量证明文件（经监理方、院方验收合格后）付中标价的50%，安装调试（经监理方、院方验收合格后），付至审计价的90%，运行一月无异常再付5%，剩余5%作为质保金待质保期满后无质量问题一次性付清。。 |
| 2 | 供货时间：中标通知书发出之日起90个工作日 |
| 3 | 交付地点：招标方指定地点。 |

第四部分  合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指盱眙县人民医院。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。提供的伴随服务直到采购人满意为止（作为中途付款的必要条款）

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给交易中心，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通知江苏顺天工程项目管理咨询有限公司盱眙分公司从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1中标供应商必须在合同签订前，向采购人缴纳中标总价5%的履约保证金（中标单位原先缴纳的投标保证金可自动转成履约保证金，不足部分中标单位在合同签订前补齐）。

15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（项目编号：）招标文件、乙方提交的（项目编号：）投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向县盱眙分中心交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，盱眙分中心留存一份，财政局备案一份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五部分   合同格式

经在淮安市公共资源交易中心盱眙分中心公开招标采购，_________（以下简称“买方”)、__________________（以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

1、合同文件下列关于盱眙县政府采购                  项目编号：      招标文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同主要条款及通用条款；

（2）卖方提交的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“采购需求及总体要求”。

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

5、付款条件

本合同货物的付款条件在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

6、交货时间和地点

本合同交货时间和地点在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

- 合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买方直接与卖方进行处理。同时招标人有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

8、合同生效及其它

本合同经买方、卖方、双方授权代表签字盖章，并在江苏顺天工程项目管理咨询有限公司收到卖方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方各执两份、交易中心留存一份，财政局备案一份。

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

第六部分   总体要求及采购需求

一、总体要求

1、工程技术标准要求：

《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346－2011

《实验室生物安全通用要求》 GB 19489－2008

《实验动物 环境与设施》 GB 14925－2010

《实验动物设施建筑技术规范》 GB50447－2008

《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》 WS 233－2002

《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院第424号令）

《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》

《实验室生物安全手册》 （第三版）

《洁净厂房设计规范》 GB50073－2013

《洁净室施工及验收规范》 JGJ71－1990

《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019－2015

《通风与空气工程施工质量验收规范》 GB50243－2016

《建筑给水排水设计规范》 GB50015－2017

《低压配电设计规范》 GB50054－2011

《供配电系统设计规范》 GB50052－2009

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16－2016

《高效空气过滤器》 GB 13554－2008

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116－2013

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018

《空气过滤器》 GB/T 14295－2008

同时参考国外先进国家有关技术规程，以及国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）。

2、建设要求：

要求该系统工程的设备选择、装饰材料和施工要满足现代化动物房的使用要求，达到国际先进水平。低噪音、高洁净、新风量充足、有舒适宁静的净化环境；要具有先进性、高可靠性、实用性和经济性、配套设施齐全，各项技术指标达到优良等级；要具有升级更换的灵活性。

实验动物房建成后，须通过江苏省省级权威机构论证，并负责取得相关资质论证证书（包含所需的所有费用）

3、招标范围、设备材料清单及相关要求

3.1招标范围：

本次招标的是盱眙县人民医院动物房系统工程，包括动物房装修工程；空调、暖通、新风、排风系统；动物房交付使用前的其他相关工程，既交钥匙工程。梁下高度投标人实际勘测，分为洁净区、普通区及所需配备的实验家具。

投标人需按本招标文件的要求，提供招标范围内所需全部深化设计、设备、材料，并运抵买方工地现场，完成安装、调试、伴随服务，通过所有相关部门验收合格，直至交付买方使用，即“交钥匙”工程。

3.2技术要求

3.2.1设备质量及供货要求：

3.2.1.1投标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。

3.2.1.2投标人必须提供原产、正宗材料及配件，不得用假冒及伪劣货物替代。如出现上述质量问题买方有权退货，如造成损失的，招标人可要求中标方给予相关赔偿。

3.2.2技术指标

3.2.2.1 动物房温湿度技术指标：

动物房内温度范围18—26±2℃，相对湿度40-65±10%RH。

3.2.2.2动物房的洁净度技术指标：

三层主功能间整体净化万级，辅助房间十万级。

二层房间需设计洁净处理，末端安装G4初效、F8中效过滤

3.2.3供配电系统：

3.2.3.1动物房设置 独立配电箱，规划总用电根据各自设计需要设置。

3.2.3.2输入断路器输出端分别供电给仪器设备、辅助设备配电回路、照明回路、备用回路等。

3.2.3.3每个输出端在面板上必须标明各自供电对象。

3.2.3.4供电系统配电箱及供电布线必须规范、安全、整齐、屏蔽，不得形成对数据信号线路的干扰，各类电源插座必须有明显的区别标志。

3.2.3.5配电系统各单相负荷均匀地分配在三相线路上，并使三相负荷不平衡度小于20％。

3.2.3.6 总进线电缆从医院1号楼负一楼引入，由中标方负责。

3.2.4动物房照明/插座系统

3.2.4.1各功能区房间对照度要求各不相同，动物房的平均照度可按350LX取值

3.2.4.2各功能区的照明均匀，稳定，无眩光。采用灯具规格为LED净化专用面板灯。

3.2.4.3动物房设置应急照明系统，照度不低于5LX，每个房间设置适量应急装置，应急装置隐蔽安装，标准停电延时60min。

3.2.4.4动物房照明灯具分区设置开关，位置在各功能间出入口处

3.2.4.6每组插座须有独立的空气开关控制，插座要求采用国际知名品牌产品。

3.2.5装修部分技术要求

A  动物房墙面顶面采用手工双层玻镁夹心岩棉保温钢板，彩钢板要求厚≥50mm，钢板厚度不低于0.5mm；地面采用同质透心PVC卷材（厚度不低于2.0mm）铺设；所有建设材料均符合国家环保要求。

B 配套铝合金烤漆型材均采用优质型材，厚度不低于1.2mm; 地面铝型材需采用PVC上墙调节地轨

C 窗为中空玻璃观察窗，整体厚度50mm，钢化玻璃厚度为5mm，特制铝合金专用型材，铝合金框加塑料连接角窗框结构胶打胶密封；中空玻璃充有惰性气体。

D 实验室所用传递窗均采用机械联锁传递窗，使两门不能同时处于开启状态（互锁），内设紫外线灭菌灯，嵌墙传递窗内部尺寸500×500×500（W×H×D），落地传递窗内部尺寸800×1000×800（W×H×D），内、外箱体为1.2mm不锈钢（SUS304）。物品在洁净区和非洁净区之间的流通经互锁紫外杀菌传递窗并密封良好。

E 实验室门采用成品门，不可现场制作；材质为镀锌钢板，门框采用1.5mm、门板采用1.0mm、内侧加强板1.2mm；整体双层视窗400mm*600mm，钢化玻璃厚度5mm，窗框内含干燥剂及惰性气体；合页304不锈钢脱卸式；门板注胶自发泡密封条、门底铝合金自动扫地条。

3.2.6关于洁净室的密封

A 洁净室的壁板和门、窗和设备的密封性能良好，不应有明显的漏风现象；门体采用成品门。

B 单位长度缝隙的允许渗漏风量（m3/h），见下表：

| 压差（Pa） | 密闭门 | 单层固定密闭窗 | 传递窗 | 壁板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | 4 | 0.7 | 2.0 | 0.3 |
| 9.8 | 6 | 1.0 | 3.0 | 0.6 |

3.2.7五金配件的要求

A 丝杆直径不小于10mm，配套花篮、膨胀螺栓、螺母均采用国标系列。

B 铝材采用优质喷塑铝型材，铝材厚度不低于1.2mm。

C 彩钢板门闭门器采用优质配件。

3.2.8 实验室设置H13高效送风口，以达到室内洁净度要求。高效送风口采用知名品牌。

3.2.9 空调系统：主机采用风冷涡旋机组，末端采用全新风恒温恒湿净化组合式空调箱、卡式吸顶风机盘管等。

3.2.9.1 空调机组参数技术指标

A 空调室外机组

40RT机组二台

制冷量：130kW,制热量：140kW，输入功率：39.0kW，机组尺寸≤2200*1100*2205mm（长*宽*高）运行重量：1000kg，制冷剂采用R410a。

B空调室内机组

AHU-1全新风组合式空调箱参数（二层动物房）

制冷量：98.01kW

电加热量：15kW

电极加湿量：30.5kg/h

送风量：5750CMH

新风量：5750CMH

臭氧量：21.4g/h

出风静压：350Pa

机组含过滤段（初效过滤G4、中效过滤F8）、乙二醇循环式热回收段（新风5750CMH）、表冷段、加热段、加湿段、臭氧发生器、风机段，楼顶安装前送后回。

AHU-2组合式空调箱参数（三层动物房）

制冷量：125.8kW

电加热量：27kW

电极加湿量：44.36kg/h

送风量：10200CMH

新风量：8360CMH

臭氧量：19.32g/h

出风静压：600Pa

机组含回风段、过滤段（初效过滤G4、中效过滤F8）、乙二醇循环式热回收段（新风8360CMH）、表冷段、加热段、加湿段、臭氧发生器、风机段，长度不得超过4.6m

C 风机盘管

卡式吸顶，风量510CMH，制冷量3.09kW，面板尺寸：650*650*28.5mm，箱体尺寸：580*580*275mm

3.2.9.2 ★空调系统采用知名品牌，投标时必须出具空调制造商的授权书原件。

空调制造商注册资金需2000万以上，同时具备ISO9001及ISO14000等认证。

空调系统主机采用风冷涡旋机组，其技术性能要求：

A风冷涡旋机组招标技术性能要求

1.机组采用R410A环保冷媒，稳定、无毒，对臭氧层零破坏（ODP为0）。

2.机组经国家权威检测机构检测，满负荷能效比3.3以上，具有CNAS（国家认可委员会）认证的权威检测机构出具的中国节能产品认证证书

3.机组拥有较宽的运行环境温度范围，可适应更加宽广的应用领域，如冬季高效制热、夏季强劲制冷、过渡季节制冷制热的场所。机组制热运行环境温度范围：-15℃~48℃，制冷运行环境温度范围： 5℃~48℃。

4.机组可选回水温度控制和出水温度两种控制。

5.每台机组热交换热器四周均标配金属防护网，有效避免热交的划伤和倒片现象，使热交换热器的换热性能得到保障。

6.机组采用国际知名品牌的全封闭高效涡旋压缩机, 每台压缩机均标配排气单向阀，可避免制冷剂倒流，保证压缩机在全工况下的安全稳定运行。

7.机组节流部件采用优质品牌的480级精准调节电子膨胀阀，并具有相关专利技术，可根据系统运行中的负荷需求精确调整阀开度，实现冷媒系统的动态匹配，其反应机制迅速准确，机组运行能效得到显著提升。

8.机组的水侧换热器部分采用高效内螺纹管+U形管双重设计的干式壳管换热器，进一步提升机组的制冷和制热效果；

9.机组风侧换热器采用独特“V”型或双“V”型结构，具有较大的维护和检修空间。热交换热器由平片开窗亲水铝箔和内螺纹管组成，四周通过加强金属框架固定，整机结构在保证更高牢固性和更高稳定性。

10.在多模块组合时，采用专利智能能量调节技术，优先加载每个模块机组的第一个系统，再加载每个模块机的第二个系统。可以提高部分负荷时机组的出水温度，避免机组冻坏，同时可以提高部分负荷下模块机组的能效，使多模块组合的机组形成结构简单、效率高、易操作的自动能量调节系统。

11.机组采用专利的风量分级控制技术，实现风机的分级控制，单模块机组可根据环境温度，自动加减载风机数量，使机组风量变化与负荷变化进行最优匹配，不会出现风机频繁启停的现象，进而使系统压力稳定、水温波动小，模块机组运行更加可靠；

12.具有制热化霜专利技术，解决冬季制热化霜的多重问题，确保机组强劲制热。

13.模块机均标配水流开关，可在机组水流不足的情况下对机组进行保护，给每台运行的模块机提供水流安全的保障，给机组的安全运行带来更高保障。

B 全新风组合式空调箱机组技术要求

1.箱板是整体发泡成型，四周是带凹凸槽的铝合金型材边框，安装时形成如榫头形式的阴阳模块互扣的迷宫式密封结构。通过螺栓与内嵌螺母紧固的连接方式，形成抗扭性强的迷宫式密封箱体。箱体机械强度可达到欧标EN1886 D1等级，漏风率可达到欧标 EN1886 L1等级。

2.箱体内部通过高压发泡的聚氨酯和专业设计的橡胶密封条与外部隔绝，防止冷桥产生，冷桥因子 可达到欧标EN1886 TB1等级。

3.采用AHRI认证专业选型软件，确保选型与实 物性能一致性。盘管采用符合RoHS认证的优质紫铜管，出厂前100%经气密性测试，确保无泄漏。

4.箱体面板由低导热系数的聚氨酯和内外双层钢板一次 性发泡成型，发泡密度≥50kg/m3，箱体保温性能可达到欧标 EN1886 T2等级

5.检修门整体发泡成型，具有专利技术并配有安全泄压装置保证检修门安全操作。

6.过滤器框架具有专利技术，能够最大程度保证过滤段性能，过滤器旁通泄漏率能够达到欧标EN1866 最高等级（F9）

3.2.10 热回收系统

在系统的新风侧及排风侧上分别设置乙二醇-空气换热器，通过液体循环，将热量传递给新风或排风，从而预热或预冷新风。

排风侧乙二醇-空气换热器风量分别为2400CMH、2860CMH、5750CMH；新风侧见组合式空调箱参数

3.2.11自控系统

净化主实验室全年温度为18-26±2℃，相对湿度40-65±10%，净化组合式空调箱采用PLC控制，进口处安装触摸屏，在触摸屏上面能够设定房间温湿度及对空调全方面控制，并能够实时显示房间内温湿度、压差等参数。

3.2.12风管材料

采用优质镀锌钢板，其厚度不低于为0.75mm；风管与空调设备或排风机箱相连处设置长度为150-200的人造革或帆布软连接，软连接的介面处牢固。紧密，在软介面处不得变径。风管应采用咬口制作，法兰连接，咬口出采用玻璃胶密封，两法兰连接处应使用橡胶圈垫；所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊、或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见国标T616；安装调节阀等条件配件时，须注意操作手变柄配置于便于操作的部位；空调送回风管均应保温，保温材料为PE难燃性B1级保温棉，厚度为25mm。室外露明风管保温之后再覆铝皮咬口连接。

3.2.13鼠笼技术要求

3.2.13.1小鼠饲养笼器具

用途：用于小鼠的饲养。

笼架

外形尺寸：1500×400×1800mm，整体材料应为304不锈钢，框架采用≥25×25×1.5mm的方管；

平板架为5层，隔板为304不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm，隔板底部带有加强筋，加强筋板厚≥1.2mm；

底部带有4寸医用静音脚轮，两个带刹车，方便移动；

平板架为可拆卸结构设计；

笼架每层可放置小鼠笼盒不少于7个；

笼盒

材质：PP（聚丙烯）；

外形尺寸：290×180×150mm；

饮水瓶：250ML，PP材质；

304不锈钢网架，无毛刺锐边，无倒三角，外筐钢丝≥Φ4.0mm，中间钢丝≥Φ1.5mm，钢丝间距≤10 mm；

无毒，耐酸碱，可耐121℃高温灭菌；

笼盒为斜口，便于观察动物。

3.2.13.2大鼠饲养笼器具

用途：用于大鼠的饲养。

笼架

外形尺寸：1750×550×1800mm，整体材料应为304不锈钢，框架采用≥25×25×1.5mm的方管；

平板架为5层，隔板为304不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm，隔板底部带有加强筋，加强筋板厚≥1.2mm；

底部带有4寸医用静音脚轮，两个带刹车，方便移动；

平板架为可拆卸结构设计；

笼架每层可放置大鼠笼盒不少于4个；

笼盒

材质：PP（聚丙烯）；

外形尺寸：535×390×200mm；

饮水瓶：500ML，PP材质；

304不锈钢网架，无毛刺锐边，无倒三角，外筐钢丝≥Φ4.0mm，中间钢丝≥Φ1.5mm，钢丝间距≤10 mm；

无毒，耐酸碱，可耐121℃高温灭菌；

3.2.14不锈钢干养式大兔笼参数

用于实验室兔（＞2.5Kg）的饲养。

应能够悬挂三层四列共12个不锈钢兔笼。

兔笼架采用304不锈钢材质，笼架尺寸≤620×1910×1750mm，笼架边框采用304不锈钢方管≥25×25×1.5mm，其余为304不锈钢方钢管≥25×13×1.5mm，框架无锐边及毛刺，框架表面整体应做拉丝处理。

★各梁均焊接与笼子相适应的挂笼轨道，轨道向内倾斜防止兔笼及兔粪盘向外滑出。

可整体折叠式兔笼，304不锈钢材质，兔笼边框应采用直径≥4mm圆钢，其余应采用直径≥2.5mm圆钢，无锐边毛刺，笼具整体电抛光处理。

★兔笼内尺寸应≥500×400×400mm，笼内底面积≥0.2㎡，笼内高度≥0.4m；符合最新国标《GB14925-2010实验动物环境与设施》。

★兔笼的前后面应有挡尿板，挡尿板高度≥100mm，应提供实物照片证明。

★兔底板应可拆卸，应为塑料材质，底板的表面为均匀间隔的圆弧凸起，间距符合兔脚掌生理结构，塑料底板应不能存粪便尿液，必须提供实物照片证明。

★应配有自动饮水系统，兔饮水嘴固定在兔笼上，应提供资料证明。

兔笼应配备500ml饮水瓶、不锈钢料盒、标牌插槽。

兔料盒特殊结构设计，可防止饲料堵塞料口，料盒底部开圆孔，可去除饲料的粉末，料盒上有卡片插槽，卡片抽取方便。

兔笼下方应为凹槽平板结构，槽深约25mm，不能有兔尿液、粪便外溅现象，操作高度应≥150mm。（覆膜式干养兔笼）

（笼架上每个兔笼的下方应配有不锈钢托盘，应方便拿取固定。（托盘式干养式兔笼））

笼具应配有4个万向轮，其中两个带刹车，脚轮材质聚烯烃，单个可承重90kg以上。

★应提供相关材质证明文件。

3.2.15单元水冲洗猪笼参数

用途：用于实验室小型猪的饲养。

尺寸：外形尺寸≤1000×1000×1300mm，笼内底面积≥1.0㎡，笼内高度≥0.95m，符合《GB14925-2010实验动物环境及设施》相关要求。

笼具框架采用304不锈钢方管≥30×30×1.5mm，无锐边及毛刺。

笼具前门304不锈钢材质，应为右旋平开门结构，插销锁结构，门外框为≥25×25×1.2mm 的304不锈钢方钢管，中间为≥φ16X1.2mm的不锈钢圆管，圆管间隙≤45mm。

★笼内底板采用304不锈钢方管焊接，方管≥25×13×1.2mm，方管间间隙≤18mm。

侧板及背板采用≥1.2mm厚304不锈钢板。

★应带有挤压拉板，可在任意位置定位，外框≥20×20×1.2mm 的304不锈钢方钢管，中间为φ6mm圆钢并衬以圆钢加强筋，挤压拉板采用吊轮导轨滑动，应提供照片证明。

水冲洗式粪盘，板厚≥1.0mm，排污管径≥70mm，可适应管道式排污、沟槽式排污。

★应带有锁紧装置，相邻两笼可锁紧在一起，增加笼具整体的稳定性，应提供实物照片证明。

猪料盒，可拆卸，304不锈钢材质，板厚≥1.0mm，料盒底部为大圆弧过渡，不存料。

应配有自动饮水嘴、标牌插槽。

笼具底部配有4寸不锈钢脚轮，前方两个脚轮带刹车。

应提供材质相关证明文件。

3.2.16两位水冲洗狗笼参数

用途：用于实验室犬的饲养。

外形尺寸≤850×1000×2100mm，笼内底面积≥0.8㎡，笼内高度≥0.8m符合《GB14925-2010实验动物环境及设施》相关要求。

★笼具竖撑采用304不锈钢方管≥50×25×1.5mm，其余304不锈钢方管≥25×25×1.5mm，无锐边及毛刺。

笼具前门304不锈钢材质，应为左旋平开门结构，重力门锁结构，门外框圆钢≥φ10mm，中间圆钢≥φ8mm，圆钢间隙≤40mm，整体牢固，应能防止动物逃逸。

笼具顶部为304不锈钢焊接网片，应采用≥φ4mm圆钢，网格间隙≤50×100mm。

笼内底网采用304不锈钢焊接网片，圆钢直径≥φ4mm ，网片间隙≤26×26mm。

★一体式水冲洗式托盘，托盘整体焊接在框架上,有效防止冲洗过程中污物溅出；托盘板厚≥1.0mm。

★笼具冲洗托盘的两侧面及背面应有挡水板，板厚≥1.2mm，不能有水花外溅现象，必须提供实物照片证明。

★应配有两个不锈钢料盒，容积≥1.85L，可拆卸，应有料盒固定结构，不能有卫生死角，不能有狗咬掉料盒现象，必须提供产品实物照片证明。

★笼具两侧面移门应能够前后抽拉开闭，拉杆采用≥φ10mm圆钢，可折叠；抽拉移门采用板厚≥1.0mm不锈钢板，上部位置需设置通气孔，须提供实物照片证明。

★笼具两侧，下部应为304不锈钢板，板厚≥1mm，高度＞350mm，上部为304不锈钢网片，圆钢≥φ4mm，网片间隙＜25×60mm，必须提供实物照片证明。

★应带有笼具锁紧装置，相邻两笼能够锁紧在一起，提供实物照片证明。

应配备自动饮水系统，配置标牌插槽。

笼具底部配有4寸不锈钢脚轮，前方两个脚轮带刹车。

★应提供材质相关证明文件。

3.2.17双扉灭菌锅技术参数

用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理；

容积≥350L，自带蒸汽发生器；

主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设计寿命10年（20000次灭菌循环），提供相关证明；

★优良的环形加强筋结构，以保证焊缝质量，并提供主体焊接照片，提供焊接机器人采购合同。所生产柜体为自主焊接，不可委托第三方焊接加工。；

密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离，提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书；

门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供密封胶圈、压缩气管路照片证明；

设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃，提供证明资料；

★控制系统：

PLC:国际知名品牌（ SIEMENS，施耐德、欧姆龙 ），提供照片证明，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；触摸屏：国际知名品牌（ SIEMENS，施耐德、欧姆龙 ）彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，

管理员、工艺员、操作员三级权限管理，保障设备正常运行。

★程序选择：设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，应提供程序选择及运行界面照片。

★设备保温要求：岩棉，厚度≥60mm；其表层温度不得高于45℃；

气动阀门：国际知名品牌气动阀（德国GEMU、德国宝德、斯奈尔），提供照片及进口报关单证明；

抽空装置：国际知名品牌（NASH、斯特林、KAIFU），直连式水环真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距；附图片。

换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。

用户清单：应提供江苏省实验动物领域同类产品用户表，用户不少于20家；

3.2.18电梯技术参数

1.载重：800kg；

2.速度：1m/s；

3.无机房电梯；

4.开门：800mm；

5.轿厢高度：2.5m；

6.轿厢内部尺寸：1350*1400mm；

7.内部装潢：全304不锈钢。

8.顶层高度根据各个厂家标准。报价含基坑和钢结构。

打★的技术参数不接受负偏离，提供产品样册和官网查询。

主要设备、材料选用

主要设备材料推荐品牌选用一览表

| 序号 | 投标产品 | 推荐品牌 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、品牌要求 |  |  |
| 1 | PPR、UPVC管道 | 中财、伟星、公元、联塑 |  |
| 2 | 电线电缆 | 远东、中策、江南 |  |
| 3 | 密封胶 | 道康宁、WACKER瓦克、Sika西卡 |  |
| 4 | 开关插座 | 西门子、施耐德、霍尼韦尔 |  |
| 5 | PVC地板 | 洁福、阿姆斯壮、AONA诺拉 |  |
| 6 | 双面玻镁岩棉夹心保温钢板 | 兴铁、林森、格满林 |  |
| 7 | 空气开关 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 8 | 灯具 | 雷氏、飞利浦、申达 |  |
| 9 | 闭门器 | GMT、多玛、海福乐 |  |
| 10★ | 空调系统 | KINGAIR（王牌）、天加、平欧 |  |
| 11★ | 动物养殖笼具 | 千樱、新华、洁定 |  |
| 12★ | 双扉灭菌锅 | 千樱、新华、洁定 |  |
| 13★ | 乙二醇-空气换热器 | 远大、环都、天加 |  |
| 14 | 电梯 | 通力、三菱、永大 |  |

注：1、投标时需提供打★推荐品牌产品制造商针对此项目的授权书。

2、投标人必须参照设计图纸、招标文件等相关技术要求并按发包人推荐品牌一览表中推荐的品牌选择一种品牌进行投标报价，如投标人选用其它品牌投标，所更换品牌的产品的性能、质量必须相当于或优于招标人所推荐的品牌，需要经招标人通过考察或其他方式认可。

10、服务要求

（1）投标方应在全国范围内具有完善、可靠的售后服务体系，应具备交钥匙工程的能力。供货方的服务能力应包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等配套服务项目，应根据产品的销售情况，设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。

（2）投标方按招标方要求的时间进行设备安装，并按照设备的主要说明书的规定进行调试直至设备正常运行。

（3）中标方按招标方要求的时间对招标方的技术人员、操作人员进行免费技术培训，直至技术人员、操作人员能够熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。同时，提供相应的培训资料。培训内容应包括为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解；设备工作原理及性能、设备安装和测试；设备的操作和维护；硬件电路结构和原理；软件结构等。

（4）设备安装调试合格后，设备保修期最低为整机贰年。

在保修期内，投标方应提供以下服务：

1）提供24小时电话故障诊断服务；

2）现场故障排除服务，必须在接到故障报警后48小时内给予修复，如不能现场排除，应采用整机替换方式解决；

3）设备软件版本的升级；

4）定期（每年两次）工程质量巡检；

5）无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的部件。

在保修期外，投标方应提供保修期内的前四项服务。

（5）投标方必须对招标方紧急事故报警在2小时之内提出解决方案，24小时内维修人员到达故障现场。

（6）在空调设备使用年限内，保证零部件供应、及维修技术的提供，并对此做出承诺。

第二部分  采购清单

| 分部分项工程量清单计价 表一 设备部分 |
| --- |
| 工程名称：盱眙县人民医院动物房建设工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
| 1 | 130kW模块式风冷热泵机组（R410a） | 组 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 全新风恒温恒湿净化组合式空调箱-AHU-1（二层） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 恒温恒湿净化组合式空调箱-AHU-2（三层） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 臭氧发生器21.4g/h | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 臭氧发生器19.32g/h | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 热管式热回收器(5750CMH) | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 热管式热回收器(2400CMH) | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 热管式热回收器(2860CMH) | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 卡式风机盘管AFCU300-CL | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 10 | 风机盘管温控器 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 11 | 高效送风口500CMH | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 高效送风口1000CMH | 台 | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 高效送风口1500CMH | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 机械式压差计 | 套 | 11.00 |  |  |  |
| 15 | 热回收系统膨胀水箱 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 水系统膨胀水箱 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 户外立式离心水泵SLS80-160 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 户外立式离心水泵SLS40-125(Ⅰ)A | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 户外立式离心水泵SLS40-160(Ⅰ)A | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 传递窗 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 风淋室 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 户外电梯（含钢结构） | 部 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 0.00 |  |
| 分部分项工程量清单计价 表二 基础建设部分 |
| 工程名称：盱眙县人民医院动物房建设工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
|  | 装修部分 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手工50型玻镁岩棉夹芯保温钢板墙面维护 | m2 | 425.00 |  |  |  |
| 2 | 手工50型玻镁岩棉夹芯保温钢板顶面维护 | m2 | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 240墙体拆除 | m2 | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 走廊铝扣板吊顶 | m2 | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 铝合金烤漆型材-内圆 | m | 300.00 |  |  |  |
| 6 | 铝合金烤漆型材-外圆 | m | 90.00 |  |  |  |
| 7 | 铝合金烤漆型材-槽铝 | m | 450.00 |  |  |  |
| 8 | 铝合金烤漆型材-PVC上墙调节地轨 | m | 170.00 |  |  |  |
| 9 | 酒杯龙骨 | m | 60.00 |  |  |  |
| 10 | PVC铺设（含自流平） | m2 | 200.00 |  |  |  |
| 11 | PVC卷边上墙 | m | 260.00 |  |  |  |
| 12 | 夹芯钢板成品门0921 | 樘 | 13.00 |  |  |  |
| 13 | 夹芯钢板成品门1521 | 樘 | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 洁净二门电子互锁（带指示灯） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 成品玻璃观察窗1210 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 铝合金烤漆型材-门窗套 | m | 97.90 |  |  |  |
| 17 | 闭门器 | 套 | 21.00 |  |  |  |
| 18 | 空间密封填充剂 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 三层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手工50型玻镁岩棉夹芯保温钢板墙面维护 | m2 | 550.00 |  |  |  |
| 2 | 手工50型玻镁岩棉夹芯保温钢板顶面维护 | m2 | 210.00 |  |  |  |
| 3 | 240墙体拆除 | m2 | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 走廊铝扣板吊顶 | m2 | 60.00 |  |  |  |
| 5 | 铝合金烤漆型材-内圆 | m | 360.00 |  |  |  |
| 6 | 铝合金烤漆型材-外圆 | m | 33.00 |  |  |  |
| 7 | 铝合金烤漆型材-槽铝 | m | 650.00 |  |  |  |
| 8 | 铝合金烤漆型材-PVC上墙调节地轨 | m | 220.00 |  |  |  |
| 9 | 酒杯龙骨 | m | 50.00 |  |  |  |
| 10 | PVC铺设（含自流平） | m2 | 210.00 |  |  |  |
| 11 | PVC卷边上墙 | m | 300.00 |  |  |  |
| 12 | 夹芯钢板成品门0921 | 樘 | 13.00 |  |  |  |
| 13 | 夹芯钢板成品门1521 | 樘 | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 成品玻璃观察窗1510 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 成品玻璃观察窗1210 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 洁净二门电子互锁（带指示灯） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 洁净三门电子互锁（带指示灯） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 铝合金烤漆型材-门窗套 | m | 134.30 |  |  |  |
| 19 | 闭门器 | 套 | 25.00 |  |  |  |
| 20 | 空间密封填充剂 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 电气部分 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气配管-PVC20电线管路敷设 | m | 500.00 |  |  |  |
| 2 | 电气配管-KBG40电线管路敷设 | m | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 电气配线-ZR-BV-2.5mm2管内穿线 | 卷 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 电气配线-ZR-BV-4mm2管内穿线 | 卷 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 电气配线-YJV-5*4mm2管内穿线 | m | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 电气配线-YJV-5*6mm2管内穿线 | m | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 电气配线-YJV-5*10mm2管内穿线 | m | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 电气配线-YJV-4*25+1*16mm2管内穿线 | m | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 超五类网线 | m | 600.00 |  |  |  |
| 10 | 桥架200*100 | m | 25.00 |  |  |  |
| 11 | 装饰灯-净化LED平板灯1200*300 | 套 | 19.00 |  |  |  |
| 12 | 装饰灯-净化LED平板灯600*300 | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 装饰灯-LED平板灯600*600 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 手术无影灯 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 装饰灯-紫外线杀菌灯 | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 16 | 装饰灯应急装置 | 套 | 15.00 |  |  |  |
| 17 | 向右应急指示灯 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 向左应急指示灯 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 应急出口指示灯 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 电气配管-软管 | m | 100.00 |  |  |  |
| 21 | 小电器-扳式暗开关单控单联 | 套 | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 小电器-扳式暗开关双控单联 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 23 | 小电器-单相插座 | 套 | 36.00 |  |  |  |
| 24 | 小电器-三相插座 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 小电器-电话网络插座 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 26 | 小电器-网络插座 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 86型接线盒 | 套 | 80.00 |  |  |  |
| 28 | 插座配电箱 | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 照明控制箱 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 二层总配电箱 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 三层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气配管-PVC20电线管路敷设 | m | 500.00 |  |  |  |
| 2 | 电气配管-KBG40电线管路敷设 | m | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 电气配线-ZR-BV-2.5mm2管内穿线 | 卷 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 电气配线-ZR-BV-4mm2管内穿线 | 卷 | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 电气配线-YJV-4*4mm2管内穿线 | m | 185.00 |  |  |  |
| 6 | 电气配线-YJV-5*4mm2管内穿线 | m | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 电气配线-YJV-5*10mm2管内穿线 | m | 220.00 |  |  |  |
| 8 | 电气配线-YJV-5*16mm2管内穿线 | m | 70.00 |  |  |  |
| 9 | 电气配线-YJV-4*25+1*16mm2管内穿线 | m | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 电气配线-YJV-4*185+1*95mm2管内穿线 | m | 300 |  |  |  |
| 11 | 电气配线-YJV-4*150+1*95mm2管内穿线 | m | 300 |  |  |  |
| 12 | 超五类网线 | m | 800.00 |  |  |  |
| 13 | 桥架100*50 | m | 40.00 |  |  |  |
| 14 | 桥架200*100 | m | 40.00 |  |  |  |
| 15 | 装饰灯-净化LED平板灯1200*300 | 套 | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 装饰灯-净化LED平板灯600*300 | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 17 | 装饰灯-LED平板灯600*600 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 18 | 手术无影灯 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 装饰灯-紫外线杀菌灯 | 套 | 29.00 |  |  |  |
| 20 | 装饰灯应急装置 | 套 | 19.00 |  |  |  |
| 21 | 向右应急指示灯 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 向左应急指示灯 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 23 | 向左向右应急指示灯 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 应急出口指示灯 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 电气配管-软管 | m | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 小电器-扳式暗开关单控单联 | 套 | 14.00 |  |  |  |
| 27 | 小电器-扳式暗开关双控单联 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 28 | 小电器-扳式暗开关单控双联 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 智能时控开关 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 30 | 小电器-单相插座 | 套 | 40.00 |  |  |  |
| 31 | 小电器-三相插座 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 32 | 小电器-电话网络插座 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 33 | 小电器-网络插座 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 34 | 86型接线盒 | 套 | 90.00 |  |  |  |
| 35 | 插座配电箱 | 项 | 3.00 |  |  |  |
| 36 | 照明控制箱 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 三层总配电箱 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 38 | 四层总配电箱 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 自控部分 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU自控柜（S7-200） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 自控线RVVP4*1mm2 | m | 500.00 |  |  |  |
| 3 | 自控线RVV4*1mm2 | m | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 自控线RVV2*1mm2 | m | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 风管型温湿度传感器 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 压差开关 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 10寸触摸屏 | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | 三层 |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU自控柜（S7-200） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 自控线RVVP4*1mm2 | m | 600.00 |  |  |  |
| 3 | 自控线RVV4*1mm2 | m | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 自控线RVV2*1mm2 | m | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 风管型温湿度传感器 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 压差传感器 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 压差开关 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 10寸触摸屏 | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | 热回收 |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU自控柜（S7-200） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 自控线RVVP4*1mm2 | m | 300.00 |  |  |  |
| 3 | 自控线RVV4*1mm2 | m | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 自控线RVV2*1mm2 | m | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 风管型温湿度传感器 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 室外型温湿度传感器 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 水路温度计 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 10寸触摸屏 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水管道PP-R | m | 100.00 |  |  |  |
| 2 | 给水管道PP-R | m | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 排水管道UPVC | m | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 球阀DN20 | 个 | 20.00 |  |  |  |
|  | 实验室设备家具 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台750*800 | m | 16.10 |  |  |  |
| 2 | 大动物手术台 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 滴水架 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢洗手池 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 货架 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 更衣柜 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 双扉灭菌锅 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 兔笼 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 狗笼 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 猪笼 | 套 | 4.00 |  |  |  |
|  | 三层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台750*800 | m | 15.10 |  |  |  |
| 2 | 小鼠手术台 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 滴水架 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢洗手池 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 货架 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 办公桌 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 小鼠笼 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 大鼠笼 | 套 | 5.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价 表三 暖通部分 |
| --- |
| 工程名称：盱眙县人民医院动物房建设工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
|  | 水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管DN20 | m | 70.00 |  |  | GB |
| 2 | 镀锌钢管DN25 | m | 130.00 |  |  | GB |
| 3 | 镀锌钢管DN32 | m | 90.00 |  |  | GB |
| 4 | 镀锌钢管DN40 | m | 40.00 |  |  | GB |
| 5 | 镀锌钢管DN50 | m | 60.00 |  |  | GB |
| 6 | 镀锌钢管DN65 | m | 5.00 |  |  | GB |
| 7 | 镀锌钢管DN80 | m | 90.00 |  |  | GB |
| 8 | 镀锌钢管DN100 | m | 30.00 |  |  | GB |
| 9 | 排水用硬聚氯乙稀管PVC-U De25 | m | 20.00 |  |  | GB |
| 10 | 排水用硬聚氯乙稀管PVC-U De32 | m | 25.00 |  |  | GB |
| 11 | 排水用硬聚氯乙稀管PVC-U De40 | m | 5.00 |  |  | GB |
| 12 | 橡塑保温管DN20 | m | 63.00 |  |  | B1华美 |
| 13 | 橡塑保温管DN25 | m | 150.00 |  |  | B1华美 |
| 14 | 橡塑保温管DN32 | m | 115.00 |  |  | B1华美 |
| 15 | 橡塑保温管DN40 | m | 45.00 |  |  | B1华美 |
| 16 | 橡塑保温管DN50 | m | 60.00 |  |  | B1华美 |
| 17 | 橡塑保温管DN65 | m | 5.00 |  |  | B1华美 |
| 18 | 橡塑保温管DN80 | m | 90.00 |  |  | B1华美 |
| 19 | 橡塑保温管DN100 | m | 30.00 |  |  | B1华美 |
| 20 | 铝片DN25 | m | 70.00 |  |  |  |
| 21 | 铝片DN32 | m | 71.00 |  |  |  |
| 22 | 铝片DN40 | m | 22.00 |  |  |  |
| 23 | 铝片DN50 | m | 60.00 |  |  |  |
| 24 | 铝片DN65 | m | 3.00 |  |  |  |
| 25 | 铝片DN80 | m | 55.00 |  |  |  |
| 26 | 铝片DN100 | m | 23.00 |  |  |  |
| 27 | 截止阀DN20 | 个 | 27.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 28 | 球阀DN25 | 个 | 6.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 29 | 截止阀DN25 | 个 | 2.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 30 | 截止阀DN32 | 个 | 6.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 31 | 截止阀DN40 | 个 | 4.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 32 | 截止阀DN50 | 个 | 14.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 33 | 截止阀DN65 | 个 | 3.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 34 | 截止阀DN80 | 个 | 7.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 35 | 截止阀DN100 | 个 | 4.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 36 | 金属软连接DN20 | 个 | 18.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 37 | 软连接DN32 | 个 | 4.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 38 | 软连接DN40 | 个 | 4.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 39 | 软连接DN50 | 个 | 14.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 40 | 软连接DN65 | 个 | 2.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 41 | 软连接DN80 | 个 | 2.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 42 | 软连接DN100 | 个 | 4.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 43 | 止回阀DN40 | 个 | 1.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 44 | 止回阀DN50 | 个 | 1.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 45 | 止回阀DN100 | 个 | 2.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 46 | 过滤器DN20 | 个 | 9.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 47 | 过滤器DN40 | 个 | 1.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 48 | 过滤器DN50 | 个 | 1.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 49 | 过滤器DN65 | 个 | 1.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 50 | 过滤器DN80 | 个 | 1.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 51 | 过滤器DN100 | 个 | 2.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 52 | 温度传感器 | 套 | 2.00 |  |  | 国产定制 |
| 53 | 电动三通阀DN65 | 套 | 1.00 |  |  | 西门子 |
| 54 | 电动三通阀DN80 | 套 | 1.00 |  |  | 西门子 |
| 55 | 自动排气阀 | 套 | 8.00 |  |  | 沪工阀门 |
| 56 | 压力表 | 个 | 12.00 |  |  | GB |
| 57 | 温度计 | 个 | 4.00 |  |  | GB |
| 58 | 靶流开关 | 个 | 6.00 |  |  | 海林 |
| 59 | 辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 60 | 管路冲洗 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 二层通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风管70℃常开防火阀800×320mm | 个 | 1.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 2 | 风管手动对开多叶调节阀200×200mm | 个 | 23.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 3 | 风管手动对开多叶调节阀250×200mm | 个 | 2.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 4 | 风管手动对开多叶调节阀500×200mm | 个 | 1.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 5 | 方形散流器300*300mm | 个 | 16.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 6 | 双层百叶风口300*300mm | 个 | 14.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 7 | 镀锌钢板0.6mm | m2 | 94.00 |  |  |  |
| 8 | 镀锌钢板0.75mm | m2 | 19.00 |  |  |  |
| 9 | 橡塑保温板 | m2 | 113.00 |  |  | 25mm/华美B1 |
| 10 | 风管软连接 | 项 | 1.00 |  |  | GB |
| 11 | 辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 三层通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风管70℃常开防火阀1000×400mm | 个 | 1.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 2 | 风管70℃常开防火阀400×250mm | 个 | 1.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 3 | 风管手动对开多叶调节阀200×200mm | 个 | 22.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 4 | 风管手动对开多叶调节阀320×200mm | 个 | 14.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 5 | 风管手动对开多叶调节阀400×200mm | 个 | 1.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 6 | 风管手动对开多叶调节阀400×250mm | 个 | 1.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 7 | 风管手动对开多叶调节阀1000×400mm | 个 | 1.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 8 | 新风防雨百叶 | 个 | 1.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 9 | 带初效过滤网可调百叶风口200*200mm | 个 | 4.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 10 | 带初效过滤网可调百叶风口300*200mm | 个 | 14.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 11 | 带初效过滤网可调百叶风口500*300mm | 个 | 2.00 |  |  | 阿斯顿 |
| 12 | 静压箱 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 镀锌钢板0.6mm | m2 | 164.00 |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢板0.75mm | m2 | 14.00 |  |  |  |
| 15 | 镀锌钢板1.0mm | m2 | 49.00 |  |  |  |
| 16 | 橡塑保温板 | m2 | 227.00 |  |  | 25mm/华美B1 |
| 17 | 风管软连接 | 项 | 1.00 |  |  | GB |
| 18 | 辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 屋顶排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屋顶排风机箱4-72A(5A) | 台 | 1.00 |  |  | 应达 |
| 2 | 屋顶排风机箱4-72A(3.2A) | 台 | 2.00 |  |  | 应达 |
| 3 | 消音器 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 活性炭吸附箱 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 风机减震台架 | 件 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 玻璃钢伞形风帽 | 件 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢板0.6mm | m2 | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 镀锌钢板0.75mm | m2 | 31.00 |  |  |  |
| 9 | 橡塑保温板 | m2 | 41.00 |  |  | 30mm/华美B1 |
| 10 | 设备基础 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

第二章  投标文件

投  标  文  件

项目名称:盱眙县人民医院动物实验房设备采购及整体安装项目

编号:

投 标 人（盖章）：

年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，纸质投标文件必须按要求进行签字和盖章，电子投标文件中只需加盖电子签章。

一、投标函格式

致：

关于盱眙人民医院动物房设备采购项目（编号：招标文件，同时正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

（1）按照招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）           （CNY ￥            元）的投标报价并按招标文件的规定要求提供所有货物及服务。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方不予退还。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，并保证于“合同条款前附表”中规定的时间交货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方不予退还。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

投标单位代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公  章：

日  期：      年     月    日

二、开标一览表

| 项目名称 | 盱眙县人民医院动物实验房设备采购及整体安装项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 报价为人民币大写： 元 |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注: 1、投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

2、开标一览表格式不得自行改动。

3、投标报价还应包含自行设点销售、质量抽检、技术培训宣传、短途运输等费用

三、投标报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 总价为（人民币大写）： 元 |  |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

1、所有价格系有人民币表示。

2、第4栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、价格应按照投标人须知第10条的要求报价

四、投标设备技术规格响应偏离表

# (根据招标文件第六部分要求的内容填写)

| 序号 | 招标货物型号、规格 和技术参数 | 投标货物型号、规格 和技术参数 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： | 交货地点： |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

五、服务承诺

# （格式由投标人自定、加盖公章）

六、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

七、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定）

注：

1、请投标人按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，交易中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，交易中心将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与                     项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。

投标人：                  (盖章)

日期：       年      月

示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人               代表我公司参加               的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

二0   年     月     日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。同时，若我公司为中标供应商，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）