采购货物一览表

第一包 ：多功能磷屏成像系统等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨呼吸测定系统 | *两个玻璃样品仓，容积为2ml（可以1.5－3.5ml之间调节），内径16mm; *PVDF材料的塞子，带有氟橡胶的O型环或配钛金属塞子，带有专门的钛金属的毛细胞插入孔，特殊W型环; * 100-900rpm可变速磁力搅拌器; *PEEK或PVDF材料包被的磁棒，6mm直径; *极谱氧传感器，采用丁基印度橡胶袖封; *内建电子控温的温度控制单元, *温度范围4-45℃, *温度稳定性:0.005℃; *温度变化速度:20-30℃，15分钟; 30-20℃，20分钟;*RS232数据输出接口: 两个仓内的氧信号, 压力信号，吸收的压力信号，分辨率0.1kPa; *温度信号，分辨率0.001℃; *静态氧气信号: 无氧噪声:0.003 kPa typical, 空气条件下噪声:005 kPa typical, 数据分辨率 <0.001 kPa, 响应时间<7 s at ≥25 , 4 s typical. *O2线性范围:氧气分压 0 to 100 kPa.*流动氧测定: 检测限0.5 pmol.s-1.cm-3 , *灵敏度<2 pmol.s-1.cm-3, *测试范围 氧气分压0.01～100 kPa, *噪音 ≤0.2 pmol.s-1.cm-3 ; *背景校正: 氧分压0kPa :<3 pmol.s-1.cm-3; *氧分压20kPa: <3 pmol.s-1.cm-3，25℃ ; <4 pmol.s-1.cm-3，37℃; * 配备软件能够采集多传感器信号，同步显示流动氧的浓度，自动进行氧信号的校正。*附件：整合抽气系统，抽气泵，2升蓄液瓶，10ul 微量注射器，25ul 微量注射器，50ul 微量注射器，10ul 微量注射器备用活塞。*电脑：lenovo T400（2G DDR3内存/P8600 (2.4GHz) /250 GB硬盘/DVD刻录） | 台 | 1 |
| 2 | 多人遥测心率系统 | *可同时监测多人运动心率（最大60人以上），且相互之间无干扰 *以每搏方式监控心率，数据实时监测并记录 *遥测范围：0～150m 适合亚洲人体型的胸带 *实际测量参数要求： 1、心率，R-R 2、呼吸频率 3、呼吸深度 4、体表温度 5、3D加速器进行活动测定 6、3D姿势分析 7、对比分析 8、实时或脱机分析 | 套 | 1 |
| 3 | 物理治疗床 | 规格：200×71×47-90cm *电动高度调节（高度：47-90cm） *角度倾斜： 腿部：尾部上倾80º，与腰部接触处上倾20º 腰部：与腿部接触处可上倾20° 头部：上倾30°，下倾90° *升举能力：200kg可收回的脚轮 升降脚踏板在床体两侧都可控制 附带可调节手臂支撑架 | 套 | 1 |
| 4 | 生物信号采集与分析系统 | 1、外置4-8通道（内含一个12导联程控切换的心电图机） 2、USB2.0高速传输 3、采样速率：1000KHz/S 4、内含恒流、恒压、光电隔离多种模式刺激器，全程程控调节 5、增益：5-50000倍程控切换 6、扫描速度：0.063ms—5600ms/div （每个通道扫描速度可调） 7、A/D转换精度：16 bit 8、信噪比：＞120db 9、传感器 呼吸换能器 (捆绑式) 脉搏波传感器 张力传感器 100克 温度换能器 神经肌肉标本屏蔽盒 握力换能器 10、软件适用于WinXP。数据与Excel共享 11、计算机、激光打印机 | 套 | 2 |
| 5 | 肺功能仪 | *1、高精度掌上型，方便携带尤其适用于场地测试 *2、具备常规通气、流速容量环、气道反应性检查等功能 *3、内置锂电池，带电时间＞10天 *4、通过触摸屏操作，输入资料、检查、保存、打印等。所有参数及图形均有显示，可以存储100人以上的完整曲线和结果。 5、精确,易拆洗清洁,可消毒且永久耐用。 *6、内置预计值和肺功能自动评估功能，无需计算机，直接打印报告。 | 台 | 1 |
| 6 | 摄影解析三维定标框架 | *立体标定矩阵： 1米长基准杆 在1×2×2（m）范围内可任意组合成相应定标框架 | 套 | 1 |
| 7 | 真空转印仪 | 印迹速度快：应能快速有效地把琼脂糖凝胶中的DNA 或RNA 转移到尼龙膜上。小片段（≤1,500 bp）转印应。在30 分钟内完成，基因组DNA 片段可在90 分钟内完成。在一天内同时进行凝胶样品分离、转印和探针杂交实验。*密封垫方便凝胶与膜的对齐，密封框无需用螺丝或夹子夹紧，只需按到位即可密封。*可切割的窗口密封垫适应最大达20 x 25 cm 的凝胶。无论凝胶大小，都能实现从顶到底、边到边的均衡转印。*应具有真空调节器控制来自室内真空器或真空泵的压力。*塑料压模结构耐用，抗转印中常用的化学物质，如0.25 N HCL 和0.5 N NaOH。 | 台 | 1 |
| 8 | 多功能漩涡混匀器 | *整体金属铸造，橡胶底脚; *转速可调，能从低速振动到高速漩涡混合；*橡胶垫片。 | 台 | 8 |
| 9 | 尿液分析仪 | 1、可测量尿蛋白、红细胞、白细胞、PH值、比重、糖等十项以上指标。 2、测试条反应，反应速度40个样本/小时。 *3、支持国内生产的试剂条。 4、内置热敏打印机 5、配有插入式电脑硬件 6、体积小、便于携带 | 台 |  |
| 10 | 多功能磷屏成像系统 | 用途：运用Laser（激光）和PMT（光电倍增管）等关键技术，能进行荧光、放射性同位素标记、化学荧光成像。可以用来检测各种凝胶、组织切片标本、印迹、Clone斑、TCL板、酶标板等生物样品。 *系统组成：１．扫描仪主机；２．配套一维电泳分析软件及差异凝胶电泳分析软件；3. 电脑：Dell（2G 内存/奔腾双核/160 GB 硬盘/DVD刻录/17"液晶显示器）。4. 标准配件及附件 主要技术要求 （*为必须满足的指标）： *1.激光：25mw 532nm DPSL掺铷的钇铝固体红石榴石激光器，寿命：约10000小时； *2.激光输入：光纤输入； *3.扫描机制：激光头必须于样品之上直接扫描，信号通过光纤进入PMT，避免通过玻璃板，凝胶等造成的光路偏离，并且光线沿原路返回，避免了光能损失； 4.扫描分辨率：50，100，200，800um可选； *5.空间分辨率：1.5 lp/mm, 32P（K-屏）300um扫描； 2.5 lp/mm, 14C（K-屏）200um扫描。 *6.灵敏度： <0.15dpm/mm2/hr,32P ；<0.95dpm/mm2/hr 14C（K-屏）；0.2fmol Cy3末端标记DNA(532nm)；6pg SYBR Green标记DNA(488nm)。 7.适用磷屏：Kodak,Fuji，Bio-Rad等多种磷屏通用，Kodak 20 x 25 cm ，35 x 43 cm各两套（包含相应的曝光夹）以及磷屏清洗器； *8.动力学范围：5个数量级(1：100,000)； *9.线性：线性系数大于0.99； *10.像素密度：16位(65,536色)； 11.扫描速度：4.5min/200um/20x25cm面积； *12.成像面积：35x43cm； 13.数据传输方式：SCSI卡； *14.必须由实验室现有的双向电泳分析软件控制驱动，紧密整合，以获取无误差的数据整合——样品跟踪、斑点切取、质谱蛋白鉴定及生物信息； *15附带自主开发的一维软件，软件需有以下功能： a. 对系统进行自动控制，可成像和分析一维电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数。实时采集图像，软件控制曝光时间，用以查看微弱样品。 b. 图像优化, 调节亮度、对比和图像过滤。 *c. 三维观察模式能以三维模式观察任何用户选定的凝胶区域。 *d. 数据安全性符合美国FDA 21 CFR 11章的规章 e. 能泳道和条带分析，可进行自动的泳道与条带检测，快速分子量确定，并有多种回归计算模式可选； *f: 能进行条带/泳道匹配分析，产生比较树状图（Phylogenetic trees），梯度胶的背景消减校正； *g: 高斯模型精确定量部分重叠的斑点； f: 可对记忆泳道和样品位置，分子量确定，定量区域标记，文字与箭头标记； g: 最多3个不同颜色通道的图像的组合和显示； h: 有自动化管理器功能，可自动保存和运行下列常用功能的模板，无需用户干预； *I.多副图象电影播放显示； *J.兼容TIFF, JPEG文件格式； *k.中文仪器操作说明，中文软件使用说明，中文软件教学演示光盘。 *16. 差异凝胶电泳分析软件，主要功能如下（必须满足*功能） 1) 能自动进行斑点检测和匹配，自动扣除背景确定斑点； 2) *可自动分离重叠的斑点，避免人工编辑； 3) 能准确的对凝胶中的蛋白点进行定量； 4) 可选择多种逻辑数据库模型进行分析和比较，如定性（表达量的增减，保守表达），定量（有或无表达）的统计，并可以非常方便进行高层次的实验组与组的比较； 5) 对斑点进行各种形式的注释：如文字，类型等；并提供URL接口将网上文件作为注释；多种形式的注释：文字，文件，网址连接； 6) *可接受多通道不同荧光标记的图像，并进行差异荧光分析； 7) *3D观察模式能以三维模式观察任何用户选定的凝胶区域； 8) *提供网络共享版,联网的电脑能调用软件进行分析； 9) 有多种显示方式，在所有凝胶图像中的将匹配与不匹配的斑点以不同颜色标记； 10) 灵活的注释能力，可把丰富的文本注释、URL解说或数据文件与斑点相连接； 11) *与蛋白质组学研究平台中的图像、蛋白点切胶仪、质谱等主要工作元件紧密整合，以获取无误差的数据整合——样品跟踪、斑点切取、质谱蛋白鉴定及生物信息； 12) *数据安全性符合美国FDA 21 CFR 11章的规章 | 台 | 1 |
| 11 | 多色荧光分析系统 | 用途：运用Laser（激光）和PMT（光电倍增管）等关键技术，能进行荧光、放射性同位素标记、化学荧光成像。可接受多通道不同荧光标记的图像，并进行差异荧光分析，可以用来检测各种凝胶、组织切片标本、印迹、Clone斑、TCL板、酶标板等生物样品。 系统组成：１．扫描仪升级激光器；２．配套差异凝胶电泳分析软件。 主要技术要求 （*为必须满足的指标）： *1.激光：15mW 488nm Ar激光器，寿命：约10000小时；10mW 635mW 宝石激光器，寿命：约10000小时； *2.动力学范围：5个数量级(1：100,000)； *3.线性：线性系数大于0.99； *4.像素密度：16位(65,536色)； *5.扫描速度：4.5min/200um/20x25cm面积； *6.成像面积：35x43cm； 7.数据传输方式：SCSI卡； *8.与实验室现有的多通道荧光分子成像设备匹配进行完整的升级； *9.附带差异凝胶电泳分析软件，主要功能如下（必须满足*功能）； 1) 能自动进行斑点检测和匹配，自动扣除背景确定斑点； 2) *可自动分离重叠的斑点，避免人工编辑； 3) 能准确的对凝胶中的蛋白点进行定量； 4) 可选择多种逻辑数据库模型进行分析和比较，如定性（表达量的增减，保守表达），定量（有或无表达）的统计，并可以非常方便进行高层次的实验组与组的比较； 5) 对斑点进行各种形式的注释：如文字，类型等；并提供URL接口将网上文件作为注释；多种形式的注释：文字，文件，网址连接； 6) *可接受多通道不同荧光标记的图像，并进行差异荧光分析； 7) *3D观察模式能以三维模式观察任何用户选定的凝胶区域； 8) *提供网络共享版,联网的电脑能调用软件进行分析； 9) 有多种显示方式，在所有凝胶图像中的将匹配与不匹配的斑点以不同颜色标记； 10) 灵活的注释能力，可把丰富的文本注释、URL解说或数据文件与斑点相连接； 11) *与蛋白质组学研究平台中的图像、蛋白点切胶仪、质谱等主要工作元件紧密整合，以获取无误差的数据整合——样品跟踪、斑点切取、质谱蛋白鉴定及生物信息； 12) *数据安全性符合美国FDA 21 CFR 11章的规章。 | 台 | 1 |