## 附表：

物理实验室拟采设备一览表

| 序号 | 货物名称 | 现用仪器规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波尔振动仪 | ZKY-BG | 弹簧倔强系数K：自由振动周期变化小于2% 时间测量（10个周期）：精度0.01秒 系统阻尼度在无电磁阻尼时：每次振幅衰减小于2° 振幅测量：误差±1° 电机转速（强迫力频率）范围：30-45转/分 电机转速稳定度：小于0.05%，保证测试周期稳定。 相位差测定（二次相位差小于3°）：测定相位差与理论计算在（40-140°）之间，误差小于2-3° （主要测量周期，振幅，相位差） | 台 | 2 |
| 2 | 弗兰克-赫兹实验仪 | ZKY-FH-2 | （1）夫兰克—赫兹管: 氩管 管子结构：4级 谱峰（或谷）数量≥7 寿命≥3000hrs （2）工作电源及扫描电源（三位半数显）： ● 灯丝电压：DC 0～6.3V，±1% ● 第一栅压：DC 0～5V，±1% ● 第二栅压：DC 0～100V，±1%(自动扫描/手动) ● 拒斥电压：DC 0～12V，±1% （3）微电流测量仪（三位半数显）：测量范围：10-6～10-9A，±1% （4）电源电压：～220V,50Hz，最大电源电流：0.5A （5）保险管：1.25A （主要测量氩原子第一激发电位） | 台 | 12 |
| 3 | 光电效应仪 | ZKY-GD-3 | （1）微电流放大器： ● 电流测量范围：10-6~10-13 A，分6档，三位半数显，最小显示位10-14 A。 ● 零漂：开机20分钟后，30分钟内不大于满度读数的±0.2%（10-13A档） （2）光电管工作电源： ● 电压调节范围：-2~+2V, -2~+30V, 分2档，三位半数显 稳定度≤0.1% （3）光电管： ● 光谱响应范围：300—700nm ● 最小阴极灵敏度≥1µA/Lm ● 阳极： 镍圈 ● 暗电流：I≤2×10-13 A（-2V≤UAK≤0V） （4）滤光片组：5组，中心波长365.0，404.7，435.8，546.1，578.0nm （5）光阑3组：Φ2mm Φ4mm Φ8mm （6）汞灯：可用谱线365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、578.0nm （7）普朗克常数相对误差：≤3% （主要测量光电流，截止电压，伏安特性曲线） | 台 | 12 |
| 4 | 读数显微镜 | JXD-B | （1）显微镜放大倍率为30倍； （2）测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm,升降方向40mm，最小读数0.01mm； （3）测量精度：纵向测量精度为0.02mm； （4）目镜部分：棱镜折射45°、360°旋转。增配：1、钠光灯；2、牛顿环；3、劈尖。 （主要测量牛顿环和空气劈尖） | 台 | 2 |
| 5 | 杨氏模量测定仪（尺读望远镜） | YMC-I | （1）大口径光杠杆：ф50mm； （2）望远镜放大倍率：30×； （3）物镜口径：42mm； （4）视场角：1°26'； （5）成像距离：1m。 （6）配套：千分尺(25mm，0.0lmm)、游标卡尺(13cm，0.02mm) 钢卷尺(3m，lmm)，砝码(500克，8个)，钢丝， （主要利用光杠杆放大原理测量材料微小伸长量） | 台 | 8 |
| 6 | 霍尔效应实验仪 | TH-H | 1、设备包括电磁铁、霍尔样品（透明封装）、样品架（具有X、Y二维调节功能及读数装置）以及换向开关等。 2、设备由两组直流恒流源和直流数字毫伏表组成，满足以下技术标准： （1）IM输出直流恒流源：0～1A连续可调，调节精度可达1mA，带三位半数码显示，精度为±0.5％,它为电磁线圈提供励磁电流，最大输出电压为25V。 （2）Is输出直流恒流源：0～10mA连续可调，调节精度可达10μA，带三位半数码显示，精度±0.5%，为霍尔样品提供工作电流。 （3）直流数字毫伏表：测量范围0～±200mV。分为20mV、200mV两档量程，输入阻抗为100MΩ，三位半数码显示，精度为±0.5%，用于测量霍尔电压和不等势电压。 （主要测量霍尔电压与霍尔电流的关系，霍尔电压与励磁电流的关系） | 台 | 12 |
| 7 | 空气比热容比测定仪 | FD-NCD-2 | 1、采用扩散硅压力传感器测量气体压强，集成温度传感器AD590测量温度，测量气体压强和温度的准确度和灵敏度较高，能够更明显的观察热力学现象，测得的空气比热容比与标准值相比，误差在3％以内 2、内装稳压电源及取样电阻，无需外接甲电池和电阻箱。 3、产品能够用于完成以下实验： （1）测量空气的定压比热容与定容比热容之比。 （2）观测热力学过程中空气状态变化及其基本规律。 （3）学习用传感器精确测量气体压强和温度的原理和方法。 4、主要部件的技术参数如下： （1）数字电压表：三位半数字电压表测压强 四位半数字电压表测温度 （2）扩散硅压力传感器：测量范围大于环境气压0--10KPa，灵敏度为20mV/KPa （3）集成温度传感器：灵敏度1uA/00C （主要测量仪器内部气体温度压强） | 台 | 2 |
| 8 | 二踪通用模拟示波器（YB43020型） | YB43020 | 通用电源：AC：220V±10% 技术指标： ·DC DC～20MHz(-3db) ·AC 10Hz～20MHz(-3db) ·偏转系数：2mV/div-10V/div±3% ·输入阻抗:1±3%MΩ//30±5pF ·最高安全输入电压：400V(DC+ACp-p) ·上升时间：≤17.5ns（2mV/div≤35ns） ·工作方式：CH1、CH2、交替、断续、叠加 ·扫描时间：0.2s/div-0.1μs/div±3% ·交替扩展扫描：×5±5% ·扫描方式：自动、触发、锁定、单次、X-Y ·触发源及触发方式：CH1、CH2、交替、电源、外、常态、TV-V、TV-H ·频率范围：自动50Hz~20MHz，内1div，触发DC~20MHz，外0.2Vp-p ·校准信号：方波0.5±1%Vp-p1±1%kHz ·Z轴输入：TTL电平:DC~5MHz ·触发输出：≥50mV/div（50Ω）、DC～20MHz ·50Hz正弦波输出：约2Vp-p（1MΩ） ·余辉、颜色：中余辉、绿色 （主要测量信号源电压，周期，频率及不同频率比的李萨如图形） | 台 | 12 |
| 9 | 声速测定仪 | SV-DH-7 | （1）压电换能器谐振频率 （2）35kHz±3kHz （3）最大发射功率：10W （4）可测量介质：空气、液体、固体 （5）换能器间距0～350 mm （6）可配数字温度表 （7）液槽可脱卸，使用方便 （8）千分尺读数，最小分辨率0.01 mm （9）测声速精度优于3% （10）时差法测定可达2% （主要测量仪器的工作频率，利用驻波法和行波法测声波传播速度） | 台 | 2 |
| 10 | 直流单双臂电桥 | QJ47 | （1）准确度等级：0.05级 （2）测量范围：10-3～106欧 （3）确定基本误差时的参考条件和允许误差见下表： （5）电源电压 工作电源：1.5V隔离直流电源，供单、双桥使用。 放大器电源：使用一路9V隔离稳压电源。 （6）在相对湿度低于80%条件下，电路与金属外壳间绝缘强度应能承受50HZ正弦波交流电压500V，历时一分钟，其绝缘电阻≥1000兆欧。 （测量内容主要包括不同电阻阻值大小以及电桥灵敏度，检流计灵敏度可调（有粗调和细调按钮）） | 套 | 12 |
| 11 | 转动惯量测试仪 | DHTC-1A | 1、采用192X64液晶显示器，菜单式界面， 2、功能按键菜单切换，带数据存储和查询功能：含周期、脉宽测量、秒表及自由落体实验等功能： 3、周期测量和脉宽测量范围1us-999,999,999us，测试分辨率1us: 4、周期测量次数0-99次任意可设，脉宽测量1-50次任意可设： 5、塑料圆柱体：直径10cm,质量约900g: 6、金属圆筒：外径10cm,内径9.4cm,质量约670g: 7、木球直径约13cm; 8、金属细杆：长约61cm,质量约136g 9、两滑块：内径6mm,外经35mm,质量约241g; 10、不同样品转动惯量测量误差：＜5%。 （主要测不同规格样品的转动周期） | 台 | 12 |
| 12 | 低压钠灯（含电源、支架） |  | 作为各类分析、测试和实验仪器的专用光源，单色性好，发光较高 发光波长：钠灯：589nm，589.6nm 电感式，无噪音 高度140mm至425mm可调 三方向出光，金属灯罩，配可拆卸毛玻璃（定制）。 （用于提供相干光源，测量光的干涉现象） | 套 | 12 |
| 13 | 迈克尔逊干涉仪 | WSM-100 | （1）演示和观察光干涉现象 （2）测单色光波长 （3）测单色光的相干长度 可以增配数字式干涉环计数系统，提高实验数据准确性； 移动镜行程：100mm 微动手轮分度值：0.0001mm 波长测量精度：当条纹计数为100时， 测定单色光波长的相对 误差＜2％ 导轨直线性误差：小于±16″ 分光板，补偿板平面度：λ/ 30 移动镜，固定镜平面度：λ/ 20 铸铁底座，高度稳定， 精密二维调整架，配置高精度进口细牙螺纹副，170牙及螺距0.15mm （测量激光波长及钠光灯波长差） | 台 | 2 |
| 14 | 多束光纤激光源 |  | 550氦氖激光器管，波长：632.80mm， 分束器和多束光纤（七束X4米） 输出功率：大于10mW 工作电流：10mA±10% 工作电压：220V±10% 额定频率：50Hz 光纤出射光为面光源，配套支架固定于迈克尔逊干涉仪，简化光源部分的调节。 激光管部分和激光电源部分分体式设计，方便后期维护； | 套 | 2 |
| 15 | 分光计 | JJY | （1）利用光的反射、折射、衍射、干涉和偏振原理的各项实验中作用角度测量 （2）利用光的反射原理测量棱镜的角度 （3）利用光的折射原理测量棱镜的最小偏向角，计算棱镜玻璃的折射率和色散率 （4）配合光栅作光的衍射实验，测量单色光波长仪器的测角精度 1′ （5）平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径：φ33mm 视场角：3°22′； 望远镜系统目镜焦距：24.3mm ，目镜视度调节范围：不小于±5屈光度； （6）照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管，电子式变压器3V/220V(容量3VA)，电源外接，操作方便安全 （7）目镜及狭缝系统采用齿轮齿条结构，大直径手轮连续调焦,镜筒曲轴定位，俯仰可调。 附件： （1）三棱镜： 棱角60°±5ˊ材料ZF1(nD=1.6475， nF-nC=0.01912) （2）平面全息光栅： 300条/mm, 有保护玻璃结构设计 。（70mm*58mm） （3）光学平行平面反色镜：φ30mm, 有保护玻璃结构设计。 | 套 | 4 |
| 16 | 电阻箱 | ZX21 | 1、测量范围 (0~9）×（0.1~10k）Ω ＝0~99.9999 kΩ 2、零值电阻：30±5mΩ 3、电阻箱电路与外壳之间的绝缘强度，经得住频率为50赫兹，2000伏交流电的作用，历时1分钟。 4、电阻箱电路与外壳之间的绝缘电阻不少于1000兆欧。 | 个 | 5 |
| 17 | 检流计 | AC5-1 | 量 程±300μA 输入阻抗0.33Ω 分度值≤6×10-6A/div 灵敏度可调（仪器有粗调和细调按钮） | 台 | 10 |