项目需求书

一、总体要求

1、要求为原装进口产品，其产品性能、质量优质可靠，符合相应的国际、国内机械电气标准。通过FDA和CE安全认证。

2、产品制造商必须是专业生产医用设备的厂家。

3、产品制造商在中国大陆设有分支机构，可以提供终身售后服务支持。提供分支机构地址，负责人名单。

二、设备清单

第一包

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 详见附件1 | 1 |

第二包

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能测定仪 | 详见附件2 | 1 |

第三包

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞淘洗机技术指标 | 详见附件3 | 1 |

第四包

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑电图机技术指标 | 详见附件4 | 1 |

第五包

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜系统 | 详见附件5 | 1 |

第六包

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能小骨动力系统 | 详见附件6 | 1 |

第七包

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜及附件 | 详见附件7 | 1 |

附件1

一、技术要求：

1、基本配套：单激光或双激光四色+分选装置。

2、主要功能：

细胞免疫表型分析、DNA含量及细胞周期分析、胞内及核膜成分分析、自身

抗体检测、白血病分型、肿瘤患者免疫功能、细胞因子(细胞内、外)检测、细胞受体检测、免疫表型分析、细胞凋亡检测及分析、质控等。

3、技术参数：

（1）激光：寿命>5000小时

（2）配置要求：

a.6个探测器：2个散射光探测器、4个荧光探测器；

b.光谱检测范围：300nm-1lOOnm；

c.荧光检测灵敏度：<IOOMESF；

d.仪器重复性：  CV<2％全峰宽；

e.检测颗粒范围：0.2-50um；

f.样本分析速度：≥3000个/秒；

g.具备激光器冷却系统。

4、工作站：

CPU G5/2.4G HZ、内存512MB、硬盘160G、CD-RW/DVD光驱、17”液晶彩监、彩色打印机。

5、软件：

包括：主软件、多色荧光分析软件、细胞周期分析软件、仪器自动校准软件、HLA—B27因子诊断分析系统等。

6、随机必备：稳压电源。

7、分选装置：分选纯度达到99%。

附件2

一、技术要求：

1、用途：主要用于人体肺功能各项指标的测定及胸科手术、全麻手术的术前评估和治疗前后的检查评估。

2、配置：包括主机、软件、处理系统、台车等

3、功能：常规通气功能检查（通气功能慢肺活量检查、流速容量环时间肺活量检查、用力肺活量检查、最大通气量）、一口气弥散、一口气残气检查等。

4、主要参数：

（1）流量测量系统：为流速/流量传感器或密闭干筒式肺量计。

（2）处理系统：测试系统运行软件支持中文windows98和windows2000、windowsXP，操作系统中文化。品牌计算机（P2.4、256DDR内存、806硬盘、可刻录光驱、15寸液晶、彩喷打印机）

二、其它要求：

l、提供2根以上的螺旋管（除机器本身携带外），以便更换消毒。

2、提供首次使用的特殊气体。

附件3

一、配置要求：

血细胞淘洗机    l套

附加冷冻系统    1套

套件            1箱

二、技术要求：

1、基本性能：

用于从冰冻过并随后解冻的血红细胞中去除防腐剂等血细胞淘洗工作。可发展各种程序，以洗涤和浓缩各种细胞状的成分。

2、使用目的：

采用先进的分离方法对细胞进行精确、快捷的自动分离，并同时将指定的、已分离的不同密度细胞吸附至不同的收集管内，进行相关处理，达到血液细胞成份分离和其他组织细胞分离的目的。特别是针对不同用途有特定的配置，如：胰岛细胞分离、纯化技术等方面要有专门的设计和配置。

3、技术指标

（1）流速和转速

a.液压泵流速：O-450ml/min(100+/_50％；300+/_16％：450+/_10％；处理器的流体是全血)；

b.离心马达转速：O-3000+/-30rpm；

c.出口流速：40-600m1；

d.运行温度13℃～29℃

非运行温度10℃to 37℃

运行湿度8％-80％的相对湿度，非冷凝

存储温度0℃to 60℃；

e.计时器精度：旋转计时器 0-99.9分钟；

f.红细胞检测器(RCD)精度：1RCD装置点,0-45%血细胞比容；

g.液压机的液体：乙二醇乙烯（比重:1.07+/-0.1）。

附件4

一、基本性能：

用于临床癫痫、脑炎及其他神经系统疾病的检查诊断

二、系统要求：（标准配置）

1、主机主频≥P4 3.0GHz、1024M内存、100G硬盘、可读写光驱（≥640MB）。

2、WINDOWS XP以上操作系统。

3、19寸以上高清晰液晶显示器。

4、彩色喷墨打印机。

5、高级隔离式安全电源。

6、可以做为回放分析站使用，不影响本机实时采集数据。

7、数字化智能型放大器。

8、脑电记录和分析软件、中文脑电报告自动生成和编辑软件。

9、脑电地形图分析软件。

10、仪器台车。

具有强大的升级空间，可加入视频脑电或动态脑电。

三、技术指标

1、放大器技术参数

（1）大于32通道的脑电。

（2）A/D模数转换：16bit。

（3）采样频率：每通道大于1000Hz。

（4）噪声：＜0.18uVrms。

（5）共模抑制比：＞100db。

（6）输入阻抗：＞100M欧姆。

（7）放大器阻抗测试：有。

（8）内置定标信号。

2、脑电记录和分析软件

（1）脑电阅读、导联转换、自动测量、分屏显示。

（2）放大器自由设置每通道工作状态。

（3）数据交换软件，可接收外源数据或输出标准数据。

（4）原始脑电回放、频谱分析、伪迹排除。

（5）三维地形图。

（6）中文脑电报告生成和编辑。

3、闪光刺激

（1）闪光能量最大值≥0.64焦耳。

（2）闪烁方式：自动\手动\单项。

附件5

一、用途：用于开展胆囊切除术、阑尾切除术、直肠癌前切除术等手术，能够使手术者具有宽广的视野，能够显示组织的微细结构，使组织清晰易辨。

二、配置要求：（标准配套）

1、腹腔镜及标配手术器械

2、高清晰医用摄像系统

3、自动控制冲洗吸引泵

4、冷光源及附件

5、全自动气腹机及附件

6、高频电刀（配合镜下使用）

7、国产台车

三、技术参数：

1、腹腔镜及常用手术器械：

25度或30度腹腔镜（有效长度≥300mm，直径10mm），要求图像清晰、周边视野不失真、透光性好、景深深远、色彩还原度高。可耐高温高压消毒。配用的器械要求品种齐全、坚固耐用、可拆装易清洗。

2、高清晰医用摄像系统：

高清晰数字化三晶片摄像系统，逐行扫描，保证高品质高解像素，水平分辨率≥750线。全制式，输出：视频、S端子、分量。光度的强弱可变化调整、可变焦、配有软镜图像过滤器、大于17寸医学专用的彩色液晶监视器，分辨率≥1024*1024。输出：视频、S端子、分量。

3、冷光源及附件：

要求为氙灯光源，功率≥300瓦、≥500小时的灯泡寿命、光强可手动或自动调节、具备防雾功能等。光缆长度≥2.3米。

4、全自动气腹机及附件：

要求全自动快速、精确、安全充气，可预设压力和流量，最大流量≥20升/分钟，设有声光安全警报装置。

5、高频电刀：

要求具有智能电切和电凝功能。在使用中电刀可自动调节功率大小，以保持最佳切割效果。最大功率要求≥200W。有多种单极、双极输出模式，且各模式均可满功率输出。有腔镜器械输出接口可配合腹腔镜做镜下切割和凝血。具有完善的安全的检测、监测系统。具有脚控启动功能。

四、其它要求：

1、提供选配手术器械的优惠价格清单。

附件6

一、用途：主要用于脊柱微创手术中的切割、打磨、刨削等。

二、配置要求：包括主机、万用钻手机、接头、钻头、微型矢状锯、脚踏等。

三、技术参数：

1、主机：液晶触屏操作、可接两把动力手机、带冲洗泵、具有刹车和无级变速功能。

2、万用钻手机：≥75000转/分钟，

3、万用钻手机接头：长型直接头、 长型角度接头

4、钻头：西瓜钻头2.0--5.0mm各3只， 共计12只。

5、金刚砂钻头: 2.0--5.0mm各1只，共计4只。

6、微型矢状锯及锯片:  ≥4.5度振幅、上刀片无须工具、可调节刀片位置、≥25000cpm/分钟

四、其它要求：

1、提供选配手术器械的优惠价格清单。

附件7

一、用途：主要用于临床输尿管和肾盂的检查和治疗

二、技术参数

1、输尿管肾盂: 要求前端直径小使手术更容易（顶端孔径≤8 Fr）、广角、清晰的视野可直接观察器械的操作（视野角度≥ 60度、直视角度≥ 5度）、工作通道为1×5 Fr或2×3Fr的冲洗、器械通道、有效长度≥42cm、可高温高压消毒。

2、器械：要求有输尿管抓钳（结石碎片双极钳口）、输尿管抓钳（大结石碎块双极钳口）、长鳄鱼嘴抓钳（双极钳口）、活检钳（双极钳口）、取石篮、分离钳（单极钳口）、细胞刷、剪刀等标配手术器械。

3、纤维导光束：≥2.3米、纤维束直径≥3.5㎜且需与我院原有STORZ卤素冷光源相匹配。

4、医用摄像系统：

数字化三晶片摄像系统，高品质高解像素，水平分辨率大于750线。光度的强弱可变化调整、可变焦、配有软镜图像过滤器、大于17寸的彩色液晶监视器等。

5、带国产台车。

6、由投标人提供售后服务条款及免费服务年限。