淮安区政府采购项目

招标文件

项目名称: 白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统

项目编号:HAQZC2019GK005

采购单位：淮安市淮安区环境保护局

二〇一九年二月二十五日

目      录

第一章  投标邀请……………………………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………………………7

第三章  评标标准……………………………………………………23

第四章  合同格式及条款……………………………………………25

第五章  项目采购需求………………………………………………39

第六章  投标文件格式………………………………………………60

第一章  投标邀请

受淮安市淮安区环境保护局的委托，淮安市公共资源交易中心淮安分中心就白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统项目进行网上国内公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目名称及编号

项目名称:淮安市淮安区环境保护局白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统

项目编号:HAQZC2019GK005

二、招标项目简要说明

（一）招标项目简要说明

白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统采购（2套监测设备、站房及3年运营维护服务），详见招标文件第五章。

（二）本项目采购预算为人民币壹佰捌拾万元整。

三、投标人应当具备下列资质要求

（一）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定，并提供下列材料：

1.提供有效的营业执照、税务登记证或三证合一的新版营业执照（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

2.提供开标前六个月内中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

3.提供开标前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

4．提供包含下列内容的书面承诺书（加盖投标人公章，具体见示范格式三，必须提供）：

⑴企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

⑵参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

⑶单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

（二）投标企业营业执照经营范围必须涵盖仪表仪器类设备或在线监测设备及配件的销售、技术服务。（营业执照复印件加盖投标人公章，装入投标文件，原件评审现场必查）

（三）不接受有下述情况的供应商参加本次采购活动：
1.投标人为联合体供应商的；
2.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。

四、招标文件获取信息

招标文件可在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网、淮安区招投标网站直接下载。

特别提醒:各供应商在投标截止时间前,应连续登陆网站查看采购信息,如有采购信息的更正或修改，而因供应商未能连续登陆网站查看，其责任由供应商自行承担。

五、投标信息

投标文件接收截止时间:2019年3月19日上午09:00

投标文件接收地点: 淮安市淮安区华西路63号，淮安市公共资源交易中心淮安分中心（一楼开标二室）

投标文件接收人:徐芳芳               电话:0517-85189606

六、开评标信息

开标时间:2019年3月19日上午09:00

开标地点:淮安市淮安区华西路63号，淮安市公共资源交易中心淮安分中心（一楼开标二室）

评标地点:淮安市淮安区华西路63号，淮安市公共资源交易中心淮安分中心

七、本次招标联系事项

1、采购人联系方式

（1）联系人:宗云青

（2）联系电话:13365165433

（3）联系地址:淮安市淮安区环境保护局

（4）邮编:223200

2、淮安市公共资源交易中心淮安分中心联系方式

（1）联系人：李孟华

（2）联系电话：0517-85189606

3、监管部门联系方式

（1）联系部门：淮安区财政局采购管理科

（2）联系电话：0517-85939095

八、其他事项

（一）投标保证金:本次项目的投标保证金总额为人民币壹万捌仟元整;换取保证金收据地点：淮安市公共资源交易中心淮安分中心（淮安区华西路63号）三楼财务室；联系电话：0517-85189608。

保证金应由投标人的账户打入指定账户，投标人应当尽量提前递交投标保证金，确保在换据时财务室能查询到到账信息。若因查询不到到账信息导致无法换据的，后果由投标人自行负责，投标保证金的换据和退还需本单位人员办理。

（二）投标保证金应采用下列形式之一：

投标人可携带电汇（必须提供电汇凭证复印件）、网上银行支付，转账支票进账单（进账单上必须是付款行盖转讫章），以上所有方式以淮安市公共资源交易中心淮安分中心开户银行提供的到账凭证为据。

投标人请于投标截止时间前办理好以下事宜，以确认投标保证金合规提交：1、投标人须持淮安市公共资源交易中心淮安分中心财务开具的投标保证金单据；2、投标保证金的交纳主体必须是投标供应商本身。以上有一项不符合的，其投标文件将被拒收。

（三）投标保证金缴纳信息：

户名：淮安市公共资源交易中心淮安分中心

账号：1110070319200014281

开户行名称：中国工商银行淮安楚州支行

开户行地址：淮安市淮安区华西路28号（淮安区政务服务中心一楼大厅）

（四）本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心淮安分中心（以下简称淮安分中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

4.3采购人委托淮安分中心对本项目的保证金进行收退管理。采购人或财政监管部门需要暂缓退还相关供应商保证金的，须出具书面文件，否则淮安分中心可按相关规定退还保证金。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式通知采购人和淮安分中心，采购人和淮安分中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人和淮安分中心无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人和淮安分中心将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2招标文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网、淮安区招投标网进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和淮安分中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人和淮安分中心之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件的编制

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.29.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人和淮安分中心不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.投标保证金

15.1本次项目的投标保证金总额为人民币壹万捌仟元整。换取保证金收据地点：淮安市公共资源交易中心淮安分中心（淮安区华西路63号）三楼财务室；联系电话：0517-85189608。

投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第15.8条规定没收投标人的投标保证金。

15.2投标保证金的交纳形式:

15.2.1投标人可携带电汇（必须提供电汇凭证复印件）、网上银行支付，转账支票进账单（进账单上必须是付款行盖转讫章），以上所有方式以淮安市公共资源交易中心淮安分中心开户银行提供的到账凭证为据。

投标人请于投标截止时间前办理好以下事宜，以确认投标保证金合规提交：1、投标人须持淮安市公共资源交易中心淮安分中心财务开具的投标保证金单据；2、投标保证金的交纳主体必须是投标供应商本身。开标时将收据带至开标现场查验，以上有一项不符合的，其投标文件将被拒收。

15.3投标保证金交纳信息:

户名：淮安市公共资源交易中心淮安分中心

账号：1110070319200014281

开户行名称：中国工商银行淮安楚州支行

开户行地址：淮安市淮安区华西路28号（淮安区政务服务中心一楼大厅）

15.3.1投标人在交纳投标保证金时，应按照上述银行帐号交纳投标保证金，由投标人的账户打入指定账户，否则出现投标保证金无法按规定时间到账从而导致无效投标的，其后果自负。

15.3.2投标保证金到账截止时间统一为投标文件接收截止时间。因投标保证金交纳及银行进帐期间需一定的时间，因此，请各投标人提前做好交纳投标保证金的工作，以确保保证金按期到帐，在换据时财务室能查询到到账信息。若因查询不到到账信息导致无法换据的，后果由投标人自行负责，投标保证金的换据和退还需本单位人员办理

15.4在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，采购人和淮安分中心将视其为非响应性投标而予以拒绝。

15.5未中标人的投标保证金，在正常情况下淮安分中心将在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（不计利息）。未中标人应主动到淮安分中心办理退还手续。

15.6未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第16.2条规定执行。

15.7中标人的投标保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。

15.8发生下列任一情况，投标保证金将不予退还:

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、淮安分中心工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同；

（7）中标人在规定期限内未能根据第31条规定交纳履约保证金。

15.9中标人若发生本条第15.8款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，淮安分中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，淮安分中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17. 投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件的正本和所有的副本均须打印、盖章并装订成册。投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

17.4本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务等形式的业务专用章。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、项目编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2淮安分中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1淮安分中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购中心。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，否则投标保证金不予退还。

五、开标及评标

22.开标

22.1淮安分中心将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由淮安分中心作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及淮安分中心认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

22.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，采购人报经财政监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，淮安分中心根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，可以与该两家供应商进行竞争性谈判或竞争性磋商。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由淮安分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1采购人将依法对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格性审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档。

23.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件的规定交纳投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（详见本招标文件采购需求部分）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】；

（13）采购人提出其他无效投标处理条款（如果有的话，详细见招标文件中项目采购需求部分）。

23.2.2.9 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照22.4款执行。

23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保密

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3在评审期间，淮安分中心将有专门人员与投标人进行联络。

26.4淮安分中心和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标供应商

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

27.2采购人或者采购人委托评标委员会直接确定中标人。

27.3淮安分中心将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网、淮安区公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或淮安分中心将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1淮安分中心在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到淮安分中心通知后五个工作日内必须到淮安分中心领取中标通知书并办理相关交费手续。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4在中标人按照规定向淮安分中心提交履约保证金后，淮安分中心将及时通知其他未中标的投标人，并按照第15条规定退还其投标保证金。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经淮安分中心见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经淮安分中心见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

30.货物或服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物或服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向淮安分中心提交金额为中标总价5%的履约保证金。已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。

31.2中标供应商属于中小企业范围内，其在领取中标通知书之前，向淮安分中心提交金额为中标总价2%的履约保证金。已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。

31.2.1本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财法函〔2011〕181号]关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

31.3履约保证金在项目验收合格后无息退还。

31.4如果中标人没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、淮安分中心提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以参加投标供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）淮安分中心有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或淮安分中心不予受理。（财政部政府采购供应商质疑范本：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html）

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

# （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

# （4）事实依据；

# （5）必要的法律依据；

# （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.7 采购人或淮安分中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或淮安分中心将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或淮安分中心有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或淮安分中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市淮安区财政局政府采购管理科对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。

三、具体标准:

| 评审项目 | 评分标准 | 分项分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （43分） | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×43分。 | 43 |
| 运营保障实力（24分） | 经淮安市信用办备案，信用等级评价良好，信用等级评价为BBB及以上，得2分，其他情形不得分。须提供相应报告复印件加盖投标人公章，装入投标文件。 注:（1）供应商须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。 （2）由于各地区间对于信用评定的标准不一致，根据《关于在淮安市政府采购领域应用信用报告的通知》（淮信办[2015]25号）文件要求，上述“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办备案的服务机构。服务机构查询网址: http://zfcgzx.huaian.gov.cn/web/zfcgzx/content/2017/01/24/3344674.html http://hacx.huaian.gov.cn/fwjg/list.html | 2 |
|  | 备品备件：江苏省建有备品、备件库得6分，提供相关备件仓库租赁合同复印件和备件库照片并加盖投标人公章，装入投标文件。 | 6 |
|  | 备用机：江苏省有运行维护所需的备用机储备，每套至少包括高锰酸盐在线监测仪或上述招标设备。每一套得2分，最高得6分。需列出型号、数量、单价等，提供采购合同复印件加盖投标人公章，装入投标文件。 | 6 |
|  | 数据保证：江苏省建立化验室，能日常分析化验高锰酸盐、氨氮、总磷、浊度等参数，需详细列出型号、数量、单价等，提供采购合同复印件加盖投标人公章，装入投标文件。每提供一项得1分，此项最高得6分。 | 6 |
|  | 软件：提供本招标文件产品对应的计算机软件著作权证书复印件加盖投标人公章，装入投标文件。得4分。其他情形不得分。 | 4 |
| 售后服务能力（14分） | 在江苏省配备运维机动车，保证及时服务现场，每辆车得1分，最高得4分；提供能代表投标单位的车辆行驶证复印件并加盖投标人公章，装入投标文件。 | 4 |
|  | 在投标截止日前，在淮安地区成立办事处或公司的得4分，须提供相关材料并加盖投标人公章，装入投标文件。其他情形不得分。 | 4 |
|  | 专业人员持证上岗：提供具有环境污染治理设施运营岗位资格证书（自动监控（水）运行工）的专业技术人员。少于2人不得分，2人得1分，3-5人得3分，6-9人得4分，10人及以上得6分。提供人员证书及本单位社保证明，如人员采用人事代理，须同时提供投标人与人事代理机构签订的代理协议，上述证明材料复印件加盖投标人公章，装入投标文件。 | 6 |
| 业绩及保障能力（17分） | 运营服务业绩：投标人在江苏省运营服务水质高锰酸盐、氨氮、总磷在线分析仪任何一种仪表的用户，少于2家不得分，2-4家得1分，5-9家得3分，10家及以上得6分。其他情形不得分。须提供运营维护合同项目清单（清单载明：被服务单位名称、产品型号、数量、被服务单位联系人及手机号码）和合同复印件加盖投标人公章，装入投标文件。 | 6 |
|  | 设备采购业绩：投标人提供江苏省水质高锰酸盐、高锰酸盐、氨氮、总磷在线分析仪任何一种仪表的用户采购类合同，2-4家得1分，5-9家得3分，10家及以上得6分。其他情形不得分。须提供项目清单（清单载明：被采购单位名称、产品型号、数量、采购单位联系人及手机号码）和合同复印件加盖投标人公章，装入投标文件。 | 6 |
|  | 投标人根据本项目需要，能免费提供水质在线监控平台软件的，最高得5分，没有不得分；提供相关承诺函，评委根据投标人提供的平台方案及实施能力酌情打分（格式自拟，加盖投标人公章，装入投标文件）。 | 5 |
| 政策导向 （2分） | 1、根据财政部、国家发展和改革委员会 财库[2004]185号文件精神，投标人所投氨氮在线分析仪产品在“节能产品政府采购清单”范围内的得1分。 2、根据财政部、国家环保总局 财库[2006]90号文件精神，投标人所投氨氮在线分析仪产品在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得1分。 特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准。未能提供证书复印件的不给予加分。（节能产品证书、环保产品证件复印件并加盖投标人公章，装入投标文件） | 2 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改。

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款按下列条件进行：设备安装结束并通过验收后，按照合同价款的70％付款，剩余30%在每年运营服务期满，扣除考核费用后各支付10%，三年付清（不计利息）。 |
| 2 | 履约时间：合同签订并生效后20个工作日内货到现场，具备安装条件后，10个工作日内安装完成。 |
| 3 | 履约地点:白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测站 |

合同格式

白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统合同

运营监管机构 （甲  方）： 淮安区环境保护局

运营维护机构 （乙  方）：

见     证     方      ：

为保障淮安区白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测站安装的自动在线监控设备正常运行，依据环保部门相关管理要求，本着诚信平等互利的原则，现就白马湖水厂里运河三堡水源地保护区饮水源地在线监控设备安装及运营维护相关事宜达成如下协议：

第一条：运营服务年限及价格

根据招标及投标响应文件内容，甲方向乙方采购 2套水质自动监控设备①水质自动监测仪（水温（T）、PH、溶解氧（DO）、电导率（EC）、浊度（TC）、高锰酸盐指数(CODMn)、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷(TP)数采仪）设备二套，②站房二套（符合国家、省级相关规范要求），③三年运行维护。交由乙方运营，时间自201　　年　　月　　日至201　　年　月　　日。

合同价款：经招标确定设备费用及三年维护费用为人民币（大写）　　元（¥　　　）。

付款按下列条件进行：设备安装结束并通过验收后，按照合同价款的70％付款，剩余30%在每年运营服务期满，扣除考核费用后各支付10%，三年付清（不计利息）。

第二条：运营维护要求

乙方负责对整个淮安区白马湖水厂里运河三堡水源地保护区二处在线监控系统进行建设、保养和维护，包括水污染源自动监控系统站房建设、设备安装及保养和维护。运营维护要求详见附件：《白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统范围及要求》。

第三条 甲方责任

（一）甲方需做好为污染源自动监控系统的用水用电提供保障。

（二）甲方不定期对运营服务情况进行检查。

（三）甲方根据附件：《白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统范围及要求》的相关规定定期对乙方进行考核，考核不符合要求的，按照相关规定需要支付违约金的从合同价款中扣除。

（四）因甲方原因不能按合同支付运营费用，造成设备和运营不正常的，责任由甲方承担。

第四条 乙方责任

乙方必须提供优质服务，保证服务质量，必须满足附件《白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统范围及要求》中的规定。

（一）乙方在履行合同期间，出现一般违约行为（一般违约行为指同时违反附件：《淮安区饮水源地自动监控设备运营维护范围及要求》），经调查属实后，给予书面通报，乙方必须在三日内改正；出现严重违约行为，乙方将被取消在淮安区承担设备运营维护的资格，后果由乙方自负。

（二）在运营过程中，乙方不得违规修改设备参数或规避监管。

（三）配合甲方不定期对运营维护情况进行检查。

（四）如因乙方维修不及时等原因造成环保部门被上级通报或处罚的，责任全部由乙方承担。

（五）运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由乙方承担；

（六）运行维护考核办法

甲方组织开展运维管理和质控考核，乙方运维达不到要求的，扣减相应的运维费或终止运维合同。

(1)扣款要求

按季度对每个站点单独考核，其中：

- 单次考核数据有效率在70%（不含）-80%（含），扣除当季度运维费10%，并责令整改。

- 单次考核数据有效率在60%（含）-70%（含），扣除当季度运维费30%，并责令整改。

- 单次考核数据有效率低于60%，扣除当季度运维费。

- 全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

(2)乙方有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当季运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的，甲方有权中止运维合同。

1)监测数据传输中断，但未及时向甲方报告并说明原因的。

2)拒绝或迟报审核数据的。

3)拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

4)发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向甲方报告的。

5)未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

(3)当出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，甲方将中止运维合同，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

(4)因运维不当导致仪器损毁的，由乙方承担相应责任。

(5)运维费按合同价的30%（每年10%）计算。

第五条：合同文件

下列关于淮安市淮安区政府采购招标文件编号        的招、投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同前附表；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）买方、见证方和卖方商定的其他必要文件。

第六条：合同纠纷处理

本合同如发生纠纷，甲方、乙方应当及时协商解决，协商不成时可根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向淮安区仲裁委员会申请仲裁。

第七条：备注与说明

（一）因下列原因造成自动监控设备损坏的，乙方不承担相应的维修费用：

1.由生产事故造成自动监控设备损坏；

2.因不可抗力因素造成自动监控设备损坏；

3.由于甲方自行进入自动监控设备用房违规操作致使设备损坏或丢失。

（二）因下列原因造成自动监控设备损坏的，乙方承担相应的维修费用：

1.由于乙方安全原因发生自动监控设备部件被盗，造成自动监控设备损坏；

2.自动监控设备用房为专房专用，乙方改变专用房用途，造成自动监控设备损坏；

（三）本协议一式伍份，甲方执二份，乙方、见证方区财政局政府采购科各执一份，自合同签署之日起执行；

（四）附件和招标文件中“招标项目采购需求”是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

甲方代表：                           乙方代表：

年   月   日                          年   月   日

见证方（盖章）：

年   月   日

附件：

白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统

运营维护范围及要求

一、术语和定义

1.水污染源自动监控系统

是在一个地区设置若干个连续自动监测仪器的监测站，由一个中心控制若干个子自动监测站，随时对该地区的饮水源地状况进行连续自动监测，形成一个连续自动监测系统。

2.试样

指导入自动分析仪器的该地区取样水。

3.校正液

为了获得与试样浓度相同的指示值所配制的校正液。有以下几种：

3.1零点校正液

在校正仪器零点时所用的溶液，用蒸馏水作零点校正液。

3.2量程校正液

在校正仪器量程时所用的标准溶液，不同的方法采用不同的标准溶液。

4.零点漂移

采用本规范中规定的零点校正液为试样连续测试，自动分析仪的指示值在一定时间内变化的大小。

5.量程漂移

采用本规范中规定的量程校正液为试样连续测试，相对于自动分析仪的测定量程，仪器指示值在一定时间内变化的大小。

6.平均无故障连续运行时间

指自动分析仪在检验期间的总运行时间（h）与发生故障的次数（次）的比值，以“MTBF”表示，单位为：h/次。

7.响应时间

从零点校正液移入量程校正液，测定指示值达到量程校正液90%所需的时间（min）。

二、运营维护机构基本要求

          - 通过有效年检的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。

          - 具备法人资格并有专业技术人员，具有一定的现场工作实践经验，能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应的技术规范，经有关部门考核取得上岗证，可利用成熟的技术和经验，在各方面保证污染源自动监控系统运行的稳定性。

          - 备有运营维护所需的计量仪器仪表，必要的外围设备和相应的实验条件。

          - 备有饮水源地自动监控仪器和数据采集仪的备机，以保证系统正常运行和完整的监测数据捕获率，具备其他备品备件和必要的维修工具。

          - 中标单位以现有设备为基础，对不能在三年内正常运行的设备，必须无偿进行维修或更换，且其产权属不变。

          - 具备和市、区自动监控中心平台联网的条件，配备固定全职专业维护人员和交通工具。

7.具有一定的经济实力，能承担相应的风险。

三、运营维护机构的职责

1. 承担受托责任，保证系统正常运行和污染物监测数据、相关参数及时上报。

2．运营维护机构必须对系统对应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立系统日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受区环保局的台帐检查。

3．运营维护机构必须每月5日前用文字报表方式向区环保局做运行工作报告，陈述站点自动监控设备的运行情况。

4．运营维护机构必须及时向区环保局汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

5．当被维护企业因停电、停产等原因导致自动监控设备无法正常运行时，运营维护机构必须在48小时内向区环保局提交书面报告。当被维护企业的自动监控设备恢复正常运行后，运营维护机构必须在48小时内向区环保局提交书面报告。过期提交的报告视为无效，区环保局将作为自动监控设备未能及时维护情况处理。

6．在运营维护中按规定对系统定期进行校准及校验。

7．确保除区环保局允许的相关人员和运营维护机构人员以外的其他人员不得随意进入监控用房。

四、运营维护服务范围 (设备的范围和数量)

运营维护服务范围详见采购文件和合同。

运营维护时间为合同生效之日起三年。运营维护期间产生的所有相关费用由运营维护机构承担。区环保局根据合同价款及考核结果按期支付相应服务费用。

运营维护机构未作实地踏勘，签订合同后和履约过程中，运营维护机构不得以不了解设备状况或不了解现场情况为由，提出任何形式的增加运营维护服务费用或者推卸应承担责任的要求。

五、运行与日常维护

1．每日8：30前远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，检查数据捕获率。

2．同一设备任意2次现场维护的时间间隔不得大于10日，现场维护的内容包括：

3．每个月至少对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查，每月至少对在线监测仪器进行一次日常比对校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

4．每季度至少检查水样导管、废水导管、活塞和密封阀，必要时更换，检查pH电极是否钝化（斜率低于50%），必要时更换；检查氨氮气敏电极膜，必要时更换；检查各在线监测仪器管路，必要时清洗或更换。

5．每年至少更换一次水样导管、废水导管、活塞和密封阀，至少更换一次注射器活塞、燃烧管、CO2吸收器。

6．保持机房、实验室、监测用房的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求；

7．对电源控制器、空调等辅助设备进行经常性检查。

8．操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录，并注明时间，记录一式两份，设备现场必须保留一份。

9．此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。

六、系统的检修

1.维修电话要有专人值班，发现故障或接到故障通知，专业技术人员需在及时赶到现场进行处理。

2.对于一些容易诊断的故障，可携带工具或备件到现场进行针对性维修，此类故障的维修时间不应超过6小时；对不易诊断和维修的仪器故障，必须在5个工作日内修复，其间采用人工监测的方式2次/日向区环保局报送数据。

3.仪器经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。

4.若数采仪发生故障，必须72小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

5.备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件的存储数量。

6.所有标准样品必须购买国标商品。

7.对现场不规范的采样管道进行改造。

七、比对校验

1.日常比对校验

日常比对校验周期为每月至少一次，由运营维护机构完成，进行实际水样比对实验，可自动校准或手工校准。

1.1当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次校准和校验。

1.2进行相关校准和校验时，必须有专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定，作好测试记录和调整、维护记录。

1.3此处未提及的校验内容，参照相关仪器说明书要求执行。

2.委托校验

委托校验周期为每三个月一次，由运营维护机构委托区环境监测站开展校验，并定期将校验结果报送区环保局备案。委托校验主要包括按环境监测技术规范进行现场比对测试、对运行数据和日常运行记录审核检查等。

3.监督校验

区环保局督促区环境监测站不定期对自动监控设备进行监督校验。监督校验主要包括按环境监测技术规范进行现场比对测试、对运行数据和日常运行记录审核检查等。

八、技术要求

1．自动监测监控仪器的各项性能指标必须在相关规定的范围内。

2．设备90天平均无故障连续运行时间必须≥360h/次。

3．数据采集误差（即淮安区饮水源地自动监控平台软件接收数据与自动监控设备对应存储数据的相对误差）在±10%以内为合格。区环保局不定期对自动监控设备的数据采集误差进行抽查，抽查10台次合格率必须≥90%。

4．委托校验和监督校验达到国家自动监控设备比对要求（国家标准出台前，达到自动监控设备数据与实验室分析数据的相对误差在±10%以内要求）的为合格，委托校验和监督校验10台次一次性合格率必须≥90%。

九、质量保证

1．操作人员必须正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应的技术规范，经有关部门考核取得上岗证。

２．建议采用有证标准物质，若考虑到运行成本采用自配标样，必须用有证标准物质对自配标样进行验证，验证结果必须在标准值允许范围内。

３．采样校准曲线进行定量，校准曲线的校准点不得低于5点，相关系数在0.99以上，样品的测定值必须在校准曲线的浓度范围内。每10日用标样对校准曲线进行校准，标样校准误差不得超过±10%。

４．按照国家规定的监测分析方法进行实际水样的比对实验，比对实验时，每批样品应同时作空白试验，并控制空白试验值低于方法检出下限浓度的1/2。

十、监督核查

1．由区环保局督促区环境监测站，对运营维护机构管理的系统不定期进行抽检及校验，定期审核运营维护机构上报的系统监测数据。

2．由区环保局督促区环境监察局，不定期监督检查运营维护机构管理的系统日常运行记录、日常维护记录、维修记录及仪器检定证书、校正记录和设备台帐。

3．由区环保局督促区环境信息中心，根据“白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统范围及要求”中的相关规定，对运营维护机构进行不定期监督检查。

十一、质量保证

操作人员必须掌握有关仪器设备的原理，使用和操作必须符合相关规定。

十二、监督核查

1.淮安区饮水源地自动监控系统第三方运营维护的考核工作由“淮安区饮水源地自动监控第三方运营维护考核工作领导小组”（简称“考核领导小组”）组织实施。“考核领导小组”由区局领导班子成员、区环境信息中心、区环境监察支队、区环境监测站、区局污控科和组成。

2.考核遵循日常抽查和半年考核相结合、数据考核和现场考核相结合的原则。

3.第三方运维单位应于合同签署后每满6月后5个工作日内向“考核领导小组”报送半年考核自测情况及相关材料。考核自查材料包括：考核自查表、半年运行维护总结报告、实验室所有比对监测原始记录单及运维日志等其它相关资料。“考核领导小组”根据第三方运营维护单位提供的考核自查材料、监测机构定期比对监测结果、“考核领导小组”日常抽查记录、抽查比对监测结果等资料，本着公正、公平、负责的原则，填写考核评审表，根据考核分值得出考核结果，在综合考核结果和自动监控数据记录完整有效性的基础上，核算半年维护费用，并将考核结果和维护费用核算结果书面预通知第三方运维单位。第三方运维单位如对考核结果或维护费用核算结果有异议，可在自接到通知之日起5个工作日内向“考核领导小组”提出书面申诉并提交相关依据，“考核领导小组”在收到书面申诉之日起10个工作日内对考核结果和维护费用核算结果进行复核。并报局长办公会审议。考核结果和维护费用核算结果报局长办公会审议后，将第三方运营维护单位的考核结果和维护费用核算结果进行通报。

4．饮水源地自动监控系统第三方运营维护工作半年考核计分细则。

考核满分为100分。考核结果按得分情况分为优秀、良好、合格和不合格3个等级。考核得分90分（含）以上的为优秀；考核得分60（含）-90分（不含）的为合格；考核得分低于60分（不含）的为不合格。

如考核结果优秀，扣减系数为100%；如考核结果合格，扣减系数=（考核得分÷100）×100%；如考核不合格，扣减系数为50%，对运营维护单位进行警告，连续两次警告，淮安区环保部门对运营维护单位三年内不予出具环保相关证明。

白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统第三方运营维护工作半年考核计分细则

| 考核内容 | 考核指标 | 分值 | 评分细则 | 考核依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线仪器运行管理 | 1 | 在线监测仪器的定期比对监测 | 40 | 每半年由区环境监测站采用国家标准方法对联网的在线监测仪器进行定期比对。 根据各仪器比对监测之和占全部仪器应比对监测总和的比例，统计相应得分。 | 提供每套仪器每季度的比对监测报告 |
|  | 2 | 在线监测仪器的日常运行维护 | 10 | 建立仪器设备的使用管理制度，按照国家规范及仪器的操作要求，进行设备的日常运行维护，并现场记录登记。 根据“饮水源地自动监控系统”统计结果，结合抽查合格的仪器套数占抽查仪器总数的比例，统计相应得分。 | 1.“饮水源地自动监控系统”统计结果 2.现场抽查运行维护记录（包括试剂配制标定、比对监测、定期校准，以及仪器维护、维修等） |
| 自动监控系统运行 | 3 | 在线率、在线运行良好率 | 10 | 在线运行良好率均≥85%，得20分。如有一次不合格，此项不得分。 | 《全省饮水源地自动监控系统运行监控周报》 |
|  | 4 | 人工数据报送 | 5 | 由于维护原因导致在线数据未能上传，期间按要求进行人工监测和数据报送，人工监测周期不低于每天4次，间隔不得超过6小时，否则视为人工报送日数据不合格 | 人工报送日数据不合格一次，扣0.1分 |
| 维护机构 制 度 落 实 | 5 | 维护机构维护人员 | 5 | 有专职人员（自动连续监测类（水）；配备化验人员进行化验分析；“考核领导小组”不定期抽查，如抽查结果符合上述要求视为合格，反之不合格。根据抽查合格的比例，统计相应得分。 | 维护机构人员变更须事前向区环保局报告，如未经报告导致抽查不合格的，后果自负 |
|  | 6 | 饮水源地自动监控工作制度的落实 | 5 | 建立并落实“周统计、月统计、季统计”制度的，得 5 分。否则酌情扣分。 | 1.周统计报表 2.月统计报表 3.季统计报表 |
|  | 7 | 维护机构节假日期间值班制度的落实情况 | 5 | 维护机构是否建立并落实节假日期间值班制度，节假日期间维护人员不得少于2人。 根据“考核领导小组”不定期抽查合格的比例，统计相应得分。 | “考核领导小组”不定期抽查 |
|  | 8 | 监控异常情况的处理 | 20 | 对监控点位无法联通或监控数据异常的（超标、与正常值存在明显偏差等），能迅速查明原因，落实整改或依法处罚，并将有关情况上报有关部门。 根据统计结果，结合相关报告材料，自动监控设备每日接受数据≥4组，每组数据时间间隔≤6小时，否则视为日数据接收缺失1日，每台自动监控设备数据接收缺失月累计必须≤7日，否则视为设备当月维护不合格，根据全部设备的月合格比例统计相应得分。 | 1.“饮水源地自动监控系统”统计结果 2.监控系统调阅情况 3.相关报告材料 4.周月季统计报表 |

十三、技术档案

1．技术档案的内容

1.1仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录；

1.2监测仪器的校准、零点和量程漂移的例行检查报表；

1.3监测（监控）仪器的例行检查记录；

1.4环境监测机构的年检记录；

1.5仪器设备的检修登记记录；

1.6各种仪器的操作、使用、维护规范。

2．技术档案基本要求

2.1档案中表格必须采用统一的标准表格；

2.2记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，注明填写时间，有专业维护人员的签字。记录一式两份，一份必须放置在设备现场，以便区环保局随时监督抽查；

2.3可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的仪器设备做出正确的评价；

2.4与仪器相关的记录必须放置在现场，所有记录均应妥善保管。

十四、其他

1.签订合同前后国家、省、区出台的法律、法规以及本文件中涉及饮水源地自动监控设备运营维护的相关规定，运营维护机构都必须遵守。

2.除非合同中另有说明，本合同经甲乙双方代表人或授权代理人签字或盖章后，并在淮安市公共资源交易中心淮安分中心见证和收到卖方提交的履约保证金之日起生效。

3.本合同一式伍份，甲方执二份，乙方、见证方区财政局政府采购科各执一份，每份均具有同等法律效力。

4.未尽事宜，按照国家及江苏省相关标准和文件执行。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

淮安区白马湖水厂取水口位于里运河三堡水源地，该水厂是区政府的重点基础设施工程，一期工程设计供水能力5万吨/日，已于2017年建成运行。根据饮用水源地达标建设要求，需在水源地一级保护区内建设两套水质自动监测系统及三年运营期。

★二、项目总体要求

1、建设及运营服务设备名称和数量

建设两套水质自动监测系统监测仪器设备、站房及三年运行维护：①水质自动监测仪（水温（T）、PH、溶解氧（DO）、电导率（EC）、浊度（TC）、高锰酸盐指数(CODMn)、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷(TP)、数采仪等设备二套，②站房二套（符合国家、省级相关规范要求），③三年运行维护。

2、本项目采购预算价：

贰套水质自动监测系统监测设备、站房及三年运行维护费预算价为人民币：壹佰捌拾万元整（￥：180万元）；

3、服务期限：三年

4、质量等级: 2套在线监测系统设备（合格）；站房（符合国家、省级相关规范要求）2套；质保、运营维护3年。

5、履约时间、地点及付款方式

（1）履约时间：合同签订并生效后20个工作日内货到现场，具备安装条件后，10个工作日内安装完成。

（2）履约地点: 白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测站

（3）付款方式：设备安装结束并通过验收后，按照合同价款的70％付款，剩余30%在每年运营服务期满，扣除考核费用后各支付10%，三年付清（不计利息）。

6、报价及其他要求

（1）投标人的报价应包括运输、保险、调试、安装、税金、售后服务及仪器的第三方比对检测费用、安装辅材（含采样泵）、验收专家费、运行维护期间值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等所有费用。采购人不再支付任何其他费用。

（2）所投的氨氮、总磷、总氮在线分析仪、数据采集传输仪产品须具备中国环境保护产品认证证书和中国环境监测总站出具的适用性检测报告（提供有效的证书及相关资料复印件并加盖投标人公章，装入投标文件，未提供作无效投标处理）。

★三、3年运营维护服务要求

1、提供3年的运营服务，包含全套药剂的配制及提供，全套配件的更换及维修，数据上传通讯卡费，上墙资料的制作，运行台账的建立及填写，故障报告，定期巡检，定期标定及校准等。

2、数采仪联网的定期维护:

观察数据采集仪运行情况,并检查连接处有无损坏,对比高锰酸盐在线自动分析仪、氨氮在线自动分析仪、总磷在线自动分析仪及上位机接收到的数据是否一致。

3、至少每两周一次到达现场对在线分析仪的定期维护：

(1)检查仪器设置参数、状态参数、自动标定(自动校准)记录,历史数据,发现异常应立即查明原因并恢复；

(2)检查仪器内部管路密封性与通畅性,发现液体渗漏、流路堵塞、连结漏气等异常,应立即查明原因并恢复；

(3)检查仪器做样次数及标准液是否正常,检查仪器内部各类试剂余量与有效期、废液收集量,发现异常应立即添加、更换或回收；

(4)检查仪器取排水系统的水泵工作压力、外部管路密封与通畅性,并对取排水系统进行清洗维护；

(5)保持仪器内外清洁、对仪器管道清洗、仪器测量及计量信号是否衰减、仪器易损件的维护及保养；

(6)定期添加药剂、定期标准校准、按规范填写运行台账,若仪表故障或其他原因造成数据异常,及时向业主报告。

4、数据检查审核处理：

通过对数据进行检查、检验、确认和异常值的取舍对数据有效性进行判别,修正某些飘移的数据和删除某些无效数据。数据检查审核包括如下内容:

(1)检查是否有不正常高值或低值,并判别引起不正常的高值或低值的原因；

(2)检查零点的不确定飘移,并判别引起不确定飘移原因；

(3)检查是否有持续较长一段时间数据没有变化；

(4)检查是否有持续较长一段时间数据上下急剧变化等；

(5)对确认有问题的数据作确认标记；

(6)检验数据运算处理是否按照标准操作程序及规定的要求进行；

(7)检验数据是否在规定的准确的日期和时间等。

5、定期校准、校验要求

(1)每月进行一次质控样试验,质控样测定的相对误差不大于标准值的士10%,比对试验结果应符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》中规定的性能指标要求,不合格的,应立即进行校正,重新进行试；

(2)每季度进行实际水样比对试验,比对试验结果应符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》中规定的性能指标要求,不合格的,应立即进行校正,重新进行试验；

6、响应时间

(1)如果仪器发生故障,乙方接到甲方的通知,30分钟内电话响应,3小时内派出维修人员到达现场并解决故障；

(2)乙方日常维护中,小的故障1个工作日内维修或保养完成,大的故障如3个工作日内无法维修完成,须更换备用机(费用自行承担)。

(3)为甲方提供必要的技术支持,包括操作人员的培训、现场指导等。

7、安全问题

（一）因下列原因造成自动监控设备损坏的，乙方不承担相应的维修费用：

（1）由生产事故造成自动监控设备损坏；

（2）因不可抗力因素造成自动监控设备损坏；

（3）由于甲方自行进入自动监控设备用房违规操作致使设备损坏或丢失。

（二）因下列原因造成自动监控设备损坏的，乙方承担相应的维修费用：

（1）由于乙方安全原因发生自动监控设备部件被盗，造成自动监控设备损坏；

（2）自动监控设备用房为专房专用，乙方改变专用房用途，造成自动监控设备损坏；

★四、采购仪器设备、站房及系统运维技术要求

（一）仪器

1、仪器分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法（表1）

表1：   自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温度传感器法 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 |
| 3 | 溶解氧 | 电极法 |
| 4 | 电导率 | 电导池法 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 |
| 6 | 氨氮 | 水杨酸比色法 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐氧化还原法 |
| 8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 9 | 总氮 | 过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 |

1.仪器基本功能

1.1应具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护功能。

1.2应具有时间设置功能。

1.3应具有仪器故障自动检测自动报警。

1.4应具有定期自动校准功能。

1.5应具有密封防护箱体及防潮功能。

1.6具有双向数据传输功能和工作状态输出功能。

1.7输出信号采用RS-485/232数字量标准接口（此次不得采用模拟量数据传输）。

2.仪器技术参数

2.1五参数分析仪技术参数

采用模块化结构即显示器、控制器、电源模块、输出模块以叠加方式组成，具有数字化功能，不同模块、传感器之间采用数字信号进行通讯；同时连接水温、pH、溶解氧、电导率、浊度五种不同类型的电极，并同时测量显示这五种参数。

仪器须具有原始数据、校正结果数据的存储和传输功能。

- 水温自动分析仪技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 温度传感器法 |
| 测定范围 | -5.0～60.0℃ |
| 精度 | ≤±0.5℃ |
| 分辨率 | ≤0.1℃ |
| 输出信号 | RS-485/232 |

- pH自动分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 玻璃电极法 |
| 测定范围 | 0.00～14.00 pH |
| 测量精度 | ≤±0.01pH |
| 分辨率 | ≤0.01pH |
| 温度补偿 | 在0℃～60℃利用温度传感器自动进行温度补偿 |
| 功能 | 具有电极自检功能 |
| 输出信号 | RS-485/232 |

- 溶解氧自动分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 电极法 |
| 测定范围 | 0.00～20.00mg/L |
| 测量精度 | ≤±0.5% FS |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 温度补偿 | 在0℃～60℃利用温度传感器自动进行温度补偿 |
| 功能 | 具有电极自检功能，可检测膜破损以及电解液的泄漏情况 |
| 输出信号 | RS-485/232 |

- 电导率自动分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 电导池法 |
| 测定范围 | 10 uS/cm～500mS/cm，量程可自动切换 |
| 测量精度 | ≤±0.5% FS |
| 分辨率 | ≤0.01uS/cm |
| 温度补偿 | 内置非线性温度补偿功能 |
| 输出信号 | RS-485/232 |

- 浊度自动分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 光散射法 |
| 测定范围 | 0～4000 NTU，量程可自动切换 |
| 准确度 | ≤±1% FS |
| 分辨率 | ≤0.001NTU |
| 功能 | 具有电极自检功能，刮片式自动清洗功能 |
| 输出信号 | RS-485/232 |

2.2氨氮分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 水杨酸分光光度比色法 |
| 测定范围 | （0-300）mg/L |
| 重复性 | ≤2.0% |
| 分辨率 | ≤0.01mg/L |
| 最低检出限 | ≤0.05mg/L |
| 零点漂移（24h） | ≤0.02mg/L |
| 量程漂移（24h） | ≤1.0% |
| 功能 | 自动两点校正、自动清洗、自我诊断功能，当试剂消耗完或管路堵塞时可输出报警信号 |
| 测量间隔 | 自动调整测量间隔、连续，5，10，15，20，25，30分钟可设定或按照系统信号指令实现2，4，6，8，12，24小时间歇测量 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS232 |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

2.3高锰酸盐指数分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 酸性高锰酸钾氧化还原滴定法 |
| 测定范围 | （0-20）mg/L |
| 分辨率 | ≤0.01mg/L |
| 重复性 | ≤±5% |
| 最低检出限 | ≤0.5mg/L |
| 零点漂移（24h） | ≤±5% |
| 量程漂移（24h） | ≤±5% |
| 功能 | 自动校正，自动清洗，自我诊断功能 |
| 加热方式 | 高温消解加热 |
| 通讯协议 | 4-20mA/RS232 |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

2.4总磷水质在线自动监测仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 过硫酸盐氧化--钼酸铵分光光度法 |
| 测量范围 | （0-50）mg/L |
| 重复性 | ≤±10% |
| 分辨率 | ≤0.001mg/L |
| 测量精度 | 优于测量值的2% |
| 最低检出限 | ≤0.01mg/L |
| 零点漂移（24h） | ≤±5% |
| 量程漂移（24h） | ≤±10% |
| 清洗方式 | 自动清洗功，自清洗时间0.5～24小时可调。 |
| 通讯协议 | 4-20mA、RS232 |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

2.5总氮水质在线自动监测仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 过硫酸钾氧化-分光光度法 |
| 测量范围 | (0-100）mg/L |
| 重复性 | ≤±10% |
| 分辨率 | ≤0.001mg/L |
| 测量精度 | 优于测量值的2% |
| 最低检出限 | ≤0.05mg/L |
| 零点漂移（24h） | ≤±5% |
| 量程漂移（24h） | ≤±10% |
| 清洗方式 | 自动清洗功，自清洗时间0.5～24小时可调。 |
| 通讯协议 | 4-20mA、RS232 |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

3.系统各单元及集成技术要求

3.1系统总体设计目标

- 自动监测系统主要由监测仪器、采水单元、配水单元、预处理单元、控制单元、辅助单元、安防单元等部分组成，控制子单元采用RS485接口与数据采集与控制单元相连，控制子单元通过IO端口控制其它子单元动作，协调完成水样采集、水样预处理、配水、清洗等功能。系统采用连续或间歇方式工作。

- 对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性，保证水样不失真的前提下能满足各台仪器的进样要求；

- 一些不符合环保要求的排放废液应作相应的处理并使用正确处理方法处理后排放；

- 仪器设备及系统抗电磁干扰、避雷装置及电力供应稳定的配套系统设计，信号防雷，电源防雷，防直击雷，防浪涌，设备具有良好接地。

- 管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行。

- 自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。

- 水质自动监测装置要求布局合理，整齐美观，尽量缩短现场安装调试的工作量。

- 管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。

- 系统中关键部件（如阀门、接头等）应使用优质产品。

- 整个系统特别是采水单元应采取有效的防冻措施，保证系统在低温下正常稳定运行。

- 采用标准化工业控制计算机作为现场控制中心，保证现场系统软件稳定运行，数据采集、系统控制、仪器控制等功能的稳定运行。

- 应适应项目的实际情况，提供合理、完整的方案。整体方案和技术应符合国家和省、市关于自动监测监控系统技术规范的相关要求。

- 提供的方案要求系统性能稳定，运行费用低，维护工作量小，维护方便，易局部更换。系统工艺流程简捷，组成精简，力求使系统设备的投资尽量合理。

- 系统应具有抗电磁干扰能力，同时需配备稳定的电力供应系统。

- 系统设置具有开放性，用户可根据需要自行设置运行中的各项参数，如测量间隔、供水时间等等，系统具有良好的扩展性。

- 应对监测站房及系统安全保障提供合理、安全、完整的方案。

- 系统预留2-3台仪器接口，以便系统升级需要。

3.2.采水单元技术要求

- 采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。

- 采水采用潜水泵或自吸泵方式采水，双泵、双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等功能。并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

- 采水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

- 采水单元的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

- 采水单元设置采水单元自动清洗及防藻功能，且不能产生环境污染。

- 应考虑能长期稳定安全运行，栈桥或取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。水泵安装处配备警示装置。

- 采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

- 保证取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

- 取水口下方加设不锈钢丝网，防止进水口淤积和杂物堵塞。采取必要的措施，保证取水口在封冻期不冻结。

- 采水单元应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏，在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。

- 采水管路：

- 双管路采水，采水管路均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目(除水温)监测结果的影响必须小于5%（水温的影响必须小于20%）。

- 必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。

- 采水管采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。

- 管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

- 采水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节。在站房进水处，要实时显示进口压力，现场、远程了解采水单元的工作情况。能通过压力显示判断采水状态并能报警。

- 预处理单元前、后必须分别设有手动取水口，方便水样比对实验的采水。

- 工作方式：

- 采水单元可采用连续或间歇或应急方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

- 保证停电后重新上电时，采水单元、控制系统、监控软件能自动恢复工作，达到无人值守的目的。

- 其它：

- 采水单元中的所有部件均要选用优质产品，采水泵采用原厂原装产品，保证采水单元工作的可靠性和使用寿命。

- 采水单元的总水量可以满足所有仪器的用水要求。适当考虑将来增加2-3台分析仪器的可能。

3.3.预处理单元技术要求

- 为减少泥沙的影响，需设立沉淀池进行自然沉降，消除水质大颗粒物，以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换能力，能够定期自动排放。

- 保证经过预处理的水样能够满足仪器分析的需要。并能够保证分析样品的代表性。

- 沉淀池和精密过滤器具有水、气等自动清洗功能，对水路应有合理的留路设计，配备足够的活动接口，易拆洗。

- 水样的预处理可保证分析系统的连续长时间可靠运行，不能采用拦截式过滤装置。

- 水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素，又不能失去水样的代表性。

- 具备自动反清（吹）洗功能，预处理单元的自动运行及定时反清（吹）洗由控制系统控制，并能够在中心站计算机的控制画面中通过指令来切换预处理单元是处于自动运行状态还是反清（吹）洗状态。

- 由于预处理单元关系到整个自动化系统的可靠性，因此预处理的阀组件须采用优质电动阀或气动阀。

3.4.配水单元技术要求

- 配水单元是将预处理后的样品根据所有分析仪器的实际需要，将水样供应给分析仪器。要保障所供水样的水压及水量，防止对仪器水样测试产生影响。配水单元需采取必要的自动清洗功能从而保障长周期运转。

- 具备流量和压力调节功能。

- 所有主管路采用串联方式，配有旁路系统方便仪器维护，管路干路中无阻拦式过滤装置，每台仪器都从各自的过滤装置中取水，任何仪器出现故障都不会影响其他仪器的工作。

- 满足各仪器对样品的要求，满足所有仪器的需水量。

- 除常规多参数外的其他仪器，根据仪器对水样的要求，对水样进行预处理，使各仪器可以从各自专门的过滤装置中取样，且过滤后的水质不能改变水样的代表性。

- 精密过滤单元技术要求如下：

- 根据不同仪器的实际需要，采取恰当的过滤措施。在不违背标准分析方法的情况下，可以通过过滤达到水样处理的效果。处理后的水质不仅要消除杂物对监测仪器的影响，又不能失去水样的代表性。

- 根据仪器对水质需要，采用一级及二级过滤想结合的方式，是否采用二级过滤，取决于水质浊度参数，一般情况下，浊度达到一定数值A后，将自动启用二级过滤装置，低于数值A时候，不启用二级过滤。

3.5.控制单元/监控软件技术要求

- 控制单元主要要求

控制子单元根据压力变送器控制电磁阀、水泵、空压机等设备，完成管路取水、预处理、配水、清洗、反冲洗等功能。水样采集预处理单元各部件的状态及当前的任务通过RS485/232接口以ModBus总线协议发送给数据采集与控制单元。

控制子单元主要由主控电路（包括MCU、RTC、复位、存储）、球阀控制电路、电磁阀控制电路、泵控制电路、AC220V监测电路、4-20mA采集电路、串口通信（包括RS232/RS485）电路、开关量检测电路组成。

- 基站监控软件技术要求

监控软件架构为C/S模式，采用模块化设计，具备功能丰富、灵活的GUI交互界面，其后端存储基于关系型数据库，支持与多种软硬件接口的水质分析仪及设备进行互联；能实时采集和展现各种水质参数和监测数据，同时对数据进行阈值分析，给出报警状态，同时软件也可对各类监测仪进行参数设置，调整其工作状态。支持多种标准数据上报接口，与监控中心数据管理平台进行互联，上报各类数据，并响应其下发的控制指令

现场监控软件完成水站管路图、运行流程及状态实时动态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能，参数设置功能，报警信息显示，手工及单一控制功能，微型水站仪器历史运行状态显示，操作提示功能，指控运维，用户管理功能等。

组态界面实时展示设备状态及监测数据

数据查询功能

数据报警历史查询功能

运行控制功能

仪表操作功能

参数设置

水站仪器及设备运行状态实时显示功能

动环信息查询

安全管理

事件报警功能

远程控制与诊断功能

- 监测数据能够无缝接入上层软件平台，实现数据稳定上送，需提供详细的实现方案。

3.6.数据采集与传输单元技术要求

数据采集和传输要求能够按照分析周期自动运行，并实现远程控制、自动加密与备份。采集装置按照国家标准采用统一的通讯协议，监测仪器的数据采集必须采集数字信号。

数据传输可采用光纤/4G等方式，实时将数据发送到上层平台软件。

投标方需提供详细的技术实现方案。

配置笔记本电脑1台，技术要求如下：

操作系统 Windows10，屏幕尺寸：15.6英寸，处理器：i5，内存大小：8GB，硬盘类型：SATA硬盘，硬盘容量：500GB，显卡类型：独立显卡。

3.7.辅助系统技术要求

辅助单元应包含空压机、UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元等部分。

- 配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

- 配置稳压系统及UPS（稳压电源：不小于10KVA；UPS后备电源：3KVA在线式不间断电源，可以保证测控系统传感器和测控设备以及数据的存贮及传输在2小时内的应急运行）。

- 配置温湿度传感器

- 水质自动站房配置1台品牌空调，功率不小于1.5匹，冷暖空调，具备来电自启动功能，应具有设定参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能。

- 系统专用工具：提供系统维护专用的成套工具。

- 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

3.8.安防单元要求

投标人需提供详细的设计方案。方案需考虑到科学性、安全性、稳定性等方面。

- 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

- 具备自动灭火装置，采用悬挂式干粉灭火器，灭火干粉须对人体和设备无害，须提供灭火干粉的第三方权威机构的检测报告。自动灭火装置触发方式安全可靠。产品必须具备中国国家强制性产品认证CCC证书。技术指标如下：

灭火干粉充装质量≤2Kg。

灭火装置为非贮压式，无需定期检查压力，安全免维护。

喷射时间（秒）1-2秒、干粉剩余率1%-2%。交货时需要提供产品检验报告予以证明，以检验报告中的数据为准。

- 配置视频监控系统，室内、入户门、取水口需要安装视频监控，要求带红外功能。

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

1）视频监控单元功能要求

①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

④语音监听功能。

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

2）前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

3）前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

②高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

3.9.数据接入

投标人需提供水站数据接入上层数据平台的技术方案，实现数据无缝对接及数据联网。

（二）、站房

1、站房选址

水源地水质在线监测站房的选址，应考虑如下几个因素：

(1)	监测站站房应建在50年一遇的洪水水位之上；

(2)	站房应尽量建在平地之上，避开山体滑坡等；

(3)	站房所在地交通方便，保证供水（自来水）、供电的方便可行；

(4)	在监测断面上游1000m内应不得有排放源，取水点与站点的距离应尽量控制在200m以内；

按照项目建设目标，站房的选址应满足交通、通讯、电力、给水设施便利，以保证本项目建设及运营的需要。

2、站房主体设计

(1)基本要求：按一般民用建筑的有关规定要求设计，结构材料符合监测用房的安全要求，地面采用防滑瓷砖铺设。位置与采样点之间的距离原则上不超过30米,严禁超过50米，应尽量做到距离越短越好。

(2)监测房规格：共2间，每间室内使用面积不小于24 m2（长6米×宽4米以上，室内高度不小于2.8米）。仪器间使用面积要满足设备的安装及保证操作人员方便操作和维护仪器设备；站房内各在线监测仪器安装位置合理，在不影响各仪器单独的维护与维修的前提下，做到功能分区明确、流程清晰。

(3)地坪：按一般民用建筑的有关规定浇注，考虑到河边地基的难度，可现场考察。室内地面：用瓷砖铺砌；室外地面：用瓷砖铺砌（围房间外部，宽度1米绕一圈）。

(4)接地装置：接地体采用垂直敷设一根角钢，接地体通过一根扁钢引至仪表机柜旁，连接处用10 mm镀锌螺栓压接，扁钢长1.5 m,厚4 mm,截面100mm2。接地用绝缘铜导线（2.5mm），接地体与仪器通过接线排间接相连。

(5)配门窗各一扇，防盗门（参考）：2.2 m×1.1 m。防盗窗（参考）：0.8 m×0.8 m。

(6)供水要求：监测房内需安装一只立式盥洗池和水龙头并接入自来水。如没有自来水，则打井采地下水。水的压力应保持在0.2 bar（2公斤）以上。按采/配水要求在室内规范布局管路。

(7)供电要求：接入5K W以内、220 V交流电源（含空调用电）。具有分路配电箱，分照明用电（0.5KW）、仪器用电（2.5KW），空调用电（2KW）。安装电源总开关和漏电保护开关，接地线至少一根，接地电阻小于4Ω。避雷和地线系统应和附近平衡。

(8)配套设施：监测房天花板安装40W日光灯照明，配6只五孔插座，距离地面1.2米高度，用于连接仪器，总功率2.5KW，220V。监测房内安装一只换气扇；配备冰箱1个，存储试样等；配灭火器1组；仪器固定架附近设置排水沟和地漏；

(9)室内需安装壁挂式冷暖空调（2.0匹≤空调），保持仪器所处环境温度在10—25℃之间，湿度60%以内，保证室内环境温度、相对湿度等符合ZBY120-83工业自动化仪表工作条件的要求。空调具有来电自动复位和除湿功能；站房侧壁增加换气扇，以防止夏季因停电或空调故障影响仪器的正常运作；

(10)安装温湿度计：对室内温湿度状况进行监控；

(11)工作台：工作桌（120cm*80cm）椅1套；站房内设置实验工作台（50cm*250cm），台下有工作柜，配备凳子2个，工作台旁边设置洗手池；

(12)监控探头：室内、室外、采水口分别安装监控，共计3个；

(13)监测站房外围墙：长10米×宽8米（围墙地基采用砖混，上面采用栏杆），整体高度不低于1.8米；

(14)采水口栈桥（参考）：宽度不低于0.8米，采用水泥板浇注，桩采用混凝土/水泥钢筋材质；栈桥护栏采用不锈钢制作（三边）；配备报警灯1个；

(15)网络：安装不低于100M，便与数据的正常传输上报；

（16）水中护栏：采水口外围安装护栏及护栏网，用于阻拦水中的杂物及藻类进入采水区，高度不低于丰水期0.5m；

（17）标识牌：门口做相应的站房标识铜牌、警示牌各1块；

3、给水排水设计

(1)	根据现场了解，监测站所在地区具有自来水，则监测站用水来自自来水供给；

(2)	站房设置雨水排水系统，采用PVC管作为雨水管道；

(3)	生活用水不能直接排入河流，如果有市政生活污水管网则排入其中，若没有，生活污水应收集起来集中处理；

(4)	监测仪器产生的药剂废水，应集中回收，进行处理。

4、防雷保护及接地措施

系统配置全面的防感应雷措施，防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。

内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等。

水质自动站系统防雷主要考虑以下几个方面：

(1)	建筑物雷电入侵防护

建筑物依据有关标准采取防直击雷的措施，可采用设置独立避雷针的方式。

(2)	电力线雷电入侵防护

由于站房电力供给多是由架空线路引入的，对站房电源系统的防护，重点是总配电系统。可采用雷击电源保护器组成多级保护对配电系统进行防雷保护。

(3)	接地系统

站房接地系统在站房建设时同步考虑，应在站房内设有接地的地线端子排。

水质自动监测站系统共设三种地线：电气接地、仪表接地、独立避雷针接地。均压等电位连接站房建设时，可将站房基础、构造柱和站房顶部圈梁中的钢筋焊接在一起，构成屏蔽网，并与接地装置相连，构成均压等电位体；应在仪器间适当位置设置等电位接地排。

(4)	电源系统的避雷及过压保护采用三级：

电源第三级保护器是对电子设备的精细过压保护。单只防雷强度8/20μs，放电流5JA，响应时间少于25ns。

（三）、运维要求

中标单位须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运行维护。

当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

- 运行维护总体技术要求

- 中标单位运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

- 运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标单位支付；

- 中标单位每年对水站站房进行一次修缮，并做好避雷系统的年检工作；

- 中标单位须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核；

- 运行维护期间，如遇采购人为水站更换或新增仪器，中标单位须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中；

- 运行维护期间，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，中标单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

- 中标单位对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

- 运行维护期间，中标单位有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水站必须配备值守人员，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因中标单位安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，中标单位须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标单位承担。中标单位须协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作；

- 中标单位应设立运维服务机构；在运维服务机构建立备品备件和备机库，并按照不低于10比1的比例配备备品备件和备机。

- 中标单位应为本项目至少配备1辆运维专用车。

（11）中标单位应配备或委托相应的质控实验室。

（12）中标单位相关技术人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立运行维护水站。

（13）中标单位应配备日常运维服务人员至少2人。

（14）中标单位运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本标书中的技术要求。

2.运行维护质量管理目标

中标单位定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于85%。

各项质控措施测试结果应符合下表中相关技术要求。

表：水站质控目标要求

| 监测项目 | 单位 | 24小时 零点漂移 | 24小时 量程漂移 | 标样 核查 | 加标 回收率 | 系统水样 比对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准确度 | 相对误差 | 准确度 | 相对误差 |  |  |  |
| 水温 | ℃ | — | — | — | — | — | — | — |
| pH | — | — | — | — | — | ±0.1 | — | — |
| 溶解氧 | mg/L | — | — | — | — | ±10% | — | — |
| 电导率 | μS/cm | — | — | — | — | ±5% | — | — |
| 氨氮 | mg/L | ±0.2 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 80%~120% | ① |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ±1.5 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 80%~120% |  |
| 总磷 | mg/L | ±10% | ±5% | ±10% | ±10% | ±10% | 80%~120% | ① |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①当，比对实验的相对误差在±20%之内； 当，比对实验的相对误差在±30%之内； 当，比对实验的相对误差在±40%之内； 当两个自动监测数据均未检出或有一个未检出且另一个的测定值低于时，均认定对比测试结果合格。 式中：——仪器测定浓度； ——GB 3838标准中相应水质类别标准限值，BⅠ、BⅡ、BⅣ代表Ⅰ类水质、Ⅱ类水质、Ⅳ类水质的标准限值； 3DL——测定下限。 ②24小时零点漂移和量程漂移核查 使用纯水作为质控样，对自动分析仪器进行24小时零点漂移核查，24小时零点漂移以相对误差（RE1）表示，计算公式如下： 式中：RE1——相对误差； Xz1——仪器本次24小时零点漂移核查测量值，mg/L； Xz2——仪器前次24小时零点漂移核查测量值，mg/L； B——仪器设定量程值，mg/L。 使用仪器当前量程上限80%浓度的标准溶液作为质控样，对自动分析仪器进行24小时量程漂移核查，24小时量程漂移以相对误差（RE2）表示，计算公式如下： 式中：RE2——相对误差； Xs1——仪器本次24小时量程漂移核查测量值，mg/L； Xs2——仪器前次24小时量程漂移核查测量值，mg/L； B——仪器设定量程值，mg/L。 ③系统水样比对测试 系统水样比对测试结果，以采水点人工采集水样并沉淀30分钟后自动分析仪器的测定结果与经水站系统仪器自动测定结果的相对误差（RE）表示，计算公式如下： 式中：——测定误差； ——水站系统仪器自动测定值，mg/L； ——采水点人工采集水样自动分析仪器测定值，mg/L。 |

3.质量保证与质量控制要求

3.1质量保证与质量控制措施

- 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮的质控措施

- 24小时零点漂移和量程漂移核查

地表水水质自动监测系统每日自动完成24小时零点漂移和24小时量程漂移核查，核查结果须满足表：水站质控目标要求中24小时零点漂移和量程漂移的准确度及相对误差要求。

- 加标回收率测定

每周至少进行一次自动分析仪器加标回收率测定，加标回收率须满足表：水站质控目标要求中相关要求。

- 系统水样比对测试

每周至少进行一次水站系统水样比对测试，测试结果须满足表：水站质控目标要求中相关要求。

- 维护后质控核查

当自动分析仪器进行更换试剂以及更换部件等维护后，应进行标样核查测试，测试结果应满足表：水站质控目标要求中相关要求；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试，标样核查测试结果应满足表：水站质控目标要求中相关要求；标样核查通过后仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

- 常规多参数质控措施

每周至少进行一次标样核查，测试结果须满足表：水站质控目标要求中相关要求。

3.2质控措施技术要求

- 中标单位须每月编制并提交运维计划；

- 中标单位须制定详细的质控工作方案；

- 当仪器质控结果接近质控要求限值时，须及时对仪器进行维护；

- 所有质控测试数据应上传至中心平台，中标单位每月提交质控报告；

- 水站维护和质控测试期间的缺失数据视为无效数据；

- 质控测试时如仪器出现故障视为无效数据；

- 监测过程全程序留痕，所有维护及质控测试均应形成记录并上报。

4.水站运行维护要求

4.1总体要求

小型站运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

4.2远程维护要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录；

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

（3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作；

（4）通过运维管理平台对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

4.3现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

4.3.1每周例行巡检

- 检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

- 检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

- 检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

- 查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

- 检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

- 检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

- 检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

- 做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

- 保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

4.3.2定期养护

- 站房

保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。定期更换防火设备。

- 分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

- 采、配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

- 控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

- 辅助设备

定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。

每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。

定期更换纯水机滤芯。

定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

- 其它

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

4.4应急运维要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护方案。

- 发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

- 水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

- 当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数等。

5.运行考核

采购人组织开展运维管理和质控考核，中标单位运维达不到要求的，扣减相应的运维费或终止运维合同。

- 扣款要求

按季度对每个站点单独考核，其中：

- 单次考核数据有效率在70%（不含）-80%（含），扣除当季度运维费10%，并责令整改。

- 单次考核数据有效率在60%（含）-70%（含），扣除当季度运维费30%，并责令整改。

- 单次考核数据有效率低于60%，扣除当季度运维费。

- 全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

- 中标单位有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当季运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的中标单位，采购人有权中止运维合同。

- 监测数据传输中断，但未及时向采购人报告并说明原因的。

- 拒绝或迟报审核数据的。

- 拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

- 发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购人报告的。

5）未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

- 当出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，采购人将中止运维合同，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

- 因运维不当导致仪器损毁的，由中标人承担相应责任。。

- 运维费按中标价的30%（每年10%）计算。

（四）、其它要求：

（1）供应商保证产品为全新原厂设备，负责提供仪器安装及调试和试运行，提供设备安装调试、说明书等技术资料，安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、栈桥安装、打孔、防雷、安全防护设施等）由供应商负责。

（2）项目报价需包括三年全面试剂及耗材，网络安装（100M光纤或以上）及三年网络费用，三年的水费电费以及根据业主现场的实际情况调整样品采样系统、数据采集系统和安全设施的费用，因此产生的一切费用由供应商负责。

（3）本项目为“交钥匙工程”，与仪器设备供应有关的所有项目相关的内容全部包含在内（包括子站电脑、空调等），除采购方明确提出需要的变更外，不再增加任何费用。

（4）中标方及时向业主汇报工程进展情况，如有争议，服从业主的安排；

（5）合同签订之日起，60个工作日完成设备供货及安装调试。投标人必须明确列出详细的供货及安装调试时间表。

注：本项目需求加★部分为实质性条款，本项目核心产品为 ：监测系统所有监测仪器设备。

第六章   投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0一九年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

关于    采购项目（项目编号:    ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为【大写:人民币    元（RMB￥    元）】的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（投标人公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标保 证金 | 金额（大写）: 投标保证金形式: |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 履约时间 |  |
| 投标文件 份数 | 正本: 份 副本: 份 |

投标人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |

投标人:      （加盖公章）       法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1．投标人提供下列材料之一：

⑴ 投标人提供法定代表人资格证明（原件必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章。法定代表人本人参与投标活动的，原件带至现场必查）；

⑵ 投标人提供授权委托书（原件必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至现场必查）；

2．提供有效的营业执照、税务登记证或三证合一的新版营业执照（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

3．提供开标前六个月内中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（复印件加盖投标人公章，必须提供）

4．提供开标前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

5．提供包含下列内容的书面承诺书（加盖投标人公章，具体见示范格式三，必须提供）：

⑴企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

⑵参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

⑶单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动

采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

6．投标企业营业执照经营范围必须涵盖仪表仪器类设备或在线监测设备及配件的销售、技术服务。（营业执照复印件加盖投标人公章，装入投标文件，原件评审现场必查）

7.不接受有下述情况的供应商参加本次采购活动：
1.投标人为联合体供应商的；
2.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。

注：上述是投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（如果有，请投标人按照招标文件要求提供证明材料）

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（请投标人仔细阅读招标文件第三章，并按照要求提供。）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (盖章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授 权 委 托 书

致采购人和淮安市公共资源交易中心淮安分中心：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心淮安分中心组织的（项目编号: HAQZC2019GK005）淮安市淮安区环境保护局白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安分中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺   书

淮安市淮安区环境保护局：

我方在白马湖水厂里运河三堡水源地保护区建设水质自动监测系统项目（HAQZC2019GK005）的政府采购活动的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月   日