铅离子电极使用说明

技术指标：

测量范围：（10-1-10-7）mol/L铅离子浓度

温度范围：（5-35）度

样品PH值：（4-6）PH

离子强度调节剂：少量硝酸钾粉末

活化溶液：10-3mol/L硝酸铅

参比电极：217双盐桥参比电极（第二节盐桥填充饱和硝酸钾）

使用步骤：

- 将铅离子电极与参比电极一起，使用磁力搅拌器在去离子水中清洗电极电位。例如溶液温度25度时候，清洗电位一般在250mv左右，若溶液温度低于25度时，则电位值要求适当降低。

- 电极清洗完毕，应对电极进行校正，在两个以上不同浓度的铅离子标准溶液中由稀到浓测试电极电位并进行记录。根据记录的mv值和ppb值（铅离子浓度的负对数值），绘制电极“mv-ppb”的标准曲线图。
3.使用电极测量样品，记录测得的mv值，在标准曲线图上读出对应的ppb值，再进行样品铅离子浓度的计算。

电极保存：

- 使用完毕应尽快用去离子水将电极电位清洗至250mv左右，然后用滤纸吸干电极表面水分，套上保护套放回包装盒干燥保存。

- 电极应贮存在（5-45）度相对湿度不大于85%的干燥通风的常压室内，空气中不应含有腐蚀性气体。

注意事项：

- 测量时，电极测量端应充分浸没在被测溶液中，配套使用的参比电极的外参比溶液的液位必须高于外部被测溶液的液位。

- 为保证测量准确度，电极标定和测量时，温度、离子强度、搅拌速度等条件应一致。

- 更换样品测量时，指示电极和参比电极应先用去离子水充分清洗，然后用滤纸轻轻吸干电极上的残留水迹，再将电极浸入下一样品进行测量，这样可以避免试样间互相污染。

- 样品PH值应保持在（4-6）PH范围内。在电极使用前应针对测试样品，查阅尽量多的文献或使用公认的标准测量方法（如国家标准），以确保正确使用。

- 铅离子电极插头部分应始终保持清洁干燥，避免锈蚀、污染。

- 铅离子电极在使用中应避免碰擦和强烈震动。

- 不建议用纱布或者卷筒纸直接擦拭电极，这样有可能造成敏感膜片损坏。

- 电极校正相关问题：

- 铅离子标准溶液一般为（2-5）种浓度，标准溶液的浓度值依次递增/递减10倍。

- 电极校正时选用的标准溶液越多，则标准曲线的准确性越高。

- 所用的标准溶液浓度范围应包括被测样品的钾离子浓度值。

上海越磁电子科技有限公司

电话：021-65899569

网址：www.yueci17.com