采购需求

| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 所招设备适用于脑、脊髓、心脏、肌肉、肺、肝、肾、胰、盆腔、骨、骨髓、血管和肿瘤等器官和组织病变的核磁共振成像诊断。 |  |
| 1.2 | 所投机型必须为该生产厂商所研发生产的最新、最高端1.5T MRI机型，具备最优配置、最佳技术性能指标的完整系统。 |  |
| 1.3 | 产品必须取得国家规定的《医疗器械注册证》等合法认证。同时取得CFDA,CE认证，投标文件提供证书复印件加盖公章。 |  |
| 1.4 | 必须提供所投设备完整的配置清单, 并提供一套完整的签字盖章的产品技术参数文件及产品彩页，保证其真实性，评标将以此为依据。 |  |
| 2 | 主要技术规格和系统功能要求 |  |
| 2.1 | 磁体系统：配置场强为1.5T的超导磁体，具有主动和抗干扰屏蔽，配置主动匀场和高级高阶匀场，具备完善可靠的磁体失超安全装置。 |  |
| 2.1.1 | 磁场强度：1.5T |  |
| 2.1.2 | 磁场类型：4K冷头超导型 |  |
| 2.1.3 | 屏蔽方式：主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 2.1.4 | 匀场方式：被动匀场+主动匀场+高级高阶匀场 |  |
| 2.1.5 | 自动匀场时间（3D）：≤3秒 |  |
| 2.1.6 | 磁体长度：≤157cm |  |
| 2.1.7 | 患者检查通道孔径：≥ 600mm |  |
| 2.1.8 | 磁体材料：铌钛(NbTi)合金 |  |
| 2.1.9 | 磁体重量（含液氦）：≥4300kg |  |
| 2.1.10 | 磁场稳定度：≤0.05ppm／小时 |  |
| 2.1.11 | 磁场均匀度：磁场均匀度，典型值，V－RMS测量法 |  |
| 2.1.11.1 | 40cmDSV：≤0.18 ppm (Vrms) |  |
| 2.1.11.2 | 30cmDSV：≤0.05 ppm (Vrms) |  |
| 2.1.11.3 | 20cmDSV：≤0.015 ppm (Vrms) |  |
| 2.1.11.4 | 10cmDSV：≤0.002ppm (Vrms) |  |
| 2.1.12 | 制冷系统：提供4k冷头 |  |
| 2.1.13 | 具备磁体失超安全装置 |  |
| 2.1.14 | 液氦消耗率：零挥发 |  |
| *2.1.15 | 液氦充填间隔：≥5年 |  |
| 2.1.16 | 冷头保用时间：≥5年 |  |
| 2.1.17 | 5高斯磁力线轴向范围：轴向≤4.0m |  |
| 2.1.18 | 5高斯磁力线径向范围：径向≤2.5m |  |
| 2.2 | 梯度系统：配置生产厂商能提供的最先进最高性能的梯度系统（包括梯度线圈和梯度放大器） |  |
| 2.2.1 | 梯度放大器：原装进口 |  |
| 2.2.2 | 最大单轴梯度场强：≥35mT/m |  |
| 2.2.3 | 最大单轴梯度切换率：≥130 mT/m/ms |  |
| 2.2.4 | 梯度上升时间(98%)：≤0.27ms |  |
| 2.2.5 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到 |  |
| 2.2.6 | 最高梯度性能时扫描视野：≥50cm |  |
| 2.2.7 | 梯度控制技术：全数字实时控制 |  |
| 2.2.8 | 梯度屏蔽方式：主动屏蔽 |  |
| 2.2.9 | 具备梯度系统有源屏蔽 |  |
| 2.2.10 | 梯度工作方式：非共振式 |  |
| 2.2.11 | 具备梯度系统降噪技术 |  |
| 2.2.12 | 梯度冷却方式：循环水冷 |  |
| 2.2.13 | 梯度占空比：100% |  |
| 2.3 | 射频系统及线圈：配置生产厂商能提供的最大通道数和最大带宽的射频系统，并且要求通道数≥16； 首选各部位专用相控阵线圈，实现头、颈、胸、腰、腹部、盆腔、下肢、肩关节、膝关节、踝关节等全身部位的检查。配置线圈数量≥7个（其中可组合使用的线圈，如两个柔性线圈、两个环形线圈等都作为单个线圈对待），所提供的所有线圈必须为生产厂商能提供的最大通道数线圈，并配备专用线圈存放柜。 |  |
| 2.3.1 | 射频功放最大输出功率：≥20kW |  |
| 2.3.2 | 射频放大器：原装进口射频功率放大器 |  |
| 2.3.3 | 射频功放类型：脉冲式 |  |
| 2.3.4 | 实时数字化射频能量监控 |  |
| *2.3.5 | 射频同时、并行终端接收通道数：≥16通道 |  |
| 2.3.6 | 射频同时、并行A/D转换器个数：≥16个 |  |
| 2.3.7 | 线圈单元具有一一对应的前置放大器 |  |
| 2.3.8 | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） |  |
| 2.3.9 | 每通道同时并行采样最大采样率：≥1MHz |  |
| 2.3.10 | 发射带宽：≥500KHz |  |
| 2.3.11 | 接收动态范围：≥145dB/Hz |  |
| 2.3.12 | 最大接收信号分辨率：≥32bits |  |
| 2.3.13 | 采样分辨率：≤20ns |  |
| 2.3.14 | 具备全数字化射频系统 |  |
| 2.3.15 | 射频接收放大器噪音水平：≤0.5dB |  |
| 2.3.16 | 发射线圈类型：笼式正交发射 |  |
| 2.3.17 | 接收线圈类型：多通道相控阵接收 |  |
| 2.3.18 | 接收线圈种类： |  |
| 2.3.18.1 | ≥8通道相控阵头线圈 |  |
| 2.3.18.2 | ≥12通道相控阵体部/腰椎线圈 |  |
| 2.3.18.3 | ≥16通道相控阵颈胸联合线圈 |  |
| 2.3.18.4 | ≥8通道相控阵膝线圈 |  |
| 2.3.18.5 | ≥4通道相控阵肩线圈 |  |
| 2.3.18.6 | ≥8通道相控阵腕关节线圈 |  |
| 2.3.18.7 | ≥4通道相控阵小关节线圈 |  |
| 2.4 | 扫描序列与技术：配置生产厂商能提供的所有序列和扫描技术，并保证终身免费升级。在设备保修期内新开发的序列和扫描技术，生产厂商应承诺保证免费提供。 |  |
| 2.4.1 | 自旋回波扫描序列 |  |
| 2.4.1.1 | 2D/3D SE序列 |  |
| 2.4.1.2 | 组织驰豫时间测量SE |  |
| 2.4.1.3 | 2D/3D FSE序列 |  |
| 2.4.1.4 | 磁化转移自旋回波序列MT-SE |  |
| 2.4.1.5 | 自旋多回波（MSE） |  |
| 2.4.1.6 | 可选择角度的SE |  |
| 2.4.1.7 | 2D/3D单次激发快速自旋回波 (SSFSE) |  |
| 2.4.1.8 | 2D/3D多次激发快速自旋回波 (MSFSE) |  |
| 2.4.1.9 | 半傅里叶变换技术 |  |
| 2.4.2 | 梯度回波扫描序列 |  |
| 2.4.2.1 | 梯度回波（GRE）序列 |  |
| 2.4.2.2 | 快速梯度回波（FGRE）序列 |  |
| 2.4.2.3 | SGRE序列 |  |
| 2.4.2.4 | TRUE-FISP序列 |  |
| 2.4.2.5 | 2D/3D扰相梯度回波序列(T2*WI-GRE) |  |
| 2.4.3 | EPI扫描序列 |  |
| 2.4.3.1 | 单次激发EPI序列 |  |
| 2.4.3.2 | 多次激发EPI序列 |  |
| 2.4.3.3 | SE-EPI序列 |  |
| 2.4.3.4 | GRE-EPI序列 |  |
| 2.4.4 | 反转恢复扫描序列 |  |
| 2.4.4.1 | 脂肪抑制技术 |  |
| 2.4.4.1.1 | 化学饱和(Chem Sat) |  |
| 2.4.4.1.2 | 水和脂肪分离(Water & fat separation) |  |
| 2.4.4.1.3 | 选择性水和脂肪激发(Selective water and fat excitation) |  |
| 2.4.4.1.4 | 反转恢复脂肪抑制技术（STIR） |  |
| 2.4.4.2 | 水抑制成像 |  |
| 2.4.4.2.1 | T1水抑制成像 |  |
| 2.4.4.2.2 | T2水抑制成像 |  |
| 2.4.5 | 呼吸门控 |  |
| 2.4.6 | 稳态快速扫描 (b-FFE、b-TFE、Fiesta、TRUE-Fisp) |  |
| 2.4.7 | 2D、3D、多层扫描技术 |  |
| 2.4.8 | 1.5T磁共振水成像（MRCP、MRU，MRM等） |  |
| 2.4.9 | 弥散成像技术 |  |
| 2.4.9.1 | 弥散成像技术（DWI） |  |
| 2.4.9.2 | 弥散系数成像技术（ADC） |  |
| △2.4.10 | 磁敏感成像SWI（同时提供幅度图，相位图）提供原始DICOM图像证明 |  |
| 2.4.11 | 神经系统成像技术 |  |
| 2.4.11.1 | 脑脊液抑制序列 |  |
| 2.4.11.2 | 灰、白质成像序列 |  |
| 2.4.12 | 脊椎成像软件包 |  |
| 2.4.13 | 脂肪抑制软件包 |  |
| 2.4.14 | 乳腺成像技术 |  |
| 2.4.14.1 | 双侧乳腺高级成像软件包 |  |
| 2.4.14.2 | 双侧乳腺动态增强成像软件包 |  |
| 2.4.15 | 体部成像技术 |  |
| 2.4.15.1 | 颈部高级成像软件包 |  |
| 2.4.15.2 | 胸部高级成像软件包 |  |
| 2.4.15.3 | 腹部高级成像软件包 |  |
| 2.4.15.4 | 腹部三维多期动态增强 |  |
| 2.4.15.5 | 肾脏高级成像软件包 |  |
| 2.4.15.6 | 盆腔高级成像软件包 |  |
| 2.4.15.7 | MR胰胆管高级成像软件包 |  |
| 2.4.15.8 | MR尿路高级成像软件包 |  |
| 2.4.16 | 四肢成像技术 |  |
| 2.4.17 | 颞颌关节成像技术 |  |
| 2.4.18 | 肩关节成像技术 |  |
| 2.4.19 | 肘关节成像技术 |  |
| 2.4.20 | 腕关节成像技术 |  |
| 2.4.21 | 髋关节成像技术 |  |
| 2.4.22 | 膝关节成像技术 |  |
| 2.4.23 | 踝关节成像技术 |  |
| 2.4.24 | 足骶关节成像技术 |  |
| 2.4.25 | 伪影消除技术 |  |
| 2.4.26 | 半扫描技术 |  |
| 2.4.27 | 三维重叠连续采集技术 |  |
| 2.5 | 其他特殊成像系列及扫描参数： |  |
| 2.5.1 | 降噪脉冲序列 |  |
| 2.5.2 | 各种加速扫描序列 |  |
| 2.5.3 | 部分K空间采集技术 |  |
| 2.5.4 | 并行成像扫描最大加速因子数：≥4 |  |
| 2.5.5 | 256×256全视野最快重建速度（FFT）：≥3000帧/秒 |  |
| 2.5.6 | 二维最薄扫描层厚：≤0.1mm |  |
| 2.5.7 | 三维最薄扫描层厚：≤0.05mm |  |
| 2.5.8 | 最大扫描视野(FOV)：≥50cm |  |
| 2.5.9 | 最小扫描视野(FOV)：≤1cm |  |
| 2.5.10 | 最大采集矩阵(max acquisition matrix)：≥1024X1024 |  |
| 2.5.11 | 最大重建矩阵：≥1024X1024 |  |
| 2.5.12 | 最大切片数目（3D序列）：≥1024 |  |
| 2.5.13 | 三维快速梯度回波最短TR时间（128矩阵）：≤1.0ms |  |
| 2.5.14 | 三维快速梯度回波最短TE时间（128矩阵）：≤0.3ms |  |
| 2.5.15 | 三维快速梯度回波最短TR时间（256矩阵）：≤1.1ms |  |
| 2.5.16 | 三维快速梯度回波最短TE时间（256矩阵）：≤0.4ms |  |
| 2.5.17 | EPI最短回波间隔时间（128矩阵）：≤0.40ms |  |
| 2.5.18 | FSE最大回波链：≥512 |  |
| 2.5.19 | EPI最大回波链：≥512 |  |
| 2.5.20 | 采集弥散加权系数B值：≥10000 s/mm2 |  |
| 2.5.21 | 选配功能组件/配置（报单价，计入投标总价） |  |
| 2.5.21.1 | 具备自由呼吸腹部T1扫描（不用呼吸门控或屏气） |  |
| 2.5.21.2 | 具备自由呼吸腹部T2扫描（不用呼吸门控或屏气） |  |
| 2.5.21.3 | 具备自由呼吸腹部T1压脂（不用呼吸门控或屏气） |  |
| 2.5.21.4 | 具备自由呼吸腹部T2压脂（不用呼吸门控或屏气） |  |
| 2.5.21.5 | 脂肪定量检测软件（包括脂肪分数图和R2*图）并提供原始DICOM图像 |  |
| 2.5.21.6 | T1ρ关节软骨定量技术(提供原始DICOM图像) |  |
| 2.6 | 临床应用软件 |  |
| 2.6.1 | 3D后处理功能软件 |  |
| 2.6.2 | 1.5T磁共振血管造影技术(MRA) |  |
| 2.6.3 | 时飞法技术（2D/3D TOF） |  |
| 2.6.4 | 相位对比MRA技术 |  |
| 2.6.5 | 2D/3D相位对比法技术 |  |
| 2.6.6 | 门控2D血管技术 |  |
| 2.6.7 | 连续多层3D时飞法技术 |  |
| 2.6.8 | 最大强度投影技术 |  |
| 2.6.9 | 弥散成像DWI |  |
| 2.6.10 | 腹部弥散技术 |  |
| 2.6.11 | 前列腺弥散技术 |  |
| 2.6.12 | 超快速血管成像技术 |  |
| 2.6.13 | 可变反转角射频技术 |  |
| 2.6.14 | 呼吸触发技术 |  |
| 2.6.15 | 流动补偿技术 |  |
| 2.6.16 | 预饱和技术 |  |
| 2.6.17 | 呼吸补偿技术 |  |
| 2.6.18 | 脂肪饱和技术 |  |
| 2.6.19 | 水饱和技术 |  |
| 2.6.20 | 动态扫描成像技术 |  |
| 2.7 | 病人操控子系统：病人检查通道环境应具备照明、通风、双向通话功能；扫描机架证明两侧均设有操作按钮，可控制扫描床运动和扫描；具备患者状态视频监视系统，并配置患者专用降噪耳机。 |  |
| 2.7.1 | 磁体室音乐播放系统 |  |
| 2.7.2 | 病人检查环境系统：照明、通风、通话、耳机 |  |
| 2.7.3 | 病人呼叫按钮 |  |
| 2.7.4 | 床旁双侧控制系统 |  |
| 2.7.5 | 检查床材料：玻璃钢或ABS |  |
| 2.7.6 | 检查床长度：≥200cm |  |
| 2.7.7 | 检查床运动方式：电动 |  |
| 2.7.8 | 检查床自动步进 |  |
| 2.7.9 | 检查床运动方向：二维(升降和进出) |  |
| 2.7.10 | 检查床最低位置(距地面高度)：≤ 65cm |  |
| 2.7.11 | 检查床上下移动范围：≥ 25cm |  |
| 2.7.12 | 检查床进出移动范围：≥180cm |  |
| 2.7.13 | 检查床进出最大速度：≥ 20cm/s |  |
| 2.7.14 | 检查床位移精度：≤±0.5mm |  |
| 2.7.15 | 检查床紧急制动功能 |  |
| 2.7.16 | 检查床手动功能 |  |
| 2.7.17 | 检查床最大承重≥200KG |  |
| 2.7.18 | 患者状态视频监视系统 |  |
| 2.7.19 | 扫描安全性保障措施（紧急情况下床板可手动拉出）：厂家自报 |  |
| 2.8 | 计算机系统：具备核磁共振成像检测过程中被检者的实时生理信号显示功能。具备符合DICOM 3.0协议标准的数据接口，包括与RIS/PACS网络连接的全部协议（DICON Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage等）；具备远程诊断系统。 |  |
| 2.8.1 | 主计算机类型：64位原装品牌专业图形工作站及以上配置 |  |
| 2.8.2 | 内核：英特尔至强处理器四核及以上配置 |  |
| 2.8.3 | 主CPU主频：≥3.0 G |  |
| 2.8.4 | 主CPU个数：≥2个 |  |
| 2.8.5 | 主内存：≥16GB |  |
| 2.8.6 | 图像存储硬盘容量：≥1TGB |  |
| 2.8.7 | 硬盘图像存储量：≥7500,000幅，256×256矩阵，无压缩图像 |  |
| 2.8.8 | 最大重建矩阵：≥1024*1024 |  |
| 2.8.9 | 重建速度：≥3000幅/秒 （2D FFT,256×256矩阵，100% FOV） |  |
| 2.8.10 | DVD-RW, DICOM光盘刻录机，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |  |
| 2.8.11 | 同步扫描和创建功能：实时显示 |  |
| 2.8.12 | 显示器：≥21″专业高分辨率高亮度LCD彩色宽屏液晶 |  |
| 2.8.13 | 实时互动多平面重建 |  |
| 2.8.14 | 实时MIP |  |
| 2.8.15 | 实时MPR |  |
| 2.8.16 | 三维表面重建技术SSD |  |
| 2.8.17 | 自由感兴趣区MIP重建 |  |
| 2.8.18 | 图像减影，电影回放 |  |
| 2.8.19 | 网络连接：1000M网卡 |  |
| 2.8.20 | DICOM3.0接口与RIS/PACS网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询Worklist等功能）；供方负责将所投设备与需方现有的PACS系统无缝连接，并承担所有相关费用。 |  |
| 2.8.21 | 操作系统：64 位Windows |  |
| 2.8.22 | 64位应用软件：人机对话中英文扫描平台控制台专用软件 |  |
| 2.8.23 | 软件控制照相技术 |  |
| 2.8.24 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 |  |
| 2.8.25 | 软件终身免费升级 |  |
| 2.8.26 | 具备远程诊断系统 |  |
| 2.8.27 | 具备患者生理信号显示功能 |  |
| 3、 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 磁体子系统 |  |
| 3.1.1 | 超导磁体(场强1.5T) 1套 |  |
| 3.1.2 | 磁体冷却系统 |  |
| 3.1.2.1 | 4K冷头：原装进口产品(已装入磁体) 1套，注明品牌型号 |  |
| 3.1.2.2 | 氦气压缩机：原装进口产品 1套，注明品牌型号 |  |
| 3.1.2.3 | 氦气软管 2根 |  |
| 3.1.3 | 磁体监测系统 |  |
| 3.1.3.1 | 液氦液面计(已装入磁体) 1套 |  |
| 3.1.3.2 | 液氦容器压力探测器(已装入磁体) 1套 |  |
| 3.1.3.3 | 热屏蔽温度探测器(已装入磁体) 1套 |  |
| 3.1.3.4 | 紧急失超开关，必要时加热超导线圈 1个 |  |
| 3.1.3.5 | 失超管 1根 |  |
| 3.2 | 梯度子系统 |  |
| 3.2.1 | 梯度放大器 1个 |  |
| 3.2.2 | 梯度电源 1个 |  |
| 3.2.3 | 梯度线圈 1套 |  |
| 3.3 | 射频发射和接收子系统 |  |
| 3.3.1 | 射频功率放大器 1套 |  |
| 3.3.2 | 正交笼式发射线圈 1个 |  |
| 3.3.3 | 射频前端 1个 |  |
| 3.3.4 | 接收线圈 （不少于下述线圈种类及数量） |  |
| 3.3.4.1 | 相控阵头线圈 1个 |  |
| 3.3.4.2 | 相控阵体部/腰椎线圈 1个 |  |
| 3.3.4.3 | 相控阵颈胸联合线圈 1个 |  |
| 3.3.4.4 | 相控阵膝线圈 1个 |  |
| 3.3.4.5 | 相控阵肩线圈 1个 |  |
| 3.3.4.6 | 相控阵踝关节线圈 1个 |  |
| 3.3.4.7 | 相控阵小关节线圈 1个 |  |
| 3.3.4.8 | 专用线圈存放柜 1个 |  |
| 3.3.5 | 线圈固定垫、紧固带等 1套 |  |
| 3.4 | 谱仪：多通道全数字谱仪 1个 |  |
| 3.5 | 应用软件 |  |
| 3.5.1 | 基本序列软件包 1套 |  |
| 3.5.2 | 系统控制软件包 1套 |  |
| 3.5.3 | 数据处理软件包 1套 |  |
| 3.5.4 | 图像重建软件包 1套 |  |
| 3.5.5 | 图像增强软件 1套 |  |
| 3.5.6 | 血管成像软件包 1套 |  |
| 3.5.7 | 体部高级成像软件包 1套 |  |
| 3.5.8 | 水成像软件包 1套 |  |
| 3.5.9 | 弥散成像软件包 1套 |  |
| 3.5.10 | 有源高阶匀场软件包 1套 |  |
| 3.5.11 | 运动伪影消除软件包 1套 |  |
| 3.5.12 | 故障分析软件包 1套 |  |
| 3.5.13 | 质量控制软件包 1套 |  |
| 3.5.14 | 病人数据库管理系统 1套 |  |
| 3.5.15 | 相机接口软件包 1套 |  |
| 3.5.16 | 其他标配所包含的软件包 |  |
| 3.5.17 | 呼吸门控装置 1套 |  |
| 3.6 | 磁共振成像专用组合式操作台（含医生椅） 1套； 后处理影像诊断工作站操作台（含医生椅） 1套 |  |
| 3.7 | 病人控制子系统 |  |
| 3.7.1 | 电动检查床 1套 |  |
| 3.7.2 | 照明、通风、通话系统 1套 |  |
| 3.7.3 | 磁体室音乐播放系统 1套 |  |
| 3.7.4 | 标准床垫、枕垫套件 1套 |  |
| 3.7.5 | 紧急制动系统 1套 |  |
| 3.8 | 主计算机子系统：包括操作主机及一套独立的MRI影像诊断工作站，并提供生产厂商能提供的所有软件功能，保证终身免费升级；在设备保修期内新开发的功能和软件，生产厂商承诺保证免费提供。 |  |
| 3.8.1 | 原装品牌操作主机 1套； 原装品牌专业图像工作站主机1套（工作站与操作主机独立） |  |
| 3.8.1.1 | CPU：英特尔至强处理器四核及以上 2套 |  |
| 3.8.1.2 | 主频≥3.0 G 2套 |  |
| 3.8.1.3 | 内存≥16G 2套 |  |
| 3.8.1.4 | 显存≥1 G 2套 |  |
| 3.8.1.5 | 硬盘≥500 G 2套 |  |
| 3.8.1.6 | 图像归档：DVD刻录机 2套 |  |
| 3.8.1.7 | 网络连接：1000 M网卡 2套 |  |
| 3.8.1.8 | DICOM 3.0接口：打印、传输、接收、查询等功能 2套 |  |
| 3.8.2 | 显示器：操作主机配套2M及以上专业高分辨率高亮度LCD彩色图像显示器 1个；操作主机配套普通显示器 1个； 工作站主机配套2M及以上专业高分辨率高亮度LCD彩色图像显示器 1个；普通显示器 1个。 |  |
| 3.8.3 | 标准键盘 2个 |  |
| 3.8.4 | 鼠标 2个 |  |
| 3.8.5 | 系统软件：人机对话中英文扫描平台软件、控制台软件 各1套 |  |
| 3.9 | 其他附属设备 |  |
| 3.9.1 | 梯度和冷头压缩机制冷系统1套 ：双机组，自动切换，注明品牌型号 |  |
| 3.9.2 | 医用稳压电源：符合当地电源环境和设备使用的交流稳压电源：≥80KVA 1套，注明品牌型号 |  |
| 3.9.3 | 满足机房、扫描室和控制室使用要求的恒温恒湿精密空调： 1套，注明品牌型号 |  |
| 3.9.4 | 主机计算机系统和诊断工作站使用的专用不间断电源 各1套，注明品牌型号 |  |
| 3.9.5 | 磁体间氧气检测装置 1套 |  |
| 3.9.6 | 专用防磁耳机 1套 |  |
| 3.9.7 | 各类质量检测测试用的体模、水模等 1套 |  |
| 3.9.8 | 测试用射频负载 1套 |  |
| 3.9.9 | 备用保险丝 1套 |  |
| 3.9.10 | 安全标志 1套 |  |
| 3.9.11 | 滤波器组、滤波板 1套 |  |
| 3.9.12 | 10/100M自适应网络交换机 1套 |  |
| 3.9.13 | 检查室安检门1套，手持安检器1套 |  |
| 3.9.14 | 无磁灭火器1个 |  |
| 3.9.15 | 扫描间各相关角度的视频监控1套 |  |
| 3.9.16 | 病人转运检查床1套 |  |
| 3.9.17 | 温湿度双显仪2套 |  |
| 3.10 | 随机资料 |  |
| 3.10.1 | 操作说明书 1套 |  |
| 3.10.2 | 技术说明书 1套 |  |
| 3.10.3 | 维护手册 1套 |  |
| 3.10.4 | 各种配件说明书 1套 |  |
| 3.11 | 其他属标配的配置：厂家自报 |  |
| 3.12 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中 |  |
| 3.13 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 3.14 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波其他医院 |  |
| 4 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 供方负责将中标设备与医院PACS、HIS、RIS系统进行无缝连接，并承担相关费用 |  |
| 4.2 | 必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.3 | 验收时必须提供 产品所需证件 |  |
| 4.4 | 各类软件终身免费升级；提供长期有效的维修密码 |  |
| 4.5 | 提供纸质版与电子版中文用户操作手册和维修手册 |  |
| 4.6 | 投标机型近3年在国内装机量≥80台，提供用户清单。 |  |
| 4.7 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效果 |  |
| △4.8 | 为保证后续设备升级服务能力要求谱仪品牌与设备品牌一致 |  |
| 5 | 维修与质量保证： |  |
| 5.1 | 应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。售后服务不得转让给任何第三方售后公司。 |  |
| 5.2 | 设备验收合格后整机（含磁体、线圈、液氦、冷头及其冷却系统等所有配套附件）保修期≥五年，终身维修，保修期内不得收取任何费用。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款； |  |
| 5.3 | 保修期内开机率≥95%（包括法定节假日），若开机率达不到，少一天则保修期延长五天； |  |
| 5.4 | 零配件供应应保证至设备机型停产之日起10年以上，维修用零配件到医院现场时间≤48小时； |  |
| 5.5 | 浙江省内维修点，常驻专业维修工程师≥3人； |  |
| 5.6 | 维修响应时间：维修应急时间：1小时响应，4小时内到现场（工作时间包括节假日） |  |
| 5.7 | 提供出保修后续保方案供院方以后参考，续保方案包括整机（含磁体、线圈、液氦、冷头及其冷却系统等）保修报价、其他各类保修方案报价。不计入总价中，作为投标时重要参考 |  |
| 5.8 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务。浙江地区有售后服务机构，并设立备件备品库。 |  |
| 5.9 | 非院方人为原因发生磁体失超：由厂方承担全部责任和费用 |  |
| 5.10 | 出保修期后如机器故障，由医院选择启动续买保修，并且续买保修含首次故障维修费用 |  |
| 5.11 | 免费提供操作培训及维修培训，确保院方使用人员可自行完成常规操作、院方维修人员可自行处理常见故障维修，需由院方受训人员签字确认后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。总部集中培训（诊断、操作及维护维修人员各2名）：≥2周。现场操作及高级培训：≥1周。提供省推广中心或国内三甲医院应用培训（包含医师、技师各2名的培训）≥3个月 |  |
| 6 | 安装与验收： |  |
| 6.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 6.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.3 | 交货期：合同签定后30天内。安装完成时间：接到用户通知后5天内全部安装调试完毕。 |  |
| 6.4 | 厂方免费全面负责机房结构、线路等设计图纸及服务，并免费负责所有相关机房装修及磁屏蔽等事项，直至设备安装调试完成后与机房一并验收合格并交付使用视为完成。 |  |
| 6.5 | 厂方免费负责安装、调试、技术协助。验收合格前产生的所有费用（如运输费、卸货、搬运费、检测费等）均由供方承担。 |  |
| 6.6 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |