采购项目编号：BDHGP2013154—A—B

北戴河区疾病预防控制中心所需离子色谱仪

和便携食品安全干式分析仪公开招标文件

北戴河区政府采购中心

二Ο一三年七月十八日

文件目录

第一部分  邀请函---------------------------------3

第二部分  招标要求-------------------------------3

第三部分  技术规范要求---------------------------6

第四部分  评标原则及办法-------------------------10

第五部分  投标文件构成---------------------------11

第六部分  投标报价表-----------------------------14

第七部分  合同条款-------------------------------16

第八部分  投标确认函-----------------------------17

注：本招标文件共17页（包括封面），请投标人在领取招标文件时自行核对，如发现有缺损，请于领取后3日内向北戴河区政府采购中心提出。

第一部分    邀请函

秦皇岛市北戴河区政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，就北戴河区疾病预防控制中心所需离子色谱仪和便携食品安全干式分析仪进行公开招标。欢迎国内独立企业法人参加投标。

1、采购项目名称：离子色谱仪、便携食品安全干式分析仪

采购项目编号：BDHGP2013154-A-B

2、采购人：北戴河区疾病预防控制中心

联系人：苏宸 单海斌  联系电话：13933916967  13031433540

3、报名投标及领取招标文件时间：2013年8月1日至2013年8月15日（工作时间）

4、领取招标文件地点：北戴河区政府采购中心（北戴河区党政综合办公大楼201室），联系人：陆丽辉  徐志猛，联系电话：0335-4188486  4188485

5、开标时间：2013年8月22日9：00  北京时间，超时不候

6、开标地点：北戴河区政府采购中心

第二部分    招标要求

1、采购项目说明：本次公开招标是为北戴河区疾病预防控制中心采购离子色谱仪和便携食品安全干式分析仪。投标人须按招标文件要求参加投标；中标人须按质按时完成供货、安装、调试。

2、投标人须为符合采购法第二十二条规定，具有良好的商业信誉、在经营活动中无不良记录的专业从事卫生检验设备生产的厂家或经销商〈注册资金50万（含50万）以上〉。投标人参加投标时须提交以下资料：独立企业法人营业执照副本原件及复印件、企业组织机构代码证和税务登记证的复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人或被授权委托人的身份证原件及复印件，以上资质证明文件原件须在投标文件以外单独提交，复印件加盖投标人公章。

3、投标开始前投标人须以现金方式提交投标保证金人民币3000元整。投标结束后，未中标人的投标保证金5个工作日内无息退还。中标人的投标保证金在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

4、投标结束中标人在采购中心领取中标通知书后，3个工作日内与采购人签订采购合同（本招标文件为合同基础条款），并向采购人交纳中标金额10%的履约保证金（作为合同主要条款之一）。履约保证金在按投标文件要求完成供货并验收合格后5个工作日内无息退还。

政府采购中心按规定将评标结果公示后向中标人发出《中标通知书》，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。 公告期结束之日起超过七天不来领取且无正当理由者将取消其中标资格。

5、投标人如果在开标后撤销投标文件或中标后不与采购人签订购销合同(采购人所在地签订)，投标保证金归招标人所有；签订购销合同后不履行合同，履约保证金归采购人所有。

6、此次投标为限价投标，如参加投标的最低报价高于采购预算，此次报价无效。招标人有权决定终止此次投标，同时把有关情况通报所有投标人。

7、招标人不承诺选择报价最低的投标人为中标人。

8、报价要求：投标报价为一次性报价。投标报价应包含所需的离子色谱仪（含配件）和便携食品安全干式分析仪、包装、运输、装卸、安装、调试、售后服务等全部费用。

9、验收：中标人提供的设备均应具有原始的完好的标准包装。中标人所供设备运达采购人指定地点后，采购人初验收合格后，中标人才能进行安装、调试。安装、调试后，采购人进行整体验收，并签发验收报告。如遇验收前已拆封或损坏的设备，采购人有权拒收或要求更换。

10、结算方式：验收合格后付总货款的90%，余款一年内无质量问题后付清。

11、投标人须由法定代表人或法定代表人授权的委托人参加投标。投标开始后，投标人不应离开会场，以备随时接受评标委员会咨询，现场通知后10分钟内不到，所造成的一切后果自负。

12、招标文件说明

12.1投标人应认真阅读、领会招标文件。如果没有按照招标文件要求完整地提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出完全实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.2投标人在取得招标文件后，如对投标文件或其他存有疑问，可在投标开始前5日内以书面形式向招标人提出；招标人和采购人将予以澄清或答疑，并将澄清或答疑的内容以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或答疑的内容为招标文件的组成部分。招标人可视具体情况，延长投标报名截止时间和开标时间，并将变更的时间以书面形式通知所有招标文件收受人。

12.3开标后，招标人和采购人则视为投标人对招标文件全部认同，投标人须按照招标文件要求参加投标，不得提出任何疑议。

12.4投标之后，投标人不能再对投标文件进行补充、修改。如果评标委员会要求投标人就投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正的，不属于对投标文件的补充和修改。投标人澄清、说明或者补正的内容应该用书面形式，并由其授权委托人签字，但不得改变投标价格及投标文件的实质内容。

13、投标文件编制要求

13.1投标文件有效期自开标之日起60天内有效；

13.2投标人应制作投标文件正本一份、副本肆份。分别装入投标密封袋中，在密封袋封口处加盖投标人公章作骑缝章，并标明正本或副本字样；资质证明文件原件和投标报价表在投标文件以外提交；

13.3投标文件袋上注明“开标前不得启封”字样；

13.4投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印；

13.5投标文件如有修改，则应由投标人法定代表人在修改处签字并加盖投标人公章；

14、投标文件的修改

如投标文件出现下列错误，应按以下方式修正确认：

14.1单价合计后与总价不一致的，按单价修改总价；

14.2大小写不一致，以大写为准；

14.3文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表达的数值为准；

14.4投标文件正本和副本出现差错时，以正本为准。

15、废标条件

15.1投标文件

1)未按招标文件要求加盖投标人公章；

2)未按招标文件要求加盖投标人法定代表人印鉴；

3)投标书及投标报价表中有涂改且涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印鉴；

4) 逾期送达；

5) 超出采购预算的。

15.2开标

投标人法定代表人或其授权委托人，均未按照招标文件中约定的时间、地点参加投标的；

15.3证件

1) 投标人的法定代表人出示的有效身份证件姓名与企业法人营业执照不符（当投标人的法定代表人参加投标时）；

2)投标人的授权委托人未出示法定代表人关于授权其参加本次投标活动的授权委托书原件；

3)授权委托人出示的有效身份证件姓名与授权委托书不符；

4)授权委托书未加盖投标人公章；

5)授权委托书未加盖投标人法定代表人印鉴；

6)授权委托书为影印件；

7）应提供的资料不齐全、证件单位名称或内容不符的。

15.4其他

1)未按招标文件要求提交投标保证金；

2)违反法律、法规及有关规定的其他行为；

3)投标文件不能实质性满足招标文件要求。

投标过程中出现的问题，本投标文件未阐明的，以政府采购法及相关的法律法规为准。

各投标人在有足够的把握，保证货物规格、质量、数量和供货期的前提下参加投标，否则，因不能履行造成的后果自负。投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三部分    技术规范要求

一、本采购项目执行国家或有关行业标准，本技术规范所列技术参数为基本要求，投标人投报的离子色谱仪和便携食品安全干式分析仪的技术参数指标必须达到或优于本招标文件技术规范要求，并提供产品说明书或有效的能佐证技术参数指标的证明材料。本次招标设两个包，投标人可投两个包，也可二选一。

二、投报的产品为正规生产厂家生产的合格产品。供货时提供生产厂家的产品合格证。

三、所购离子色谱仪（含配件）和便携食品安全干式分析仪清单：

A包：离子色谱仪的技术参数及要求。

数量：1台

用途：主要用于食品和生活饮用水检测

技术参数：

Δ、离子色谱泵系统：

1、类型:串联式双活塞往复泵
2、材质:化学惰性，内衬PEEK泵头

3、PH:0-14水溶液和反相溶剂兼容

4、压力范围:0 -42Mpa（0-6000psi），可设置压力上下限及漏液报警功能实现系统保护

5、压力精度:≤±1%

6、流量范围:0.001ml/min -10.000ml/min（流量控制分辨率可达0.0001 ml/min）
    7、流量精度:≤±0.1%

8、流量稳定性:≤0.2%

9、密封圈冲洗功能:自动柱塞杆冲洗功能
10、通讯接口:RS-232/RS-485/USB/TTL等多种控制接口

Δ、进样系统：

全PEEK电控六通高压进样阀

1、材质：化学惰性PEEK

2、控制方式：电动控制

Δ、抑制系统：

1、恒流源：电流0mA -280mA可调，增量0.1mA

2、内死体积：≤50µl

Δ、电导检测系统：

1、模式：数字式信号处理

2、电极：钝化316L不锈钢

3、有效池体积： ≤1µL

4、电导池恒温：室温+5℃-85℃

5、温度稳定性： ±0.01℃

6、检测范围：0µs/cm -30000µs/cm（具有手动、自动功能）

7、分辨率：≤0.0023ns

8、基线噪声：≤0.5%FS

9、基线漂移：≤1.5%FS

10、分析重现性：≤1.0%（SO42-计）

11、应用检测范围：ppb-ppm（ppt-ppb级别建议采用用富集分析）

12、线性范围：≥103

13、输出电压：-5000mv～5000mv可调

14、温度补偿：具有温度补偿功能

Δ、全反控色谱数据工作站

1、最大支持六通道同时采集。

2、仪器的实时控制和状态及参数的实时显示。

3、系统操作实时记录，能够实现分析方法的建立和查询，以及故障可查询记录。

4、色谱数据自动化处理。

Δ、色谱柱控温系统

1、具有PID智能自整定、过热自动断电等功能；

2、温度调节范围:室温+5℃-99℃；

3、控温精度：±0.01℃；

4、温度稳定性：±0.05℃；

5、装柱位： 2。

Δ、自动进样系统

1、进样精度0.01%；

2、标准样品数：128位；

3、样品瓶体积：5ml、10ml可选；

4、进样定量管体积:0.1uL-2ml；

5、重现性：0.01％（RSD）；

6、交叉污染：<0.001％；

7、针清洗方式：多级内外壁清洗设置；

8、清洗位置：独立清洗位置，无需清洗试管；

9、选配功能：支持阴阳离子同时进样分析。

| 配件部分： |
| --- |
| 配件明细 | 规格 | 数量 |
| 分析柱IonPac AS16 (4 x 250 mm) |  | 1 |
| 保护柱IonPac AG16(4 x 50 mm) |  | 1 |
| 分析柱IonPac AS19(4 x 250 mm) |  | 1 |
| 保护柱IonPac AG19 (4 x 50 mm) |  | 1 |
| 色谱柱 DB-FFAP （30m 0.32mm 0.25u) |  | 1 |
| 色谱柱 DB-WAX （30m 0.53mm 1.00u) |  | 1 |
| 色谱柱 DB-624 (30m 0.32mm 1.8u) |  | 1 |
| 阴离子色谱柱 | SI-524E | 1 |
| 阴离子色谱柱 | SI-904E | 1 |
| 阴离子保护柱 | SI-92G | 2 |
| 标准溶液 | 套 | 2 |

B包：便携食品安全干式分析仪的技术参数及要求。

数量：1台

技术参数：

1. 集成化设计：仪器重量不大于8公斤；可进行不少于30项食品安全检测指标的定量定性检测；

2. 按照国家标准，产品的防护等级不小于IK06等级；

3. 要求采用微型渗滤卡显色技术；所有检测项目30分钟内出检测结果；

4. 具有自动关机功能；

5. 具有能够实现自动升级功能，

6. 能实现无线上网和数据传输功能；

7. 内置SOP（标准操作流程），无需对照纸质说明进行操作；

8. 测量重复性：≤1%；

9. 测量时间：≤2秒；

10. 测量间距：≤2秒；

11. 测量光源：LED光源；

12. 传感器：阵列CMOS；

13. 有效图像分辨率：≥280×150；

14. 传感器图像分辨率：≥752×480；

15. 传感器动态范围：＞55DB；

16. 功耗≤10W；

17. ≥9.7寸触摸屏，Windows操作系统；

18. 仪器存储：≥16G硬盘，≥1G内存，≥3个USB2.0接口；

19. 供电：自带充电电池，工作状态下可供电不少2小时；也可利用外界电源进行工作；

20. 提供数据报表打印功能；

21. 微型打印机输出测量结果；

22. 兼备鼠标、键盘和触摸屏操作；

23. 仪器主机及全部配件终身保修。

四、供货安装地点：北戴河区疾控预防控制中心。

五、供货、安装调试完成时间：合同签订后20日内。

六、质保期及售后服务要求：

1、质保期：技术规范有明确要求的按技术规范要求执行，其他执行厂家规定。

2、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

3、中标设备若发生故障，中标人须在24小时内到达现场，48小时内修复；特殊情况在48小时内无法修复的，质保期内中标人应予以更换设备并在更换期内提供代用设备（更换期超出一周以上）。

4、仪器安装调试后，须提供现场培训，确保用户能够熟练操作仪器。。

七、本次招标，投标人所投设备的配置、性能不能低于招标文件的要求，若不能满足招标文件的要求，视为无效投标。

八、投标人投报的产品如是环保产品、节能产品，投标人应提供所投产品的有效认证证书或复印件（加盖本投标人公章）和在《环境标志产品政府采购清单》、《节能标志产品政府采购清单》官方网站上的打印清单（加盖本单位公章）及链接网址，作为投标文件的一部分一并提交。

第四部分    评标原则及办法

一、评标原则：招标人根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，组织评标委员会，按照投标文件的要求，公平、公正的进行评标。

二、资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件，对投标人的证明文件、资格文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，对不符合招标文件规定资格的投标人将取消其投标资格。

三、符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标文件是否对招标文件做出完全实质性响应。

四、本次评标使用最低评标价法。评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的所有条款，综合考虑价格、交货期、资信及履约能力、其他优惠条件等因素。原则上，在满足招标文件技术规范要求的前提下，其他条件相同或相似的，以价格最低者为中标人。投报《环境标志产品政府采购清单》、《节能标志产品政府采购清单》内的产品，评标时给予该产品5%的价格扣除（按序号逐一扣除），然后与其他报价进行比较，但总报价超出采购预算时，不做价格比较。多家投标人投报同一品牌同一型号产品（仪器）按一家计算。

五、根据投标情况，开标结果可能是一次定标，也不排除再次竞标可能性。

六、为了确保评标委员会在评标过程对每个投标人做出客观公正的评价，投标人要按照招标文件要求全面、真实的提供投标所必须的各种文件、资料。否则后果全部由投标人负责。

七、当投标人不足三家时，中止此次招标活动。

八、中标通知

北戴河区政府采购中心在投标结束后即向所有投标人通告投标结果，并且投标结果将在河北省政府采购网（www.hebgp.gov.cn）上公布。

1、预中标人确定后，其他投标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程情况或索要材料。

2、在签订合同之前，评标委员会成员不应该向提交投标文件的投标人或与这些程序无关的人员泄漏与评标有关的信息。

3、评标委员会有权选择或拒绝投标人预中标。投标结束后不退还投标文件。

九、签订合同

1、中标人收到《中标通知书》后，按要求时间与采购人签订合同。中标人不得再次将中标项目进行转包、分包。如果出现此情况，一经查实，招标人有权终止其合同。

2、如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。废标后，没收中标人其投标保证金。

第五部分    投标文件构成

- 投标书

北戴河区政府采购中心：

根据贵方          招标文件的要求，我单位授权         同志代表我方参加北戴河区疾控预防控制中心所需离子色谱仪（含配件）和便携食品安全干式分析仪此次公开招标活动，并提交下述文件：

（一）投标书

（二）授权委托书

（三）投标人资质证明文件

（四）投标偏离表

（五）售后服务及优惠条件承诺

据此投标书,签字代表宣布同意如下:

1、投标人将按招标文件要求参加此次投标。

2、投标人已详细阅读招标文件中的全部内容。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、如果在投标开始后撤销投标文件或者中标后未按规定与采购人签订购销合同，投标保证金归招标人所有；签订合同后中标人不履行合同，履约保证金归采购人所有。

4、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

投标人名称：（公章）法人代表或授权委托人签字：

年  月  日

（二）授权委托书

北戴河区政府采购中心：

兹委托           （被委托人姓名）参加贵单位组织的BDHGP2013154—A—B北戴河区疾控预防控制中心所需离子色谱仪（含配件）和便携食品安全干式分析仪公开招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年    月    日

注：1、法定代表人参加投标，不用此委托书。

2、授权委托书六份。其中一份投标时与投标人资质证明文件原件一起提交；其余装入投标文件内。

（三）投标人资质证明文件

1、独立企业法人营业执照副本复印件；

2、企业组织机构代码证和税务登记证的复印件；

3、法定代表人或被授权委托人的身份证复印件;

4、投标人认为应提供的证明文件。

注：上述证明文件的复印件必须加盖投标人公章。

（四）后期服务及优惠条件承诺

（在满足招标文件要求的基础上自拟并加盖投标人公章）

（五）投标偏离表

投标人名称：（公章）           	               年  月  日

| 商务条款偏离 |
| --- |
| 招标文件要求 | 投标文件偏离 | 偏离说明 |
| 技术规格偏离 |
| 招标文件要求 | 投标文件偏离 | 偏离说明 |

注：表格不够用可另附页。

第六部分   A包投标报价表

投标人名称： （公章）                                 单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 配件 | 分析柱IonPac AS16 (4 x 250 mm) |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 保护柱IonPac AG16(4 x 50 mm) |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 分析柱IonPac AS19(4 x 250 mm) |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 保护柱IonPac AG19 (4 x 50 mm) |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 色谱柱 DB-FFAP （30m 0.32mm 0.25u) |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 色谱柱 DB-WAX （30m 0.53mm 1.00u) |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 色谱柱 DB-624 (30m 0.32mm 1.8u) |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 阴离子色谱柱 |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 阴离子色谱柱 |  |  | 1个 |  |  |
|  |  | 阴离子保护柱 |  |  | 2个 |  |  |
|  |  | 标准溶液 |  |  | 2套 |  |  |
| 总报价（小写金额） |  |  |
| 总报价（大写金额） |  |  |
| 供货及安装、调试完成时间 |  |  |

注：1、投标报价应包含：所需仪器（含配件）、包装、运输、装卸、安装、调试、售后服务等全部费用。

2、投标报价表须加盖投标人公章和法定代表人或被授权委托人签字方生效，并在投标文件以外单独提交。

法定代表人或被授权委托人签字：

年　月　日

B包一次投标报价表

投标人名称：（公章）                                   单位：元

| 设备名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携食品 安全干式 分析仪 |  |  | 1台 |  |
| 总报价（小写金额） |  |
| 总报价（大写金额） |  |
| 供货及安装、调试完成时间 |  |

注：1、投标报价应包含：所需仪器、包装、运输、装卸、安装、调试、售后服务等全部费用。

2、投标报价表须加盖投标人公章和法定代表人或被授权委托人签字方生效，并在投标文件以外单独提交。

法定代表人或被授权委托人签字：

年　月　日

第七部分    合同条款

1．合同主体

2．合同组成

下列文件作为合同附件构成本合同不可分割的部分，并按照以下顺序作为合同的优先顺序：

2.1有关技术资料；

2.2投标文件及其补充通知；

2.3中标通知书；

2.4合同细则；

2.5投标文件。

3．合同范围

本合同范围即为本招标文件的投标范围。

4．合同金额

5．付款方式：验收合格后付总货款的90%，余款一年内无质量问题后付清。

6．合同履约地点：北戴河区

7．违约责任

第八部分  投标确认说明

各投标人：

我中心已登记贵公司报名参加北戴河区疾控预防控制中心所需离子色谱仪和便携食品安全干式分析仪（编号：BDHGP2013154-A-B）公开招标采购项目投标。为保证本项目顺利开标，请各投标人于2013年8月21日北京时间9：00- 11：00将《投标确认函》以传真方式回传至我中心，未按规定时间回传的按弃标处理，不允许参加投标。传真电话：0335-4033848。

北戴河区政府采购中心

------------------------------------------------------------------

投标确认函

北戴河区政府采购中心：

我公司准时参加北戴河区疾控预防控制中心所需离子色谱仪和便携食品安全干式分析仪（编号：BDHGP2013154-A-B）公开招标采购项目的开标活动。

投标人名称：（投标人名称并加盖公章）

2013年  月  日