| 可燃气体报警器出厂检验记录 |
| --- |
| 检验日期：2015年 5月15日 温度 23 ℃ 湿度： 46 %RH |
| 仪器名称：可燃气体报警器 型号：JS-GA600 量程：0-100%LEL 出厂编号：15051501 |
| 检验依据：JJG693-2011《可燃气体检测报警器》检定规程 GB15322.1－2003《可燃气体探测器第一部分：测量范围为 0～100％LEL的点型可燃气体探测器》 |
| 检验用标准：可燃气体报警器检定装置 | 使用标准气:异丁烷标准气体 |  |  |  |
| 证书编号:\ |  |  |  |
| 检验员：06 复核员： 03 制造厂：_济南军顺电子技术有限公司 |  |  |
| 一、外观检查 合格 标志标识 合格 |
| 二、绝缘电阻 合格 |  |  |  |
| 三、耐压试验 合格 |
| 四、报警功能及报警动作值 |
| 报警功能 | 实测报警值 | 报警动作值 |
| 声光正常 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 五、示值误差及响应时间 |
| 标气浓度 | 仪器示值 | 响应时间/S |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 示值误差 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | 1 | 12 | 17 | 14 | 14 |
| 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  |
| 六、重复性 |
| 标准值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 | 示值5 | 示值6 | 平均值 | 重复性 |  |
| 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1.5% |  |
| 七、恒定湿热实验(试验要求条件:温度40℃，湿度93%RH，持续时间2h) |  |
| 报警功能 | 实测报警 | 报警动作值 |
| 声光正常 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 八、漂移 |  |
| 时间 | 0 | 1h （10min） | 2h （20min） | 3h （30min） | 4h （40min） | 5h （50min） | 6h （60min） | ΔZ | ΔS |
| 零点示值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 量程示值 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 |  | -1 |